| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 32055— 20213 (Проект RU, окончательная редакция) |

НЕФТЕПРОДУКТЫ И БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Определение содержания воды перегонкой

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов 
по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. 
В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов 
по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Публичным акционерным обществом «Газпром нефть» 
(ПАО «Газпром нефть»), Межгосударственным техническим комитетом 
по стандартизации «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (МТК 031) 
на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от                                  №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Туркмения Узбекистан | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ | Азстандарт ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Главгосслужба «Туркменстандартлары» Узстандарт |

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к стандарту 
ASTM D95—23e1 «Стандартный метод определения воды в нефтепродуктах и битумных материалах дистилляцией» («Standard test method for water in petroleum products and bituminous materials by distillation», MOD) путем изменения отдельных фраз (слов, ссылок), включения дополнительных фраз, приложения, которые выделены в тексте курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного стандарта ASTM приведено в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ 32055—2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ И БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Определение содержания воды перегонкой Petroleum products and bituminous materials. Determination of water content by distillation

Дата введения — 202   4—0   7—0  1

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания воды в нефтепродуктах и битумных материалах таких, как масла, смазки, мазут, смолы, гудрон и битум, в диапазоне от 0 % до 25 % перегонкой.

Примечание—Настоящий стандарт можно также применять при определении содержания воды в присадках к маслам.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на битумные эмульсии.

1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил безопасности и охраны труда, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб

ГОСТ ISO 3170 Нефтепродукты жидкие. Ручные методы отбора проб

ГОСТ ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. Технические требования 
и методы контроля

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические 
и технические требования. Испытания

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

Сущность метода заключается в измерении объема воды, сконденсированной в градуированной секции приемника, при нагревании образца 
с жидкостью-носителем (растворителем) в перегонном аппарате.

4 Реактивы и материалы

4.1 В зависимости от испытуемого материала используют жидкости-носители (растворители), приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Жидкости-носители (растворители)

| Жидкость-носитель (растворитель) | Испытуемый материал |
| --- | --- |
| Ароматический растворитель | Битумы, смолы, гудрон |
| Нефтяной растворитель | Мазут, масла, присадки к маслам |
| Летучий растворитель | Смазки |

4.1.1 Ароматический растворитель

Используют следующие ароматические растворители.

4.1.1.1 Ксилол технический

4.1.1.2 Смесь 20 % об. технического толуола и 80 % об. технического ксилола.

4.1.1.3 Растворитель нефтяной или каменноугольный, не содержащий воду, 
не более 5 % которого отгоняется при температуре 125 °С и не менее 20 % — при температуре 160 °С, с относительной плотностью (удельный вес) не менее 0,8545 при температуре 15 °С.

4.1.2 Нефтяной растворитель

Используют нефтяной растворитель, содержащий не менее 2 % об. ароматических соединений с температурой начала кипения выше 80 °С 
и температурой конца кипения ниже 250 °С.

4.1.3 Летучий растворитель

Используют следующие летучие растворители.

4.1.3.1 Нефтяной растворитель с интервалом кипения от 100 °С до 120 °С.

4.1.3.2 Изооктан, массовая доля основного вещества не менее 95 %.

4.2 Определение воды в растворителе (холостой опыт)

Содержание воды в растворителе определяют перегонкой эквивалентного количества растворителя, который использовался для испытания образца 
в перегонном аппарате, при испытании в соответствии с разделом 8. Объем воды следует определять до ближайшего деления шкалы приемника, значение используют для корректировки объема воды в приемнике при вычислении согласно разделу 9.

Примечание — Допускается использовать значение содержания воды 
в растворителе, указанное в паспорте изготовителя. При этом холостой опыт проводят однократно для каждой новой партии используемого растворителя.

4.3 Вода степени чистоты 3 по ГОСТ ISO 3696 или вода более высокой степени чистоты.

Примечание — Степень чистоты воды может быть обеспечена применением соответствующего оборудования.

4.4 Смазка силиконовая вакуумная.

5 Аппаратура

5.1 Аппарат для проведения испытания

Аппарат для проведения испытания состоит из стеклянного 
или металлического перегонного куба, нагревателя, обратного холодильника 
и градуированного стеклянного приемника или ловушки. Перегонный куб, приемник 
и обратный холодильник могут быть соединены любым подходящим способом, обеспечивающим герметичность соединений. Предпочтительными являются пришлифованные соединения для стекла и уплотнительные кольца круглого сечения для соединения металла со стеклом. Типовая сборка со стеклянным и металлическим перегонным кубом, а также конструкция приемника с различными соединениями 
к стеклянному перегонному кубу приведены на рисунках 1 – 3. Перегонные кубы 
и приемники выбирают в зависимости от объема (массы) испытуемого материала 
и предполагаемого содержания воды.

Примечания

1 Для предотвращения заклинивания соединений стеклянных частей аппарата, 
а также обеспечения герметичности при его сборке наносят тонким слоем силиконовую вакуумную смазку. Дополнительно проверяют герметичность аппарата при первом его применении и каждой замене комплектующих, погружая собранный аппарат в воду 
с последующим наполнением воздухом под давлением.

2 Аппарат пригоден для проведения испытания при его соответствии разделу 7.

3 Результаты определения содержания воды в испытуемом образце зависят 
от наличия капель воды, прилипающих к поверхностям аппарата и, следовательно, 
не осаждающихся в приемнике. Чтобы свести к минимуму прилипание капель воды, внутренняя поверхность всех частей аппарата должна быть очищена от органических загрязнений любым подходящим безводным растворителем не менее чем один раз в день. Рекомендуют более частые очистки, если испытуемые образцы вызывают стойкое загрязнение.

1 — обратный холодильник; 2 — приемник; 3 — запорный кран (для слива избытка воды, не обязателен); 4 — стеклянный перегонный куб Рисунок 1 — Типовая сборка со стеклянным перегонным кубом

1 — цена деления 0,05 см3; 2 — коническое соединение (с использованием шлифа); 3 — простое соединение (с использованием гибкой трубки из материала, устойчивого к испытуемому образцу)

Рисунок 2 — Приемник вместимостью 2 см3 с различными соединениями 
к стеклянном перегонному кубу

1 — обратный холодильник; 2 — приемник с внутренним диаметром от 15 
до 16 мм; 3 — металлический перегонный куб; 4 — кольцевая газовая горелка

Рисунок 3 — Типовая сборка с металлическим перегонным кубом

5.1.1 Перегонный куб

Перегонный куб представляет собой стеклянный или металлический сосуд 
с короткой горловиной и подходящим соединением для подключения возвратной трубки приемника. Используют сосуды вместимостью 500, 1000 и 2000 см3.

5.1.2 Нагреватель

Со стеклянным перегонным кубом используют подходящие электрический колбонагреватель или газовую горелку. Электрический колбонагреватель выбирают таким образом, чтобы он обеспечивал равномерный нагрев сосуда 
по всему объему. С металлическим перегонным кубом используют кольцевую газовую горелку с отверстиями по внутренней окружности. Кольцевую газовую горелку выбирают таких размеров, чтобы можно было перемещать ее вверх и вниз по сосуду при испытании материалов, которые могут вспениваться или затвердевать в перегонном кубе.

5.1.3 Стеклянная посуда

Используют стандартную стеклянную лабораторную посуду (см. также 7.1), обеспечивающую сборку аппарата и получение достоверных результатов определения.

5.2 Микробюретка или микропипетка вместимостью 5 см3, с наименьшей ценой деления 0,01 см3.

5.3 Цилиндры мерные вместимостью 50 и 100 см3 с наименьшей ценой деления 1 см3.

5.4 Секундомер с пределами допускаемой основной погрешности измерения не более ± 0,6 с.

5.5 Весы высокого класса (II) точности по ГОСТ OIML R 76-1 
с действительной ценой деления, не превышающей 0,001 г (при необходимости).

5.6 Стержень стеклянный или политетрафторэтиленовый (PTFE).

5.7 Допускается использовать аппаратуру (в т. ч. автоматические аппараты и анализаторы), отличную от указанной, с характеристиками не хуже установленных настоящим стандартом и обеспечивающую получение достоверных результатов определения.

6 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 2517 или ГОСТ 31873, или ГОСТ ISO 3170.

Примечания

1 Перед отбором образца необходимо гомогенизировать пробу. Допускается предварительный нагрев пробы (с учетом температуры начала кипения испытуемого продукта) в случае, когда перемешивание пробы при комнатной температуре 
не обеспечивает ее однородность.

2 Для приемника, не оснащенного краном, позволяющим сливать избыток 
воды в градуированный цилиндр, объем испытуемого образца зависит 
от ожидаемого содержания воды, т. к. объем воды не должен превышать вместимость приемника.

7 Проверка аппарата

7.1 Проверяют шкалу на приемнике (градуировочные метки) 
с использованием поверенной микробюретки или микропипетки по 5.2. Отклонение значения по шкале приемника относительно измеренного микробюреткой 
или микропипеткой может составлять не более 0,05 см3.

Технические характеристики приемников приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Технические характеристики и размеры приемников

| Тип | Верхняя часть градуированной трубки | Нижняя часть градуированной трубки | Нижняя часть паровой трубки | Вместимость приемника, см3 | Диапазон, см3 | Наименьшее деление шкалы, см3 | Максимальная погрешность шкалы, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Коническое соединение (с использованием шлифа) | Коническая | Коническое соединение (с использованием шлифа) | 10 | От 0,1 до 1,0 включ. | 0,1 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Св. 1,0 до 10,0 включ. | 0,2 | 0,1 |
| В |  |  |  | 25 | От 0,1 до 1,0 включ. | 0,1 | 0,05 |
| С |  |  | Простое соединение (с использованием гибкой трубки) | 25 | От. 1,0 до 25,0 включ. | 0,2 | 0,1 |
| D |  |  |  | 25 | От 1,0 до 25,0 включ. | 0,2 | 0,1 |
| E |  | Округлая | Коническое соединение (с использованием шлифа) | 5 | От 0 до 5,0 включ. | 0,1 | 0,05 |
|  |  |  |  | 5 | От 0 до 5,0 включ. | 0,05 | 0,025 |
|  |  |  |  | 10 | От 0 до 10,0 включ. | 0,1 | 0,1 |
| F |  |  |  | 2 | От 0 до 2,0 включ. | 0,05 | 0,025 |

7.2 Проводят проверку стеклянных частей аппарата перед первым использованием и регулярно в последующем, как описано далее.

7.2.1 Помещают в аппарат 400 см3 обезвоженного (максимальное содержание воды 0,02 % об.) ксилола или любого другого растворителя и проводят испытание 
в соответствии с разделом 8. По завершении удаляют содержимое приемника 
и добавляют объем воды, указанный в качестве первого испытания в таблице 3, непосредственно в перегонный куб и проводят испытание в соответствии 
с разделом 8.

Таблица 3 — Допускаемые пределы извлечения воды в приемник

| Вместимость приемника при температуре 20 °С, см3 |  | Объем воды, добавленной в колбу при температуре 20 °С, см3 | Допустимые пределы извлеченной воды при температуре 20 °С, см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обычный приемник |  |  |  |
| 2 | Первое испытание | 1,0 | 1,00 ± 0,05 |
| 2 | Второе испытание | 1,9 | 1,90 ± 0,05 |
| 5 (цена деления – 0,05) | Первое испытание | 1,0 | 1,00 ± 0,05 |
| 5 (цена деления – 0,05) | Второе испытание | 4,5 | 4,50 ± 0,05 |
| 5 (цена деления – 0,1) | Первое испытание | 1,0 | 1,0 ± 0,1 |
| 5 (цена деления – 0,1) | Второе испытание | 4,5 | 4,5 ± 0,1 |
| 10 | Первое испытание | 5,0 | 5,0 ± 0,1 |
| 10 | Второе испытание | 9,0 | 9,0 ± 0,1 |
| Конический приемник |  |  |  |
| 10 | Первое испытание | 1 | 1,0 ± 0,1 |
| 10 | Второе испытание | 9 | 9,0 ± 0,2 |
| 25 | Первое испытание | 12 | 12,0 ± 0,2 |
| 25 | Второе испытание | 24 | 24,0 ± 0,2 |

7.2.2 Повторяют процедуру по 7.2.1 и добавляют объем воды, указанный 
в таблице 3 для второго испытания, непосредственно в перегонный куб.

7.2.3 Сборку аппарата считают удовлетворительной, если показания приемника находятся в пределах допусков, указанных в таблице 3.

Примечание — Показания вне допустимых пределов могут быть следствием неисправности в результате утечки паров, слишком быстрого кипения, ошибки градуировки приемника или попадания атмосферной влаги.

8 Проведение испытания

8.1 Отмеряют необходимое количество образца и переносят его в перегонный куб. Жидкие образцы отмеряют (см. 5.3) с точностью до ± 1 %.

8.1.1 Жидкие образцы предварительно переносят в мерный цилиндр подходящей вместимости. Смывают материал, прилипающий к цилиндру, одной порцией (50 см3) или двумя порциями (по 25 см3) жидкости-носителя (растворителя), указанного в таблице 1. Переносят содержимое мерного цилиндра в перегонный куб.

8.1.2 Предварительно взвешенные твердые или высоковязкие образцы переносят в перегонный куб и добавляют 100 см3 выбранной жидкости-носителя.

Примечания

1Допускается взвешивать твердые или высоковязкие образцы непосредственно 
в перегонном кубе.

2 Перед переносом высоковязких образцов в перегонный куб их нагревают 
до состояния текучести, исключая кипение, а также чрезмерное испарение воды в образце, и гомогенизируют.

3 При испытании образцов с низким содержанием воды объем жидкости-носителя (растворителя) может превышать 100 см3.

8.1.3 Допускается добавлять стеклянные шарики или другие подобные средства для снижения бурления в перегонном кубе.

8.2 Собирают аппарат для проведения испытания (см. рисунки 1 – 3), выбирая тип приемника в соответствии с ожидаемым содержанием воды в образце 
и обеспечивая герметичность соединений. При использовании металлического перегонного куба со съемной крышкой между корпусом и крышкой размещают прокладку из плотной бумаги, смоченной растворителем. Трубки обратного холодильника и приемника должны быть сухими и химически чистыми, чтобы обеспечить свободный отвод воды в нижнюю часть приемника. Размещают тампон 
из хлопковолоконной ткани в верхнюю часть обратного холодильника 
для предотвращения образования конденсата из атмосферной влаги. Обеспечивают циркуляцию холодной воды через рубашку обратного холодильника.

8.3 Нагревают перегонный куб, регулируя скорость кипения таким образом, чтобы конденсированный дистиллят вытекал из обратного холодильника 
со скоростью от двух до пяти капель в секунду. При использовании металлического перегонного куба его нагревают кольцевой газовой горелкой, расположенной 
на расстоянии приблизительно 76 мм выше дна перегонного куба, и постепенно 
в процессе перегонки опускают горелку. Продолжают перегонку до тех пор, пока вода не испарится из всех частей аппарата, за исключением приемника, а объем воды в приемнике будет оставаться постоянным в течение 5 мин. Если в трубке обратного холодильника присутствует устойчивое кольцо воды, осторожно увеличивают скорость перегонки или на несколько минут отключают охлаждение водой.

Примечание — Время перегонки составляет не менее 30 мин, но не более 
60 мин.

8.4 После завершения выделения воды приемник и его содержимое охлаждают до комнатной температуры. Удаляют капли воды со стенок приемника стеклянным или политетрафторэтиленовым (PTFE) стержнем, или другим подходящим средством и переносят их в слой воды. Определяют объем воды в приемнике до ближайшего верхнего деления шкалы, показания считывают по нижнему края мениска (глаз наблюдателя находится на уровне мениска).

8.5 Проводят холостой опыт (см. 4.2).

9 Обработка результатов испытания

9.1 Рассчитывают содержание воды W, % об. или % масс., по формулам (1) или (2) соответственно

| W = V2 - V0V1∙100, | (1) |
| --- | --- |

где V2 — объем воды в приемнике, см3;

V0 — объем воды в холостом опыте, см3;

V1 — объем образца, см3.

| W = V2 - V0M1∙100, | (2) |
| --- | --- |

где V2 — объем воды в приемнике, см3;

V0 — объем воды в холостом опыте, см3;

M1 — масса образца, г.

9.2 За результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух определений содержания воды, округленное:

- до 0,05 % – при использовании приемника вместимостью 2 см3;

- до 0,1 % – при использовании приемника вместимостью 10 или 25 см3;

- до ближайшего деления – при использовании приемника вместимостью 
5 см3.

9.3 За отсутствие воды в испытуемом продукте принимают отсутствие капель воды в нижней части приемника.

10 Отчет об испытании

10.1 Отчет об испытании содержит следующие данные:

- обозначение настоящего стандарта;

- наименование, тип и марку (при наличии) испытуемого продукта;

- дату проведения испытания;

- идентификацию образца;

- результат испытания;

- информацию о любых отклонениях от процедуры проведения испытания.

10.2 Допускается в отчете об испытании указывать дополнительную информацию.

11 Прецизионность

Прецизионность установлена при использовании приемника вместимостью 
10 или 25 см3. Прецизионность при использовании приемника вместимостью 2 
или 5 см3 не установлена.

11.1 Повторяемость

Расхождение между результатами двух последовательных определений, 
полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре 
в постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале 
при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать значения, указанные в таблице 4, не более, чем в одном случае из 20.

Таблица 4 — Прецизионность

| Объем воды, см3 | Повторяемость | Воспроизводимость |
| --- | --- | --- |
| 0,0 – 1,0 | 0,1 см3 | 0,2 см3 |
| 1,1 – 25,0 | 0,1 см3 или 2 % от среднего значения (в зависимости от того, какое значение больше) | 0,2 см3 или 10 % от среднего значения (в зависимости от того, какое значение больше) |

11.2 Воспроизводимость

Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами, 
полученными разными операторами, работающими в разных лабораториях, 
на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать значения, указанные в таблице 4, не более, чем в одном случае из 20.

Приложение ДА

(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта ASTM

Таблица ДА.1

| Структура настоящего стандарта | Структура стандарта ASTM D95–23е1 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки | 2 Ссылочные документы |
| * | 3 Термины |
| 3 Сущность метода | 4 Сущность метода |
| * | 5 Назначение и применение |
| 4 Реактивы и материалы | 6 Жидкости-носители растворители |
| 5 Аппаратура | 7 Аппаратура |
| 6 Отбор проб | 8 Отбор проб |
| 7 Проверка аппарата | 9 Проверка |
| 8 Проведение испытания | 10 Проведение испытания |
| 9 Обработка результатов испытания | 11 Расчет |
| 10 Отчет об испытании | 12 Отчет |
| 11 Прецизионность | 13 Прецизионность и смещение |
| Приложение ДА Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем стандарта ASTM | — |
| * Данный раздел исключен. |  |

УДК 665.621.8:536.421.2:006.354 МКС 75.140 MOD Ключевые слова: нефтепродукты, битумные материалы, определение содержания содержание воды перегонкой

| Заместитель председателя ТК 031 | В.П. Коваленко |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь МТК 031 | Л.О. Перегородиева |