| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Газохроматографический метод определения бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в воздушных модельных средах

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом аттестованной и зарегистрированной в реестре ГСИ РК методики выполнения измерений «Методика выполнения измерений. Средства индивидуальной защиты. Определение бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в модельных средах газохроматографическим методом»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные ссылки |  |  |
|  | Требования к показателям точности измерений |  |  |
|  | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам |  |  |
|  | Метод измерений |  |  |
|  | Требования безопасности, охраны окружающей среды |  |  |
|  | Требования к квалификации операторов |  |  |
|  | Требования к условиям измерений |  |  |
|  | Подготовка к выполнению измерений |  |  |
|  | Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений |  |  |
|  | Форма представления результатов измерений |  |  |
|  | Контроль точности результатов измерений |  |  |
| Приложение А (справочное) Методика приготовления аттестованных смесей бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола для водной модельной среды |  |  |  |
| Приложение Б (справочное) Методика приготовления аттестованных смесей бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола для воздушной модельной среды |  |  |  |
| Приложение В (справочное) Подготовка проб образцов к испытаниям |  |  |  |
| Библиография |  | …………………………………………………………………… |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Газохроматографический метод определения бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в воздушных модельных средах

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает газохроматографический метод определения бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в модельных средах средств индивидуальной защиты.

Настоящий стандарт предназначен для измерений показателей безопасности продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям, установленным к данному показателю в технических регламентах Евразийского экономического союза [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия.Часть1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия

ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 5208-2013 Спирт нормальный бутиловый технический. Технические условия

ГОСТ 5789-78 Реактивы. Толуол. Технические условия

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. технические условия

ГОСТ 9385-2013 Этилбензол технический. Технические условия

ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 12026-78 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 18954-73 Прибор и пипетки стеклянные для отбора и хранения проб газа. Технические условия

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия

ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29225-91 Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает определение бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в модельных средах  газохроматографическим методом с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 –Показатели качества методики выполнения измерений

| Диапазон измерений массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола | Предел повторяемости для n результатов параллельных определений, rn, % | Предел внутри-лабораторной прецизионности, Rл, % | Показатель точности* (при доверительной вероятности Р = 0,95), ± Δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0,05 до 1,0 мг/дм3 включ. в водной среде | 7 | 8 | 20 |
| от 0,015 до 0,1 мг/см3 включ. в воздушной среде | 11 | 12 | 19 |
| ______________ *Соответствует расширенной неопределенности Uотн. (в относительных единицах) при коэффициенте охвата k = 2. |  |  |  |

4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы:

4.1.1 Средства измерений:

Весы аналитические лабораторные: НПВ 200 г, НПВ 500 г, с погрешностью не более 0,0002 г. по ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Гигрометр психрометрический, диапазон измерений температуры от 16 ºС                до 40 ºС, влажности от 20 % до 90 %, Δ: ± 0,2 ˚С, от ± 5 % до ± 7 %.

Хроматограф газовый, оснащенный ПИД детектором с линейным динамическим диапазоном не менее 107 и пределом допускаемого значения относительного среднеквадратичного отклонения выходного сигнала не более 2 %, дозатором равновесного пара (ДРП).

Кварцевая капиллярная колонка длиной 50 м, внутренним диаметром 2,0 мм, со слоем неподвижной жидкой фазы - карбовакс 20М, толщиной 0,33 мкм (например, HP-FFAP).

Автосамплер универсальный «Hta» HT 200H.

4.1.2 Вспомогательные устройства, материалы

Лабораторная посуда: колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770; пипетки 1-1-2-1, 1-1-2-2, 1-1-2-5, 1-1-2-10 по ГОСТ 29227.

Микрошприц, диапазон дозируемого объема10 мкл или мм3 (0,01 см3), цена деления 0,2 мкл (± 0,0002 см3).

Виалы вместимостью 20 см3.

Эксикатор по ГОСТ 6371-73.

Аспиратор любой марки.

Обжимные или винтовые крышки с прокладками для парофазных виал.

Стеклянная емкость (эксикатор) с отводными трубками.

Поглотитель с пористой стеклянной пластинкой

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

4.1.3 Реактивы

Бензол, х.ч., по ГОСТ 5955.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Бензол, х.ч. по  ГОСТ 9572.

Толуол, х.ч. по ГОСТ 5789.

Этилбензол, х.ч. по ГОСТ 9385.

Ацетон, ч.д.а. по ГОСТ 2768.

Бутиловый спирт, х.ч. по ГОСТ 5208.

П-ксилол, х.ч. по ГОСТ 9410.

О-ксилол, х.ч. по ГОСТ 9410.

М-ксилол, х.ч. по ГОСТ 9410.

Хлороформ, х.ч. по ГОСТ 20015.

Натрий сернокислый безводный, х.ч. по ГОСТ 4166.

Примечание - Приготовление аттестованных смесей (далее - АС) бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола согласно [2], приведено в приложениях А, Б.

Азот по ГОСТ 9293.

Водород, марка А, по ГОСТ 3022.

Воздух сжатый ГОСТ 11882 или подаваемый компрессором с устройством для его обезвоживания.

4.2 Допускается применение других типов СИ, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящем стандарте.

5 Метод измерений

5.1 Настоящий стандарт устанавливает газохроматографический метод определения бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в водной и воздушных модельных средах.

4.2.1 Метод определения массовых концентраций летучих органических веществ, выделившихся из образцов исследуемой продукции в водную среду, основан на газохроматографическом  определении приготовленной водной вытяжки на хроматографе с капиллярной колонкой с пламенно-ионизационным детектором (ПИД). Количественное  определение веществ проводится по методу абсолютной градуировки.

4.2.2 Метод определения бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола, выделившегося из образца исследуемой продукции в воздушную среду, основан на концентрировании при нагревании пробы в замкнутом объеме, анализе равновесной паровой фазы методом газовой хроматографии на хроматографе с кварцевой капиллярной колонке, идентификации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола по их времени удерживания на пламенно-ионизационном детекторе (ПИД) и количественном определении методом абсолютной градуировки.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдают требования безопасности:

− в области охраны труда – ГОСТ 12.1.007,соблюдают действующие общие санитарно-гигиенические требования ГОСТ 12.1.005;

− в области пожарной безопасности ‒ ГОСТ 12.1.004;

− в области защиты от внешних воздействий: требования безопасности к изоляции токоведущих частей, блокировок, защитному заземлению – 
ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12997, ГОСТ 25861; по способу защиты от поражения электрическим током – ГОСТ 12.2.007.0; обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала – ГОСТ 12.1.019 и 12.2.003.

7 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

8 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие общие условия:

| - температура окружающего воздуха | (20 ± 5) оС; |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха | от 40 % до 75 %; |
| - напряжение питающей сети | (220  10) В; |
| - частота переменного тока в сети питания. | (50  1) Гц. |

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Подготовка посуды. Посуда, используемая для анализа, тщательно моют моющим средством, содержащим поверхностно-активные вещества. Затем посуда замачивается на 3 - 4 ч в свежеприготовленном 3 % - ном растворе двухромовокислого калия в серной кислоте (3 г двухромовокислого калия на 100 см3 концентрированной серной кислоты), отмывается в проточной водопроводной воде с последующим ополаскиванием дистиллированной водой и высушивается в сушильном шкафу при температуре 150 °С. Высушенную посуду закрывают притертыми крышками.

9.2 Отбор проб проводят по ГОСТ 18321. Подготовка проб осуществляется согласно приложению В.

9.3 Приготовление растворов бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в виде АС приведено в приложениях А, Б.

9.4 Установление градуировочных характеристик. Градуировочные характеристики, выражающие зависимость площади (высоты) хроматографического пика от массовой концентрации каждого определяемого вещества в растворе, устанавливают по трем сериям из шести растворов.

Для установления градуировочных характеристик используют программное обеспечение (ПО) прибора.

Градуировочные графики описываются линейной зависимостью вида                                      Y=bx+a площади (высоты) пика от массовой концентрации определяемого вещества в диапазонах массовых концентраций. Градуировку проводят раз в три месяца, а также после ремонта хроматографа.

Проверку стабильности времени удерживания определяемых веществ и стабильности градуировочного графика проводят перед началом каждой серии анализов при периодической работе либо после 20 анализов при непрерывной работе хроматографа.

10 Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений

10.1 Кварцевые капиллярные колонки предварительно кондиционируют, не соединяя выходные концы колонок с детектором, в термостате хроматографа с расходом газа-носителя от 3 до 5 см3/мин, с программированием температуры от                       50 °С до 230 °С со скоростью 10 °С/мин, выдерживая в течение 2 ч при 230 °С.

Вход в детектор при этом заглушают графитовыми прокладками. После охлаждения термостата колонок хроматографа выходной конец колонки подсоединяют к ПИД. Устанавливают необходимый режим работы хроматографа. При использовании колонок наиболее подходящими являются следующие режимные параметры хроматографа:

Условия работы дозатора равновесного пара:

- время термостатирования виалы с пробой - 30 мин;

- температура термостата виалы с пробой - 100 °С;

- температура крана-дозатора - 135 °С;

- время отбора пробы - 10 с;

- объем вводимой дозы равновесного пара - 1-3 см3.

Условия проведения газохроматографического анализа:

- температура детектора (ПИД) - 300 °С;

- температура испарителя - 300 °С.

Условия работы для капиллярных колонок:

- температура первого изотермического участка - 45 °С;

- длительность первого изотермического участка - 7 мин;

- скорость программирования температуры - 5 °С/мин;

- температура второго изотермического участка - 100 °С;

- длительность второго изотермического участка - 0 мин;

- скорость программирования температуры - 30 °С;

- температура третьего изотермического участка - 220 °С;

- длительность третьего изотермического участка - 3 мин;

- давление на входе в капиллярную колонку - 92,0 кПа;

- сброс газа-носителя - 8 см3/мин;

- расход газа-носителя на поддув детектора - 1 см3/мин;

- расход водорода - 40 см3/мин;

- расход воздуха - 400 см3/мин.

Примечание - Допускается проведение анализа в других условиях хроматографирования, обеспечивающих разделение определяемого вещества. Контролируют шум и дрейф нулевой линии на соответствие инструкции по эксплуатации прибора.

10.2 Идентификация пиков определяемых веществ

Идентификацию пиков анализируемых веществ осуществляют по времени удерживания при хроматографировании градуировочных растворов. Время удерживания указывают с точностью до трех знаков после запятой, окно поиска не должно превышать ± 1 %.

10.3 После приготовления водных вытяжек  для испытания согласно приложению В и выхода хроматографа на режим  проводятся измерения.

Для этого 5 см3 вытяжки переносят в виалу, герметизируют специальной крышкой и проводят измерения при условиях, приведенных в 10.1. Предварительно проводят анализ контрольной пробы: дистиллированной воды.

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию по времени удерживания и вычисление массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола.

10.4 После приготовления воздушных вытяжек согласно приложению В и выхода хроматографа на режим, проводятся измерения.

Для этого содержимое каждого поглотительного прибора анализируют отдельно. 5 см3 поглотительного раствора переносят в виалу, содержащую 1 г безводного сернокислого натрия, герметизируют специальной крышкой, помещают виалу в термостат автосамплера на 30 минут при 100 оС. После термостатирования производят встряхивание виалы в течении 10 минут и делают вкол в инжектор хроматографа. Предварительно проводят анализ контрольной пробы воздуха из стеклянной емкости (эксикатора).

По окончании хроматографического анализа проводят идентификацию по времени удерживания и вычисление массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола.

10.5 Массовую концентрацию бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола, содержащегося  в водных и воздушных вытяжках, рассчитывают с помощью ПО.

11 Форма представления результатов измерений

Результаты измерений оформляют по форме протокола, принятой в лаборатории предприятия и представляют в виде:

X±Δ(U), Р=0,95					(1)

где Х – значение результата измерений;

Δ (U) – значение показателя точности (пределов прецизионности или расширенной неопределенности) результатов измерений, приведенное в таблице 1 настоящего стандарта.

12 Контроль точности результатов измерений

12.1 Контроль точности результатов измерений обеспечивают посредством очередных поверок, применяемых средств измерений и проведения внутреннего оперативного контроля качества (ВОК) измерений с использованием процедуры контроля точности в соответствии с [3], [4].

12.2 ВОК повторяемости проводят с использованием рабочих проб.

Результат контрольной процедуры  rk  рассчитывают по формуле (2):

rk=Cmax−Cmin,			(2)

где Сmах – максимальный результат из n – параллельных определений,

Сmin – минимальный результат из n – параллельных определений.

Повторяемость признают удовлетворительной, если:,

где r – норматив ВОК повторяемости (допускаемое расхождение параллельных определений) приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.3 ВОК внутрилабораторной прецизионности проводят с использованием рабочих проб или образцов для оценивания в виде аттестованных смесей или стандартных образцов (далее - ОО в виде АС или СО) проводится согласно [4]. Анализ проводят в точном соответствии с регламентированной методикой, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. Работу выполняют два аналитика.

При проведении ВОК внутрилабораторной прецизионности с использованием рабочих проб результат контрольной процедуры Rk рассчитывают по формуле (3):

Rk=C1−C2,                   (3)

где С1 – результат первичного анализа пробы;

С2 – результат повторного анализа пробы.

Внутрилабораторную прецизионность признают удовлетворительной, если

Rk≤R,

где R  предел внутрилабораторной прецизионности для двух результатов анализа приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.4 ВОК точности проводят с использованием АС или СО.

Результат контрольной процедуры Кк  рассчитывают по формуле (4):

Kk=C−Cат,				(4)

где  – результат анализа АС или СО;

Сат – аттестованное значение АС или СО.

Точность признают удовлетворительной, если Kk≤K

где К – норматив ВОК точности результатов измерений приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.5 ВОК измерений проводят не реже одного раза в месяц, а также при смене реактивов, растворов, после длительного перерыва в работе. При превышении нормативов точности анализ повторяют. При повторном превышении выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Приложение А

(справочное)

Методика приготовления аттестованных смесей бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола

для водной модельной среды

А.1	Назначение

Настоящая методика приготовления аттестованных смесей (далее - АС) устанавливает порядок приготовления АС, предназначенных для установления значений метрологических характеристик и для контроля точности результатов измерений, а также для построения градуировочного графика.

А.2	Метрологические характеристики

Аттестованные значения массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в АС и значения характеристик погрешности аттестованных значений при доверительной вероятности Р = 0,95 указаны в таблице А.1.

Таблица А.1 - АС (бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол)

| Наименование АС | Аттестованное значение, мг/дм3 | Характеристика погрешности, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| АС-1 | 0,05 | 0,001 |
| АС-2 | 0,1 | 0,002 |
| АС-3 | 0,2 | 0,006 |
| АС-4 | 0,3 | 0,010 |
| АС-5 | 0,5 | 0,022 |
| АС-6 | 1,0 | 0,063 |

А.3	Средства измерений, реактивы и материалы

А.3.1	Сведения о применяемых реактивах

Бензол, х.ч. C6H6 по ГОСТ 9572. Бензол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «Хромлаб», массовая доля основного вещества (бензола)                 99,98 %.

Толуол, х.ч. C7H8 по ГОСТ 5789..Толуол, производства «Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH»,  массовая доля основного вещества (толуола) 99,9 %.

Этилбензол, х.ч. C8H10 по ГОСТ 9385. Этилбензол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «ХромЛаб», массовая доля основного вещества (этилбензола) 99,9 %.

Ацетон, ч.д.а. C3H6O по ГОСТ 2768. Ацетон (диметилкетон), производства                 АО «Экос-1», массовая доля основного вещества (ацетона) 99,83 %.

Бутиловый спирт, х.ч. C4H9OH по ГОСТ 5208.

П-ксилол, х.ч., О-ксилол, х.ч., М-ксилол, х.ч. C6H4(CH3)2  по ГОСТ 9410:

М-ксилол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «ХромЛаб», массовая доля основного вещества (м-ксилола) 99,9 %;

П-ксилол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «ХромЛаб»,  массовая доля основного вещества (п-ксилола) 99,8 %;

О-ксилол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «ХромЛаб»,  массовая доля основного вещества (о-ксилола) 99,8 %.

Хлороформ по ГОСТ 20015.

где относительная погрешность АС  рассчитывается как:

| Элемент Бензола, C6H6 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 6 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 6 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Бензола

С6Н6=6×12,011+6×1,008=78,114

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C6H6)=6×0,001852+6×0,00007792=0,00454

Δб=uc(C6H6)×23=0,00454×2×3=0,016

| Элемент Толуол, C7H8 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 7 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 8 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Толуола C7H8=7×12,011+8×1,008=92,141

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C7H8)=7×0,001852+8×0,00007792=0,005

ΔТ=uc(C7H8)×23=0,005×2×3=0,017

| Элемент Этилбензол, C8H10 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 8 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 10 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Этилбензола

C8H10=8×12,011+10×1,008=106,168

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C8H10)=8×0,001852+10×0,00007792=0,005

Δэ=uc(C8H10)×23=0,005×2×3=0,018

| Элемент Ацетон, C3H6O | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 3 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 6 |
| О | 15,999 | 15,99904-15,9977 | 15,9977−15,990323=0,00214 | 1 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Ацетона

C3H6O=3×12,011+6×1,008+1×15,999=58,080

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C3H6O)=3×0,001852+6×0,00007792+1×0,002142=0,004

Δа=uc(C3H6O)×23=0,004×2×3=0,013

| Элемент Бутиловый спирт, C4H9OH | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 4 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 10 |
| О | 15,999 | 15,99904-15,9977 | 15,9977−15,990323=0,00214 | 1 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Бутилового спирта

C4H9OH=4×12,011+10×1,008+1×15,999=74,123

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C4H9OH)=4×0,001852+10×0,00007792+1×0,002142=0,004

Δбс=uc(C4H9OH)×23=0,004×2×3=0,015

| Элемент П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол, C6H4(CH3)2 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 8 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 10 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол

C6H4(CH3)2=8×12,011+10×1,008=106,168

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C8H10C8H10C8H10)=8×0,001852+10×0,00007792=0,005

Δкс=uc(C8H10)×23=0,005×2×3=0,018

А.3.2	Сведения о применяемых средствах измерений приведены в таблице А.2.

Т а б л и ц а А.2

| Наименование средства измерений | Нормативный документ | Значение погрешности |
| --- | --- | --- |
| Весы аналитические лабораторные: тип AZ 214210 г | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ± 0,0001 г (0,1 мг) |
| Колба мерная 1-100-2 | ГОСТ 1770 | ± 0,010 |
| Микрошприц 0,01 см3 (10 мкл или мм3) | - | ± 0,0002 см3 (0,2 мкл или мм3) |

А.4	Процедура приготовления

А.4.1 Приготовление АС основного стандартного  раствора бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол в хлороформе концентрацией  1 мг/см3. По 100 мг ацетона, бутилового спирта, бензола, толуола, этилбензола, п-, м- и о-ксилолов переносят в одну мерную колбу вместимостью  100 см3, доводят уровень хлороформом до метки и тщательно перемешивают, используя ультразвуковую ванну. Срок хранения АС одна неделя при 4 °С.

А.4.2 Далее готовим АС со следующими концентрациями:

Этапы приготовления АС-1 – АС-6:

АС-1 (0,05 мг/дм3): микрошприцем отбирают 5 мм3 (0,005 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-2 (0,1 мг/дм3): микрошприцем отбирают 10 мм3 (0,01 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3,  доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-3 (0,2 мг/дм3): микрошприцем отбирают 20 мм3 (0,02 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-4 (0,3 мг/дм3): микрошприцем отбирают 30 мм3 (0,03 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-5 (0,5 мг/дм3): микрошприцем отбирают 50 мм3 (0,05 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-6 (1,0 мг/дм3): микрошприцем отбирают 100 мм3 (0,1 см3) АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

При определении веществ в водной среде из рабочих растворов отбирают 0,001 см3 (1 мкл)  и вводят в инжектор хроматографа.

Т а б л и ц а А.3

| Наименование исходного раствора | Массовая концентрация исходного раствора, мг/см3 | Объем аликвотной части, мм3 | Массовая концентрация приготовленного раствора, мг/дм3 | Наименование приготовленного раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АС - исходный раствор № 1 | 1 | 5 | 0,05 | АС-1 |
|  |  | 10 | 0,1 | АС-2 |
|  |  | 20 | 0,2 | АС-3 |
|  |  | 30 | 0,3 | АС-4 |
|  |  | 50 | 0,5 | АС-5 |
|  |  | 100 | 1,0 | АС-6 |

А.5.1 	Относительную погрешность Δотн массовой концентрации стандартного раствора  АС бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилолв хлороформе  рассчитывают по формуле (А.1):

ΔАСотн=(ΔVАС×100VMMACi)2+(ΔVB×100VB)2+(ΔVk×100Vk)2   (А.1)

где VМмАСi – молярная масса элемента смеси i;

ΔVАС – значение погрешности элемента смеси i;

VвАСi – масса элемента смеси i 100 мг (0,1 г);

ΔVв – значение погрешности весов, на котором проводят взвешивание навески, 0,0001 г;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,                     0,010 см3.

Относительные значения погрешности АС приготовленного основного раствора бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол в хлороформе:

ΔАСотн=(ΔVAC×100VMMACi)2+(ΔVB×100VB)2+(ΔVk×100Vk)2=(0,016×10078,114)2+(0,017×10092,141)2+(0,018×100106,168)2+(0,013×10058,080)2++(0,015×10074,123)2+(0,018×100106,168)2+6×(0,0001×1000,1)2+(0,010×100100)2=0,25

А.5.2	Относительные погрешности Δотн аттестованных массовых концентраций  бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилолв хлороформе в  АС рассчитывают по формуле (А.2):

Δотн=ΔАСотн2+(ΔVk×100Vk)2+(ΔVМШ×100VМШ)2               (А.2)

где Vk  – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,                      0,010 см3.

Vмш –  объем микрошприца, которым отбирается аликвота, 0,01 см3 (10 мкл или мм3);

ΔVмш – цена деления микрошприца, с помощью которого отбирают аликвоту,              ± 0,0002 см3 (0,2 мкл или мм3).

Относительные значения погрешности приготовленных АС-1  - АС 6:

АС-1

Δотн=0,252+(0,010×100100)2+0,5×(0,0002×1000,01)2=1,436

АС-2

Δотн=0,252+(0,010×100100)2+1×(0,0002×1000,01)2=2,016

АС-3

Δотн=0,252+(0,010×100100)2+2×(0,0002×1000,01)2=2,839

АС-4

Δотн=0,252+(0,010×100100)2+3×(0,0002×1000,01)2=3,473

АС-5

Δотн=0,252+(0,010×100100)2+5×(0,0002×1000,01)2=4,479

АС-6

Δотн=0,252+(0,010×100100)2+10×(0,0002×1000,01)2=6,330

А.5.3	Абсолютную погрешность Δо аттестованной массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилолв хлороформе АС рассчитывают по формуле (А.3):

Δ0=C×i=1NΔотн100,						(А.3)

где С – концентрация АС, мг/дм3;

Абсолютные значения погрешности аттестованных значений массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол в хлороформе составит:

АС-1	Δ0 = 0,05 × 1,436/100 = 0,001 мг/дм3

АС-2	Δ0 = 0,1 × 2,016/100 = 0,002 мг/дм3

АС-3	Δ0 = 0,2 × 2,839/100 = 0,006 мг/дм3

АС-4	Δ0 = 0,3 × 3,473/100 = 0,010 мг/дм3

АС-5	Δ0 = 0,5 × 4,479/100 = 0,022 мг/дм3

АС-6	Δ0 = 1,0 × 6,330/100 = 0,063 мг/дм3

А.6	Требования безопасности

А.6.1	По степени воздействия на организм человека бензол, толуол, этилбензол, ацетон, бутиловый спирт и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол  относятся к опасным веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

А.6.2	При приготовлении АС соблюдают требования инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденные в установленном порядке.

А.7	Требования к квалификации лаборанта

К приготовлению АС раствора бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилолв хлороформе допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

А.8	Требования к маркировке

Каждая колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование вещества, его аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления, срок годности смеси.

А.9	Условия хранения

А.9.1	АС-1 – АС-6 – применяют свежеприготовленными.

А.9.2	При хранении АС в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

А.9.3	АС-1 – АС-6 хранят в стеклянных мерных колбах с плотно закрывающимися крышками.

А.10	Периодичность проверки

Срок действия методики – неограничен.

Приложение Б

(справочное)

Методика приготовления аттестованных смесей бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола

для воздушной модельной среды

Б.1	Назначение

Настоящая методика приготовления аттестованных смесей (далее - АС) устанавливает порядок приготовления АС, предназначенных для установления значений метрологических характеристик и для контроля точности результатов измерений, а также для построения градуировочного графика.

Б.2	Метрологические характеристики

Аттестованные значения массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в АС и значения характеристик погрешности аттестованных значений при доверительной вероятности Р=0,95 указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1 - АС (бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол)

| Наименование АС | Аттестованное значение, мг/см3 | Характеристика погрешности, мг/см3 |
| --- | --- | --- |
| АС-1 | 0,0075 | 0,0002 |
| АС-2 | 0,015 | 0,0004 |
| АС-3 | 0,030 | 0,0008 |
| АС-4 | 0,045 | 0,0012 |
| АС-5 | 0,060 | 0,0016 |
| АС-6 | 0,075 | 0,0020 |

Б.3	Средства измерений, реактивы и материалы

Б.3.1	Сведения о применяемых реактивах

Бензол, х.ч. C6H6 по ГОСТ 9572. Бензол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «Хромлаб», массовая доля основного вещества (бензола) 99,98 %.

Толуол, х.ч. C7H8по ГОСТ 5789.. Толуол, производства «Honeywell  Specialty Chemicals Seelze GmbH»,  массовая доля основного вещества (толуола) 99,9 %.

Этилбензол, х.ч. C8H10 по ГОСТ 9385. Этилбензол чистое вещество для хроматографии, производства «ХромЛаб», массовая доля основного вещества (этилбензола) 99,9 %.

Ацетон, ч.д.а. C3H6O по ГОСТ 2768. Ацетон (диметилкетон), производства                 АО «Экос-1», массовая доля основного вещества (ацетона) 99,83 %.

Бутиловый спирт, х.ч. C4H9OH по ГОСТ 5208.

П-ксилол, х.ч., О-ксилол, х.ч., М-ксилол, х.ч. C6H4(CH3)2  по ГОСТ 9410:

М-ксилол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «ХромЛаб», массовая доля основного вещества (м-ксилола) 99,9 %;

П-ксилол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «ХромЛаб»,  массовая доля основного вещества (п-ксилола) 99,8 %;

О-ксилол чистое вещество для хроматографии, производства ООО «ХромЛаб»,  массовая доля основного вещества (о-ксилола) 99,8 %.

Хлороформ по ГОСТ 20015.

Относительная погрешность АС  рассчитывается как:

| Элемент Бензола, C6H6 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 6 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 6 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Бензола

C6H6=6×12,011+6×1,008=78,114

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C6H6)=6×0,001852+6×0,00007792=0,00454

Δб=uc(C6H6)×23=0,00454×2×3=0,016

| Элемент Толуол, C7H8 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 7 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 8 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Толуола C7H8=7×12,011+8×1,008=92,141

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C7H8)=7×0,001852+8×0,00007792=0,005

ΔТ=uc(C7H8)×23=0,005×2×3=0,017

| Элемент Этилбензол, C8H10 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 8 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 10 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса этилбензола

C8H10=8×12,011+10×1,008=106,168

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C8H10)=8×0,001852+10×0,00007792=0,005

Δэ=uc(C8H10)×23=0,005×2×3=0,018

| Элемент Ацетон, C3H6O | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 3 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 6 |
| О | 15,999 | 15,99904-15,9977 | 15,9977−15,990323=0,00214 | 1 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Ацетона

C3H6O=3×12,011+6×1,008+1×15,999=58,080

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C3H6O)=3×0,001852+6×0,00007792+1×0,002142=0,004

Δа=uc(C3H6O)×23=0,004×2×3=0,013

| Элемент Бутиловый спирт, C4H9OH | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 4 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 10 |
| О | 15,999 | 15,99904-15,9977 | 15,9977−15,990323=0,00214 | 1 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса Бутилового спирта

C4H9OH=4×12,011+10×1,008+1×15,999=74,123

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C4H9OH)=4×0,001852+10×0,00007792+1×0,002142=0,004

Δбс=uc(C4H9OH)×23=0,004×2×3=0,015

| Элемент П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол, C6H4(CH3)2 | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 8 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 10 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол

C6H4(CH3)2=8×12,011+10×1,008=106,168

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C8H10C8H10C8H10)=8×0,001852+10×0,00007792=0,005

Δкс=uc(C8H10)×23=0,005×2×3=0,018

Б.3.2	Сведения о применяемых средствах измерений приведены в таблице А.2.

Таблица Б.2

| Наименование средства измерений | Нормативный документ | Значение погрешности |
| --- | --- | --- |
| Колба мерная 1-100-2 | ГОСТ 1770 | ± 0,010 |
| Пипетки градуированные: 1-1-2-1 1-1-2-2 1-1-2-5 1-2-2-10 | ГОСТ 29227 | ± 0,01 ± 0,02 ± 0,05 ± 0,1 |

Б.4	Процедура приготовления

Б.4.1 Исходный раствор № 1. В мерную колбу вместимостью 100 см3, содержащей около 20 см3 хлороформа, взвешивают навеску массой 80,0 – 100,0 мг бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола. Доводят объем раствора хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

Точную массовую концентрацию бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в исходном растворе рассчитывают по формуле Б.1:

С1=m×PV1                                 (Б.1)

где m – масса навески бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола, мг;

Р – содержание основного вещества в долях единицы;

V1 – вместимость мерной колбы, см3.

Б.4.2 Исходный раствор № 2 (С =75 мг/см3). Готовят из исходного раствора №1. Объем исходного раствора Vc, см3, необходимый для получения исходного раствора с концентрацией 75 мг/см3, рассчитывают по формуле Б.2:

VC=C2×V2C1                           (Б.2)

где С2 – заданная массовая концентрация бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола в рабочем растворе,                    75 мг/см3;

V2 – вместимость мерной колбы, см3;

С1 – точная массовая концентрация исходного раствора № 1, мг/см3.

Рассчитанный объем исходного раствора Vc вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, объем в колбе доводят до метки хлороформом и тщательно перемешивают.

Б.4.3 Исходный раствор №3 (1,5 мг/см3) пипеткой отбирают 2 см3 исходного раствора №2 и вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, содержащую 20 см3 хлороформа и доводят объем до метки хлороформом.

Исходный раствор №3 является АС основным  стандартным раствором бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол в хлороформе концентрацией 1,5 мг/см3.

Срок хранения АС одна неделя при 4 °С.

Далее готовим АС со следующими концентрациями:

Этапы приготовления АС-1 – АС-6:

АС-1 (0,0075 мг/см3): пипеткой отбирают 0,5 см3 АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3,  доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-2 (0,015 мг/см3): пипеткой отбирают 1,0 см3 АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3,  доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-3 (0,030 мг/см3): пипеткой отбирают 2,0 см3 АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-4 (0,045 мг/см3): пипеткой отбирают 3,0 см3 АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-5 (0,060 мг/см3): пипеткой отбирают 4,0 см3 АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

АС-6 (0,075 мг/см3): пипеткой отбирают 5,0 см3 АС, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят хлороформом до метки и тщательно перемешивают.

По 5 см3 каждого градуировочного раствора помещают в виалу, содержащую 1 г безводного сернокислого натрия, герметизируют специальной крышкой, помещают виалу в термостат автосамплера и проводят анализ при условиях, приведенных в пункте 9.1.

Таблица Б.3

| Наименование исходного раствора | Массовая концентрация исходного раствора, мг/см3 | Объем аликвотной части, см3 | Массовая концентрация приготовленного раствора, мг/см3 | Наименование приготовленного раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АС - исходный раствор № 3 | 1,5 | 0,5 | 0,0075 | АС-1 |
|  |  | 1,0 | 0,015 | АС-2 |
|  |  | 2,0 | 0,030 | АС-3 |
|  |  | 3,0 | 0,045 | АС-4 |
|  |  | 4,0 | 0,060 | АС-5 |
|  |  | 5,0 | 0,075 | АС-6 |

Б.5.1 	Относительную погрешность Δотн массовой концентрации стандартного раствора  АС бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол в хлороформе   рассчитывают по формуле (Б.3):

ΔАСотн=(ΔVAC×100VMMACi)2+(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2           (Б.3)

где VМмАСi– молярная масса элемента смеси i;

ΔVАС – значение погрешности элемента смеси i;

Vп – объем пипетки, которой отбирается аликвота, 2 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту                 0,02 см3.

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление, 0,010 см3.

Относительные значения погрешности АС приготовленного основного раствора бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилолв хлороформе:

ΔАСотн=(ΔVAC×100VMMACi)2+(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2=(0,016×10078,114)2+(0,017×10092,141)2+(0,018×100106,168)2+(0,013×10058,080)2++(0,015×10074,123)2+(0,018×100106,168)2+(0,02×1002)2+(0,010×100100)2=2,450

Б.5.2	Относительные погрешности Δотн аттестованных массовых концентраций  бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилолв хлороформе в АС рассчитывают по формуле (Б.4):

Δотн=ΔАСотн2+(ΔVk×100Vk)2+(ΔVП×100VП)2                (Б.4)

где Vk  – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,                      0,010 см3.

Vп –  объем пипетки, которой отбирается аликвота, 1; 2; 5 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту, 0,01; 0,02; 0,05 см3.

Относительные значения погрешности приготовленных АС-1 - АС 6:

АС-1

Δотн=2,452+(0,010×100100)2+0,5×(0,01×1001)2=2,550

АС-2

Δотн=2,452+(0,010×100100)2+1×(0,01×1001)2=2,646

АС-3

Δотн=2,452+(0,010×100100)2+1×(0,02×1002)2=2,646

АС-4

Δотн=2,452+(0,010×100100)2+35×(0,05×1005)2=2,570

АС-5

Δотн=2,452+(0,010×100100)2+45×(0,05×1005)2=2,608

АС-6

Δотн=2,452+(0,010×100100)2+1×(0,05×1005)2=2,646

Б.5.3	Абсолютную погрешность Δо аттестованной массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол в хлороформе АС рассчитывают по формуле (Б.5):

Δ0=C×i=1NΔотн100						(Б.5)

где С – концентрация АС, мг/см3;

Абсолютные значения погрешности аттестованных значений массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол в хлороформе составит:

АС-1	Δ0 = 0,0075 × 2,550/100 = 0,0002 мг/см3

АС-2	Δ0 = 0,015 × 2,646/100 = 0,0004 мг/см3

АС-3	Δ0 = 0,030 × 2,646/100 = 0,0008 мг/см3

АС-4	Δ0 = 0,045 × 2,570/100 = 0,0012 мг/см3

АС-5	Δ0 = 0,06 × 2,608/100 = 0,0016 мг/см3

АС-6	Δ0 = 0,075 × 2,646/100 = 0,0020 мг/см3

Б.6	Требования безопасности

Б.6.1	По степени воздействия на организм человека бензол, толуол, этилбензол, ацетон, бутиловый спирт и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилол относятся к опасным веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Б.6.2	При приготовлении АС соблюдают требования инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденные в установленном порядке.

Б.7	Требования к квалификации лаборанта

К приготовлению АС раствора бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола: П-ксилол, О-ксилол, М-ксилолв хлороформе допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

Б.8	Требования к маркировке

Каждая колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование вещества, его аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления, срок годности смеси.

Б.9	Условия хранения

Б.9.1	АС-1 – АС-6 – применяют свежеприготовленными.

Б.9.2	При хранении АС в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

Б.9.3	АС-1 – АС-6 хранят в стеклянных мерных колбах с плотно закрывающимися крышками.

Б.10	Периодичность проверки

Срок действия методики – неограничен.

Приложение В

(справочное)

Подготовка проб образцов к испытаниям

В.1 Подготовка проб образцов к испытаниям в водной среде

В.1.1 Две элементарные пробы для тяжелых тканей, шпагата и веревки массой 10 г, а для легких тканей, ниток, тесьмы и сетей - массой 5 г. Пробы должны быть предварительно мелко нарезаны и взвешены с погрешностью не более 0,01 г.

В.1.2 Отобранную элементарную пробу помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, заливают 150 см3 дистиллированной воды и экстрагируют при температуре (20 - 25) °С в течение 1 ч при частом перемешивании. Полученный водный раствор отфильтровывают через бумажный или стеклянный фильтр. Подготовленный водный экстракт используют для определения бензола, толуола, этилбензола, ацетона, бутилового спирта и смеси изомеров ксилола.

В.1.3 Условия моделирования для определения санитарно-химических показателей необходимо проводить в водной среде в соответствии с таблицей В.1.

В.1.4 При проведении исследований в водной среде исследуемый образец помещают в закрытую емкость с дистиллированной водой.

Таблица В.1 - Условия моделирования при определении показателей в водной среде *

| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность водного раствора | Температура водного раствора, tо С | Время экспозиции, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одежда специальная защитная | Дистиллированная вода | Для тяжелых тканей – 1 см2: 15 см3 Для легких тканей – 1 см2: 30 см3 | 20 - 25 | 1 |
| Средства индивидуальной защиты рук |  |  |  |  |
| Обувь специальная защитная |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты головы |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты глаз |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты лица |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты от падения с высоты |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты органа слуха |  |  |  |  |
| Средства индивидуальной защиты органов дыхания от химических факторов |  |  |  |  |

В.2 Подготовка проб образцов к испытаниям воздушная среда

В.2.1 При использовании стеклянной емкости (эксикатора) из крышки эксикатора удаляют вакуумный кран и вставляют резиновую пробку, в которую помещают две стеклянные отводные трубки. Трубки размещают таким образом, чтобы одна трубка немного не доходила до дна эксикатора, в вторая оканчивалась под пробкой, с таким расчетом, чтобы при отборе пробы воздуха протягиваемый воздух проходил через емкость.

Отводные трубки закрывают подходящими заглушками для предотвращения воздухообмена. Образец помещают в стеклянную емкость (эксикатор). Соотношение общей площади всех поверхностей образца и фактической вместимости стеклянной емкости (эксикатора) определяют по пункту В.2.3. Фактическую вместимость стеклянной емкости (эксикатора) определяют путем заполнения и при необходимости применяемой крышки водой с помощью мерных цилиндров соответствующей вместимости с последующим суммированием полученных объемов воды.

Продолжительность контакта испытуемого образца, а также температурный режим устанавливается в соответствии с требованиями нормативных документов на данный вид продукции.

Для проведения испытаний используются две пробы одного образца, которые помещают в разные стеклянные емкости (эксикаторы).

После соответствующей экспозиции открывают заглушки и через емкость с образцом аспирируют воздух автоматическим пробоотборником воздуха с объемным расходом 0,5 дм3/мин через два последовательно соединенных поглотительных прибора с пористой пластиной, содержащие по 5 см3 дистиллированной воды каждый.

Количество протягиваемого воздуха должно быть в 2 раза больше фактической вместимости стеклянной емкости (эксикатора).

Контрольную пробу воздуха отбирают автоматическим пробоотборником воздуха из стеклянной емкости (эксикатора) без образца, выдержанной в аналогичных с испытуемыми образцами условиях.

В.2.2 При проведении исследований в воздушной среде образец помещают в стеклянную емкость (эксикатор) объемом не менее 50 дм3.

В.2.3 Размер образца для проведения исследований в воздушной среде определяют в зависимости от реальной «насыщенности», объема стеклянной емкости (эксикатора) и рассчитывают по формуле В.1:

S=V×H,                                        (В.1)

где S – размер образца, м2;

V – объем стеклянной емкости (эксикатора), м3;

H - реальная «насыщенность», г/м3, м2/м3.

Реальную «насыщенность» (H) определяют по формуле В.2:

H=S120м3                                   (В.2)

где S1 – площадь поверхности образца, контактирующая с воздушной средой, м2, которую рассчитывают по обычным геометрическим формулам с известным приближением;

20 м3 – минимально допустимый объем помещения.

Примечание - При получении расчетной реальной «насыщенности» менее 0,1 м2/м3, ее значение принимают равным 0,1 м2/м3.

При сложных конфигурациях образцов продукции и невозможности подсчитать их площадь, определение следует проводить при соотношении 1 г на 10 см3.

Библиография

| [1] | ТР ТС 019/2011 | «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержден 9 декабря 2011 года № 878 |
| --- | --- | --- |
| [2] | РМГ 60-2003 | Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке |
| [3] | РМГ 76-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |
| [4] | РМГ 61-2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |

УДК МКС 19.020 Ключевые слова: газохроматографический метод, бензол, толуол, этилбензол, ацетон, бутиловый спирт, изомеры ксилола, модельные среды

УДК МКС 19.020 Ключевые слова: газохроматографический метод, бензол, толуол, этилбензол, ацетон, бутиловый спирт, изомеры ксилола, модельные среды

Руководитель разработки Заместитель Генерального директора

должность

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                     _______________      Е.М. Амирханова

Наименование предприятия-разработчика стандарта                                  личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         С.А. Айтжанова

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         Т.М. Джумагазиева

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия