ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ____-20__ (проект, KZ, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

____________________________________________________________

Нефть сырая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

Метод потенциометрического титрования Карла Фишера

(ISO 10336:1997, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и        ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг Астана» на основе русской версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (Госстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от ____ _____________ 20_. № ___)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004 – 97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004 – 97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                  ISO 10336:1997 «Нефть сырая. Определение содержания воды. Метод потенциометрического титрования Карла Фишера» (Crude petroleum. Determination of water. Potentiometric Karl Fischer titration method)

Стандарт разработан Международным техническим комитетом по стандартизации ISO / TC 28 «Нефть и связанные продукты, горюче-смазочные материалы из природных или синтетических источников», ответственность за него несет подкомитет ISO / TC 28 / SC 2 «Измерение нефти и связанных продуктов»

Перевод с английского языка (en)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Принцип	2

4 Реактивы	2

5 Аппаратура	3

6 Отбор и приготовление проб	4

7 Описание метода	5

8 Расчёты	7

9 Представление результатов	7

10 Точность	7

11 Протокол испытаний	8

Приложение А (обязательное) Обращение с пробами	9

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам 	13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Нефть сырая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ

Метод потенциометрического титрования Карла Фишера

## Crude petroleum. Determination of water.

## Potentiometric Karl Fischer titration method

Дата введения ___

Предостережение - Применение настоящего стандарта может быть связано с опасными веществами, действиями и оборудованием. В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за разработку необходимых мер техники безопасности и охраны здоровья персонала, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод потенциометрического титрования Карла Фишера для прямого определения содержания воды в сырой нефти. Метод распространяется на сырую нефть с массовой долей воды от 0,05 % (по массе) до 2,00 % (по массе), содержащую менее 0,05 % (по массе), но более 0,005 % (по массе) меркаптановой серы или сульфид-ионов серы или того и другого. Метод распространяется на сырую нефть с массовой долей воды от 0,02 % (по массе) до 2,00 % (по массе), содержащую менее 0,005 % (по массе) меркаптановой серы или сульфид-ионов серы или того и другого.

Примечания

1 Ряд веществ и классов соединений, связанных с окислительно-восстановительными реакциями, влияют на определение содержания воды методом титрования Карла Фишера. Однако, единственными оказывающими влияние веществами, присутствующими в сырой нефти, являются меркаптаны и сульфид-ионы. При концентрациях серы, меньших 0,05 % (по массе), её влияние на определение содержания воды в интервале от 0,05 % (по массе) до 2,00 % (по массе) оказывается незначительным.

2 В настоящем стандарте термины «% (по массе)» и «% (по объему)» используются для обозначения массовой и объёмной долей, соответственно.

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа.

ISO 3170:1988 Petroleum liquids — Manual sampling (Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб)).

ISO 3171:1988 Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling (Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопровода).

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические условия и методы).

ISO 3733:1976 Petroleum products and bituminous materials — Determination of water — Distillation method (Нефтепродукты и битумные материалы. Определение содержания воды. Метод аналитической разгонки).

ISO 3734:1997 Petroleum products — Determination of water and sediment in residual fuel oils — Centrifuge method (Нефтепродукты. Определение содержания воды и осадка в топливном мазуте. Метод с применением центрифуги).

# 3 Принцип

После гомогенизации сырой нефти в смесителе, взвешенную  испытуемую пробу вводят в титровальный сосуд аппарата для титрования Карла Фишера, содержащего перемешенный растворитель. Содержащаяся в пробе вода определяется титрованием до достижения потенциометрической конечной точки.

# 4 Реактивы

4.1 Реактивы Карла Фишера

Следует применять имеющиеся на рынке реактивы, характеристики которых отвечают требованиям, приведённым ниже.

4.1.1 Реактив Карла Фишера, содержащий пиридин, номинальный водный эквивалент - 5 миллиграммов воды на миллилитр реактива (5 мг/мл). Основой этого реактива должен быть метанол или монометиловый эфир этиленгликоля. Реактив Карла Фишера при установлении титра раствора методом, описанным в 7.2, должен иметь минимальный водный эквивалент, равный 3 мг/мл. С этим реактивом должен использоваться растворитель, описанный в 4.6.1.

4.1.2 Реактив Карла Фишера, не содержащий пиридина, включающий йод, двуокись серы и амины без запаха. Номинальный водный эквивалент равен 5 мг/мл. Реактив применяют в неразбавленном или разбавленном виде. Разбавление осуществляют путём добавления трёх частей данного реактива к одной части ксилола. В обоих случаях при установлении титра раствора методом, описанным в 7.2, реактив Карла Фишера должен иметь минимальный водный эквивалент, равный 3 мг/мл. С данным реактивом должен использоваться растворитель, описанный в 4.6.2.

4.2 Ксилол, чистый для анализа.

4.3 Метанол, специально обезвоженный для использования его в аналитическом методе Карла Фишера, содержащий менее 0,05% (по массе) воды.

4.4 N-этил пиперидин, чистый для анализа.

4.5 Растворитель для титрования методом Карла Фишера без использования пиридина

Следует использовать имеющийся на рынке растворитель, содержащий двуокись серы и амины без запаха, растворённые в метаноле.

4.6 Растворители для титрования

Следует использовать растворитель, указанный в 4.6.1, для реактива Карла Фишера, содержащего пиридин, и растворитель, указанный в 4.6.2, для реактива Карла Фишера, не содержащего пиридин.

4.6.1 Растворитель для титрования при использовании реактива Карла Фишера, содержащего пиридин

Смешайте 40 мл N-этил пиперидина, 20 мл метанола и 40 мл реактива Карла Фишера (см. 4.1.1) в герметичном стеклянном сосуде. Перед тем как добавить  200 мл ксилола, сосуд необходимо герметично закрыть и выдержать в течение ночи.

Примечание - В некоторых случаях для получения однофазного раствора может потребоваться дополнительное количество метанола.

4.6.2 Растворитель для титрования при использовании реактива Карла Фишера, не содержащего пиридин

Смешайте одну часть ксилола с одной частью растворителя, не содержащего пиридин (см. 4.5), и поместите эту смесь в герметичный стеклянный сосуд. В качестве альтернативного растворителя можно использовать растворитель, состоящий из трёх частей хлороформа и одной части растворителя, не содержащего пиридин.

Предостережение - С хлороформом следует обращаться как с канцерогенным веществом.

4.7 Вода, третьей степени чистоты, в соответствии с ISO 3696.

# 5 Аппаратура

5.1 Титратор по методу Карла Фишера, использующий потенциометрическую конечную точку.

Примечание - В настоящее время в продаже имеются титраторы по методу Карла Фишера, некоторые, из которых автоматически прекращают титрование при достижении конечной точки. Инструкции, касающиеся работы этих устройств, предоставляются изготовителем и не описываются в настоящем стандарте.

5.2 Неаэрирующий смеситель, отвечающий требованиям, предъявляемым к гомогенизации проб, приведённым в приложении А.

Примечание - Допускается применение, как встроенных смесителей, так и наружных смесителей с циркуляционным насосом, например, используемых в автоматических системах отбора проб сырой нефти, при условии, что они соответствуют требованиям, предъявляемым к эффективности гомогенизации проб, приведённым в приложении А.

5.3 Шприцы

Пробы для испытания легко вводятся в сосуд для титрования с помощью стеклянных шприцов с фиксаторами Люэра и с медицинскими иглами соответствующей длины, чтобы обеспечить ввод испытуемой пробы ниже уровня поверхности растворителя для титрования, при вводе их через входное отверстие. Диаметры отверстий используемых игл должны быть по возможности минимальными, но достаточными для предотвращения проблем, возникающих в результате противодавления и засорения иглы при вводе испытуемой пробы.

Примечание

1 Рекомендуется использовать иглы с отверстиями диаметром от 0,5 мм до 0,8 мм.

2 Рекомендуемая вместимость шприца:

a) 10 мкл с фиксированной иглой для введения воды при установлении титра раствора (см. 7.2);

b) 500 мкл, 1 мл, 2 мл и 5 мл для проб сырой нефти.

5.4 Весы, обеспечивающие погрешность взвешивания, равную ± 0,1 мг.

5.5 Термометр, измеряющий температуру с точностью до 1 ºС.

6 Отбор и приготовление проб (см. приложение А)

6.1 Общие положения

Отбор проб определяется всеми пунктами, необходимыми для получения представительной пробы, которая содержится в любом трубопроводе, цистерне или другой системе. Проба по-мещается в контейнер для лабораторных испытаний.

6.2 Лабораторная проба

В соответствии с настоящим стандартом должны испытываться только представительные пробы, отобранные в соответствии с ISO 3170 или ISO 3171.

6.3 Приготовление лабораторных проб

В дополнение к методам, указанным в 6.2 применяется следующая процедура приготовления лабораторных проб.

6.3.1 Необходимо записать температуру лабораторной пробы в градусах Цельсия непосредственно перед перемешиванием.

6.3.2 Для обеспечения полной однородности перемешать лабораторную пробу непосредственно перед проведением анализа. Перемешать лабораторную пробу в первичном контейнере для проб. Продолжительность перемешивания, интенсивность перемешивания (скорость перемешивания) и положение смесителя относительно дна сосуда считаются удовлетворительными для проведения анализа сырой нефти, если они устанавливаются в соответствии с процедурой, описанной в А.3.3. Объём и содержание воды в сырой нефти не должны превышать максимальных значений, установленных в А.3.3.

6.3.3 Необходимо записать температуру лабораторной пробы в градусах Цельсия сразу же после перемешивания. Повышение температуры между этим значением и значением записанным перед перемешиванием (6.3.1) не должно превышать 10 °С, иначе может произойти испарение воды или расслоение эмульсии.

# 7 Описание метода

7.1 Подготовка аппаратуры

Подготовить аппаратуру в соответствии с инструкциями изготовителя.

7.2 Стандартизация реактива Карла Фишера

7.2.1  Реактив Карла Фишера должен быть стандартизирован ежедневно перед использованием. Такую же самую процедуру стандартизации применяют для системы, содержащей пиридин титрант/растворитель, и системы, не содержащей пиридин титрант/растворитель.

7.2.2 Добавить достаточное количество соответствующего растворителя, содержащего или не содержащего пиридин, в чистый, сухой сосуд для титрования так, чтобы растворитель покрывал электроды. Объём растворителя зависит от размеров сосуда для титрования. Герметично закрыть все отверстия в сосуде, запустить магнитную мешалку и плавно отрегулировать скорость перемешивания. Включить схему индикации и добавлять титрант Карла Фишера из бюретки до достижения конечной точки. Вращательными движениями промыть внутренние поверхности сосуда для титрования с целью удаления влаги, образовавшейся на них. В случае необходимости добавить реактив Карла Фишера до достижения стабильной конечной точки и сохранения этого состояния в течение, по крайней мере, 30 с. Снова вращательными движениями промыть внутренние поверхности сосуда и проводить титрование до тех пор, пока внутренние поверхности сосуда не станут сухими.

7.2.3 Наберите шприцом 10 мкл воды (см. 4.7), не допуская при этом образования пузырьков. Протрите иглу тканью, чтобы убрать излишки воды. В сосуде опустив конец иглы в растворитель для титрования, введите содержимое шприца, растворитель уже доведен до конечной точки титрования. Сразу же герметично закройте сосуд. Титруйте воду с реактивом Карла Фишера до достижения стабильной конечной точки титрования и сохранения этого состояния, как минимум 30 сек. После добавления воды не встряхивайте сосуд. Зафиксируйте объём титранта, необходимого для достижения конечной точки титрования, с точностью до 0,01 мл.

7.2.4 Рассчитать водный эквивалент реактива Карла Фишера по следующей формуле:

F = V/T

где F - водный эквивалент реактива Карла Фишера в миллиграммах на миллилитр;

V - объём использованной воды в микролитрах (принимая во внимание, что       1 мкл весит 1 мг);

Т - титр в миллилитрах.

7.2.5 Повторить действия по 7.2.3 для получения дублирующего значения. Дублирующие значения водного эквивалента должны согласовываться друг с другом с точностью порядка 2 %. Если разность значений для двух титрований превышает эту величину, то содержимое сосуда для титрования необходимо признать бракованным. Ввести в сосуд новый объем соответствующего растворителя и повторить действия по определению титра, описанные в 7.2.2. Если результаты титрования для двух новых объемов воды по-прежнему отличаются друг от друга более чем на 2 %, возможно, что реактив Карла Фишера и/или растворитель, используемый для титрования, утратили свои свойства. Необходимо заменить эти реактивы на новые и повторить действия, описанные в 7.2.2.

7.2.6 Следует определить и записать среднее значение водного эквивалента.

7.3 Испытуемая порция пробы

Перемешать лабораторную пробу, точно следуя инструкциям 6.3.1-6.3.3.

7.3.1 Добавить в сосуд для титрования растворитель, содержащий или не содержащий пиридин, и провести титрование растворителя до достижения конечной точки в соответствии с 7.2.2.

7.3.2 Просушите шприц (см. таблицу 1), набрав растворитель для титрования, а затем слив его обратно в сосуд. Если содержимое сосуда становится влажным, следует добавить реактив Карла Фишера до тех пор, пока состояние, соответствующее конечной точке титрования, не будет сохраняться в течение 30 с без дальнейшего добавления титранта (при необходимости повторите эти действия). Как вариант, можно использовать шприцы, осушенные и оставленные остывать в сушильной печи).

Таблица 1 – Объем испытуемой порции пробы в зависимости от ожидаемого содержания воды

| Ожидаемое содержание воды, % массовый | Объём бюретки, мл | Объём растворителя для титрования, мл | Масса испытуемой порции пробы, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,02-0,3 | 5 | <20 | 2 |
|  | 5, 10 или 20 | >20 | 5 |
| 0,3-1 | 5 | <20 | 1 |
|  | 5, 10 или 20 | >20 | 2 |
| 1-2 | 5 | <20 | 0,5 |
|  | 5, 10 или 20 | >20 | 1 |

7.3.3 Сразу после процедуры перемешивания набрать в шприц не менее трех порцией пробы и утилизировать их.

7.3.4 Затем набрать испытуемую порцию пробы в шприц (если попал воздух, то его надо убрать), очистить иглу бумажной салфеткой и взвесить шприц вместе с его содержимым с точностью до 0,1 мг. Ввести содержимое шприца в сосуд для титрования, располагая кончик иглы по центру титровального сосуда, не касаясь стенок сосуда ниже поверхности реактива, используемого для титрования. Сразу повторно герметично закрыть сосуд. Удалить остатки с иглы и снова взвесить шприц с точностью до 0,1 мг, а затем записать массу взятой испытуемой части пробы.

7.3.5 Провести титрование до достижения состояния, соответствующего конечной точки, которое должно быть стабильным в течение, по крайней мере,   30 с. Не трясти сосуд после добавления пробы. Записать значение титра с точностью до 0,01 мл.

7.3.6 Повторите действия, описанные в 7.3.4, чтобы получить повторные результаты. Повторные результаты должны определяться в течение времени, при котором проба является однородной и стабильной (см. А.3.3). Повторные результаты должны согласовываться в пределах повторяемости результатов измерений (см. 10.1.1).

Примечание - Растворитель необходимо заменить, если количество испытуемой порции сырой нефти в сосуде для титрования превышает 2 г на 15 мл растворителя, или если в сосуд для титрования было добавлено 4 мл титранта на 15 мл растворителя.

# 8 Расчёты

Рассчитать содержание воды, W, в процентах (масса/масса) по формуле:

W = (F ·T)/(10 × m)

где F - водный эквивалент реактива Карла Фишера в миллиграммах на миллилитр;

Т - титр анализируемой порции пробы в миллилитрах;

m - масса анализируемой порции пробы в граммах.

Если дополнительно требуется выразить результат в объёмных процентах отношения (объём/объём), необходимо воспользоваться следующей формулой:

Wv = Wm · ρ

где Wv - содержание воды в процентах по объему (объём/объём);

Wm - содержание воды в процентах по массе (масса/масса);

ρ - плотность пробы сырой нефти в килограммах на кубический метр при температуре, равной 15 °С.

# 9 Представление результатов

Записать в протоколе испытаний содержание воды в пробе в процентах по массе (масса/масса) с точностью до 0,01 % (по массе).

# 10 Точность

10.1 Прецизионность используемого метода испытаний, определяемая статистической обработкой результатов, полученных в различных лабораториях, устанавливается ниже.

10.1.1 Повторяемость, r

Расхождение последовательных результатов испытаний, полученных одним и тем же лаборантом на одной и той же аппаратуре в неизменных рабочих условиях на идентичном испытуемом продукте при правильном применении метода испытаний, в течение долгосрочного периода превышать приводимые ниже значения только в одном случае из двадцати:

для реактива Карла Фишера, содержащего пиридин,

r = 0,034 Х1/3

для реактива Карла Фишера, не содержащего пиридин,

r = 0,032 Х1/3

где Х - среднее значение сравниваемых результатов в интервале от 0,02 % или 0,05 % (по массе).

10.1.2 Воспроизводимость, R

Разность двух одиночных и независимых результатов, полученных разными лаборантами, работающими в разных лабораториях с номинально одинаковыми испытываемыми веществами при правильном применении метода испытаний, может для большой партии проб превышать приводимые ниже значения только в одном случае из двадцати:

для реактива Карла Фишера, содержащего пиридин,

R = 0,111 X 1/3

для реактива Карла Фишера, не содержащего пиридин,

R = 0,095 Х 1/3

где Х - среднее значение сравниваемых результатов в интервале от 0,02 % до 2,00 %.

# 11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен, как правило, включать следующие данные:

a) ссылка на настоящий стандарт;

b) тип и полная идентификация испытываемого продукта;

c) результат испытаний (см. 9);

d) тип смесителя, его скорость, продолжительность перемешивания, а также положение смесителя относительно дна сосуда с пробой;

e) температура пробы перед и после перемешивания;

f) любое отклонение (по согласованию или иное) от установленного метода;

g) дата проведения испытаний.

# Приложение А

# (обязательное)

# Обращение с пробами

А.1 Общие положения

А.1.1 Методы обращения с пробами, начиная с места, где они извлекаются или отбираются, и, заканчивая лабораторным столом, где проводятся испытания, или местом хранения, должны обеспечивать сохранение свойств и целостности проб.

А.1.2 Метод обращения с пробами определяется целью, с которой они отбираются. Используемый лабораторный аналитический метод часто требует специальной методики обращения с пробами. Следует ознакомиться с соответствующими методами испытаний для того, чтобы лицо, отбирающее пробы получило все необходимые инструкции, касающиеся обращения с ними. Если требования, предъявляемые к используемым аналитическим методам, противоречат друг другу, тогда следует взять отдельные пробы и применить соответствующий метод по отдельности к каждой пробе.

А.1.3 Следует быть особенно внимательным при работе с:

a) жидкостями, содержащими летучие вещества, ввиду возможных потерь на испарение;

b) жидкостями, содержащими воду и/или осадок, поскольку в сосуде для проб может произойти их разделение;

c) жидкостями с возможным осаждением парафина, поскольку последнее может произойти, если установленное значение температуры не поддерживается.

А.1.4 При отборе объединенных проб, следует добиваться отсутствия потерь лёгких фракций летучих жидкостей и постоянства содержания воды и осадка.

Это является достаточно трудной задачей и, по возможности, необходимо исключить возникновение такой проблемы.

А.1.5 Не следует помещать пробы летучих жидкостей в другие сосуды в месте их отбора, а осуществлять эту операцию в лаборатории, используя исходные сосуды для проб, при необходимости охлаждая их и переворачивая. Следует быть внимательным в случае, если проба содержит как летучие компоненты, так и воду.

А.2 Гомогенизация проб

А.2.1 Введение

Для гомогенизации проб, которые могут содержать воду и осадок или быть неоднородными ещё до перемещения их из сосуда для отбора проб в сосуд меньшего объёма или в лабораторную испытательную аппаратуру, устанавливаются соответствующие методы. Методы проверки удовлетворительного перемешивания проб перед их перемещением, приведены в  А.3.

Невозможно перемешать вручную небольшие пробы жидкостей, содержащие воду и осадок, так, чтобы диспергировать воду и осадок в пробе. Для гомогенизации пробы до её перемещения или взятия её части необходимо применить энергичное механическое или гидравлическое перемешивание.

Гомогенизацию можно осуществить различными методами. В зависимости от применяемого метода рекомендуется использовать гомогенизирующую систему, позволяющую добиться того, чтобы размеры капель воды были не менее 1 мкм, номенее 50 мкм. Капли воды размером, менее 1 мкм, могут приводить к образованию устойчивой эмульсии и тогда содержание воды невозможно определить методами центрифугирования.

A.2.2 Гомогенизация с использованием механического смесителя с мощным перемешивающим усилием

Ввести механический смеситель с большой скоростью перемешивания в сосуд с пробой так, чтобы конец вала находился в пределах 30 мм от дна. Как правило, используется смеситель, вращающийся со скоростью 15000 мин-1. Могут использоваться и другие конструкции смесителей, обладающие аналогичными техническими характеристиками.

Для обеспечения минимальных потерь лёгких фракций сырой нефти или других проб, содержащих летучие соединения, смеситель следует вставить через прокладку в перегородке сосуда для проб. Продолжительность перемешивания, равная 3 мин, в некоторых случаях оказывается достаточной для полной гомогенизации образца, но, как правило, размеры сосуда и тип сырой нефти оказывают влияние на время гомогенизации. Следует убедиться в том, что проба стала однородной (см. А.3).

Примечание - Применение смесителей с большой скоростью перемешивания часто приводит к образованию эмульсий, и по этой причине содержание воды невозможно определить методами центрифугирования.

Следует не допускать повышения температуры пробы до уровня, превышающего температуру во время перемешивания на 10 °С.

А.2.3 Циркуляция с использованием неаэрирующего наружного смесителя

Используя небольшой насос обеспечить циркуляцию содержимого стационарного или портативного сосуда при помощи статического смесителя, устанавливаемого снаружи в трубе небольшого диаметра. Для портативных сосудов использовать быстро отсоединяемую муфту.

При работе с конкретным насосом с заданной производительностью необходимо следовать инструкциям изготовителя.

Установить скорость циркуляционного потока, обеспечивающую циркуляцию содержимого, не менее чем раз в минуту.

Примечание - Обычно продолжительность перемешивания составляет 15 мин, однако, она может варьировать в зависимости от содержания воды, типа углеводородов и конструкции системы.

Во время тщательного перемешивания всей пробы слить необходимое количество сырой нефти через клапан в циркуляционную линию при работающем насосе. Затем слить содержимое сосуда и тщательно промыть всю систему пропуская растворитель до тех пор, пока все следы углеводородов не будут удалены.

А.3 Определение продолжительности перемешивания

А.3.1 Если после перемешивания проба остаётся однородной и стабильной (например, когда полностью смешивающиеся компоненты, такие как присадки, к смазочному маслу, уже смешались), продолжить перемешивание до тех пор, пока для последовательных проб, взятых из основного объёма проб, не получатся одинаковые результаты. Таким образом, устанавливается минимальная продолжительность перемешивания.

Примечание - Поскольку после этого проба является однородной и остаётся такой, взятие проб может происходить без дальнейшего перемешивания.

А.3.2 Если после перемешивания проба остаётся однородной только в течение короткого промежутка времени (например, если вода и осадок являются частью смеси), для определения продолжительности перемешивания следует использовать специальный метод, описанный в А.3.3.

Примечание - В зависимости от характеристик сырой нефти во время перемешивания может возникнуть необходимость взятия части пробы.

А.3.3 Обеспечить заполнение пробой предварительно взвешенного сосуда приблизительно на три четверти его вместимости, а затем гомогенизировать порцию пробы. Записать продолжительность перемешивания, скорость перемешивания и положение смесителя относительно дна сосуда. После перемешивания слить дублирующие анализируемые части пробы и сразу же определить содержание в них воды, используя стандартный метод (см. А.3.4). Если результаты испытаний хорошо согласуются между собой в пределах повторяемости метода, записать полученное среднее значение как содержание воды в пробе. Если результаты испытаний не согласуются между собой с достаточной точностью, повторить указанные выше действия, увеличив при этом продолжительность или скорость перемешивания.

Вновь взвесить сосуд с пробой и рассчитать массу сырой нефти. Добавить точно измеренное количество воды для увеличения её содержания до уровня 2 % (по массе). Произвести гомогенизацию с применением таких же значений времени перемешивания, скорости перемешивания и такого же положения смесителя относительно дна сосуда, какие использовались для пробы. После перемешивания взять дублирующие испытываемые пробы и сразу же определить стандартным методом содержание в них воды. Если содержание воды находится в пределах повторяемости результатов измерений и хорошо согласуется с известным общим количеством воды (добавленная вода плюс вода, обнаруженная в пробе), тогда следует записать условия перемешивания. Промежуток времени между окончанием перемешивания и взятием второй испытуемой пробы, определяет время, в течение которого проба является однородной и стабильной.

Если в пределах повторяемости результатов анализа полученные результаты не согласуются между собой, следует признать их бракованными и вернуться к началу метода А.3.3 и увеличить продолжительность и/или скорость перемешивания.

А.3.4 При контроле системы перемешивания не следует использовать для определения содержания воды метод центрифугирования (по ISO 3734) или метод разгонки (по ISO 3733), поскольку эти методы не позволяют установить полное содержание воды.

А.4 Перемещение проб

А.4.1 Если контейнер для проб не является портативным, или если он не подходит для отбора проб непосредственно из контейнера в лабораторную испытательную аппаратуру, тогда для перемещения представительной пробы в лабораторию следует поместить пробу в портативный контейнер.

А.4.2 На каждом этапе перемещения пробы необходимо гомогенизировать содержимое контейнера, из которого она отбирается, одним из методов, установленных в А.2.

А.4.3 Определить продолжительность перемешивания для каждого сочетания контейнера и смесителя одним из методов, установленных в А.3.

А.4.4 Осуществить перемещение пробы за время, в течение которого смесь остается однородной и стабильной. Этот промежуток времени должен быть коротким; не следует затрачивать на перемещение пробы более 20 мин.

# Приложение ДА

# (справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблицав ДА.1 - Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 3170:1988 Petroleum liquids — Manual sampling (Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб) | - | * |
| ISO 3171:1988 Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling (Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопровода) | IDT | ГОСТ ISO 3171 Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из трубопроводов** |
| ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические условия и методы) | IDT | ГОСТ ISO 3696-2013 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля |
| ISO 3733:1976 Petroleum products and bituminous materials — Determination of water — Distillation method (Нефтепродукты и битумные материалы. Определение содержания воды. Метод аналитической разгонки) | IDT | ГОСТ ISO 3733-2013 (ISO 3733:1999) Нефтепродукты и битуминозные материалы. Определение воды дистилляцией |
| ISO 3734:1997 Petroleum products — Determination of water and sediment in residual fuel oils — Centrifuge method (Нефтепродукты. Определение содержания воды и осадка в топливном мазуте. Метод с применением центрифуги) | IDT | ГОСТ ISO 3734-2016 Топлива жидкие остаточные. Определение содержания воды и осадка методом центрифугирования |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта ISO 3170. Официальный перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Российской Федерации. ** Данный стандарт находится на стадии разработки. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК: 665.6:543.613.2.554.4:006.35                                                               МКС 75.100

Ключевые слова: нефть сырая, содержание воды, метод потенциометрического титрирования Карла Фишера

УДК: 665.6:543.613.2.554.4:006.354                                                              МКС 75.100

Ключевые слова: нефть сырая, содержание воды, метод потенциометрического титрирования Карла Фишера

| РАЗРАБОТЧИК ТОО «Стройинжиниринг Астана» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Габдулбариева А.Е. |
| Руководитель разработки |  | Калинич Е.А. |
| Главный инженер проекта |  | Альмагжанов Т.С. |
| Заместитель Начальника ОНиП |  | Нуржанов Е.Ж. |

)  Действует версия международного стандарта ISO 3170-2004. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

) Действует версия международного стандарта ISO 3733-1999. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.