ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 10651-4 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ МЕДИЦИНСКИЕ

Часть 4

Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для оживления с ручным приводом

(ISO 10651-4:2023)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10651-4:2023 «Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские Часть 4. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для оживления с ручным приводом» (ISO 10651-4:2023 «Lung ventilators – Part 4: Particular requirements for user-powered resuscitators», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 3 «Дыхательные аппараты и сопутствующее оборудование, используемое для ухода за пациентами» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 121 «Оборудование для анестезии и искусственной вентиляции легких» Международной организации по стандартизации (ISO) в сотрудничестве с Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN) CEN/TC 215, «Оборудование анестезиологическое и дыхательное», в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 10651-4 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- |

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ МЕДИЦИНСКИЕ

Часть 4

Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для оживления с ручным приводом

(ISO 10651-4:2023)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __________ 202__ г. № _____ межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10651–202_ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с __________ 202__г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10651-4:2023 «Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 4. Частные требования к аппаратам искусственной вентиляции легких для оживления с ручным приводом» (ISO 10651-4:2023 «Lung ventilators Part 4. Particular requirements for user-powered resuscitators», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2023

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

1  Область применения

2  Нормативные ссылки

3  Термины и определения

4  Требования

5   Методы испытаний……………………………………………………………………………..

6   Маркировка………………………………………………………………………………………

7   Упаковка…………………………………………………………………………………………

Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10651-4, разработанному подкомитетом SC 3 «Дыхательные аппараты и сопутствующее оборудование, используемое для ухода за пациентами» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 121 «Оборудование для анестезии и искусственной вентиляции легких» Международной организации по стандартизации (ISO) в сотрудничестве с Техническим комитетом Европейского комитета по стандартизации (CEN) CEN/TC 215, «Оборудование анестезиологическое и дыхательное», в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ МЕДИЦИНСКИЕ

Часть 4

Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для оживления с ручным приводом

Lung ventilators. Part 4. Particular requirements for user-powered resuscitators

Дата введения — 20  –    –

# 1  Область применения

В настоящем стандарте определены требования к реанимационным аппаратам, приводимым в действие пользователем, которые предназначены для использования во всех возрастных группах и которые предназначены для обеспечения вентиляции легких у пациентов с неадекватным дыханием. Реанимационные аппараты, приводимые в действие пользователем, классифицируются в соответствии с идеальным диапазоном массы тела.

Примеры реанимационных аппаратов, приводимых в действие пользователем, включают в себя:

— самонадувающиеся реанимационные мешки, предназначенные для сжатия рукой пользователя и наполнения упругой тягой;

Примечание —  Самонадувающиеся реанимационные мешки, как правило, пригодны для транспортировки и могут использоваться в широком диапазоне окружающих и чрезвычайных ситуаций.

— реанимационные мешки с надуваемым потоком, предназначенные для сжатия рукой пользователя и наполнения потоком из источника медицинского газа.

Этот документ также применим к тем принадлежностям, которые предназначены для использования с реанимационными аппаратами, когда характеристики этих принадлежностей могут повлиять на безопасность реанимационного аппарата, приводимого в действие пользователем.

Примерами таких принадлежностей являются лицевые маски, клапаны PEEP, капнометрические индикаторы, манометры, метрономы, ограничители потока, фильтры, клапаны заправки газом, кислородные газовые смесители, соединители, электронные устройства обратной связи, электронные датчики и передача данных на другое оборудование.

Этот документ также применим к упаковке в месте использования. В этом документе не указаны требования для:

— газовых реанимационных аппаратов неотложной помощи, которые приведены в ISO 10651-5;

— электрических реанимационных аппаратов;

— газовых реанимационных аппаратов для профессиональных медицинских учреждений ;

— анестезиологических резервуарных мешков, которые приведены в ISO 5362. 
   Примечание -  Этот документ был подготовлен с учетом соответствующих основных принципов [ 24 ] и маркировки [ 25 ] руководств Международного форума по регулированию медицинских приборов (IMDRF), как указано в Приложении D. 
Примечание - настоящий документ подготовлен с учетом соответствующих основных принципов безопасности и производительности ISO 16142-1:2016, как указано в Приложении E.

Примечание 4. Настоящий документ подготовлен с учетом соответствующих общих требований безопасности и производительности Европейского регламента (ЕС) 2017/745 [ 23 ] , как указано в Приложении F.

2  Нормативные ссылки

ISO 5356-1:2015, Анестезиологическое и дыхательное оборудование. Конические соединители. Часть 1. Конусы и гнезда 
ISO 10993-1:2018, Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытания в рамках процесса управления рисками 
ISO 11195:2018, Газосмесители медицинского назначения. Автономные газовые смесители 
ISO 14937:2009, Стерилизация изделий медицинского назначения. Общие требования к характеристике стерилизующего агента и разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий 
ISO 14971:2019, Изделия медицинского назначения. Применение управления рисками к медицинским изделиям 
ISO 17664-1:2021, Обработка изделий медицинского назначения. Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий для обработки медицинских изделий. Часть 1. Критические и полукритические медицинские изделия 
ISO 17664-2:2021, Обработка изделий медицинского назначения. Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий для обработки медицинских изделий — Часть 2: Некритические медицинские изделия 
ISO 18562-1:2017, Оценка биосовместимости путей дыхательного газа в здравоохранении — Часть 1: Оценка и тестирование в рамках процесса управления рисками 
ISO 20417:2021, Медицинские изделия — Информация, предоставляемая производителем 
ISO 23328-1:2003, Фильтры дыхательных систем для анестезиологического и респираторного применения — Часть 1: Метод солевого испытания для оценки эффективности фильтрации 
ISO 23328-2:2002, Фильтры дыхательных систем для анестезиологического и респираторного применения — Часть 2: Аспекты, не связанные с фильтрацией 
ISO 80369-2:—, Соединители с малым отверстием для жидкостей и газов в здравоохранении — Часть 2: Соединители для дыхательных систем и приложений с рабочими газами 
IEC 60068-2-31:2008, Испытания на воздействие окружающей среды — Часть 2-31: Испытания — Испытание Ec: Удары при грубом обращении, в первую очередь для образцов типа оборудования 
IEC 62366-1:2015+AMD1:2020, Медицинские изделия. Часть 1. Применение принципов удобства использования к медицинским изделиям 
IEC 62570:2014, Стандартная практика маркировки медицинских изделий и других предметов для обеспечения безопасности в условиях магнитного резонанса 
IEC Guide 115:2021, Применение неопределенности измерений к деятельности по оценке соответствия в электротехническом секторе 
EN 13544-2:2002+AMD1:2009, Оборудование для респираторной терапии. Часть 2. Трубки и соединители

3  Термины и определения

3.1 вспомогательное устройство (accessory ): Предмет, специально предназначенный его изготовителем для использования вместе с одним или несколькими медицинскими устройствами , чтобы специально обеспечить или помочь использовать эти медицинские устройства в соответствии с их предполагаемым использованием.

Примечание 1: Принадлежность , как правило, представляет собой расходный материал или отдельный предмет для использования с одним или несколькими медицинскими устройствами . Примечание 2: Некоторые уполномоченные органы считают принадлежность медицинским устройством . Примечание 3: Некоторые уполномоченные органы имеют иное определение принадлежности . [ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.1]

3.2 сопроводительная информация информация, сопровождающая или указанная на медицинском устройстве или аксессуаре для пользователя или лиц, ответственных за установку, использование, обработку , обслуживание, вывод из эксплуатации и утилизацию медицинского устройства или аксессуара , в частности, касающаяся безопасного использования

Примечание 1 к записи: Сопроводительная информация должна рассматриваться как часть медицинского изделия или принадлежности . Примечание 2 к записи: Сопроводительная информация может состоять из этикетки , маркировки , инструкции по применению , технических данных.

описание , руководство по установке, краткое справочное руководство и т. д. Примечание 3 к записи: Сопроводительная информация не обязательно представляет собой письменный или печатный документ, но может включать

слуховые , визуальные или тактильные материалы и различные типы носителей (например, CD/DVD-ROM, USB-накопитель, веб-сайт).

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.2, изменено — удалены примечания 4–7.]

3.3 давление в дыхательных путях давление в отверстии для подключения пациента относительно давления окружающей среды, если не указано иное

Примечание 1 к записи: В дополнение к своей прямой ссылке этот термин или его символ P aw , отображаемый в различных стилях символов, используется только в контексте или в качестве уточнения для обозначения этой концепции как измеряемой величины.

Примечание 2 к записи: Место(а) фактического(их) измерения(й) может(гут) находиться в любом месте дыхательной системы аппарата ИВЛ , при условии, что указанное значение относится к значению на порте подключения пациента .

В некоторых контекстах используются термины, относящиеся к посткоординационному типу, например, «пиковое давление вдоха» и «базовое давление в дыхательных путях».

Примечание 4 к записи: Хотя этот термин не содержит явных указаний на то, где именно в дыхательных путях пациента измеряется это давление, этот термин, вместе с его символом, получил широкое распространение для обозначения давления в точке подключения аппарата искусственной вентиляции легких к дыхательным путям пациента или к воздуховодному устройству. Это последнее место, где можно удобно и непрерывно контролировать общее и воспроизводимое давление до подачи дыхательной смеси пациенту .

Примечание 5 к записи: Давление, измеряемое в дыхательных путях пациента в месте, отличном от порта присоединения к пациенту, в данном документе называется респираторным давлением.

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.6.1 измененный — удалены примечания 6 и 7.]

3.4. Температура и давление атмосферы. АТФ , выраженное при атмосферном давлении и температуре окружающей среды.

3.5 клапан впуска мешка <самонаполняющийся реанимационный мешок > клапан, активируемый давлением ниже атмосферного в компрессионном блоке реанимационного аппарата для наполнения компрессионного блока газом при давлении окружающей среды

3.6 клапан наполнения мешка <самонаполняющийся реанимационный мешок > вспомогательный клапан, активируемый давлением ниже атмосферного в компрессионном блоке реанимационного аппарата для наполнения компрессионного блока из источника сжатого кислорода

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.6.1.3.2, изменено — добавлен контекст и принадлежность, «газ» заменен на «кислород» и удалены «без ручного запуска».]

3.7 BAP – величина, на которую устанавливается положительное смещение базового давления в дыхательных путях относительно давления окружающей среды

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.10.2, изменено — удалены примечания.]

3.8 биосовместимость способность контактировать с живой системой, не вызывая неприемлемого неблагоприятного эффекта

Примечание 1 к записи: Медицинские приборы могут оказывать определенное неблагоприятное воздействие, однако этот уровень может быть признан приемлемым с учетом преимуществ, предоставляемых медицинским прибором.

[ИСТОЧНИК: ISO 18562-1:2017, 3.2]

3.9 Фильтр дыхательной системы (ФДС) Устройство, предназначенное для уменьшения передачи частиц, в том числе микроорганизмов, в дыхательную систему.

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.6.1.5]

3.10 очистка удаление загрязнений в объеме, необходимом для дальнейшей обработки или предполагаемого использования

Примечание 1 к записи: Очистка заключается в удалении, как правило, с помощью моющего средства и воды, прилипших загрязнений (например, крови, белковых веществ и других загрязнений) с поверхностей, щелей, зубцов, соединений и просветов медицинского устройства с помощью ручного или автоматизированного процесса , который подготавливает изделия к безопасному использованию или дальнейшей обработке .

[ИСТОЧНИК: ISO 17664-1:2021, 3.1]

3.11 ясно читаемый, который может прочитать человек с нормальным зрением

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.4]

3.12 сжимаемый блок часть реанимационного аппарата, приводимого в действие пользователем, например, мешок или меха, которые при сжатии пользователем подают определенный объем газа

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.4.1.11, изменено — «сжатый» заменено на «сжатый».]

3.13 концентрация подаваемого кислорода – концентрация кислорода в газе, подаваемом пациенту

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.1.1.14, изменено — пример удален.]

3.14 дезинфекция : Процесс снижения количества жизнеспособных микроорганизмов до уровня, заранее определенного как подходящий для определенной цели.

[ИСТОЧНИК: ISO 17664-1:2021, 3.3]

3.15 электронная документация (e-documentation): Любая форма информации, доступной в электронном виде, предоставляемая производителем в отношении медицинского устройства или принадлежности.

ПРИМЕР CD/DVD-ROM, USB-накопитель, веб-сайт.

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.6, изменено — удалено примечание 1.]

3.16 основные принципы основные принципы безопасности и производительности основополагающие требования высокого уровня, соблюдение которых гарантирует безопасность и работоспособность медицинского устройства

[ИСТОЧНИК: ISO 16142-1:2016, 3.3]

3.17 выхлопное отверстие (outhausport port): Отверстие медицинского оборудования или устройства, из которого газ выбрасывается в атмосферу при нормальном использовании , либо напрямую, либо через систему удаления анестетического газа.

Примечание 1 к записи: Реаниматор может иметь более одного выпускного отверстия .

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.14.2, изменено — добавлено примечание.]

3.18 ожидаемый срок службы (expected life time) : Период времени, указанный производителем, в течение которого медицинское устройство или принадлежность, как ожидается, останутся безопасными и эффективными для использования.

Примечание 1: Ожидаемый срок службы может зависеть от стабильности . Примечание 2: Могут потребоваться техническое обслуживание, ремонт или модернизация (например, модернизация систем безопасности или киберзащиты).

в течение ожидаемого срока службы . Примечание 3 к записи: Некоторые медицинские приборы имеют абсолютный срок службы (например, 5 лет), тогда как другие медицинские приборы (например,

программное обеспечение ) имеют относительный срок службы (например, время между двумя основными выпусками).

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.7]

3.19 фаза выдоха: интервал от начала выдоха до начала вдоха в течение дыхательного цикла

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.4.2, изменено — удалены примечания.]

3.20 прямая утечка объем газа, производимый реанимационным аппаратом во время фазы надувания , который не проходит через порт для присоединения к пациенту , а выходит в атмосферу

3.21 газовый путь (gas path): Внутренние поверхности, через которые могут вдыхаться газы или жидкости, в медицинском устройстве, ограниченные портами, через которые газы или жидкости входят в медицинское устройство и выходят из него, включая интерфейс пациента или внутренние поверхности корпусов , которые контактируют с газами или жидкостями, которые могут вдыхаться.

Примечание 1 к записи: Поверхности, контактирующие с пациентом , такие как внешние поверхности трахеальной трубки или подушка маски, оцениваются в соответствии с серией стандартов ISO 10993.

ПРИМЕР 1 Дыхательная система аппарата ИВЛ , входной фильтр, газовый смеситель, вентилятор и внутренние трубопроводы . ПРИМЕР 2 Закрытая камера инкубатора, включая матрас или внутреннюю поверхность кислородного колпака. ПРИМЕР 3 Внутренние поверхности дыхательных трубок, трахеальных трубок или масок и мундштуков . [ИСТОЧНИК: ISO 18562-1:2017, 3.5]

3.22 вред вред или ущерб здоровью людей, или ущерб имуществу или окружающей среде

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.3]

3.23 опасность потенциальный источник вреда

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.4]

3.24 опасная ситуация: Обстоятельство, при котором люди, имущество или окружающая среда подвергаются воздействию одной или нескольких опасностей.

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.5, изменено — удалено примечание 1.]

3.25 фаза наполнения: интервал от начала повышения давления в дыхательных путях в результате начала наполнения до начала выдоха в результате его прекращения

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.4.10, изменено — удалены примечания.]

3.26 информация, предоставленная производителем информация, относящаяся к идентификации и использованию медицинского устройства или принадлежности , в любой предоставленной форме, предназначенная для обеспечения безопасного и эффективного использования медицинского устройства или принадлежности.

Примечание 1 к записи: Для целей настоящего документа электронная документация включена в информацию, предоставляемую производителем.

Примечание 2: Для целей настоящего документа товаросопроводительные документы и рекламные материалы не входят в информацию, предоставляемую производителем. Однако некоторые уполномоченные органы могут рассматривать такую дополнительную информацию как информацию, предоставляемую производителем.

Примечание 3 к записи: Основной целью информации, предоставляемой производителем, является идентификация медицинского устройства и его производителя , а также предоставление пользователю или другим заинтересованным лицам важной информации о его безопасности , эксплуатационных характеристиках и надлежащем использовании .

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.10, изменено — удалено примечание 4.]

3,27 время вдоха

т Я продолжительность фазы надувания или фазы вдоха

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.4.8, изменено — удалены примечания.]

3.28 Инструкция по применению (ИП): Часть сопроводительной информации , которая необходима для безопасного и эффективного использования медицинского изделия или принадлежности, адресованная пользователю медицинского изделия .

Примечание 1 к записи: Для целей настоящего документа пользователем может быть как непрофессиональный пользователь , так и профессиональный пользователь, прошедший соответствующую специализированную подготовку.

Примечание 2 к записи: Для целей настоящего документа инструкции по профессиональной обработке между использованиями медицинского изделия или принадлежности могут быть включены в инструкцию по применению .

Примечание 3 к записи: Инструкции по применению или их части могут быть расположены на дисплее медицинского устройства или принадлежности .

Примечание 4 к записи: Медицинские приборы и принадлежности , которые могут безопасно и эффективно использоваться без инструкции по применению, освобождаются от необходимости иметь инструкцию по применению некоторыми органами, имеющими соответствующую юрисдикцию.

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.11, изменено — удалено примечание 5.]

3.29 впускное отверстие, через которое газ или другой материал всасывается под давлением ниже атмосферного

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.1.4.27]

3.30 предполагаемое использование (assignment use) : Использование, для которого продукт, процесс или услуга предназначены в соответствии со спецификациями, инструкциями и информацией, предоставленными производителем .

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.6]

3.31 этикетка < медицинское изделие , принадлежность > письменная, печатная или графическая информация, размещенная на самом изделии, на упаковке каждого изделия или на упаковке нескольких изделий.

Примечание 1 к записи: В настоящем документе термин «маркированный» используется для обозначения соответствующего действия. Примечание 2 к записи: Маркировка включает маркировку на медицинском устройстве или приспособлении .

Примечание 3 к записи: Для целей настоящего документа информация, указанная в графическом интерфейсе пользователя (GUI), считается отображаемой на элементе.

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.12, изменено — удалено примечание 4.]

3.32 легких – каждый из пары податливых органов в грудной клетке (грудной клетке), ограниченных терминальной бронхиолой и висцеральной плеврой, которые во время вентиляции обеспечивают взаимодействие газа и крови, позволяя кислороду из газа переходить в кровь, а углекислому газу – удаляться

Примечание 1 к записи: В данном документе для обозначения этих органов используется слово « легкие» . © ISO 2023 – Все права защищены . 7

Примечание 2 к записи: В соответствии с общепринятой практикой, в отсутствие более подходящего термина, этот термин в единственном числе также используется в настоящем документе для обозначения связанных полостей дыхательной системы, содержащих дыхательный газ, состоящих из дыхательных путей и лёгких . Примерами такого общепринятого применения, выходящим за рамки настоящего документа, являются: функция лёгких ; заболевания лёгких ; комплайнс лёгких ; механика лёгких ; тест лёгких. Другими устоявшимися примерами являются аппарат искусственной вентиляции лёгких ; эластичность лёгких ; стратегия защиты лёгких .

Примечание 3 к записи: Хотя в настоящем документе такие ссылки отсутствуют, если при применении настоящего документа возникает необходимость сослаться только на «одно из легких» , то во избежание любой возможной двусмысленности его всегда следует идентифицировать как таковое или как «левое легкое» или «правое легкое» .

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.1.16, изменено — удалено примечание 4.]

3.33 производитель (manufacturer): Физическое или юридическое лицо, ответственное за проектирование и/или производство медицинского изделия с намерением сделать медицинское изделие доступным для использования под своим именем, независимо от того, разработано и/или изготовлено ли такое медицинское изделие самим этим лицом или от его имени другим лицом (лицами).

Примечание 1 к записи: Физическое или юридическое лицо несет окончательную юридическую ответственность за обеспечение соблюдения всех применимых нормативных требований к медицинскому устройству в странах или юрисдикциях, где оно предназначено для поставки или продажи, если только эта ответственность специально не возложена на другое лицо регулирующим органом (РО) в данной юрисдикции.

Примечание 2: Обязанности производителя описаны в других руководящих документах GHTF. Эти обязанности включают в себя выполнение как предпродажных, так и послепродажных требований, таких как предоставление информации о нежелательных явлениях и уведомление о корректирующих действиях.

Примечание 3 к записи: «Проектирование и/или производство» может включать разработку спецификации, производство, изготовление, сборку, обработку , упаковку, переупаковку, маркировку, перемаркировку, стерилизацию , установку или повторное производство медицинского устройства; или создание набора устройств и, возможно, других продуктов для медицинской цели.

Примечание 4 к записи: Любое лицо, которое собирает или адаптирует медицинское устройство, уже поставленное другим лицом отдельному пациенту , в соответствии с инструкцией по применению , не является изготовителем , при условии, что сборка или адаптация не изменяют предполагаемое использование медицинского устройства.

Примечание 5 к записи: Любое лицо, которое изменяет предполагаемое использование или модифицирует медицинское устройство, не действуя от имени первоначального производителя и которое делает его доступным для использования под своим именем, следует считать производителем модифицированного медицинского устройства.

Примечание 6 к записи: Уполномоченный представитель, дистрибьютор или импортер, который только добавляет свой собственный адрес и контактные данные на медицинское устройство или упаковку, не закрывая и не изменяя существующую маркировку, не считается производителем .

Примечание 7 к записи: В той мере, в которой принадлежность подпадает под нормативные требования медицинского устройства, лицо, ответственное за проектирование и/или изготовление этой принадлежности , считается изготовителем .

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.9]

3.34 маркировка информация в текстовом или графическом формате, прочно прикрепленная, напечатанная, вытравленная (или эквивалентная) на медицинском устройстве или приспособлении

Примечание 1 к записи: Для целей настоящего документа термин «помечено» используется для обозначения соответствующего действия.

Note 2 to entry: For the purposes of this document, marking is different from ‘direct marking’ as commonly described in unique device identification (UDI) standards and regulations. A UDI ‘direct marking’ is a type of marking.

[SOURCE: ISO 20417:2021, 3.16, modified —deleted note 3.] 8 © ISO 2023 – All rights reserved

3.35 устройство-маска, которое обеспечивает неинвазивное соединение между дыхательными путями пациента и портом для подключения пациента или другим соединением с источником вдыхаемого газа

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.8.6.4]

3,36 максимальное ограниченное давление

P LIM макс. максимальное давление в дыхательных путях , которое может возникнуть при нормальном использовании или в случае единичной неисправности

Примечание 1 к записи: Помимо прямого указания на требование, этот термин используется только в контексте или в качестве уточнения для обозначения данной концепции как установленной величины.

Примечание 2 к записи: Как и в случае со всеми неквалифицированными давлениями в дыхательных путях , это ограниченное давление — давление в порту соединения с пациентом и относительно давления окружающей среды.

Примечание 3 к записи: Поскольку это максимальная мера предосторожности против чрезмерного давления, оказываемого на дыхательные пути пациента, этот предел давления обычно заранее устанавливается производителем , но может быть скорректирован ответственной организацией в сторону более низкого уровня давления.

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.13.3]

3.37 многократное использование несколькими пациентами < медицинское изделие , принадлежность >: предназначенное изготовителем для многократного использования несколькими пациентами для многократного использования

Примечание 1 к записи: Медицинское изделие или приспособление многократного использования, предназначенное для нескольких пациентов, обычно требует обработки между пациентами .

Примечание 2 к записи: Медицинское изделие или приспособление, предназначенное для многократного использования несколькими пациентами , может потребовать обработки между использованиями для одного пациента .

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.18]

3,38 номинал <значение> значение, указанное для справочных целей и подлежащее согласованным допускам

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-1:2005, 3.69, изменено — пример удален.]

3.39 нормальное состояние : Состояние, в котором все средства, предусмотренные для защиты от опасностей, исправны.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-1:2005, 3.70]

3.40 нормальное использование: эксплуатация, включая плановые проверки и регулировки любым пользователем , а также режим ожидания, в соответствии с инструкциями по эксплуатации или в соответствии с общепринятой практикой для медицинских приборов, поставляемых без инструкций по эксплуатации.

Примечание 1 к записи: Нормальное использование не следует путать с использованием по назначению . Хотя оба термина подразумевают использование по назначению производителя , предполагаемое использование фокусируется на медицинских целях, в то время как нормальное использование включает не только медицинские цели, но и техническое обслуживание, транспортировку и т. д.

Примечание 2 к записи: Ошибка использования может возникнуть при нормальном использовании . Примечание 3 к записи: Медицинские изделия , которые могут безопасно использоваться без инструкции по применению, освобождаются от необходимости

инструкции по применению некоторыми органами, имеющими соответствующую юрисдикцию.

[ИСТОЧНИК: IEC 62366-1:2015, 3.9, изменено — удалено примечание 4.]

3.41 объективные данные, подтверждающие существование или истинность чего-либо

Примечание 1 к записи: Объективные доказательства могут быть получены путем наблюдения, измерения, испытания или другими способами.

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.11]

3.42 пациент живое существо (человек или животное), подвергающееся медицинской, хирургической или стоматологической процедуре

Примечание 1 к записи: Пациент может быть пользователем . [ИСТОЧНИК: IEC 60601-1:2005, 3.76, изменено — в примечании слово «оператор» заменено на слово « пользователь» .]

3.43 порт для подключения пациента: порт дыхательной системы, предназначенный для подключения к воздуховодному устройству

Примечание 1 к записи: Порт для присоединения к пациенту обычно представляет собой разъем, подходящий для присоединения к устройству для обеспечения воздуховода, такому как трахеальная трубка, трахеостомическая трубка, лицевая маска или надгортанный воздуховод.

Примечание 2 к записи: Действующие стандарты на продукцию обычно указывают, что порт для присоединения к пациенту должен иметь форму определенного стандартизированного разъема (разъемов), например, разъема (разъемов), соответствующего стандарту ISO 5356-1.

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.1.4.41, изменено — удалены примечания 1, 4 и 5.]

3.44 клапан пациента клапан в дыхательной системе, который направляет газ в порт для присоединения пациента во время фазы вдоха и в атмосферу во время фазы выдоха

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.6.3.6]

3.45 PEEP <фактическое и измеренное значение> респираторное давление в конце фазы выдоха

Примечание 1 к записи: Помимо прямого упоминания, этот термин или его аббревиатура используются в настоящем документе для обозначения данного понятия как измеряемой величины. Без уточнений, величина всегда относится к точке присоединения к пациенту и относительно давления окружающей среды. При использовании в составе посткоординированного термина он может быть отнесен к другим точкам измерения или референтным уровням давления. Этот термин, только в форме аббревиатуры, также является общепринятым термином для обозначения заданного значения базового уровня давления в дыхательных путях (включая настройку давления в конце выдоха), выступая, таким образом, в качестве синонима BAP .

Примечание 2 к записи: В качестве измеряемой величины квалификация «положительная» не является строго необходимой, но ее использование сохраняется, поскольку она подчеркивает одну из основных целей, для которых используется PEEP , а именно поддержание по крайней мере минимального «положительного» давления в альвеолах с целью предотвращения их коллапса.

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.10.4, изменено — удалены примечания 3, 4, 5 и 6.]

3.46 основная рабочая функция: Функция, которая подразумевает взаимодействие с пользователем и которая связана с безопасностью медицинского изделия.

Примечание 1 к записи: Часто основная рабочая функция взаимодействует с серией задач, которые можно разбить на серию взаимодействий пользователя .

Примечание 2 к определению: Концепция безопасности включает в себя потерю или ухудшение характеристик, приводящие к неприемлемому риску для пациента , включая ошибки использования , препятствующие эффективному использованию медицинского изделия пользователем для достижения его целевого назначения. В стандарте IEC 60601-1 это называется «основными характеристиками».

10 © ISO 2023 – Все права защищены

[SOURCE: IEC 62366-1:2015, 3.11]

3.47 process set of interrelated or interacting activities that use inputs to deliver an intended result

Note 1 to entry: Whether the “intended result” of a process is called output, product or service depends on the context of the reference.

Примечание 2 к записи: Входы процесса обычно являются выходами других процессов , а выходы процесса обычно являются входами других процессов .

Примечание 3 к записи: Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процесса, последовательно выполняемых, также могут называться процессом .

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.14]

3.48 обработка <подготовка медицинского изделия , принадлежности > деятельность по подготовке нового или бывшего в употреблении медицинского изделия или принадлежности к предполагаемому использованию

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.20]

3.49 профессиональное медицинское учреждение (professional health facility): Учреждение, в котором постоянно работают надлежащим образом обученные пользователи -специалисты в области здравоохранения.

Примечание 1 к записи: Пользователь -специалист в области здравоохранения — это надлежащим образом обученный, знающий и умеющий предоставлять систематические профилактические, лечебные, рекламные или реабилитационные услуги здравоохранения семьям или сообществам.

[ИСТОЧНИК: ISO 80601-2-12:2020, 201.3.209, изменено — удален пример, добавлено примечание и заменено слово «операторы» на слово « пользователи» .]

3.50 отверстие (я) для прохода жидкости через указанный интерфейс

Примечание 1 к записи: Порт может иметь форму специального разъема или быть спроектирован так, чтобы не допускать соединения с каким-либо разъемом.

[ИСТОЧНИК: ISO 4135: 2022, 3.1.4.10]

3.51 защитное устройство: Часть или функция медицинского прибора или принадлежности , которая без вмешательства пользователя защищает пациента , других людей или окружающую среду от опасного воздействия вследствие неправильной подачи энергии или веществ.

[ИСТОЧНИК: ISO 4135: 2022, 3.1.4.48]

3,52 рейтинг <значение> термин, относящийся к значению, назначенному производителем для определенного условия эксплуатации

[SOURCE: IEC 60601-1:2005, 3.97]

3.53 record document stating results achieved or providing evidence of activities performed

Note 1 to entry: Records can be used, for example, to formalize traceability and to provide evidence of verification, preventive action and corrective action.

© ISO 2023 – All rights reserved 11

Note 2 to entry: Generally records need not be under revision control.

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.16]

3.54 остаточный риск риск , остающийся после реализации мер по контролю риска

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.17]

3.55 реаниматор транзитно-управляемое оборудование, предназначенное для немедленного использования с целью обеспечения вентиляции легких при реанимации людей с внезапным затруднением дыхания

Примечание 1 к записи: Национальные правила могут ограничивать этот термин устройствами с ручным управлением.

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.4.1.8]

3.56 мертвое пространство реаниматора объем ранее выдохнутого газа внутри реанимационного аппарата , который доставляется пациенту в последующей фазе вдоха

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.4.1.8.3]

3.57 риск сочетание вероятности возникновения вреда и тяжести этого вреда

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.18]

3.58 Анализ риска: систематическое использование имеющейся информации для выявления опасностей и оценки риска.

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.19]

3.59 управление рисками систематическое применение политик, процедур и практик управления к задачам анализа, оценки, контроля и мониторинга рисков

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.24]

3.60 Файл управления рисками Набор записей и других документов, создаваемых системой управления рисками

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.25]

3.61 безопасность свобода от неприемлемого риска

[ИСТОЧНИК: ISO 14971:2019, 3.26]

3.62 safety sign sign giving a general safety message, obtained by a combination of a colour and geometric shape and which, by the addition of a graphical symbol, gives a particular safety message

[SOURCE: ISO 20417:2021, 3.21] 12 © ISO 2023 – All rights reserved

3.63 set rate number of assured inflations that are set to occur in a specified period of time, expressed as breaths per minute

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.5.1.1, изменено — удалены примечания и примеры.]

3.64 срок годности (shelder-life): Период времени до истечения срока годности, в течение которого медицинское изделие или принадлежность в оригинальной упаковке сохраняют свою стабильность в условиях, указанных в информации, предоставленной производителем.

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.24]

3.65 состояние единичного отказа (single fault condition) : Состояние устройства, при котором одно средство снижения риска неисправно или присутствует одно ненормальное состояние.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-1:2005, 3.116, изменено — удалено примечание и заменено «me equipment» на «device».]

3.66 многоразовое использование для одного пациента < медицинское изделие , принадлежность >, предназначенное производителем для многократного использования одним пациентом

Примечание 1 к записи: Медицинское изделие или приспособление, предназначенное для многократного использования одним пациентом , может потребовать обработки между использованиями.

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.25, изменено — удалено примечание 2.]

3.67 одноразовое использование < медицинское изделие , принадлежность >, предназначенное производителем для использования у отдельного пациента или образца во время одной процедуры , а затем утилизируемое

Примечание 1 к записи: Медицинское изделие или принадлежность одноразового использования не предназначены производителем для дальнейшей переработки и повторного использования.

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.26]

3.68 автономный газовый смеситель – неинтегрированное устройство, которое может обеспечивать регулируемую или фиксированную концентрацию медицинского газа, получаемого из двух отдельных источников медицинского газа

[ИСТОЧНИК: ISO 11195:2018, 3.8]

3.69 стандартная температура и давление, сухое давление STPD 101,325 кПа при рабочей температуре 20 °C, сухое

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.1.1.8]

3.70 процесс стерилизации , используемый для освобождения продукта от жизнеспособных микроорганизмов

Примечание 1 к записи: В процессе стерилизации процесс инактивации микроорганизмов носит экспоненциальный характер, поэтому выживаемость микроорганизма на отдельном предмете можно выразить через вероятность. Хотя эта вероятность может быть уменьшена до очень малого значения, она никогда не может быть сведена к нулю.

© ISO 2023 – Все права защищены 13

ИСО 10651-4:2023(Е)

ISO 10651-4:2023(E)

[SOURCE: ISO 17664-1:2021, 3.17]

3.71 technical description portion of the accompanying information directed to the responsible organization and service personnel that is essential for preparation for the first use and safe use, maintenance or repair as well as processing, transport or storage for the expected lifetime of a medical device

Примечание 1 к записи: Техническое описание может быть включено в инструкцию по применению .

[ИСТОЧНИК: ISO 20417:2021, 3.30, изменено — удалено примечание 2.]

3,72 дыхательный объем объем газа, который входит в легкие и выходит из них во время вдоха

Примечание 1 к записи: Помимо прямого указания, этот термин или его символ V T , представленный различными начертаниями, может использоваться, в контексте или в качестве уточнения, для обозначения данного понятия как установленной величины. Как измеряемая величина, он используется для обозначения данного понятия только тогда, когда выражен как компенсированная величина.

Примечание 2 к записи: На практике объёмы, поступающие в лёгкие и выходящие из них , обычно измеряются как объёмы доставленного (инспираторного) и выдыхаемого воздуха , поскольку даже без утечек эти две величины будут лишь номинально равны из-за физических и/или композиционных изменений газа и нормальных физиологических колебаний объёма лёгких в конце выдоха. Утечки между точкой измерения потока, направленного к пациенту , и лёгким , например, возникающие в месте соединения с дыхательными путями пациента , усугубляют эти расхождения.

Примечание 3 к записи: Без компенсации утечки измеренный выдыхаемый дыхательный объём будет лучше отражать фактический дыхательный объём, поскольку утечка во время выдоха меньше, чем во время подачи, из-за более низкого среднего давления в дыхательных путях . При использовании компенсации утечки фактический доставляемый и инспираторный объёмы обычно превышают заданный дыхательный объём , но компенсированный дыхательный объём обеспечивает лучшее представление фактического дыхательного объёма .

Примечание 4 к записи: При использовании вентиляционного оборудования, при котором отсутствуют измерения инспираторного или выдыхаемого объема, фактический дыхательный объем может отклоняться от заданного значения из-за факторов, указанных в примечании 2 к этой записи.

[ИСТОЧНИК: ISO 19223:2019, 3.8.1]

3.73 транзитно-эксплуатируемый <прил.> термин, относящийся к транспортируемому оборудованию, предполагаемое использование которого включает эксплуатацию во время его перемещения

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-1-11:2015, 3.4, изменено — удалены примечание и пример.]

3.74 типовое испытание (type test) : Испытание репрезентативного образца оборудования с целью определения того, может ли оборудование в том виде, в котором оно спроектировано и изготовлено, соответствовать требованиям настоящего документа.

[ИСТОЧНИК: IEC 60601-1:2005, 3.135, изменено — «стандарт» заменен на «документ».]

3.75 удобство использования характеристика пользовательского интерфейса , которая облегчает использование и тем самым обеспечивает эффективность, результативность и удовлетворенность пользователя в предполагаемой среде использования

Примечание 1 к записи: Все аспекты удобства использования , включая эффективность, результативность и удовлетворенность пользователя , могут как повышать, так и понижать безопасность .

[SOURCE: IEC 62366-1:2015, 3.16] 14 © ISO 2023 – All rights reserved

3.76 usability engineering application of knowledge about human behaviour, abilities, limitations, and other characteristics to the design of medical devices (including software), systems and tasks to achieve adequate usability

Note 1 to entry: Achieving adequate usability can result in acceptable risk related to use.

[SOURCE: IEC 62366-1:2015, 3.17]

3.77 Файл проектирования удобства использования — набор записей и других документов, которые создаются в процессе проектирования удобства использования

[ИСТОЧНИК: IEC 62366-1:2015, 3.18]

3.78 пользователь : Лицо, взаимодействующее с медицинским устройством (т. е. эксплуатирующее или обслуживающее его)

Медицинским изделием может пользоваться несколько человек . Примечание 2: К обычным пользователям относятся врачи, пациенты , уборщики, обслуживающий и ремонтный персонал. [ИСТОЧНИК: IEC 62366-1:2015, 3.24]

3.79 реанимационный аппарат, управляемый пользователем: реанимационный аппарат , в котором вентиляция легких осуществляется путем сжатия пользователем его компрессионного блока

[ИСТОЧНИК: ISO 4135:2022, 3.4.1.8.2, изменено — «сжатие» заменено на «сжатие».]

3.80 зависимый от аппарата ИВЛ < пациент>, зависящий от искусственной вентиляции легких с целью предотвращения серьезного ухудшения здоровья или смерти

Примечание 1 к записи: Пациент, зависимый от аппарата искусственной вентиляции лёгких, не может дышать достаточно хорошо, чтобы поддерживать жизненно важные уровни кислорода и углекислого газа в крови. В рамках настоящего документа термин «зависимый» означает, что потеря терапии может потребовать немедленного медицинского вмешательства.

ПРИМЕР Пациенты с мышечной дистрофией Дюшенна или другими дегенеративными заболеваниями, в результате которых их неподдерживаемые дыхательные усилия оказываются недостаточными для

- Требования

4.1 Процесс управления рисками

a) Должен быть реализован процесс управления рисками, соответствующий стандарту ISO 14971. Для соответствия настоящему документу все элементы процесса управления рисками , предусмотренные стандартом ISO 14971:2019, должны быть реализованы. применяется, за исключением:

1) планирование и выполнение производственного и постпроизводственного мониторинга [ISO 14971:2019, 4.1, четвертый абзац 4.4, пункт g) и раздел 10]; и

2) periodic reviews of the suitability of the risk management process (ISO 14971:2019, third paragraph of 4.2).

b) The combination of simultaneous independent faults that could result in a hazardous situation shall be documented in the risk management file.

1) Если испытания необходимы для демонстрации того, что требования к вентиляции, указанные в пункте 8, соблюдаются при таких одновременных независимых неисправностях, соответствующие испытания могут быть ограничены наихудшими ситуациями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты испытаний могут потребовать пересмотра анализа риска .

c) Если в настоящем документе указаны требования, касающиеся конкретных опасностей или опасных ситуаций , а также конкретные критерии приемки, то считается, что соблюдение этих требований устанавливает, что остаточные риски снижены до приемлемых уровней, если только нет объективных доказательств обратного.

d) Если в настоящем документе указаны требования, касающиеся конкретных опасностей или опасных ситуаций , но не указаны конкретные критерии приёмки, производитель должен предоставить критерии приёмки, определённые в плане управления рисками . Эти критерии приёмки должны гарантировать, что остаточный риск является приемлемым в соответствии с критериями приемлемости риска, зафиксированными в плане управления рисками .

e) Проверка соответствия путем : 1) проверки политики производителя по определению критериев приемлемости риска ; 2) проверки плана управления рисками для рассматриваемого реанимационного аппарата ;

3) подтверждение того, что записи в файле управления рисками демонстрируют, что после применения конкретных требований настоящего стандарта критерии приемки, определенные производителем, выполняются ;

Необходимо проверять только соответствующие части файла управления рисками (например, расчеты производителя или результаты испытаний или определение приемлемости риска ).

4) подтверждение того, что записи в файле управления рисками демонстрируют приемлемость остаточного риска с использованием критериев приемлемости риска, зафиксированных в плане управления рисками (т. е. не остается неприемлемого риска); и.

Необходимо проверять только соответствующие части файла управления рисками (например, расчеты производителя или результаты испытаний или определение приемлемости риска).

5) подтверждение того, что производитель подготовил файл управления рисками , содержащий записи по управлению рисками и другую документацию, требуемую настоящим документом для рассматриваемого реанимационного аппарата .

4.2 Типовые испытания Испытания, описанные в этом документе, являются типовыми испытаниями.

4.3 Условия испытаний

а) Если в настоящем документе не указано иное

16

1) all tests are performed within the operating range of environmental conditions of normal use;

2) all test performance requirements in this document shall be satisfied when the resuscitator is used by one person in its normal use position;

3 ) Пользователь должен использовать только одну руку для сжатия компрессионного блока. б) Если в настоящем документе не указано иное, реанимационный аппарат и его принадлежности должны быть проверены

при наименее благоприятных условиях работы при нормальном использовании .

1) Наименее благоприятные условия труда должны быть документированы для каждого испытания, к которому они применяются.

c) Реанимационный аппарат и его принадлежности , имеющие рабочие параметры, которые можно регулировать или контролировать, должны быть отрегулированы в ходе испытаний на значения, наименее благоприятные для соответствующего испытания, но соответствующие нормальному использованию .

г) Если на результаты испытаний влияют входное давление и расход или химический состав газов, подаваемых в реанимационный аппарат , то испытания проводятся в наихудшем случае в пределах номинальных значений этих характеристик.

д) Для проверки реанимационного аппарата и его принадлежностей

1) должны быть подключены к газоснабжению обычного назначения,

2) за исключением того, что кислород и воздух промышленного класса могут быть заменены эквивалентным медицинским газом, если не указано иное.

f) При использовании замещающих газов необходимо следить за тем, чтобы испытательные газы не содержали масла и были достаточно сухими.

4.4 Характеристики расхода, объема и утечек газа

Все требования к расходу газа, объёму и утечке в настоящем документе : а) выражены в единицах ATP , б) за исключением требований, относящихся к расходу газа из источника медицинского газа, которые выражены в единицах STPD . При необходимости откорректируйте все результаты испытаний в соответствии с ATP или STPD .

4.5 Ошибки тестирования

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 . а) Для целей настоящего документа критерии приемки для испытания заявленных допусков должны использовать: 1) процедуру 1 (расчет неопределенности измерения) из Руководства МЭК 115:2021, 4.4.2; или

2) процедура 2 (метод точности) из Руководства МЭК 115:2021, 4.4.3.

б) Испытательное оборудование и методы должны быть выбраны и проконтролированы таким образом, чтобы гарантировать, что неопределенность (с коэффициентом охвата k = 2, для достоверности ~ 95 %) составляет не более 30 % от раскрытого допуска для испытываемого параметра.

ПРИМЕР Если производитель желает указать допуск на поставляемый объем ±(10 мл +10 % от заданного объема) , то неопределенность измерения не может превышать ±(3 мл +3 % от заданного объема).

c) Производитель должен раскрыть неопределенность измерений для каждого раскрытого допуска в техническом описании .

Проверьте соответствие, проверив инструкцию по применению и техническое описание

4.6 Environmental conditions in the end user environment 4.6.1 Transport and storage conditions

a) Unless otherwise indicated in the IFU, the permissible transport and storage conditions in the end user environment shall be the following:

ПРИМЕР В машине скорой помощи, машине пациента , рядом с аппаратом искусственной вентиляции легких в качестве резервного . 1) диапазон температур от -40 °C до +5 °C без контроля относительной влажности; 2) диапазон температур от +5 °C до +35 °C при относительной влажности до 90 %, без конденсации; и 3) диапазон температур от >+35 °C до +70 °C при давлении водяного пара до 50 гПа.

б) Если в ИПП указан более ограниченный диапазон условий транспортировки и хранения в среде конечного пользователя, то эти условия окружающей среды должны быть:

1) 2) маркируется на реанимационном аппарате и аксессуаре , и

обосновано в файле управления рисками ; и i) если такая маркировка не является практически осуществимой, в этом случае требуется только более ограниченный диапазон

быть раскрыто в инструкции по применению . 3) маркироваться на упаковке в месте использования.

c) Диапазон температур может быть обозначен : 1) Символом ISO 7000-0534 или символом 5.3.5 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 1); 2) Символом ISO 7000-0533 или символом 5.3.6 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 2); или 3) Символом ISO 7000-0632 или символом 5.3.7 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 3).

г) Диапазон влажности может быть обозначен символом ISO 7000-2620 или символом 5.3.8 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 6).

e) Диапазон атмосферного давления может быть обозначен символом ISO 7000-2621 или символом 5.3.9 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 7)

инструкции по эксплуатации указан более ограниченный диапазон , проверьте файл управления рисками .

5) По завершении этого периода кондиционирования дайте реанимстабилизироваться в условиях комнатной температуры

1) Подготовьте реанимационный аппарат и его принадлежности к транспортировке или хранению в соответствии с инструкцией по эксплуатации . 2) Подвергните реанимационный аппарат и его принадлежности воздействию минимально допустимых температур окружающей среды при транспортировке и хранении.

хранения (температура °С) не менее 48 ч.

3) Затем выдержите реаниматор и его принадлежности при температуре 34 °C ± 4 °C и относительной влажности 93 % ± 3 % до достижения равновесного состояния в испытательной камере. Переход от низких к высоким условиям должен осуществляться достаточно медленно, чтобы обеспечить отсутствие конденсации. Выдерживайте не менее 48 часов.

4) Затем подвергайте реанимационный аппарат и его принадлежности воздействию максимально допустимых условий окружающей среды при транспортировке и хранении, но не требующих парциального давления водяного пара более 50 гПа,

( температура 4 °C) в течение не менее 16 часов. 0

NOTE The intent of specifying a minimum duration of the exposure to both the low and high temperature conditions is to ensure that the entire resuscitator and its accessories reaches the stated conditions.

6) Confirm that the resuscitator and its accessories conform to Clause 8.

4.6.2 Operating conditions

1) temperature range of –18 °C to +50 °C;

2) относительная влажность воздуха от 15% до 90%, без конденсации, но и не требующая парциального давления водяного пара более 50 гПа; и

3) диапазон атмосферного давления от 620 гПа до 1060 гПа. б) Если показания или рабочие характеристики изменяются, в инструкции по эксплуатации должна быть указана таблица корректирующих значений .

1) В этой таблице поправок должна быть указана степень отклонения фактических значений от

указанные или заданные значения .

а) Если в инструкции по эксплуатации не указано иное , допустимые условия эксплуатации реанимационного аппарата и его принадлежностей должны быть следующими:

c) Если в ИПЭ указаны более строгие условия непрерывной эксплуатации , то эти условия должны быть:

1) 2) маркируется на реанимационном аппарате и аксессуаре ,

обосновано в файле управления рисками ; и i) если такая маркировка не является практически осуществимой, в этом случае необходимо применять более строгие условия

быть раскрыты только в инструкции по применению. г) Температурные условия могут быть обозначены одним из следующих способов:

1) символ ISO 7000-0534 или символ 5.3.5 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 1); 2) символ ISO 7000-0533 или символ 5.3.6 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 2); или 3) символ ISO 7000-0632 или символ 5.3.7 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 3).

e) Условия влажности могут быть обозначены: 1 ) символом ISO 7000-2620; или 2) символом 5.3.8 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 6)

f) Условия атмосферного давления могут быть обозначены: 1 ) символом ISO 7000-2621; или 2) символом 5.3.9 ISO 15223-1:2021 (см. Таблицу C.1 , символ 7).

g) Проверьте соответствие, выполнив следующее испытание. Если в инструкции по эксплуатации указан более ограниченный диапазон условий окружающей среды , проверьте файл управления рисками на предмет обоснования.

1) Подготовьте реанимационный аппарат и его принадлежности к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации .

2) Подвергайте реанимационный аппарат и его принадлежности воздействию температуры 20 °C ± 4 °C в течение не менее 6 часов.

3) Охладите реанимационный аппарат и его принадлежности до минимально допустимой температуры окружающей среды.

эксплуатации (температура °C и относительная влажность менее или равна 15 %) и

выдерживать не менее 6 ч. по 8.1.1 , 8.1.2 , 8.2 , 8.3 , 8.4 , 8.6.1 и 8.6.4 при условиях 3).

4) Оцените реанимационный аппарат и его принадлежности по его спецификациям и убедитесь, что они соответствуют

NOTE There is guidance or rationale for this list element contained in Clause A.2. 5) Warm the resuscitator and its accessories to its highest specified continuous environmental

рабочих условиях, но не требующих парциального давления водяного пара более 50 гПа (температура 4 °C) и выдерживания в течение не менее 6 часов.

6) Оценить реанимационный аппарат и его принадлежности на предмет их соответствия спецификациям и подтвердить, что они соответствуют разделу 8 при условиях, указанных в пункте 5

4.6.3 Срок годности а) В инструкции по применению должен быть указан срок годности. реанимационного аппарата и его принадлежностей .

1) Срок годности должен быть не менее 3 лет . б) Реанимационный аппарат и его принадлежности должны соответствовать характеристикам, указанным в

Инструкции по применению и все требования настоящего документа в течение всего срока годности. 1) Моделирование ускоренного хранения или старения может быть выполнено, например, на основе помещения

температура 23 °С.

по ускоренным испытаниям приведена в ISO 2578, ASTM 1980 [21] и ASTM D3045 [22] .

ПРИМЕР Используя формулу Аррениуса для материалов с фактором старения 2 (каждые 10 °C повышения температуры хранения удваивают скорость старения), температуру ускоренного старения 53 °C (повышение на 30 °C) и желаемое реальное время 3 года (например, желаемый срок годности ), время испытания на ускоренное старение рассчитывается как 19,6 недель (2 в кубе, сокращение времени испытания в 8 раз) .

не была превышена максимальная температура стабильности материалов реаниматолога .

в) Проверьте соответствие следующим образом.

1) Храните реанимационный аппарат и принадлежности к нему в течение максимально указанного срока годности . Могут быть использованы условия ускоренного хранения.

2) По истечении срока хранения убедиться, что реанимационный аппарат и его принадлежности соответствуют пункту 8 .

4.6.4 Ожидаемый срок службы

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Ожидаемый срок службы одноразового реанимационного аппарата должен быть не менее 24 часов работы для:

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Пациенты, проходящие лечение с помощью реанимационного аппарата, могут быть зависимы от аппарата искусственной вентиляции легких и нуждаться в его периодическом использовании в течение периода лечения.

1) а реаниматолог ; и

2) его б) Ожидаемый срок службы многоразового реанимационного аппарата должен быть не менее 1 часа для каждого из

количество циклов обработки , указанное в инструкции по применению, плюс 24 часа.

EXAMPLE 1 For a resuscitator indicated for 20 processing cycles, the minimum expected lifetime is 44 h. c) The IFU shall indicate the expected lifetime in operation for:

1) a resuscitator; and

2) его принадлежностей . d) В инструкции по применению должно быть указано, если повторное использование ограничено, ограничение на повторное использование для:

ПРИМЕР 2 Максимальное количество допустимых повторных использований или циклов обработки . 1) а реаниматор ; и 2) его принадлежности .

e) Проверьте соответствие следующим образом . 1) Настройте реанимационный аппарат в соответствии с инструкцией по эксплуатации и строкой из Таблицы 1 , выбранной

наибольшая предполагаемая идеальная масса тела пациента . 2) Эксплуатируйте реанимационный аппарат в течение совокупного периода эксплуатации его предполагаемого срока службы .

i) Можно использовать механическое сжатие компрессионного блока . 3) Убедитесь, что реанимационный аппарат и его принадлежности соответствуют пунктам 7.4 , 8.1.1 , 8.2 , 8.3 , 8.6.1 и 8.6.4 .

- Методы испытаний

а) Информация, предоставляемая производителем реанимационного аппарата и его принадлежностей, должна соответствовать стандарту ISO 20417:2021.

б) Форма сопроводительной информации должна быть такой, чтобы она была легко доступна предполагаемому пользователю в течение предполагаемого срока службы реанимационного аппарата .

ПРИМЕР 1 Прилагается к реаниматору .

ПРИМЕР 2 Прикрепляется к контейнеру реанимационного аппарата .

ПРИМЕР 3 Предоставляется в виде электронной документации .

Проверьте соответствие, проверив сопроводительную информацию .

5.2 Дополнительные требования к маркировке

а) На реанимационном аппарате должен быть указан предполагаемый диапазон идеальной массы тела пациента в [кг].

1) Символ IEC 60417-5390 (см. Таблицу C.1 , символ 7) следует использовать в сочетании с идеальным диапазоном массы тела.

б) Реанимационный аппарат , предназначенный для использования в условиях магнитного резонанса (МР) в соответствии с IEC 62570:2014, должен иметь маркировку :

1) символ 7.3.1-1 ( таблица C.1 , символ 7) или символ 7.3.1-2 ( таблица C.1 , символ 8) стандарта IEC 62570 для реанимационного аппарата «MR Safe» , или

2) символ 7.3.2 стандарта IEC 62570 ( таблица C.1 , символ 9) для реанимационного аппарата «MR Conditional» , соответствующего стандарту IEC 62570:2014.

c) Реанимационный аппарат, не предназначенный для использования в условиях магнитного резонанса (МР), в соответствии с IEC 62570:2014 должен быть маркирован символом 7.3.3 ( таблица C.1 , символ 10) для реанимационного аппарата «МР-небезопасный».

Проверьте соответствие путем осмотра маркировки и проведения четко читаемых испытаний по стандарту ISO 20417:2021, Приложение B, для всех маркировок, требуемых настоящим документом.

5.3 Дополнительные требования к инструкциям по применению

Инструкция по применению должна включать в себя следующую информацию.

а) Предполагаемый пользователь должен быть обучен реанимации с использованием реанимационного аппарата, управляемого пользователем.

б) Технические характеристики реанимационного аппарата .

в) Спецификации принадлежностей, рекомендованные в инструкции по эксплуатации.

г) Предполагаемый идеальный диапазон массы тела пациента в [кг]; и

реанимационного аппарата с самонадувающимся мешком спецификация реанимационного аппарата , включая его принадлежности, рекомендованная в инструкции по эксплуатации :

1) мертвое пространство;

2) сопротивление выдоху и скорость потока при испытании; и 3) сопротивление вдоху и скорость потока при испытании.

е) Перечень деталей, подлежащих замене пользователем .

g) Руководство по использованию в опасных или взрывоопасных средах, включая предупреждение о том, что если реанимационный аппарат вовлекает или позволяет пациенту вдыхать газ из атмосферы, его использование в загрязненной среде может быть опасным, если не предотвратить вовлечение.

1) Если применимо, описание того, как предотвратить такое засасывание или вдыхание (например, с помощью фильтра).

h) Предупреждающее сообщение о том, что «ВНИМАНИЕ: Используйте реанимационный аппарат правильного размера для идеальной массы тела пациента, чтобы избежать риска гиповентиляции или баротравмы».

i) Предупреждение о том, что «ВНИМАНИЕ: Во избежание риска баротравмы не отключайте механическую систему сброса давления, если это не оправдано клинически. Необходимо принять меры для немедленного восстановления функции сброса давления после устранения клинической необходимости».

j) Предупреждающее заявление о том, что «ВНИМАНИЕ: Во избежание риска баротравмы не применяйте резкие и сильные компрессии, если это не оправдано клинически, поскольку они могут вызвать высокое давление в дыхательных путях».

k) Предупреждение о том, что «ВНИМАНИЕ: Открытый огонь во время кислородной реанимации опасен и может привести к пожару или смерти. Не допускайте открытого огня или искр на расстоянии менее 2 м от реанимационного аппарата или любых других устройств, подающих кислород».

l) Предупреждающее сообщение о том, что «ВНИМАНИЕ: Не смазывайте фитинги, соединения, трубки или другие принадлежности реанимационного аппарата во избежание риска возгорания и ожогов».

m) Предупреждение о том, что «ВНИМАНИЕ: Избегайте использования концентрации кислорода, превышающей клинически необходимую пациенту. Избыточная подача кислорода может увеличить риск кислородной интоксикации, например, повреждения лёгких и ретинопатии недоношенных».

n) Предупреждение о том, что «ВНИМАНИЕ: Выдыхаемый пациентом газ потенциально заразен. Дыхательные фильтры могут снизить, но не полностью исключить риск заражения».

o) Для реанимационного мешка с надувным потоком предупреждающая надпись следующего содержания: «ВНИМАНИЕ! Неправильное использование данного устройства может привести к чрезмерному возвратному дыханию пациента и смерти».

Проверьте соответствие, ознакомившись с инструкцией по применению .

6 Разъемы и порты

6.1 Общие положения

Порты и разъемы не должны быть подвержены непреднамеренному блокированию рукой или плоской поверхностью, если это может привести к опасной ситуации .

Проверка соответствия путем функционального тестирования.

6.2 Порт для подключения пациента

Порт реанимационного аппарата для присоединения к пациенту должен быть одним из следующих:

а) 15 -миллиметровый разъем, соответствующий стандарту ISO 5356-1:2015; или

б) коаксиальный разъем 15 мм / конический разъем 22 мм, соответствующий стандарту ISO 5356-1:2015. Соответствие проверяют путем проведения испытаний по стандарту ISO 5356-1:2015.

6.3 Соединитель порта выдоха для дыхательных газов

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 . а) Если предусмотрен соединитель порта выдоха , он должен быть одним из следующих:

1) конический конический соединитель диаметром 30 мм, соответствующий стандарту ISO 5356-1:2015;

2) постоянное соединение; или

3) фирменный соединитель, несовместимый ни с одним другим соединителем из ISO 5356-1:2015.

б) Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие соединение внутреннего просвета соединителя с любым дыхательным приспособлением, указанным в инструкции по применению .

Проверьте соответствие путем осмотра и применения испытаний по стандарту ISO 5356-1:2015.

6.4 Соединители для лицевой маски

а) Если в комплекте с реаниматором поставляются лицевые маски с соединителями из металла или твердого пластика

должен иметь либо:

1) 22 -миллиметровый гнездовой соединитель, соответствующий стандарту ISO 5356-1:2015; или 2) 15-миллиметровый конический соединитель, соответствующий стандарту ISO 5356-1:2015.

б) Маски для лица с соединителями из мягких или высокофрикционных материалов должны

1) быть пригодными для соединения с соответствующими разъемами, указанными в ISO 5356-1:2015; 2) иметь надежность зацепления.

c) Проверьте соответствие, применив тесты по ISO 5356-1:2015 или следующий тест.

1) Выдержите соединитель из мягких или высокофрикционных материалов в течение 1 ч при температуре (35 ± 3) °С и относительной влажности воздуха не менее 80 % и проведите следующее испытание в тех же условиях.

2) Наденьте маску на лицо. разъем с ответным разъемом, соответствующим стандарту ISO 5356-1:2015 в соответствии с инструкцией по эксплуатации лицевой маски .

3) Через 1 мин после зацепления без активации какого-либо механизма расцепления приложите в течение 10 с осевое усилие разъединения (5 ± 1) Н.

4) Убедитесь, что собранные разъемы не отсоединились.

6.5 Впускные разъемы

а) Соединители для впуска не должны быть совместимы с соединителями, размеры которых соответствуют:

1) ISO 5356-1:2015; и

2) серии ISO 80369.

б) Входной соединитель для впускного клапана мешка должен быть спроектирован так, чтобы минимизировать риск непреднамеренного

Подключение дыхательных устройств, указанных в инструкции по эксплуатации, которые могут блокировать воздухозаборник. Проверьте соответствие требованиям осмотром и функциональным испытанием.

6.6 Соединитель клапана заправки мешка

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

клапана заправки мешка предусмотрено коническое соединение , то это должно быть гнездо диаметром 32 мм с конусностью 1:28.

Проверьте соответствие, вставив калибр-пробку, показанный на рисунке 1 , в гнездовой разъем, прилагая осевое усилие (50 ± 5) Н и одновременно поворачивая разъем на (20 ± 5)°. Убедитесь, что передняя кромка разъема находится между минимальным и максимальным диаметрами калибр-пробки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Кольцевой калибр, показанный на рисунке 1, можно аналогичным образом использовать для проверки конического соединителя клапана заправки мешка.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 . а) Соединитель порта ввода кислорода, предназначенный для подключения к трубке подачи кислорода, которая используется пользователем -

отсоединяемый без использования инструмента, должен соответствовать разъему R2 по ISO 80369-2: ПРИМЕЧАНИЕ 2. Подача кислорода может включать расходомер, подключенный к системе медицинского газопровода или кислородному

баллон , кислородный концентратор[16] или автономный газовый смеситель . б) Конец кислородной трубки, предназначенный для подключения к источнику кислорода с контролируемым расходом, если он предусмотрен, должен

Соответствует : 1) EN 13544-2:2002+AMD1:2009, 5.1.2; или 2) 9/16-18 UNF-2A-RH муфта.

Check conformance by inspection

6.8 Pressure monitor connector

a) Any pressure monitor connector of the resuscitator shall:

1) not be compatible with the R2 connector of ISO 80369-2:—;

2) not be compatible with a connector fitting EN 13544-2:2002+AMD1:2009, 5.1.2;

3) быть снабжен средствами для фиксации манометра на месте; и

4) быть снабжен средством, прикрепленным к реанимационному аппарату, для обеспечения закрытия, когда манометр не используется.

б) Соединитель манометра может соответствовать коническому соединителю R1 по ISO 80369-2 . Соответствие проверяется осмотром.

7 Эксплуатационные требования

7.1 Разборка и сборка

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 . а) Реанимационный аппарат , предназначенный для разборки пользователем ( например, для обработки и т.п.), должен быть спроектирован так, чтобы

минимизировать риск неправильной сборки. б) Детали, которые предполагается отделить от реанимационного аппарата, должны быть промаркированы , чтобы их можно было легко отсоединить.

повторно идентифицирован для правильной повторной сборки.

7.2 Действия реаниматолога после заражения рвотными массами

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2.

а) Инструкция по применению должна включать инструкции по удалению рвотных масс из реанимационного аппарата и его принадлежностей при экстренном использовании, включая, при необходимости:

1) разборка ; 2) повторная сборка; и

i) Инструкции по повторной сборке должны включать диаграмму . 3) После повторной сборки необходимо провести функциональную проверку работы.

б) В экстренной ситуации, когда реанимационное устройство загрязнено рвотными массами и очищено в соответствии с Инструкцией по применению , реанимационное устройство должно отвечать требованиям, указанным в:

1) 8.2 ; 2) 8.3; 3) 8.6.1; и 4) 8.6.4.

в) Корпус клапана пациента должен быть сконструирован таким образом, чтобы пользователь мог наблюдать за правильной работой механизма (например, через прозрачный корпус).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Наблюдение за функционированием механизма клапана пациента может помочь пользователю обнаружить ненормальную работу, особенно после загрязнения рвотными массами.

d) Check conformance with the following test.

1) Prepare simulated vomitus by mixing two parts of baby meal beef with vegetable and one part water.

2) Warm the simulated vomitus to (37 ± 3) °C.

3) Pour 175 ml into the patient-connection port.

4) Connect the resuscitator to the test lung as specified in Figure 2 as specified for the row in Table 1 selected by the largest intended patient ideal body mass.

i) An alternative test apparatus may be used.

5) Выполните цикл реанимации , как указано в строке Таблицы 1, выбранной по наибольшей предполагаемой идеальной массе тела пациента .

6) Продолжайте цикл работы реанимационного аппарата в течение 30 секунд . 7) Выполните экстренную очистку в соответствии с инструкцией по эксплуатации . 8) Убедитесь, что реанимационный аппарат соответствует пунктам 8.2, 8.3, 8.6.1 и 8.6.4.

7.3 Механическая прочность

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2.

а) Реанимационный аппарат и его части, за исключением лицевой маски и прикрепленных к ней принадлежностей , должны обладать достаточной механической прочностью при воздействии механических нагрузок, вызванных нормальным использованием , ударами, падениями и грубым обращением.

б) После проведения следующего испытания реанимационный аппарат должен соответствовать требованиям: 1) 8.2;

2) 8.3 ; 3) 8.6.1; и 4) 8.6.4.

в) Проверьте соответствие с помощью следующего теста:

1) Свободное падение в соответствии с IEC 60068-2-31:2008 с использованием Процедуры 1 и следующих условий:

i) высота падения : 1,0 м; и

ii) Количество падений: 2 в каждом положении. 2) Убедитесь, что реаниматор соответствует:

i) 8.2 ; ii) 8.3; iii) 8.6.1; и iv) 8.6.4.

7.4 Сопротивление отрыву при осевой нагрузке

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте A.2 .

7.4.1 Multiple patient multiple use resuscitators a) A multiple patient multiple use resuscitator shall have adequate mechanical strength to avoid

unintentional separation of parts when subjected to mechanical stress caused by normal use. b) All component attachment points from patient valve housing to inlet valve housing shall withstand:

1) осевое растягивающее усилие не менее 30 Н в течение 10 с без отрыва;

2) растягивающее усилие под углом 45° не менее 30 Н в течение 10 с без разделения.

в) Проверьте соответствие с помощью следующего испытания.

1) Приложите осевую силу 30 Н со скоростью приблизительно 10 Н/с до тех пор, пока не будет достигнуто усилие 30 Н в направлении от каждого соединения.

2) Удерживайте осевое усилие в течение 10 секунд, а затем отпустите его.

3) Убедитесь, что части реанимационного аппарата не разъединились.

4) Убедитесь, что реанимационный аппарат соответствует требованиям пункта 8.6.1. для наибольшего дыхательного объема, выбранного в соответствии с предполагаемой массой тела пациента .

5) Приложите осевую силу 30 Н под углом 45° со скоростью приблизительно 10 Н/с до тех пор, пока не будет достигнуто усилие 30 Н в направлении от каждого соединения.

6) Удерживайте усилие в течение 10 секунд, а затем отпустите его.

7) Убедитесь, что части реанимационного аппарата не разъединились.

8) Убедитесь, что реанимационный аппарат соответствует требованиям пункта 8.6.1. для наибольшего дыхательного объема, выбранного в соответствии с предполагаемой массой тела пациента .

7.4.2 Одноразовые и многоразовые реанимационные аппараты для одного пациента а) Одноразовый или многоразовый реанимационный аппарат для одного пациента должен иметь достаточную механическую прочность, чтобы

избегать непреднамеренного разделения деталей при механическом воздействии, вызванном нормальным использованием . б) Все точки крепления компонентов от корпуса клапана пациента до корпуса впускного клапана должны выдерживать:

1) осевое растягивающее усилие не менее 100 Н в течение 10 с без отрыва;

2) растягивающее усилие под углом 45° не менее 100 Н в течение 10 с без разделения. c) Проверьте соответствие с помощью следующего испытания.

Приложите осевую силу 100 Н со скоростью приблизительно 10 Н/с до тех пор, пока не будет достигнуто усилие 100 Н в направлении от каждого соединения.

Удерживайте аксиальное усилие в течение 10 секунд, затем ослабьте его. Убедитесь, что части реанимационного аппарата не разъединились.

5)

Приложите осевую силу 100 Н под углом 45° со скоростью приблизительно 10 Н/с до тех пор, пока не будет достигнуто усилие 100 Н в направлении от каждого соединения.

Confirm that the resuscitator conforms with 8.6.1. for the largest tidal volume selected by intended patient body mass. 6) 7)

Hold the force for 10 s and then release the force. Confirm that the resuscitator parts have not separated.

8) Убедитесь, что реанимационный аппарат соответствует требованиям 8.6.1 по наибольшему дыхательному объему, выбранному в соответствии с предполагаемой массой тела пациента .

7.5 Погружение в воду

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 . а) Самонадувающийся дыхательный мешок и его части, включая лицевую маску и прикрепленные аксессуары , должны

выдерживать временное погружение в воду. б) После следующего испытания реанимационный аппарат должен соответствовать требованиям:

1) 8.2 ; 2) 8.3; 3) 8.6.1; и 4) 8.6.4.

c) Проверьте соответствие с помощью следующего теста : 1) Полностью погрузите реанимационный аппарат с его принадлежностями в готовом к использованию состоянии, как указано в

то ИФП так, чтобы были выполнены следующие условия: 2) самая высокая точка реанимационного аппарата находилась на глубине не менее 150 мм ниже поверхности воды;

3) температура воды не отличается от температуры реаниматора более чем на 5 °С.

4) Подождите 30 секунд, затем извлеките реаниматор из резервуара с водой.

5) Удалите воду путем встряхивания или выжимания в течение не более 20 секунд.

6) Подключите реанимационный аппарат к тестовому легкому, как указано на рисунке 2, как указано для строки в таблице 1, выбранной по наибольшей предполагаемой идеальной массе тела пациента .

i) Можно использовать альтернативное испытательное оборудование.

7) Выполните цикл реанимации , как указано в строке Таблицы 1, выбранной по наибольшей предполагаемой идеальной массе тела пациента .

8) Продолжайте цикл реанимации в течение 30 секунд . 9) Убедитесь, что реанимация соответствует пунктам 8.2, 8.3, 8.6.1 и 8.6.4.

7.6 Клапан наполнения мешка ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 . Клапан наполнения мешка , предназначенный для использования с реанимационным аппаратом, не должен иметь возможности ручного управления. Проверьте соответствие требованиям путем осмотра.

7.7 Совместимость с веществами

a) All gas pathways shall be constructed from materials selected to take into account the chemical and physical properties of any substances (e.g. volatile anaesthetic agents or medications) with which the resuscitator’s gas pathway can come into contact in normal use.

b) The IFU shall disclose the medicinal or biological substances considered in the evaluation of material compatibility of the resuscitator.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно обоснованно предвидеть, что реаниматор, предназначенный для использования в операционной, столкнется с летучими анестетиками, срок действия которых истек у пациента .

Проверьте соответствие, проверив файл управления рисками . 8 Требования к вентиляции

8.1 Концентрация подаваемого кислорода ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2.

а) Самонаполняющийся дыхательный мешок с принадлежностями должен обеспечивать подачу кислорода концентрацией не менее 85% (об./об.) при подключении к источнику кислорода, подающему не более 15 л/мин в условиях, указанных в соответствующих строках Таблицы 1 (выбранных в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента ).

Пациент с несамостоятельным дыханием

1) В инструкции по применению должна быть раскрыта конфигурация реанимационного аппарата для достижения данной концентрации кислорода. б) В инструкции по применению должно быть раскрыто:

- 1) в номинальный диапазон концентрации входного источника кислорода; и

- 2) влияние номинального диапазона входной концентрации кислорода на поставляемую концентрацию кислорода.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Если источником кислорода является концентратор кислорода или медицинский газопровод, питаемый от концентратора кислорода, концентрация кислорода на входе может варьироваться от 90% (об./об.) до 99,5% (об./об.). Если источником кислорода является автономный газовый смеситель , концентрация кислорода на входе может варьироваться от 21% (об./об.) до 99,5% (об./об.).

3) влияние скорости потока кислорода на концентрацию подаваемого кислорода. ПРИМЕЧАНИЕ 2. Реаниматор может всасывать окружающий воздух и разбавлять концентрацию подаваемого кислорода.

в зависимости от расхода источника кислорода.

c) Реанимационный аппарат не обязательно должен соответствовать пунктам от a) до b), если он не оснащен подключением для подачи кислорода и, таким образом, предназначен только для подачи окружающего воздуха.

d) Проверьте соответствие, проверив инструкцию по эксплуатации и выполнив следующее испытание . 1) Подключите реанимационный аппарат к тестовому легкому, как указано на рисунке 2, настроенному в соответствии с

первая соответствующая строка Таблицы 1 (выбранная в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента ). i) Используйте источник кислорода с концентрацией не менее 99 % . ii) Можно использовать альтернативное испытательное оборудование

2) Обеспечить подачу кислорода потоком не более 15 л/мин.

i) Можно использовать временную вентиляцию с большим дыхательным объемом , чтобы сократить время достижения стабильного значения концентрации кислорода.

3) Проветрите тестовое лёгкое, сжимая компрессионный блок одной рукой с максимально допустимыми размерами, как указано на рисунке 4, или используя сопоставимое механическое сжатие в соответствии с соответствующей строкой таблицы 1 (выбранной в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента ). Дайте компрессионному блоку самостоятельно расправиться .

4) Продолжайте, пока не будет достигнуто стабильное значение концентрации кислорода. 5) Подтвердите поданную концентрацию кислорода.

Саморасправляющийся дыхательный мешок, предназначенный для использования при самостоятельном дыхании без каких-либо дополнительных приспособлений , кроме кислородного мешка, должен обеспечивать подачу кислорода с концентрацией не менее 85 % от входной концентрации кислорода при подключении к источнику кислорода, подающему не более 15 л/мин самостоятельно дышащему пациенту без сжатия компрессионного блока в условиях, указанных в соответствующих строках Таблицы 2 (выбранных в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента ).

Проверьте соответствие с помощью следующего теста.

а) Подключите реанимационный аппарат к тестовому легкому, как указано на рисунке 3 , настроенному в соответствии с первой применимой строкой таблицы 2 (выбранной в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента ), и включите режим активного тестового легкого для дыхания.

1) Можно использовать альтернативное испытательное оборудование.

- б) Обеспечить подачу кислорода потоком не более 15 л/мин.

- в) Не сжимайте сжимаемый блок .

- г) Продолжайте до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное значение концентрации кислорода.

- e) Подтвердите концентрацию подаваемого кислорода.

- f) Повторите шаги от a) до e) с каждой соответствующей строкой Таблицы 2 (выбранной в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента).

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Если реанимационный аппарат не оснащен дополнительным устройством PEEP , падение давления на выдохе, измеренное в порту подключения пациента со всеми рекомендуемыми принадлежностями , за исключением любого сменного фильтра дыхательной системы пользователя , не должно превышать 5 гПа (5 смH 2 O) при скорости потока:

3) 50 л/мин для реанимационного аппарата при предполагаемой идеальной массе тела пациента , большей или равной 40 кг.

б) Проверьте соответствие с помощью следующего теста.

1) Подключите порт реанимационного аппарата для присоединения пациента к источнику потока 5 л/ мин ± 5 %, 25 л/мин ± 5 % или 50 л/мин ± 5 % в зависимости от ситуации.

2) Установите реанимационный аппарат в положение для обычного использования . 3) Для реанимационного аппарата с мешком, наполняемым потоком , закройте регулируемый выпускной порт в крайнее закрытое положение.

положение . 4) Измерьте давление в порту подключения пациента .

- 1 реаниматолог в стадии тестирования

- 2 разъема для подключения пациента

- 3 кислородный датчик

- порта для измерения давления (может быть частью расходомера)

- 5 расходомер для определения дыхательного объема

- 6 несоответствующих трубок (Ø 22 мм)

- 7 активных тестовых легких

- Рисунок 3 — Тестовая установка для проверки эффективности вентиляции легких при спонтанном дыхании

Ключ

1) 5 л/мин для реанимационного аппарата при предполагаемой идеальной массе тела пациента менее или равной 5 кг ; 2) 25 л/мин для реанимационного аппарата при предполагаемой идеальной массе тела пациента более или равной 5 кг

и меньше или равно 40 кг; или

5) Убедитесь, что измеренное давление не превышает давление окружающей среды более чем на 5 гПа (5 смH 2 O).

- 6) Медленно уменьшите расход до нуля.

- 7) Убедитесь , что падение давления не превышает 5 гПа (5 смH2O ) при падении расхода.

8.3 Сопротивление вдоху

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Падение давления на вдохе, измеренное в порту подключения пациента со всеми рекомендуемыми принадлежностями , установленными на месте, за исключением любого сменного пользователем фильтра дыхательной системы , не должно превышать 5 гПа (5 смH 2 O) при скорости потока:

1) 5 л/мин для реанимационного аппарата при предполагаемой идеальной массе тела пациента менее или равной 5 кг ; 2) 25 л/мин для реанимационного аппарата при предполагаемой идеальной массе тела пациента более или равной 5 кг

и меньше или равно 40 кг; или

3) 50 л/мин для реанимационного аппарата при предполагаемой идеальной массе тела пациента , большей или равной 40 кг ;

б) Проверьте соответствие с помощью следующего теста.

1) Заблокируйте или заглушите все отверстия для подачи газа.

2) Подключите порт реанимационного аппарата для присоединения пациента к источнику вакуума производительностью 5 л/ мин ± 5 %, 25 л/мин ± 5 % или 50 л/мин ± 5 % в зависимости от ситуации.

3) Расположите реанимационный аппарат в положении обычного использования .

4) Измерьте давление в отверстии для присоединения к пациенту .

5) Убедитесь, что измеренное давление не падает ниже давления окружающей среды более чем на 5 гПа (5 смH 2 O).

8.4 Чрезмерный расход источника газа

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

Если реанимационный аппарат не оснащен дополнительным устройством PEEP , то PEEP более 6 гПа (6 см вод. ст .) не должен создаваться при скорости входного потока 30 л/мин на соединителе порта ввода кислорода для реанимационного аппарата, снабженного соединением для подачи кислорода.

Проверьте соответствие, проверив инструкцию по эксплуатации и выполнив следующее испытание . а) Настройте реанимационный аппарат в соответствии с инструкцией по эксплуатации и строкой из таблицы 1 , которая является наименьшей.

намеревался Идеальная масса тела пациента . б) Включите реанимационный аппарат .

Можно использовать механическое сжатие компрессионного блока . c ) Подавайте воздух или кислород со скоростью 30 л/мин к разъему порта ввода кислорода. d) Для реанимационного мешка с раздувом потока откройте регулируемый порт выпуска в максимально открытое положение. e) Убедитесь, что PEEP не превышает 6 гПа (6 смH2O ) .

8.5 Мертвое пространство реаниматолога

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Для предполагаемой идеальной массы тела пациента , меньшей или равной 5 кг, мертвое пространство реанимационного аппарата не должно превышать 7 мл для реанимационного аппарата с самонадувающимся мешком .

в) Проверьте соответствие с помощью следующего теста.

б) Для самонаполняющегося дыхательного мешка, предназначенного для пациента с предполагаемой массой тела более 5 кг, мертвое пространство дыхательного мешка не должно превышать 5 мл +10 % от минимального гарантированного дыхательного объема, указанного в соответствующей строке Таблицы 1 (выбранной в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента ).

1) Измерьте мёртвое пространство реанимационного аппарата . Мёртвое пространство представляет собой внутренний объём соединителя порта подключения пациента и объём корпуса клапана пациента , ограниченный положением клапана, когда порт выдоха закрыт клапаном .

2) Для реанимационного аппарата , предназначенного для пациента с предполагаемой массой тела менее или равной 5 кг, вычтите перекрывающийся объем 15-миллиметрового коннектора конической лицевой маски (сопрягаемого с коннектором порта присоединения к пациенту реанимационного аппарата , соответствующим стандарту ISO 5356-1:2015) из мертвого пространства реанимационного аппарата .

3) Убедитесь, что мертвое пространство реаниматора соответствует требованиям.

8.6 Эффективность вентиляции

8.6.1 Минимальный гарантированный дыхательный объем ( V ) — одна рука T

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Минимальный гарантированный дыхательный объем реанимационного аппарата , включая любую комбинацию принадлежностей , отличных от любых съемных пользователем принадлежностей PEEP, указанных в инструкции по применению , должен быть больше минимального гарантированного дыхательного объема, указанного в соответствующей строке Таблицы 1 (выбранного в соответствии с предполагаемой идеальной массой тела пациента).

б) Минимальный гарантированный дыхательный объем должен быть указан в ИПП . в) Проверьте соответствие путем осмотра, осмотра ИПП и следующего испытания.

1) Подключите реанимационный аппарат к тестовому легкому, используя сопротивление и комплайнс первой соответствующей строки Таблицы 1 .

2) Выполните этот тест с включенными средствами ограничения давления в дыхательных путях и при самом низком BAP несъемного пользователем аксессуара PEEP .

3) Провентилируйте тестовое легкое с заданной частотой и временем вдоха , как указано в Таблице 1 , используя только одну руку с максимально допустимыми размерами руки, как указано на Рисунке 4 , чтобы сжать компрессионный блок .

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Минимальный гарантированный дыхательный объем реанимационного аппарата , включая наихудшую комбинацию принадлежностей без каких-либо съемных пользователем приспособлений PEEP, указанных в инструкции по применению , должен быть больше 2,5 мл для реанимационного аппарата, предназначенного для пациента с идеальной массой тела менее 2,5 кг, когда компрессионный блок сжимается не более чем на 30 мм.

б) Проверьте соответствие с помощью следующего теста.

1) Подсоедините реаниматор к тестовому легкому с сопротивлением 50 гПа( л/с) -1 ± 10 % и комплайнсом 0,5 мл/гПа ± 10 %.

2) Выполните этот тест с включенными средствами ограничения давления в дыхательных путях и при самом низком BAP несъемного пользователем аксессуара PEEP .

3) Провентилируйте тестируемое легкое с установленной скоростью 60 вдохов/мин ± 10 % со временем вдоха 0,5 с ± 10 %, сжимая компрессионный блок двумя пальцами одной руки с максимально допустимыми размерами руки, указанными на рисунке 4 , с постоянной скоростью до достижения общего расстояния компрессии не более 30 мм.

- 4) Можно использовать механическое сжатие сжимаемого узла .

- 5) Измерьте объем, подаваемый через порт для присоединения пациента .

- 6) Убедитесь , что дыхательный объем превышает 2,5 мл.

8.6.3 Максимально доставляемый дыхательный объем — две руки

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Максимальный доставляемый дыхательный объем реанимационного аппарата , включая любую комбинацию принадлежностей , за исключением любых сменных пользователем приспособлений PEEP, указанных в инструкции по применению , должен превышать максимальный доставляемый дыхательный объем, указанный в инструкции по применению .

ПРИМЕЧАНИЕ 2 При отсутствии утечек (что имеет место в условиях испытаний) V T имеет то же значение, что и моделированное V T .

б) Максимальный доставляемый дыхательный объем с использованием двух рук должен быть указан в инструкции по применению . в) Проверьте соответствие осмотром, осмотром инструкции по применению и следующим испытанием.

1) Подключите реанимационный аппарат к тестовому легкому, используя сопротивление и податливость последней соответствующей строки Таблицы 3 для наибольшей предполагаемой идеальной массы тела пациента.

2) Отключить средства ограничения давления в дыхательных путях , если таковые предусмотрены.

3) Провентилируйте тестовое легкое с заданной частотой и временем вдоха, как указано в Таблице 3 , используя две руки с максимально допустимыми размерами рук, как указано на Рисунке 4 , чтобы сжать компрессионный блок .

4) Измерьте объем, подаваемый через порт для подключения пациента. 5) Убедитесь, что дыхательный объем больше или равен максимально доставляемому дыхательному объему.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Руководство или обоснование для этого подпункта содержатся в пункте А.2 .

а) Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие превышение давления в дыхательных путях максимально допустимого значения более чем на 200 мс для

1) новый (т.е. никогда не эксплуатировавшийся) реаниматор; и

2) недавно обработанный ( т.е. никогда не эксплуатировавшийся с момента обработки ) реанимационный аппарат . б) Максимальное ограниченное давление в нормальном состоянии должно быть указано в инструкции по применению .

1) Единицами измерения давления являются: i) смH2O ; или

ii) гПа . c) Если максимальное ограниченное давление установлено на одном фиксированном давлении, его номинальная настройка давления в нормальном

состояние должно быть указано на реанимационном аппарате, округленное до ближайшего значения 5 гПа (5 см H2O ) .

1) Точность номинального максимального предельного давления должна быть указана в инструкции по эксплуатации . d) Для реанимационного аппарата , предназначенного для использования с идеальной массой тела пациента , меньшей или равной 10 кг,

Максимальное ограниченное давление не должно превышать более чем на 200 мс: 1) 45 гПа (45 см вод. ст .) в нормальном состоянии ; и 2) значение, указанное в инструкции по эксплуатации в условиях единичной неисправности . 3) Может быть предусмотрен механизм, отключающий средства ограничения давления в дыхательных путях .

ПРИМЕР Механизмом отключения может быть нажатие пальцем на выпускное отверстие , чтобы предотвратить срабатывание функции ограничения давления, или включение механического замка, который предотвращает срабатывание функции ограничения давления до тех пор, пока замок не будет снят.

e) Для реанимационного аппарата , предназначенного для использования с идеальной массой тела пациента , превышающей или равной 10 кг, максимальное ограниченное давление не должно превышать более 200 мс:

1) значение, указанное в инструкции по применению ; или

i) Любое устройство защиты с максимальным ограничением давления , ограничивающее давление до уровня ниже 60 гПа (60 см вод. ст .), должно быть оснащено механизмом отключения средств ограничения давления в дыхательных путях .

2) 125 гПа (125 смH 2 O).

f) Если средство ограничения давления в дыхательных путях снабжено замком, он должен быть сконструирован таким образом, чтобы режим работы (т. е. включено оно или выключено) был легко определен пользователем по очевидному положению органа управления, флажку и т. д.

g) Если средство ограничения давления в дыхательных путях не снабжено замком, оно должно быть сконструировано таким образом, чтобы пользователь, используя одну руку с максимальными размерами, как описано на рисунке 4 , мог заблокировать его, одновременно обеспечивая вентиляцию с давлением, превышающим 30 гПа.

h) Однако средства ограничения давления в дыхательных путях всегда должны позволять создавать давление в дыхательных путях не менее 30 гПа (30 см вод. ст .).

i) Проверьте соответствие путем осмотра, проверки инструкции по эксплуатации и следующего испытания.

1) Использование реанимационного аппарата , который не был в эксплуатации (т. е. новый или после обработки ).

2) Отделите корпус клапана пациента от компрессионного блока , чтобы обеспечить возможность подключения источника потока непосредственно к корпусу клапана пациента .

j) Отключите все средства ограничения давления в дыхательных путях. Заблокируйте все порты, кроме порта для подключения пациента и порта сброса давления с ограничением максимального давления.

3) Подключите реанимационный аппарат к источнику потока:

i) 15 л/мин ± 5 % для идеальной массы тела менее или равной 10 кг; или

ii) 60 л/мин ± 5 % для идеальной массы тела, которая больше или равна 10 кг, что позволяет всему подаваемому потоку вытекать из порта подключения пациента .

ПРИМЕЧАНИЕ 2 125 мл (2 x 62,5), подаваемые за 0,5 с, составляют 15 л/мин.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 1 000 мл, подаваемые за 1 с, составляют 60 л/мин.

4) Запишите давление в порту подключения пациента с частотой не менее 200 измерений/с.

- 5) Резко перекройте порт для присоединения пациента как минимум на 5 секунд.

- 6) Усредните измерения давления в порту соединения с пациентом после окклюзии.

i) Первые 200 мс измерений можно пропустить . 7) Убедитесь, что среднее измеренное давление вдоха за любые 200 мс меньше максимального.

ограниченное давление, указанное в инструкции по применению .

9 Дополнительные требования к деталям и принадлежностям реанимационных аппаратов

9.1 Общие положения

Все детали и принадлежности реанимационного аппарата должны соответствовать требованиям настоящего документа, независимо от того, изготовлены ли они производителем реанимационного аппарата или другой организацией («сторонним производителем»).

Проверьте соответствие с помощью испытаний, указанных в настоящем документе.

9.2 Маркировка

а) Сопроводительная информация, прилагаемая к каждой части или аксессуару реанимационного аппарата , должна включать ссылку на модель или тип по крайней мере одного совместимого реанимационного аппарата .

сопроводительную информацию к каждой части или приспособлению реанимационного аппарата должны быть включены заявления о том, что:

1) детали и принадлежности реанимационного аппарата проверены на пригодность для использования с конкретными реаниматорами;

2) несовместимость деталей может привести к снижению производительности; и

3) ответственная организация несет ответственность за обеспечение совместимости реанимационного аппарата и всех деталей, используемых для подключения к пациенту перед его использованием.

Проверьте соответствие, проверив сопроводительную информацию . 9.3 Фильтры дыхательной системы

Любой фильтр дыхательной системы , встроенный в реанимационный аппарат или рекомендованный для использования с реанимационным аппаратом , должен соответствовать следующим требованиям:

а) ISO 23328-1:2003; и б) ISO 23328-2:2002.

Проверьте соответствие путем ознакомления с инструкцией по применению или проведения испытаний по стандартам ISO 23328-1:2003 и ISO 23328-2:2002.

9.4 Автономный газовый смеситель Любой автономный газовый смеситель, рекомендованный в инструкции по эксплуатации, должен соответствовать стандарту ISO 11195:2018. Соответствие проверяется путем осмотра инструкции по эксплуатации .

10 Требования к обработке реанимационного аппарата и его принадлежностей , подлежащих повторному использованию

а) Многоразовый реанимационный аппарат и его многоразовые принадлежности должны выдерживать без повреждений или ухудшения условий безопасности или производительности:

1) в процессы очистки и дезинфекции , указанные в инструкции по применению ; и

2) в Процессы очистки и стерилизации , указанные в инструкции по применению . б) Производитель должен оценить влияние нескольких циклов обработки , как указано в инструкции по применению.

в течение предполагаемого срока службы реанимационного аппарата и его принадлежностей.

c) Газовые пути через реанимационный аппарат и его принадлежности , которые могут загрязняться биологическими жидкостями или загрязняющими веществами, переносимыми выдыхаемым газом в нормальном состоянии или в случае единичной неисправности, должны быть спроектированы так, чтобы была возможность их разборки:

2) для очистка и стерилизация . г) Инструкции по обработке газовых путей реанимационного аппарата и его принадлежностей , которые могут стать

загрязненный продукт должен: 1) соответствовать стандартам ISO 17664-1:2021 и ISO 14937:2009; и 2) быть указан в инструкции по применению .

e) Доступные пользователю поверхности реанимационного аппарата и его принадлежностей должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить возможность очистки и дезинфекции поверхностей для снижения до приемлемого уровня риска перекрестного заражения следующего пациента или пользователя .

f) Инструкции по обработке поверхностей реанимационного аппарата, доступных пользователю , и его принадлежностей должны: 1) соответствовать стандартам ISO 17664-2:2021 и ISO 14937:2009; и 2) быть раскрыты в инструкции по применению .

ж) Проверьте соответствие следующим образом.

1) Выполните обработку в течение того количества циклов и теми методами, которые указаны в инструкции по применению , включая период охлаждения или сушки.

2) Подтвердите, что реанимационный аппарат и его принадлежности соответствуют пунктам 7 и 8. 3) Подтвердите, что производитель оценил влияние многократных циклов обработки и

эффективность этих циклов. 4) Если в инструкции по эксплуатации указаны несколько методов обработки , может быть использован отдельный образец реанимационного материала .

используется для каждого метода обработки , указанного в инструкции по применению .

Биосовместимость

а) Реанимационный аппарат и его принадлежности , предназначенные для непосредственного контакта с пациентом, должны быть оценены на биосовместимость при контакте с поверхностями в соответствии со стандартом ISO 10993-1:2018.

б) Производитель реанимационного аппарата и его принадлежностей должен учитывать в процессе управления рисками риски , связанные с

1) выщелачивание или утечка веществ в газовый путь ; и 2) после воздействия каких-либо веществ (например, летучих анестетиков или лекарств)

выщелачивание или утечка веществ в газовые пути . c) Газовые пути должны быть оценены на биосовместимость в соответствии с ISO 18562-1:2017.

Проверьте соответствие путем проверки файла управления рисками , применения ISO 18562-1:2017 и, где применимо, применения ISO 10993-1:2018.

12 Удобство использования а) А реаниматор и его принадлежности должны быть разработаны с использованием процесса проектирования удобства использования

IEC 62366-1:2015+AMD1 :2020 . б) Для реанимационного аппарата и его принадлежностей основными рабочими функциями считаются следующие :

1) для реанимационных аппаратов, не предназначенных для одноразового использования , обработка реанимационного аппарата и его принадлежностей между использованиями пациентами ;

2) выбор и присоединение съемных частей к реанимационному аппарату; © ISO 2023 – Все права защищены 41

3) выбор и настройка съемных частей и реанимационного аппарата для создания необходимого дыхательного объема ;

4) выбор и настройка съемных частей и реанимационного аппарата для создания необходимой концентрации подаваемого кислорода ; и

5) чрезвычайная ситуация очистка рвотных масс. в) Следующие функции, если они доступны, также следует считать основными рабочими функциями :

1) настройка регулируемых пользователем элементов управления; 2) включение средств ограничения давления в дыхательных путях ; 3) отключение средств ограничения давления в дыхательных путях ; 4) наблюдение за состоянием средств ограничения давления в дыхательных путях ; и 5) настройка съемных частей для создания необходимого давления.

Проверьте соответствие путем проверки инженерных файлов по удобству использования.

Приложение А

(справочное)

Конкретные указания и обоснования

А.1 Общие указания

Настоящее Приложение содержит обоснование важных требований настоящего документа и предназначено для лиц, знакомых с его тематикой, но не принимавших участия в его разработке. Понимание причин возникновения основных требований считается необходимым для его надлежащего применения. Кроме того, по мере изменения клинической практики и технологий, обоснование существующих требований, как предполагается, облегчит пересмотр настоящего документа, вызванный этими изменениями.

А.2 Обоснование отдельных пунктов и подпунктов

Ниже приводятся обоснования отдельных пунктов и подпунктов настоящего документа, при этом номера пунктов и подпунктов соответствуют номерам в тексте документа.

Пункты и подпункты настоящего приложения пронумерованы таким образом, чтобы соответствовать пунктам и подпунктам настоящего документа, к которым они относятся. Поэтому нумерация не является последовательной.

— 4.5 — Ошибки тестирования

При тестировании эффективности реанимационного аппарата некоторые параметры теста невозможно измерить без значительной степени неопределенности измерений из-за ограничений точности, которая может быть достигнута, особенно при измерении объемов путем интеграции быстро изменяющихся потоков.

Ввиду относительной значимости этих неопределенностей важно, чтобы производители учитывали их при заявлении точности параметров.

Аналогичным образом, для стороннего тестировщика важно осознавать значимость неопределенности в своих собственных измерениях при проведении испытаний на соответствие данному документу.

На практике это означает, что, например, если производитель определяет, что параметр имеет предполагаемый допуск ±10%, но неопределенность измерения составляет ±3%, то результаты испытаний приемлемы, если, учитывая диапазон неопределенности для измеренного значения, вероятность того, что измеренное значение находится в пределах, составляет не менее 50%. Практически во всех случаях неопределенность измерения имеет симметричное распределение, и критерий 50% правдоподобия выполняется, если измеренное значение находится в пределах раскрытого предела, в данном примере в пределах ±10% от настройки. Если испытания проводит третья сторона по этому документу, ей также необходимо включить неопределенность измерения в свои испытания. Сторонняя испытательная организация должна контролировать неопределенность измерения до той же, что и раскрытая для типовых испытаний, в данном примере ±3%.

Обратите внимание, что получение сторонней испытательной организацией измеренного значения, выходящего за пределы предела, не обязательно делает заявление недействительным — отклонение от предела необходимо сравнить с неопределенностью измерения, чтобы установить вероятность того, что данные представляют собой истинное отклонение от спецификации.

Более подробную информацию о погрешности измерений см. в руководстве IEC Guide 115.

Кроме того, производитель обязан раскрывать неопределенность измерений для каждого заявленного значения, чтобы предоставить как информацию ответственной организации , так и руководство для стороннего тестировщика относительно необходимой точности измерений при проведении испытаний в соответствии с настоящим документом.

— 4.6.2 – Условия эксплуатации ж) 4)

Во время испытания при нормальной работе реанимационного аппарата воздух в камере будет обогащаться кислородом, если газ поступает из камеры. Для компенсации этого обогащения может потребоваться внешний источник воздуха и мониторинг концентрации кислорода внутри камеры.

— 4.6.4 – Ожидаемый срок службы

Использование реанимационного аппарата для пациента может длиться всего несколько минут, но в экстренных случаях может растянуться на многие часы. Прерывистая искусственная вентиляция легких у пациента, зависимого от аппарата ИВЛ, может в совокупности длиться до нескольких часов. В худшем случае реанимационный аппарат, предназначенный для одного пациента , должен пройти испытания на усталость в течение не менее 24 часов суммарного использования без выхода из строя реанимационного аппарата , что привело бы к его несоответствию заявленным характеристикам.

Многоразовый реанимационный аппарат следует тестировать в течение 24 часов плюс еще 1 час для каждого цикла обработки , указанного в инструкции по применению .

ПРИМЕР А Реаниматор, рассчитанный на 20 циклов обработки , должен быть испытан на усталость в течение 44 часов использования.

Дополнительные часы следует применять в конце срока службы . — Таблица 1

Параметры дыхания для новорожденных ( масса тела ≤ 2,5 кг и масса тела ≤ 5 кг) состоят из двух строк. Первая строка отражает начальные 1–20 вентиляций легких новорожденного, когда легкие изначально заполнены жидкостью, а функциональная остаточная емкость еще не сформирована. Вторая строка отражает состояние после формирования емкости легких и более поздний неонатальный период.

Во время этого перехода объём лёгких , а следовательно, и их комплайнс, увеличиваются с каждым вдохом. Требование к комплайнсу 0,5 мл/гПа, отражающему начальную вентиляцию, вытекает из баланса, достигнутого между данными обсервационного исследования более 800 доношенных/почти доношенных новорожденных, проходивших вентиляцию лёгких с помощью управляемых пользователем реанимационных аппаратов , и демонстрирующих комплайнс около 0,3 мл/гПа у доношенных и почти доношенных детей при рождении [ 28 ] , и коммерчески доступными тестовыми лёгкими, имеющими регулировку комплайнса не менее 0,5 мл/гПа.

Требование к минимальному гарантированному дыхательному объему в 10 мл немного ниже, чем рекомендуется клиническими руководствами для новорожденных после первоначального восстановления (т. е. от 4 мл/кг до 6 мл/кг) [ 29 ] , а также ниже, чем было показано в обсервационном исследовании. [ 28 ] Требование отражает ограничения тестового набора с жестким податливым сосудом, имеющим постоянный объем (и податливость), в отличие от легких младенца , где объем легких увеличивается с каждым первоначальным вдохом. Требование учитывает максимально возможный дыхательный объем , который может быть доставлен типичным реаниматором до активации средств ограничения давления в дыхательных путях , а также соображения относительно требований предыдущего издания этого документа [ 7 ] .

Выбранный для крупных младенцев, детей и взрослых уровень соответствия 10 мл/гПа и 20 мл/гПа не создает проблем для жёсткого тестового лёгкого, как это происходит с маленьким младенцем. Требуемый минимальный гарантированный дыхательный объём для этих идеальных масс тела отражает наихудшие сценарии по сравнению с клиническими рекомендациями, которые рекомендуют дыхательные объёмы от 6 до 7 мл/кг [ 35 ] для взрослых и от 5 до 8 мл/кг для детей [ 33 ] .

Частота дыхания s отражает наихудшую ситуацию использования, когда реаниматор испытывает трудности с отдачей и дыхательным объемом . Для сравнения, текущие клинические руководства по реанимации рекомендуют вентиляцию со скоростью 10 вдохов/мин для взрослых [ 34 ][ 35 ] (от 12 до 24) вдохов/мин в соответствии с нормальными возрастными значениями для детей с восстановлением спонтанного кровообращения [ 32 ] и 30 вдохов/мин для новорожденных [ 36 ] Кроме того, ранее упомянутое обсервационное исследование с участием 800 новорожденных показало среднюю частоту вентиляции 50 вдохов/мин для установления функциональной остаточной емкости легких при рождении [ 28 ] .

— 6.3 – Соединитель порта выдоха для дыхательных газов

Описанное выпускное соединение используется для подключения к устройствам PEEP или трубкам систем отвода анестетика. Важно, чтобы конические коннекторы дыхательных систем были несовместимы с этим портом . Также важно, чтобы выпускное отверстие было спроектировано таким образом, чтобы его нельзя было спутать с инспираторным портом во время использования реанимационного аппарата .

— 6.6 – Соединитель клапана наполнения мешка Размер соединителя клапана наполнения мешка выбран таким образом, чтобы предотвратить случайную установку клапанов давления.

с ручным управлением.

— 6.7 – Входное соединение для кислорода

Несмотря на множество отдельных сообщений о несоответствиях, опубликованных свидетельств серьёзных инцидентов крайне мало. Многие врачи открыто признают, что несоответствия — обычное явление, но о них не сообщают либо потому, что ошибка была своевременно исправлена, либо потому, что инцидент не привёл к серьёзному вреду . Обсуждения с уполномоченными органами показывают, что о распространённых, но потенциально серьёзных случаях не сообщается, поскольку пользователи считают их нормальными.

При оценке рисков, связанных с газовыми путями реанимационного аппарата , можно резюмировать, что существует три основных пути доставки газа в организм: внутрисосудистый, энтеральный и респираторный. Некоторые медицинские устройства предназначены для подключения к одному из этих путей в зависимости от их назначения или функции. Неправильное подключение, приводящее к неадекватной подаче вещества в организм, создает риски для пациента .

Оценка риска, связанного с непреднамеренным перекрестным соединением этих трех систем, определяет применение дыхательных газов по межсосудистому пути доставки как «непосредственный смертельный риск для пациента».

Рассматривая удобство использования , существует обзор роли удобства использования в таких областях, как авиация, атомная энергетика и морской транспорт. [ 26 ] В обзоре делается вывод о том, что все люди без каких-либо исключений делают ошибки использования и что такие ошибки использования являются совершенно нормальной и ожидаемой частью когнитивной функции человека. Далее в обзоре говорится, что хотя многие аварии рассматриваются как человеческая ошибка (что является синонимом ошибки использования ), виновной стороной часто может быть кто-то другой, например, тренер, проектировщик оборудования, покупатель оборудования и т. д. Хорошо спроектированное оборудование может предотвратить или, по крайней мере, смягчить последствия ошибки использования . В обзоре говорится, что следует ожидать, что пользователи будут неправильно подключать устройства, которые снабжены совместимыми разъемами, и признать, что вероятность неправильного подключения возрастает по мере увеличения числа устройств с похожими разъемами.

Учитывая, что медицинские приборы на протяжении многих лет следуют установленному принципу безопасности при единичном отказе , который означает, что единичный отказ не должен приводить к неприемлемому риску . Этот принцип также закреплён в серии стандартов IEC 60601. Распространение этого принципа на применение разъёмов Луер является логичным шагом (т.е. неправильное соединение не должно приводить к неприемлемому риску ).

Широкое использование коннекторов Луер на множестве медицинских устройств может привести к серьёзным , а то и фатальным последствиям для пациента . По сути, проблема возникает из-за использования одной и той же конструкции коннектора в нескольких несовместимых устройствах.

Заявления об отсутствии зарегистрированных случаев неправильного подключения указывают на отсутствие понимания риска и удобства использования . Известно, что большинство реальных случаев регистрируются не как отказы медицинских устройств, а скорее как проблемы с неправильным маршрутом доставки, а не как неправильные подключения. Люди без исключения совершают ошибки. Поэтому мы ожидаем, что операторы будут неправильно подключать медицинские устройства, оснащенные совместимыми разъемами. Концепция безопасности серии ISO 80369 основана на принципе, согласно которому различные области применения защищают друг друга благодаря конструкции разъемов, предназначенных для их области применения (т.е. концепция безопасности серии ISO 80369 заключается в том, чтобы предотвратить неправильное подключение пользователями медицинских устройств различного назначения).

— 7.1 – Разборка и повторная сборка Неправильная сборка реанимационного аппарата , приводящая к его неправильной работе или полному отказу,

серьезная опасность , которая может привести к недостаточной вентиляции легких пациента . — 7.2 – Эффективность реанимации после загрязнения рвотными массами

Важно, чтобы рвотные массы можно было быстро и эффективно удалить из реанимационного аппарата , чтобы реанимацию можно было продолжить с минимальными перерывами.

— 7.3 – Механическая прочность Важно, чтобы реаниматологи могли выдерживать сильные удары, вызванные падением из машин скорой помощи,

Больничные койки и т.п. — 7.4 –Сопротивление отрыву при осевой нагрузке

Одноразовые реанимационные аппараты должны быть прочнее многоразовых, поскольку парамедики обращаются с ними грубо, и они ломаются, а не разъединяются на части.

— 7.5 – Погружение в воду

Реанимационные аппараты часто используются в местах, где во время реанимации их можно случайно уронить в воду. Если реанимационный аппарат быстро извлечь из воды, он, скорее всего, всё ещё будет работать.

— 7.6 – Клапан заправки мешка

Крайне важно не допустить случайной замены клапана подачи воздуха по требованию с ручным управлением на клапан наполнения мешка . Такие клапаны способны пропускать большой поток газа, что может привести к заклиниванию клапанов реанимационного аппарата .

— 8.1 – Концентрация доставленного кислорода

Хотя концентрация кислорода 35% (об./об.) является достаточной, в некоторых случаях для лечения пациентов с тяжёлой гипоксемией во время реанимации предпочтительнее концентрация кислорода 85% (об./об.) или выше. Такая концентрация должна быть достижима при дополнительном потоке кислорода 15 л/мин или менее, поскольку указание значения, превышающего 15 л/мин, приведет к превышению допустимых значений калибровки стандартных клинически используемых расходомеров для взрослых и может привести к неточному контролю потока кислорода и заклиниванию клапана пациента в положении вдоха.

Для новорождённого, который не дышит, рекомендуется начальная концентрация кислорода в диапазоне от 21% до 30%. Концентрация кислорода выше 65%, подаваемая недоношенному ребёнку, может причинить серьёзный вред .

— Таблица 2 — Примерные условия испытаний для оценки вентиляционной способности при спонтанном дыхании

реанимационного аппарата могут не занять свои положения при очень низкой скорости вдоха. Во время спонтанного дыхания окружающий воздух может непреднамеренно всасываться через выпускное отверстие , тем самым снижая концентрацию подаваемого кислорода . Более низкие дыхательные объёмы и более длительное время вдоха в Таблице 2 предназначены для проверки концентрации подаваемого кислорода при низкой скорости потока.

— 8.2 – Сопротивление выдоху Для облегчения выдоха сопротивление выдоху следует свести к минимуму, если нет особых клинических показаний.

показания к применению такого сопротивления. — 8.3 – Сопротивление вдоху

Конструкция реанимационного аппарата должна быть такой, чтобы пациент мог дышать спонтанно, без чрезмерного субатмосферного давления, когда реанимационный аппарат подведен к дыхательным путям пациента , но не активирован пользователем .

— 8.4 – Избыточный поток газа из источника Подпункт был намеренно включен, чтобы гарантировать, что реаниматор не создает избыточного PEEP

если он подключен к источнику сжатого газа, который обеспечивает несоразмерно большой расход газа.

Использование реанимационного аппарата с дополнительным потоком кислорода является распространённым. Источником газа часто служит расходомер, присоединённый либо к баллону с кислородом под давлением, либо к терминальному устройству медицинского газопровода. Вполне вероятно, что реанимационный аппарат будет подключён к расходомеру с неадекватно высокой настройкой. Расход кислорода 15 л/мин является распространённым и целесообразным. Полностью открытый расходомер может обеспечивать поток более 30 л/мин. Тест используется для определения того, что PEEP не увеличивается неадекватно в этих условиях. Наихудшим случаем в этой ситуации является подача малых объёмов. Поэтому тест проводится с настройками, выбранными из строки Таблицы 1 с наименьшим предполагаемым минимальным гарантированным дыхательным объёмом .

Неисправность клапана или его заклинивание в позиции вдоха при высоком потоке дополнительного кислорода может привести к выходу реанимационного аппарата из строя и передаче избыточного давления пациенту . Реанимационные аппараты обычно используются при потоке кислорода 15 л/мин, но клапаны расходомера могут пропускать поток более 30 л/мин. Важно следовать инструкции по эксплуатации и использовать только рекомендованные для данного реанимационного аппарата насадки .

Важно минимизировать мертвое пространство аппарата, чтобы ограничить повторное вдыхание выдыхаемых газов.

— 8.5 – Мертвое пространство реаниматолога

Саморасправляющиеся дыхательные мешки оснащены клапанами пациента с односторонним клапаном, который направляет выдыхаемый пациентом газ в порт выдоха . Внутренний объём между концом коннектора порта пациента и односторонним клапаном в положении функциональной герметизации представляет собой мёртвое пространство, которое вентилируется обратно в лёгкие пациента , но дополняется свежим газом (т.е. заданной пользователем смесью кислорода и воздуха) при сжатии компрессионного блока . Мёртвое пространство должно быть минимизировано, но не должно быть меньше пространства, необходимого для внутреннего просвета порта подключения пациента и для размещения одностороннего клапана.

Реанимационные мешки с надувным потоком не имеют одностороннего клапана, который направляет выдыхаемые газы в специальный выпускной порт . Вместо этого они имеют открытое отверстие, которое выпускает избыточный газ, когда сжимаемый блок перезаправляется смесью выдыхаемого пациентом газа и входящего потока газа. Концентрация углекислого газа и кислорода в реанимационном мешке с надувным потоком сильно зависит от настроек пользователя входящего потока газа, концентрации кислорода входящего газа, доставляемого дыхательного объема и объема выдыхаемого пациентом газа. Реанимационные мешки с надувным потоком в основном используются специализированными медицинскими пользователями в медицинских учреждениях , и пациент , как правило, контролируется пульсоксиметрией для обеспечения эффективности вентиляции. Работа и настройки, которые влияют на производительность реанимационного мешка с надувным потоком в отношении возвратного дыхания, являются предметом клинической оценки компетентного пользователя и не могут быть определены в этом документе.

дыхательный мешок с надувным потоком не имеет специальных средств для отвода выдыхаемого газа от компрессионного блока , в инструкцию по эксплуатации дыхательного мешка с надувным потоком необходимо включить предупреждение следующего содержания: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Неправильное использование данного устройства может привести к чрезмерному возвратному дыханию пациента и смерти.

Испытательное приспособление и методы, описанные в предыдущей редакции настоящего документа, считаются неэффективными по нескольким причинам. Неопределённость измерений, связанная с методом испытаний, описанным в предыдущей редакции, была неприемлемо высокой даже при использовании современного измерительного оборудования. Это особенно актуально для реанимационных аппаратов, предназначенных для пациентов с низкой идеальной массой тела, где расширенная неопределённость измерений, обусловленная только измерительным оборудованием, составила бы около 50% от допустимого мёртвого пространства реанимационного аппарата . Кроме того, на результаты испытаний могут влиять различия в технике компрессии мешка у разных людей и выбор односторонних клапанов.

Кроме того, метод испытаний предыдущего издания отдает предпочтение реанимационным аппаратам с большой прямой утечкой , поскольку в таких реанимационных аппаратах кислород сильнее разбавляется потоком воздуха прямой утечки , что приводит к более низким значениям расчетного мертвого пространства.

— 8.6.1 – Минимальный гарантированный дыхательный объем ( V ) — одноручный T

Типичный дыхательный объём для вентиляции лёгких взрослых составляет приблизительно 600 мл. Значения растяжимости и сопротивления, приведённые в таблице 1 , репрезентативны для взрослых и детей, нуждающихся в реанимации. Требования к дыхательному объёму 15 мл/кг превышают норму и обычно используются во время реанимации для компенсации утечки между лицевой маской. и лицо пациента . Параметры вентиляции лёгких соответствуют типичным значениям, используемым в детской и взрослой реанимации.

Опыт показывает, что из-за утечек и изменения комплайнса во время реанимации новорожденных для достижения дыхательного объема 20 мл или менее необходимы дыхательные объемы порядка 20–30 мл .

— 8.6.2 – Минимальный гарантированный дыхательный объем для B < 2,5 кг

При преждевременной реанимации важно, чтобы дыхательный объём подавался с ограниченной компрессией. Это гарантирует отсутствие чрезмерной утечки воздуха в реанимационном аппарате , что гарантирует возможность вентиляции лёгких пациента . Некоторые реанимационные аппараты, представленные на рынке на момент написания данного документа, имеют клинически неприемлемую утечку воздуха [ 36 ] .

— 8.6.3 — Максимально доставляемый дыхательный объем — две руки

При искусственной вентиляции лёгких доставляемый дыхательный объём может быть значительно снижен из-за утечек, особенно в случаях с низкой растяжимостью лёгких или высоким сопротивлением дыхательных путей. Активация системы сброса давления реанимационного аппарата может привести к сбросу газа в окружающую среду для ограничения давления, в то время как лицевая маска Вентиляция связана с риском значительных утечек. Реаниматоры должны иметь избыточный объём, чтобы позволить пользователю компенсировать такие утечки. В зависимости от ситуации, пользователь может сжимать мешок одной или двумя руками.

при таких одновременных утечках комплаенс и сопротивление, испытываемые реаниматором, будут менее выраженными, максимальный доставляемый дыхательный объем измеряется с помощью тестового легкого с менее выраженными настройками комплаенса и сопротивления, как определено в Таблице 2 .

Минимальный гарантированный дыхательный объем (проверенный при консервативных настройках тестового легкого одной рукой) и максимальный доставляемый дыхательный объем (проверенный при более подходящих настройках тестового легкого одной или двумя руками) должны быть указаны в инструкции по применению .

— 8.6.4 – Максимально ограниченное давление

Опыт реанимации младенцев показывает, что максимальное инспираторное давление 45 гПа (45 см вод. ст .) не приведет к повреждению легких и обеспечит достаточный дыхательный объем у большинства пациентов с массой тела менее 10 кг.

аппаратов искусственной вентиляции лёгких с питанием от пользователя , предназначенных для использования с пациентами весом более 10 кг, максимальное предельное давление не указано . Однако крайне важно, чтобы аппараты искусственной вентиляции лёгких с такими системами соответствовали минимальным гарантированным требованиям к дыхательному объёму, указанным в настоящем документе (см. Таблицу 1 ), без отключения средств ограничения давления в дыхательных путях . Комитет считает, что при ограничении давления в дыхательных путях ниже 60 гПа (60 см вод. ст.) средства ограничения давления в дыхательных путях необходимы для вентиляции лёгких пациентов с низкой растяжимостью лёгких или высоким сопротивлением дыхательных путей.

Реанимационные аппараты с максимальным ограниченным давлением менее 30 гПа (30 см вод. ст.) могут оказаться неспособными подавать достаточный объем детям с массой тела менее 10 кг в случае высокого сопротивления дыхательных путей или сниженной податливости легких .

Максимально ограниченное защитное устройство реанимационного аппарата обычно спроектировано с использованием подпружиненного клапана, который открывается и закрывается при пороговом давлении и стравливает газ в качестве механизма ограничения давления. Максимально ограниченное давление, наблюдаемое во время искусственной вентиляции легких, будет состоять из порогового давления и влияния сопротивления потоку через клапан. Это сопротивление потоку обычно может быть приблизительно постоянным, но в определённый момент постепенно увеличивается с увеличением потока через клапан. Резкая вентиляция, которая вызывает высокий поток кровотечения через механизм клапана, может, следовательно, привести к более высокому сопротивлению потоку клапана и, следовательно, более высокому давлению в дыхательных путях . Резкое сжатие считается ненормальным использованием, поскольку пользователи обучены правильно, медленно сжимать компрессионный блок .

Библиография

| [1] |  | ISO 594-1, Conical fittings with a 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment — Part 1: General requirements |
| --- | --- | --- |
| [2] |  | ISO 594-2, Conical fittings with 6 % (Luer) taper for syringes, needles and certain other medical equipment — Part 2: Lock fittings |
| [3] |  | ISO 2578:1993, Plastics — Determination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat |
| [4] |  | ISO 4135:2022, Anaesthetic and respiratory equipment — Vocabulary |
| [5] |  | ISO 5362:2006, Anaesthetic reservoir bags |
| [6] |  | ISO 7000:2019, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols |
| [7] |  | ISO 10651-4:20022), Lung ventilators — Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators |
| [8] |  | ISO 10651-5:2006, Lung ventilators for medical use — Particular requirements for basic safety and essential performance — Part 5: Gas-powered emergency resuscitators |
| [9] |  | ISO 10993 (all parts), Biological evaluation of medical devices |
| [10] |  | ISO 15223-1:2021, Medical devices — Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer — Part 1: General requirements |
| [11] |  | ISO 16142-1:2016, Medical devices — Recognized essential principles of safety and performance of medical devices — Part 1: General essential principles and additional specific essential principles for all non-IVD medical devices and guidance on the selection of standards |
| [12] |  | ISO 17510:2015, Medical devices — Sleep apnoea breathing therapy — Masks and application accessories |
| [13] |  | ISO 19223:2019, Lung ventilators and related equipment — Vocabulary and semantics |
| [14] |  | ISO 80369-7:2021, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications |
| [15] |  | ISO 80601-2-12:2020, Medical electrical equipment — Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators |
| [16] |  | ISO 80601-2-69:2020, Medical electrical equipment — Part 2-69: Particular requirements for the basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment |
| [17] |  | IEC 60417, (database), Graphical symbols for use on equipment |
| [18] |  | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for safety and essential performance |
| [19] |  | IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020, Medical electrical equipment — Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment |
| [20] |  | IEC/TR 60878:2015, Graphical symbols for electrical equipment in medical practice |
| [21] |  | ASTM F1980, Standard Guide for Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems and Medical Devices |
| [22] |  | ASTM D3045, Standard Practice for Heat Aging of Plastics Without Load |
| [23] |  | (EU) 2017/745, (2017) Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices. OJ L 117, Official Journal of the European Union, pp. 1–175 |
| [24] |  | IMDRF/GRRP WG/N47:20184), Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices and IVD Medical Devices |
| [25] |  | IMDRF/GRRP WG/N52:20194), Labeling Principles for Medical Devices and IVD Medical Devices |
| [26] |  | Allnutt M.F., Human factors in accidents. Br. J. Anaesth. 1987 59, pp. 856–864 |
| [27] |  | Burton G.W., Fox D.E.R., An airway resistance for use in an artificial lung. Brit J of Anaes. 1972, 44(12), pp. 1253–1262 |
| [28] |  | Ersdal H.L. et al., Establishment of functional residual capacity at birth: Observational study of 821 neonatal resuscitations. Resuscitation 2020, 153, pp. 71–78 |
| [29] |  | Klingenberg C. et al., A practical guide to neonatal volume guarantee ventilation. J Perinatology. 2011, 31(9), pp. 575–585 |
| [30] |  | Mecklenburgh J.S., Construction of linear resistance units for a model lung. Med and Biol Elect and Comp. 1988, 26(5), pp. 552–554 |
| [31] |  | Mushin W.W., Rendell-Baker L., Thompson P.W., Mapleson W.W., Automatic Ventilation of the Lungs (3rd edition), pp. 182–183, 1980 |
| [32] |  | Maconochie I.K. et al., European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 6. Paediatric life support. Resuscitation. 2015, 95, pp. 223–248 |
| [33] |  | Pediatric Acute Respiratory Distress SyndromePediatric Acute Lung Injury Consensus Conference Group, Pediatr Crit Care Med. 2015, 16(5), pp. 428–439 |
| [34] |  | Perkins GD et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation: 2017 update. Resuscitation. 2018, 123, pp. 43-50 (p 44) |
| [35] |  | Perkins GD et al., European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. Resuscitation. 2015, 95, pp. 81–99 |
| [36] |  | Tracy M.B., Halliday R., Tracy S.K., Hinder M.K., Newborn self-inflating manual resuscitators: precision robotic testing of safety and reliability. ADC Fetal Neon, 2018, 104(4), pp. 1–6 |
| [37] |  | Wyllie J et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 7. Resuscitation and support of transition of babies at birth. Resuscitation. 2015, 95, 249–263 (p 254) |

| УДК 615.47:006.354 | МКС 11.040.10 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: вентиляция легких, аппаратам искусственной вентиляции легких для оживления, ручной привод, требования, испытания, маркировка, упаковка |  |  |

| Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») ОТ ТК 011 «МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ТК 011 «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» |  | О.В. Романов |
| ОТ ООО «Медтехстандарт» |  |  |
| Руководитель разработки |  | О.В. Романов |

| Исполнитель |  | Н.С. Хучуа |
| --- | --- | --- |