ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ; ГОСТ IEC 61340-4-9 (проект, RU, первая редакция).

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Методы испытаний для прикладных задач

ОДЕЖДА

(IEC 61340-4-9:2024,

Electrostatics — Part 4-9: Standard test methods for specific applications – Garments – Resistive characterization, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Диполь» (АО «НПФ Диполь») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                №                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61340- 4- 9:2024 «Электростатика. Часть 4-9. Методы испытаний для прикладных задач. Одежда. Свойства сопротивления» («Electrostatics — Part 4-9: Standard test methods for specific applications – Garments – Resistive characterization», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации IEC/TC 101 «Электростатика».

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом приведены для пояснения текста оригинала.

- 5   ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ IEC 61340-4-9-2021

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

- Область применения…………………………………………………………………………

- Нормативные ссылки…………………………………………………………………………

- Термины и определения……………………………………………………………………

- Условия для выдержки и испытания образцов ………………………………….

- Оборудование и материалы…………………………………………………………..

  - Требования к средствам испытаний…………………………………….

  - Электроды для измерения сопротивления…………………………………………

  - Опорная поверхность………………………………………………………………….

- Методы испытаний………………………………………………………………………..…..

  - Подготовка образцов…………………………………………………………………….

  - Требования к условиям испытаний……………………………………….………..

  - Проведение испытаний…………………………………………………………..……….

- Подтверждение соответствия………………………………………………………………

- Протокол испытаний………………………………………………………..………………

Приложение А (справочное) Типы одежды и допустимые значения сопротивления….

Приложение В (справочное) Протокол (пример)…………………………………………….

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам……………………………………………..

Библиография………………………………………………………………….…………………..

Введение

Стандарт содержит методы оценки электрического сопротивления одежды с поверхностью из проводящих или рассеивающих материалов и компонентов, используемой в электронной промышленности для защиты от электростатических разрядов. Документ устанавливает методы измерений электрического сопротивления, в т.ч. при испытаниях системы одежды, предусматривающей заземление персонала.

Одежда, изготовленная из синтетических волокон, является распространенным источником возникновения электростатического заряда. Применение антистатической одежды поверх личной может снизить эффект от такого заряда. Для эффективной защиты от электростатических зарядов и электростатических полей личной одежды персонала антистатическая одежда должна быть заземлена.

В данном стандарте рассмотрены три типа одежды:

- антистатическая одежда, которая может сдерживать или иным образом влиять на электрическое поле, создаваемое одеждой, надетой под ней, без заземления. При отсутствии заземления заряд может скапливаться на проводящих и рассеивающих элементах одежды, если они есть, которые могут стать источником электростатических зарядов;

- заземляемая антистатическая одежда, которая обеспечивает более высокий уровень подавления электрического поля при подключении к заземлению изделий из ткани с низким сопротивлением;

- система заземляемой антистатической одежды, которая может обеспечить заземление персонала, подавлять электрическое поле от одежды, надетой под системой, а также соединять кожу пользователя c определенным контуром заземления. Систему заземляемой антистатической одежды допускается использовать в сочетании с системой непрерывного или постоянного мониторинга, аналогичной системе непрерывного мониторинга антистатических браслетов) на участке, защищенном от электростатического разряда (УЗЭ).

Характеристика сопротивления является одним из параметров, который учитывают при оценке антистатической одежды, применяемой для любых задач. Чтобы полностью охарактеризовать свойства антистатической одежды также устанавливают требования к снижению электрических полей, времени стекания заряда, максимальному напряжению, остаточному напряжению и трибоэлектрическому заряжению. Другие характеристики, связанные с применением или условиями применения, такие как совместимость с чистыми помещениями, химическая устойчивость или огнестойкость, оцениваются при выборе одежды, но они не рассматриваются в настоящем стандарте.

Антистатическую одежду, изготовленную из материалов, не обладающих поверхностной проводимостью, но которая может обладать другими свойствами, влияющими на уровень рассеивания или подавления электростатического заряда при соединении с заземлением, не оценивают методами, приведёнными в настоящем стандарте.

Следует учитывать, что некоторые материалы предмета одежды или его конструкция могут привести к накоплению напряжения на поверхности и перемещению заряда, который может быть опасным для электронных устройств.

Альтернативные методы оценки электростатических свойств предметов одежды приведены в [1])

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Методы испытаний для прикладных задач

ОДЕЖДА

Electrostatics. Standard test methods for specific applications. Garments

Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт содержит описание методов определения электрического сопротивления для антистатической одежды. Приведенные методы испытаний могут быть использованы как для оценки однородно проводящей или однородно рассеивающей электростатический заряд одежды, так и для одежды, в которой используются компоненты или элементы с поверхностной проводимостью или поверхностным рассеиванием.)

Примечание – Описанные в настоящем стандарте методы не подходят для определения характеристик материалов, содержащих внутренние проводящие волокна или внутренние проводящие слои.

Методы измерения сопротивления «от точки до точки» определяют электрическое сопротивление между двумя рукавами, любыми двумя частями одежды или двумя электрически взаимосвязанными элементами антистатической одежды, включая, где это применимо, сопротивление между швами и манжетами.

Альтернативным методом измерения сопротивления является метод «рукав–рукав» с подвешиванием. Данный метод испытаний осуществляют с применением зажимов-электродов, с помощью которых подвешивают одежду.

проект RU, первая редакция

Электрически связанную с телом человека заземляемую антистатическую одежду оценивают методом «от точки до точки», «от точки до точки заземления», а также «от человека до точки заземления» при испытании системы заземляемой антистатической одежды.

Метод измерения сопротивления манжеты, приведенный в IEC 61340-4-6, может быть использован для одежды, оснащенной манжетами, выполняющими функцию антистатических браслетов.

При проверке системы заземляемой антистатической одежды совместно с человеком используют заземляющий провод, соединенный с точкой заземления одежды1).

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

IEC 61010-1, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования)

IEC 61010-2-030, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits (Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям)

IEC 61340-2-3, Electrostatics – Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation (Электростатика. Часть 2-3. Методы определения сопротивления и удельного сопротивления твердых двумерных материалов, используемых для предотвращения накопления электростатического заряда)

IEC 61340-4-6, Electrostatics – Part 4-6: Standard test methods for specific applications – Wrist straps (Электростатика. Часть 4-6. Методы испытаний для прикладных задач. Антистатические браслеты).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

-	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/;

-	платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp.

3.1 приемочные испытания (acceptance testing): Испытания, подтверждающие, что характеристики принятых изделий соответствуют характеристикам образцов, прошедших подтверждение соответствия.

3.2 система одежды (garment system): Несколько электрически связанных между собой элементов антистатической одежды.

3.3 сопротивление «от точки до точки» (point-to-point resistance): Сопротивление, измеренное от одной до другой точки по поверхности одного и того же или двух разных участков одежды.

Примечание – Сопротивление «от точки до точки» выражено в омах.

3.4 антистатическая одежда (static control garments): Индивидуальная одежда, предназначенная для защиты от возникновения электростатического заряда.

3.5 подтверждение соответствия (product qualification): Совокупность результатов испытаний, подтверждающая, что изделие соответствует требованиям программы ЭСР-управления1) или другим документам, в которых установлены требования к изделию.

3.6 заземляемая антистатическая одежда (groundable static control garment): Одежда, оснащенная точкой заземления одежды, с известным электрическим сопротивлением «от точки до точки» и от любой точки или участка одежды до точки заземления одежды.

Примечание – Точкой заземления может быть место контакта манжеты и кожи человека или отдельно выделенное соединение.

3.7 система заземляемой антистатической одежды (groundable static control garment system): Комплект одежды, используемый для создания первичного электрического соединения тела человека с точкой заземления одежды и соединения одежды с заземлением, обычно через провод заземления.

Примечание – Помимо этого, элементы одежды из данного комплекта должны соответствовать всем требованиям к заземляемой антистатической одежде.

- Условия для выдержки и испытания образцов

Приведенные ниже требования заменяют любые другие требования к условиям окружающей среды для выдержки и испытаний, которые могут быть приведены в одном или нескольких документах, на которые ссылается настоящий стандарт.

Если не оговорено иное, для выдержки и испытаний воздух должен иметь температуру (23 ± 2) °С и относительную влажность (12 ± 3) %. Время выдержки перед испытаниями должно составлять не менее 48 ч.

- Оборудование и материалы

5.1	Средства измерения сопротивления

    - Общие положения

Электрооборудование для проведения измерений должно соответствовать требованиям безопасности IEC 61010-1 и IEC 61010-2-030. Средство измерений (далее – измеритель), вне зависимости от того один это прибор или измерительная система, должно выполнять нижеперечисленные функции.1)

    - Подтверждение соответствия

Тестовое напряжение замкнутой цепи измерителя под нагрузкой должно составлять (100 ± 5) В постоянного тока – для измерения сопротивления от 1,0 · 106 Ом и более, (10,0 ± 0,5) В – для измерения сопротивления от 1,0 · 104 до 1,0 · 106 Ом. Тестовое напряжение в разомкнутой цепи измерителя должно составлять (10,0 ± 0,5) В постоянного тока – для измерения сопротивления от 1,0 · 103 до 1,0 · 104 Ом

Измеритель должен иметь рабочий диапазон измерения сопротивления от 1,0 · 103 до 1,0 · 1012 Ом.

    - Приемочные испытания

Для проведения приемочных испытаний допускается использовать те же средства испытаний, которые применяют при подтверждении соответствия или удовлетворяющее следующим требованиям.

Тестовое напряжение в разомкнутой цепи измерителя должно составлять (100± 5) В постоянного тока – для измерения сопротивления от 1,0 · 106 Ом и более, и (10,0 ± 0,5) В – для измерения сопротивления менее 1,0 · 106 Ом.

Измеритель должен иметь рабочий диапазон измерения сопротивления от 1,0 · 103 до 1,0 · 1012 Ом.

При появлении разногласий применяют измеритель, который соответствует требованиям для испытаний при подтверждении соответствия.

    - Омметр для контроля заземления персонала

Независимо от того, один это прибор (омметр), несколько приборов, встроенных в систему контроля, или независимое средство измерений, они должны иметь рабочий диапазон измерения сопротивления от 5,0 · 104 до 1,0 · 108 Ом при тестовом напряжении в разомкнутой цепи от 7 до 100 В постоянного тока. Если тестовое напряжение превышает 60 В постоянного тока, или 35 В постоянного тока во влажных помещениях, следует применять дополнительные ограничения по безопасности для работы с током и емкостным зарядом, приведенные в IEC 61010-1.

Омметр должен быть без сетевого питания и не должен быть заземлен. Работающие от переменного тока измерители могут выдавать неверные результаты вследствие неопределенных путей заземления. Рекомендуется использовать омметр с батарейным или аккумуляторным питанием.

  - Электроды для измерения сопротивления

    - Цилиндрические электроды

Цилиндрический прорезиненный электрод массой (2,50 ± 0,25) кг с диаметром (63,5 ± 1,0) мм, имеющий контактный электропроводящий материал с твердостью по Шору А в диапазоне от 50 до 70. Сопротивление между двумя стоящими на металлической поверхности электродами должно быть менее 1,0 · 103 Ом при тестовом напряжении 10 В.

    - Зажимы-электроды

Зажимы-электроды должны состоять из двух плоских электропроводящих пластин (например, из нержавеющей стали) c размером 50 х 25 мм каждая. Зажимы-электроды должны проводить электричество и обладать достаточной силой сжатия для удержания и подвешивания одежды (см. рисунок 7).

    - Устройство для испытания манжет

Испытательное устройство представляет собой стенд, состоящий из изолирующей подставки и двух цилиндров из нержавеющей стали диаметром (25,0 ± 0,5) мм, один из которых закреплен на подставке над другим. Второй цилиндр, массой (0,11 ± 0,01) кг, вставляется в щелевое отверстие подставки со свободным вертикальным ходом (см. рисунок 10).

    - Ручной электрод

Металлический цилиндр или трубка из нержавеющей стали, латуни или меди, диаметром 25 мм и длиной не менее 75 мм, с разъемом для подключения к измерителю (например, штекер типа «банан» или винтовым разъемом) на одном конце цилиндра (см. рисунок 11).

  - Опорная поверхность

    - Изолирующая опорная поверхность

Изолирующая опорная поверхность, используемая в качестве подставки для образцов, должна иметь поверхностное сопротивление более 1,0 · 1012 Ом при измерениях в соответствии с IEC 61340-2-3. Размеры изолирующей опорной поверхности должны быть достаточными для размещения образца одежды в расправленном плоском состоянии.

    - Изолирующие вкладыши в рукава

В качестве вкладышей, которые размещают в рукавах (и в манжетах, если они имеются) испытуемой одежды, применяют две пластины из изолирующего материала, соответствующего требованиям 5.3.1, размерами 75 х 152 мм. Изолирующие вкладыши применяют для изолирования внутренних сторон рукава друг от друга.

    - Изолирующие вешалки

Точки испытуемой одежды, к которым подсоединены описанные в 5.2.2 зажимы-электроды, должны быть изолированы от заземления сопротивлением более 1,0 · 1012 Ом, измеренным с помощью измерителя, соответствующего требованиям 5.1.3. В качестве изолирующих вешалок может быть использован изолирующий шнур.1)

- Методы испытаний

  - Подготовка образцов

    - Общие положения

На предметах одежды может быть нанесено временное покрытие, либо покрытие, оставшееся после очистки, либо намеренно нанесенное производителями одежды, которое может снизить электрическое сопротивление. Такие покрытия следует удалить перед проведением испытаний на долговременные свойства предметов одежды. Для этого перед проведением лабораторных исследований проводят не менее трех циклов очистки одежды, в порядке, установленном изготовителем одежды или эксплуатирующей организацией.

Лицо, проводящее испытания, должно изучить конструкцию одежды и сделать эскиз с раздельным изображением вида одежды спереди и сзади, в соответствии с обозначениями изготовителя. Далее необходимо пронумеровать элементы, из которых изготовлен предмет одежды, от № 1 до № n. Следует обозначить рукава и манжеты как правый и левый. Точки заземления, если они присутствуют на одежде, должны быть отображены на эскизе. Эскиз прикладывают к протоколу испытаний, как его часть.

    - Количество образцов

Подтверждение соответствия проводят с использованием трех и более образцов каждой модели одежды, разработанной изготовителем.

  - Требования к условиям испытаний

Подтверждение соответствия, проверка сопротивления «от точки до точки», проверка сопротивления «от точки до точки заземления» и испытания манжет проводят в условиях в соответствии с разделом 4. Для подтверждения соответствия системы заземляемой антистатической одежды выдержка не требуется, но при необходимости может проводиться при использовании климатической камеры.

  - Проведение испытаний

    - Общие положения

В 6.3 приведены методы измерения электрического сопротивления предметов одежды. Они включают в себя методы измерения сопротивления «от точки до точки» и «от точки до точки заземления». Описанные методы измерений могут быть использованы при подтверждении соответствия и приемочных испытаниях. Также приведена схема испытаний для системы заземляемой антистатической одежды в процессе эксплуатации.1)

    - Сопротивление «от точки до точки»

      - Метод «поверхность–поверхность»

Предварительную выдержку образцов осуществляют в условиях, соответствующих 6.2. Образец предмета одежды выкладывают на изолирующую опорную поверхность, описанную в 5.3.1, лицевой стороной вверх, расстегнув и максимально расправив образец (некоторые предметы одежды, например защитные комбинезоны, возможно, полностью расправить не удастся). Изолирующие вкладыши, описанные в 5.3.2, вкладывают в каждый рукав испытуемой одежды (включая манжеты, если они есть в конструкции, или манжеты для ног для комбинезона). Испытательные щупы измерителя, описанного в 5.1.1, присоединяют к электродам, описанным в 5.2.1. Один из электродов устанавливают на один элемент образца. Второй электрод устанавливают на другой элемент того же образца. Следует убедиться, что вкладыши находятся на изолирующей опорной поверхности и не касаются других частей одежды. Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с. Если полученное значение менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Испытания проводят для всех электрически взаимосвязанных элементов и поверхностей одежды, в том числе, измерения «манжета–манжета» и «рукав–рукав», удостоверившись в том, что электроды находятся точно над изолирующими вкладышами (см. рисунки 1 – 3). При измерении сопротивления «от точки до точки» могут получаться различные значения в зависимости от конструкции испытуемого предмета одежды и расположения электродов на нем. Для проверки соответствия необходимо выполнить не менее трех измерений с изменением положения предмета одежды и расположения электродов между каждым измерением. Результатом является наибольшее из трех измеренных значений. Испытания повторяют для всех образцов.

      - Метод «манжета–манжета» (изнаночная поверхность)

Некоторые модели предметов одежды оснащены манжетами с изолирующим внешним и проводящим изнаночным слоями, или встроенным антистатическим браслетом, или иным запястным устройством для обеспечения заземления. Предварительную выдержку образцов проводят в соответствии с 6.2. Измерительные электроды размещают внутри манжет или заземляющих браслетов (см. рисунки 4 – 5). Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с и проводят измерение значения сопротивления. Если полученное значение менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Испытание повторяют для всех образцов.

      - Метод «рукав–рукав» с подвешиванием

Предварительную выдержку образцов проводят в условиях, соответствующих 6.2. Предмет одежды подвешивают за каждый рукав с помощью зажимов-электродов (см. рисунок 6). Зажимы располагают так, чтобы они соприкасались с изнаночной и лицевой сторонами манжеты. Измерения проводят, присоединив один из электродов к одному зажиму, второй электрод – к другому зажиму. Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с и проводят измерение значения сопротивления. Если полученное значение сопротивления менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение сопротивления более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты измерения. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Испытание повторяют для всех образцов.

    - Сопротивление «от точки до точки заземления»

Предварительную выдержку образцов проводят в условиях, соответствующих 6.2. Образец предмета одежды выкладывают на плоскую изолирующую поверхность, описанную в 5.3.1, лицевой стороной вверх, расстегнув и максимально расправив образец (некоторые предметы одежды, например защитные комбинезоны, возможно, полностью расправить не удастся). Один электрод, описанный в 5.2.1, подсоединяют к положительному выходу измерителя. Изолирующие вкладыши, описанные в 5.3.2, вкладывают в каждый рукав испытуемого предмета одежды. Один электрод устанавливают на манжету (или внутрь, как описано в 6.3.2.2), на рукав (точно над изолирующим вкладышем) или поверхность. Отрицательный выход измерителя подключают к точке заземления одежды. Подают тестовое напряжение 10 В в течение не менее 5 с и проводят измерение значения сопротивления. Если полученное значение сопротивления менее 1,0 · 106 Ом, его записывают. Если значение сопротивления более или равно 1,0 · 106 Ом, подают тестовое напряжение 100 В в течение не менее 15 с (или до тех пор, пока значения не стабилизируются) и записывают результаты измерения. Переключение тестового напряжения на 100 В может привести к значению сопротивления менее 1,0 · 106 Ом. В этом случае необходимо записать показания, полученные при напряжении 100 В. Если манжеты содержат разъемы заземления, измерения проводят между рукавами и манжетами или между поверхностями и манжетами, руководствуясь 6.3.2.2, где приведен метод измерений «манжета–манжета». Испытания повторяют для всех поверхностей предмета одежды, рукавов, манжет и точек заземления (см. рисунки 8 и 9). Испытания повторяют для всех образцов.

    - Испытания манжет

В IEC 61340-4-6 приведены методы испытаний для подтверждения соответствия браслетов и манжет. Эти методы могут быть применены для испытаний манжет в составе предмета одежды или любого механизма заземления по типу антистатического браслета, являющихся частью комплекта одежды и использующихся для соединения с кожей пользователя. Для измерения внутреннего сопротивления манжеты предмета одежды или механизма заземления по типу антистатического браслета (см. рисунок 10) следует использовать метод испытаний сопротивления браслета, приведенный в IEC 61340-4-6.

Примечание – Некоторые предметы одежды могут быть использованы в комплексе с системами непрерывного мониторинга сопротивления. Предметы одежды такого типа могут иметь одну манжету, обеспечивающую заземление человека и другую манжету, предназначенную для мониторинга электрического контакта между предметом одежды и человеком. В этом типе одежды манжеты изолированы друг от друга. За инструкциями по испытанию предметов одежды такого типа следует обращаться к изготовителю.

    - Испытания системы заземляемой антистатической одежды в комбинации с человеком

При испытаниях должно быть подтверждено, что испытуемая одежда данной категории соответствует требованиям стандарта при минимально возможной влажности для условий эксплуатации в организации.

Данным методом измеряют значение электрического сопротивления одежды, надетой на человека, через манжету, контактирующую с телом человека, или другое заземляющее устройство типа браслета до точки заземления через шнур. Для такого типа одежды не требуется проводить испытания при регламентированных условиях окружающей среды. Перед испытаниями персонал должен носить испытуемые предметы одежды не менее 10 мин.

Испытания проводят с помощью омметра, описанного в 5.1.1.4. При испытаниях измеряют сопротивление системы заземляемой антистатической одежды и человека (см. рисунки 11 - 12). Испытания допускается проводить с помощью системы контроля, используя встроенный электрод (см. рисунок 12), или с помощью отдельного прибора с аналогичными характеристиками (см. рисунок 11). Точку заземления одежды присоединяют к омметру (системе контроля) с помощью провода заземления. Соединение реализуется касанием контакта на приборе (см. рисунок 12) или с помощью ручного электрода (см. рисунок 11). Аналогично предыдущим способам подают тестовое напряжение и записывают результаты измерения сопротивления.

- Подтверждение соответствия

В таблице 1 приведены методы испытаний, применяемые при подтверждении соответствия разных типов одежды. Более подробная информация о предметах одежды приведена в приложении А.

Таблица 1 – Подтверждение соответствия

| Тип одежды | Методы проверки соответствия | Альтернативные вариант подтверждения соответствия требованиям |
| --- | --- | --- |
| Антистатическая одежда | Сопротивление «от точки до точки» (6.3.2) | Метод «манжета–манжета» (6.3.2.2) – требуется в случае оснащения предмета одежды манжетами с изолирующим внешним и проводящим изнаночным слоями |
|  | Сопротивление «от точки до точки» методом «поверхность–поверхность» (6.3.2.1) – все предметы одежды | Метод «рукав–рукав» с подвешиванием (6.3.2.3) – может быть использован вместо метода «поверхность-поверхность» или метода «манжета-манжета» |
| Заземляемая антистатическая одежда | Сопротивление «от точки до точки» (6.3.2) | Метод «манжета–манжета» (6.3.2.2) – требуется в случае оснащения предмета одежды манжетами с изолирующим внешним и проводящим изнаночным слоями |
|  | Сопротивление «от точки до точки» методом «поверхность–поверхность» (6.3.2.1) – все предметы одежды | Метод «рукав–рукав» с подвешиванием (6.3.2.3) – может быть использован вместо метода «поверхность-поверхность» или метода «манжета-манжета» |
|  | Сопротивление «от точки заземления одежды до точки заземления» (6.3.3) | Испытание манжет (6.3.4) – может заменять метод, приведенный в 6.3.2.2, при изменении сопротивления «от точки до дочки заземления» |
| Система заземляемой антистатической одежды | Сопротивление «от точки до точки» (6.3.2) | Метод «манжета–манжета» (6.3.2.2) – требуется в случае оснащения предмета одежды манжетами с изолирующим внешним и проводящим изнаночным слоями |
|  | Сопротивление «от точки до точки» методом «поверхность–поверхность» (6.3.2.1) – все предметы одежды | Метод «рукав–рукав» с подвешиванием (6.3.2.3) – может быть использован вместо метода «поверхность-поверхность» или метода «манжета-манжета» |
|  | Сопротивление «от точки заземления одежды до точки заземления» (6.3.3) | Испытание манжет (6.3.4) – может заменять метод, приведенный в 6.3.2.2, при изменении сопротивления «от точки до дочки заземления» |
|  | Испытания системы заземляемой антистатической одежды в комбинации с человеком (6.3.5) |  |

- Протокол испытаний

В протоколе испытаний указывают установленные значения сопротивления, значение тестового напряжения, температуру и влажность для каждого проведенного испытания, тип применяемого измерителя, дату проведения испытаний. Пример протокола с результатами испытаний и эскизами приведен в приложении В.

Рисунок 1 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(испытания «рукав–рукав» по методу «поверхность–поверхность» с использованием изолирующих вкладышей в рукавах)

Рисунок 2 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «поверхность–поверхность», детализация вставленных в рукава изолирующих вкладышей)

Рисунок 3 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «поверхность–поверхность» на изолирующей опорной поверхности)

Рисунок 4 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «манжета–манжета» с использованием изолирующих вкладышей)

Рисунок 5 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «манжета–манжета», детализация вставленного в манжету электрода)

Зажимы-электроды

Изолирующая вешалка

Рисунок 6 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки»

(метод «рукав–рукав» с подвешиванием)

Рисунок 7 – Зажимы-электроды

Рисунок 8 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки заземления»

(метод «манжета–точка заземления» с использованием изолирующих вкладышей)

Рисунок 9 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление «от точки до точки заземления»

(метод «рукав–точка заземления» с использованием изолирующих вкладышей)

Рисунок 10 – Система для испытаний манжет заземляемой антистатической одежды

Рисунок 11 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление системы заземляемой антистатической одежды (использование измерителя и ручного электрода при испытании заземляемой антистатической одежды в комбинации с человеком)

Рисунок 12 – Схема расположения оборудования для испытаний:

сопротивление системы заземляемой антистатической одежды (использование встроенного измерителя при испытании заземляемой антистатической одежды в комбинации с человеком)

Приложение А

(справочное)

Типы одежды и допустимые значения сопротивления

Перечень типов одежды и допустимых значений сопротивления приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Типы одежды и значения сопротивления

| Типичное фабричное описание/использование системы одежды | Тип одежды | Методы испытаний | Рекомендуемые значения сопротивления |
| --- | --- | --- | --- |
| Одежда с подавляющими электрическое поле свойствами | Антистатическая одежда | Сопротивление «от точки до точки» | < 1,0 · 1011 Ом |
| Одежда с встроенной точкой заземления | Заземляемая антистатическая одежда | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
| Одежда с постоянным электрическим контактом с человеком, но без первичного заземления | Заземляемая антистатическая одежда | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
| Двухпроводная система непрерывного мониторинга заземления, для которой необходимы два разделенных провода заземления | Система заземляемой антистатической одежды (одежда в комбинации с человеком) | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
|  |  | Встроенный браслет в соответствии с IEC 61340-4-6 | < 3,5 · 107 Ом |
| Система постоянного мониторинга, заземленная одним проводом | Система заземляемой антистатической одежды (одежда в комбинации с человеком) | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
|  |  | Встроенный браслет в соответствии с IEC 61340-4-6 | < 3,5 · 107 Ом |
| Одежда, используемая в качестве первичного заземления персонала | Система заземляемой антистатической одежды (одежда в комбинации с человеком) | Сопротивление «от точки до точки» и сопротивление «от точки до точки заземления» | < 1,0 · 109 Ом |
|  |  | Встроенный браслет в соответствии с IEC 61340-4-6 | < 3,5 · 107 Ом |

Значения в таблице А.1 являются справочными. Требуемые значения можно посмотреть в последней версии [1].

Приложение B

(справочное)

Протокол испытаний (пример)1)

| ИСПЫТАНИЯ ОДЕЖДЫ Характеристики сопротивления Изготовитель: ________________ Предмет одежды: ____________________________ Идентификационный №: ____________________________ Метод: ______________________ Дата: _______________________ | Условия испытаний и оборудование |  |  |  |  |  | Протокол №__________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окружающая среда |  |  | Значения 1 |  |  | Значения 2 |  |  |  |
|  | Влажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 и G3: способ заземления с использованием манжеты или браслета G2 и G4: способ заземления с использованием заземляющего шнура | АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка–точка | Образец № |  |  | Образец № |  |  | Образец № |  |  |
|  |  | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |  |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАЗЕМЛЯЕМАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка–земля | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |  | Зн 1 | Зн 2 |
|  | 1-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЯЕМОЙ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манжета–земля | Внутр | Внеш |  | Внутр | Внеш |  | Внутр | Внеш |
|  | G1-G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G3-G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Человек–земля | Правая | Левая |  | Правая | Левая |  | Правая | Левая |
| ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИСПЫТАНИИ Влажность при выдержке: ____________________________ Влажность: ________________ Температура: _______________ Средства испытаний __________________ | Комментарии: _______________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Кем выполнено: ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61010-1 | IDT | ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования» |
| IEC 61010-2-030 | IDT | ГОСТ IEC 61010-2-030-2023 «Требования безопасности для электрического оборудования для измерений, управления и лабораторного применения. Часть 2-030. Частные требования к оборудованию, содержащему испытательные или измерительные цепи» |
| IEC 61340-2-3 | IDT | ГОСТ IEC 61340-2-3-2023 «Электростатика. Методы определения сопротивления и удельного сопротивления твердых материалов, используемых для предотвращения накопления электростатического заряда» |
| IEC 61340-4-6 | IDT | ГОСТ IEC 61340-4-6-2018 «Электростатика. Методы испытаний для прикладных задач. Антистатические браслеты» |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT – идентичный стандарт. |  |  |

Библиография

[1]	IEC TS 61340-4-2, Electrostatics – Part 4-2: Standard test methods for specific applications – Electrostatic properties of garments (Электростатика. Часть 4-2. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования)

[1]	IEC 61340-5-1, Electrostatics – Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena – General requirements (Электростатика. Часть 5-1. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования)

УДК      621.316.9:006.86		 МКС           17.200.99		IDT

29.020

Ключевые слова: электростатический разряд, электростатика, одежда, электрическое сопротивление, метод испытаний

| Руководитель разработки |  | А.С.Кривов |
| --- | --- | --- |

1) Система непрерывного мониторинга антистатического браслета приведена в IEC 61340-5-2:2018.

Номера в квадратных скобках относятся к разделу «Библиография»

) Описанные методы испытаний не применяют для оценки предметов одежды и материалов, используемых человеком как средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов

1) Проверка системы изображена на рисунках 13 и 14.

1) Термин «Программа ЭСР-управления» установлен IEC 61340-5-1.

1) Дополнительные требования к средствам испытаний могут быть установлены программой ЭСР-управления организации.

1) Требования к геометрическим размерам изолирующих вешалок настоящим стандартом не устанавливаются. При необходимости требования к геометрическим размерам изолирующих вешалок могут быть установлены программой ЭСР-управления организации.

1) Рекомендуемые значения сопротивления для различных типов одежды приведены в приложении А.

1) Форма протокола устанавливается программой ЭСР-управления в организации.