| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 19808— 202_ (проект RU, окончательной редакция) |

СТЕКЛО МЕДИЦИНСКОЕ

Марки. Общие технические требования

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принят

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Экспо Гласс» (ООО «Экспо Гласс»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим советом по стандартизации МТК 133 «Стекло»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                             №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19808—86

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Межгосударственный стандарт

СТЕКЛО МЕДИЦИНСКОЕ Марки. Общие технические требования Glass for medical products. Brands. General technical conditions.

Дата введения 202   –    –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на медицинское стекло (далее – стекло), предназначенное для изготовления медицинских изделий, и устанавливает марки и технические требования к нему.

Требования настоящего стандарта могут быть также применены для ампул и флаконов в соответствии с нормативным документами и технической документацией, действующей на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

Примечания

1 Рекомендации по применению марок стекла приведены в приложении А.

2 Информация о нормативных документах приведена в приложении Б.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9553 Стекло и изделия из него. Метод определения плотности

ГОСТ 10978 Стекло и изделия из него. Метод определения температурного коэффициента линейного расширения

ГОСТ 19809 Стекло медицинское. Метод определения водостойкости

ГОСТ 19810 Стекло медицинское. Метод определения щелочестойкости

ГОСТ 21400 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 32362 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы. Определение химического состава. Общие требования к методам определения содержания основных химических компонентов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения марок стекла:

XT, XT- 1 — химически и термически стойкое стекло;

HC-1, НС-1А, HC-2, HC-2A, НС-3 — нейтральное стекло;

CHC-1 — светозащитное, нейтральное стекло;

АБ-1 — щелочное стекло;

MТO — медицинское обесцвеченное стекло;

ОС, OC- 1 — оранжевое стекло.

4 Технические требования

4.1 Марка и химический состав стекла должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Примечания

1 Контроль химического состава стекла проводят с учетом положений ГОСТ 32362 по методикам, прошедшим аттестацию и имеющим показатели точности измерения в соответствии с требованиями, установленными в документах по стандартизации или нормативных документах, действующих на территории государства, принявшего настоящий стандарт.

2 Информация о нормативных документах возможных для применения приведена в приложении Б.

Таблица 1 — Марки и химический состав стекла

| Марка стекла | Содержание по массовой доле, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Мышьяк, не более, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | B2O3 | CaO+ MgO | Na2O | K2O | Fe2O3 | MnO2 | BaO |  |
| МТО | 73,00 | 2,50 | — | 10,00 | 14,50 | — | — | — | — | 0,00001 |
| ОС | 73,00 | 2,00 | — | 10,00 | 15,00 | — | — | — | — |  |
| ОС-1 | 73,00 | 2,50 | — | 10,00 | 14,50 | — | — | — | — |  |
| АБ-1 | 73,00 | 3,00 | — | 9,50 | 13,50 | 1,0 | — | — | — |  |
| НС-1 | 73,00 | 4,50 | 4,00 | 8,00 | 8,50 | 2,00 | — | — | — |  |
| НС-1А | 74,00 | 4,60 | 4,50 | 6,10 | 8,70 | 2,10 | — | — | — |  |
| СНС-1 | 67,00 | 4,10 | 5,20 | 6,30 | 7,50 | 2,00 | 2,90 | 5,00 | — |  |
| НС-2, НС-2А | 73,00 | 3,50 | 2,50 | 8,00 | 11,00 | 2,00 | — | — | — |  |
| НС-3 | 72,80 | 4,50 | 6,00 | 6,90 | 8,10 | 1,70 | — | — | — |  |
| ХТ | 74,00 | 5,00 | 8,00 | 1,20 | 5,00 | 2,80 | — | — | 4,00 |  |
| ХТ-1 | 72,00 | 6,00 | 10,50 | 0,80 | 6,70 | 1,80 | — | — | 2,20 |  |
| Примечания 1 Допускается содержание по массовой доле Fe2Oз в стеклах всех марок не более 0,20 %, кроме стекол марок OC-1 и ОС, в которых Fе2Оз не регламентируется. 2 Допускается содержание по массовой доле ЅОз не более 0,40 % в стеклах всех марок. 3 Допускается содержание по массовой доле ЅЬ2Оз не более 0,40% для стекол марок XT и XT-1. 4 Содержание по массовой доле MnO2 в стекле марки CHC-1 дается в пересчете на Mn3O4. 5 Допускается соотношение MgO/CaO в стеклах марок MТO, ОС, OC-1, АБ-1, HC-2, HC-2A в пределах 0,05—0,75; в стеклах марок HC-1, HC-1А CHC-1, HC-3, XT, XT-1 в пределах 0,05—0,20. 6 Допускается содержание по массовой доле К2О не более 1,0 % для стекол марок ОС-1, ОС, МТО. 7 Допускается содержание по массовой доле Na2O и К2О указывать суммарно Na2O + К2О – (14,50 ± 0,25) % для стекол марок ОС-1, ОС, МТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 Допустимые отклонения оксидов от конкретного состава стекла, утвержденного изготовителем, должны соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 2 – Допустимые отклонения оксидов

| Обозначение оксидов | Допустимое отклонение, % масс. |
| --- | --- |
| SiO2 | ±0,50 |
| Al2O3 | ±0,20 |
| B2O3 | ±0,25 |
| СаО+MgO | ±0,30 |
| Na2O | ±0,25 |
| К2О | ±0,20 |
| Fe2O3 | ±0,30 |
| MnO2 | ±0,50 |
| BaO | ±0,20 |
| Примечание – Предельное содержание каждого оксида в конкретном составе стекла не должно превышать предельного значения состава соответствующей марки. |  |

4.3 Физико-химические свойства стекол должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 — Физико-химические свойства стекол

| Наименование показателя | Норма для марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод испыта-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МТО | ОС, ОС-1 | АБ-1 | НС-1 | СНС-1 | НС-2, НС-2А | НС-3 | ХТ | ХТ-1 | НС-1А |  |
| Термическая стойкость, °С, не менее | 125 | 125 | 130 | 150 | 140 | 145 | 150 | 190 | 170 | 150 | По ГОСТ 21400 |
| Температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне температур от 20 °С до 400 °С, α 107 град-1 | 89—93 | 90— 94 | 84— 88 | 68—72 | 68—72 | 78—82 | 63—67 | 50—54 | 54—57 | 68—72 | По ГОСТ 10978 |
| Плотность, г/см3 | 2,47—2,49 | 2,46—2,48 |  | 2,44—2,46 | 2,52—2,54 | 2,44—2,46 | 2,42— 2,44 | 2,39— 2,41 | 2,37— 2,40 | 2,42—2,44 | По ГОСТ 9553 |
| Водостойкость, мг Na2O на 1 г стекла, не более | 0,600 | 0,650 | 0,300 | 0,060 | 0,060 | 0,150 | 0,050 | 0,020 | 0,025 | 0,065 | По ГОСТ 19809 |
| Щелочестойкость, мг/дм2, не более | 85 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 100 | 110 | 135 | 85 | По ГОСТ 19810 |

4.4 По водостойкости стекло должно соответствовать классификации по 
ГОСТ 19809.

4.5 По щелочестойкости стекло должно соответствовать классификации по ГОСТ 19810.

4.6 Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать медицинскую продукцию из стекла иных составов (марок).

Приложение А

(рекомендуемое)

Рекомендации по применению марок стекла

Таблица А.1

| Марка стекла | Медицинские изделия и первичная упаковка для лекарственных препаратов |
| --- | --- |
| ХТ | Шприцы, картриджи |
| ХТ-1 | Шприцы (может быть использовано для изготовления бутылок, ампул и флаконов), картриджи |
| НС-1 | Ампулы, флаконы, пробирки, детали для приборов |
| НС-1А | Ампулы, флаконы, пробирки |
| НС-2, НС-2А | Бутылки, пробирки, шприцы, картриджи |
| НС-3 | Ампулы, флаконы, пробирки, шприцы, картриджи |
| АБ-1 | Ампулы, флаконы, пробирки, штанглазная посуда |
| МТО | Флаконы, банки, предметы ухода за больными |
| СНС-1 | Ампулы, пробирки |
| ОС, ОС-1 | Флаконы, банки |

# Приложение Б

# (справочное)

Информация о применяемых

нормативных документах в странах СНГ

Таблица Б.1

| Структурный элемент | Наименование технического регламента | Государство–участник СНГ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 4, п. 4.1 | Решение ЕЭК от 11 августа 2020 г. № 100 «О Фармакопее Евразийского экономического союза» | AM, BY, KZ, KG, RU |

УДК 666.172.7:006.354 МКС 81.040.01 81.040.30 Ключевые слова: медицинское стекло, медицинская продукция, стекло, марки стекла, технические требования

Руководитель разработки, разработчик

Директор по качеству ООО «Экспо Гласс»   _______________ Г.Н. Безукладнов