| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 17378-2 (проект, KZ, первая редакция) |

Качество воды

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЫШЬЯКА И СУРЬМЫ

Часть 2

Метод с использованием атомно-абсорбционной

спектрометрии с образованием гидридов (HG-AAS)

(ISO 17378-2:2014, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                      ISO 17378-2:2014 «Качество воды. Определение содержания мышьяка и сурьмы. Часть 2. Метод с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии с образованием гидридов (HG-AAS)» («Water quality – Determination of arsenic and antimony – Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)», IDT)

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 147 «Качество воды»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации и в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения |  |  |  |
|  | Нормативные ссылки |  |  |  |
|  | Принцип |  |  |  |
| 3.1 | Мышьяк |  |  |  |
| 3.2 | Сурьма |  |  |  |
|  | Помехи |  |  |  |
| 4.1 | Общие положения |  |  |  |
| 4.2 | Мышьяк |  |  |  |
| 4.3 | Сурьма |  |  |  |
|  | Реагенты |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования |  |  |  |
|  | Аппарат |  |  |  |
|  | Процедура |  |  |  |
| 7.1 | Метод апробирования |  |  |  |
| 7.2 | Предварительное сокращение восстановление |  |  |  |
|  | Инструментальная настройка |  |  |  |
|  | Процедура |  |  |  |
| 9.1 | Общие требования |  |  |  |
| 9.2 | Анализ с использованием метода стандартной калибровки |  |  |  |
| 9.3 | Анализ с использованием стандартного метода калибровки |  |  |  |
|  | Калибровка и анализ данных |  |  |  |
| 10.1 | Общие требования |  |  |  |
| 10.2 | Расчет с использованием кривой калибровки |  |  |  |
| 10.3 | Расчет с использованием стандартного метода добавления |  |  |  |
|  | Выражение результатов |  |  |  |
|  | Отчет о тестировании |  |  |  |
| Приложение А (справочное) Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Приложение В (справочное) Схематическая диаграмма потока и реакция сигнала |  |  |  |  |
| Приложение С (справочное) Пример техники увеличения |  |  |  |  |
| Приложение D (обязательное) Данные о производительности |  |  |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |  |  |  |
| Библиография |  | …………………………………………………………………… |  |  |

Введение

Настоящий стандарт должен использоваться аналитиками, имеющими опыт работы с микроэлементами в очень низких концентрациях.

Концентрации мышьяка в природных водах сильно варьируют: от <10 мкг/л до нескольких миллиграммов на литр в некоторых частях Азии, Южной Америки и США, особенно в дельте Ганга, где отравление мышьяком из загрязненных трубчатых скважин является серьезной проблемой. Концентрации сурьмы в природных водах обычно значительно ниже 10 мкг/л. Мышьяк и сурьма встречаются в природе в органических и неорганических соединениях и могут иметь степени окисления -III, 0, III и V.

Чтобы полностью разложить все соединения мышьяка или сурьмы, необходима процедура расщепления. Расщепление может быть исключено только в том случае, если есть уверенность в том, что мышьяк или сурьма в образце могут образовывать ковалентный гидрид без необходимости стадии предварительного окисления.

Пользователь должен знать, что конкретные проблемы могут потребовать уточнения дополнительных предельных условий.

Метод определения мышьяка или сурьмы идентичен во всех аспектах, за исключением приготовления стандартных растворов для тестирования. Чтобы избежать повторения или дублирования, текст относится как к мышьяку, так и к сурьме, где текст в равной степени применим к обоим случаям. Подпункт, касающийся приготовления стандартных растворов, подразделяется на 5.11.1, в котором рассматриваются растворы мышьяка, и 5.11.2, в котором рассматриваются растворы сурьмы.