| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 12352 — 202_ (Проект, окончательная редакция) |

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Методы определения никеля

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (EACC) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в EACC национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» (ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 120 «Чугун, сталь, прокат»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от			№					)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12352-81

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случаях пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 Область применения ..................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки ..................................................................................................... |  |
| 3 Термины и определения …………………………..………………………………………… |  |
| 4 Обозначения и сокращения …...……………………………………………………….... |  |
| 5 Общие требования ………………………………………………….………………......…... |  |
| 6 Фотометрический метод определения никеля (0,01 % – 4,0 %) …..……………….. |  |
| 7 Гравиметрический метод определения никеля (0,50 % – 45,0 %) ………………….. |  |
| 8 Атомно-абсорбционный метод определения никеля (0,10 % – 15,0 %) …………… |  |
| 9 Контроль стабильности градуировочных характеристик ……………………………... |  |
| 10 Контроль приемлемости и вычисление результатов анализа …………………….. |  |
| 11 Контроль качества результатов анализа ……………………………………………. |  |
| 12 Оформление результатов анализа …………………………………………………… |  |
| 13 Контроль приемлемости результатов анализа, полученных в условиях воспроизводимости ………………………………………………………………………… |  |
| 14 Требования к квалификации персонала ………………………………………………... |  |
| 15 Требования безопасности ………………………………………………………………. |  |
| Приложение А (обязательное) Показатели качества методов, установленных в настоящем стандарте ………………………...…………………………… |  |
| Библиография |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛИ ЛЕГИРОВАННЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ Методы определения никеля Alloyed and stainless steel. Methods of nickel determination

# Дата введения — 202   —    —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы для определения массовой доли 
никеля в легированных и нержавеющих сталях:

- фотометрический – при массовой доле никеля от 0,01 % до 4,0 %;

- гравиметрический – при массовой доле никеля от 0,50 % до 45,0 %;

- атомно-абсорбционный – при массовой доле никеля от 0,10 % до 15,0 %.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.315 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 849 Никель первичный. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3652 Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия

ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3773 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4160 Реактивы. Калий бромистый. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4457 Реактивы. Калий бромновато-кислый. Технические условия

ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5817 Реактивы. Кислота винная. Технические условия

ГОСТ 5828 Реактивы. Диметилглиоксим. Технические условия

ГОСТ 5845 Реактивы. Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7172 Реактивы. Калий пиросернокислый

ГОСТ 10484 Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 11125 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 13610 Железо карбонильное радиотехническое. Технические условия

ГОСТ 14261 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14262 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19522 Аммоний роданистый технический. Технические условия

ГОСТ 20478 Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 28473 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 34951 (EN 10020:2000) Сталь. Определение и классификация по химическому составу и классам качества

ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на стандарт дана недатированная ссылка, то следует использовать стандарт, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого стандарта. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 8.315, ГОСТ 34951, рекомендациям по межгосударственной стандартизации [1], [2], [3], [4] и стандарту ИСО [5], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 аликвотная часть (раствора): Объем раствора пробы, номинально необходимый для проведения анализа по конкретной методике, кратный объему раствора, приготовленного для анализа.

3.2 навеска (стали): Часть пробы стали установленной массы, используемая для единичного анализа.

3.3 градуировочная характеристика: Функциональная зависимость аналитического сигнала от содержания определяемого химического элемента, выраженная в виде формулы, графика или таблицы.

3.4 контроль стабильности градуировочной характеристики: Определение параметров градуировочной характеристики через установленные промежутки времени, сопоставление их с первоначальными параметрами и установление на этой основе возможности продолжения текущего анализа или необходимости коррекции градуировочной характеристики.

3.5 приемлемость результатов анализа: Оценка соответствия полученных результатов анализа установленным требованиям или критериям качества, определяющая пригодность для дальнейшего использования.

3.6 критический диапазон: Допускаемое для принятой вероятности Р = 0,95 расхождение между результатами n единичных определений, полученных в условиях повторяемости.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ГСО – государственный стандартный образец;

СО – стандартный образец;

СОП – стандартный образец предприятия;

X – результат определения массовой доли никеля в пробе;

Хmax – максимальное значение трех определений;

Хmin – минимальное значение трех определений;

Х – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (никеля) в пробе;

Х1 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (никеля) первой лаборатории, %;

Х2 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (никеля) второй лаборатории, %;

m – масса навески стали;

m1 – масса никеля в аликвотной части анализируемого раствора, определенная по градуировочному графику;

mд1 – масса осадка диметилглиоксимата никеля в анализируемой пробе;

mд2 – масса осадка диметилглиоксимата никеля в контрольном опыте;

С – результат определения массовой доли химического элемента (никеля) в СО;

С0 – аттестованное в СО (установленное в паспорте СО) значение массовой доли химического элемента (никеля);

С  – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (никеля) в СО для контроля;

V – исходный объем испытуемого раствора в мерной колбе;

V1 – объем аликвотной части исходного испытуемого раствора;

Ах – оптическая плотность раствора анализируемой пробы;

А0 – оптическая плотность раствора СО;

r – предел повторяемости;

CR0,95(3) – критический диапазон результатов анализа для трех параллельных определений;

δст – норматив контроля стабильности градуировочной характеристики;

Кт – норматив контроля правильности результатов анализа;

Rл – предел внутрилабораторной прецизионности;

R – предел воспроизводимости;

Δ – доверительные границы погрешности, Р = 0,95;

U – расширенная неопределенность.

5 Общие требования

Общие требования к методам анализа – в соответствии с ГОСТ 28473 со следующим дополнением.

Весы лабораторные должны соответствовать II-му классу точности по ГОСТ 24104 или ГОСТ OIML R 76-1 или применяют любые другие весы, отвечающие указанным требованиям по своим точностным характеристикам.

6 Фотометрический метод определения никеля (0,01 % – 4,0 %)

6.1 Определение никеля (0,01 % – 0,50 %) в сталях с массовой долей меди до 1,0 %, кобальта до 1,0 % и марганца до 2,0 %

6.1.1 Сущность метода

Метод основан на образовании окрашенного в красный цвет комплексного соединения никеля с диметилглиоксимом в аммиачной среде в присутствии бромистого и бромновато-кислого калия и измерении оптической плотности раствора.

6.1.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы:

- спектрофотометр или фотоэлектроколориметр;

- кислота соляная по ГОСТ 3118 или ГОСТ 14261 и разбавленная в соотношении 1:4;

- кислота азотная по ГОСТ 4461 или ГОСТ 11125;

- кислота серная по ГОСТ 4204 или ГОСТ 14262, разбавленная в соотношении 1:5;

- смесь азотной и соляной кислот в соотношении 1:3;

- кислота лимонная по ГОСТ 3652, раствор с массовой концентрацией 100 г/дм3;

- калий бромистый по ГОСТ 4160;

- калий бромновато-кислый по ГОСТ 4457;

- раствор бромистого и бромновато-кислого калия, приготовленный в соответствии с 6.1.3.1;

- аммиак водный по ГОСТ 3760, разбавленный в соотношении 3:2;

- спирт этиловый по ГОСТ 18300 или ГОСТ 5962;

- диметилглиоксим по ГОСТ 5828;

- раствор диметилглиоксима с массовой концентрацией 10 г/дм3, приготовленный в соответствии с 6.1.3.2;

- железо карбонильное радиотехническое по ГОСТ 13610;

- никель металлический Н-0 по ГОСТ 849;

- никель сернокислый, стандартный раствор, приготовленный в соответствии с 6.1.3.3;

- фильтр «белая лента»;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

6.1.3 Подготовка к анализу

6.1.3.1 Приготовление раствора бромистого и бромновато-кислого калия

39 г бромистого калия и 10 г бромновато-кислого калия растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1 дм3, доливают до метки водой и перемешивают.

6.1.3.2 Приготовление раствора диметилглиоксима с массовой концентрацией 10 г/дм3

10 г диметилглиоксима растворяют в этиловом спирте в мерной колбе вместимостью 1 дм3, доливают до метки этиловым спиртом и перемешивают.

Перед использованием раствор фильтруют.

6.1.3.3 Приготовление стандартного раствора никеля сернокислого

0,1 г металлического никеля растворяют в 15–20 см3 азотной кислоты, приливают 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:5), выпаривают до начала выделения паров серной кислоты и охлаждают. Соли растворяют в 100–150 см3 воды, раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 раствора содержит 0,0001 г никеля.

6.1.4 Проведение анализа

6.1.4.1 Навеску стали массой 0,5 г помещают в стакан вместимостью 200–250 см3, растворяют при нагревании в 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:5) и окисляют азотной кислотой, прибавляя ее по каплям.

Если сталь не растворяется в серной кислоте (разбавленной в соотношении 1:5), навеску растворяют в 30 см3 смеси азотной и соляной кислот (в соотношении 1:3).

Затем приливают 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:5) и раствор выпаривают до начала выделения паров серной кислоты. После охлаждения соли растворяют в 100–120 см3 воды, раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

Часть раствора фильтруют через сухой фильтр «белая лента» в колбу вместимостью 250 см3, отбрасывая две первые порции фильтрата.

6.1.4.2 Две аликвотные части раствора объемом по 25 см3 помещают в мерные колбы вместимостью 100 см3 и при постоянном перемешивании последовательно приливают в каждую мерную колбу 20 см3 раствора лимонной кислоты, 5 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4), 10 см3 раствора бромистого и бромновато-кислого калия и через 2–3 мин 25 см3 раствора аммиака (разбавленного в соотношении 3:2).

Растворы перемешивают и сразу охлаждают (под проточной водой) до температуры от 15 °C до 25 °C.

6.1.4.3 В одну из колб приливают 1 см3 раствора диметилглиоксима, в другую колбу приливают 1 см3 этилового спирта. Растворы доливают до метки водой и тщательно перемешивают.

Через 25 мин измеряют оптическую плотность окрашенного раствора на спектрофотометре при длине волны 530 нм или на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум пропускания в интервале длин волн 530–550 нм. Толщину поглощающего свет слоя кюветы выбирают таким образом, чтобы получить оптимальную абсорбцию света, оптимальное значение оптической плотности.

6.1.4.4 В качестве раствора сравнения используют аликвотную часть анализируемого раствора, содержащую все реактивы, кроме диметилглиоксима.

Одновременно с выполнением анализа проводят контрольный опыт для учета загрязнения реактивов.

Из значения оптической плотности каждого анализируемого раствора вычитают среднее значение оптической плотности контрольного опыта.

Массу никеля находят по градуировочному графику, построенному в соответствии с 6.1.5, с учетом поправки контрольного опыта.

6.1.4.5 Допускается использовать метод сравнения аналитического сигнала пробы с аналитическим сигналом раствора СО, близкого по составу к анализируемой пробе и проведенным через все стадии анализа. При этом массовая доля никеля в СО и анализируемой пробе не должна отличаться более чем в два раза.

6.1.5 Построение градуировочного графика

6.1.5.1 Для сталей с массовой долей никеля от 0,01 % до 0,10 % в шесть стаканов вместимостью 200– 250 см3 помещают по 0,5 г карбонильного железа или по 0,5 г стали, близкой по химическому составу к анализируемой, не содержащей никель, и приливают последовательно 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см3 стандартного раствора никеля. Далее анализ проводят в соответствии с 6.1.4 начиная со слов: «растворяют при нагревании в 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:5) и окисляют азотной кислотой, прибавляя ее по каплям».

6.1.5.2 Для сталей с массовой долей никеля от 0,10 % до 0,50 % в пять стаканов вместимостью 200–250 см3 помещают по 0,5 г карбонильного железа или по 0,5 г стали, близкой по химическому составу к анализируемой, не содержащей никель, и приливают последовательно 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 см3 стандартного раствора никеля. Далее анализ проводят в соответствии с 6.1.4 начиная со слов: «растворяют при нагревании в 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:5) и окисляют азотной кислотой, прибавляя ее по каплям».

6.1.5.3 По найденным величинам оптической плотности и соответствующим им значениям массы никеля строят градуировочный график.

Правильность построения градуировочного графика проверяют по СО никеля в стали в соответствии с 9.

6.2 Определение никеля (0,10 % – 4,0 %) в сталях с массовой долей меди до 2,0 %, кобальта до 1,5 % и марганца до 2,0 %

6.2.1 Сущность метода

Метод основан на образовании окрашенного в красный цвет комплексного соединения никеля с диметилглиоксимом в щелочной среде в присутствии окислителя надсернокислого аммония и измерении оптической плотности раствора.

6.2.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, реактивы и растворы:

- спектрофотометр или фотоэлектроколориметр;

- калий-натрий виннокислый (4-водный) (сегнетова соль) по ГОСТ 5845, раствор с массовой концентрацией 200 г/дм3;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор с массовой концентрацией 50 г/дм3;

- аммоний надсернокислый (персульфат аммония) по ГОСТ 20478, раствор с массовой концентрацией 100 г/дм3;

- диметилглиоксим по ГОСТ 5828;

- раствор диметилглиоксима с массовой концентрацией 10 г/дм3 в растворе гидроокиси натрия с массовой концентрацией 50 г/дм3, приготовленный в соответствии с 6.2.3;

- остальные реактивы и растворы в соответствии с 6.1.2.

6.2.3 Подготовка к анализу. Приготовление раствора диметилглиоксима с массовой концентрацией 10 г/дм3 в растворе гидроокиси натрия.

10 г диметилглиоксима растворяют в 500 см3 раствора гидроокиси натрия с массовой концентрацией 50 г/дм3. Полученный раствор разбавляют до объема 1 дм3 раствором гидроокиси натрия с массовой концентрацией 50 г/дм3.

Перед использованием раствор фильтруют.

6.2.4 Проведение анализа

6.2.4.1 Навеску массой 0,1 г помещают в стакан вместимостью 250–300 см3, растворяют при нагревании в 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:5) и окисляют азотной кислотой, прибавляя ее по каплям.

Если сталь не растворяется в серной кислоте (разбавленной в соотношении 1:5), навеску растворяют в 30 см3 смеси азотной и соляной кислот (в соотношении 1:3).

Раствор кипятят до удаления оксидов азота, охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 при массовой доле никеля от 0,10 % до 1,50 % или в мерную колбу вместимостью 200 см3 при массовой доле никеля свыше 1,50 %, доливают до метки водой, перемешивают и фильтруют через сухой фильтр «белая лента», отбрасывая первые порции фильтрата.

6.2.4.2 Две аликвотные части раствора объемом по 10 см3 помещают в мерные колбы вместимостью 100 см3, добавляют 20–30 см3 воды и 2–3 капли азотной кислоты.

6.2.4.3 Далее, при постоянном перемешивании, в каждую колбу приливают по 10 см3 раствора сегнетовой соли, 20 см3 раствора гидроокиси натрия и 10 см3 надсернокислого аммония. Через 0,5–1 мин в одну из колб приливают 10 см3 раствора диметилглиоксима, в другую колбу приливают 10 см3 гидроокиси натрия и оставляют на 2–3 мин.

Растворы охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают. Через 5 мин измеряют оптическую плотность окрашенного раствора на спектрофотометре при длине волны 440 нм или на фотоэлектроколориметре со светофильтром, имеющим максимум пропускания в интервале длин волн 420–460 нм. Толщину поглощающего свет слоя кюветы выбирают таким образом, чтобы получить оптимальную абсорбцию света, оптимальное значение оптической плотности.

6.2.4.4 В качестве раствора сравнения используют соответствующую аликвотную часть анализируемого раствора, содержащую все реактивы, кроме диметилглиоксима.

Одновременно с выполнением анализа проводят контрольный опыт для учета загрязнения реактивов.

Из значения оптической плотности каждого анализируемого раствора вычитают среднее значение оптической плотности контрольного опыта.

Массу никеля находят по градуировочному графику, построенному в соответствии с 6.2.5, с учетом поправки контрольного опыта.

6.2.4.5 Допускается использовать метод сравнения аналитического сигнала пробы с аналитическим сигналом раствора СО, близкого по составу к анализируемой пробе и проведенным через все стадии анализа. При этом массовая доля никеля в СО и анализируемой пробе не должна отличаться более чем в два раза.

6.2.5 Построение градуировочного графика

В шесть стаканов вместимостью 200–250 см3 помещают по 0,1 г карбонильного железа или стали, близкой по химическому составу к анализируемой и не содержащей никель. В пять стаканов приливают последовательно 1,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 см3 стандартного раствора никеля. Далее анализ проводят, как указано в 6.2.4.1–6.2.4.3.

В качестве раствора сравнения используют раствор железа или стали в шестом стакане, в который вводят все реактивы, за исключением стандартного раствора никеля.

По найденным значениям оптической плотности и соответствующим им массам никеля строят градуировочный график.

Правильность построения градуировочного графика проверяют по СО никеля в стали в соответствии с 9.

6.3 Обработка результатов

6.3.1 Массовую долю никеля в пробе стали X, в процентах, найденную по градуировочному графику, вычисляют по формуле

Х=m1 ∙ V ∙ 100V1 ∙ m ∙ 1000, 	(1)

где	m1 – масса никеля в аликвотной части анализируемого раствора, определенная по градуировочному графику, мг;

V – исходный объем испытуемого раствора в мерной колбе, см3;

V1 – объем аликвотной части исходного испытуемого раствора, см3;

m – масса навески стали, г.

6.3.2 Массовую долю никеля в пробе стали X, в процентах, найденную методом сравнения со СО, вычисляют по формуле

Х=C0∙ АхА0,                                                               	(2)

где	С0 – аттестованное в СО значение массовой доли никеля, %

Ах – оптическая плотность раствора анализируемой пробы;

А0 – оптическая плотность раствора СО.

7 Гравиметрический метод определения никеля (0,50 % – 45,0 %)

7.1 Сущность метода

Метод основан на осаждении никеля спиртовым раствором диметилглиоксима в слабоаммиачной среде, высушивании полученного осадка диметилглиоксимата никеля при температуре (120 ± 5) °C и взвешивании.

7.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующее вспомогательное оборудование, реактивы и растворы:

- кислота соляная по ГОСТ 3118 или по ГОСТ 14261 и разбавленная в соотношении 1:1, 1:4, 1:10, 1:1000;

- кислота азотная по ГОСТ 4461 или по ГОСТ 11125;

- кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484;

- кислота серная по ГОСТ 4204 или по ГОСТ 14262, разбавленная в соотношении 1:1, 1:4;

- кислота винная по ГОСТ 5817, раствор с массовой концентрацией 500 г/дм3;

- аммиак водный по ГОСТ 3760;

- аммоний хлористый по ГОСТ 3773, насыщенный раствор;

- аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478, раствор с массовой концентрацией 200 г/дм3;

- аммоний роданистый по ГОСТ 19522, раствор с массовой концентрацией 50 г/дм3;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор с массовой концентрацией 50 г/дм3;

- диметилглиоксим по ГОСТ 5828;

- этанольный раствор диметилглиоксима с массовой концентрацией 10 г/дм3, приготовленный в соответствии с 7.3;

- спирт этиловый по ГОСТ 18300 или ГОСТ 5962 и разбавленный в соотношении 1:3;

- тиоацетамид, раствор с массовой концентрацией 20 г/дм3;

- калий пиросернокислый по ГОСТ 7172;

- бумага универсальная индикаторная по технической документации, действующей в государстве, принявшем настоящий стандарт;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

7.3 Подготовка к анализу. Приготовление этанольного раствора диметилглиоксима с массовой концентрацией 10 г/дм3

10 г диметилглиоксима растворяют в этиловом спирте в мерной колбе вместимостью 1 дм3, доливают до метки этиловым спиртом и перемешивают.

Перед использованием раствор фильтруют.

10 см3 раствора достаточно для осаждения 0,025 г никеля.

7.4 Проведение анализа

7.4.1 Отбирают навеску стали массой, в зависимости от предполагаемой массовой доли никеля, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Массовая доля никеля в стали, % | Масса навески стали, г |
| --- | --- |
| От 0,50 до 2,0 включ. | 2,0 |
| Св. 2,0 до 4,0 включ. | 1,0 |
| Св. 4,0 до 10,0 включ. | 0,5 |
| Св. 10,0 до 30,0 включ. | 0,2 |
| Св. 30,0 до 45,0 включ. | 0,1 |

7.4.2 Определение никеля в сталях с массовой долей меди до 0,50 % включительно и не содержащих кобальт и вольфрам

7.4.2.1 Навеску стали помещают в стакан вместимостью 400 см3 и растворяют при нагревании в 25–30 см3 соляной кислоты, окисляют, добавляя по каплям 5–7 см3 азотной кислоты, и выпаривают раствор досуха. К сухому остатку приливают 10 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), выпаривают досуха и выдерживают не менее 1 ч при температуре 130 °C.

7.4.2.2 После охлаждения к сухому остатку прибавляют 10 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), нагревают до растворения солей, прибавляют 100–150 см3 горячей воды, нагревают до кипения и сразу фильтруют через фильтр «белая лента».

Фильтр с осадком три раза промывают горячей соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:10) и затем горячей соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:1000) до полного удаления ионов железа (контроль проводят по реакции с роданистым аммонием). Полученный основной фильтрат сохраняют для дальнейшего хода анализа.

Фильтр с осадком помещают в платиновый тигель, подсушивают на плитке, затем озоляют и сжигают при температуре (800 ± 50) °С. К осадку в тигле добавляют 2–5 см3 фтористоводородной кислоты и 0,5 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1), упаривают до удаления паров серной кислоты, остаток сплавляют с 2–3 г пиросернокислого калия.

Плав выщелачивают горячей водой в стакане, добавляют 5 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1) и содержимое стакана фильтруют через фильтр «белая лента». Осадок промывают 2–3 раза теплой водой. Фильтр отбрасывают, фильтрат присоединяют к основному фильтрату.

7.4.2.3 К объединенному фильтрату прибавляют 40 см3 раствора винной кислоты и аммиак до pH 8–9 (здесь и далее контроль pH ведут по универсальной индикаторной бумаге). Раствор разбавляют водой до объема 400 см3, подкисляют соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:4) до pH 4–6, подогревают до температуры 50 °C, прибавляют 25–30 см3 раствора диметилглиоксима и при постоянном перемешивании аммиак до pH 8–9.

После отстаивания осадка проверяют полноту осаждения никеля добавлением раствора диметилглиоксима. Раствор с осадком оставляют стоять не менее 1 ч при температуре от 40 °C до 60 °C. Затем содержимое стакана фильтруют через фильтр «белая лента» и осадок на фильтре промывают горячей водой до полного удаления ионов железа.

Осадок на фильтре растворяют в горячей соляной кислоте (разбавленной в соотношении 1:1), фильтр промывают горячей водой. Фильтрат разбавляют водой до объема 400 см3 и повторяют осаждение никеля, добавляя 5–15 см3 раствора винной кислоты, 10–25 см3 раствора диметилглиоксима и аммиак до pH 8–9.

Раствор с осадком оставляют стоять при температуре от 40 °C до 60 °C в течение 1 ч.

7.4.2.4 Осадок фильтруют через высушенный при температуре (120 ± 5) °C до постоянной массы и взвешенный стеклянный фильтрующий тигель № 3, промывают теплой водой и 3–4 раза этиловым спиртом (разбавленным в соотношении 1:3).

Тигель с осадком высушивают в сушильном шкафу при температуре (120 ± 5) °C до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

7.4.3 Определение никеля в сталях, содержащих кобальт, с массовой долей меди до 0,50 % включительно и не содержащих вольфрам

7.4.3.1 Навеску стали растворяют в 25–50 см3 соляной кислоты и до получения объединенного фильтрата определение проводят в соответствии с 7.4.2.

7.4.3.2 К объединенному фильтрату прибавляют 20–25 см3 насыщенного раствора хлористого аммония, 20–40 см3 раствора винной кислоты, аммиак до pH 9–10 и затем добавляют 5 см3 аммиака в избыток. К раствору приливают 20 см3 раствора надсернокислого аммония, кипятят в течение 10–12 мин, после охлаждения разбавляют водой до объема 400 см3 и прибавляют соляную кислоту (разбавленную в соотношении 1:4) до pH 4–6.

Раствор нагревают до температуры 50 °C, приливают 25–50 см3 раствора диметилглиоксима и при постоянном перемешивании аммиак до pH 8–9. После прекращения выпадения осадка добавляют еще 30–40 см3 раствора диметилглиоксима для образования растворимой соли глиоксимата кобальта.

Раствор с осадком оставляют стоять при температуре от 40 °C до 60°C в течение 1 ч.

7.4.3.3 Содержимое стакана фильтруют через фильтр «белая лента» и осадок на фильтре промывают 5–6 раз теплой водой до полного удаления ионов железа. Осадок на фильтре растворяют в горячей соляной кислоте (разбавленной в соотношении 1:1), фильтр промывают 5–7 раз горячей водой, собирая фильтрат в стакан, в котором проводилось осаждение.

К фильтрату приливают 10–20 см3 насыщенного раствора хлористого аммония, 5 см3 раствора винной кислоты, аммиак до pH 9–10, разбавляют водой до объема 350–400 см3 и приливают соляную кислоту (разбавленную в соотношении 1:4) до pH 4–6.

Раствор нагревают до температуры 50 °C, приливают 25–30 см3 раствора диметилглиоксима и при постоянном перемешивании аммиак до pH 8–9.

После прекращения выпадения осадка добавляют 10–20 см3 раствора диметилглиоксима.

Раствор с осадком оставляют стоять при температуре от 40 °C до 60 °C в течение 1 ч.

7.4.3.4 Осадок фильтруют через высушенный при температуре (120 ± 5) °C до постоянной массы и взвешенный стеклянный фильтрующий тигель № 3, промывают теплой водой и 3–4 раза этиловым спиртом (разбавленным в соотношении 1:3).

Тигель с осадком высушивают в сушильном шкафу при температуре (120 ± 5) °C до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

7.4.4. Определение никеля в сталях, содержащих вольфрам, с массовой долей меди до 0,50 % включительно и не содержащих кобальт

7.4.4.1 Навеску стали помещают в стакан вместимостью 400 см3, растворяют при нагревании в 30 см3 соляной кислоты и окисляют, добавляя по каплям 5–7 см3 азотной кислоты.

7.4.4.2 Раствор с осадком нагревают до температуры 50 °C, через 5 мин разбавляют горячей водой до объема 200–300 см3, кипятят и фильтруют через фильтр «синяя лента». Осадок промывают 5–7 раз горячей соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:10). Фильтрат (основной) сохраняют.

7.4.4.3 Осадок вольфрамовой кислоты на фильтре растворяют 50 см3 горячего раствора гидроокиси натрия и фильтр промывают 5–7 раз горячей водой. Раствор отбрасывают.

Фильтр промывают 5–7 раз горячей соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:1), присоединяя промывные воды к основному фильтрату. Фильтр отбрасывают.

Полученный раствор выпаривают досуха, остаток смачивают соляной кислотой, выпаривают досуха и выдерживают не менее 1 ч при температуре 130 °C, далее анализ проводят начиная с 7.4.2.2.

7.4.5 Определение никеля в сталях с массовой долей меди свыше 0,50 % и не содержащих кобальт и вольфрам

7.4.5.1 Навеску стали помещают в стакан вместимостью 400–500 см3 и растворяют при нагревании в 30 см3 соляной кислоты, окисляют, добавляя по каплям 5–7 см3 азотной кислоты. К раствору приливают 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4) и выпаривают до появления паров серной кислоты.

Раствор охлаждают, разбавляют водой до объема 150–200 см3, приливают 30–40 см3 раствора тиоацетамида и кипятят до полной коагуляции осадка. Через 5–10 мин содержимое стакана фильтруют через фильтр «белая лента» и осадок промывают 7–8 раз горячей водой.

К фильтрату приливают 5 см3 раствора надсернокислого аммония, кипятят до разложения тиоацетамида и избытка надсернокислого аммония. Раствор фильтруют через фильтр «белая лента» и далее анализ проводят начиная с 7.4.2.3.

7.4.6. Определение никеля в сталях, содержащих вольфрам, медь и кобальт

7.4.6.1 Навеску стали помещают в стакан вместимостью 400 см3 и растворяют при нагревании в 30 см3 соляной кислоты, окисляют, добавляя по каплям 5–7 см3 азотной кислоты.

Раствор с осадком нагревают до температуры 50 °C, через 5 мин разбавляют горячей водой до объема 200–300 см3, кипятят и фильтруют через фильтр «синяя лента». Осадок промывают 5–7 раз горячей соляной кислотой (разбавленной в соотношении 1:10). Фильтрат выпаривают досуха.

7.4.6.2 Остаток смачивают соляной кислотой, выпаривают досуха и выдерживают не менее 1 ч при температуре 130 °C. После охлаждения к сухому остатку прибавляют 10 см3 соляной кислоты (разбавленной в соотношении 1:1) и до получения объединенного фильтрата определение проводят в соответствии с 7.4.2.

7.4.6.3 К объединенному фильтрату прибавляют 30 см3 серной кислоты (разбавленной в соотношении 1:4) и выпаривают до появления паров серной кислоты, далее анализ проводят по 7.4.5 до разложения тиоацетамида и избытка надсернокислого аммония.

Раствор фильтруют через фильтр «белая лента», промывают 4–6 раз горячей водой, прибавляют 20–30 см3 соляной кислоты и заканчивают анализ в соответствии с 7.4.3.2–7.4.3.4.

7.5 Обработка результатов

Массовую долю никеля в пробе стали X, в процентах, вычисляют по формуле

Х =mд1- mд2 ∙ 0,2032m ∙100,               	(3)

где	mд1 – масса осадка диметилглиоксимата никеля в анализируемой пробе, г;

mд2 – масса осадка диметилглиоксимата никеля в контрольном опыте, г;

m – масса навески стали, г;

0,2032 – коэффициент пересчета с диметилглиоксимата никеля на никель.

8 Атомно-абсорбционный метод определения никеля (0,10 % – 15,0 %)

8.1 Сущность метода

Метод основан на измерении степени поглощения резонансного излучения свободными атомами никеля, образующимися в результате плазменной атомизации при распылении анализируемого раствора в пламени воздух-ацетилен.

8.2. Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы

При выполнении анализа применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и растворы:

- атомно-абсорбционный пламенный спектрофотометр;

- лампа с полым катодом для определения никеля;

- ацетилен в баллонах;

- компрессор, обеспечивающий подачу сжатого воздуха или сжатый воздух в баллонах;

- кислота соляная по ГОСТ 3118 или по ГОСТ 14261;

- кислота азотная по ГОСТ 4461 или по ГОСТ 11125;

- никель металлический по ГОСТ 849;

- стандартные растворы никеля А и Б, приготовленные в соответствии с 8.3.2;

- фильтр «белая лента»;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

8.3. Подготовка к анализу

8.3.1 Подготовка прибора

Подготовку прибора выполняют в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Спектрофотометр настраивают на резонансную линию 232 нм или 341,5 нм в зависимости от массовой доли никеля в стали по таблице 2.

Таблица 2

| Массовая доля никеля в стали, % | Масса навески, г | Аналитическая линия, нм |
| --- | --- | --- |
| От 0,10 до 0,50 включ. | 0,2 | 232,0 |
| Св. 0,50 до 1,0 включ. | 0,1 | 232,0 |
| Св. 1,0 до 5,0 включ. | 0,2 | 232,0 |
| Св. 5,0 до 15,0 включ. | 0,1 | 341,5 |

После включения системы подачи газов и зажигания горелки распыляют воду в пламя и устанавливают нулевое показание прибора.

8.3.2 Приготовление стандартных растворов никеля

8.3.2.1 Раствор А:

0,5 г металлического никеля растворяют в 10 см3 соляной и 10 см3 азотной кислоты. Раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, охлаждают, доливают до метки водой и перемешивают.

1 см3 раствора А содержит 0,0005 г никеля.

8.3.2.2 Раствор Б

20 см3 стандартного раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают до метки водой и перемешивают. Раствор готовят в день применения.

1 см3 раствора Б содержит 0,0001 г никеля.

8.4 Проведение анализа

8.4.1 Приготовление анализируемой пробы и проведение анализа

8.4.1.1 Массу навески стали в зависимости от массовой доли никеля определяют по таблице 2.

8.4.1.2 Навеску стали помещают в стакан вместимостью 100–150 см3 и растворяют при нагревании в 10 см3 соляной и 5–7 см3 азотной кислот. Раствор выпаривают досуха.

Сухой остаток растворяют в 3–5 см3 соляной кислоты, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают до метки водой и перемешивают.

Часть раствора фильтруют через сухой фильтр «белая лента» в коническую колбу, отбрасывая первые две порции фильтрата.

При массовой доле никеля в стали свыше 1,0 % аликвотную часть раствора объемом 10 см3 помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, прибавляют 3–5 см3 соляной кислоты, доливают до метки водой и перемешивают.

Допускается другое разбавление растворов таким образом, чтобы окончательная концентрация никеля находилась в интервале, соответствующем прямолинейному участку градуировочного графика.

8.4.1.3 Для учета загрязнения реактивов одновременно с анализом проб проводят контрольный опыт.

Распыляют в пламя раствор контрольного опыта, приготовленный в соответствии с 8.4.2 в зависимости от массовой доли никеля, а затем испытуемые растворы в порядке увеличения концентрации никеля до получения стабильных показаний для каждого раствора. Перед введением в пламя каждого анализируемого раствора распыляют воду для промывания системы и проверки нулевой точки.

8.4.1.4 Из среднего значения абсорбции каждого из испытуемых растворов вычитают среднее значение абсорбции контрольного опыта.

Массовую долю никеля находят по градуировочному графику, построенному в соответствии с 8.4.2, с учетом поправки контрольного опыта.

8.4.2 Построение градуировочного графика

8.4.2.1 Построение градуировочного графика при массовой доле никеля в стали от 0,10 % до 5,0 %

В шесть мерных колб вместимостью 100 см3 приливают по 3–5 см3 соляной кислоты. В пять колб приливают последовательно 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 и 10,0 см3 стандартного раствора Б никеля, что соответствует 0,0002; 0,0004; 0,0006; 0,0008 и 0,0010 г никеля в 100 см3 раствора.

Шестую колбу используют для проведения контрольного опыта.

Растворы доливают до метки водой, перемешивают и измеряют интенсивность поглощения при длине волны 232 нм.

Растворы распыляют в пламя в порядке увеличения концентрации никеля, начиная с контрольного опыта.

Перед введением в пламя каждого анализируемого раствора распыляют воду.

Из среднего значения абсорбции каждого анализируемого раствора вычитают среднее значение абсорбции контрольного опыта.

По найденным значениям абсорбции растворов и соответствующим массам никеля строят градуировочный график.

8.4.2.2 Построение градуировочного графика при массовой доле никеля в стали от 5,0 % до 15,0 %

В шесть мерных колб вместимостью 100 см3 приливают по 3–5 см3 соляной кислоты. В пять колб последовательно приливают 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 см3 стандартного раствора А никеля, что соответствует 0,00050; 0,00075; 0,0010; 0,00125 и 0,0015 г никеля в 100 см3 раствора.

Шестую колбу используют для проведения контрольного опыта.

Растворы доливают до метки водой, перемешивают и измеряют интенсивность поглощения при длине волны 341,5 нм. Растворы распыляют в пламя в порядке увеличения концентрации никеля, начиная с контрольного опыта. Перед введением в пламя каждого анализируемого раствора распыляют воду.

Из среднего значения абсорбции каждого анализируемого раствора вычитают среднее значение абсорбции контрольного опыта.

По найденным значениям абсорбции растворов и соответствующим массам никеля строят градуировочный график.

8.4.2.3 Правильность построения градуировочного графика проверяют по СО никеля в стали в соответствии с 9.

8.5 Обработка результатов

Массовую долю никеля в пробе стали X, в процентах, вычисляют по формуле (1).

9 Контроль стабильности градуировочных характеристик

9.1 Контроль стабильности градуировочной характеристики осуществляют не реже одного раза в смену или одновременно с проведением анализа для верхнего и нижнего пределов диапазона измерений с помощью СО или однородных рабочих проб.

Допускается проводить контроль только для верхнего (нижнего) предела или середины диапазона измерений.

Для СО (пробы) выполняют два определения в условиях повторяемости и проверяют приемлемость полученных результатов анализа в соответствии с 10.

9.2 Если результаты признаны приемлемыми, вычисляют среднее арифметическое значение массовой доли химического элемента (никеля) в СО для контроля С, в процентах, и разность ∆С по формуле (4).

∆С = С0 – С, 	(4)

где	С0 – аттестованное в СО (установленное в паспорте СО) значение массовой доли химического элемента (никеля), %.

9.3 Если ∆С превышает допускаемое значение норматива контроля δСТ в соответствии с таблицей А.1, определения повторяют.

Если при повторных определениях ∆С вновь превышает норматив контроля δСТ, построение градуировочного графика проводят заново.

10 Контроль приемлемости и вычисление результатов анализа

10.1 При анализе каждой пробы стали определения проводят одновременно из двух навесок, получая два параллельных результата в условиях повторяемости.

10.2 Абсолютное расхождение полученных по 10.1 результатов определений сравнивают с пределом повторяемости r в соответствии с таблицей А.1.

Если абсолютное расхождение между результатами двух определений X1  и X2 не превышает предела r, т.е. выполняется условие (5),

IХ1  – Х2I ≤ r,	(5)

результаты признают приемлемыми и в качестве окончательного результата анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух определений.

10.3 Если условие (5) не выполняется, проводят еще одно определение и вычисляют разность между максимальным (Хmax) и минимальным (Х min) результатами.

Полученное значение сравнивают с критическим диапазоном CR0,95(3) в соответствии с таблицей А.1.

Если абсолютное расхождение между результатами трех определений не превышает предела CR0,95(3), т.е. выполняется условие (6),

IХmax – ХminI ≤ CR0,95(3),	 (6)

где	Хmax – максимальное значение трех определений, %;

Хmin – минимальное значение трех определений, %,

то результаты признают приемлемыми и в качестве окончательно приводимого результата принимают среднее арифметическое значение результатов трех определений.

10.4 Если условие (6) не выполняется, результаты определений располагают в ряд по возрастанию (Х1 < Х2 < Х3) и в качестве окончательного результата принимают значение второго наименьшего результата определения (Х2) с последующим выяснением и устранением причин повышенного разброса результатов.

11 Контроль качества результатов анализа

11.1 Контроль правильности результатов анализа

11.1.1 Не реже одного раза в смену или одновременно с каждой партией рабочих проб проводят анализ СО для контроля (ГСО, СОП).

11.1.2 Результаты контрольной процедуры признают удовлетворительными, если отклонение результата анализа массовой доли химического элемента (никеля) в СО для контроля С от аттестованного значения С0 не превышает норматив контроля правильности КТ в соответствии с таблицей А.1, т.е. выполняется условие (7),

IС – С0I ≤ КТ.	 (7)

При невыполнении условия (7) определения повторяют.

При повторном невыполнении условия (7) измерения прекращают до выявления и устранения причин, приводящих к неудовлетворительным результатам.

11.1.3 При отсутствии СО допускается проводить контроль правильности методом добавок.

11.2 Контроль внутрилабораторной прецизионности результатов анализа

11.2.1 С целью контроля внутрилабораторной прецизионности результатов анализа выполняют определение массовой доли химического элемента (никеля) в проанализированных ранее пробах, изменяя влияющие факторы (разное время, разные операторы и т.д.).

11.2.2 Число повторных определений должно быть не менее 0,3 % общего числа измерений за контролируемый период.

11.2.3 Внутрилабораторную прецизионность результатов анализа считают удовлетворительной, если число расхождений результатов первичного и повторного анализов, превышающих допускаемое значение предела внутрилабораторной прецизионности Rл, приведенное в таблице А.1, составляет не более 5 % числа проконтролированных результатов.

11.3 При соблюдении условий разделов 10 и 11 доверительные границы погрешности ∆ (расширенная неопределенность U) результата анализа не превысит значение, приведенное в таблице А.1.

12 Оформление результатов анализа

12.1 Результаты анализа оформляют записью в журнале, протоколом или регистрируют на электронных носителях.

Форма протокола и журнала устанавливается руководителем лаборатории (предприятия).

Совместно с результатом анализа указывают доверительные границы погрешности ∆ (расширенную неопределенность U) и представляют в виде

Х ± ∆ (U),                                                              	 (8)

где	Х – результат анализа (среднеарифметическое значение результатов определения) химического элемента (никеля) в пробе, %;

∆ (U) – доверительные границы погрешности (расширенная неопределенность) результата анализа, приведенные в таблице А.1, %.

Примечания

1 Вместо указания доверительных границ погрешности (расширенной неопределенности) допускается сопровождать результат ссылкой на настоящий стандарт.

2 В случае, когда за окончательный результат анализа принимают медиану, результат анализа представляют без указания доверительных границ его погрешности.

12.2 Числовое значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и соответствующее значение доверительных границ погрешности результата анализа ∆ (расширенной неопределенности U), приведенное в таблице А.1.

13 Контроль приемлемости результатов анализа, полученных в условиях воспроизводимости

Результаты анализа, полученные в двух лабораториях, признают приемлемыми, если абсолютное расхождение между ними не превышает значение предела воспроизводимости R, приведенное в таблице А.1, т.е. выполняется условие (9),

IХ1  – Х2I ≤ R,	(9)

где 	Х1 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (никеля) первой лаборатории, %;

Х2 – среднее арифметическое значение результатов определения массовой доли химического элемента (никеля) второй лаборатории, %.

При невыполнении данного условия устанавливают причины, вызвавшие недопустимое расхождение результатов анализа.

14 Требования к квалификации персонала

Выполнение анализа может проводить специалист, владеющий техникой количественного химического анализа, работы с химическими реактивами, изучивший инструкции по эксплуатации приборов и оборудования, используемых при анализе, и прошедший инструктаж по требованиям безопасности и обращению с химическими реактивами.

15 Требования безопасности

При выполнении анализа следует соблюдать следующие требования безопасности:

- электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;

- обучение специалистов правилам безопасности должно быть организовано в соответствии с ГОСТ 12.0.004;

- помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009;

- требования инструкции по охране труда и промышленной безопасности, действующей в лаборатории.

# Приложение А

(обязательное)

Показатели качества методов, установленных в настоящем стандарте

Таблица А.1

В процентах

| Массовая доля никеля | Доверительные границы погрешности Δ (расширенная неопределенность U) (Р = 0,95) | Предел повторяемости r (Р = 0,95) | Критический диапазон для трех параллельных определений CR0,95(3) (Р = 0,95) | Предел воспроизводимости R (Р = 0,95) | Норматив контроля стабильности градуировочной характеристики δст (Р = 0,95) | Норматив контроля правильности КТ (Р = 0,95) | Предел внутрилабораторной прецизионности RЛ (Р = 0,95) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 0,010 до 0,020 включ. | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Св. 0,020 до 0,050 включ. | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
| Св. 0,050 до 0,10 включ. | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,006 | 0,006 | 0,009 |
| Св. 0,10 до 0,20 включ. | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Св. 0,20 до 0,50 включ. | 0,020 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | 0,017 | 0,017 | 0,023 |
| Св. 0,50 до 1,0 включ. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Св. 1,0 до 2,0 включ. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Св. 2,0 до 5,0 включ. | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| Св. 5,0 до 10,0 включ. | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| Св. 10,0 до 20,0 включ. | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
| Св. 20,0 до 45,0 включ. | 0,20 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,16 | 0,16 | 0,23 |

# Библиография

| [1] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29–2013 | Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения |
| --- | --- | --- |
| [2] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 61–2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |
| [3] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 76–2014 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |
| [4] | Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 91–2019 | Государственная система обеспечения единства измерений. Использование понятий «погрешность измерения» и «неопределенность измерений». Общие принципы |
| [5] | ИСО 5725-1:2023 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения. (Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 1: General principles and definitions) |

УДК 669.14-194:546.74:006.354                                       		 МКС 77.080.20

Ключевые слова: легированная сталь, нержавеющая сталь, массовая доля, никель, фотометрический метод, гравиметрический метод, атомно-абсорбционный метод

| Директор НИЦ «Металлтест» ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» |  | К.А. Чудный |
| --- | --- | --- |
| Директор ЦССМ ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» |  | С.А. Горшков |