| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | РМГ ХХХХХ – ХХХХ |

Государственная система обеспечения единства измерений

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»)

2 ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТЫ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от «____» ________ 20___ года)

За принятие проголосовали

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ State system of ensuring the unity of measurements Cold and hot water meters Calibration interval determination

Дата введения – ______–___–___

1 Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на счетчики холодной, горячей, холодной и горячей (универсальные) воды крыльчатые и турбинные (далее – счетчики), применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, с номинальными диаметрами от DN10 до DN300, и устанавливает порядок проведения ресурсных испытаний с целью определения интервала между поверками при проведении испытаний в целях утверждения типа или при повторных испытаниях в целях утверждения типа в части определения продолжительности интервала между поверками.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие межгосударственные документы:

РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения»;

РМГ 74-2004 «ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений».

Примечание: При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящих рекомендациях применены термины и определения по РМГ 29, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1.1 ресурсные испытания (endurance tests): испытания, предназначенные для ориентировочной оценки ресурса испытуемого образца изделия до достижения заданного предельного значения установленного параметра или оценки значений этого параметра, соответствующего заданной наработке изделия в нормальном режиме.

3.2 В настоящих рекомендациях применены следующие обозначения:

3.2.1 номинальный расход Qном, м3/ч.

3.2.2 наибольший расход Qнаиб, м3/ч.

3.2.3 наименьший расход Qнаим, м3/ч.

3.2.4 переходной расход Qп, м3/ч.

3.2.5 относительная погрешность счетчиков при измерении объема воды δV, %.

3.2.6 объем по показаниям счетчика Vизм, м3.

3.2.7 объем по показаниям эталона Vэт, м3.

3.2.8 коэффициент счетчика, значение которого указывается на шкале счетного механизма счетчика конкретного типа или в эксплуатационных документах K, м3/имп.

3.2.9 число импульсов, зарегистрированное счетчиком импульсов N, имп.

3.2.10 абсолютное отклонение среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на одном значении расхода, от среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на том же расходе перед испытаниями ∆δ, %.

3.2.11 относительная погрешность счетчика при измерении объема воды при i-м измерении, определенная перед ресурсными испытаниями δVi, %.

3.2.12 порядковый номер измерений, производимых перед испытаниями i.

3.2.13 количество измерений, производимых перед испытаниями n.

3.2.14 относительная погрешность счетчика при измерении объема воды при j-м измерении, определенная после каждого этапа ресурсных испытаний δVj , %.

3.2.15 порядковый номер измерений, производимых после этапов испытаний j.

3.2.16 количество измерений, производимых после этапов испытаний m.

4 Проведение ресурсных испытаний

4.1 Общие положения

4.1.1 В процессе испытаний в целях утверждения типа или повторных испытаний в целях утверждения типа в части определения продолжительности интервала между поверками счетчиков проводится расчет интервала между поверками в соответствии с РМГ 74 и экспериментальное подтверждение рассчитанного значения посредством ресурсных испытаний в соответствии с настоящими рекомендациями.

4.1.2 Счетчики, подлежащие ресурсным испытаниям, должны соответствовать требованиям технических условий (технической документации) изготовителя.

4.1.3 На ресурсные испытания представляются счетчики, заявленные на испытания, и комплект эксплуатационных документов, что является необходимым и достаточным для подтверждения заявленных характеристик и для принятия решения о распространении результатов испытаний на все счетчики данного типа и номинальных диаметров.

4.1.4 Количество счетчиков, представляемых на ресурсные испытания с одним номинальным диаметром, определяют по таблице 1.

Таблица 1 – Количество счетчиков, представляемых на ресурсные испытания с одним номинальным диаметром

| Номинальный диаметр | Количество счетчиков, штуки, не менее |
| --- | --- |
| до DN20 (включительно) | 10 |
| от DN20 до DN40 (включительно) | 5 |
| от DN40 | 3 |

4.1.5 Ресурсные испытания проводятся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на право проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений в области аккредитации, соответствующей данным испытаниям.

4.2 Методика проведения ресурсных испытаний

4.2.1 Счетчики устанавливают на рабочий стол установки для проведения ресурсных испытаний. При монтаже должны быть соблюдены требования, указанные в эксплуатационных документах счетчиков.

4.2.2 После монтажа проводят пломбирование счетчиков и соединений рабочего стола, методом, исключающим возможность вмешательства в целостность гидравлической схемы. Пломбирование осуществляют юридические лица или индивидуальные предприниматели, аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на право проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений.

4.2.3 В зависимости от типа средства измерений, номинального диаметра и рассчитанного интервала между поверками счетчиков в соответствии с РМГ 74 по таблицам 2 и 3 выбирают условия проведения испытаний.

Таблица 2 – Продолжительность ресурсных испытаний

| Номинальный расход, м3/ч | Тип испытаний | Интервал между поверками, лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Qном ≤ 16 | при циклическом расходе, тысяч циклов | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
|  | при постоянном наибольшем расходе, ч | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Qном > 16 | при постоянном номинальном расходе, ч | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
|  | при постоянном наибольшем расходе, ч | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Примечание: Рекомендуется испытания проводить поэтапно. Один этап – 25 тысяч циклов и 25 часов при постоянном наибольшем расходе (для Qном ≤ 16) или 200 часов при постоянном номинальном расходе и 50 часов при постоянном наибольше расходе (для Qном > 16). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Температура воды при ресурсных испытаниях

| Номинальный расход, м3/ч | Тип испытаний | Температура воды при ресурсных испытаниях, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | счетчиков холодной воды | счетчиков горячей воды | счетчиков холодной и горячей воды (универсальных) |
| Qном ≤ 16 | при циклическом расходе | 20 | 50 | 50 |
|  | при постоянном наибольшем расходе | 20 | от 75 до 85 | от 75 до 85 |
| Qном > 16 | при постоянном номинальном расходе | 20 | 50 | 50 |
|  | при постоянном наибольшем расходе | 20 | от 75 до 85 | от 75 до 85 |
| Примечание: Отклонение температуры воды при испытаниях не должно превышать ±5 °С |  |  |  |  |

4.2.4 Испытания при циклическом расходе

Испытания при циклическом расходе проводят при периодическом изменении расхода от нулевого расхода до расхода от 0,9·Qном до 1,1·Qном и обратно и при температуре воды, выбранной согласно условиям таблицы 3.

Время одного цикла определяется следующим образом:

– от нулевого расхода до расхода (0,9÷1,1)·Qном – не более 1 с;

– при постоянном номинальном расходе (0,9÷1,1)·Qном – 15 с;

– от расхода (0,9÷1,1)·Qном до нулевого расхода – не более 1 с;

– при постоянном нулевом расходе – 15 с.

4.2.5 Испытания при постоянном номинальном расходе

Испытания при постоянном номинальном расходе проводят при постоянном расходе, установленном в диапазоне расхода от 0,9·Qном до 1,1·Qном и температуре воды, выбранной согласно условиям таблицы 3.

4.2.6 Испытания при постоянном наибольшем расходе

Испытания при постоянном наибольшем расходе (Qнаиб) проводят при постоянном расходе, установленном в диапазоне расхода от 0,9·Qнаиб до 1·Qнаиб и температуре воды, выбранной согласно условиям таблицы 3.

4.2.7 Ресурсные испытания для большего удобства работы могут быть разделены на периоды по несколько часов.

4.2.8 Определение метрологических характеристик

Определение метрологических характеристик счетчиков проводят с использованием эталона, аттестованного в соответствии с действующим законодательством.

Определение метрологических характеристик счетчиков заключается в определении относительной погрешности счетчиков при измерении объема воды. Определение относительной погрешности счетчиков при измерении объема воды проводят на наименьшем (Qнаим), 1,1 от переходного (1,1·Qп), номинальном (Qном) и наибольшем (Qнаиб) расходах, на каждом расходе производя не менее трех измерений.

Относительную погрешность счетчиков при измерении объема воды определяют по формуле:

δV=Vизм-VэтVэт⋅100.	(1)

Объем воды по показаниям испытуемого счетчика может быть измерен двумя способами:

1) при использовании оптоэлектронного узла съема сигналов (при использовании импульсного выходного сигнала) по формуле:

Vизм=K⋅N.	(2)

2) по индикаторному устройству счетчика.

4.2.9 Определение метрологических характеристик по пункту 4.2.8 настоящей рекомендации проводят перед и после каждого типа ресурсных испытаний:

– каждых 25 тысяч циклов для испытаний при циклическом расходе;

– каждых 25 часов при постоянном наибольшем расходе для счетчиков с Qном ≤ 16 м3/ч;

– каждых 200 часов при постоянном номинальном расходе для счетчиков с Qном > 16 м3/ч;

– каждых 50 часов при постоянном наибольшем расходе для счетчиков с Qном > 16 м3/ч.

4.2.10 Критерии ресурсных испытаний

4.2.10.1 Ресурсные испытания счетчиков считаются удовлетворительными если:

– на счетчиках при осмотре во время и после испытаний отсутствуют следы деформации корпуса, трещины, течи, запотевание счетного механизма;

– относительные погрешности счетчиков при измерении объема воды, определенные согласно пункту 4.2.8 данной рекомендации, не превышают пределов допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении объема воды, заявленных изготовителем, с учетом пункта настоящей рекомендации 4.2.10.3;

– абсолютные отклонения среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на одном значении расхода, от среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на том же расходе перед испытаниями, согласно пункту 4.2.10.2 настоящей рекомендации, не превышают ±3 % в пределах расхода от Qнаим до Qп и ±1,5 % в пределах расхода от Qп до Qнаиб.

4.2.10.2 Абсолютное отклонение среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на одном значении расхода, от среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на том же расходе перед испытаниями определяют по формуле:

∆δ=i=1nδVin-j=1mδVj m.	(3)

4.2.10.3 Если относительные погрешности счетчика или счетчиков при измерении объема воды, определенные согласно пункту 4.2.8 данной рекомендации, превышают пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении объема воды только на одном расходе, определение метрологических характеристик на этом расходе должны быть повторены не более 2 раз. Метрологические характеристики счетчика или счетчиков считаются удовлетворительными, если все результаты измерений, кроме одного измерения, и среднее арифметическое значение результатов измерений не превышают пределов допускаемой относительной погрешности счетчика при измерении объема воды.

4.2.11 При получении отрицательных результатов, допускается устанавливать интервал между поверками, соответствующий проведенным этапам ресурсных испытаний с положительными результатами согласно пункту 4.2.10 настоящей рекомендации.

5 Требования к испытательному оборудованию

5.1 В качестве испытательного оборудования, аттестованного в соответствии с действующим законодательством, используется установка, позволяющая воспроизводить режимы, расходы и температуру измеряемой среды в соответствии с таблицами 2 и 3.

5.2 В состав установки должно входить следующее оборудование:

– бак-хранилище;

– насос;

– стабилизатор потока;

– рабочий стол;

– трубопроводная обвязка;

– нагревательный элемент;

– средства измерений расхода, температуры и давления измеряемой среды;

– средства измерений температуры, давления и влажности окружающей среды;

– автоматизированная система контроля, управления и поддержания заданного режима работы;

– запорная и регулирующая арматура.

5.3 При проведении ресурсных испытаний счетчиков горячей воды и универсальных счетчиков установка должна быть полностью герметична и теплоизолирована.

5.4 Счетчики могут быть установлены последовательно или параллельно или могут быть скомбинированы в две системы.

5.5 Средство измерений температуры измеряемой среды устанавливают перед рабочим столом.

5.6 Средство измерений давления измеряемой среды устанавливают перед рабочим столом.

5.7 Необходимо обеспечить достаточно высокое давление после счетчиков, чтобы исключить возникновение кавитации.

5.8 Не допускается наличие свободного воздуха в гидравлическом тракте установки.

5.9 Измеряемая среда – вода водопроводная.

5.10 Окружающая среда – воздух с параметрами:

– температура, °С							(20 ± 10)

– относительная влажность, %					от 30 до 80

– атмосферное давление, кПа					от 86 до 107

5.11 Пример гидравлической схемы установки для проведения ресурсных испытаний приведен в Приложении А.

6 Требования к эталону

Определение метрологических характеристик счетчиков проводят с использованием эталона единицы величины, аттестованного в соответствии с действующим законодательством.

7 Оформление результатов ресурсных испытаний

После завершения ресурсных испытаний оформляется протокол ресурсных испытаний по форме, представленной в Приложении Б.

Приложение А

(рекомендуемое)

Гидравлическая схема установки для проведения ресурсных испытаний

БХ – бак-хранилище;

ГП – стабилизатор потока;

К1…К10 – запорная и регулирующая арматура;

НЦ – насос циркуляционный;

ДВУ – датчик верхнего уровня;

PT – преобразователь температуры;

РР – преобразователь давления;

ЭР – расходомер;

ИС – испытуемый счетчик;

Т – нагревательный элемент (для ресурсных испытаний счетчиков горячей воды и универсальных счетчиков).

Рисунок А.1 – Гидравлическая схема установки для проведения ресурсных испытаний

Приложение Б

(рекомендуемое)

Протокол ресурсных испытаний

Центр испытаний:

Адрес центра испытаний:

Дата проведения испытаний:

Место проведения испытаний:

Заявитель:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Изготовитель:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Наименование испытуемых средств измерений:

Заводские номера:

Года выпуска:

Условия проведения испытаний:

Температура окружающего воздуха, °С:

Относительная влажность окружающего воздуха, %:

Атмосферное давление, кПа:

Температура измеряемой среды, °С:

– при определении метрологических характеристик

– при циклическом расходе

– при постоянном номинальном расходе

– при постоянном наибольшем расходе

Наименование эталонов и испытательного оборудования:

Рассчитанный интервал между поверками:

Выбранное количество циклов при циклических испытаниях:

Выбранное время испытаний при постоянном номинальном расходе:

Выбранное время испытаний при постоянном наибольшем расходе:

Результаты испытаний:

Заводской номер счетчика:

| Этап испытания | № | Q | Vэт | Vизм | δV | ±δV | ∆δ | ±∆δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик до ресурсных испытаний | 1 |  |  |  |  |  | – | – |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … | … | – | – |
|  | 1 |  |  |  |  |  | – | – |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение метрологических характеристик после 25000 циклов (1 год)* | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

* В случае Qном > 16 м3/ч «Определение метрологических характеристик после 200 ч на постоянном номинальном расходе (1 год)».

Применяемые сокращения:

| Q | – | значение объемного расхода, м3/ч; |
| --- | --- | --- |
| Vэт | – | объем по показаниям эталона, м3; |
| Vизм | – | объем по показаниям счетчика, м3; |
| δV | – | относительная погрешность счетчика при измерении объема воды, %; |
| ±δV | – | пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков при измерении объема воды, %; |
| ∆δ | – | абсолютное отклонение среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на одном значении расхода, от среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на том же расходе перед испытаниями, %; |
| ±∆δ | – | пределы допускаемого абсолютного отклонения среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на одном значении расхода, от среднего арифметического значения относительных погрешностей, определенных на том же расходе перед испытаниями, %; |
| n | – | количество измерений, производимых перед испытаниями; |
| m | – | количество измерений, производимых после этапов испытаний. |

Вывод:

Должность: _____________________ / ________________ /

Подпись                             ФИО

Дата: ___________

УДК 532.57:006.354 МКС 17.060 Ключевые слова: Счетчики холодной и горячей воды, ресурсные испытания, интервал между поверками, средства измерений, счетчики крыльчатые

Руководитель разработки	______________		В.А. Фафурин

Исполнитель				______________		Р.А. Корнеев

Исполнитель				______________		Р.Р. Тухватуллин