| Межгосударственный совет по Стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO/TR 10993-22—2019/ ISO/TR 10993-22: 2017 Проект. 1 редакция |

Изделия МЕДИЦИНСКИЕ.

оценка биологического действия медицинских изделий

Ч а с т ь 22

Руководство по наноматериалам.

(ISO/TR 10993-22:2017, Biological evaluation of medical devices ― Part 22: Guidance on nanomaterials, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2019

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0―2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2―2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Институт медико-биологических исследований и технологий (АНО «ИМБИИТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от         201  г. №    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                  201    г. №         межгосударственный стандарт    введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с     201    г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному документу ISO/TR 10993-22:2017 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 22. Руководство по наноматериалам» («Biological evaluation of medical devices ― Part 22: Guidance on nanomaterials », IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного документа для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе межгосударственных

стандартов.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или  отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения………………………………………………………

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………

3 Термины и определения ……………………………………………………

4 Общие принципы ……………………………………………………………..

4.1 Общие положения………………………………………………………

4.2 Биологическая оценка наноматериалов……………………………

4.3 Категоризация наноматериалов………………………………………

4.4 Эквивалентность наноматериалов……………………………………

5 Характеризация наноматериалов…………………………………………

5.1 Общие принципы……………………………………………………….

5.2 Параметры и методы характеризации……………………………..

5.3 Применение образцов сравнения …………………………………..

6 Приготовление образцов…………………………………………………..

6.1 Общие принципы………………………………………………………….

6.2 Особые принципы для наноструктурированных

материалов……………………………………………………………..

6.3 Особые принципы для нанообъектов…………………………………

6.4 Сущность, хранение и стабильность основных

Наноматериалов……………………………………………………….

6.5 Описание химического состава основных и

дозовых дисперсий………………………………………………………

6.6 Характеризация основных дисперсий…………………………………

6.7 Характеризация дозовых растворов, приготовленных

из основных дисперсий…………………………………………………..

6.8 Метрики дозы…………………………………………………………….

6.9 Дополнительные положения……………………………………………..

6.9.1 Эндотоксин…………………………………………………………….

6.9.2 Стерилизация………………………………………………………….

7 Выделение нанообъектов из медицинских изделий………………………

7.1 Общие принципы…………………………………………………………..

7.2 Продукты деградации…………………………………………………….

7.3 Выделение нанообъектов путем износа.............................................

7.4 Обработка in situ…………………………………………………………….

8 Токсикокинетика………………………………………………………………….

8.1 Общие принципы …………………………………………………………..

8.2 Факторы, влияющие на токсикокинетику………………………………

8.2.1 Физико-химические свойства……………………………………….

8.2.2 Биомолекулярная адсорбция…………………………………………

8.2.3 Путь воздействия………………………………………………………

8.2.4 Доза………………………………………………………………………

8.2.5 Вид и пол…………………………………………………………………

8.2.6 Методы измерения……………………………………………………

9 Токсикологическая оценка……………………………………………………….

9.1 Общие принципы…………………………………………………………….

9.2 Исследование цитотоксичности in vitro…………………………………

9.2.1 Общие принципы………………………………………………………

9.2.2 Рассмотрение вмешательства наноматериала в пробы……….

9.2.3 Рассмотрение подходящей дозы и метрик дозы…………………

9.2.4 Рассмотрение кинетики нанообъекта………………………………

9.3 Генотоксичность, канцерогенность и репродуктивная

токсичность…………………………………………………………………....

9.3.1 Общие принципы……………………………………………………….

9.3.2 Исследования генотоксичности in vitro………………………………

9.3.3 Исследования генотоксичности in vivo………………………………

9.3.4 Канцерогенность………………………………………………………..

9.3.5 Репродуктивная токсичность…………………………………………

9.4 Иммунотоксичность, раздражение и сенсибилизация…………………

9.4.1 Общие принципы……………………………………………………….

9.4.2 Иммунотоксичность…………………………………………………….

9.4.3 Сенсибилизация……………………………………………………….

9.4.4 Раздражение……………………………………………………………

9.5 Гемосовместимость…………………………………………………………..

9.5.1 Общие принципы………………………………………………………

9.5.2 Активация системы комплемента…………………………………..

9.5.3 Особые принципы для исследования

на гемосовместимость…………………………………………

9.6 Системная токсичность………………………………………………………

9.7 Пирогенность…………………………………………………………………..

9.8 Имплантация..............................................................................................

10 Представление характеризации и результатов исследований………….

11 Оценка риска………………………………………………………………………

11.1 Общие принципы......................................................................................

11.2 Оценка воздействия………………………………………………………….

11.3 Определение биологической опасности…………………………………

11.4 Расчет степени риска………………………………………………………..

11.5 Анализ риска…………………………………………………………………..

12 Отчет о биологической оценке………………………………………………….

Библиография ……………………………………………………………………………….

Введение

ISO (Международная организация по стандартизации) является Всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов ― членов ISO). Работу по подготовке международных стандартов проводят через ISO технические комитеты. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEС) по всем вопросам электротехнической стандартизации.

Процедуры, примененные при разработке стандарта, а также процедуры, предназначенные для его дальнейшей поддержки, описаны в части 1 Директив ISO/IEC. В частности, нужно отметить необходимость различных критериев утверждения для различных типов документов ISO. Настоящий стандарт составлен в соответствии с редакционными правилами часть 2 Директив ISO/IEC (www.iso.org/directives). Необходимо обратить внимание на возможность того, что некоторые из элементов настоящего стандарта могут быть объектом патентных прав.

ISO не несет ответственности за идентификацию определенного или всех патентных прав. Подробности, касающиеся патентных прав и отмеченные при разработке настоящего стандарта, будут включены в предисловие и/или в список ISO полученных патентных заявлений (www.iso.org/patents). Любая торговая марка, упомянутая в настоящем стандарте, является информацией, приведенной для удобства пользователей, и не носит рекламный характер. Разъяснение значений конкретных терминов ISO и выражений, связанных с оценкой соответствия, а также информация о приверженности ISO принципам ВТО по техническим барьерам в торговле (TBT), представлены в URL: https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html.

Настоящий стандарт подготовлен техническим комитетом ISO/TC 194.

Список всех частей серию ISO 10993 находятся на сайте ISO

Настоящий стандарт (технический отчет – ТО) предназначен в качестве руководства для биологической оценки медицинского изделия (МИ), которые содержат, вырабатывают или состоят из наноматериалов. Для термина «наноматериал» были разработаны множественные определения. В целях данного документа будет применяться определение ISO: «Материал считается наноматериалом, когда он имеет размер в наношкале, включая внешние и внутренние измерения, т.е., когда его размер или структуры, его составляющие, имеют длину приблизительно от 1 нм до 100 нм» (Источник ISO/TS 80004-1:2015). В нормативных целях рекомендуется проверить применение конкретных национальных или региональных нормативные определений. Необходимо осознавать, что другие характеристики (например, наноспецифичные свойства) могут также быть включены в такие определения.

Морфологические структуры, созданные на поверхности МИ, также могут иметь размеры в наношкале. Следовательно, также необходимо учитывать возможный эффект таких структур на биологический ответ на изделие.

Нанообъекты с длиной в диапазоне от 1 нм до 100 нм могут вырабатываться в течение жизненного цикла МИ, поэтому необходима оценка возможных неблагоприятных эффектов из-за выработки нанообъектов при изготовлении, использовании, износе или деградации МИ. Это относится к МИ, производимым с использованием наноматериалов, и к МИ, производимым без использования наноматериалов, но имеющим потенциал к выработке наноразмерных частиц износа и/или деградации. Для биологической оценки МИ необходима информация по потенциальной выработке и/или высвобождению нанообъектов из таких материалов.

Процедуры, описанные в серии ISO 10993 для биологической оценки МИ, могут быть применены для биологической оценки МИ, содержащих нанообъекты, не выделяемые из такого изделия, так как они являются его интегрированной частью. Тем не менее, если высвобождение нанообъектов является возможным, необходимо также провести анализ безопасности выделяемых нанообъектов. В дополнение к оценке МИ, компоненты или составляющие наноматериала также могут быть оценены отдельно.

Настоящий стандарт предоставляет подготовленным профессионалам, в контексте оценки МИ, общий подход к биологической оценке наноматериалов и демонстрирует, как другие части серии ISO 10993 могут быть применены при

оценке наноматериалов. Очень вероятно, что различные пробы, описанные в серии ISO 10993, не всегда применимы как таковые при исследовании наноматериалов. Сами наноматериалы могут быть в форме порошков или коллоидных дисперсий, но также находиться в МИ в составе матрикса в качестве наноструктурного материала или как поверхностные структуры на материалах и/или МИ. В целом, должны быть оценены сами наноматериалы, а не экстракты, что обычно применяется при исследовании биоматериалов или МИ. Наноматериалы становятся особой проблемой при применении систем исследования, обычно используемых для оценки МИ, и при интерпретации результатов исследования.

Сферы нанотехнологии, развития наноматериалов и оценки потенциальной токсичности таких материалов являются формирующимися областями, и настоящий стандарт представляет только объем знаний на момент его создания. Хотя подходящие инструменты и методы оценки наноматериалов до сих пор находятся в процессе разработки, необходимо предоставить данные по характеристикам и биологическим эффектам наноматериалов для учета вопросов безопасности в их применении в области МИ, принимая во внимание анализ рисков и выгоды.

Настоящий стандарт предоставляет руководство по проведению биологической оценки для таких МИ, которые содержат, вырабатывают или состоят из наноматериалов в рамках процесса управления рисками, описанного в серии ISO 10993.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Изделия МЕДИЦИНСКИЕ.

оценка биологического действия медицинских изделий

Ч а с т ь 22

Руководство по наноматериалам

Biological evaluation of medical devices.

Part 22. Guidance on nanomaterials

Дата введения — 201 —  —

1 Область применения

Настоящий стандарт (технический отчет – ТО) описывает принципы биологической оценки МИ, которые содержат наноматериалы или состоят из них. Дополнительно, это руководство может быть использовано для оценки нанообъектов, выработанных в результате деградации, износа или процессов механической обработки (например, измельчения, полировки МИ in situ)  МИ или их компонентов, произведенных без использования наноматериалов.

Настоящий стандарт включает принципы:

- характеристики наноматериалов;

-приготовления образцов для исследования наноматериалов;

- выделения нанообъектов из МИ;

- токсикокинетики нанообъектов;

- биологической оценки наноматериалов;

- представления результатов;

-  оценки риска наноматериалов в контексте оценки медицинского изделия;

- отчета биологической оценки;

- наноструктур на поверхности медицинского изделия, преднамеренно выработанных в процессе создания, производства или обработки медицинского изделия.

В настоящий стандарт не включено:

Проект ГОСТ ISO/TR 10993-22─201х (1 редакция)

- природные и биологические наноматериалы, которые не были созданы, произведены или обработаны для применения в медицинском изделии;

- неотъемлемые наноструктуры в макроматериале;

- наноструктуры на поверхности медицинского изделия, выработанные в качестве непреднамеренного побочного продукта во время создания, производства или обработки медицинского изделия.

Примечание: Примерами не преднамеренных наноструктур на поверхности медицинского изделия могут служить линии штамповки и следы обработки.

Настоящий стандарт предназначен для предоставления общей концепции и выделяет важные аспекты, которые необходимо учитывать при анализе безопасности МИ, состоящих, содержащих и/или вырабатывающих нанообъекты. Дополнительно, настоящий стандарт определяет некоторые распространенные ошибки и препятствия, которые были идентифицированы при исследовании наноматериалов по сравнению с макроматериалами или низкомолекулярными химическими видами. В качестве технического отчета (TR) данный настоящий стандарт представляет объем технических знаний относительно наноматериалов на данный момент. Детальные протоколы исследования не описываются и не предоставляются. Настоящий стандарт может служить основой для будущих стандартов, содержащих подробные протоколы, ориентированные на исследование наноматериалов

2 Нормативные ссылки

Следующие документы упоминаются в тексте таким образом, что все их содержание или его часть составляют требования данного документа.

При датированной ссылке применимо только указанное издание. При ссылке без даты применимо последнее издание указанного документа, включая все поправки:

ISO 10993 (все части), Biological evaluation of medical devices (Оценка биологическая медицинских изделий.)

ISO/TR 13014, Nanotechnologies - Guidance on physico-chemical characterization of engineered nanoscale materials for toxicologic assessment

(Нанотехнологии. Руководство по физико-химическому описанию материалов с заданной наношкалой для токсикологической оценки)

ISO 14971, Medical devices - Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям)

3 Термины и определения

В целях данного документа применяются термины и определения, приведенные в ISO 10993 (все части), ISO/TR 13014 и ISO 14971, а также следующие.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для применения в стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-поиска ISO: доступна по http://www.iso.org/obp

- электропедия IEC: доступна по http://www.electropedia.org/

3.1 агрегат: Частица, включающая сильно связанные или сплавленные частицы, в которой итоговая площадь внешней поверхности значительно меньше, чем сумма вычисленных площадей поверхности отдельных компонентов

Примечание 1: Силы, скрепляющие агрегат, являются мощными, например, ковалентные связи, или силы, полученные в результате спекания или сложного физического сплетения.

Примечание 2: Агрегаты так же называют вторичными частицами, а частицы первоисточника называют первичными частицами.

[Источник: ISO/TS 80004‑2:2015, 3.5, модифицированный - определение и примечание 1 к определению изменены]

3.2 агломерат: Скопление слабо связанных частиц или агрегатов (3.1) или смесей обоих, в которых итоговая площадь внешней поверхности сходна с суммой площадей поверхностей отдельных компонентов

Примечания:

1 Силы, скрепляющие агломерат, являются слабыми, например, силы Ван-дер-Ваальса или простое физическое сплетение.

2 Агрегаты так же называют вторичными частицами, а частицы первоисточника называют первичными частицами.

[Источник: ISO/TS 80004‑2:2015, 3.4]

3.3 созданный наноматериал: Наноматериал (3.7), разработанный для конкретной цели или функции

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.8]

3.4 случайный наноматериал: Наноматериал (3.7), выработанный как непреднамеренный побочный продукт процесса

Примечание 1:  Процесс включает производственные, биотехнологические или другие процессы.

Примечание  2:  См. «ультратонкая частица» в ISO/TR 27628:2007, 2.21.

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.10]

3.5 изготовленный наноматериал: Наноматериал (3.7), преднамеренно произведенный с конкретными качествами или составом

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.9]

3.6 нановолокно: Нанообъект (3.8) с двумя схожими внешними измерениями в наношкале (3.12) и значительно большим третьим измерением

Примечания:

1 Нановолокно может быть гибким или жестким.

2 Два схожих внешних измерения считаются отличающимися по размеру менее чем в три раза, а значительно большее внешнее измерение считается отличающимся по размеру от двух других более чем в три раза.

3 Наибольшее внешнее измерение не обязательно находится в наношкале.

[Источник: ISO/TS 80004‑6:2013, 2.6]

3.7 наноматериал: Материал с любым внешним измерением в наношкале (3.12) или с внутренней или поверхностной структурой в наношкале

Примечание 1: Этот обобщенный термин включает нанообъект (3.8) и наноструктурный материал (3.17).

Примечание 2: см. также 3.3 по3.5.

Примечание 3: В нормативных целях рекомендуется проверить применение конкретных национальных или региональных нормативные определений. Необходимо осознавать, что другие размерные диапазоны или характеристики могут быть включены в такие определения.

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.4, модифицированный - модифицировано  примечание 2 копределению и добавлено Примечание 3 к определению]

3.8 нанообъект: Дискретная часть материала с одним, двумя или тремя внешними измерениями в наношкале (3.12)

Примечание: Второе и третье внешние измерения ортогональны по отношению к первому измерению и друг к другу.

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.5]

3.9 наночастица: Нанообъект (3.8) со всеми внешними измерениями в наношкале (3.12), где длина самой длинной оси и длина самой короткой оси нанообъекта значительно не отличаются

Примечание: 1:Если измерения значительно отличаются (обычно более чем в три раза), такие термины как нановолокно или нанопластина могут быть предпочтительнее, чем термин наночастица.

[Источник: ISO/TS 80004‑2:2015, 4.4]

3.10 нанопластина: Нанообъект (3.8) с одним внешним измерением в наношкале (3.12) и двумя другими значительно большими внешними измерениями

Примечание 1: Наименьшим внешним измерением является толщина нанопластины.

Примечание 2: Два значительно больших измерения считаются отличающимися от измерения в наношкале более чем в три раза.

Примечание 3: Большие внешние измерения не обязательно находятся в наношкале.

[Источник: ISO/TS 80004‑6:2013, 2.4]

3.11 наностержень: твердое нановолокно (3.6)

[Источник: ISO/TS 80004‑2:2015, 4.7]

3.12 наношкала: Диапазон длины приблизительно от 1 нм до 100 нм

Примечание 1 Свойства, не являющиеся экстраполяциями более крупных размеров преимущественно проявляются в данном диапазоне длины.

Примечание 2 Свойства, влияющие на биосовместимость, также могут случаться в более крупных размерах, например, между 100 нм и 1 мкм.

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.1, модифицированный — добавлено Примечание 2 к определению]

3.13 феномен наношкалы: Эффект, присущий присутствию нанообъектов (3.8) или областей в наношкале (3.12)

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.13]

3.14 свойства наношкалы: Характеристика нанообъекта (3.8) или области в наношкале (3.12)

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.14]

3.15 нанонаука: Изучение, открытие и понимание материи, где проявляются свойства и феномены, зависящие от размера и структуры, преимущественно в наношкале (3.12), отличными от таковых, связанных с отдельными атомами и молекулами, или экстраполяция более крупных размеров того же материала

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.2]

3.16 наноструктура: Соединение взаимосвязанных составляющих частей, где одна или более из этих частей является областью в наношкале (3.12)

Примечание: Область определяется границей, представляющей разрыв непрерывности свойств.

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.6]

3.17 наноструктурный материал: Материал, имеющий внутреннюю наноструктуру (3.16) или поверхностную наноструктуру

Примечание: Данное определение не исключает возможность обладания нанообъектом (3.8) внутренней структуры или поверхностной структуры. Если внешнее измерение или измерения в наношкале (3.12), рекомендуется термин нанообъект.

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.7]

3.18 Нанотехнология: Применение научных знаний для манипуляции и контроля материи преимущественно в наношкале (3.12), чтобы воспользоваться свойствами и феноменами, зависящими от размера и структуры, отличными от таковых, связанных с отдельными атомами и молекулами, или экстраполяцией более крупных размеров того же материала

Примечание: Манипуляция и контроль включают синтез материала.

[Источник: ISO/TS 80004‑1:2015, 2.3]

3.19 нанотрубка: Полое нановолокно (3.6)

[Источник: ISO/TS 80004‑2:2015, 4.8]

3.20 Репрезентативный исследуемый материал (РТМ): Материал, являющийся достаточно гомогенными стабильным по отношению к одному обозначенному свойству или более, и который подразумевается подходящим для его предназначенного использования в развитии методов измерения и исследования, которые нацелены на свойства, отличные от тех, для которых гомогенность и стабильность были продемонстрированы

[Источник: ISO/TS 16195:2013; 3.1, модифицированный - примечания 1 и 2 к положению удалены]

4 Общие принципы

4.1 Общие положения

Наноматериалы производятся и используются из-за конкретных свойств, которые могут быть связаны с уменьшением размера, сопровождающимся увеличением площади поверхности. Также, материалы с измерениями в размерном диапазоне >100 нм или <1 микрон могут вызвать свойства, отличные от таковых в макрошкале (>1 микрон). Для таких типов частичных материалов можно рассмотреть проведение оценки, сходной для наноматериалов в размерном диапазоне между 1 нм и 100 нм.

Биологическая оценка любого материала или медицинского изделия, предназначенного для применения на человеке, должна составлять часть структурированной программы биологической оценки в рамках процесса управления рисками в соответствии с ISO 14971 и ISO 10993-1. Процесс управления рисками применим к изделиям, которые содержат или состоят из наноматериалов. Процесс управления рисками также применим к изделиям, которые вырабатывают нанообъекты в качестве продуктов деградации, износа или процессов механической обработки (например, измельчения, полировки медицинских изделий in situ). Также, при выработке нанообъектов, существуют конкретные препятствия при анализе безопасности таких продуктов. Анализ безопасности и оценка риска наноматериалов требуют особой концентрации, так как различные наноматериалы, состоящие из одного химического вещества, могут иметь различный профиль токсикологического риска, в зависимости от нескольких переменных, включая размер, химию поверхности, физико-химические свойства и предназначенное применение. Для медицинских изделий, которые состоят из или которые содержат наноматериалы, программа оценки безопасности должна конкретно включать аспекты, связанные с анализом безопасности наноматериалов. Серия ISO 10993, ISO/TR 13014, ISO 14971 и ссылки [5], [14], [15], [16], [21], [23], [24], [28], [46], [47] и [49] рассматривают биологическую оценку медицинских изделий и различные аспекты наноматериалов.

Наноматериалы имеют размеры, сходные со структурами на субклеточных уровнях, включая ДНК, и, следовательно (теоретически), могут достигать и взаимодействовать с такими структурами. Также медицинские изделия, использующие материалы с внутренними структурами в наношкале или с поверхностными элементами в наношкале, связанными с покрытиями, функциональностью или с другими топографическими элементами в наношкале, которые предназначены как часть функциональности изделия, могут иметь конкретные и уникальные свойства, которые могут быть исследованы при биологической оценке. Например, было продемонстрировано, что топография поверхности в наношкале может влиять на расположение клеток, морфологию клеток, систему клеточных сигналов, экспрессию гена и внеклеточный матрикс [52]-[54].

Выделение нанообъектов и использование свободных наноматериалов считаются представляющими наивысший потенциал риска с точки зрения потенциального внутреннего воздействия, которое может произойти.

4.2 Биологическая оценка наноматериалов

ISO 10993-1:2009, приложение A предоставляет основу для развития программы оценки биологических рисков, которые должны учитываться в зависимости от типа изделия и длительности контакта с организмом. Эта основа также в общем применима к изделиям, которые содержат, вырабатывают или состоят из наноматериалов. Такое исследование должно основываться на качествах каждого изделия. Особые принципы применимы к исследованиям серии ISO 10993 из-за присутствия наноматериалов, как описано в данном документе.

ISO 10993-1 предоставляет руководство по процессу управления рисками, который включает определение опасности, оценку воздействия и расчет степени риска. Данный процесс обычно достаточно продуман и гибок для предоставления основы для оценки наноматериалов, хотя они могут иметь качества, отличающиеся от обычных. Данный процесс, включая стратегию биологической оценки, содержание программы и критерий приемлемости риска, связанного с наноматериалами, как требует ISO 10993-1, должен быть спланирован, выполнен и отражен документально знающими и опытными профессионалами. Первым шагом в биологической оценке наноматериалов является сбор существующей информации по данному конкретному наноматериалу согласно общему подходу как описано в ISO 10993-1. Обзор источников клинических и неклинических данных должен проводиться согласно ISO 10993-1:2009, приложение C для предоставления тщательного и объективного заключения по существующей информации о наноматериале и его предназначенном применении. Ссылка [55] суммирует несколько источников информации по наноматериалам. Следуя логике ISO 14971 и

ISO 10993-1, если оценка биологической безопасности заключает, исходя из существующих данных, что обозначенные риски являются приемлемыми, то дальнейшие исследования не нужны. В ином случае необходимо получение дополнительной информации. Для использования существующих данных в биологической оценке, необходимо продемонстрировать эквивалентность наноматериалов (см. 4.4).

4.3 Категоризация наноматериалов

Оценка воздействия и определение опасностей должны основываться на характеристиках готового медицинского изделия и предназначенного использования. Определение опасностей должно учитывать физико-химические и токсикологические свойства наноматериала, включая добавки и вспомогательные обрабатывающие вещества. Оценка воздействия должна учитывать концентрацию наноматериала, используемого в медицинском изделии, предназначенное использование и путь воздействия, а также скорость и схему выделения и расчетное воздействие на пациента. Вид включения наноматериала в готовое медицинское изделие может значительно изменить характеристики воздействия [56]. Общие принципы для различных категорий наноматериалов и медицинских изделий приводятся в таблице 1. Некоторые изделия могут относиться более чем к одной категории; в таком случае необходимо рассмотреть оценку, подходящую к каждой категории. Оценка любого изделия, не подпадающего по одну из описанных категорий, должна следовать общим принципам, содержащимся в ISO 10993-1, вместе с какими-либо особыми дополнениями, описанными в данном документе.

Таблица 1 — Принципы для биологической оценки медицинских изделий, которые содержат, вырабатывают или состоят из наноматериалов

| Категорияa | Тип наноматериала в медицинском изделии | Принципы в дополнение к оценке биологического действия в соответствии с ISO 10993‑1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверхностные наноструктуры | - Рассмотреть потенциальные клеточные или тканевые эффекты в результате прямого взаимодействия с поверхностными наноструктурами (благоприятные и неблагоприятные). - Рассмотреть потенциал выделения (отделения) структур от поверхности. - Рассмотреть потенциал выработки нанообъектов в результате деградации, износа или процессов механической обработки. Рассмотреть характеризацию наноструктур (см. Положение 5). |
| 2 | Нанообъекты, связанные или включенные в медицинское изделие; без намерения быть выделенными | - Рассмотреть потенциальные клеточные или тканевые эффекты в результате прямого взаимодействия со связанными с поверхностью нанообъектами/наноматериалами (благоприятные и неблагоприятные). - Рассмотреть потенциал выделения нанообъектов из изделия. - Рассмотреть потенциал выработки нанообъектовв результате деградации, износа или процессов механической обработки. - Рассмотретьхарактеризацию физико-химических свойств нанообъектов (см. Положение 5). |
| 3 | Нанообъекты/ наноструктуры на поверхности или внутри медицинского изделия; с намеренным/ ожидаемым выделением из изделия | - Рассмотретькинетикувыделения (скоростьиколичество) нанообъектов и длительность контакта медицинского изделия. - Рассмотретьпотенциальные клеточные или тканевые эффекты в результате прямого взаимодействия с нанообъектами/наноматериалами (благоприятные и неблагоприятные). - Рассмотретьхарактеризацию физико-химических свойств выделенных нанообъектов (см. Положение 5). - Рассмотреть токсикокинетику и тканевое распределение нанообъектов (см. Положение 8). - Рассмотреть биологическую оценку нанообъектов (см. Положение 9). - Рассмотреть потенциал выработки нанообъектов в результате деградации, износа или процессов механической обработки. |
| 4 | Медицинское изделие - нанообъект | - Рассмотретьхарактеризацию физико-химических свойств нанообъектов (см. Положение 5). - Рассмотреть токсикокинетику и тканевое распределение нанообъектов (см. Положение 8). —- Рассмотреть биологическую оценку нанообъектов (см. Положение 9). |

Окончание таблицы 1

| Категорияa | Тип наноматериала в медицинском изделии | Принципы в дополнение к оценке биологического действия в соответствии с ISO 10993‑1 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Нанообъектыb, выделенные из медицинского изделия в качестве продукта деградации, износа или в результате процессов механической обработкиc(например, измельчение или полировка in situ) | - Рассмотреть характеризацию физико-химических свойств нанообъектов (см. Положение 5). - Положение 7 описывает дополнительные аспекты для нанообъектов, выделенных в результате износа или выработанных в результате обработки in situ. - Рассмотреть токсикокинетику и тканевое распределение нанообъектов (см. Положение 8). - Рассмотреть биологическую оценку выделенных нанообъектов (см.Положение 9). - Рассмотреть длительность контакта и кинетику выделения (скорость и количество). |
| a Изделие может содержать наноматериалы более чем в одной категории. b Нанообъекты могут выделяться из медицинского изделия, не содержащего нанообъекты. c Деградация, износ или обработка медицинского изделия, содержащего нанообъекты, могут выработать новые или непреднамеренные нанообъекты. |  |  |

4.4 Эквивалентность наноматериалов

Непременна надлежащая идентификация и характеризация наноматериала. Эквивалентность для наноматериалов зависит от множественных факторов. Только химических состав недостаточен для демонстрации эквивалентности, так как свойства, специфичные для наноматериалов, могут также быть под воздействием ряда других факторов, таких как размер, форма и свойства поверхности наноматериала и/или источник (производитель) таких наноматериалов, производственный процесс и условия хранения. Эквивалентность может быть заявлена только при надлежащей демонстрации и обоснованности сопроводительными данными.

В целом, экстраполяция результатов путем использования существующих данных по другим продуктам, использующим/содержащим сходные наноматериалы, или по соответствующему исходному соединению того же вещества, неприменима, хотя такие продукты могут обозначить возможные вопросы безопасности. Если исследование признано необходимым, оно должно проводиться на самом продукте и/или любых наноматериалах, которые могут войти в контакт с пациентами.

5 Характеризация наноматериалов

5.1 Общие принципы

Знание физико-химических свойств наноматериалов неотъемлемо для понимания их поведения в биологических системах. Физико-химическая характеризация необходима для идентификации конкретного наноматериала. Характеризация физико-химических свойств наноматериалов/нанообъектов, включенных в изделие и/или созданных в результате деградации, износа или процессов механической обработки изделия, таким образом, является важным шагом к завершению его биологической оценки. Физико-химическая характеризация также может быть полезна при скрининге потенциальных новых наноматериалов для применимости в медицинском изделии для предполагаемого применения. Дополнительно, надлежащая характеристика необходима для установления или подтверждения спецификаций наноматериала в определенной среде и условиях.

Физико-химическая характеризация отвечает на три фундаментальных вопроса о наноматериале, применимого или выделенного из медицинского изделия.

- Химический состав: Из чего он сделан?

- Физическое описание: Как он выглядит?

- Внешние свойства: Как он взаимодействует с окружающей средой?

Физико-химические свойства, связанные с этими вопросами, охватывают широкий диапазон характеристик нанообъекта. Следуя руководству по оценке обычных материалов, используемых в медицинских изделиях, физико-химическая характеризация наноразмерных материалов направлена на свойства, относящиеся к биологической оценке и предназначенному применению изделия (клиническое применение и длительность использования). Общие принципы для химической, физико-химической, морфологической и топографической характеризации материалов, используемых в медицинских изделиях, описаны в ISO 10993-18 и ISO/TS 10993-19. Определение и количественная оценка продуктов деградации в медицинских изделиях описаны в ISO 10993-9, ISO 10993-13, ISO 10993-14 и ISO 10993-15. Подробное руководство конкретно для физико-химической характеризации наноматериалов разрабатывается. Недавно опубликованные руководства включают ISO/TR 13014 и ISO/TR 14187 и руководства, опубликованные Европейской Комиссией по пище, кормам, косметическим ингредиентам и медицинским изделиям[57] [58] [59].

ISO/TR 13014 перечисляет следующие свойства созданных наноматериалов для характеризации в контексте токсикологического исследования:

- химический состав;

- чистота;

- размер объекта и распределение по размеру;

- состояние агрегации и агломерации;

- форма;

- площадь поверхности;

- химия поверхности;

- поверхностный заряд;

- растворимость;

- распыляемость.

Эти свойства должны рассматриваться как начальная точка для оценки наноматериалов, используемых в изделии; характеризация дополнительных свойств может быть показана в зависимости от дизайна, предназначенного использования и характеристик износа изделия. Примеры других физико-химических свойств, которые могут быть рассмотрены в каждом конкретном случае, включают:

- кристалличность;

- пористость;

- редокс-потенциал;

- (фото)катализ;

- потенциал к радикалообразованию;

- коэффициент разделения октанол/вода (может не быть применимым для твердых материалов).

Для получения требуемых данных, описанных выше, необходимо мультидисциплинарное сотрудничество между токсикологами, физическими химиками, инженерами и другими предметными экспертами для разработки подходящей и надежной программы характеризации для конкретного изделия, содержащего наноматериал.

Конкретное руководство по характеризации существует для отдельных наноматериалов, например для одно- и многостенных углеродных нанотрубок (ОСУНТ, МУНТ), наноразмерного порошка карбоната кальция, наноразмерного порошка диоксида титана, наночастиц золота и серебра и наноглин.

Изделия, включающие наноструктурированные поверхности, могут потребовать характеризацию морфологических элементов в дополнение к характеризации физико-химических свойств, приведенных выше. Модификация структуры поверхности медицинского изделия в наношкале продолжает изучаться с целью модификации клеточных и микробных взаимодействий с изделиями. Параметры измерения, требуемые для адекватной характеризации архитектуры поверхности зависят от конкретного применения [60] [61]. Например, Уэбб и др.[42] предлагают применение как минимум трех статистических параметров в качестве стандарта для описания вертикальной и горизонтальной наноархитектуры поверхностей в контексте бактериальной адгезии.

- Средняя шероховатость поверхности (Ra): среднее отклонение показателей высоты поверхности от средней плоскости.

- Разница площади поверхности (Rsa): повышение площади поверхности, вызванное шероховатостью, т.е., процентная разница между реальной площадью поверхности и проектной площадью поверхности. Этот параметр может быть применим, если возможно точно измерить площадь поверхности.

- Число пиков (Rpc): количество пиков в измеренном профиле.

Дополнительно высота пика и расстояние от пика до пика могут быть полезными пространственными параметрами.

Нанопористые материалы разрабатываются для использования в применении изделий, включая доставку лекарственных средств и тканевые каркасы. Полезная информация для характеризации пористых материалов включает:

- размер и структуру пор или пустот;

- плотность пор или пустот;

- распределение пор или пустот.

Наноматериалы должны быть охарактеризованы в форме, в которой они будут доставлены конечному пользователю, т.е., в качестве готового изделия. Репрезентативные образцы из готового изделия или материалов, обработанных тем же образом, что и готовое изделие, также могут быть охарактеризованы для прямой оценки компонента из наноматериала. Дополнительно, характеризация наноматериала в изготовленном виде может быть необходима при проведении токсикологических исследований и исследований на биосовместимость. Для оценки биологической безопасности отмеченные выше физико-химические характеристики наноматериалов должны быть также определены в биологической среде, используемой в тест-системе. Взаимодействие между этими средами и наноматериалами может иметь глубокое влияние на поведение наноматериалов в тест-системе. Этот фактор должен быть принят во внимание во время процедур исследования и во время оценки результатов исследования.

Контакт с биологическими жидкостями организма может изменить поверхностные характеристики наноматериалов и, следовательно, их биологическое поведение, которое может повлиять на опасность, вызванную наноматериалом (см. 8.2.2).

Изоляция и характеризация нанообъектов, выработанных в процессе износа медицинских изделий, остаются проблематичными. Методы in vitro для имитации выработки наноматериалов/ нанообъектов in situ должны быть репрезентативными для клинического использования.

5.2 Параметры и методы характеризации

Таблица 2 суммирует фундаментальные параметры, которые полезны в качестве начальной точки характеризации наноматериалов, используемых в медицинских изделиях. Подробная информация о применимости этих параметров к биологической оценке приводится в ISO/TR 13014.

Таблица 2 также предоставляет примеры методов, которые могут использоваться для предоставления количественных и/или качественных данных для каждого из этих параметров, основываясь на информации, предоставленной в ISO/TR 13014. Этот список должен рассматриваться как динамическая подборка, так как разработка лучших методов для характеризации наноматериалов является областью текущего исследования и дискусии. Перечисленные методы включают некоторые, разработанные для традиционного анализа частиц, а также другие, разработанные конкретно для наноразмерных материалов.

Множественные методы обычно доступны для характеризации конкретного физико-химического параметра. Единственный метод характеризации может не предоставить точной оценки параметра (например, распределение по размерам, состав поверхности). В таких случаях дополнительный метод, при наличии, может быть необходимым для предоставления адекватной оценки характеризуемого свойства; для характеризации могут понадобиться два независимых метода. Важно отметить, что результаты для конкретного свойства, полученные с использованием разных методов, могут не быть напрямую сопоставимы и что в настоящее время существует немного гармонизированных методов для физико-химической оценки наноматериалов для помощи в разработке надежного плана исследований. Метод(ы), выбранный для характеризации, должен быть обоснован на основе типа и формы наноматериала и предлагаемого использования изделия. Например, для определения размера нанообъекта должен быть использован как минимум один микроскопический подход [например, трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ), конфокальная лазерная сканирующая микроскопия (КЛСМ)] как указано в нескольких методических документах[57] [58] [59]. Был опубликован отчет ЕС-ОИЦ, описывающий возможности и ошибки измерений размеров нанообъектов[62].

Так как характеризация наноматериалов часто проблематична с научной и технической сторон, необходимо рассмотреть программу гарантии качества и передовые лабораторные методики. Выбор методик, анализ наноматериалов и интерпретация свойств наноматериалов должны проводиться квалифицированными профессионалами с надлежащими подготовкой и опытом. При проведении анализов необходимо тщательно рассмотреть процедуры приготовления образцов для обеспечения того, что полученные данные адекватно представляют материал, используемый в изделии. Все аспекты процесса характеризации должны быть тщательно отражены документально для гарантии прозрачности и надежности результатов. Необходимо продемонстрировать применимость используемой методологии для исследуемых наноматериалов.

Таблица 2 — Ключевые физико-химические характеристики и примеры

методов измерения

| Характеристика | Измеряемая величина | Примеры методов измерения | Соответствующее руководство ISO по методологии |
| --- | --- | --- | --- |
| Химический состав и чистота | Количество и сущность отдельных элементов или в составе молекул (могут быть выражены химической формулой) | Рентгенфлуоресценция Рентген-фотоэлектронная спектроскопия Электронная Оже-спектроскопия | ISO 22309 ISO 22489 ISO 24173 ISO 13084 |
|  | Уровень концентрации непреднамеренных составляющих (примесей) | РентгендифракцияФурье (РДА-трансформинфракрасная спектроскопия) (Фурье-ИК-спектроскопия), Раман/комбинационное рассеяниеи другие молекулярные спектроскопии Термогравиметрический анализ УФ-спектрометрия и спектрометрия видимой части спектра Сканирующая электронная микроскопия + РДА или энергодисперсионная рентгенспектроскопия (EDS) Ядерно-магнитный резонанс Масс-спектрометрия (одиночной частицы) с индуктивно связанной плазмой (spИСП-МС) | ISO 18144 |

Продолжение таблица 2

| Характеристика | Измеряемая величина | Примеры методов измерения | Соответствующее руководство ISO по методологии |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер частиц и распределение размеров частиц | Размер частиц: Эквивалентный сферический диаметр для частиц, демонстрирующих регулярную геометрию Длина одного или нескольких конкретных аспектов геометрии частиц Распределение размеров частиц: Графическое представление, например, гистограмма, и/или показатели для статистических параметров, таких как среднее, медиана и/или мода | Динамическое рассеяние света Рентгеновское малоугловое рассеяние Эксклюзионная хроматография размеров Анализ изображений сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) или сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) Дифференциальный анализ подвижности Центробежное осаждение частиц в жидкости Анализ отслеживания наночастиц Раман-спектроскопия/комбинационное рассеяние Лазерно-индуцированная инкандесценция Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп (КЛСМ) ИСП-МС одиночной частицы Тангенциальная поточная фильтрация для отделения наноматериала, сопровождаемая надлежащим обнаружением, например, ИСП-МС (ISO 10993-14) | серия ISO 9276 ISO 9277 серия ISO 13318 ISO 13320 ISO 22412 серия ISO 13322 ISO 14488 ISO 14887 ISO 15900 ISO 16700 ISO/TS 19590 ISO 20998-1 серия ISO 21501 ISO 22412 |

Продолжение таблица 2

| Характеристика | Измеряемая величина | Примеры методов измерения | Соответствующее руководство ISO по методологии |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние агрегации/ агломерации | Размер частиц Количество частиц агрегата/агломерата по сравнению с общим числом первичных частиц Количество первичных частиц в агрегате/агломерате Распределение количества первичных частиц на агрегат/агломерат | Анализ изображения (крио-) СЭМили (крио-)ПЭМ Углозависимое рассеяние на различных волнах Статическое светорассеивание Рентгеновское малоугловое рассеяние Рентгендифракция (РДА) Абсорбционная рентгенспектроскопия (XAS) Малоугловое рассеяние нейтронов Реологические методы Центробежное осаждение частиц в жидкости Лазерная дифракция Анализ отслеживания наночастиц | См. руководство для размера частиц. ISO/TR 13097 ISO/TS 12025 ISO 13322-1 |
| Форма | Независимые от размера дескрипторы формы Распределение значений независимых от размера дескрипторов формы | Анализ изображений СЭМ, ПЭМ, атомно-силовой микроскопии (АСМ) или СЗМ Методики рассеяния sp ИСП-МС | ISO 16700 ISO 13322-1 |
| Площадь поверхности | Объемная и/или массовая удельная площадь поверхности | Методы, основанные на газовых или жидких изотермах адсорбции [теория Брунауэра-Эмметта-Теллера (БЭТ)] | ISO 15901-1 ISO 15901-2 ISO 15901-3 ISO 18757 ISO 13322-1 ISO 9277 |

Продолжение таблица 2

| Характеристика | Измеряемая величина | Примеры методов измерения | Соответствующее руководство ISO по методологии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жидкостная порозиметрия Анализ изображения Лазерно-индуцированная инкандесценция |  |
| Поверхностные наноструктуры | Размер и геометрия | Интерферометрия Рефлектометрия Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) и атомно-силовая | ISO 25178 |
| Химия поверхности | Элементарное и молекулярное обилие Реактивность (скорость химической реакции) | Электронная Оже-спектроскопия Рентген-фотоэлектронная спектроскопия (РЭС) Вторичная ионная масс-спектрометрия (ВИМС) 3Dатомнаязондоваятомография Энергоисперсионная рентгенспектрометрия Спектрометрия потерь энергии электронов (EELS) Низкоэнергетическая ион-спектроскопия Раман/комбинационное рассеяние и другие молекулярные спектроскопии | ISO/TR 14187 ISO 18115 ISO 24236 ISO 15471 ISO 18118 ISO/TR 19319 ISO 17973 |
| Поверхностный заряд | Общее число положительных и отрицательных зарядов на площадь поверхности единичной частицы Зета-потенциал | Изоэлектрическая точка Электрофорезное рассеивание света Электрофорез Электроосмос Электросонарная амплитуда Ток коллоидной вибрации | ISO 20998 ISO 13099 |

Окончание таблица 2

| Характеристика | Измеряемая величина | Примеры методов измерения | Соответствующее руководство ISO по методологии |
| --- | --- | --- | --- |
| Растворимость/ распыляемость | Растворимость: Максимальная масса или концентрация растворенного вещества, которая может быть растворена в единичной массе или объеме растворителя при конкретной (или стандартной) температуре или давлении Распыляемость: Максимальная масса или концентрация диспергированной фазы в наличии в единичной массе дисперсной среды (растворителя) или единичном объеме дисперсии (растворитель плюс диспергированная фаза)при конкретных (или стандартных) температуре и давлении | Не существует конкретных методов оценки растворимости нанообъектов. Тангенциальная поточная фильтрация для отделения наноматериала, сопровождаемая надлежащим обнаружением, например, ИСП-МС (ISO 10993-14) Методы для оценк и распыляемо сто нанообъектов основываются на размере частицы/распределении размеров и состоянии агрегации/агломерации (см. размер частицы выше). | ISO 20998 ISO 13099 |

Информация, приведенная в таблице 2, основывается на ISO/TR 13014. Существуют другие документы, предоставляющие рекомендации по характеризации наноматериалов/нанообъектов (например, ISO/TS 17200).

Большинство из этих параметров и приведенных методов применимы для характеризации наночастиц. Необходимо отметить, что другие формы и виды наноматериалов, например, нановолокна и нанопластины, могут использоваться для производства медицинских изделий. Некоторые параметры или приведенные методы могут не быть применимыми к другим формам/видам наноматериалов.

У каждого из приведенных методов могут быть свои ограничения, следовательно, необходимо продемонстрировать, что используемая методология применима для исследуемых материалов.

В некоторых наноматериалах (например, наносеребро, наноразмерный оксид цинка) может произойти растворение или отшелушивание ионов. Растворение наноматериалов в различном физиологическом окружении может быть оценено применением тангенциальной поточной фильтрации, которая является методом отделения наноматериалов от их растворенных аналогов. Отделенные фракции затем могут быть количественно измерены использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)[63].

5.3 Применение образцов сравнения

Доступность положительных и отрицательных контрольных образцов наноматериалов имеет ключевую важность для воспроизводимости и надежности исследований безопасности наноматериалов. Тем не менее, положительные и отрицательные контрольные образцы наноматериалов скудны. Следовательно, было предложено использование «репрезентативных исследуемых материалов»[65]. ISO/TC 229 определил репрезентативный материал исследования как «материал, являющийся достаточно гомогенным и стабильным по отношению к одному обозначенному свойству или более, и который подразумевается подходящим для его предназначенного использования в развитии методов измерения и исследования, которые нацелены на свойства, отличные от тех, для которых гомогенность и стабильность были продемонстрированы»(ISO/TS 16195). Данный подход в настоящее время применяется Рабочей группой ОЭСР по изготовленным

наноматериалам в совместном проекте по исследованию безопасности наноматериалов с использованием материалов из хранилища репрезентативных наноматериалов Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии. Руководство по обобщенным требованиям для репрезентативных исследуемых материалов для развития методов исследования характеристик, активности и безопасности наночастиц и порошков нановолокон приводится в ISO/TS 16195.

Общее руководство по применению и приготовлению образцов сравнения в биологической оценке медицинских изделий приводится в ISO 10993-12. Тем не менее, в настоящее время существует мало образцов сравнения для свойств наноматериала, кроме размера. Образцы сравнения для оценки размера частицы наноматериала становятся более доступными в национальных и общественных агентствах, включая Национальный институт стандартов и технологий (NIST, США), Объединенный исследовательский центр Европейской Комиссии (ОИЦ, Европейский Союз) и Федеральный институт исследований и испытаний материалов (BAM, Германия). BAM, в сотрудничестве с ISO/TC 229, поддерживает базу данных всех доступных в настоящее время наноразмерных образцов сравнения в мире, доступна по http://www.nano-refmat.bam.de/en/. В настоящее время доступные наноразмерные образцы сравнения включают диоксид титана, коллоидную двуокись кремния, золото и одностенные углеродные нанотрубки. Некоторые другие новые образцы сравнения по сведениям разрабатываются этими организациями, а также коммерческими источниками, но изначально разработка фокусировалась на наноразмерных образцах сравнения для калибровки инструментов, а не на развитии образцов сравнения для установления эталонных показателей биологических ответов.

Необходимо отметить, что использование надлежащих стандартных материалов сравнения (SRM) значительно только в контексте стандартизированных протоколов для метрологии размеров и формы. Протоколы должны действовать по всему диапазону технологий визуализации и требовать высокую статистическую значимость с минимальным человеческим фактором. Дополнительно образцы сравнения также могут быть использованы как внешний и/или внутренний эталон. Например, внешние стандарты могут быть использованы для калибровки шкалы длины средств визуализации для

последующей визуализации, а внутренние стандарты позволяют включение стандарта размера в неизвестном.

Разработка набора общепринятых материалов сравнения, включая консенсус по подходящим наночастицам положительного и отрицательного контроля для различных тест-систем, была обозначена как критически необходимая для оценки риска наноматериалов[65]. Хотя необходимость в таких образцах сравнения общеизвестна, развитие остается замедленным в результате практических сложностей, включая отсутствие консенсуса по вопросам, какие материалы и свойства нуждаются в характеризации, значительные технические препятствия и экономические факторы[64] [65] [66].

6 Приготовление образцов

6.1 Общие принципы

Приготовление образцов является критическим процессом в характеризации и биологическом исследовании медицинских изделий и материалов, используемых в их производстве. Важные аспекты исследования медицинских изделий в форме готового изделия включают получение репрезентативного образца изделия, приготовление экстрактов продукта, а также хранение и стабильность приготовленного исследуемого материала. Общее руководство по этим темам приводится в ISO 10993-12.

Особые принципы могут быть необходимы для приготовления образцов медицинских изделий, содержащих или состоящих из наноматериалов (например, использование дисперсий нанообъектов вместо экстрактов).

Примечание: Конкретное руководство для наноматериалов по приготовлению образцов и методам дозирования находится в ISO/TR 16196.

6.2 Особые принципы для наноструктурированных материалов

ISO 10993-12 применим для медицинских изделий, имеющих внутренние наноструктуры и/или поверхностные наноразмерные структуры. Наноструктурная поверхность повышает общую площадь поверхности изделия. Применение рекомендуемых площадей поверхности в ISO 10993-12 недооценивает реальную площадь поверхности наноструктурного изделия, если оно измерено по внешним измерениям. Тем не менее, это может рассматриваться как консервативный подход процесса экстракции, применяемого для приготовления образца, но необходимо осознавать, что пациент контактирует со всей поверхностью.

В ISO 10993-12 указано, что стандартная площадь поверхности может быть использована для определения объема необходимого экстрагента и что эта площадь включает объединенную площадь обеих сторон образца и исключает неопределимые неровности поверхности. Тот же подход следует использовать для материалов с наноструктурными поверхностями.

В соответствии с ISO 10993-12 другие пропорции площади поверхности к объему для экстракции нанопористых материалов могут быть применены, если они имитируют условия во время клинического применения или приводят к измерению потенциальной опасности.

Методы экстракции, описанные в ISO 10993-12, возможно, не приведут к выделению внедренных наноматериалов и/или наноматериалов на поверхности материала из-за фиксации в матриксе или на поверхности. Только при относительно слабом связывании на поверхности возможно ожидать экстракцию нанообъектов.

6.3 Особые принципы для нанообъектов

Для нанообъектов некоторые из требований к приготовлению образцов, описанные в ISO 10993-12, могут не быть применимыми, а также может быть необходимо учесть дополнительные аспекты (например, агрегацию/агломерацию частиц). Например, возможно, что с использованием экстрактов оцениваются только эффекты осадков/загрязнений. Дополнительно, размер на наношкале позволяет наноматериалам диспергироваться в жидкости для большинства проб, необходимых для проведения биологического анализа и оценки риска наноматериалов. Нанообъекты могут быть диспергированы в жидкости, позволяя проведение большинства биологических анализов, таким образом, обеспечивая прямую оценку риска нанообъекта. Полярные и неполярные среды обычно рассматриваются для экстракции согласно ISO 10993-12. Тем не менее, дисперсия нанообъекта должна быть выбрана с использованием среды, основанной на клинической значимости и распыляемости. Дисперсия оптимизирована для доставки нанообъекта в конкретную тест-систему и большинство нанодисперсий приготавливают и используют в полярном растворе.

Небольшой размер и потенциально измененные физико-химические характеристики нанообъектов представляют значительные проблемы при приготовлении образцов по сравнению с исследованием макро (ненаноразмерных) материалов или химических веществ. Содействующие факторы включают поверхностные свойства нанообъектов, которые повышают их реактивность; формирование агрегированных или агломерированных объектов; трансформацию нанообъектов в дисперсии путем гидрации, частичное растворение или другие процессы, а также потенциально сильное воздействие низкоуровневых загрязнений на физико-химические и токсикологические свойства нанообъектов. Как и с другими типами исследуемых объектов, существует возможность адсорпции нанообъектов к поверхностям емкости. Также скорость доставки клеток в культуру может быть подвержена влиянию диффузии и гравитационного осаждения (см. 9.2). Важно удостовериться в численных концентрациях нанообъектов, используемых в исследуемых образцах.

Протоколы приготовления образцов должны быть разработаны в тандеме с методиками метрологии (таблица 2). Агрегация и агломерация ограничивают способность определения небольших изменений в распределении размереов частиц посредством высокопроизводительной автоматизированной метрологии. В то же время, именно метрология больших популяций частиц или волокон позволяет определение степени агломерации и агрегации. Осознание этих факторов необходимо для разработки надежных протоколов приготовления образцов для нанообъектов, изделий, которые содержат нанообъекты или изделий, вырабатывающих или выделяющих нанообъекты. Решение этих вопросов может потребовать значительно повышенных усилий, направленных на развитие стратегий приготовления и обработки образцов по сравнению с изделиями, использующие традиционные материалы.

Важным фактором в приготовлении образцов наноматериалов является различие между растворимостью и распыляемостью исследуемого объекта или его компонента. Некоторые наночастицы частично или медленно растворяемы. Различие между растворимостью и распыляемостью важно, так как дисперсия материала может вызвать ответ, отличающийся от молекулярной или элементарной токсичности, предсказанной на основе химического состава[67].

Нанообъект, являющийся растворимым или частично/медленно растворимым в биологической среде, скорее всего, будет введен в тест-систему в молекулярной форме. Слаборастворимые или нерастворимые наноматериалы скорее всего будут введены в тест-систему как дисперсия нанообъектов. На практике может потребоваться тщательный анализ для определения, был ли конкретный нанообъект полностью распылен, частично растворен (например, в случае некоторых металлов) или полностью растворен при обозначенных лабораторных условиях. Эти растворенные нанообъекты могут вызвать ответ, сходный с ответом ненаноразмерных растворенных материалов. По применимости, скорость растворимости также должна быть рассмотрена в дополнение к самой растворимости.

Нанообъекты могут быть очень чувствительны к технологиям, применямым в приготовлении образцов, из-за их уникальных свойств поверхности. На дисперсию нанообъектов воздействуют взаимодействия между нанообъектами и взаимодействия нанообъектов с их окружающей средой. Диспергированные нанообъекты необязательно существуют только в первичной форме. Вторичные объекты в форме агрегатов (объектов, включающих сильносвязанные или сплавленные объекты) и агломератов (скоплений слабосвязанных частиц или агрегатов или смесей обоих) могут образовываться в растворах, порошках и аэрозольных формах нанообъектов, если не являются стабилизированными поверхностным зарядом или стерическими эффектами. В результате, состояние дисперсии и распределение размеров объекта нанообъектов в образце могут измениться со временем. Это поведение имеет важное значение для приготовления экстрактов и/или основных и дозовых дисперсий, где незначительные модификации pH, ионная сила или наличие молекулярных составляющих может значительно изменить дисперсию нанообъектов. По этой причине определение стабильности исследуемого объекта является критическим фактором для получения репрезентативных и воспроизводимых результатов в течение биологической оценки.

Приготовление образцов нанообъектов может включать характеризацию готового или предоставленного поставщиком материала и приготовление основных и дозовых растворов для исследований на животных и in vitro. Детали приготовления могут варьироваться в зависимости от пути дозирования и

метода доставки. Распространенные аспекты приготовления и введения исследуемого образца включают:

- сущность, хранение и стабильность исследуемых материалов, включая вариативность между партиями;

- химический состав тестовой среды;

- выбор подходящей метрики дозы;

- характеризация образцов, приготовленных из основных дисперсий до введения дозы.

Дополнительная информация по этим темам приводится ниже. Протоколы приготовления образцов и обоснование должны быть тщательно отражены документально для обеспечения воспроизведения исследуемых образцов по необходимости.

6.4 Сущность, хранение и стабильность основных наноматериалов

Ниже приводятся некоторые из факторов, которые следует учесть для дисперсии и хранения препаратов наноматериалов.

- Основные дисперсии должны быть приготовлены согласно процессам, используемым для приготовления наноматериалов в готовом изделии. Альтернативные технологии приготовления могут быть применимы для приготовления дисперсий для биологической оценки. Основные дисперсии в идеале характеризуются единым размером объектов и предсказуемой полидисперсностью[68].

- Методы, используемые для дисперсии нанообъектов, основываются на их применении и включают соникацию, смешивание, применение растворителей и использование стабилизирующих объектов, таких как поверхностно-активные вещества. Например, химические компоненты, такие как поливинилпирролидон, цитрат или дубильная кислота, могут быть помещены на нанообъекты для предотвращения агломерации/агрегации или повышения дисперсии в растворе. Небольшие цепные полимеры, такие как полиэтиленгликоль, могут быть конъюгированы с нанообъектами для предотвращения распознавания системой мононуклеарных фагоцитов (СМФ), таким образом повышая время циркуляции в организме[69] [70]. Белки или углеводы могут быть добавлены к нанообъектам для нацеливания на конкретные клетки или ткани организма. Необходимо иметь информацию о химических веществах/покрытиях, которые прикреплены к исследуемому наноматериалу, так как они являются ключевыми при определении биологических эффектов, а также могут быть источником загрязнения.

- Процедуры, применяемые для дисперсии нанообъектов, должны быть тщательно выбраны, так как они потенциально могут изменить физико-химические характеристики и токсичность нанообъектов. Возможные механизмы измененной токсичности включают фрагментацию нанообъектов посредством измельчения и изменения свойств поверхности применением диспергирующих агентов, десорбцией поверхностных покрытий и изменениями в состоянии оксидации, среди других. Методы дисперсии должны быть оценены на предмет таких эффектов в каждом конкретном случае. Эффекты, наблюдаемые во время оценки метода дисперсии должны контролироваться или измеряться количественно, если существуют данные, что токсичность препарата наноматериала и/или нанообъекта изменена.

- Наноматериалы должны храниться согласно подходящей определенной контролируемой процедуре. Общие принципы включают избежание крайних значений температур, света и влаги.

- Процедуры хранения и обработки должны учитывать реактивность наноматериала.

- Наноматериалы, используемые в медицинских изделиях, должны быть проанализированы на предмет загрязнений и примесей. Наличие низкоуровневых загрязнений или примесей может значительно повлиять на физико-химические и токсикологические свойства препаратов наноматериалов и могут исказить аналитические и исследовательские обнаружения. Примеры загрязнений, обнаруживаемых в наноматериалах, включают бактериальный эндотоксин, поверхностно-активные вещества, остаточные растворители, металлы и катализаторы. Загрязнение может произойти при производстве, обработке и дисперсии наноматериалов, следовательно, препараты наноматериалов могут нуждаться в анализе на предмет загрязнения более чем на одной стадии в течение процесса приготовления образца.

- Необходимо оценить стабильность препаратов наноматериала, чтобы определить:

- может ли наноматериал растворяться, разлагаться, либо трансформироваться с течением времени (см. Положение 7); и

- меняются ли распределение размеров частиц или поверхностный заряд с течением времени. Основные растворы должны быть сделаны заново и повторно охарактеризованы по необходимости.

6.5 Описание химического состава основных и дозовых дисперсий

Дисперсии нанообъектов, используемые в исследования биологической оценки, должны быть совместимы с физиологическими условиями. Например, дозовые растворы для проб клеток млекопитающих in vitro должны быть изотоничными, отрегулированными до pH в 7,4 и применимыми в присутствии дивалентных ионов и смесей белков[71]. Химический состав, используемый для создания физиологических условий, может иметь непреднамеренный эффект на физико-химические характеристики наноматериала, включая степень агломерации и/или агрегации нанообъектов. Также сами нанообъекты могут оказывать эффект на используемую культуральную среду. Важно охарактеризовать и отразить документально состав тестовой среды и дозовых растворов для обеспечения воспроизводимости условий исследования. Следующие параметры составляют стартовый список для характеризации среды и дозовых растворов, используемых для исследований in vitro и in vivo [68]:

- ионная сила;

- концентрация кальция и магния и анион, использованный в качестве источника (например, MgSO4 или MgCl2);

- pH и состав системы буфера pH;

- органические добавки (например, сыворотка, альбумин бычьей сыворотки, антибиотики);

- сущность и концентрация диспергирующих агентов.

6.6 Характеризация основных дисперсий

Методы, используемые для создания основных дисперсий, должны быть детально отражены документально для обеспечения воспроизводимости. Следующие параметры составляют стартовый список для характеризации основных дисперсий [68]:

- информация от производителя;

- аналитические данные для физико-химических свойств, как описано в положении 5;

- оцененная массовая концентрация в основной дисперсии; (также должна быть выражена как площадь поверхности и как численная концентрация)

- для наноматериалов на основе металлов, измеренная концентрация растворенного иона (ионов) металла;

- сущность и (где выполнимо) измеренные концентрации примесей и загрязнений;

- детали препарата, включая форму, объем и тип материала емкости, используемой для создания основной дисперсии;

- стабильность (срок годности) основных дисперсий.

Характеризация других параметров может быть необходима и рассматривается в каждом индивидуальном случае.

Шаги, предпринятые для предотвращения загрязнения (например, использование ультрачистой воды и реагентов) должны быть описаны. Возможность загрязнения, происходящего от износа кончика зонда или поверхности емкости, должна учитываться, если препараты готовятся методом ультразвуковой обработки суспензий. Также необходимо учитывать загрязнение из других источников.

Руководство по приготовлению и характеризации наноматериалов для исследования ингаляционной токсичности содержится в ISO 10801 и ISO 10808.

6.7 Характеризация дозовых растворов, приготовленных из основных дисперсий

Методы, используемые для создания дозовых дисперсий, должны быть детально отражены документально для обеспечения воспроизводимости и для помощи в интерпретации результатов исследования. Следующие параметры составляют стартовый список для характеризации дозовых растворов до введения исследуемым животным или в системы in vitro[68]:

- рекомендуемые параметры для характеризации основных дисперсий как описано в 6.5 и 6.6;

- описание среды, использованной для приготовления дозового/образцового раствора и приготовленный объем;

- pH дозового/образцового раствора и описание системы буфера pH;

- описание примененной процедуры или процедур дисперсии, включая такие детали как время соникации/вортекса и/или энергозатрат;

- детали введения дозы/образца, включая введенный объем, процедуру смешивания (для исследований in vitro) и время, прошедшеей после соникации или смешивания образца дисперсии;

- детали какого-либо повторного анализа подвыборки из основных или образцовых/дозовых дисперсий для уточнения свойств при завершении дозирования или после модификации дозового раствора.

Меры, предпринятые для улучшения дисперсии и/или распыляемости должны быть детально описаны и обоснованы.

Подробные рекомендации по приготовления дозовых дисперсий нанообъектов для исследований оральной, ингаляционной и дермальной токсичности приводятся в ISO/TR 16196 и ссылке [68].

6.8 Метрики дозы

Дозовые уровни для токсикологических исследований обычно выражаются на основе массовой концентрации. Тем не менее, существует множество характеристик наноматериалов, способных повлиять на их токсикологические свойства. Общепринято, что в дополнение к массовой концентрации, должны быть использованы другие параметры, включая площадь поверхности и численную концентрацию частиц, для полной характеризации дозы наноматериалов. Необходимо предоставить адекватные подробности характеризации, чтобы конечный пользователь мог взаимопревратить различные метрики дозы, включая массовую концентрацию, количество частиц и площадь поверхности [72]. Тем не менее, не всегда возможно точно измерить площадь поверхности и/или численные концентрации, особенно при агломерации. Дополнительно, измерения площади поверхности в настоящее время ограничены определениями наноматериалов в форме порошков, в то время как такие измерения для жидких нанодисперсий до сих пор находятся в разработке. Если численная концентрация частиц или концентрация площади поверхности не могут быть измерены напрямую, они, вероятно, будут иметь большее число неопределенностей, чем массовая концентрация [73].

Могут быть ситуации, когда массовая концентрация подходит для описания дозы наноматериала. Например, когда токсичность опосредована ионами, выделенными нанообъектами, наиболее подходящей метрикой дозы может быть масса растворимых ионов. Также, для ингаляционного воздействия (аэрозолизации) могут быть применимы другие метрики дозы.

Возможность фракционального отложения должна быть рассмотрена при определении токсикологически значимой дозы в исследованиях наноматериалов in vitro [72], [74], [75]. Контакт небольших нанообъектов (например, гидродинамический диаметр <40 нм) со слоями культивированных

клеток в основном определяется диффузией и силами конвекции. Более крупные нанообъекты и агрегаты нанообъектов, формирующиеся в культуральной среде, оседают более быстро из-за дополнительного влияния сил седиментации. Эти факторы, а также взаимодействие с белками и другими составляющими культуральной среды, могут повлиять на число нанообъектов, которые напрямую контактируют с культивированными клетками.

Параметры, которые влияют на механизмы отложения [такие как плотность и бивариантное (длина и ширина) распределение размеров], концентрация, которая достигает поверхности клеточного слоя (отложенная доза) и количество НМ, поглощенных клетками (клеточная доза) могут дать дополнительную информацию для интерпретации наблюдаемых биологических ответов [72], [76], [118]. Необходимо отметить, что на практике может быть сложно измерить отложение и клеточное поглощение.

6.9 Дополнительные положения

6.9.1 Эндотоксин

Бактериальный эндотоксин или липополисахарид (LPS), компонент клеточной стенки грамотрицательной бактерии, является наиболее преобладающим типом пирогена. Эндотоксин вездесущ в окружающей среде и был обозначен, как распространенный загрязнитель наноматериалов [77].

Наличие эндотоксина в качестве загрязнителя наноматериалов может исказить исследования биологической оценки, что ведет к неверным заключениям по биосовместимости [77]-[79]. Следовательно, важно оценить загрязнение эндотоксином, что обычно делается на стадии основного раствора и/или исходного материала.

Традиционные количественные пробы на эндотоксин могут не функционировать надежно для наноматериалов, потому что их свойства могут препятствовать реагентам и/или методам обнаружения, применяемым в этих пробах [80] [81]. В часто используемой пробе лизата амебоцитов мечехвоста (LAL), например, нанообъекты могут препятствовать реактивности эндотоксина, реакции LAL или обнаружению продуктов реакции[81]. Такое вмешательство может привести либо к переоценке, либо к недооценке эндотоксина в образце. Дополнительно, наличие и состав фосфолипидов в исследуемом растворе могут быть определены для исключения наличия эндотоксина.

Выбор подходящего метода для оценки загрязнения эндотоксином в медицинских изделиях должен производиться отдельно в каждом конкретном случае. Существуют адаптированные протоколы пробы LAL для использования с наноматериалами. Была предложена диаграмма решений для содействия в выборе подходящего формата LAL для конкретного наноматериала, которая является полезной для понимания потенциальных проблем, связанных с исследованием различных типов наноматериалов[83]. Альтернативные методы и их преимущества и недостатки по сравнению с пробой LAL подробно рассматриваются в ссылках [82] и [83].

ISO 29701 описывает применение исследования с использованием реагента LAL для оценки наноматериалов, предназначенных для биологических систем исследования на клеточной основе in vitro. Исследование подходит для применения с образцами нанообъектов, диспергированных в водной среде, например, воде, сыворотке или реакционной среде, и к такой среде, инкубированной нанообъектами в течение надлежащего времени при 37 °C. ISO 29701 ограничен исследуемыми образцами для систем in vitro, но методы также могут быть адаптированы к нанообъектам для введения животным парэнтеральным путем.

Другим методом является исследование активации моноцитов (MAT), валидированный количественный метод, который использует естественный человеческий механизм повышенной температуры и может быть применен для исследования на эндотоксины, связанные с наноматериалами, а также другие биологические пирогены (например, дрожжевые, паразитические и вирусные пирогены) [84]-[86].

Хотя существуют методы для удаления эндотоксина из наноматериалов, процедуры могут привести к агломерации или другим нежелательным изменениям. Рекомендуемым подходом к обращению с загрязнением эндотоксином является развитие методик, которые препятствуют загрязнению во время производства наноматериалов [77].

Важно отметить, что эндотоксин не дезактивируется большинством методов стерилизации [82]. Тем не менее, он может быть дезактивирован по меньшей мере 30 мин сухого жара при ≥250 °C (Европейская Фармакопея 8.0, секция 2.6.14). Также Европейская Фармакопея 8.0, секция 5.1.2, обозначает, что сухой жар при температурах выше, чем 220 °C, часто применяется для

стерилизации и депирогенизации стеклянных емкостей. В таком случае демонстрация редукции ≥3-log в жароустойчивом бактериальном эндотоксине может быть использована в качестве замены биологических индикаторов. Описанные выше методы для дезактивации эндотоксина могут потенциально модифицировать или разрушать наноматериалы.

6.9.2 Стерилизация

Стерилизация является важным аспектом для доклинической биологической оценки медицинских изделий и использования готового изделия.

- В исследованиях добавление нестерильных дисперсий нанообъектов в среду, содержащую белки и питательные вещества, может привести к росту загрязняющих микроорганизмов, таких как бактерии, грибки и вирусы. Стерилизация препаратов нанообъектов необходима для предотвращения микробного загрязнения, которое может препятствовать тест-системам и исказить результаты исследования.

- Стерилизация готового изделия часто необходима для исключения потенциального микробного загрязнения.

Доступные методы стерилизации наноматериалов рассматриваются в ссылках [87] и [88], которые включают:

- автоклавирование;

- стерильную фильтрацию;

- гамма-облучение;

- этиленоксид.

Высокое гидростатическое давление было предложено в качестве дополнительного метода стерилизации[87], но необходимы улучшения для повышения способности этого метода уничтожать бактериальные споры.

Часто используемые методы стерилизации, приведенные выше, имеют способность модифицировать или разрушать наноматериалы. Потенциальные модификации в результате стерилизации зависят от материала и могут включать:

- разложение;

- изменения в размере и форме;

- состояние агрегации;

- тип и концентрацию примесей;

- профиль деградации;

- стабильность;

- профиль биосовместимости материала;

- и/или функциональное поведение.

Например, тепловая стерилизация автоклавированием может изменить механические свойства полимеров, имеющих точку стеклования и/или плавления ниже 120 °C [87]. Стерилизация гамма-облучением или этиленоксидом, методами, которые могут быть применены к теплочувствительным материалам, может генерировать свободные радикалы, которые могут выработать токсичные деграданты [88]. Характеризация наноматериалов или продуктов, содержащих наноматериалы, должна производиться после стерилизации для учета всех изменений, вызванных процессом стерилизации.

Стерильная фильтрация, альтернативный метод для тепло- и химикат-чувствительных наноматериалов [87], использует фильтрацию через мембранные фильтры с диаметром пор 0,22 μm (220 нм). Как таковая, она не применима к наноматериалам, содержащим фракции с диаметром частиц примерно 220 или больше. В целом, стерильная фильтрация не может быть использована для стерилизации сильновязких суспензий, Также нанообъекты могут абсорбировать или прилегать к волокнам фильтра, таким образом снижая концентрацию нанообъектов.

Так как эффекты стерилизации будут, скорее всего, зависеть от материала, влияние стерилизации на свойства наноматериалов нужно оценивать отдельно в каждом конкретном случае. Возможно понадобится исследование нескольких методов для выбора оптимального способа стерилизации для конкретного наноматериала.

Изменения, вызванные стерилизацией наноматериала, могут иметь продолжительный эффект. Например, свободные радикалы, сформированные во время стерилизации с использованием гамма-облучения или этиленоксида, могут быть временными, но также могут инициировать каскадные реакции, которые ведут к формации деградантов и/или изменению функции изделия. Тем не менее, добавление ловушек свободных радикалов (например, гистидина или фенилаланина) может защитить от деградации биоматериала как было продемонстрировано для биоматериалов на базе альгината [89]. Программа стабильности, подходящая для обнаружения изменений в течение

срока годности стерилизованного наноматериала и/или готового изделия, должна быть внедрена для определения, происходят ли такие изменения.

В некоторых случаях может быть сложно определить совместимый метод стерилизации для наноматериалов. В таких случаях производство при стерильных условиях может стать решением.

7 Выделение нанообъектов из медицинских изделий

7.1 Общие принципы

Всесторонняя идентификация и характеризация потенциально выделяемых нанообъектов может быть необходимой при физиологических условиях, сходных с предназначенными условиями применения. Необходимо оценить кинетику выделения, количество, миграцию и биоаккумуляцию нанообъектов в биологической среде.

7.2 Продукты деградации

ISO 10993-9 предоставляет основу и начальную точку для рассмотрения идентификации и численного выражения потенциальных продуктов деградации из медицинских изделий. Согласно ISO 10993-9:2009, приложение A, исследования деградации должны быть рассмотрены, если

a) изделие спроектировано как абсорбируемое,

b) изделие предназначено для имплантации длительнее, чем 30 дней, или

c) информированное рассмотрение системы материала или материалов указывает, что токсичные вещества могут выделяться при контакте с организмом.

ISO 10993-13, ISO 10993-14 и ISO 10993-15 освещают общие аспекты деградации полимеров, керамики и металлов и сплавов, соответственно.

В совокупности с высвобождением ионов случаи коррозии также могут привести к выделению частиц в наношкале. Для отдельных наноматериалов известно, что новые нанообъекты могут формироваться от высвобожденных ионов (например, наносеребро[90]).

7.3 Выделение нанообъектов путем износа

Для многих медицинских изделий существует потенциал износа изделия с течением времени во время предназначенного применения и выделения нанообъектов (например, частиц, волокон, хлопьев, фрагментов) в его среду. На это особенно следует обратить внимание, учитывая известную биологическую устойчивость отдельных нанообъектов, которые могут связывать биологические элементы с высокой эффективностью, благодаря их наномерному размеру, большой удельной площади поверхности и высокой реактивности[91]. Следовательно, выделение нанообъектов путем износа должно быть надлежащим образом рассмотрено, если применимы следующие условия:

a) изделие является наноматериалом;

b) изделие покрыто наноматериалом;

c) изделие, при его нормальных условиях применения, генерирует фрикцию с биологической тканью или подвергается фрикции между своими компонентами или с цементом или композитами; или

d) если производственные остатки могут включать случайные наноматериалы.

Методы для выборки частиц износа, выработанных имплантатами протезирования сустава человека и в имитаторах суставов описаны в ISO 17853. Он обозначает приборы, реагенты и методы исследования для изоляции и характеризации как полимерных, так и металлических частиц износа из образцов тканей, иссеченных вокруг имплантата протезирования сустава, полученных при ревизионной операции или посмертно, и из образцов исследуемых жидкостек имитатора сустава. Некоторые из этих процедур могут несомненно быть адаптированы для изоляции и характеризации частиц из биологических жидкостей человека (например, синовиальной жидкости).

В контексте данного документа необходимо отметить, что медицинские изделия (например, имплантаты, зубные пломбы) могут вырабатывать нанообъекты в результате износа даже если наноматериалы не используются в производстве этих медицинских изделий.

7.4 Обработка in situ

Механическая обработка (например, полировка, измельчение) отдельных медицинских изделий in situ, такая как производится в стоматологии, имеет потенциал выработки материалов в наношкале, вне зависимости, содержит ли наноматериалы исходное медицинское изделие [92]. Это необходимо рассмотреть при оценке риска.

8 Токсикокинетика

8.1 Общие принципы

Главным риском, связанным с наноматериалами, считается связь с наличием или выделением свободных нанообъектов, ионов или компонентов, которые составляют отдельные наноматериалы. В медицинских изделиях наноматериалы могут находиться как свободные, зафиксированные или внедренные материалы, каждый со своим потенциалом к выделению нанообъектов в организм.

Кинетические свойства нанообъектов могут быть описаны абсорбцией, распределением, метаболизмом и и экскрецией/элиминацией (АРМЭ) как потенциально последовательными процессами. Токсикокинетические исследования должны быть рассмотрены как часть оценки токсикологического риска медицинских изделий, содержащих наноматериалы. Токсикокинетическое исследование требуется только если наноматериал имеет потенциал к выделению из медицинского изделия и последующей абсорбции, распределению, метаболизации и/или экскреции. ISO 10993-16 предоставляет базу по проведению токсикокинетических исследований. В целом стандарт применим к наноматериалам, но возможны некоторые поправки, такие как методы этикетировки, животная модель, длительность исследования, дозовая стратегия и методики анализа.

Такие факторы как путь введения, размер нанообъекта или его агрегатов/агломератов, поверхностные характеристики (химия и заряд), вид животных, доза и методы дозирования отмечены как влияющие на токсикокинетику в животных моделях [69], [70], [93]-[95]. При использовании наноматериалов в тест-системах необходимо осознавать, что некоторые из определяемых свойств могут быть затронуты и в основном зависят от окружающей среды (например, культуральной среды ткани, наличия крови/сыворотки, белка). Такие взаимодействия со средой могут привести к временной эволюции самих наноматериалов, например, приобретению/сбрасыванию белковой оболочки, формированию агломератов/агрегатов нанообъектов и другим изменениям в наноматериалах. Такие изменения могут затронуть характеристики наноматериала, что может повлиять на токсикологический профиль наноматериала.

Следовательно, если оценка риска заключает, что необходимо токсикокинетическое исследование, нужно рассмотреть факторы, которые могут повлиять на план исследования, действие исследования и интерпретацию результатов.

8.2 Факторы, влияющие на токсикокинетику

8.2.1 Физико-химические свойства

Несколько исследований продемонстрировали, что свойства, такие как размер и распределение размеров, форма, заряд, агломерация и агрегация, гидрофильность и структура поверхности, влияют на поведение АРМЭ. Например, сообщается, что, хотя более мелкие наночастицы (от 10 нм до 15 нм) имеют обширное распределение, более крупные наночастицы имеют тенденцию накапливаться в органах системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ), особенно в печени и селезенке[69] [95], органах, которые, как известно, играют важную роль в фильтрации старых или поврежденных  эритроцитов (RBC) и других частиц из крови[97]. Было продемонстрировано, что частицы крупнее 200 нм более вероятно накапливаются в селезенке, а не в печени, из-за размера межэндотелиальных клеточных щелей (примерно 200 нм шириной). В исследовании, проведенном на наночастицах золота, размером в диапазоне от 1,4 нм до 200 нм, сообщались сходные обнаружения в печени, где накопление повысилось с повышением размера частиц[95]. На клеточном уровне сообщается, что наночастицы крупнее чем 100 нм могут быть захвачены клетками посредством различных эндоцитозных путей, таких как клатрин- или кавеолин-опосредованный эндоцитоз[98]. Более крупные наночастицы с меньшей вероятностью проникают через кожу, а более мелкие могут быть способны достичь более глубокого эпидермиса, дермиса и нижних слоев клеток [96].

Физико-химические свойства поверхностей наноматериалов играют критическую роль в определении взаимодействия с биомолекулами [99] и биологическими системами. Известно, что свойства поверхности, такие как гидрофильность и гидрофобность и заряд, влияют на адсорбцию белков, стабильность и силу их адсорбции, а также на характер адсорбированных биомолекул (см. 8.2.2). Так называемые герметизирующие агенты могут быть использованы для стабилизации нанообъектов путем связывания к поверхности нанообъекта ковалентными связями или нековалентными химическими взаимодействиями. Эти герметизирующие агенты предназначены для предотвращения агрегации нанообъектов. Примеры герметизирующих

агентов включают небольшие органические молекулы, водорастворимые полимеры, полисахариды, липиды, белки и поверхностно-активные вещества. Герметизирующие агенты могут влиять на стабилизацию связывания и/или токсичность.

Было обнаружено, что некоторые физико-химические свойства влияют на токсикокинетику. Наночастицы размерами 10 нм или меньше имеют более быструю экскрецию через мочу [100] и более обширное распределение[93]. Гидрофильное покрытие [например, полиэтиленгликоль (ПЭГ)] увеличивает время циркуляции крови [69], [70]. Также было обнаружено, что количество наночастиц двуокиси кремния в 20 нм в печени и селезенке выше по сравнению с наночастицами двуокиси кремния в 80 нм [101]. Как наночастицы двуокиси кремния в 20 нм, так и в 80 нм были выделены через мочу со скоростью экскреции для 80 нм выше, чем для наночастиц двуокиси кремния в 20 нм [102]. Сообщалось, что объекты диаметром менее чем 12 нм могут пересекать гематоэнцефалический барьер [103]. Дополнительно, поверхностный заряд контролирует формирование короны (см. 8.2.2), а также взаимодействие с клеточными мембранами, что также может повлиять на токсикокинетику. Тем не менее, на данный момент вопрос остается открытым, какой параметр является наиболее значимым во влиянии на АРМЭ.

8.2.2 Биомолекулярная адсорбция

Наноматериалы в биологических средах подвергаются быстрой белковой адсорбции на их поверхностях, формируя так называемую белковую «корону». Сообщается, что короны являются двуслойными системами, состоящими из внутреннего ядра сильносвязанных белков и внешнего слоя стремительно обменивающихся молекул [104]. Необходимо отметить, что белковая корона не является статичной и может изменяться в зависимости от прямой среды нанообъекта. Дополнительно, другие биомолекулы, такие как липиды, могут также прилегать к поверхности наноматериала. Формирование «короны» сывороточного белка улучшает распознавание и захват клетками системы мононуклеарных фагоцитов [99], [104], [105]. Это, как правило, приводит к достаточно стремительной очистке крови от нанообъектов, обычно в печень и селезенку, которые являются ключевыми органами системы мононуклеарных фагоцитов [70], [93], [94], [105]-[110].

Структура и состав белковой короны зависят от синтетической сущности наноматериала (т.е., присущих материалу свойств, таких как размер, форма, состав, заряд и гидрофобность [111]), характера физиологической среды (например, крови, межклеточной жидкости, клеточной цитоплазмы) и длительности воздействия [112].

Белковая корона изменяет размер и межповерхностный состав наноматериала, придавая ему биологическую сущность, отличающуюся от его синтетической сущности. В результате, на физиологические ответы, включая сигнализирование, кинетику, перенос, накопление и токсичность, влияет приобретенная биологическая сущность [104], [105], [113]. Важно отметить, что в зависимости от тканей и клеточных отделений существуют значительные отличия в биохимическом составе, ионной силе и кислотности биологических жидкостей. Характер и количество белков, адсорбированных на нанообъекты, а также окружающее биологическое отделение могут повлиять на характер и степень клеточных ответов, включая распознавание клеток нанообъекта, интернализацию (например, макрофагами) и последующие результаты.

Среды плазмы и сыворотки полезны для определения, какие белки абсорбируют на конкретные наноматериалы. Использование симулирующих жидкостей, подходящих для биологического отделения, может помочь оценить судьбу нанообъектов при физиологических условиях. Симулирующие жидкости могут быть использованы для определения биомолекул, которые могут адсорбировать к поверхности наноматериала и оценки трансформаций жизненного цикла наноматериалов [114]-[117]. Информация по применению симулирующих жидкостей была также включена в досье ОЭСР из программы спонсорства. Например, Озмонд-МакЛеод и др. [117] использовали симулированную биологическую жидкость (раствор Гэмбла) для оценки прочности различных типов углеродных нанотрубок.

При взаимодействии нанообъекта с его средой носитель (например, суспензирующий раствор) может влиять на токсикокинетику нанообъектов. Некоторые носители влияют на агломерацию нанообъектов, изменяя распределение размеров, в то время как другие носители влияют на привязку веществ к поверхности. Предпочтительно, чтобы носитель был тем же, что и в других исследованиях токсичности. Короче, проведение надлежащей характеризации материала как чистого наноматериала, так и наноматериала, используемого в тест-системе, является критическим.

Поверхностные наноструктуры могут иметь эффект на взаимодействие/адсорбцию наноматериала и белков, их циркуляцию/распределение и, в конечном итоге, на их токсикокинетический профиль. Химия поверхности и структура наноматериалов особенно важны, так как они определяют характер и степень основного взаимодействия с биологическими системами и последующий каскад событий. Молекулы поверхности могут быть присущи естественной структуре наноматериалов или целенаправленно добавленным компонентам, предназначенным для изменения поверхностных свойств наноматериалов для обеспечения их конкретным функционалом. Например, покрытия поверхности могут быть использованы для изменения свойств наночастиц для предотвращения агрегации или агломерации, содействия предпочтительной белковой адсорбции или улучшения нацеливания на конкретную ткань или клетки [118].

8.2.3 Путь воздействия

Путь поступления важен, так как он может поменять поверхность наноматериалов/наночастиц и биораспределение нанообъектов в организме [94] [104] [105] [119] [120] [121]. В зависимости от места применения, дальнейшая кинетика выделенного нанообъекта может быть затронута прилеганием молекул к поверхности наноматериала. В этом отношении формирование короны сывороточного белка предполагает улучшение распознавания и захвата клетками системы мононуклеарных фагоцитов (СМФ) [99] [104] [105]. Это как правило приводит к достаточно стремительной очистке крови от наночастиц, обычно в печень и селезенку, которые являются ключевыми органами СМФ [70], [93], [94], [106]-[110]. Обнаружено, что обработка поверхности, например, пегилирование наноматериалов, задерживает очистку крови от наноматериалов, введенных внутривенно [69]. [70]. Для большинства путей воздействия, кроме внутривенного, большинство нанообъектов остается у входной точки в близлежащих тканях или местном дренирующем лимфатическом узле. После местного высвобождения нанообъекты могут поступать в системный кровоток прямо или косвенно через лимфодренаж.

Перемещенные наночастицы Au (1,4 нм) после интратрахеального введения показывают схему распределения по органам с наибольшим захватом в почке, по сравнению с печенью, а печень является доминантным органом-мишенью после внутривенного введения [122]. Соответственно, нанообъекты, высвобожденные из медицинского изделия, могут быть покрыты различными биомолекулами в зависимости от пути воздействия (например, внутривенные катетеры или интратрахеальная интубация). Текущие данные в научной литературе предполагают, что системный захват нанообъектов сквозь кожу ограничен.[123]-[125]. Дермальный захват зависит от свойств наночастиц, от анатомической структуры (толщина кожи) и целостности кожного барьера [125]. Также механические движения и химические вещества могут улучшить абсорбцию. Если нанообъекты воздействуют на легкое, распределение в легком будет зависеть от свойств нанообъектов, где размер нанообъекта является важным фактором. При воздействии нанообъектов на носовую полость грызунов, наблюдался перенос нанообъектов в мозг через сенсорные нервы [126]-[128].

Наноматериалы было обнаружены почти во всех типах органов и тканей, что осложняет прогнозирование органов-мишеней. Уровень наноматериалов, обнаруженных в различных органах, часто низок, что делает определение и исчисление наноматериалов проблематичным.

8.2.4 Доза

Если введенные дозы превышают способность очистки, происходит накопление в организме. Нанообъекты, осевшие в альвеолах, в основном фаготицируются альвеолярными макрофагами, которые в итоге переносятся в мукоцилиарный эскалатор и механически очищается через дыхательные пути. Если доза превышает очистку, происходит перегрузка/насыщение очистки и кинетика меняется [129]. В крови нанообьекты в основном очищаются путем захвата фагоцитарных клеток в органах СМФ. Тем не менее, высокие или повторные дозы нанообъектов, введенные в кровоток, могут, например, подавить фагоцитарные клетки в печени и селезенке, в котором случае частицы будут перераспределены в другие органы [130], [131]. Также сообщается, что на токсикокинетику нанообъектов в кровотоке влияет временной интервал между дозами [132].

8.2.5 Вид и пол

Физиология и анатомия различаются между видами и полами и, следовательно, нельзя исключать, что это приводит к модификации токсикокинетики нанообъектов. Результаты токсикокинетических исследований гендерных различий показали, что самки крыс более подвержены накоплению нанообъектов серебра и их производных в почках, чем самцы[133] [134]. Также наблюдались токсикокинетические различия между видами. При ингаляционном воздействии нанообъектов диоксида титана на мышей, крыс и хомяков, нарушения в очистке нанообъектов из легкого наблюдались у мышей и крыс. В результате, нагрузка нанообъектами в легком мышей и крыс была выше, чем у хомяков [135]. Когда Браун и др. [136] сравнили очистку частичного вещества в легких крыс и человека, они обнаружили более быструю скорость очистки для крыс, чем для человека. Даже если орган-мишень для нанообъекта является одним и тем же, локализация внутри органа может отличаться [137]. Вид и пол, в которых исследуется токсикокинетика, поддерживают исследования системной токсичности, так что необходимо рассмотреть координирование исследований токсикокинетики и системной токсичности при выборе вида и пола. В свете ограниченной информации по аспектам пола этот вопрос должен быть более изучен.

8.2.6 Методы измерения

Для измерения наноматериалов в ткани и органах наноматериал или его элементарные компоненты должны быть различимы от биологического фона. Для помощи в этом нанообъект может быть либо помечен радиоактивными или флуоресцентными метками, либо альтернативно определен своим элементарным составом, используя аналитические методы, такие как масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Анализ, который опирается на элементарный состав, имеет недостаток в том, что он не несет информации о характере наноматериала (т.е., присутствует ли тот в качестве нанообъекта или разрушился до элементарной формы. Это ограничение может быть преодолено путем применения ИСП-МС одиночной частицы (spИСП-МС)[138]. spИСП-МС является относительно новым методом, который очень полезен для характеризации и определения наночастиц, так как он способен предоставить понимание и информацию по их элементарному химическому составу, размеру, распределению размеров и численной концентрации.

Более того, spИСП-МС способна предоставить критическую информацию для оценки уровня риска изделий, которые содержат или выщелачивают нанообъекты путем отличия элементарных ионов от наночастиц, которые могут представлять разные токсичности.

Методы мечения также имеют недостатки. Например, метка может быть выделена из нанообъекта и/или она может изменить взаимодействие нанообъекта с его средой, что, в свою очередь, повлияет на токсикокинетику. При выборе метода мечения, стабильность связи между меткой и нанообъектом должна быть рассмотрена вместе с его пределом обнаружения. Методы с низкими пределами обнаружения могут оказаться неспособными обнаруживать очень низкие уровни нанообъектов в тканях и органах без повторной обработки. Для некоторых аналитических методов (например, ИСП-МС) дополнительная обработка исследуемых образцов может быть необходима для повышения чувствительности. Если доза повышена или повторное дозирование используется для обеспечения обнаружения нанообъектов в ткани/органах, СМФ может стать перенасыщенной, отсюда модификация токсикокинетического поведения (как обсуждалось в 8.2.4).

9 Токсикологическая оценка

9.1 Общие принципы

Известно, что наноматериалы демонстрируют физико-химические свойства (например, механические, химические, магнетические, оптические или электрические), отличные от их макроформ, будет логичным ожидать, что наноразмерные материалы будут влиять на биологическое поведение, ответственное за другие эффекты, происходящие на клеточном, субклеточном и биомолекулярном уровнях (например, гены и белки), включая клеточный захват. В результате после воздействия наноматериалов можно ожидать токсикологический профиль, отличающийся от индуцированного традиционными материалами.

Нанообъекты имеют потенциал перемещаться по организму и быть захваченными тканями, находящимися вниз по потоку от места введения (см. Положение 8 по токсикокинетике). Они имеют потенциал не только пересекать клеточную мембрану, но также и внутриклеточные структурные мембраны ядра

и митохондрии для взаимодействия или прерывания синтеза ДНК и других клеточных функций [139].

При контакте с биологической средой нанообъекты взаимодействуют с белками на количественном и качественном уровнях, обусловленными характером физиологической среды (например, крови, плазмы, цитоплазмы и т.д.) и характеристик наноматериала. Таким же образом, при воздействии тестовой среды ожидается, что нанообъекты будут взаимодействовать и/или вмешиваться в среду в зависимости от их характерной природы и условий воздействия; они потом могут продемонстрировать поведение, отличающееся от соответствующих макроматериалов. Таким образом, необходимо конкретно валидировать любой метод исследования, предназначенный для оценки биологического изделия. Как и с медицинскими изделиями, выбор конечных точек будет зависеть от времени и места контакта. Тем не менее, выбор конкретного метода исследования может также зависеть от характеристик наноматериала, так как они могут препятствовать различным методам исследования.

Существует несколько известных ошибок в исследовании токсичности наноматериалов, которых следует избегать (см. 9.2 по 9.8 для конкретных исследований). Также в будущем могут быть выявлены другие ошибки в исследованиях при улучшении знаний о токсичности и судьбе наноматериалов. Следовательно, является важным сказать, что необходимо постоянно следить за новейшей информацией по исследованию наноматериалов.

Потенциальное биологическое взаимодействие не зависит напрямую от концентрации или числа молекул, а от самого наноматериала/нанообъекта. Отношение доза-ответ в нанотоксикологии может не быть традиционной единицей массы или концентрации, а, скорее, количеством нанообъектов или общей площади поверхности наноматериала/нанообъекта.

В дополнение к характеризации подробное описание условий исследования должно быть отражено документально, включая следующее.

- для описания дозы нанообъекта, используемого в исследовании, по меньшей мере три параметра должны быть отражены документально: масса, количество частиц и площадь поверхности, позволяя переключаться с одной на другую или вычислять различные метрики дозы (ISO/TR 13121);

- среда суспензии/реконституции;

- тестовая среда (например, % сыворотки);

- характеристики среды (pH, соль, поверхностно-активное вещество и т.д.);

- необходимо перечислить любые добавки к среде и их эффекты на нанообъекты, такие как дисперсия, агрегация и т.д.;

- высвобождение ионов в конкретной среде должно быть охарактеризовано;

- статус суспензии должен быть отражен документально в среде реконституции/суспензии и тестовой среде;

- материал емкости.

Необходимо осознавать, что в нескольких областях разрабатываются альтернативные методы исследования для замены, сокращения и улучшения проб на животных in vivo. По возможности, такие пробы, если они валидированы, должны также быть рассмотрены для оценки наноматериалов, используемых в или выделяемых из медицинских изделий.

ISO/TR 16197 описывает методы токсикологического скрининга для изготовленных наноматериалов.

9.2 Исследование цитотоксичности in vitro

9.2.1 Общие принципы

В целом цитотоксичность рассматривается как нарушение клеточных функций, включая, но не ограничиваясь повреждением целостности плазматической мембраны, препятствием функции органеллы и повреждением цитоскелета. Ущерб зависит от концентрации агентов. Оценка цитотоксичности, связанной с наноматериалами, используемыми в медицинских изделиях, включает инкубацию культивированных клеток с изделием и/или экстрактами изделия либо напрямую (прямой контакт), либо посредством диффузии (косвенный контакт). Исследования in vitro предназначены для определения биологического ответа клеток млекопитающих и потенциальных цитотоксичных эффектов медицинских изделий и материалов в их составах. Цитотоксичность нанообъектов может быть избирательной в зависимости от чувствительности клеток к токсиканту, наличия конкретных рецепторов или механизмов захвата. Следовательно, при оценке цитотоксичности наноматериала, необходимо уделить особое внимание выбранным исследованиям in vitro. В дополнение к выбору подходящей модели культуры клеток, необходимо учитывать параметры, специфичные для нанообъектов.

ISO 10993-5 описывает принятые и стандартизированные методы исследования для оценки цитотоксичности медицинских изделий in vitro. Таковые включают пробы, такие как захват нейтрального красного, формирование колоний, MTT [3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5- дифенилтетразолия бромид] и XTT {2,3-бис[2-метокси-4-нитро-5-сульфофенил]-5-[(фениламино)карбонил] -2H-гидроксид тетразолия}, которые оценивают следующее в качестве индикаторов цитотоксичности:

- клеточный захват;

- клеточный лизис;

- ингибиция клеточного роста;

- формирование клеточных колоний;

- метаболическая активность; и

- другие эффекты на клетки (например, морфология, повреждения мембраны и т.д.).

Хотя эти методы были приняты только для изделий из традиционных материалов, их можно применить и они применялись к наноматериалам, с условием, что их физико-химические качества учтены. Стратегии исследования были предложены для исследований in vitro [140], включая оценку существующих данных на предмет их применимости к ожидаемому сценарию воздействия[141].

Нанообъекты обычно захватываются клетками в исследованиях in vitro. Попав внутрь клетки, нанообъекты могут взаимодействовать с биологическими компонентами и нарушать клеточные функции. Внутриклеточная локализация нанообъектов внутри клеток будет зависеть от их физико-химических качеств, размера и дозы. Так как в in vivo, нанообъекты имеют тенденцию оказываться, в основном, в клетках СМФ, можно рассмотреть исследование цитотоксичности in vitro как в фагоцитарных (например, макрофаги мыши RAW264,7, клетки человека THP-1 как дифференцированные макрофаги), так и в нефагоцитарных клеточных линиях (например, фибробласт мыши 3T3, фибробласты мыши L929, кератиноциты человека HaCaT) (ISO 10993-5, ISO 19007:—, Приложение A).

Сообщается, что одним из механизмов, занятых в клеточной токсичности, является оксидативный стресс [142], [143], который запускает активацию сигнализирующих путей, чувствительных к редокс-потенциалу, который в итоге

кульминирует в выработке цитокинов и хемокинов, занятых в провоспалительных ответах. Особенно когда наноматериалы индуцируют цитотоксичность через активные формы кислорода (АФК), нанообъектам необязательно проникать в клетки. Сходная ситуация может складываться для наноматериалов, индуцирующих цитотоксичность через высвобождение ионов, таких как нанообъекты ZnO и Ag.

Некоторые параметры считаются критическими при проведении проб цитотоксичности in vitro. Примеры приводятся ниже.

9.2.2 Рассмотрение вмешательства наноматериала в пробы

Существует несколько известных ошибок, которые необходимо учитывать при оценке токсичности наноматериалов. Широкое разнообразие вмешательств возможно при оценке цитотоксичности наноматериалов in vitro[150]. Из-за электрических зарядов и оптических свойств наноматериалы могут потенциально препятствовать протоколам исследования, полагающимся на колориметрические пробы и/или флуоресцентных агентов. Взаимодействие с питательными веществами, например, адсорбция, может быть другой причиной ложно-позитивных итогов пробы цитотоксичности.

Конкретно было продемонстрировано, что нанообъекты взаимодействуют с красителями, используемыми в пробах, такими как MTT, XTT, лактатдегидрогеназа (LDH) и дихлорфлуоресцин (DCF) [151] [152] [153] [154]. Более того, некоторые нанообъекты сами могут диспергировать/абсорбировать свет и, таким образом, препятствовать измерениям в колориметрических пробах. Эти аспекты необходимо учитывать при использовании колориметрических методов. В дополнение к прямому вмешательству, необходимо отметить, что нанообъекты могут напрямую привязываться адсорбировать к биологическим медиаторам, что ведет к измененным измерениям) [150], [152], [153], [157]-[159]. Внедрение надлежащих контролей и удаление нанообъектов центрифугированием перед прочтением пробы может сократить вариации в данных, выработанных одними и теми же нанообъектами) [155] [156]. Корроборация нескольких результатов исследований из разных методологий может потребоваться для научно значимой интерпретации.

9.2.3 Рассмотрение подходящей дозы и метрик дозы

При использовании методов in vitro важно, чтобы дозы исследуемых нанообъектов включали широкий диапазон для оценки цитотоксичности (ISO 19007). Дополнительно, важно отдавать отчет о существовании различных метрик дозы и использовать подходящую метрику дозы для выражения любого взаимоотношения доза/ответ. Определение надлежащей метрики дозы нанообъектов представляет собой проблематичный аспект оценки цитотоксичности в моделях клеточных культур. Масса, площадь поверхности и количество наночастицы были все предложены в качестве важных метрик дозы и рассматриваются на уровне ОЭСР [72] [144]-[146].

9.2.4 Рассмотрение кинетики нанообъекта

В моделях клеточных культур in vitro, растворенные соединения достигают клеток посредством диффузии, в то время как нанообъекты могут входить в контакт с клетками путем оседания [агрегированные наночастицы (НЧ)] и через диффузию (одиночные частицы). Сообщается, что эти процессы преимущественно зависят от размера [147]. На агрегацию также влияют культуральная среда и условия, а также физико-химические свойства нанообъектов, которые диктуют их взаимодействие с их средой [148].

Эффективный размер и плотность частиц в системах клеточных культур являются функцией их состояния агломерации/агрегации, плотности укладки и формы. Эти свойства могут иметь глубокий эффект на скорость доставки к клеткам в культуре путем диффузии и гравитационного осаждения [148]. С другой стороны, сообщается, что состояние агломерации влияет на опосредованные оксидативным стрессом профили доза-ответ in vitro.

Нанообъекты, охарактеризованные своей небольшой массой, могут оставаться в суспензии из-за относительно низких сил седиментации [72]. Это ограничивает их контакт с клетками и дозу доставленных нанообъектовв моделях культур, где клетки прилегают к нижней поверхности чашек культивирования. Следовательно, необходимо рассмотреть уникальную кинетику нанообъектов в растворе, которая зависит от плотности и вязкости среды, размера частиц, формы, заряда и плотности и т.д.

В зависимости от этих факторов нанообъекты могут затем распыляться, оседать или накапливаться, что влияет на их уровень контакта и перенос в клетках [72]. Так, в зависимости от использованной системы/модели, номинальная и эффективная дозиметрия (т.е., масса или количество или доза

площади поверхности частиц, воздействующих на клетки) нанообъектов может иметь большие отличия, что ведет к отличиям между оцененным эффектом и реальным эффектом нанообъектов [149]. Такие аспекты могут быть рассмотрены путем применения виртуального моделирования, например, моделей оседания, диффузии и дозиметрии in vitro (ISDD) и многовариантной дозиметрии частиц (MPPD) для выработки дозовых профилей для осевших НМ.

9.3 Генотоксичность, канцерогенность и репродуктивная токсичность

9.3.1 Общие принципы

ISO 10993-3 устанавливает стратегии для определения опасности и исследований на медицинских изделиях для следующих биологических аспектов: генотоксичность, канцерогенность и репродуктивная и пренатальная токсичность. В целом ISO 10993-3 применим для оценки медицинского изделия или его компонентов, потенциал которых к генотоксичности, канцерогенности или репродуктивной токсичности был определен или неизвестен. Существует возможность, что наноматериал может иметь другие профили генотоксичности, канцерогенности или репродуктивной токсичности по сравнению с соответствующим макроматериалом. Особые принципы для наноматериалов обсуждаются в параграфах ниже. Существует два основных типа генотоксического ущерба: мутагенный и кластогенный, оба из которых следует оценить.

Были описаны конкретные стратегии для исследования генотоксичности наноматериалов [160]. Сообщалось о противоречивых результатах в отношении генотоксичности наноматериалов. Следовательно, возможные генотоксические эффекты наночастиц должны быть оценены индивидуально в каждом конкретном случае. Тем не менее, если одни исследования демонстрируют положительный генотоксический результат, а другие нет, для оценки риска наночастица должна рассматриваться как потенциально генотоксичная. Некоторые из отрицательных исследований были неприменимы, так как не было продемонстрировано воздействие на ДНК (например, отрицательный тест Эймса).

Некоторые нанообъекты могут пересекать клеточную мембрану, проникать в ядро и взаимодействовать с ядерным ДНК и белками. Дополнительно, прямой контакт между нанообъектами может также происходить во время клеточного

деления, когда ядерная оболочка исчезает. Металлические нанообъекты, по всей видимости, представляют интерес с точки зрения генотоксичности и канцерогенности из-за их реактивного поведения. Генотоксичность была продемонстрирована для нескольких металлических наночастиц, например, Ag-НЧ [157], [161]-[163], Au-НЧ[164] [165] и наночастицы никеля [139], [166], [167] [168]. Тем не менее, сообщалось также об отрицательных результатах генотоксичности [167]-[169], [182]. Экспериментальные исследования на крысах Хэнсена и др. [170] продемонстрировали развитие рабдомиосаркомы после внутримышечной имплантации металлических частиц никеля, как наноразмерных, так и     мелкоразмерных (микрометрическая шкала).

Нанообъекты могут вырабатывать свободные радикалы после взаимодействия с составляющими клетками на той же шкале и могут индуцировать повреждения ДНК или влиять на хромосомное расщепление во время митоза, что приводит к пертурбации деления клеток и сбоя в трафике клеток. С другой стороны, также сообщается, что ОСУНТ могут смягчить ущерб ДНК, индуцированный ультразвуковой обработкой [172].

Генотоксический эффект наноматериалов также может быть результатом косвенных механизмов, включая прооксидативные эффекты или ингибицию репарации ДНК.

Считается, что оксидативный стресс с последующим воспалительным ответом и абнормальным клеточным апоптозом являются одними из негенотоксичных событий, которые могут быть вызваны нанообъектами[139]. Эти события могут предрасположить клетки к карценогенному результату. Оценки таких клеточных ответов в моделях in vitro и in vivo могут быть проведены в качестве индикаторов для потенциала к индукции косвенного ущерба ДНК [139]. Наблюдались дифференцированные ответы двух типов TiO2 (анатаза и рутила), которые были связаны с выработкой активных форм кислорода (АФК) [173]. Самым сравнительным результатом была выработка АФК в эпителии человека и клетках фибробластов легкого. Результаты в ссылке [174] предполагают, что существует разница в реактивности различных частиц TiO2, основываясь на составе кристаллической структуры (анатаза или рутила) по сравнению с некристаллическим TiO2, и размерами крупнее 10 микрон [174].

В исследовании Парка и др. [171] исследователи продемонстрировали, что наночастицы, состоящие из цинка, серебра и алюминия показали сходную токсичность в альвеолярных клетках человека. Дополнительно, эпидемиологические исследования на человеке предполагают связь между ингаляционным воздействием металлических наночастиц и возникновением лимфомы Ходжкина[139]. За исключением индукции опухолей посредством хронического воспаления и ситуации с перегрузкой легких (см. 9.3.4), существует немного данных по канцерогенезу наночастиц.

В целом, отрицательный результат пробы генотоксичности необходимо тщательно рассмотреть. Для исключения прямого генотоксического эффекта важным аспектом является потенциальное воздействие на клеточное отделение-мишень (ядро) для исследований in vitro и/или ткань для исследований in vivo. Тем не менее, необходимо отметить, что и косвенные эффекты (например, в результате индукции АФК) могут быть ответственны за генотоксичность.

9.3.2 Исследования генотоксичности in vitro

Исследование обратных мутаций у бактерий (ISO 10993-3), используемое для исследования генотоксичности, может не подходить для исследования мутагенности нанообъектов из-за неопределенности захвата нанообъектов, и, таким образом, воздействия ДНК [57], [58], [175]. Тем не менее, было продемонстрировано, что несколько нанообъектов проникло в Salmonella typhimurium, используемую в пробе обратных мутаций у бактерий Эймса [176]. Слабые генные мутации в штаммах сальмонеллы TA102, TA104 и YG3003 были вызваны C60 в поливинилпирролидоне, облученном видимым светом [177]. Проблематичной в пробах бактериальной мутации является интерпретация (и заключения) при получении отрицательного результата.

Для исследований генотоксичности нанообъектов рекомендуются клеточные системы млекопитающих из-за их потенциала к захвату нанообъектов. Следующие исследования обычно используются для оценки генотоксичности наноматериалов in vitro.

- Исследование генной мутации in vitro в клетках млекопитающих (проба tk лимфомы мыши, MLA); или проба мутации гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазы (ГГФТ). MLA имеет способность к обнаружению как

генных мутаций, так и хромосомных повреждений (формирование больших и малых колоний).

- Микроядерная проба in vitro для обнаружения цитогенетических повреждений в связке с пробой генной мутации (например, HPRT) или проба лимфомы мыши, обнаруживающая маломасштабные изменения секвенций (точечные мутации).

- Кометная проба (анализ единичной клетки методом гель-электрофореза) для обнаружения различных видов повреждений ДНК (например, одинарных и двойных разрывов нитей ДНК, оксидированных баз и перекрестных связей ДНК), в зависимости от условий пробы, например, двойные разрывы нитей являются нейтральной пробой; одинарные разрывы нитей – щелочной пробой; оксидативный ущерб зависит от добавления ферментов.

При исследовании генотоксичности in vitro могут случиться сходные ошибки как описано в 9.2. Дополнительно существуют и особые аспекты для рассмотрения.

Смысл добавления метаболических фракций печени S9 зависит от основного материала, покрытие и других добавок, присутствующих в наноматериале. Хотя неорганические частицы могут не подвергаться метаболической активации, другие материалы, возможно, могут. Для исследования некоторых неорганических нанообъектов (например, нанообъектов оксида металла), может не иметь смысла добавлять метаболические фракции печени S9 к пробам in vitro, потому что химические компоненты нанообъекта могут не быть метабилизированы. Тем не менее, для наноматериалов, которые содержат органические компоненты или химические соединения (например, наноматериалы на основе полимеров углерода) могут произойти метаболические трансформации. Дополнительно, наличие S9 или других белков, например, в сыворотке, может покрывать поверхность нанообъектов, таким образом влияя на их захват и реактивность. Следовательно, необходимо рассмотреть включение метаболической фракции печени S9.

Микроядерное исследование может быть использовано для исследования наноматериалов. Когда протокол требует использования цитохалазина B (cyt-B) для определения разделившихся клеток, необходимо определить, не влияет ли cyt-B на эндоцитоз и/или экзоцитоз наноматериалов или использовать  последовательный вариант пробы, когда cyt-B добавлен после периода воздействия и потенциального захвата. Известно, что cyt-B может влиять на клеточный захват нанообъектов [178] [179].

9.3.3 Исследования генотоксичности in vivo

Если показаны исследования in vivo, необходимо использовать надлежащие методы для установления, что исследуемый нанообъект достигает органа-мишени. Если это не может быть продемонстрировано, может понадобиться второе исследование in vivo в другом органе-мишени, для которого может быть продемонстрирован захват, для подтверждения отсутствия генотоксичности in vivo. Исследования подострой и/или субхронической токсичности in vivo могут быть использованы для определения распределения нанообъектов. Эта информация по распределению тканей может руководить выбором исследования генотоксичности in vivo для обеспечения того, что исследуемый орган имеет отношение к распределению и накоплению нанообъектов. Ошибкой пробы генотоксичности in vivo может быть то, что орган-мишень не подвергается воздействию исследуемых нанообъектов.

Были описаны предложения для объединения исследований генотоксичности с другими исследованиями in vivo [180], [181].

Для каждого протокола исследования необходимо учитывать путь воздействия в предназначенной популяции человека и воздействие на органы-мишени должно быть продемонстрировано. Результаты исследований токсикокинетики могут быть использованы для демонстрации воздействия на органы.

Следующие исследования обычно используют для оценки генотоксичности in vivo:

- микроядерное исследование эритроцитов или костного мозга грызунов;

- хромосомный анализ костного мозга грызунов

- анализ разрыва нитей ДНК (кометная проба in vivo).

Выбор подходящей тест-системы должен быть обоснован и отражен документально.

Если используются другие тест-системы in vivo для получения дополнительной информации по генотоксичности, решение должно быть

обосновано и отражено документально, используя научно доказанное обоснование.

Для любой пробы генотоксичности in vivo, такой как гелевая проба единичной клетки (кометная проба) рекомендуется определение органов-мишеней, основываясь на исследования токсикокинетики и/или субхронических исследований in vivo.

Существует несколько трансгенных животных моделей для определения повреждения ДНК после воздействия in vivo (OECD TG 488, 2013). Одной из этих моделей является трансгенная модель мыши Lac-Z, которая была использована для оценки генотоксичности нанообъектов TiO2 in vivo[182]. Модель состоит из мышей C57Bl/6 с накопленным плазмидом pUR288 (содержащий ген-репортер LacZ), вставленным гомозиготно в последовательности голова-хвост на обеих хромосомах 3 и 4 [182], [183]. Эта модель мыши позволяет оценить мутагенность в нескольких органах, что делает ее ценной моделью in vivo для исследования генотоксических эффектов и механизмов восстановления после воздействия химических агентов.

Другими трансгенными моделями, упомянутыми в OECD TG 488, для которых существует достаточно данных для их применения в этом TG, являются: lacZ бактериофаг мыши (Muta™Mouse); lacZ плазмид мыши; gpt дельта (gpt и Spi−) мыши и крысы; lacI мыши и крысы (Big Blue®). Проба позитивной селекции cII может быть использована для оценки мутаций в моделях Big Blue® и Muta™Mouse. Мутагенез в трансгенных моделях грызунов обычно оценивается как частота мутантов; тем не менее, если требуется, молекулярный анализ мутаций может предоставить дополнительную информацию (OECD 488).

9.3.4 Канцерогенность

Геном человека постоянно подвергается агентам, повреждающим ДНК, таким как активные формы кислорода, ультрафиолетовый свет и генотоксичные

химические вещества [184]. Множество исследований in vitro и in vivo обнаружили, что наноматериалы индуцируют повреждения ДНК и мутации. Связь между генотоксичностью и раком хорошо изучена, так что результаты этих исследований полезны для предсказания канцерогенности наноматериалов [185]. Хроническое воспаление, как предполагается для стержнеобразных нанообъектов [192], [193], может играть ключевую роль, так как оно может привести к повышенным уровням оксидантов. Хотя существует значительное количество информации, касающейся генотоксичности (см. 9.3.1), включая противоречивые результаты для многих наноматериалов, уровень понимания канцерогенности наноматериалов ограничен.

Хорошо известно, что генотоксичность и хроническое воспаление могут привести к канцерогенности. Также сообщалось, что биоперсистенция и индукция хронического воспаления могут индуцировать опухоли в легком [186] [187]. Эти эффекты могут быть вызваны так называемым «перегрузочным» дозированием [188]-[191]. Биоперсистенция в основном определяется химическим составом размера и формы нанообъектов (например, волокон). Некоторые наноматериалы, такие как нано TiO2 и углеродные нанотрубки (УНТ) были обозначены как участвующие в развитии опухолей в животных моделях [193]. Возможные механизмы включают повреждения ДНК и выработку в течение воспаления.

Оценка канцерогенного риска должна быть рассмотрена, если воздействие на человека является высоким или хроническим. Самыми распространенными исследованиями in vivo для оценки канцерогенного потенциала химических веществ являются исследование канцерогенности, описанное в EC B.32 и OECD 451, и комбинированное исследование хронической токсичности/канцерогенности, описанное в EC B.33 и OECD 453. Исследование канцерогенности для медицинских изделий описано в ISO 10993-3. Дополнительно, трансгенные животные, такие как модель мыши rasH2, могут быть использованы в качестве краткосрочного альтернативного исследования по сравнению с двухлетним исследованием канцерогенности [194], [195].

Тем не менее, необходимо отметить, что применение таких исследований должно оцениваться в каждом индивидуальном случае, так как их применимость не была продемонстрирована для нанообъектов.

9.3.5 Репродуктивная токсичность

Пока данные по репродуктивной токсичности наноматериалов остаются скудными, существует повышающийся интерес к изучению их потенциальных эффектов на репродуктивный механизм, клетки зародышевой линии, эмбриональное развитие и потомство. Так как наночастицы способны проникать сквозь биологические барьеры, существует вероятность пересечения барьеров репродуктивной системы (например, барьера кровь-семенники и плацентарный барьер) с потенциальным влиянием на жизнеспособность и функцию спермы, а также развитие эмбриона. Было продемонстрировано, что некоторые нанообъекты могут пересекать биологический барьер репродуктивных тканей, таких как барьер кровь-семенники или плацентарный барьер в зависимости от их типа и экспериментальных условий/моделей [196]. В недавнем обзоре пришли к выводу, что является вероятным, что НЧ могут перемещаться из дыхательных путей в плаценту или плод, но негативные эффекты также могут случаться вторично материнским воспалительным ответам[197]. Ущерб генетическому материалу посредством взаимодействия с молекулами ДНК также может привести к мутациям и повлиять на размножение и развитие будущих поколений.

Определение, требуется ли исследование репродуктивной генотоксичности, может быть сделано на основе воздействия и использования медицинского изделия, как включено в оценку риска. Если, основываясь на оценке риска медицинского изделия, таковое требуется, используемая оценка репродуктивной токсичности наноматериалов должна быть рассмотрена в соответствии с требованием ISO 10993-3.

Если достаточные и адекватные доказательства демонстрируют, что наноматериал или его метаболиты не достигают органов репродуктивной системы, нет необходимости в исследовании репродуктивной токсичности. Эти доказательства могут основываться на данных исследований абсорции, распределения, метаболизма и экскреции (АРМЭ).

Если не существует доказательств для исключения контакта с органами репродуктивной системы, необходимо рассмотреть исследования, особенно в следующих случаях:

a) медицинские изделия длительного или постоянного контакта, которые наиболее вероятно войдут в прямой контакт с репродуктивными тканями, эмбрионами или плодом;

b) энергооткладывающие медицинские изделия;

c) абсорбируемые или содержащие выщелачиваемые наноматериалы/наночастицы, для которых не было продемонстрировано полное выведение.

Необходимо отметить, что не рекомендовано применение некоторых методов воздействия, так как они могут вмешаться в пренатальное развитие. Например, интраперитонеальное введение может привести к прямой инъекции нанообъектов в саму матку или пересечь стену матки и напрямую повлиять на развивающиеся эмбрионы/плод. Также, ингаляционное воздействие «только через нос» может не быть подходящим для беременных самок, так как животные содержатся при стрессовых условиях и не имеют доступа к еде и воде[59].

В дополнение к ISO 10993-3, OECD 421 может быть использован для сбора начальной информации по возможным эффектам репродуктивной токсичности наноматериала. Результаты исследования также могут быть использованы для начальной оценки опасности и могут помочь в процессе принятия решения по необходимости дальнейших исследований. Если, в свете результатов скринингого исследования, дополнительные исследования были признаны необходимыми, они должны проводиться в соответствии с OECD 414, OECD 415, OECD 416 или OECD 422 по применимости.

9.4 Иммунотоксичность, раздражение и сенсибилизация

9.4.1 Общие принципы

ISO/TS 10993-20 представляет обзор иммунотоксикологии с особым учетом потенциальной иммунотоксичности медицинских изделий.

ISO 10993-10 описывает процедуру для оценки медицинских изделий и их составляющих материалов с точки зрения их потенциала к созданию раздражения и сенсибилизации кожи. Этот документ включает

- предварительные рассмотрения раздражения, включая виртуальные методы и методы in vitro для дермального воздействия,

- детали процедур исследований in vivo (раздражение и сенсибилизация) и

- ключевые факторы для интерпретации результатов.

Воспаление и аллергические/аутоимунные реакции могут возникнуть в результате воздействия нанообъектов на иммунную систему. Степень и тип реакций зависят от антигенных характеристик нанообъектов, их адъювантной

потенции, воспалительного эффекта и их способности активировать систему комплемента. Иммунный ответ затем может быть стимулирован или подавлен.

9.4.2 Иммунотоксичность

Большинство исследованных на настоящий момент наноматериалов составляют нанообъекты, которые, войдя в системный кровоток, оказываются в клетках СМФ (например, макрофагах, дендритных клетках или клетках Лангерганса), которые играют центральную роль в иммунной системе. Следовательно, потенциальная иммунотоксичность наноматериалов требует особого рассмотрения. В целом иммунотоксичность оценивается в течение исследования токсичности повторной дозы (например, 28 дней или 90 дней), во время которого могут быть обнаружены первые признаки иммуносупрессии и/или иммуностимуляции. Общие принципы исследований иммунотоксичности медицинских изделий описаны в ISO/TS 10993-20. Для медицинских изделий исследования иммунотоксичности обычно включают длительные исследования имплантирования (ISO 10993-6 и ISO 10993-11). Для нанообъектов необходимо рассмотреть альтернативные пути воздействия, такие как внутривенное введение для системного воздействия, например, как это сообщалось для серебра в ссылке [198].

Из-за сложности иммунной системы модели in vitro предоставляют надежный и предпочитаемый метод изучения функции иммунных клеток. Влияние наноматериалов на функцию иммунных клеток может быть изучено путем оценки сигнализирующих путей, таких как путь ядерного фактора каппа В, в конкретных иммунных клеточных линиях [199], [200]. Несколько проб in vitro были опубликованы Лабораторией нанотехнологической характеризации Национального института рака конкретно для исследований наночастиц и их эффекта на иммунные клетки (http://ncl.cancer.gov/working_assay-cascade.asp). Эти пробы предназначены для оценки таких параметров как фагоцитоз, хемотаксис и выработка окиси азота макрофагами в дополнение к многим другим конечным точкам.

Существует несколько обзоров по эффектам наноматериалов на иммунную систему [82] [207] [208] [209]. Нанообъекты использовались как гаптены или носители гаптенов, что обозначает, что они способны прилагать адъювантную активность, влияющую на иммунную систему [201] [202] [203] [204]. Для наночастиц серебра эффект на иммунную систему был обнаружен

как наиболее чувствительный параметр системной токсичности после внутривенного введения в течение 28 дней [198], [205].

Выпуск Methods в 2007 был конкретно посвящен животным моделям для оценки иммунотоксичности химических веществ[206]. ВОЗ опубликовала три документа Критериев качества окружающей среды (EHC) в рамках Международной программы по химической безопасности (ICPS) по иммунотоксичности (EHC 180), сенсибилизации (EHC 212) и аутоиммуности (EHC 236). Готовится документ EHC по иммунотоксичности наноматериалов.

9.4.3 Сенсибилизация

Нанообъекты и наноматериалы могут привести к сенсибилизации; тем не менее, их потенциал к сенсибилизации относительно неизвестен. Дополнительно, взаимодействие нанообъектов с белками ведет к формированию комплексов нанообъектов/белков, что, как вторичный эффект, может привести к сенсибилизации [210]. Дополнительно может понадобиться рассмотреть возможные иммунные реакции против белка как части комплекса нанообъектов/белков. См. также 8.2.2 на предмет формирования белковой короны.

На данный момент единственным типом ответа (гипер)чувствительности для нанообъектов, который был зафиксирован документально, является псевдоаллергия, обусловленная активацией комплемента (CARPA; см. 9.5.2).

Существующая научная литература описывает, в основном, отсутствие способности наночастиц к сенсибилизации [211]-[217]. Были использованы различные пробы, описанные в ISO 10993-10, включая пробу Бюлера (BT), пробу максимизации на морских свинках (GPMT), пробу регионарных лимфоузлов (LLNA), аппликационную пробу на человеке (HPT) и модифицированную GPMT (GPMT с поверхностным нанесением). В эти пробы были включены нанооболочки золота (150 нм), наночастицы серебра (10 нм), наночастицы оксида цинка (20 нм), наночастицы диоксида титания (от 20 нм до 100 нм), полистиреновые латексные шарики (50 нм), фуллерены C60 (1 нм), наночастицы диоксида кремния (от 7 нм до 10 нм) и углеродные нанотрубки (от 1,8 нм до 60 нм).

Исследования сенсибилизации BT, LLNA, HPT и модифицированная GPMT могут не быть эффективными для многих наноматериалов из-за барьерной функции кожи [218]. Клетки-мишени и органы-мишени для сенсибилизации,

дендритные клетки в коже и дренирующем лимфоузле могут не достигаться нанообъектами. Следовательно, отрицательный результат не может быть интерпретирован как наноматериалы, не имеющие сенсибилизирующих свойств; этот отрицательный результат может появиться как следствие неспособности нанообъектов проникнуть через поверхность кожи. В модифицированной GPMT исследуемые вещества не вводились параллельно с полным адъювантом Фрейнда (FCA), а наружно наносились на место (воспаления), где был введен FCA [58], [219]. Необходимы дальнейшие исследования для изучения этого вопроса. При подтверждении возможна необходимость разработки новых проб сенсибилизации конкретно для наноматериалов.

Существует несколько проб сенсибилизации in vitro, которые были разработаны в ответ на запрет в Европе на проведение исследований косметических ингредиентов на животных и директиву REACH, конкретно затрагивающую методы без исследований на животных. Наиболее широко исследованными являются прямая проба пептидной реактивности (DPRA), исследование активации линии клеток человека (h-CLAT), KeratinoSens и SenCeeTox. В настоящее время неясно, способны ли эти пробы in vitro оценить потенциал к сенсибилизации созданных наноматериалов.

9.4.4 Раздражение

В соответствии с ISO 10993-1 исследования раздражения (включая внутрикожную реактивность) должны быть рассмотрены для оценки потенциала к раздражению медицинских изделий, материалов и/или их экстрактов, используя надлежащее место для нанесения, такое как кожа, глаз и слизистая оболочка в подходящей модели. Это требование также применимо к наноматериалам. Проводимое исследование или исследования должны быть

подходящими для пути (кожа, глаз, слизистая) и длительности воздействия согласно ISO 10993-10.

Различные свойства нанообъектов могут повлиять на их захват после воздействия на кожу, глаз или слизистую; эти свойства включают (но не ограничиваются таковыми) размер, форму, площадь поверхности, поверхностный заряд, поверхностную энергию/активность, растворимость, состояние агрегации, полидисперсность и кинетику растворения ионов[218]. Более крупные нанообъекты менее вероятно проникают через кожу, в то время как их более мелкие аналоги могут быть способны достигнуть глубокий эпидермис, дермис и нижние слои клеток [96], [220], [221]. Дополнительно, также необходимо рассмотреть эффективный размер (т.е., гидродинамический радиус) функционализированных нанообъектов, так как он будет определять их взаимодействия с кератиноцитами, которые могут повлиять на проникновение после воздействия. Размер также может иметь эффект на проникновение через кожу, при этом сферические нанообъекты демонстрируют более высокое проникание по сравнению с удлиненными нанообъектами [222].

Химический состав главного наноматериала также может повлиять на потенциальное раздражение, вызванное наноматериалами. Некоторые исследования демонстрируют, что нанообъекты Au проникали в более глубокие слои кожи, в то время как наночастицы Ag [223] и TiO2 оставались в роговом слое [224]. Существуют доказательства, что конкретные нанообъекты (например, дендримеры на основе углерода) способны проникать через кожу в определенной степени [225]. Тем не менее, было обнаружено, что одностенные углеродные нанотрубки имеют минимальное раздражение кожи и глаза при исследовании in vivo согласно OECD TG 404 и OECD TG 405, соответственно [216]. Поверхностный состав нанообъекта также важен для потенциального проникновения сквозь кожу. Например, сообщалось, что поверхностный заряд влияет на проникновение квантовых точек и высвобождение цитокинов [226]. В частности, поверхностная функционализация или дериватизация покрытия нанообъекта может являться причиной токсичности скорее, чем сам нанообъект [173] [227]; следовательно, необходимо тщательно планировать методы исследования и интерпретировать результаты исследований.

Большинство опубликованных данных предполагает, что неповрежденная и даже обожженная солнцем кожа является хорошим барьером против проникновения нанообъектов и что проникновение в кожу далее эпидермальных слоев не происходит [228]-[233]. Тем не менее, волосяные фолликулы, потовые железы и поверхности, поврежденные в результате механической травмы (например, порезы, царапины), дерматологического состояния (например, дерматит, псориаз, экзема), патологических состояний (например, инфекция, воспаление) и световое повреждение (например, солнечный ожог), могут быть более подвержены захвату наноматериала через кожу. Дополнительно, применение отдельных косметических ингредиентов может увеличить проникновение через кожу [234].

Для материалов или изделий, контактирующих с пациентом путем иным, чем неповрежденная кожа, необходимо рассмотреть исследование внутрикожной реактивности для оценки локализованной реакции ткани на наноматериалы. Это исследование может быть применимо в тех случаях, когда определение раздражения исследованиями кожи или слизистой не является применимым (например, когда медицинские изделия имплантированы или имеют контакт с кровью). Внутрикожное введение нанообъектов обходит роговой слой и, таким образом, нанообъекты могут иметь более высокий потенциал к раздражению фибробластами, чем дермальное воздействие [235]-[238]. Это исследование также может быть полезно, когда наноматериалы являются гидрофобными (см. ISO 10993-10). Для других клинических путей воздействия раздражение может быть оценено местным нанесением наноматериалов.

По текущей схеме ISO 10993-10 исследования раздражения слизистой приводятся в Приложении B как особые исследования раздражения. Выбор этих методов исследования должен быть обоснован, основываясь на конкретных условиях применения и путях воздействия материалов и изделий. Исследования нескольких нанообъектов продемонстрировали, что исследования глазного раздражения сопоставимы или более чувствительны, чем исследования дермального раздражения при обнаружении потенциальных разрушительных эффектов, вызванных этими материалами [216], [239]. Существует мало информации в опубликованной литературе по использованию других методов раздражения слизистой для исследования нанообъектов.

Были предприняты различные попытки для оценки и валидации моделей раздражения кожи in vitro в качестве альтернативных методов для исследования наноматериалов. Тем не менее, необходимо рассмотреть многие аспекты при выборе моделей и плана исследования. В то время как одни исследования продемонстрировали эквивалентные результаты in vitro и в моделях дермального раздражения, другие сообщали о потенциальных артефактах, вызванных вмешательством из-за взаимодействия нанообъектов с тестовыми реагентами или интерлейкинами. Существует также недостаток исследований, сравнивающих эффективность различных типов моделей кожи при оценке наноматериалов [239]-[241].

Проба прозрачности/непрозрачности бычьей роговицы (BCOP) и исследование раздражения глаза EpiOcular™ (EIT) использовались для оценки нескольких НМ на предмет их способности к окулярному раздражению[242]. Некоторая раздражительная активность наблюдалась только для наносеребра в исследовании раздражения глаза EpiOcular™ (EIT), в то время как различные результаты были отмечены с BCOP. Некоторые сухие порошковые наноматериалы [металлические оксиды (ZnO, TiO2, CeO2), аморфный SiO2 и МУНТ], три органических пигмента, кварц и тальк были отрицательными в обеих пробах.

9.5 Гемосовместимость

9.5.1 Общие принципы

Оценка гемосовместимости должна проводиться на медицинских изделиях, содержащих наноматериалы, в прямом или косвенном контакте с кровью. Более того, даже для изделий, не предназначенных для контакта с кровью, при обнаружении токсикокинетическим исследованием потенциального перемещения свободных наноразмерных частиц, выделяемых из медицинского изделия в системный кровоток, также необходимо рассмотреть гемосовместимость.

ISO 10993-4 предоставляет общие требования для оценки взаимодействий медицинских изделий с кровью. ISO описывает:

a) категоризацию медицинских изделий, предназначенных для контакта с кровью, основываясь на предназначенном применении и длительности контакта, как определено в ISO 10993-1;

b) фундаментальные принципы, управляющие оценкой взаимодействия изделий с кровью;

c) обоснование структурного выбора исследований согласно конкретным категориям, вместе с принципами и научной основой этих исследований.

Взаимодействия с кровью делятся на несколько категорий, основанных на первично процессе измеряемой системы: гематология, гемолиз, тромбоз, коагуляция, активация тромбоцитов и активация системы комплемента.

Эти параметры также применимы к оценке гемосовместимости для наноматериалов вместе с особыми положениями, описанными ниже. Из-за их размера, нанообъекты могут быть способны мигрировать и достигать системы кровотока, где они могут индуцировать протромботические эффекты и активацию тромбоцитов. Оценка гемосовместимости должна, таким образом, быть рассмотрена для наноструктурных материалов, изделий, содержащих наноматериалы и нанообъектов, выделенных из изделий в прямом или косвенном контакте с циркулирующей кровью.

Многие ответы на медицинские изделия, которые могут произойти в крови, связаны с тем, что площадь поверхности изделия входит в контакт с кровью. Следовательно, соотношение площади поверхности изделия к объему цельной крови под воздействием (см2/мл цельной крови, WB) является важным фактором для оценки гемосовместимости. Другие факторы, влияющие на взаимодействия с кровью, включают геометрию и химию поверхности. Исследование дозового ответа должно быть рассмотрено для наноматериалов, используя подходящие модели in vitro и in vivo для измерения безопасности для соответствующих категорий взаимодействия с кровью, отмеченных выше. См. также ISO 10993-4.

9.5.2 Активация системы комплемента

Система комплемента задействуется в природной иммунной защите против чужеродных сущностей путем опсонизации материалов для позволения распознавания и захвата макрофагами. Сообщалось, что взаимодействие между нанообъектами и системой комплемента регулируется несколькими факторами, включая размер, морфологию и поверхность[128]. Абнормальные

повышения в активации системы комплемента из-за наличия наноразмерных материалов в крови могут индуцировать значительные воспалительные реакции. Следовательно, активация комплемента должна быть включена в качестве части оценки биологического риска наноматериалов, особенно, если они предназначены для прямого контакта с циркулирующей кровью или если существует потенциал миграции свободных наноразмерных частиц в системный кровоток.

Активация комплемента может привести к реакции острой гиперчувствительности [243]. Этот конкретный тип синдрома гиперчувствительности называется псевдоаллергией, обусловленной активацией комплемента (CARPA). Существует несколько отчетов о каскадной активации такого типа, индуцированной пегилироваными липосомами полиэтиленгликоля и другими наноразмерными веществами. Такие индукторы CARPA включают следующее: липосомные лекарственные средства, мицеллярные растворители, рентгеноконтрастные агенты, углеродные нанотрубки, нанопрепараты на основе липосом и полимеров, везикулы с покрытием ПЭГ и другие препараты на липидной основе, стабилизированные фосфолипид-метокси ПЭГ конъюгатом [244], [245].

9.5.3 Особые принципы для исследования на гемосовместимость

Гемосовместимость является ключевым аспектом для наноматериалов, контактирующих с кровью. Причиной этому является тот факт, что белки из крови немедленно адсорбируются на поверхность нанообъектов, что ведет к каскаду событий, который в итоге приведет к успеху или провалу медицинского изделия. В зависимости от их размера/площади поверхности и других присущих или приобретенных характеристик поверхности нанообъекты могут вызвать переменные результаты гемосовместимости. В самом деле, сообщалось, что размер и шероховатость поверхности играют важные роли в степени адсорбции белка сыворотки крови, адгезии и активации тромбоцитов и кинетики свертывания цельной крови [246], см. также 8.2.2.

Если материалы с наноструктурами на их площади поверхности вполне могут быть оценены напрямую, используя традиционные методы, описанные в ISO 10993-4, оценка гемосовместимости свободных нанообъектов может быть гораздо более проблематичной. Из-за их более высокого соотношения поверхность/объем по сравнению с макроматериалами гораздо большее

количество сывороточного белка может немедленно адсорбироваться на свободные нанообъекты, искажая последующий каскад реакций, происходящий в крови как только чужеродные тела поступили в системный кровоток. Также взаимодействия с тромбоцитами, факторами свертывания и эндотелиальными клетками могут быть изменены из-за потенциальной агрегации/агломерации свободных нанообъектов при контакте с кровью. В свете этих потенциальных препятствий исследованиям in vitro особое внимание следует уделить воспроизводимости, надежности и чувствительности используемых методов прежде чем делать какие-либо заключения касательно гемосовместимости свободных нанообъектов. Следует отметить, что стандартный метод исследования для анализа гемолитических свойств наночастиц был опубликован Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM E2524), адаптированным из Стандартных практик ASTM F756, которым обычно следуют для оценки гемолитических свойств макроматериалов.

Необходимо отметить, что провоспалительные и прокоагулянтные факторы (например, TNF-a, IL-6, IL-8, MCP-1, тканевой фактор) из эндотелиальных клеток могут быть индуцированы НЧ[247]. Как прокоагулянтный, так и провоспалительный потенциал НЧ может быть обнаружен в эндотелиальных клетках и модели сокультивирования моноцитов [248] [249]. Таким образом, рекомендуется, чтобы в дополнение к основному скринингу гемосовместимости, также должны быть определены активация эндотелиальных клеток и/или моноцитов, а также взаимодействие эндотелиальных клеток, моноцитов с НЧ (например, путем оценки маркеров молекул клеточной адгезии, таких как CD54/CD106/CD62E, провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-6, IL-8, MCP-1 и прокоагулянтных факторов).

9.6 Системная токсичность

Профиль системной токсичности наноматериалов не может быть предсказан на основе профиля системной токсичности соответствующих макроматериалов. Это особенно вызвано их способностью перемещаться в организме и достигать органов достаточно недоступных для обычных материалов. Нанообъекты были описаны как потенциально пересекающие все защитные барьеры, включая ядерную оболочку, гематоэнцефалический и феталоплацентарный барьеры. Следовательно, следует рассмотреть системную токсичность нанообъектов.

Одним ключевым параметром при рассмотрении потенциала системной токсичности наноматериалов является их профиль растворимости. Растворимые наноматериалы растворяются при контакте с тканями или жидкостями, как и растворимые макроматериалы в медицинских изделиях. Тем не менее, с плохо растворимыми наноматериалами способность организма к очистке и защитные механизмы могут быть быстро перегружены, что ведет к долгосрочному системному накоплению, что может вызвать отрицательные эффекты. Биоперсистенция нерастворимых наноматериалов может привести к изменениям в лизосомальной проникаемости и ферментной активности и апоптозу макрофагов. В зависимости от их клинического применения и естественных свойств наноматериалов оценка их потенциальной системной токсичности должна рассмотреть несколько продолжительностей воздействия (см. ISO 10993-11).

Нанообъекты могут потенциально распределиться по всему организму, необходимо рассмотреть выбор тканей/органов, предназначенных для гистопатологических исследований (ISO 10993-11), отдельно в каждом конкретном случае с особым акцентом на СМФ (например, особенно печени, селезенке), почках, мозге, костном мозге и других, в зависимости также от пути введения и предназначенного клинического использования.

Особое внимание должно быть уделено вводимой дозе; метрика дозы массы или концентрации, обычно применимая к макроматериалам, может не быть подходящей для наноматериалов, системная токсичность которых будет в основном зависеть от взаимодействия самой частицы с биологической системой. Количество введенных частиц и/или итоговая площадь поверхности, воздействующая на пациента, могут быть более подходящими параметрами для описания взаимоотношения доза-ответ.

Тем не менее, масса является удобной метрикой дозы с точки зрения дозирования. Когда все метрические параметры известны, доза в массе может быть легко преобразована как доза на количество частиц и/или доза на площадь поверхности.

Также размер дозы и частота дозирования могут повлиять на результат исследования системной токсичности. Воздействие нанообъектов может перенасытить или стимулировать захват в органах, особенно органах СМФ. Исследования на грызунах, когда углеродные и поли(лактид-ко-гликолидные)

нанообъекты были введены внутривенно, показали, что фагоцитарные клетки в печени и селезенке могут быть перенасыщены с перераспределением нанообъектов в другие органы в результате [130] [131]. Когда Биоцци и др. [132] ввели углеродных нанообъекты в кровь крыс, они наблюдали, что захват в печени был улучшен повторным дозированием. Они предположили, что перемена в поведении была связана с адаптацией СМФ к новым условиям, особенно к уровню нанообъектов в крови [132]. В других исследованиях, когда нанообъекты как коллоиды углерода были введены внутривенно дозой, вызвавшей блокаду захвата частиц печенью, фагоцитарная активность печени вернулась к нормальной после 3 дней до 6 дней [250], [251].

9.7 Пирогенность

Как все поверхности материалов, наноматериалы могут быть покрыты бактериальными эндотоксинами или липополисахаридом (LPS), особенно если наноматериалы производились при нестерильных условиях или в присутствии воды. Наличие эндотоксинов на поверхностях наноматериалов может вмешаться во взаимодействие между наноматериалами и биологическими системами и повлиять на результаты оценки (например, неспецифичное воспаление). Необходимо отметить, что терминальная стерилизация (сухой жар, влажный жар, этиленоксид, гамма- и электронно-лучевое излучение) не дезактивируют бактериальный эндотоксин. Фармакопея США рекомендует обработку материалов при достаточном времени и температуре для достижения редукции ≥3-log в активности эндотоксина (обычно по меньшей мере 250°C в течение по меньшей мере 30 мин) (USP 1995) (см. 6.9.1).

ISO 29701 описывает пробу лизата амебоцитов мечехвоста (LAL) для определения эндотоксина в образцах наноматериалов для применения в биологических системах in vitro на клеточной основе. Другим методом является исследование активации моноцитов (MAT), валидированный количественный метод, который использует естественный человеческий механизм повышенной температуры и может быть применен для исследования на эндотоксины, связанные с наноматериалами, а также другие биологические пирогены (например, дрожжевые, паразитические и вирусные пирогены) [84]-[86]. Информация, относящаяся к эндотоксиновому исследованию наноматериалов также включена в 6.9.1 и ISO 10993-11. Дополнительные вспомогательные ресурсы включают USP 85, USP 151 и ANSI/AAMI ST72. В дополнение к

пирогенности, опосредованной эндотоксином, необходимо рассмотреть пирогенность, опосредованную наноматериалам как часть биологической оценки наноматериалов, согласно ISO 10993-11.

9.8 Имплантация

Имплантационные исследования для медицинских изделий описаны в ISO 10993-6. В зависимости от типа медицинского изделия, могут быть рассмотрены различные локации имплантации (например, подкожная, внутримышечная, внутричерепная и т.д.). Для свободных нанообъектов необходимо рассмотреть прямую инъекцию в соответствующую ткань.

Особое внимание должно уделяться миграции нанообъектов в местный дренирующий лимфоузел с точки зрения возможного выделения нанообъектов из медицинского изделия.

При использовании исследования имплантации для оценки потенциальной системной токсичности, необходимо учитывать требования как ISO 10993-6, так и ISO 10993-11.

Необходимо осознавать, что контрольный материал часто используется в имплантационных исследованиях. Существуют некоторые сертифицированные наноматериалы сравнения, стандартизированные для измерений размера.

Дополнительно, сейчас доступны так называемые «репрезентативные» наноматериалы, которые являются широко используемыми коммерческими наноматериалами; см. 5.3.

10 Представление характеризации и материалов исследования

Отчет об исследовании, содержащий данные по характеристикам и биологическим эффектам наноматериалов, должен включать, где применимо, следующую информацию, но не ограничиваться ею:

a) описание изделия и наноматериала и подробности, используя соответствующие физико-химические характеристики, здесь отмеченные:

1) определение наноматериалов, включая химический состав и структуру;

2) размер;

3) морфология;

4) скорость/состояние агломерации и агрегации;

5) растворимость;

6) поверхностный заряд, площадь и химия поверхности;

7) описание предназначенного применения, характера и длительности биологического контакта/взаимодействия;

8) доказательства чистоты наноматериала в готовом изделии, если применимо, и определение и исчисление каких-либо выщелачиваемых и/или химических осадков;

9) аналитические данные для поддержки стабильности наноматериала (например, для нанообъектов это может включать скорость/состояние агрегации, используя основные образцы и различные дозовые растворы, используемые в различных пробах);

b) приготовление образцов (например, экстракты, прямой контакт) и условия исследования (концентрация наноматериала и среда, материал емкости), включая идентификацию примененных стандартных протоколов;

c) стандартные аналитические методы, если применимо;

d) описание аналитических методов исследования, включая пределы квантификации;

e) оценка деградации материала медицинского изделия и потенциального выделения нанообъектов, включая обоснования для поддержки адекватности условий эксперимента для среды предназначенного использования изделия;

f) описание методов исследования деградации материала медицинского изделия и потенциального выделения нанообъектов, условий исследования, материалов и процедур исследования, включая контроли;

g) определение и исчисление продуктов деградации (например, форма и состояние продуктов деградации, их стабильность и используемые контроли);

h) доказательство валидации исследования, включая использование надлежащих контролей и поддерживающих обоснований, где применимо;

i) изложение результатов;

j) интерпретация, обсуждение результатов и выводы;

k) заявление о соответствии надлежащим методам лабораторной практики и/или системам контроля качества для исследовательских лабораторий (например, ISO/IEC 17025).

При разработке и валидации новых методов проводимое исследование должно содержать информацию в соответствии с ISO/TR 13014.

11 Оценка риска

11.1 Общие принципы

Хотя общие принципы оценки химического риска считаются применимыми к наноматериалам [55] [59] [252] [253], наноматериалы представляют собой особые проблемы, включая уникальные физико-химические свойства, более высокую композиционную неясность, меняющиеся свойства в биологических системах, сложности в измерении воздействия и подходящие решения по метрикам дозы, которые могут потребовать особого руководства. Следовательно, прозрачность важна в течение процесса оценки риска, когда следует обсудить включение и исключение данных, предположения, вариативность и неясности. При отсутствии ключевых данных оценщик риска не будет способен завершить оценку риска. Следовательно, из оценки должно быть ясно, как была учтена информация при определении финальной оценки риска. Необходимо отметить, что оценка биологического риска наноматериалов включает как растворимые, так и нерастворимые фракции наноматериала. Признается, что критическая информация, необходимая для оценки риска наноматериалов, часто может быть недостаточной, что ведет к значительной неясности. Ожидается, что число таких неясностей сократится с появлением новых подходящих данных испытаний и исследований наноматериалов. Периодическая переоценка риска, связанного с использованием наноматериала, должна быть рассмотрена при поступлении новой информации.

Потенциальная биоперсистентность/биоаккумуляция наноматериалов представляет особую проблему для оценки риска по отношению к оценке химического риска. Во многих смыслах организм может не быть способен метаболизировать или активно разделить наноматериал, что приводит к потенциальной неопределенной персистенции внутри тканей или клеток. Персистенция внутри тканей или клеток была продемонстрирована для различных типов наноматериалов, включая серебро [90], [254], оксид цинка, диоксид титания [255], наночастицы золота [237], [238] и углеродные нанотрубки [239]. Также сообщается о длительной персистенции для нанообъектов TiO2 [259]. Конкретные биологические эффекты, связанные с этой персистенцией, не очень хорошо поняты, но существуют некоторые

доказательства, которые позволяют предположить, что данный феномен может вызвать состояние постоянного воспаления, которое может в итоге привести к канцерогенезу [192], [260]. Дополнительно, необходимо рассмотреть высвобождение нанообъектов в результате износа/старения/использования медицинских изделий, произведенных без применения наноматериалов.

Процесс управления рисками для биологической оценки медицинских изделий описан в ISO 10993-1:2009, приложение B. ISO 10993-1 не определяет такие термины как оценка риска, рассмотрение риска и анализ риска, но следует формулировкам ISO 14971 и руководствующему документу ISO/TR 15499. Тем не менее, в ISO 10993-1:2009, Приложение B, рассмотрение риска расширена и также включает анализ и контроль риска. ISO/TR 15449 предоставляет более детальные советы по проведению анализа биологического риска в рамках процесса управления рисками, чем ISO 10993-1. Обзор процесса управления рисками предоставляется в блок-схеме в Рисунке 1, но область применения данного документа ограничивается оценкой риска, которая включает рассмотрение и анализ риска. Риск описан в ISO 14971 как продукт двух независимых факторов: вероятность ущерба и серьезность такового ущерба.

Процесс оценки риска для наноматериалов развивается и многие инструменты находятся в разработке для помощи в оценке рисков наноматериалов, такие как виртуальные технологии наноинформатики [261], численное отношение активности наночастиц (QNAR) [262]-[264], модели воздействия [265], [266], физиологически обоснованная фармакокинетическая модель (ФКОФ)[248] [249], исследование системной токсикологии и скрининг высокой пропускной способности [269] см. ISO/TR 16197. В настоящее время эти инструменты не часто используются для поддержки регистрационных документов для наноматериалов. Тем не менее, их значимость может вырасти в будущем. Совокупность доказательств является другим термином, часто упоминаемым в документах по оценке риска, который может быть полезным [271], [272]. ОЭСР предоставляет обобщение важных факторов для рассмотрения при оценке риска наноматериалов, которые также применимы к медицинским изделиям [252].

Рисунок 1 предоставляет обзор всего процесса управления рисками, основываясь на ISO 10993-1, но область применения данного документа ограничена оценкой риска, представленной в рисунке 1 выше затемненной части. Затемненная часть в рисунке 1 обозначает контроль риска как часть управления рисками.

Используются ли наноматериалы как сырьевые материалы в изделии и/или существует ли потенциал выделения нанообъектов путем деградации, износа или обработки in situ и/или имеет ли изделие наноструктурные поверхности (Положения 5 и 7)?

Руководство

не применяется

нет

Отразите документально обоснование об отсутствии необходимости в дальнейших исследованиях (Положение 12)

да

Существует ли потенциал воздействия наноматериалов или наноструктурной поверхности на пациентов (11.2)?

Проведите физическую и химическую характеризацию наноматериала и/или наноструктурной поверхности изделия (Положение 5)

Охарактеризуйте воздействие, возникающее от контакта с наноматериалом (11.2)

Определите потенциальную опасность, возникающую от контакта с наноматериалом (11.3)

Охарактеризуйте потенциальную опасность, возникающую от контакта с наноматериалом (11.3)

Проведите расчет степени риска путем оценки вероятности ущерба, основанной на предназначенном применении, предвиденном нецелевом использовании и сценариях воздействия (11.4)

Провести анализ риска, оценив обозначенный риск против предопределенного критерия приемлемости для определения необходимости контромля риска (11.5)

Приготовьте отчет о биологической оценке

(приложение 12)

Контроль риска необходим?

нет

,

Примените контроль риска

Послепроизводственный контроль, если необходимо

Рисунок 1 — Обзор процесса управления рисками

11.2 Оценка воздействия

Возможность риска чаще всего характеризуется оценкой воздействия, клиническим опытом или сравнением с похожими применениями. Для наноматериалов, используемых в медицинских изделиях, это связано с потенциальным выделением из изделия и формированием нанообъектов. Оценка воздействия нацелена на установление количества наноматериала, воздействующего на пациента и определения, делает ли воздействие нанообъекты доступными для местных тканевых ответов и/или системного воздействия. Следовательно, становится важным описание сценария воздействия и установление высвобождения, миграции и формирования нанообъектов из медицинских изделий путем выбора точных методов исследования. Рассмотрите для оценки воздействия:

- интенсивность, частоту и длительность контакта;

- путь воздействия (например, ткань/кровь, дермальный, оральный или респираторный);

- скорость забора или захвата;

- биодоступность.

Изначально главное внимание уделяется расчету вероятности и степени абсорбции/распределения нанообъектов в организме путем имитации воздействия, измерения реального воздействия или делая предположения о воздействии. Системный захват может, тем не менее, различаться при разных условиях воздействия, путях воздействия, состоянии здоровья пациента и биодоступности. Воздействие путем ингаляции, внутривенной инъекции или тканевой имплантации часто нуждается в большем внимании, чем оральное или дермальное воздействие.

Во время оценки воздействия проблематичной является характеризация наноматериала. Она может быть затруднена in vivo, особенно в тканях и физиологических жидкостях из-за ограниченного наличия аналитических методов, а также из-за низких концентраций. Другим ограничением является то, что химический анализ не всегда предоставляет информацию о частичном характере наноматериала. Следовательно, характеризации может понадобиться подтвердить, находится ли наноматериал в твердой, растворенной, деградированной форме. Было продемонстрировано, что отдельные наноматериалы (например, наносеребро) могут растворяться или

выделять ионы металла, которые могут преципитировать в новые наноматериалы с другим химическим составом [90], [272]. Аналитические методы должны быть описаны и обоснованы. Избранная оценка воздействия должна принять во внимание такие аспекты как:

- пригодность;

- чувствительность;

- надежность;

- точность;

- пределы обнаружения;

- форма материала (твердая, растворимая или деградированная);

- источники переменности и неясности

11.3 Определение биологической опасности

Опасность является потенциальным источником ущерба. Все известные и разумно предсказуемые опасности, связанные с наноматериалом, в нормальных и разумных условиях отказа должны быть определены. Тем не менее, для причинения ущерба должна произойти опасная ситуация, которая часто включает последовательность событий. Определение и характеризация этих событий являются важными, если существует необходимость оценить риски.

Когда оценщики риска проводят стадию определения/характеризации опасности, они должны учесть следующее:

- результаты обзора литературы;

- результаты характеризации материала;

- приготовление образцов;

- выбор и описание дозы;

- методы исследования;

- токсикокинетику;

﻿- описание опасности, включая дозовый ответ и способ действия.

Для некоторых типов биологических эффектов невозможно вывести типичное токсикологическое взаимоотношение доза-ответ. В таких случаях необходимо использовать другие методы для характеризации опасности и классификации серьезности ущерба. Здесь особое внимание должно быть уделено тому как появляются опасные ситуации и характеру их результатов. Примеры таких биологических эффектов включают реакции на инородное тело

с имплантированными наноматериалами и свертывание крови из-за поверхностной структуры и дизайна наноматериала. Надлежащее документирование таких других типов биологических эффектов необходимо для обеспечения прозрачности и отслеживаемости.

11.4 Расчет степени риска

Принципы расчета степени риска считаются применимыми для наноматериалов, но могут быть более сложными из-за текущего ограниченного понимания того как наноматериалы взаимодействуют с тест-системами и организмом человека. Подход совокупности доказательств и принципы по выведению переносимых величин забора, описанные в ISO 10993-17, могут быть полезны в этом процессе. ISO 10993-17 предоставляет руководство по использованию факторов неясности и устанавливает переносимую величину забора для выщелачиваемых веществ и может быть полезно для наноматериалов, которые могут стать доступными для системного воздействия путем высвобождения, деградации, износа или из-за своего строения.

Вся доступная и подходящая информация из обзоров литературы, биологической оценки, клинического применения и оценки воздействия должна быть использована для оценки риска наноматериала для здоровья. Более того, качество, надежность и соответствие информации также должны быть приняты в расчет. Данные, используемые для расчета степени риска должны быть оценены на предмет надежности, основываясь на:

- подтверждении сущности и физико-химических свойств исследуемого материала по отношению к оцениваемому материалу;

- были ли данные получены согласно принятому подходу исследования или измерения;

- был ли примененный подход принят для исследования наноматериалов.

Идентифицированные и охарактеризованные риски сравнивают с воздействием или возможностью опасности к причинению ущерба. Риск появляется, если существует вероятность ущерба. Если невозможно определить воздействие (вероятность ущерба), оценка риска, после принятия худшего сценария воздействия, может зависеть только от серьезности опасности. Тем не менее, так как риск является функцией воздействия, а как частота, так и длительность являются факторами воздействия, вероятность ущерба возрастет с ростом любого из этих факторов.

11.5 Анализ риска

Анализ риска – это процесс, в котором расчетные риски оценены по предопределенному критерию приемлемости для определения необходимости контроля риска. Этот процесс идентичен для всех медицинских изделий, вне зависимости, содержат ли они наноматериалы. Как и со всеми изделиями, качественный анализ риска может быть необходим, если наличествующие данные для количественного анализа риска недостаточны. Уровень риска зависит не только от потенциальной серьезности опасности и вероятности вредного воздействия, но также и от предназначенного применения изделия.

12 Отчет о биологической оценке

Отчет о биологической оценке должен содержать пункты, описанные в ISO 10993-1, включая более конкретную информацию касательно применения наноматериалов. Оценивающие эксперты, имеющию необходимые знания и опыт, должны определить и отразить документально:

a) стратегию и содержание программы для биологической оценки медицинского изделия, которое содержит, вырабатывает или состоит из наноматериалов/нанообъектов;

b) критерий для определения приемлемости риска, связанного с наноматериалом/наноматериалами для предназначенной цели соответственно плану управления рисками;

c) адекватность материальной характеризации медицинского изделия и наноматериалов;

d) обоснование выбора и/или отказа от исследований и степень неясности в интерпретации этих исследований;

e) интерпретацию соответствующих сушествующих данных и результаты исследований, относящихся к медицинскому изделию;

f) любые дополнительные собранные данные для завершения биологической оценки;

g) общие заключения по биологической безопасности для медицинского изделия и любую степень неясности при делании таких заключений.

Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993 (все части) Оценка биологическая медицинских изделий. | IDT | ГОСТ ISO 10993 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. |
| ISO/TR 13014:2012 Нанотехнологии. Руководство по физико-химическому описанию материалов с заданной наношкалой для токсикологической оценки | * |  |
| ISO 14971:2007 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям | IDT | ГОСТ ISO 14971-2011 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям |
| *Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует до его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном фонде технических регламентов и стандартов Примечание - В настоящем стандарте использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1]	ISO 9276 (все части), Гранулометрический анализ. Представление результатов

[2] 	ISO 9277, Определение удельной площади поверхности твердых тел по адсорбции газа с применением метода Брункера, Эммета и Теллера (BET - метод)

[3] 	ISO 10801, Нанотехнологии. Генерирование металлических наночастиц для испытаний токсичности ингаляции методом испарения/конденсации

[4] 	ISO 10808, Nanotechnologies — Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing

[5] ISO 11360, Нанотехнологии. Методология классификации и категоризации наноматериалов

[6] 	ISO/TS 12025, Наноматериалы. Количественное определение выхода нано-объектов из порошков путем создания аэрозолей

[7] 	ISO 13084, Поверхностный химический анализ. Масс-спектрометрия с вторичным ионом. Калибровка шкалы массы для масс-спектрометра

[8]	 ISO/TR 13097, Руководящие указания по определению характеристик дисперсионной стабильности

[9] 	ISO 13099 (все части), Коллоидные системы

[10] 	ISO 13121, Нанотехнологии — Оценка рисков для наноматериалов

[11] 	ISO 13318 (все части), Определение гранулометрического состава методами центробежного осаждения в жидкости

[12]	 ISO 13320, Гранулометрический анализ. Методы лазерной дифракции

[13]	 ISO 13322 (все части), Анализ размеров частиц. Методы анализа изображений

[14] 	ISO/TR 14187, Поверхностный химический анализ. Описание характеристик наноструктурных материалов

[15] 	ISO 14488, Материалы на основе твердых частиц. Отбор и деление проб для определения характеристик частиц

[16]	 ISO 14887, Подготовка образца. Процедуры диспергирования порошков в жидкостях

[17] 	ISO 15471, Химический анализ поверхности. Электронная оже-спектроскопия. Описание отдельных рабочих параметров прибора

[18] 	ISO/TR 15499, Биологическая оценка медицинских изделий. Руководство по проведению биологической оценки в рамках процесса менеджмента риска

[19] 	ISO/TR 15900, Biological evaluation of medical devices — Part 33: Guidance on tests to evaluate genotoxicity — Supplement to ISO 10993-3

[20] 	ISO/TR 15901 (все части), Nanotechnologies — Methodology for the classification and categorization of nanomaterials

[21] 	ISO/TS 16195:2013, Нанотехнологии. Руководство по разработке представительных образцов на основе нанообъектов в форме сухого порошка

[22] 	ISO/TR 16196, Нанотехнологии. Обобщение и описание методов подготовки образцов и определения дозы наноматериалов, разработанных и полученных на наноразмерном уровне

[23] 	ISO/TR 16197, Нанотехнологии. Сбор и описание токсикологических методов скрининга для искусственных наноматериалов ﻿

[24] 	ISO/TS 16550, Нанотехнологии. Определение активности серебряных наночастиц путем выделения мурамовой кислоты из Staphylococcus aureus

[25] 	ISO 16700, Анализ с использованием микропучка. Сканирующая электронная микроскопия. Руководящие указания для калибровки увеличения изображения

[26] 	ISO/IEC 17025, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

[27] 	ISO/TS 17200, Нанотехнологии. Наночастицы в виде порошка. Характеристики и измерения

[28] 	ISO 17853, Имплантаты для хирургии. Износ имплантируемых материалов. Полимерные и металлические частицы износа. Выделение и характеристика

[29] 	ISO 17973, Химический анализ поверхности. Электронные оже-спектрометры среднего разрешения. Калибровка энергетических шкал для элементарного анализа

[30]	 ISO 18115 (все части), Химический анализ поверхности. Словарь

[31] 	ISO 18118, Химический анализ поверхности. Электронная спекроскопия Оже и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Руководство

по использованию определенной экспериментальным путем относительной чувствительности прибора для качественного анализа однородных материалов

[32] 	ISO 18144, Табачный дым в окружающей среде. Оценка его доли в объеме вдыхаемых взвешенных частиц. Метод, основанный на solanesol

[33] 	ISO 18757, Керамика тонкая (высококачественная керамика, высококачественная техническая керамика). Определение удельной поверхности керамических порошков по адсорбции газа методом ВЕТ

[34]	 ISO 19007, Нанотехнологии. Анализ пролиферации клеток (MTS) in vitro для измерения цитотоксического эффекта наночастиц

[35] 	ISO/TR 19319, Поверхностный химический анализ. Фундаментальные подходы к определению поперечного разрешения и резкости при использовании методов на базе пучка

[36]	 ISO 19590, Нанотехнологии. Распределение по размерам и концентрация неорганических наночастиц в водной среде с помощью масс-спектрометрии одиночных частиц с индуктивно связанной плазмой

[37] 	ISO 20998 (все части), Измерение и определение характеристик частиц акустическими методами

[38] 	ISO 21501 (все части), Получение распределения частиц по размерам. Оптические методы оценки отдельных частиц

[39]	 ISO 22309, Анализ с использованием микропучка. Количественный анализ с использованием энергодисперсионной спектрометрии для элементов с атомным числом 11 (Na) или выше

[40]	 ISO 22412, Гранулометрический анализ. Динамическое рассеяние света

[41]	 ISO 22489, Микрозондовый анализ. Электронный микроанализ пробы. Количественный точечный анализ массовой пробы методом рентгеновской спектроскопии с дисперсией по длине волны

[42] 	ISO 24173, Микропучковый анализ. Руководящие указания по измерению ориентации с использованием дифракции при обратном рассеянии электронов

[43] 	ISO 24236, Поверхностный химический анализ. Оже-электронная спектроскопия. Повторяемость и постоянство шкалы интенсивности

[44] 	ISO 25178, Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Ареал

[45] 	ISO 27628, Атмосферы на рабочем месте. Очень мелкие аэрозоли, аэрозоли с наночастицами и наноструктурой. Определение характеристик и оценка воздействия при вдыхании ﻿

[46]	 ISO 29701, Нанотехнологии. Наноматериалы для испытаний в тест-системах in vitro. Метод определения содержания эндотоксинов с использованием лизата амебоцитов Limulus (ЛАЛ-тест)

[47] 	ISO/TS 80004-1:2015, Нанотехнологии. Словарь. Часть 1. Основные термины

[48] 	ISO/TS 80004-2:2015, Нанотехнологии. Словарь. Часть 2. Нанообъекты

[49] 	ISO/TS 80004-6:2013, Нанотехнологии. Словарь. Часть 6. Определение характеристик нанообъекта

[50] 	AAMI/ST 72, Bacterial endotoxins — Test methods, routine monitoring, and alternatives to batch testing

[51] 	ASTM E2524, Standard Test Method for Analysis of Hemolytic Properties of Nanoparticles

[52] 	Curtis A.S.G., Dalby M.J., Gadegaard N. Cell signaling arising from nanotopography: implications for nanomedical devices. Nanomed. 2006, 1 pp. 67–72

[53] 	Ker E.D., Nain A.S., Weiss L.E., Wang J., Suhan J., Amon C.H. Bioprinting of growth factors onto aligned sub-micron fibrous scaffolds for simultaneous control of cell differentiation and alignment. Biomaterials. 2011, 32 pp. 8097–8107

[54] 	De Peppo G.M., Agheli H., Karlsson C., Ekström K., Brisby H., Lennerås M. Osteogenic response of human mesenchymal stem cells to well-defined nanoscale topography in vitro. Int. J.Nanomedicine. 2014, 9 pp. 2499–2515

[55] 	Hristozov D.R., Gottardo S., Critto A., Marcomini A. Risk assessment of engineered nanomaterials: a review of available data and approaches from a regulatory perspective. Nanotoxicology. 2012, 6 pp. 880–898

[56]	 Hansen S.F., Larsen B.H., Olsen S.I. Baun A Categorization framework to aid hazard identification of nanomaterials. Nanotoxicology. 2007, 1 pp. 243–250

[57] 	EFSA. Guidance on the risk assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies in the food and feed chain. EFSA J. 2011, 9 p. 2140

[58] 	SCCS/1484/12, GUIDANCE ON THE SAFETY ASSESSMENT OF NANOMATERIALS IN COSMETICS. European Commission, Brussels, Belgium,	2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_s_005.pdf

[59] 	SCENIHR. Guidance on the Determination of Potential Health Effects of Nanomaterials Used in Medical Devices. European Commission, Brussels, Belgium	2014. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_045.pdf

[60]	 Crawford R.J., & Webb H .K. Surface topographical factors influencing bacterial attachment. Adv. Colloid Interface Sci. 2012, 179-182 pp. 142–149

[61] 	Webb H.K., & Truong V.K. Roughness parameters for standard description of surface nanoarchitecture. Scanning. 2012, 34 pp. 257–263

[62] 	Linsinger T.P.J., Roebben G., Solans C., Ramsch R. Reference materials for measuring the size of nanoparticles. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2011, 30 pp. 18–27

[63] 	Maurer E.I., Sharma M., Schlager J.J., Hussain S.M. Systematic analysis of silver nanoparticle ionic dissolution by tangential flow filtration: toxicological implications. Nanotoxicology. 2014, 8 pp. 718–727

[64] 	Elder A., Lynch I., Grieger K. Human health risks of engineered nanomaterials: critical knowledge gaps in nanomaterials risk assessment. In: Nanomaterials: Risks and Benefits, (Linkov I., & Steevens J. eds.). Springer, Dordrecht, 2009, pp. 3–29.

[65] 	Roebben G., Rasmussen K., Kestens V., Linsinger T.P.J., Rauscher H., Emons H. Reference materials and representative test materials: the nanotechnology case. J. Nanopart. Res. 2013, 15 pp. 1–13

[66] 	Stefaniak A.B., Hackley V.A., Roebben G., Ehara K., Hankin S., Postek M.T. Nanoscale reference materials for environmental, health and safety measurements: needs, gaps and opportunities. Nanotoxicology. 2013, 7 pp. 1325–1337

[67] 	ECHA European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Appendix R7-1 Recommendations for nanomaterials applicable to Chapter R7a Endpoint specific guidance. ECHA-12-G-03-EN, Helsinki. 2012

[68] 	OECD. 2012. Guidance on sample preparation and dosimetry for the safety testing of manufactured nanomaterials. Series on the safety of Manufacture Nanomaterials No. 36. JM/MOMO, Paris, NV, 2012, pp. 40.

[69] 	Niidome T., Yamagata M., Okamoto Y. PEG-modified gold nanorods with a stealth character for in vivo application. J. Control. Release. 2006, 114 pp. 343–347

[70] 	Lankveld D.P.K., Rayavarapu R.G., Krystek P., Oomen A.G., Verharen H.W., Van Leeuwen T.G. Blood clearance and tissue distribution of PEGylated and non-PEGylated gold nanorods after intravenous administration in rats. Nanomedicine (Lond.). 2011, 6 pp. 339–349

[71] 	Schulze C., Kroll A., Lehr C.-M., Schäfer U.F., Becker K., Schnekenburger J. Not ready to use - overcoming pitfalls when dispersing nanoparticles in physiological media. Nanotoxicology. 2008, 2 pp. 51–61

[72] 	Teeguarden J.G., Hinderliter P.M., Orr G., Thrall B.D., Pounds J.G. Particokinetics in vitro: dosimetry considerations for in vitro nanoparticle toxicity assessments. Toxicol. Sci. 2007, 95 pp. 300–312

[73] 	Petersen E .J., Diamond S.A., Kennedy A .J., Goss G.G., Ho K., Lead J. Adapting OECD Aquatic Toxicity Tests for Use with Manufactured Nanomaterials: Key Issues and Consensus Recommendations. Environ. Sci. Technol. 2015, 49 pp. 9532–9547

[74] 	Cho E.C., Zhang Q., Xia Y. The effect of sedimentation and diffusion on cellular uptake of gold nanoparticles. Nat. Nanotechnol. 2011, 6 pp. 385–391

[75] 	Lison D., & Huaux F. In vitro studies: Ups and downs of cellular uptake. Nat. Nanotechnol. 2011, 6 pp. 332–333

[76] 	Clippinger A .J., Ahluwalia A., Allen D., Bonner J .C., Casey W., Castranova V. Expert consensus on an in vitro approach to assess pulmonary fibrogenic potential of aerosolized nanomaterials. Arch. Toxicol. 2016, 90 pp. 1769–1783

[77] 	Crist R.M., Grossman J.H., Patri A.K., Stern S.T., Dobrovolskaia M.A., Adiseshaiah P.P. Common pitfalls in nanotechnology: lessons learned from NCI’s Nanotechnology Characterization Laboratory. Integr. Biol. 2013, 5 pp. 66–73

[78] 	Esch R.K., Han L., Foarde K.K., Ensor D.S. Endotoxin contamination of engineered nanomaterials. Nanotoxicology. 2010, 4 pp. 73–83

[79] 	Vallhov H., Qin J., Johansson S.M., Ahlborg N., Muhammed M.A., Scheynius A. The importance of an endotoxin-free environment during the production of nanoparticles used in medical applications. Nano Lett. 2006, 6 pp. 1682–1686

[80] 	Dobrovolskaia M.A., Neun B.W., Clogston J.D., Ding H., Ljubimova J., McNeil S.E. Ambiguities in applying traditional Limulus amebocyte lysate tests to quantify endotoxin in nanoparticle formulations. Nanomedicine (Lond.). 2010, 5 pp. 555–562

[81]	 Neun B.W., & Dobrovolskaia M.A. Detection and quantitative evaluation of endotoxin contamination in nanoparticle formulations by LAL-based assays. Methods Mol. Biol. 2011, 697 pp. 121–130

[82] 	Dobrovolskaia M.A., & McNeil S.E. Endotoxin and Engineered Nanomaterials. Pages 77-110 in Dobrovolskaia MA, McNeil SE. (Eds). Handbook of Immunological Properties of Engineered Nanomaterials. World Scientific Publishing Co, Singapore. 2013

[83] 	Giannakou C., Geertsma R.E., De Jong W.H., Van Loveren H., Vandebriel R.J., Park M.V.D.Z. Immunotoxicity testing of nanomedicinal products: possible pitfalls in endotoxin determination. Current Bionanotechnology. 2016, 2 pp. 95 -102

[84] 	Dobrovolskaia M.A., Neun B.W., Clogston J.D., Grossman J.H., McNeil S.E. Choice of method for endotoxin detection depends on nanoformulation. Nanomedicine (Lond.). 2014, 9 pp. 1847–1856

[85] 	Hartung T., & Sabbioni E. Alternative in vitro assays in nanomaterial toxicology. Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 2011, 3 pp. 545–573

[86] 	Schindler S., von Aulock S., Daneshian M., Hartung T. Development, validation and applications of the monocyte activation test for pyrogens based on human whole blood. ALTEX. 2009, 26 pp. 265–277

[87] 	Vauthier C., & Bouchemal K. Methods for the Preparation and Manufacture of Polymeric Nanoparticles. Pharm. Res. 2009, 26 pp. 1025–1058

[88] 	Subbarao N. Impact of Nanoparticle Sterilization on Analytical Characterization. Pages 53-71 in Dobrovolskaia MA, McNeil SE. (Eds). Handbook of Immunological Properties of Engineered Nanomaterials. World Scientific Publishing Co, Singapore. 2013

[89] 	Ulset A.S., Mori H., Dalheim M.Ø., Hara M., Christensen B.E. Influence of amino acids, buffers, and ph on the γ-irradiation-induced degradation of alginates. Biomacromolecules. 2014,15 pp. 4590–4597

[90] 	Van Der Zande M., Vandebriel R.J., Van Doren E., Kramer E., Herrera Rivera Z., Serrano-Rojero C.S. Distribution, Elimination, and Toxicity of Silver Nanoparticles and Silver Ions in Rats after 28-Day Oral Exposure. ACS Nano. 2012, 6 pp. 7427–7442

[91] 	Sanchez V.C., Pietruska J.R., Miselis N.R., Hurt R.H., Kane A.B. Biopersistence and potential adverse health impacts of fibrous nanomaterials: what have we learned from asbestos? Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 2009, 1 pp. 511–529

[92] 	Bogdan A., Buckett M.I., Japuntich D.A. Nano-sized aerosol classification, collection and analysis–method development using dental composite materials. J. Occup. Environ. Hyg. 2014, 11 pp. 415–426

[93] 	De Jong W.H., Hagens W.I., Krystek P., Burger M.C., Sips A., Geertsma R.E. Particle size-dependent organ distribution of gold nanoparticles after intravenous administration. Biomaterials. 2008, 29 pp. 1912–1919

[94] 	Lipka J., Semmler-Behnke M., Sperling R.A., Wenk A., Takenaka S., Schleh C. Biodistribution of PEG-modified gold nanoparticles following intratracheal instillation and intravenous injection. Biomaterials. 2010, 31 pp. 6574–6581

[95] 	Hirn S., Semmler-Behnke M., Schleh C., Wenk A., Lipka J., Schäffler M. Particle size-dependent and surface charge-dependent biodistribution of gold nanoparticles after intravenous administration. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2011, 77 pp. 407–416

[96] 	Sonavane G., Tomoda K., Sano A., Ohshima H., Terada H., Makino K. In vitro permeation of gold nanoparticles through rat skin and rat intestine: Effect of particle size. Colloids Surf. B Biointerfaces. 2008, 65 pp. 1–10

[97] 	Moghimi S.M., Hunter A.C., Murray J .C. Long-circulating and target-specific nanoparticles: theory to practice. Pharmacol. Rev. 2001, 53 pp. 283–318

﻿[98] 	Hillaireau H., & Couvreur P. Nanocarriers’ entry into the cell: relevance to drug delivery. Cell. Mol. Life Sci. 2009, 66 pp. 2873–2896

[99] 	Nel A.E., Madler L.,Velegol D., Xia T., Hoek E. M/V., Somasundaran P., Klaessig F., Castranova V., Thompson M., Understanding biophysicochemical interactions at the nano-bio interface. Nat. Mater. 2009, 8 pp. 543–557

[100]	 Tang S., Chen M., Zheng N. Sub-10-nm Pd Nanosheets with Renal Clearance for Efficient Near-Infrared Photothermal Cancer Therapy. Small. 2014, 15 pp. 3139–3144

[101] 	Xie G., Sun J., Z hong G., Shi L., Zhang D. Biodistribution and toxicity of intravenously administered silica nanoparticles in mice. Arch. Toxicol. 2010, 84 pp. 183–190

[102] 	Xie G.P., Sun J., Zhong G.R. Tissular Localization and Excretion of Intravenously Administered Silica Nanoparticles of Different Sizes. J. Nanopart. Res. 2012, 14 pp. 671–680

[103] 	Alkilany A.M., & Murphy C.J. Toxicity and cellular uptake of gold nanoparticles: what we have learned so far? J. Nanopart. Res. 2010, 12 pp. 2313–2333

[104] 	Lynch I., Cedervall T., Lundqvist M., Cabaleiro-Lago C., Linse S., Dawson K.A. 	The nanoparticle–protein complex as a biological entity; a complex fluids and surface science challenge for the 21st century. Adv. Colloid Interface Sci. 2007, 134–135 pp. 167–174

[105] 	Lynch I., Salvati A., Dawson K.A. Protein-nanoparticle interactions: What does the cell see? Nat. Nanotechnol. 2008, 4 pp. 546–547

[106] 	Lankveld D.P., Oomen A.G., Krystek P., Neigh A., Troost-de Jong A., Noorlander C.W. The kinetics of the tissue distribution of silver nanoparticles of different sizes. Biomaterials. 2010, 31 pp. 8350–8361

[107]	 Demoy M., Gibaud S., Andreux J.P., Weingarten C., Gouritin B., Couvreur P. Splenic trapping of nanoparticles: complementary approaches for in situ studies. Pharm. Res. 1997, 14 pp. 463–468

[108] 	Gibaud S., Demoy M., Andreux J.P., Weingarten C., Gouritin B., Couvreur P. Cells involved in the capture of nanoparticles in hematopoietic organs. J. Pharm. Sci. 1996, 85 pp. 944–950

[109] 	Lenaerts V., Nagelkerke J.F., Van Berkel T.J., Couvreur P., Grislain L., Roland M. In vivo uptake of polyisobutyl cyanoacrylate nanoparticles by rat liver Kupffer, endothelial, and parenchymal cells. J. Pharm. Sci. 1984, 73 pp. 980–982

[110] 	Sadauskas E., Wallin H., Stoltenberg M., Vogel U., Doering P., Larsen A. Kupffer cells are central in the removal of nanoparticles from the organism. Part. Fibre Toxicol. 2007, 4 p. 10

[111] 	Lundqvist M., Stigler J., Elia G., Lynch I., Cedervall T., Dawson K.A. Nanoparticle size and surface properties determine the protein corona with possible implications for biological impacts. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008, 105 pp. 14265–14270

[112] 	Walkey C.D., & Chan W.C. Understanding and controlling the interaction of nanomaterials with proteins in a physiological environment. Chem. Soc. Rev. 2012, 41 pp. 2780–2799

[113] 	Monopoli M.P., Aberg C., Salvati A., Dawson K.A. Biomolecular coronas provide the biological identity of nanosized materials. Nat. Nanotechnol. 2012, 12 pp. 779–786

[114] 	Mwilu S.K., El Badawy A.M., Bradham K., Nelson C., Thomas D., Scheckel K.G. Changes in silver nanoparticles exposed to human synthetic stomach fluid: effects of particle size and surface chemistry. Sci. Total Environ. 2013, 447 pp. 90–98

[115] 	Pal T., Sau T.K., Jana N.R. Reversible Formation and Dissolution of Silver Nanoparticles in Aqueous Surfactant Media. Langmuir. 1997, 13 pp. 1481–1485

[116] 	Rogers K.R., Bradham K., Tolaymat T., Thomas D.J., Hartmann T., Ma L. Alterations in physical state of silver nanoparticles exposed to synthetic human stomach fluid. Sci. Total Environ. 2012, 420 pp. 334–339

[117] 	Osmond-McLeod M .J., Poland C.A., Murphy F., Waddington L., Morris H., Hawkins S.C. Durability and inflammogenic impact of carbon nanotubes compared with asbestos fibres. Part. Fibre Toxicol. 2011, 8 p. 15

[118] 	Oberdörster G., Maynard A., Donaldson K., Castranova V., Fizpatric J., Ausman K. Principles for characterizing the potential human health effects from exposure to nanoparticles: elements of a screening strategy. Part. Fibre Toxicol. 2005, 2 p. 8

[119] 	Fu C., Liu T., Li L., Liu H., Chen D., Tang F. The absorption, distribution, excretion and toxicity of mesoporous silica nanoparticles in mice following different exposure routes. Biomaterials. 2013, 34 pp. 2565–2575

[120]	 Li C.H., Shen C.C., Cheng Y.W., Huang S.H., Wu C.C., Kao C.C. Organ biodistribution, clearance, and genotoxicity of orally administered zinc oxide nanoparticles in mice. Nanotoxicology. 2012, 6 pp. 746–756

[121] 	Huang X., Zhang F., Zhu L., Choi K.Y., Guo N., Guo J. Effect of injection routes on the biodistribution, clearance, and tumor uptake of carbon dots. ACS Nano. 2013, 23 pp. 5684–5693

[122]	 Semmler-Behnke M1. Kreyling WG, Lipka J, Fertsch S, Wenk A, Takenaka S, Schmid G, Brandau W. Biodistribution of 1.4- and 18-nm gold particles in rats. Small. 2008, 4 pp. 2108–2111

[123] 	Crosera M., Bovenzi M., Maina G., Adami G., Zanette C., Florio C. Nanoparticle dermal absorption and toxicity: a review of the literature. Int. Arch. Occup. Environ. Health. 2009, 82 pp. 1043–1055

[124] 	DEPA. Danish Ministry of the Environment, Environmental Protection Agency. Dermal absorption of nanomaterials. Environmental Project no. 1504. 2013

[125] 	Campbell C.S., Contreras-Rojas L.R., Delgado-Charro M.B., Guy R.H. Objective assessment of nanoparticle disposition in mammalian skin after topical exposure. J. Control. Release. 2012, 162 pp. 201–207

[126] 	Elder A., Gelein R., Silva V., Feikert T., Opanashuk L., Carter J. Translocation of inhaled ultrafine manganese oxide particles to the central nervous system. Environ. Health Perspect.2006, 114 pp. 1172–1178

[127] 	Oberdörster G., Elder A., Rinderknecht A. Nanoparticles and the brain: cause for concern? J. Nanosci. Nanotechnol. 2009, 9 pp. 4996–5007

[128] 	Zhang L., Bai R., Liu Y., Meng L., Li B., Wang L. The dose-dependent toxicological effects and potential perturbation on the neurotransmitter secretion in brain following intranasal instillation of copper nanoparticles. Nanotoxicology. 2012, 6 pp. 562–575

[129] 	Oberdörster G. Toxicokinetics and effects of fibrous and nonfibrous particles. Inhal. Toxicol. 2002, 14 pp. 29–56

[130] 	Halpern B.N., Benacerraf B., Biozzi G. Quantitative study of the granulopectic activity of the reticulo-endothelial system. I. The effect of the ingredients present in India ink and of substances affecting blood clotting in vivo on the fate of carbon particles administered intravenously in rats, mice and rabbits. Br. J. Exp. Pathol. 1953, 34 pp. 426–440

[131]	 Panagi Z., Beletsi A., Evangelatos G., Livaniou E., Ithakissios D.S., Avgoustakis K. Effect of dose on the biodistribution and pharmacokinetics of PLGA and PLGA-mPEG nanoparticles. Int. J. Pharm. 2001, 221 pp. 143–152

[132] 	Biozzi G., Benacerraf B., Halpern B.N. Quantitative study of the granulopectic activity of the reticulo-endothelial system. II. A study of the kinetics of the R. E. S. in relation to the dose of carbon injected; relationship between the weight of the organs and their activity. Br. J. Exp. Pathol. 1953, 34 pp. 441–457

[133] 	Kim Y.S., Song M.Y., Park J .D., Song K.S., Ryu H.R., Chung Y.H. Subchronic oral toxicity of silver nanoparticles. Part. Fibre Toxicol. 2010, 7 p. 20

[134] 	Sung J.H., Ji J.H., Park J.D., Yoon J.U., Kim D.S., Jeon K.S. Subchronic inhalation toxicity of silver nanoparticles. Toxicol. Sci. 2009, 108 pp. 452–461

[135]	 Bermudez E., Mangum J.B., Wong B.A., Asgharian B., Hext P.M., Warheit D.B. Pulmonary responses of mice, rats, and hamsters to subchronic inhalation of ultrafine titanium dioxide particles. Toxicol. Sci. 2004, 77 pp. 347–357

[136]	 Brown J.S., Wilson W.E., Grant L.D. Dosimetric comparisons of particle deposition and retention in rats and humans. Inhal. Toxicol. 2005, 17 pp. 355–385

[137] 	Demoy M., Andreux J.P., Weingarten C., Gouritin B., Guilloux V., Couvreur P. Spleen capture of nanoparticles: influence of animal species and surface characteristics. Pharm. Res. 1999, 16 pp. 37–41

[138] 	Peters R .J., Rivera Z.H., van Bemmel G., Marvin H .J., Weigel S., Bouwmeester H. Development and validation of single particle ICP-MS for sizing and quantitative determination of nano-silver in chicken meat. Anal. Bioanal. Chem. 2014, 406 pp. 3875–3885

[139] 	Magaye R., & Zhao J. Recent progress in studies of metallic nickel and nickel-based nanoparticles’ genotoxicity and carcinogenicity. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2012, 34 pp. 644–650

[140] 	Shatkin J.A., & Ong K.J. Alternative Testing Strategies for Nanomaterials: State of the Science and Considerations for Risk Analysis. Risk Anal. 2016, 36 pp. 1564–1580

[141] 	Sharma M., Shatkin J.A., Cairns C., Canady R., Clippinger A.J. Framework to Evaluate Exposure Relevance and Data Needs for Risk Assessment of Nanomaterials using in Vitro Testing Strategies. Risk Anal. 2016, 36 pp. 1551–1563

[142] 	Xia T., Kovochich M., Nel A. The role of reactive oxygen species and oxidative stress in mediating particulate matter injury. Clin. Occup. Environ. Med. 2006, 5 pp. 817–836

[143]	 Zhang H., Ji Z., Xia T., Meng H., Low-Kam C., Liu R. Use of metal oxide nanoparticle band gap to develop a predictive paradigm for oxidative stress and acute pulmonary inflammation. ACS Nano. 2012, 22 pp. 4349–4368

[144] 	Monteiller C., Tran L., MacNee W., Faux S., Jones A., Miller B. The pro-inflammatory effects of low-toxicity low solubility particles, nanoparticles and fine particles, on epithelial cells in vitro: The role of surface area. Occup. Environ. Med. 2007, 64 pp. 609–615

[145]	 Oberdorster G., Oberdorster E., Oberdorster J. Nanotoxicology: An emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles. Environ. Health Perspect. 2005, 113 pp. 823–839

[146] 	Delmaar C.J., Peijnenburg W.J., Oomen A.G., Chen J., de Jong W.H., Sips A.J. A practical approach to determine dose metrics for nanomaterials. Environ. Toxicol. Chem. 2015, 34 pp. 1015–1022

[147] 	Kong B., Seog J.H., Graham L.M., Lee S.B. Experimental considerations on the cytotoxicity of nanoparticles. Nanomedicine (Lond.). 2011, 6 pp. 929–941

[148] 	Sharma G., Kodali V., Gaffrey M., Wang W., Minard K.R., Karin N.J. Iron oxide nanoparticle agglomeration influences dose rates and modulates oxidative stress-mediated dose-response profiles in vitro. Nanotoxicology. 2014, 8 pp. 663–675

[149]	 Lison D., Thomassen L.C.J., Rabolli V., Gonzalez L., Napierska D., Seo J .W. Nominal and Effective Dosimetry of Silica Nanoparticles in Cytotoxicity Assays. Toxicol. Sci. 2008, 104 pp. 155–162

[150] 	Guadagnini R., Halamoda Kenzaoui B., Cartwright L., Pojana G., Magdolenova Z.,Bilanicova D. 2013. Toxicity screenings of nanomaterials: challenges due to interference with assay processes and components of classic in vitro tests. Nanotoxicology. 2015, 9 () pp. 25–32

[151] 	Casey A., Herzog E., Davoren M., Lyng F.M., Byrne H.J., Chambers G. Spectroscopic analysis confirms the interactions between single walled carbon nanotubes and various dyes commonly used to assess cytotoxicity. Carbon. 2007, 45 pp. 1425–1432

[152] 	Wörle-Knirsch J.M., Pulskamp K., Krug H.F. Oops they did it again! Carbon nanotubes hoax scientists in viability assays. Nano Lett. 2006, 6 pp. 1261–1268

[153]	 Monteiro-Riviere N.A., Inman A.O., Zhang L.W. Limitations and relative utility of screening assays to assess engineered nanoparticle toxicity in a human cell line. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2009, 234 pp. 222–235

[154]	 Lupu A.R., & Popescu T. The noncellular reduction of MTT tetrazolium salt by TiO2 nanoparticles and its implications for cytotoxicity assays. Toxicol. In Vitro. 2013, 27 pp. 1445–1450

[155] 	Xia T., Hamilton R.F., Bonner J.C., Crandall E.D., Elder A., Fazlollahi F. Interlaboratory evaluation of in vitro cytotoxicity and inflammatory responses to engineered nanomaterials: the NIEHS Nano GO Consortium. Environ. Health Perspect. 2013, 121 pp. 683–690

[156]	 Ong K.J., MacCormack T.J., Clark R.J., Ede J.D., Ortega V.A., Felix L.C. Widespread nanoparticle-assay interference: implications for nanotoxicity testing. PLoS One. 2014, 9 p. e90650

[157] 	Park M.V.D.Z., Neigh A.M., Vermeulen J.P., de la Fonteyne L.J.J., Verharen H.W., Briede J.J. The effect of particle size on the cytotoxicity, inflammation, developmental toxicity and genotoxicity of silver nanoparticles. Biomaterials. 2011, 32 pp. 9810–9817

[158]	 Val S., Hussain S., Boland S., Hamel R., Baeza-Squiban A., Marano F. Carbon black and titanium dioxide nanoparticles induce pro-inflammatory responses in bronchial epithelial cells: need for multiparametric evaluation due to adsorption artifacts. Inhal. Toxicol. 2009, 21 () pp. 115–122

[159]	Wilhelmi V., Fischer U., van Berlo D., Schulze-Osthoff K., Schins R.P.F., Albrecht C. Evaluation of apoptosis induced by nanoparticles and fine particles in RAW 264 Macrophages: facts and artefacts. Toxicol. In Vitro. 2012, 26 pp. 323–334

[160] 	Pfuhler S., Elespuru R., Aardema M.J., Doak S.H., Maria Donner E., Honma M. Genotoxicity of nanomaterials: Refining strategies and tests for hazard identification. Environ. Mol. Mutagen. 2013, 54 pp. 229–239

[161] 	AshaRani. P.V., Mun, G.L.K., Hande, M.P., and Valiyaveettil, S. Cytotoxicity and Genotoxicity of Silver Nanoparticles in Human Cells. ACS Nano. 2009, 3 pp. 279–290

[162] 	Mei N., Zhang Y.B., Chen Y., Guo X.Q., Ding W., Ali S.F. Silver nanoparticle-induced mutations and oxidative stress in mouse lymphoma cells. Environ. Mol. Mutagen. 2012, 53 pp. 409–419

[163] 	Butler K.S., Peeler D.J., Casey B.J., Dair B.J., Elespuru R.K. Silver nanoparticles: correlating nanoparticle size and cellular uptake with genotoxicity. Mutagenesis. 2015, 30 pp. 577–591

[164] 	Paino I.M.M., Marangoni V.S., de Oliveira R.D.S., Antunes L.M.G., Zucolotto V. Cyto and genotoxicity of gold nanoparticles in human hepatocellular carcinoma and peripheral blood mononuclear cells. Toxicol. Lett. 2012, 215 pp. 119–125

[165] 	Schulz M., Ma-Hock L., Brill S., Strauss V., Treumann S., Groters S. Investigation on the genotoxicity of different sizes of gold nanoparticles administered to the lungs of rats. Mutat. Res. 2012, 745 pp. 51–57

[166] 	Ahamed M., & Alhadlaq H.A. Nickel nanoparticle-induced dose-dependent cyto-genotoxicity in human breast carcinoma MCF-7 cells. Onco Targets Ther. 2014, 7 pp. 269–280

[167] 	Landsiedel R., Kapp M.D., Schulz M., Wiench K., Oesch F. Genotoxicity investigations on nanomaterials: methods, preparation and characterization of test material, potential artifacts and limitations–many questions, some answers. Mutat. Res. 2009, 681 pp. 241–258

[168] 	Doak S.H., Manshian B., J enkins G.J., Singh N. In vitro genotoxicity testing strategy for nanomaterials and the adaptation of current OECD guidelines. Mutat. Res. 2012, 745 pp. 104–111

[169] 	Barnes C.A., Elsaesser A., Arkusz J., Smok A., Palus J., Leśniak A. Reproducible comet assay of amorphous silica nanoparticles detects no genotoxicity. Nano Lett. 2008, 8 pp. 3069–3074

[170] 	Hansen T., Clermont G., Alves A., Eloy R., Brochhausen C., Boutrand J.P. Biological tolerance of different materials in bulk and nanoparticulate form in a rat model: sarcoma development by nanoparticles. J. R. Soc. Interface. 2006, 3 pp. 767–775

[171] 	Park S., Lee Y.K., Jung M., Kim K.H., Chung N. Cellular toxicity of various inhalable nanoparticles on human alveolar epithelial cells. Inhal. Toxicol. 2007, 9 pp. 59–65

[172] 	Petersen E.J., Tu X., Dizdaroglu M., Zheng M., Nelson B.C. Protective roles of single-wall carbon nanotubes in ultrasonication-induced DNA base damage. Small. 2013, 9 pp. 205–208

[173] 	Sayes C.M., Wahi R., Kurian P.A., Liu Y., West J.L., Ausman K.D. Correlating nanoscale titania structure with toxicity: a cytotoxicity and inflammatory response study with human dermal fibroblasts and human lung epithelial cells. Toxicol. Sci. 2006, 92 pp. 174–185

[174] 	Warheit D.B., Webb T.R., Reed K.L., Frerichs S., Sayes C.M. Pulmonary toxicity study in rats with three forms of ultrafine-TiO2 particles: differential responses related to surface properties. Toxicology. 2007, 230 pp. 90–104

[175]	 Doak S.H., Manshian B., Jenkins G.J.S., Singh N. In vitro genotoxicity testing strategy for nanomaterials and the adaptation of current OECD guidelines. Mutat. Res. 2012, 745 pp. 104–111

[176]	 Clift M.J.D., Raemy D.O., Endes C., Ali Z., Lehmann A.D., Brandenberger C. Can the Ames test provide an insight into nano-object mutagenicity? Investigating the interaction between nano-objects and bacteria. Nanotoxicology. 2013, 7 pp. 1373–1385

[177] 	Sera N., Tokiwa H., Miyata N. Mutagenicity of the fullerene C60-generated singlet oxygen dependent formation of lipid peroxides. Carcinogenesis. 1996, 17 pp. 2163–2169

[178] 	Doak S.H., Griffiths S.M., Manshian B., Singh S., Williams P.M., Brown A.P. Confounding experimental considerations in nano(geno)toxicology. Mutagenesis. 2009, 24 pp. 285–293

[179] 	Serda R.E., Gu J., Bhavane R.C., Liu X., Chiappini C., Decuzzi P. The association of silicon microparticles with endothelial cells in drug delivery to the vasculature. Biomaterials. 2009, 30 pp. 2440–2448

[180] 	FDA. 2012. “International Conference on Harmonisation; guidance on S2(R1) Genotoxicity Testing and Data Interpretation for Pharmaceuticals intended for Human Use; availability. Notice.” Fed Regist 77(110): 33748-33749

[181] 	Rothfuss A., & Honma M et al. “Improvement of in vivo genotoxicity assessment: combination of acute tests and integration into standard toxicity testing.” Mutat Res. 2011, 723(2): 108-120

[182] 	Louro H., Tavares A., Vital N., Costa P.M., Alverca E., Zwart E. Integrated approach to the in vivo genotoxic effects of a titanium dioxide nanomaterial using LacZ plasmid-based	 transgenic mice. Environ. Mol. Mutagen. 2014, 55 pp. 500–509

[183] 	Gossen J.A., Martus H.-J., Wei J., Vijg J. Spontaneous and x-ray induced deletion mutations in a LacZ plasmid-based transgenic mouse model. Mutat. Res. 1995, 331 pp. 89–97

[184]	 Jackson S.P., & Bartek J. The DNA-damage response in human biology and disease. Nature. 2009, 461 pp. 1071–1078

[185] 	Kumar A., & Dhawan A. Genotoxic and carcinogenic potential of engineered nanoparticles: an update. Arch. Toxicol. 2013, 87 pp. 1883–1900

[186] 	Borm P.J., & Kreyling W. Toxicological hazards of inhaled nanoparticles–potential implications for drug delivery. J. Nanosci. Nanotechnol. 2004, 4 pp. 521–531

[187] 	Pott F., & Roller M. Carcinogenicity study with nineteen granular dusts in rats. Eur. J. Oncol. 2005, 10 pp. 249–281

[188] 	Oberdörster G. Lung particle overload: implications for occupational exposures to particles. Regul. Toxicol. Pharmacol. 1995, 21 pp. 123–135

[189] 	Valberg P.A., Bruch J., McCunney R.J. Are rat results from intratracheal instillation of 19 granular dusts a reliable basis for predicting cancer risk? Regul. Toxicol. Pharmacol. 2009, 54 pp. 72–83

[190] 	Roller M. Differences between the data bases, statistical analyses, and 	interpretations of lung tumors of the 19-dust study – Two controversial views. Exp. Toxicol. Pathol. 2007, 58 pp. 393–405

[191] 	Morfeld P., Albrecht C., Drommer W., Borm P.J.A. Dose response and threshold analysis of tumour prevalence after intratracheal instillation of six types of low and high surface area particles in a chronic rat experiment. Inhal. Toxicol. 2006, 18 pp. 215–225

[192] 	Poland C.A., Duffin R., Kinloch I., Maynard A., Wallace W.A., Seaton A. Carbon nanotubes introduced into the abdominal cavity of mice show asbestos-like pathogenicity in a pilot study. Nat. Nanotechnol. 2008, 3 pp. 423–428

[193] 	Donaldson K., Murphy F.A., Duffin R., Poland C.A. Asbestos, carbon nanotubes and the pleural mesothelium: a review of the hypothesis regarding the role of long fibre retention in the parietal pleura, inflammation and mesothelioma. Part. Fibre Toxicol. 2010, 7 p. 5

[194] 	Storer R.D., French J .E., D onehower L.A., Gulezian D., Mitsumori K., Recio L.IWGT Working Group. Transgenic tumor models for carcinogen identification: the heterozygous Trp53-deficient and RasH2 mouse lines. Mutat. Res. 2003, 540 pp. 165–176

[195] 	Boverhof D.R., Chamberlain M.P., Elcombe C.R., Gonzalez F.J., Heflich R.H., Hernández L.G. Benthem Jv, Gollapudi BB. Transgenic animal models in toxicology: historical perspectives and future outlook. Toxicol. Sci. 2011, 121 pp. 207–233

[196]	 Austin C.A., Umbreit T.H., Brown K.M., Barber D.S., Dair B.J., Francke-Carroll S. Distribution of silver nanoparticles in pregnant mice and developing embryos. Nanotoxicology. 2012, 6 pp. 912–922

[197] 	Hougaard K.S., Campagnolo L., Chavatte-Palmer P., Tarrade A., Rousseau-Ralliard D., Valentino S. A perspective on the developmental toxicity of inhaled nanoparticles. Reprod. Toxicol. 2015, 56 pp. 118–140

[198] 	De Jong W.H., Van Der Ven L.T.M., Sleijffers A., Park M.V.D.Z., Jansen E.H.J.M., Van Loveren H. Systemic and immunotoxicity of silver nanoparticles in an intravenous 28 days repeated dose toxicity study in rats. Biomaterials. 2013, 34 pp. 8333–8343

[199]	 Sharma M., Salisbury R.L., Maurer E.I., Hussain S.M., Sulentic C.E. Gold nanoparticles induce transcriptional activity of NF-κB in a B-lymphocyte cell line. Nanoscale. 2013, 5 pp. 3747–3756

[200] 	Tsai C.Y., Lu S.L., Hu C.W., Yeh C.S., Lee G.B., Lei H.Y. Size-dependent attenuation of TLR9 signaling by gold nanoparticles in macrophages. J. Immunol. 2012, 188 pp. 68–76

[201] 	Ishii N., Fitrilawati F., Manna A., Akiyama H., Tamada Y., Tamada K. Gold Nanoparticles Used as a Carrier Enhance Production of Anti-Hapten IgG in Rabbit: A Study with Azobenzene-Dye as a Hapten Presented on the Entire Surface of Gold Nanoparticles. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2008, 72 pp. 124–131

[202] 	Maquieira Á., Brun E.M., Garcés-García M., Puchades R. Aluminum Oxide Nanoparticles as Carriers and Adjuvants for Eliciting Antibodies from Non-immunogenic Haptens. Anal. Chem. 2012, 84 pp. 9340–9348

[203] 	Dykman L.A., Staroverov S.A., Bogatyrev V.A., Shchyogolev S.Y. Adjuvant properties of gold nanoparticles. Nanotechnol. Russ. 2010, 5 pp. 748–761

[204] 	Dwivedi P.D., Tripathi A., Ansari K.M., Shanker R., Das M. Impact of Nanoparticles on the Immune System. J. Biomed. Nanotechnol. 2011, 7 pp. 193–194

[205] 	Vandebriel R.J., Tonk E.C.M., De La Fonteyne-Blankestijn L.J., Gremmer E.R., Verharen H.W., Van Der Ven L.T. Immunotoxicity of silver nanoparticles in an intravenous 28-day repeated-dose toxicity study in rats. Part. Fibre Toxicol. 2014, 11 p. 21

[206] 	De Jong W.H., & Van Loveren H. Guest Editor’s Introduction. Animal models in immunotoxicology. Methods. 2007, 41 pp. 1–2

[207] 	Dobrovolskaia M.A., Germolec D.R., Weaver J.L. Evaluation of nanoparticle immunotoxicity. Nat. Nanotechnol. 2009, 4 pp. 411–414

[208] 	Boraschi D., Costantino L., Italiani P. Interaction of nanoparticles with immunocompetent cells: nanosafety considerations. Nanomedicine (Lond.). 2012, 7 pp. 121–131

[209] 	Farrera C., & Fadeel B. It takes two to tango: Understanding the interactions between engineered nanomaterials and the immune system. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2015, 95 pp. 3–12

[210] 	Zolnik B.S., Gonzalez-Fernandez A., Sadrieh N., Dobrovolskaia M.A. Minireview: Nanoparticles and the Immune System. Endocrinology. 2010, 151 pp. 458–465

[211] 	Gad S.C., Sharp K.L., Montgomery C., Payne J.D., Goodrich G.P. Evaluation of the Toxicity of Intravenous Delivery of Auroshell Particles (Gold–Silica Nanoshells). Int. J. Toxicol. 2012, 31 pp. 584–594

[212]	 Kim J.S., Song K.S., Sung J.H., Ryu H.R., Choi B.G., Cho H.S. Genotoxicity, acute oral and dermal toxicity, eye and dermal irritation and corrosion and skin sensitisation of silver nanoparticles. Nanotoxicology. 2013, 7 pp. 953–960

[213] 	SCCS. 2012 OPINION ON Zinc oxide (nano form), COLIPA S 76. http://ec.europa.eu/health/scientific committees/consumer safety/docs/sccs_o_103.pdf

[214] 	SCCS. 2013. Opinion on Titanium Dioxide (Nano form). Colipa No. S75. Scientific Committee on Consumer Safety. European Commission. SCCS/1516/13. Luxembourg. pp. 31-33. Available at: http://ec.europa.eu/health/scientific committees/consumer safety/docs/sccs_o_136.pdf

[215] 	Park Y.H., Jeong S.H., Yi S.M., Choi B.H., Kim Y.R., Kim I .K. Analysis for the potential of polystyrene and TiO2 nanoparticles to induce skin irritation, phototoxicity, and sensitization. Toxicol. In Vitro. 2011, 25 pp. 1863–1869

[216] 	Ema M., Matsuda A., Kobayashi N., Naya M., Nakanishi J. Evaluation of dermal and eye irritation and skin sensitization due to carbon nanotubes. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2011, 61 pp. 276–281

[217] 	Ema M., Matsuda A., Kobayashi N., Naya M., Nakanishi J. Dermal and ocular irritation and skin sensitization studies of fullerene C60 nanoparticles. Cutan. Ocul. Toxicol. 2013, 32 pp. 128–134

[218] 	Baroli B. Penetration of nanoparticles and nanomaterials in the skin: fiction or reality? J. Pharm. Sci. 2010, 99 pp. 21–50

[219] 	ECHA. 2014. Guinea pig maximization test of multi-walled carbon nanotubes (MWCNT), synthetic graphite in tubular shape. European Chemicals Agency Registered Substances Database. EC List No. 936-414-1. Bayer MaterialScience AG, et al. Available at: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

[220] 	Rouse J.G., Yang J., Ryman-Rasmussen J.P., Barron A.R., Monteiro-Riviere N.A. Effects of mechanical flexion on the penetration of fullerene amino acid-derivatized peptide nanoparticles through skin. Nano Lett. 2007, 7 pp. 155–160

[221] 	Hoet P.H., Brüske-Hohlfeld I., Salata O.V. Nanoparticles – known and unknown health risks. J. Nanobiotechnology. 2004, 2 p. 12

[222] 	Ryman-Rasmussen J.P., Riviere J.E., Monteiro-Riviere N.A. Penetration of intact skin by quantum dots with diverse physicochemical properties. Toxicol. Sci. 2006, 91 pp. 159–165

[223] 	Samberg M.E., Oldenburg S.J., Monteiro-Riviere N.A. Evaluation of silver nanoparticle toxicity in skin in vivo and keratinocytes in vitro. Environ. Health Perspect. 2010, 118 pp. 407–413

[224] 	Monteiro-Riviere N.A., & Filon F.L. Skin. In: Adverse Effects of Engineered Nanomaterials. Elsevier, 2012., 10.1016/B978-0-12-386940-1.00011-8

[225] 	Ogunsola O.A., Kraeling M.E., Zhong S., Pochan D .J., Bronaughd R.L., Raghavan S.R. Structural analysis of “flexible” liposome formulations: new insights into the skin-penetrating ability of soft nanostructures. Soft Matter. 2012, 40 pp. 10226–10232

[226] 	Ryman-Rasmussen J.P., Riviere J.E., Monteiro-Riviere N.A. Surface coatings determine cytotoxicity and irritation potential of quantum dot nanoparticles in epidermal keratinocytes. J. Invest. Dermatol. 2007, 127 pp. 143–153

[227] 	Wang S., Lu W., Tovmachenko O., Rai U.S., Yu H., Ray P.C. Challenge in Understanding Size and Shape Dependent Toxicity of Gold Nanomaterials in Human Skin Keratinocytes. Chem. Phys. Lett. 2008, 463 pp. 145–149

[228] 	Karadzovska D., Brooks J.D., Monteiro-Riviere N.A., Riviere J.E. Predicting skin permeability from complex vehicles. Adv. Drug Deliv. Rev. 2013, 65 pp. 265–277

[229] 	Lee H.A., Imran M., Monteiro-Riviere N.A., Colvin V.L., Yu W.W., Riviere J.E. Biodistribution of quantum dot nanoparticles in perfused skin: Evidence of coating dependency and periodicity in arterial extraction. Nano Lett. 2007, 7 pp. 2865–2870

[230] 	Monteiro-Riviere N.A., & Riviere J.E. Interaction of nanomaterials with skin: Aspects of absorption and biodistribution. Nanotoxicology. 2009, 3 pp. 188–193

[231] 	Monteiro-Riviere N.A., Wiench K., Landsiedel R., Schulte S., Inman A.O., Riviere J .E. Safety Evaluation of Sunscreen Formulations Containing Titanium Dioxide and Zinc Oxide Nanoparticles in UVB Sunburned Skin: An In Vitro and In Vivo Study. Toxicol. Sci. 2011, 123 pp. 264–280

[232] 	Prow T.W., Monteiro-Riviere N.A., Inman A.O., Grice J .E., Chen X., Zhao X . Quantum dot penetration into viable human skin. Nanotoxicology. 2012, 6 pp. 173–185

[233] 	Zhang L.S.W., & Monteiro-Riviere N.A. Use of confocal microscopy for nanoparticle drug delivery through skin. J. Biomed. Opt. 2013, 18 p. 6

[234] 	Jatana S., Callahan L.M., Pentland A.P., DeLouise L.A. Impact of cosmetic lotions on nanoparticle penetration through ex vivo C57BL/6 hairless mouse and human skin: A comparison study. Cosmetics. 2016, 3 p. 6

[235] 	Ding L., Stilwell J., Zhang T., Elboudwarej O., Jiang H., Selegue J .P. Molecular Characterization of the Cytotoxic Mechanism of Multiwall Carbon Nanotubes and Nano-Onions on Human Skin Fibroblast. Nano Lett. 2005, 5 pp. 2448–2464

[236] 	Sayes C.M., Gobin A.M., Ausman K.D., Mendez J., West J.L., Colvin V.L. Nano-C60 cytotoxicity is due to lipid peroxidation. Biomaterials. 2005, 26 pp. 7587–7595

[237] 	Papageorgiou I., Brown C., Schins R., Singh S., Newson R., Davis S. The effect of nano- and micron-sized particles of cobalt–chromium alloy on human fibroblasts in vitro. Biomaterials. 2007, 28 pp. 2946–2958

[238] 	Zhang Y., Hu L., Yu D., Gao C. Influence of silica particle internalization on adhesion and migration of human dermal fibroblasts. Biomaterials. 2010, 31 pp. 8465–8474

[239] 	Kishore A.S., Surekha P., Murthy P.B. Assessment of the dermal and ocular irritation potential of multi-walled carbon nanotubes by using in vitro and in vivo methods. Toxicol. Lett. 2009, 191 pp. 268–274

[240] 	Warheit D.B., Hoke R.A., Finlay C., Donner E.M., Reed K.L., Sayes C.M. Development of a base set of toxicity tests using ultrafine TiO2 particles as a component of nanoparticle risk management. Toxicol. Lett. 2007, 171 pp. 99–110

[241] 	Park Y.H., Kim J.N., Jeong S.H., Choi J.E., Lee S.H., Choi B.H. Assessment of dermal toxicity of nanosilica using cultured keratinocytes, a human skin equivalent model and an in vivo model. Toxicology. 2010, 267 pp. 178–181

[242] 	Kolle S.N., Sauer U.G., Moreno M.C., Teubner W., Wohlleben W., Landsiedel R. Eye irritation testing of nanomaterials using the EpiOcular™ eye irritation test and the bovine corneal opacity and permeability assay. Part. Fibre Toxicol. 2016, 13 p. 18

[243] 	Szebeni J., Muggia F., Gabizon A., Barenholz Y. Activation of complement by therapeutic liposomes and other lipid excipient-based therapeutic products: Prediction and prevention. Adv. Drug Deliv. Rev. 2011, 63 pp. 1020–1030

[244]	 Abalde S.L., & F ernandez A.G. Nanostructures and Allergy. In: Handbook of Immunological Properties of Engineered Nanomaterials, (Dobrovolskaia M.A., & McNeil S.E. eds.). World Scientific Publishing Company, Ltd, Hackensack, New Jersey, 2013, pp. 528–9.

[245] 	Zhang X.-Q., Xu X., Bertrand N., Pridgen E., Swami A., Farokhzad O.C. Interactions of nanomaterials and biological systems: implications to personalized nanomedicine. Adv. Drug Deliv. Rev. 2012, 64 pp. 1363–1384

[246] 	Smith B.S., Yoriya S., Grissom L., Grimes C.A., Popat K.C. Hemocompatibility of titania nanotube arrays. J. Biomed. Mater. Res. A. 2010, 95 pp. 350–360 [Erratum in: J Biomed Mater Res A. 96, 608, 2011]

[247] 	Liu X, & Sun J. Endothelial cells dysfunction induced by silica nanoparticles through oxidative stress via JNK/P53 and NF-kB pathway. Biomaterials. 2010, 31 pp. 8198–8209

[248]	 Liu X, Xue Y, Ding T, Sun J Enhancement of proinflammatory and procoagulant responses to silica particles by monocyte-endothelial cell interactions. Part. Fibre Toxicol. 2012, 9 p. 36

[249]	 Liu X., & Sun J. Potential proinflammatory effects of hydroxyapatite nanoparticles on endothelial cells in a monocyte–endothelial cell coculture model. Int. J. Nanomedicine. 2014, 9 pp. 1261–1273

[250] 	Kelly L.S., Dobson E.L., Finney C.R., Hirsch J.D. Proliferation of the reticuloendothelial system in the liver. Am. J. Physiol. 1960, 198 pp. 1134–1138

[251] 	Parker H.G., & Finney C.R. Latent period in the induction of reticuloendothelial blockade. Am. J. Physiol. 1960, 198 pp. 916–920

[252] 	OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Important Issues on Risk Assessment of Manufactured Nanomaterials. Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials No. 33. ENV/JM/MONO(2012)8. 2012

[253]	 MacPhail R.C., Grulke E.A., Yokel R.A. Assessing nanoparticle risk poses prodigious challenges. Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 2013, 5 pp. 374–387

[254] 	Lee J.H., Kim Y.S., Song K.S., Ryu H.R., Sung J.H., Park J.D. Biopersistence of silver nanoparticles in tissues from Sprague-Dawley rats. Part. Fibre Toxicol. 2013, 10 p. 36

[255] 	Cho W.S., Kang B.C., Lee J.K., Jeong J., Che J .H., Seok S.H. Comparative absorption, distribution, and excretion of titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles after repeated oral administration. Part. Fibre Toxicol. 2013, 10 p. 9

[256] 	Ma X., Wu Y., Jin S., Tian Y., Zhang X., Zhao Y. Gold Nanoparticles Induce Autophagosome Accumulation through Size-Dependent Nanoparticle Uptake and Lysosome Impairment. ACS Nano. 2011, 5 pp. 8629–8639

[257] 	Simpson C.A., Salleng K.J., Cliffel D.E., Feldheim D.L. In vivo toxicity, biodistribution, and clearance of glutathione-coated gold nanoparticles. Nanomedicine. 2013, 9 pp. 257–263

[258]	 Elgrabli D., Floriani M., Abella-Gallart S., Meunier L., Gamez C., Delalain P.

Biodistribution and clearance of instilled carbon nanotubes in rat lung. Part. Fibre Toxicol. 2008, 5 p. 20

[259] 	Geraets L. O Omen AG, Krystek P, Jacobsen NR, Wallin H, Laurentie M, Verharen HW, Brandon EFA, De Jong WH. Tissue distribution and elimination after oral and intravenous administration of differrent titanium dioxide nanoparticles in rats. Part. Fibre Toxicol. 2014, 11 p. 30

[260]	 Ryman-Rasmussen J.P., Cesta M.F., Brody A.R., Shipley-Phillips J.K., Everitt J.I., Tewksbury E.W. Inhaled carbon nanotubes reach the subpleural tissue in mice. Nat. Nanotechnol. 2009, 4 pp. 747–751

[261] 	Panneerselvam S., & Choi S. Nanoinformatics: emerging databases and available tools. Int. J. Mol. Sci. 2014, 15 pp. 7158–7182

[262] 	Puzyn T., Rasulev B., Gajewicz A., Hu X., Dasari T.P., Michalkova A. Using nano-QSAR to predict the cytotoxicity of metal oxide nanoparticles. Nat. Nanotechnol. 2011, 6 pp. 175–178

[263]	 Xia X.R., Monteiro-Riviere N.A., Riviere J.E. An index for characterization of nanomaterials in biological systems. Nat. Nanotechnol. 2010, 5 pp. 671–675

[264] 	Winkler D.A., Mombelli E., Pietroiusti A., Tran L., Worth A., Fadeel B. Applying quantitative structure-activity relationship approaches to nanotoxicology: current status and future potential. Toxicology. 2013, 313 pp. 15–23

[265]	 ICRP (International Committee on Radiological Protection). Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. ICRP Publication 66. Ann. ICRP. 1994, 24 (1-3). Available at: http://www.icrp.org/publication.asp?id = ICRP %20Publication %2066

[266] 	Hofmann W. Modelling particle deposition in human lungs: modelling concepts and comparison with experimental data. Biomarkers. 2009, 14 () pp. 59–62

[267] 	Li M., Al-Jamal K.T., Kostarelos K., Reineke J. Physiologically based pharmacokinetic modeling of nanoparticles. ACS Nano. 2010, 4 pp. 6303–6317

[268] 	Carlander U., Li D., Jolliet O., Emond C., Johanson G. Toward a general physiologically-based pharmacokinetic model for intravenously injected nanoparticles. Int. J. Nanomedicine. 2016, 11 pp. 625–640

[269] 	Nel A., Xia T., Meng H., Wang X., Lin S., Ji Z. Nanomaterial Toxicity Testing in the 21st Century: Use of a Predictive Toxicological Approach and High-Throughput Screening. Acc. Chem. Res. 2012, 46 pp. 607–621

[270] 	Zuin S., Micheletti C., Critto A., Pojana G., Johnston H., Stone V. Weight of evidence approach for the relative hazard ranking of nanomaterials. Nanotoxicology. 2011, 5 pp. 445–458

[271] 	Hristozov D.R., Zabeo A., Foran C., Isigonis P., Critto A., Marcomini A. A weight of evidence approach for hazard screening of engineered nanomaterials. Nanotoxicology. 2012, 6 pp. 880–898

[272]	 Tseng M.T., Fu Q., Lor K., Fernandez-Botran G.R., Deng Z.B., Graham U. Persistent Hepatic Structural Alterations Following Nanoceria Vascular Infusion in the Rat. Toxicol. Pathol. 2014, 42 pp. 984–996

УДК  615.46				МКС11.020                Р20                  IDT

Ключевые слова: медицинские изделия, оценка генотоксичности

технический отчет – ТО

Организация-разработчик:

Автономная некоммерческая организация «Институт медико-биологических исследований и технологий» (АНО «ИМБИИТ»)

ОТ ТК 422 «ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

| Председатель МТК 547/ТК 422 |  | В.И. Севастьянов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, Директор АНО «ИМБИИТ» |  |  |
|  | д.б.н., профессор | В.И. Севастьянов |

Детали смотрите на http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm?commid=381983.

Muta™Mouse является торговой маркой HRP Inc. Эта информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является поддержкой ISO названного продукта. Могут быть использованы эквивалентные продукты, если продемонстрировано, что они приводят к тем же результатам.

Big Blue® является торговой маркой Stratagene. Эта информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является поддержкой ISO названного продукта. Могут быть использованы эквивалентные продукты, если продемонстрировано, что они приводят к тем же результатам.

KeratinoSens является торговой маркой Cyprotex. Эта информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является поддержкой ISO названного продукта. Могут быть использованы эквивалентные продукты, если продемонстрировано, что они приводят к тем же результатам.

SenCeeTox является торговой маркой Cyprotex. Эта информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является поддержкой ISO названного продукта. Могут быть использованы эквивалентные продукты, если продемонстрировано, что они приводят к тем же результатам.

EpiOcular™ является торговой маркой MatTek Corporation. Эта информация приводится для удобства пользователей данного документа и не является поддержкой ISO названного продукта. Могут быть использованы эквивалентные продукты, если продемонстрировано, что они приводят к тем же результатам.