| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

ТАРА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Определение стирола и акрилонитрила в водных модельных средах фотометрическим методом

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

# Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом аттестованной и зарегистрированной в реестре ГСИ РК методики выполнения измерений «Методика выполнения измерений. Тара полимерная для пищевой продукции. Определение стирола и акрилонитрила в водных модельных средах фотометрическим методом».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные ссылки |  |  |
|  | Требования к показателям точности измерений |  |  |
|  | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам |  |  |
|  | Метод измерений |  |  |
|  | Требования безопасности, охраны окружающей среды |  |  |
|  | Требования к квалификации операторов |  |  |
|  | Требования к условиям измерений |  |  |
|  | Подготовка к выполнению измерений |  |  |
|  | Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений |  |  |
|  | Форма представления результатов измерений |  |  |
|  | Контроль точности результатов измерений |  |  |
| Приложение А (справочное) Методика приготовления аттестованных смесей стирола в этиловом спирте |  |  |  |
| Приложение Б (справочное) Методика приготовления аттестованных смесей акрилонитрила в воде |  |  |  |
| Приложение В (справочное) Подготовка проб образцов к испытаниям |  |  |  |
| Библиография |  | …………………………………………………………………… |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТАРА ПОЛИМЕРНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ Определение стирола и акрилонитрила в водных модельных средах фотометрическим методом

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения стирола и акрилонитрила в водных модельных средах.

Настоящий стандарт предназначен для измерений показателей безопасности продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям, установленным к данному показателю в технических регламентах Евразийского экономического союза [1].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29225-91 Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 11097-86 Нитрил акриловый кислоты технический. Технические условия

ГОСТ 10003-90 Стирол. Технические условия

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает определение стирола и акрилонитрила в водных модельных средах фотометрическим методом с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Показатели качества методики выполнения измерений

| Диапазон измерений массовой концентрации стирола и акрилонитрила, мг/дм3 | Предел повторяемости для n результатов параллельных определений, rn, % | Предел внутри-лабораторной прецизионности, Rл, % | Показатель точности* (при доверительной вероятности Р = 0,95), ± Δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,005 до 0,2 включ. стирола | 15 | 18 | 14 |
| От 0,002 до 0,2 включ. акрилонитрила | 14 | 20 | 12 |
| ______________ *Соответствует расширенной неопределенности Uотн. (в относительных единицах) при коэффициенте охвата k = 2. |  |  |  |

4 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам

4.1 При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы:

4.1.1 Средства измерений:

Весы аналитические лабораторные: НПВ 200 г, НПВ 500 г, по ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Гигрометр психрометрический, диапазон измерения температуры                  от 16 ºС до 40 ºС, влажности (20–90) %, Δ: ± 0,2 ˚С, от ± 5 % до ± 7 %.

Фотоэлектроколориметр (или спектрофотометр), пределы измерения коэффициентов пропускания от 1 % до 100 %, диапазон измерений длин волн от 220 до 1100 нм.

4.1.2 Вспомогательные устройства, материалы

Колбы мерные емкостью 25 см3, по ГОСТ 1770.

Пипетки тип III, вместимостью 10, 5, 2 и 1 см3, по ГОСТ 1770.

Цилиндры мерные емкостью 100 и 200 см3, по ГОСТ 1770.

Перегонная установка на шлифах.

Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки по ГОСТ 1770.

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные: колбы, воронки, пробирки по ГОСТ 25336.

Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые чашки, тигли по               ГОСТ 29225, ГОСТ 9147.

Пипетки с одной отметкой по ГОСТ 29169.

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227.

Бюретки по ГОСТ 29251.

Водяная баня.

Плитка электрическая по ГОСТ 14919.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

4.1.3 Реактивы

Государственный стандартный образец или реактив стирола, перегнанный по ГОСТ 10003.

Приготовление аттестованных смесей стирола в этиловом спирте согласно [3], приведено в приложении А.

Государственный стандартный образец или реактив акрилонитрил, ч по ГОСТ 11097.

Приготовление аттестованных смесей акрилонитрила в воде согласно [2], приведено в приложении Б.

Спирт этиловый, 96 % перегнанный по ГОСТ 18300.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

4.2 Допускается применение других типов СИ, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, обеспечивающих метрологические характеристики результатов анализа, нормированных в настоящем стандарте.

5 Методы измерений

5.1 Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения стирола и акрилонитрила в водных модельных средах.

5.2 Метод основан на дистилляции летучей части вытяжек, измерении оптической плотности полученного дистиллята на спектрофотометре при 195 и
  247 нм и расчете концентраций стирола и акрилонитрила в бинарной смеси по методу Фирордта. Чувствительность метода 0,002 мг/дм3 по акрилонитрилу и 0,005 мг/дм3 по стиролу.

Каждое вещество определяется данным методом как в отдельности, так и в смесях с различным соотношением их. Для смеси веществ соблюдается принцип аддитивности. Закон Ламберта-Бера соблюдается в рассматриваемом интервале концентраций.

5.3 Трехкомпонентные ударопрочные полистиролы на основе стирола, акрилонитрила и каучука (АБС-пластики) являются наиболее перспективными материалами для контакта с пищевыми продуктами благодаря хорошим физико-механическим свойствам, высокой стойкости данных материалов к старению и действию различных агрессивных сред, а также более низкой миграции из них остаточного стирола по сравнению с другими полистирольными пластиками. Однако, акрилонитрил, придающий указанные выше положительные свойства, может также, как и стирол, переходить из изделий в контактирующие продукты или имитирующие их модельные среды.

Известные методы определения акрилонитрила в модельных средах: полярографический и колориметрический, имеют чувствительность 0,2 мг/дм3, не позволяющую определять концентрации акрилонитрилана уровне его ДКМ
  (0,05 мг/ дм3).

Предлагаемый метод определения мономеров в летучей части вытяжек позволяет одновременно с высокой чувствительностью и точностью определить концентрации акрилонитрила и стирола. Дистилляция позволяет также изолировать стирол и акрилонитрил от других высококипящих веществ, мешающих определению мономеров в УФ-области (пластификаторы, стабилизаторы и т.п.). Метод применяется для санитарно-химического исследования АБС-пластиков марок АБС-2020, АБС-11063, двухкомпонентных сополимеров с акрилонитрилом марок СН-20, СН-25 и других.

Примечание - ДУ: Допустимые уровни, ПМ: Полимерные материалы, ПДК: Предельно допустимая концентрация, ДКМ: Допустимое количество миграции.

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений соблюдают требования безопасности:

− в области охраны труда – ГОСТ 12.1.007, действующих общих санитарно-гигиенических требований-ГОСТ 12.1.005;

− в области пожарной безопасности ‒ ГОСТ 12.1.004;

− в области защиты от внешних воздействий: требования безопасности к изоляции токоведущих частей, блокировок, защитному заземлению – 
ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12997, ГОСТ 25861; по способу защиты от поражения электрическим током – ГОСТ 12.2.007.0; обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала – ГОСТ 12.1.019 и 12.2.003.

7 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

8 Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие общие условия:

| - температура окружающего воздуха | (20 ± 5) оС; |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха | от 40 % до 75 %; |
| - напряжение питающей сети | (220  10) В; |
| - частота переменного тока в сети питания. | (50  1) Гц. |

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Подготовка посуды. Посуда, используемая для анализа, тщательно моется моющим средством, содержащим поверхностно-активные вещества. Затем посуда замачивается от 3 до 4 ч в свежеприготовленном 3 %-ном растворе двухромовокислого калия в серной кислоте (3 г двухромовокислого калия на            100 см3 концентрированной серной кислоты), отмывается в проточной водопроводной воде с последующим ополаскиванием дистиллированной водой и высушивается в сушильном шкафу при температуре 150 °С. Высушенную посуду закрывают притертыми крышками.

9.2 Отбор проб проводят по ГОСТ 18321, подготовку проб образцов по             ГОСТ 22648 или приложению В.

9.3 Приготовление растворов стирола и акрилонитрила как образцов для оценивания в виде аттестованных смесей (далее - ОО в виде АС или АС) проводится в соответствии с приложением А.

10 Порядок выполнения измерений, обработка результатов измерений

10.1 В круглодонную колбу емкостью 500 см3 вносят 200 см3 вытяжки (водной или солевой) из АБС-пластика или сополимера стирола с акрилонитрилом.

Соединяют колбу с помощью съемной насадки Вюрца с прямым холодильником и отгоняют 24 см3 дистиллята на песчаной бане. Дистиллят отгоняют в мерный цилиндр емкостью 25 см3, содержащий 1 см3  дистиллированной воды, применяя для более полного поглощения алонж специальной конструкции с вытянутым  капиллярным концом диаметром 3 - 4 мм, доходящим до дна цилиндра.

Затем последовательно измеряют оптическую плотность дистиллята на спектрофотометре с  областью измерения от 190 нм в цилиндрических кюветах длиной 50 мм при λ = 195 и 247 нм (Дсм195иДсм247).  В качестве контроля используют дистиллят, отогнанный из 200 см3 дистиллированной воды или 5 % раствора хлористого натрия, выдержанных в тех же температурно-временных условиях, что и вытяжки из АБС-пластиков.

10.2 Согласно методу Фирордта концентрации компонентов в бинарной смеси определяются уравнениями:

С1=Дсм195−Е2195⋅С2⋅d−Е1195⋅d				(1)

С2=Дсм247−Е2247⋅d					(2)

где С1 и С2 - концентрации стирола и акрилонитрила, мг/дм3;

Дсм195и Дсм247 - оптические плотности их смесей при длинах волн 195 и 247 нм;

Е1195 - коэффициент экстинкции акрилонитрила при длине волны 195 нм, дм3/мг см;

Е2195иЕ2247 - коэффициенты экстинкции стирола при длинах волн 195 нм и             247 нм, дм3/мг см;

D - длина кюветы, см.

Для решения системы двух уравнений необходимо определить коэффициенты экстинкции стирола и акрилонитрила в дистиллятах их растворов, отогнанных аналогично вытяжке.

Для этого в круглодонную колбу емкостью 500 см3 вносят                                          200 см3 дистиллированной воды или 5 % раствора хлористого натрия и стандартный раствор стирола концентраций 0,10 и 0,01 мг/см3 в количествах,  соответствующих 0,005; 0,010; 0,050; 0,100 и 0,200 мг/дм3 или стандартный раствор акрилонитрила концентраций0,10 и 0,01 мг/см3 в количествах, соответствующих 0,002; 0,005; 0,010; 0,050; 0,100 и 0,200 мг/дм3.

Затем отгоняют 24 см3дистиллята так же, как при анализе вытяжек.

Оптическую плотность дистиллятов растворов стирола измеряют в                     УФ-области спектра при длинах волн 195 и 247 нм, а акрилонитрила при 195 нм на фоне дистиллятов, отогнанных из 200 см3 дистиллированной воды или 5 % раствора поваренной соли, не содержащих стирола и акрилонитрила.

Значения коэффициентов экстинкции находят по формуле (3):

Е=ДС⋅d						(3)

Коэффициент экстинкции - количество мономера необходимое для получения оптической плотности 1,00 при данной длине волны. Коэффициент экстинкции стирола и акрилонитрила определяется для каждого прибора.

11 Форма представления результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом, по форме принятой в лаборатории предприятия, и представляют в виде (4):

Х ± Δ (U), Р = 0,95	,					(4)

где Х – значение результата измерений;

Δ (U) – значение показателя точности (пределов прецизионностиили расширенной неопределенности) результатов измерений, приведенное в таблице 1 настоящего стандарта.

12 Контроль точности результатов измерений

12.1 Контроль точности результатов измерений обеспечивают посредством очередных поверок, применяемых средств измерений и проведения внутреннего оперативного контроля качества (ВОК) измерений с использованием процедуры контроля точности в соответствии с [3], [4].

12.2 ВОК повторяемости проводят с использованием рабочих проб.

Результат контрольной процедуры  rk  рассчитывают по формуле (5):

rk=Cmax−Cmin	,				(5)

где Сmах – максимальный результат из n – параллельных определений,

Сmin – минимальный результат из n – параллельных определений.

Повторяемость признают удовлетворительной, если:rk≤r,

где r – норматив ВОК повторяемости (допускаемое расхождение параллельных определений) приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.3 ВОК внутрилабораторной прецизионности проводят с использованием рабочих проб или образцов для оценивания в виде аттестованных смесей или стандартных образцов (далее - ОО в виде АС или СО) проводится согласно [4]. Анализ проводят в точном соответствии с регламентированной методикой, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. Работу выполняют два аналитика.

При проведении ВОК внутрилабораторной прецизионности с использованием рабочих проб результат контрольной процедуры Rk рассчитывают по формуле (6):

Rk=|C1−C2|				                 (6)

где С1 – результат первичного анализа пробы;

С2 – результат повторного анализа пробы.

Внутрилабораторную прецизионность признают удовлетворительной, если Rk≤R

где R  предел внутрилабораторной прецизионности для двух результатов анализа приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.4 ВОК точности проводят с использованием АС или СО.

Результат контрольной процедуры Кк  рассчитывают по формуле (7):

Kk=|C−Cат|				   	       (7)

где C – результат анализа АС или СО;

Сат – аттестованное значение АС или СО.

Точность признают удовлетворительной, если Kk≤K

где К – норматив ВОК точности результатов измерений приведен в таблице 1 настоящего стандарта.

12.5 ВОК измерений проводят не реже одного раза в месяц, а также при смене реактивов, растворов, после длительного перерыва в работе. При превышении нормативов точности анализ повторяют. При повторном превышении выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

Приложение А

(справочное)

Методика приготовления аттестованных смесей

стирола в этиловом спирте

А.1	Назначение

Настоящая методика приготовления аттестованных смесей (далее - АС) устанавливает порядок приготовления АС, предназначенных для установления значений метрологических характеристик и для контроля точности результатов измерений, а также для построения градуировочного графика.

А.2	Метрологические характеристики

Аттестованные значения массовой концентрации стирола в этиловом спирте в АС и значения характеристик погрешности аттестованных значений при доверительной вероятности Р = 0,95 указаны в таблицеА.1.

Таблица А.1 – Количество действующего вещества (стирола) в миллиграммах

| Наименование АС | Аттестованное значение, мг/дм3 | Характеристика погрешности, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| АС-1 | 0,005 | 0,0001 |
| АС-2 | 0,010 | 0,0002 |
| АС-3 | 0,050 | 0,0009 |
| АС-4 | 0,100 | 0,0020 |
| АС-5 | 0,200 | 0,0052 |

А.3	Средства измерений, реактивы и материалы

А.3.1	Сведения о применяемых реактивах

Государственный стандартный образец или реактив стирол, перегнанный по ГОСТ 10003.

Спирт этиловый, 96 % перегнанный по ГОСТ 18300.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

АС готовят на основе реактива стирола, где относительная погрешность стиролаC8H8 рассчитывается согласно таблице А.2:

Таблица А.2

| Элемент | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009623=0,00185 | 8 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 8 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса С8Н8=8 × 12,011 + 8 × 1,008 = 104,152

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C8H8)=8×0,001852+8×0,00007792=0,00524

Δстирола=uc(C8H8)×23=0,00524×2×3=0,01812

А.3.2	Сведения о применяемых средствах измерений приведены в таблице А.3.

Таблица А.3

| Наименование средства измерений | Нормативный документ | Значение погрешности |
| --- | --- | --- |
| Весы аналитические лабораторные: тип AZ 214210 г | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | 0,0001 г (0,1 мг) |
| Колба мерная 2-25-2 | ГОСТ 1770-74 | 0,08 см3 |
| Колба круглодонная 500 | ГОСТ 25336-82 | - |
| Цилиндр 2-250-2 | ГОСТ 1770-74 | 2 см3 |
| Пипетка 3-2-1-1 | ГОСТ 29227 | 0,01 см3 |
| Пипетка 3-2-1-2 | ГОСТ 29227 | 0,02 см3 |
| Пипетка 3-2-1-5 | ГОСТ 29227 | 0,05 см3 |
| Пипетка 3-2-1-10 | ГОСТ 29227 | 0,1 см3 |

А.4	Процедура приготовления

А.4.1 Приготовление основного стандартного раствора стирола в этиловом спирте.

В пикнометр емкостью 25 см3 вносят от 10 до 15 см3 этилового спирта и взвешивают с точностью 0,0002 г. После добавления 4 - 5 капель стирола пикнометр вновь взвешивают и доводят объем до метки этиловым спиртом. Концентрацию вещества в растворе (мг/см3) находят путем деления разности двух взвешиваний на объем пикнометра.

Рабочие стандартные растворы стирола концентрацией 0,01 мг/дм3 и 
0,1 мг/дм3 готовят перед определением путем разбавления основного раствора этиловым спиртом.

Пример – Масса пикнометра емкостью 25 см3, с внесенным этиловым спиртом      (10 см3), равна 27,3930 г. После добавления 5 капель стирола масса пикнометра равна 27,4395 г. Концентрация вещества в растворе – 1,86 мг/см3.

АС - раствор в этаноле 0,10 мг/дм3: 5,4 см3 стандартного раствора в этаноле, концентрацией 1,86 мг/см3, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят этиловым спиртом до метки.

АС - Стандартный раствор в этаноле 0,01 мг/дм3: 10 см3 стандартного раствора в этаноле концентрацией 0,10 мг/дм3, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят этиловым спиртом до метки.

Из реактива стандартного раствора стирола в этиловом спиртеготовят рабочие растворы АС-1 - АС-5 со следующими концентрациями согласно таблице А.4:

АС-1 (0,005 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят            200 см3 дистиллированной воды и 0,5 см3 стандартного раствора стирола в этаноле с концентрацией 0,01 мг/дм3.

АС-2 (0,010 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят           200 см3 дистиллированной воды и 1 см3 стандартного раствора стирола в этаноле с концентрацией 0,01 мг/дм3.

АС-3 (0,050 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят            200 см3 дистиллированной воды и 0,5 см3 стандартного раствора стирола в этаноле с концентрацией 0,1 мг/дм3.

АС-4 (0,100 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят            200 см3 дистиллированной воды и 1 см3 стандартного раствора стирола в этаноле с концентрацией 0,1 мг/дм3.

АС-5 (0,200 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят           200 см3 дистиллированной воды и 2 см3 стандартного раствора стирола в этаноле с концентрацией 0,1 мг/дм3.

Таблица А.4

| Наименование исходного раствора | Массовая концентрация исходного раствора, мг/дм3 | Объем аликвотной части, см3 | Количество действующего вещества, мг/дм3 | Наименование приготовленного раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АС - стандартный раствор стирола в этаноле | 0,01 | 0,5 | 0,005 | АС-1 |
|  |  | 1,0 | 0,010 | АС-2 |
|  | 0,1 | 0,5 | 0,050 | АС-3 |
|  |  | 1,0 | 0,100 | АС-4 |
|  |  | 2,0 | 0,200 | АС-5 |

А.5	Расчет метрологических характеристик

А.5.1 	Относительную погрешность Δотн аттестованной массовой концентрации стирола в этиловом спирте в АС концентрацией 0,10 мг/дм3, затем АС концентрацией 0,01 мг/дм3рассчитывают по формуле (А.1.1 и А.1.2):

Δотн1=(ΔVстирола×100Vстирол)2+(ΔVВ×100VВ)2+(ΔVk×100Vk)2+(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2  (А.1.1)

Δотн2=Δотн12+(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2 			 (А.1.2)

где VМмстирола – молярная масса стирола, 104,152;

ΔVстирол – значение погрешности стирола 0,01812;

Vв – масса навески стирола,≈0,0465 г (приведено из примера);

ΔVв – значение погрешности весов, на котором проводят взвешивание навески, 0,0001 г;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 25 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,   0,08 см3;

Vп – объем пипетки, которой отбирается аликвота, 5 см3, 10 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту, 0,05 см3; 0,1 см3;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,   0,20 см3.

Относительные значения погрешности АС приготовленного основного раствора стирола:

АС

Δстирола.отн1=(0,01812×100104,152)2+(0,0001×1000,0465)2+(0,08×10025)2++5,45,0×(0,05×1005,0)2+(0,20×100100)2=1,12648

АС

Δстирола.отн2=1,126482+(0,1×10010)2+(0,20×100100)2=1,51952

А.5.2	Относительные погрешности Δотн аттестованных массовых концентраций стирола в АС рассчитывают по формуле (А.2):

Δотн=Δстирола.отн2+(ΔVЦ×100VЦ)2+(ΔVП×100VП)2		(А.2)

где Vц  – объем цилиндра,  которым вносят дистиллированную воду, 250 см3;

ΔVц– значение погрешности объема цилиндра, 2,0 см3.

Vп –  объем пипетки, которой отбирается аликвота, 1 см3, 2 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту, 0,01 см3; 0,02 см3.

Относительное значение погрешности приготовленной АС-1  - АС 5:

АС-1

Δотн=1,12652+(200250)×(2×100250)2+0,51,0×(0,01×1001,0)2=1,510

АС-2

Δотн=1,12652+(200250)×(2×100250)2+1,01,0×(0,01×1001,0)2=1,668

АС-3

Δотн=1,51952+(200250)×(2×100250)2+0,51,0×(0,01×1001,0)2=1,822

АС-4

Δотн=1,51952+(200250)×(2×100250)2+1,01,0×(0,01×1001,0)2=1,955

АС-5

Δотн=1,51952+(200250)×(2×100250)2+2,02,0×(0,02×1002,0)2=2,612

А.5.3	Абсолютную погрешность Δо аттестованной массовой концентрации                            стирола в АС рассчитывают по формуле (А.3):

Δ0=C×i=1NΔотн100						(А.3)

где С – концентрация АС, мг/дм3;

Абсолютные значения погрешности аттестованных значений массовой концентрации стирола составит:

АС-1	Δ0 = 0,005×1,510/100 = 0,0001 мг/дм3

АС-2	Δ0 = 0,010×1,668/100 = 0,0002 мг/дм3

АС-3	Δ0 = 0,050×1,822/100 = 0,0009 мг/дм3

АС-4	Δ0 = 0,100×1,955/100 = 0,0020 мг/дм3

АС-5	Δ0 = 0,200×2,612/100 = 0,0052 мг/дм3

А.6	Требования безопасности

А.6.1	По степени воздействия на организм человека стирол относится к опасным веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

А.6.2	При приготовлении АС соблюдают требования инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденные в установленном порядке.

А.7	Требования к квалификации лаборанта

К приготовлению АС раствора стирола в этаноле допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

А.8	Требования к маркировке

Каждая колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование вещества, его аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления, срок годности смеси.

А.9	Условия хранения

А.9.1	АС-1 – АС-5 – применяют свежеприготовленными.

А.9.2	При хранении АС в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

А.9.3	АС-1 – АС-5 хранят в стеклянных мерных колбах с плотно закрывающимися крышками.

А.10	Периодичность проверки

Срок действия методики – неограничен.

Приложение Б

(справочное)

Методика приготовления аттестованных смесей акрилонитрила в воде

Б.1	Назначение

Настоящая методика приготовления аттестованных смесей (далее - АС) устанавливает порядок приготовления АС, предназначенных для установления значений метрологических характеристик и для контроля точности результатов измерений, а также для построения градуировочного графика.

Б.2	Метрологические характеристики

Аттестованные значения массовой концентрации акрилонитрила в воде в АС и значения характеристик погрешности аттестованных значений при доверительной вероятности Р = 0,95 указаны в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Количество действующего вещества (акрилонитрила) в миллиграммах

| Наименование АС | Аттестованное значение, мг/дм3 | Характеристика погрешности, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| АС-1 | 0,002 | 0,00003 |
| АС-2 | 0,005 | 0,0001 |
| АС-3 | 0,010 | 0,0002 |
| АС-4 | 0,050 | 0,0009 |
| АС-5 | 0,100 | 0,0020 |
| АС-6 | 0,200 | 0,0052 |

Б.3	Средства измерений, реактивы и материалы

Б.3.1	Сведения о применяемых реактивах

ГСО или реактив акрилонитрил, ч по ГОСТ 11097.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

АС готовят на основе реактива акрилонитрила, где относительная погрешность акрилонитрила C3H3N рассчитывается согласно таблице Б.2:

Таблица Б.2

| Элемент | Атомный вес IUPAC | Данные по неопределенности IUPAC | Стандартная неопределенность | Число атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 12,011 | 12,0096 - 12,016 | 12,016−12,009622=0,00185 | 3 |
| Н | 1,008 | 1,00784 – 1,00811 | 1,00811−1,0078423=0,0000779 | 3 |
| N | 14,007 | 14,00643 - 14,00728 | 14,00728−14,0064323=0,000246 | 1 |

При расчете берут атомные веса из таблицы IUPAC, т.е. молярная масса C3H3N =3 × 12,011 + 3 × 1,008 + 3 × 14,007 = 53,064

Тогда суммарная стандартная неопределенность равна:

uc(C3H3N)=3×0,001852+3×0,00007792+1×0,0002462=0,00322

Δакронитрила=uc(С3Н3N)×23=0,00322×2×3=0,01113

Б.3.2	Сведения о применяемых средствах измерений приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3

| Наименование средства измерений | Нормативный документ | Значение погрешности |
| --- | --- | --- |
| Весы аналитические лабораторные: тип AZ 214210 г | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | 0,0001 г (0,1 мг) |
| Колба мерная 2-25-2 | ГОСТ 1770-74 | 0,08 см3 |
| Колба круглодонная 500 | ГОСТ 25336-82 | - |
| Цилиндр 2-250-2 | ГОСТ 1770-74 | 2 см3 |
| Пипетка 3-2-1-1 | ГОСТ 29227 | 0,01 см3 |
| Пипетка 3-2-1-2 | ГОСТ 29227 | 0,02 см3 |
| Пипетка 3-2-1-5 | ГОСТ 29227 | 0,05 см3 |
| Пипетка 3-2-1-10 | ГОСТ 29227 | 0,1 см3 |

Б.4	Процедура приготовления

Б.4.1 Приготовление основного стандартного раствора акрилонитрила в воде.

В пикнометр емкостью 25 см3 вносят от 10 до 15 см3 дистиллированной воды и взвешивают с точностью 0,0002 г. После добавления 4 - 5 капель акронитрила пикнометр вновь взвешивают и доводят объем до метки дистиллированной водой. Концентрацию вещества в растворе (мг/см3) находят путем деления разности двух взвешиваний на объем пикнометра.

Рабочие стандартные растворы стирола концентрацией 0,01 мг/дм3 и                  0,1 мг/дм3 готовят перед определением путем разбавления основного раствора дистиллированной водой.

Пример – Масса пикнометра емкостью 25 см3, с внесенной дистиллированной водой (10 см3), равна 29,5346 г. После добавления 5 капель акрилонитрила масса пикнометра равна 29,5718 г. Концентрация вещества в растворе – 1,48 мг/см3.

АС - раствор в воде 0,10 мг/дм3: 6,7 см3 стандартного раствора в воде, концентрацией 1,86 мг/см3, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки.

АС - Стандартный раствор в воде 0,01 мг/дм3: 10 см3 стандартного раствора в воде концентрацией 0,10 мг/дм3, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки.

Из реактива стандартного раствора акрилонитрила в воде готовят рабочие растворы АС-1 - АС-5 со следующими концентрациями согласно таблице А.4:

АС-1 (0,002 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят            200 см3 дистиллированной воды и 0,2см3 стандартного раствора акрилонитрила в воде с концентрацией 0,01 мг/дм3.

АС-2 (0,005 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят            200 см3 дистиллированной воды и 0,5 см3 стандартного раствора акрилонитрила в воде с концентрацией 0,01 мг/дм3.

АС-3 (0,010 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят           200 см3 дистиллированной воды и 1 см3 стандартного раствора акрилонитрила в воде с концентрацией 0,01 мг/дм3.

АС-4 (0,050 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят            200 см3 дистиллированной воды и 0,5 см3 стандартного раствора акрилонитрила в воде с концентрацией 0,1 мг/дм3.

АС-5 (0,100 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят            200 см3 дистиллированной воды и 1 см3 стандартного раствора акрилонитрила в воде с концентрацией 0,1 мг/дм3.

АС-6 (0,200 мг/дм3): в круглодонную колбу вместимостью 500 см3 вносят           200 см3 дистиллированной воды и 2 см3 стандартного раствора акрилонитрила в воде с концентрацией 0,1 мг/дм3.

Таблица Б.4

| Наименование исходного раствора | Массовая концентрация исходного раствора, мг/дм3 | Объем аликвотной части, см3 | Количество действующего вещества, мг/дм3 | Наименование приготовленного раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АС - стандартный раствор акрилонитрила в воде | 0,01 | 0,2 | 0,002 | АС-1 |
|  |  | 0,5 | 0,005 | АС-2 |
|  |  | 1,0 | 0,010 | АС-3 |
|  | 0,1 | 0,5 | 0,050 | АС-4 |
|  |  | 1,0 | 0,100 | АС-5 |
|  |  | 2,0 | 0,200 | АС-6 |

Б.5	Расчет метрологических характеристик

Б.5.1 	Относительную погрешность Δотн аттестованной массовой концентрации акрилонитрила в воде в АС концентрацией 0,10 мг/дм3, затем АС концентрацией 0,01 мг/дм3 рассчитывают по формуле (А.1.1 и А.1.2):

Δотн1=(ΔVакрилонитрила×100Vакрилонитрила)2+(ΔVB×100VB)2+(ΔVk×100Vk)2++(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2       (А.1.1)

Δотн2=Δотн12+(ΔVП×100VП)2+(ΔVk×100Vk)2          (А.1.2)

где VМмакрилонитрила – молярная масса акронитрила, 53,064;

ΔVакрилонитрил – значение погрешности акронитрила 0,01113;

Vв – масса навески акронитрила, ≈ 0,0372г (приведено из примера);

ΔVв – значение погрешности весов, на котором проводят взвешивание навески, 0,0001 г;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 25 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,   0,08 см3;

Vп–  объем пипетки, которой отбирается аликвота, 5 см3, 10 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту, 0,05 см3; 0,1 см3;

Vk – объем мерной колбы, в которой проводят разбавление, 100 см3;

ΔVk – значение погрешности объема колбы, в которой проводят разбавление,   0,20 см3.

Относительные значения погрешности АС приготовленного основного раствора акрилонитрила:

АС

Δакронитрила.отн1=(0,01113×10053,064)2+(0,0001×1000,0372)2+(0,08×10025)2++5,4×(0,05×1005,0)2+(0,20×100100)2=1,138

АС

Δакронитрила.отн2=1,1382+(0,1×10010)2+(0,20×100100)2=1,528

Б.5.2	Относительные погрешности Δотн аттестованных массовых концентраций акрилонитрила в АС рассчитывают по формуле (А.2):

Δотн=Δакронитрила.отн2+(ΔVЦ×100VЦ)2+(ΔVП×100VП)2          (А.2)

где Vц  – объем цилиндра,  которым  вносят дистиллированную воду, 250 см3;

ΔVц– значение погрешности объема цилиндра, 2,0 см3.

Vп –  объем пипетки, которой отбирается аликвота, 1 см3, 2 см3;

ΔVп – значение погрешности объема пипетки, которой отбирают аликвоту,               0,01 см3; 0,02 см3.

Относительное значение погрешности приготовленной АС-1 - АС 5:

АС-1

Δотн=1,1382+(200250)×(2×100250)2+0,21,0×(0,01×1001,0)2=1,417

АС-2

Δотн=1,1382+(200250)×(2×100250)2+0,51,0×(0,01×1001,0)2=1,519

АС-3

Δотн=1,1382+(200250)×(2×100250)2+1,01,0×(0,01×1001,0)2=1,675

АС-4

Δотн=1,5282+(200250)×(2×100250)2+0,51,0×(0,01×1001,0)2=1,830

АС-5

Δотн=1,5282+(200250)×(2×100250)2+1,01,0×(0,01×1001,0)2=1,961

АС-6

Δотн=1,5282+(200250)×(2×100250)2+2,02,0×(0,02×1002,0)2=2,617

Б.5.3	Абсолютную погрешность Δо аттестованной массовой концентрации                            акрилонитрила в АС рассчитывают по формуле (А.3):

Δ0=C×i=1NΔотн100					(А.3)

где С – концентрация АС, мг/дм3;

Абсолютные значения погрешности аттестованных значений массовой концентрации акрилонитрила составит:

АС-1	Δ0 = 0,002×1,417/100 = 0,00003 мг/дм3

АС-2	Δ0 = 0,005×1,519/100 = 0,0001 мг/дм3

АС-3	Δ0 = 0,010×1,675/100 = 0,0002 мг/дм3

АС-4	Δ0 = 0,050×1,830/100 = 0,0009 мг/дм3

АС-5	Δ0 = 0,100×1,961/100 = 0,0020 мг/дм3

АС-6	Δ0 = 0,200×2,617/100 = 0,0052 мг/дм3

Б.6	Требования безопасности

Б.6.1	По степени воздействия на организм человека акрилонитрил относится к опасным веществам в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

Б.6.2	При приготовлении АС соблюдают требования инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе в химической лаборатории, утвержденные в установленном порядке.

Б.7	Требования к квалификации лаборанта

К приготовлению АС раствора акрилонитрила в воде допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

Б.8	Требования к маркировке

Каждая колба с АС должна иметь этикетку, содержащую наименование вещества, его аттестованное значение, погрешность аттестованного значения, дату приготовления, срок годности смеси.

Б.9	Условия хранения

А.9.1	АС-1 – АС-6 – применяют свежеприготовленными.

А.9.2	При хранении АС в лаборатории согласно ГОСТ 15150 должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающего воздуха (20 ± 5) ºС;

атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;

относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

Б.9.3	АС-1 – АС-6 хранят в стеклянных мерных колбах с плотно закрывающимися крышками.

Б.10	Периодичность проверки

Срок действия методики – неограничен.

Приложение В

(справочное)

Подготовка проб образцов к испытаниям

В.1.1 Образцы проб до проведения исследований выдерживают в открытом виде (без упаковки) при комнатной температуре и естественном воздухообмене не менее 48 часов.

В.1.2 Образцы проб из полимерных материалов и резины до проведения исследований тщательно промывают водой при температуре 37оС (без механической обработки, применения мыл или синтетических моющих средств), прополаскивают дистиллированной водой и просушивают при комнатной температуре.

Резиновые, полипеноуретановые, пенолатексные и пластизольные пробы, из которых изготовлены образцы перед просушиванием необходимо тщательно отживать ручным способом средним усилием до последней капли.

В.1.3 Условия моделирования для определения санитарно-химических показателей необходимо проводить в водной в соответствии с таблицей В.1.

В.1.3.1 При проведении исследований в водной среде исследуемый образец помещают в закрытую емкость с дистиллированной водой ГОСТ 6709 «Вода дистиллированная. Технические условия».

Таблица В.1 – Условия моделирования при определении показателей в водной среде *

| Перечень видов образцов | Модельная среда | Насыщенность водного раствора | Температура водного раствора, tо С | Время экспозиции, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины, силиконовые | Дистиллированная вода | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 5 см3 | 37 ± 2 | 3 |
| Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные для детей |  |  |  |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из пластмассы, стекла, металла, керамики, фаянса, майоликовая |  |  |  |  |

Продолжение таблицы В.1

| Щетки зубные, массажеры для десен, предназначенные для детей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коляски, велосипеды для детей |  |  |  |  |
| Школьно-письменные принадлежности |  |  |  |  |
| Все виды игрушек |  |  |  |  |
| Упаковка и укупорочные средства металлические, полимерные, стеклянные, из комбинированных материалов, деревянные, керамические |  |  |  |  |
| Многослойные изделия, содержащие влагопоглощающие влагопоглощающие материалы (подгузники, трусы, пеленки) для детей |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2 : 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2 : 10 см3 | 37 ± 2 |  |
| Посуда, столовые приборы для детей из бумаги и картона |  |  |  |  |
| Игрушки для купания в ванне, формующиеся массы, карандаши, фломастеры, мелки и пр., карнавальные изделия маски, аксессуары и т.п. для детей |  |  |  |  |

Окончание таблицы В.1

| Упаковка бумажная и картонная, из текстильных материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Игрушки для игр на воде |  | Для веществ II, III класса опасности – 1 см2: 2 см3 Для веществ IV класса опасности 1 см2: 10 см3 | 22 ± 2 |  |
| Примечание – При сложных конфигурациях образцов продукции и невозможности подсчитать их площадь, определение следует проводить при соотношении 1 г на 10 см3. |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | ТР ТС 005/2011 | «О безопасности упаковки», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769 |
| --- | --- | --- |
| [2] | РМГ 60-2003 | Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке |
| [3] | РМГ 76-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа |
| [4] | РМГ 61-2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки |

УДК МКС 55.020, 19.020, 83.140.01 Ключевые слова: Ключевые слова: фотометрический метод, стирол, акрилонитрил, водные модельные среды, дистилляция, мономеры, оптическая плотность

Руководитель разработки Заместитель Генерального директора

должность

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                     _______________      И.В. Хамитов

Наименование предприятия-разработчика стандарта                                  личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         С.А. Айтжанова

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия

Исполнитель

Главный специалист                              _____________         Т.М. Джумагазиева

должность                                                 личная подпись                        инициалы, фамилия