| межгосударственный СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) interstate COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICАTION (Isc) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | м Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 8.324 – (проект, RU, окончательная редакция) |

Государственная система обеспечения

единства измерений

СЧЕТЧИКИ ГАЗА

Методика поверки

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила: разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1	РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии (ФГУП «ВНИИР») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2	ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3	ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол _______________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 00497 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4	ВЗАМЕН ГОСТ 8.324—2002

5	Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _________ № _____ межгосударственный стандарт ГОСТ 8.324—____ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с ___________

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 20__

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины, определения и обозначения	2

4 Методика поверки «Pr»	2

5 Методика поверки на месте эксплуатации	5

Приложение А (обязательное) Форма протокола поверки счетчика	10

Библиография	11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Межгосударственная система стандартизации СЧЕТЧИКИ ГАЗА Методика поверки Interstate system for standardization. State system for ensuring the uniformity of measurements. Gas meters. Calibration methods

Дата введения —

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на счетчики и расходомеры газа (далее – счетчики), предназначенных для измерений объемного расхода и объема газа, и устанавливает методику их периодической поверки.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на типы счетчиков с программным обеспечением, для которых при проведении испытаний в целях утверждения типа установлено подтверждение соответствия программного обеспечения при поверке.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на типы счетчиков, для которых изготовителем в эксплуатационной документации установлено влияние магнитного поля на метрологические и технические характеристики счетчика.

1.4 Настоящий стандарт может быть применен для первичной поверки счетчиков при условии, что совокупность операций поверки, изложенная в данном стандарте, обеспечивает подтверждение соответствия счетчика метрологическим требованиям, установленным при проведении испытаний в целях утверждения типа.

1.5 Периодическую поверку счетчика при его демонтаже проводят в соответствии с разделом 4 «Методика поверки «Pr».

Периодическую поверку счетчика на месте эксплуатации (без демонтажа) с максимальным объемным расходом не более 10 м3/ч, предназначенного для измерения количества израсходованного природного газа, применяемого в бытовых целях, проводят в соответствии с разделом 5 «Методика поверки на месте эксплуатации».

1.6 Интервал между поверками – согласно данным, указанным в свидетельстве об утверждении типа на конкретный тип счетчиков.

1.7 Отдельные положения и разделы настоящего стандарта рекомендуется использовать при разработке индивидуальных методик поверки для конкретных типов счетчиков газа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.395–80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия при поверке, общие требования

ГОСТ 2405–88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 5542–2014 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 15528–86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа, термины и определения

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 15528, ГОСТ 5542, [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 температурная коррекция: Приведение измеренного объема газа к температуре 20 ˚С.

3.2 минимальный объемный расход: Наименьшее значение объемного расхода, при котором основная относительная погрешность счетчика не выходит за пределы допускаемой погрешности.

3.3 максимальный объемный расход: Наибольшее значение объемного расхода, при котором основная относительная погрешность счетчика не выходит за пределы допускаемой погрешности.

3.4 потеря статического давления или перепад давления: Средняя разность между давлением на входе и давлением на выходе счетчика газа при прохождении газа через счетчик. Разность (перепад) между давлением на входе и давлением на выходе счетчика является функцией от значения объемного расхода и давления газа.

3.5 переходный объемный расход: Значение объемного расхода между максимальным и минимальным значениями диапазона измерений, который условно делит диапазон измерений счетчика на две части («основной» диапазон и «дополнительный» диапазон). Для каждой из этих частей диапазона измерений счетчика нормируются свои пределы допускаемой основной относительной погрешности.

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения:

Qmax – максимальный объемный расход, м3/ч;

Qmin – минимальный объемный расход, м3/ч;

Qt – переходный объемный расход, м3/ч.

4 Методика поверки «Pr»

4.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр;

- опробование;

- определение перепада давления на счетчике;

- определение относительной погрешности.

Результаты поверки считают отрицательными, если на любой из операций получен отрицательный результат.

4.2 Средства поверки

4.2.1 При проведении поверки применяют средства поверки и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Средства поверки и вспомогательное оборудование

| Номер раздела, пункта, подпункта стандарта | Наименование, тип, метрологические и основные технические характеристики средства поверки и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
| 4.6 | Средство измерений температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления, например, термогигрометр ИВА-6. Диапазон измерений температуры от 10 до 30 ˚С; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,5 ˚С. Диапазон измерений относительной влажности от 30 до 80 %; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±4 %. Диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 110 кПа; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,5 кПа. |

Окончание таблицы 1

| Номер раздела, пункта, подпункта стандарта | Наименование, тип, метрологические и основные технические характеристики средства поверки и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
| 4.6.2 | Манометр по ГОСТ 2405-88. Верхний предел измерений не более 1,5∙pup, где pup – заданное избыточное давление, МПа. Класс точности не более 0,6. |
|  | Стенд (устройство) для проверки герметичности, обеспечивающий создание избыточного давления воздуха внутри счетчика, не менее чем в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление счетчика. |
| 4.7.2 4.7.3 4.7.4 | Поверочная расходомерная установка объемного расхода (объема) газа (далее – ПУ). Диапазон воспроизведения объемного расхода газа, соответствующий диапазону объемного расхода поверяемого счетчика. Соотношение пределов допускаемой относительной погрешности ПУ к пределам допускаемой относительной погрешности поверяемого счетчика не более 1/3. ПУ должна быть оснащена средствами измерений температуры и давления (перепада давления между счетчиком и ПУ) поверочной среды, а также другими средствами измерений в зависимости от типа ПУ, необходимыми для приведения результатов измерений к одинаковым условиям. |
| 4.7.3 | Средство измерений перепада давления. Относительная погрешность не более 5 %. |
| 4.7.2.2 4.7.4 | Миллитесламетр, например, миллитесламетр портативный универсальный ТПУ. Диапазон измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля от 1000 до 1999 мТл. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля ±[2,0+0,1∙(Вп/Ви−1)] %, где: Вп – верхний предел измерений, Тл; Ви – измеренное значение, Тл. |
|  | Магнит цилиндрической формы с раскрепляющим рым-болтом. Остаточная магнитная индукция Вг = 1,14+0,03 Тл. |
| Примечание — Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью. |  |

4.3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, изучившие настоящий стандарт, эксплуатационную документацию на средства поверки, вспомогательное оборудование и поверяемый счетчик, прошедшие инструктаж в установленном порядке.

4.4 Требования безопасности

4.4.1 Лица, проводящие поверку, должны быть ознакомлены с правилами безопасности при работе со счетчиком и ПУ, указанными в эксплуатационной документации на них, и пройти инструктаж по технике безопасности.

4.4.2 Все работы по монтажу и демонтажу счетчиков выполняют при неработающей ПУ.

4.4.3 Конструкция соединительных элементов счетчика и эталона должна обеспечивать надежное и герметичное крепление счетчика и фиксацию его положения в течение всего цикла поверки.

4.5 Условия поверки

При проведении поверки соблюдают следующие условия в соответствии с ГОСТ 8.395:

- поверочная среда								воздух;

- температура поверочной среды и окружающего воздуха, °С			20 ± 5;

- относительная влажность поверочной среды и

окружающего воздуха, %							от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа							от 84 до 106;

- разность температур окружающего воздуха и

поверочной среды, °С, не более							1;

- скорость изменения температуры окружающего воздуха и

поверочной среды, °С/ч, не более						1.

Избыточное давление (или разрежение), создаваемое ПУ, должно превышать суммарные потери давления в измерительном тракте ПУ, счетчике и соединительной арматуре.

Обеспечивают измерение перепада давления между счетчиком и ПУ, а также на счетчике.

Обеспечивают измерение температуры воздуха в ПУ и счетчике (в счетчике при необходимости).

4.6 Подготовка к поверке

4.6.1 При подготовке к поверке выполняют следующие работы:

- проверяют выполнение условий 4.2 ÷ 4.5;

- проводят испытания счетчика на герметичность на стенде (устройстве) для проверки герметичности в соответствии с 4.6.2;

- счетчик выдерживают в помещении, где проводят поверку, не менее 2 ч;

- подготавливают к работе счетчик и средства поверки в соответствии с их эксплуатационными документами;

- определяют наименование, тип, модификацию, заводской номер и дату выпуска счетчика;

- после установки счетчика на ПУ проверяют герметичность мест подсоединения счетчика к ПУ.

4.6.2 Проведение испытаний счетчика на герметичность

Подают в счетчик воздух под давлением, в 1,5 раза превышающим наибольшее избыточное рабочее давление счетчика, и выдерживают не менее 15 мин для стабилизации температуры.

Обмазывают мыльной эмульсией присоединительные фланцы (штуцеры) счетчика.

Наблюдают за давлением в счетчике до начала и после испытания. Контролируют также отсутствие утечки воздуха визуально, при этом мыльная эмульсия не должна пузыриться. Продолжительность воздействия должна быть не менее 1 ч.

Счетчик считают герметичным, если за время испытания избыточное давление в счетчике не изменилось и визуально наблюдается отсутствие утечки.

Счетчик, не удовлетворяющий данному требованию, дальнейшей поверке не подлежит и признается непригодным к применению.

4.7 Проведение поверки

4.7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- отсутствие видимых повреждений и дефектов, влияющих на работоспособность счетчика;

- комплектность счетчика должна соответствовать описанию типа;

- все маркировки на счетчике должны быть хорошо видимыми, легко читаемыми и нестираемыми при нормированных рабочих условиях.

4.7.2 Опробование

4.7.2.1 Проверка функционирования

Проверку функционирования счетчика проводят путем пропускания через него потока воздуха со значением объемного расхода не менее 0,1∙Qmax. При этом счетчик должен работать устойчиво, без заеданий. Показания отсчетного устройства (при наличии) должны равномерно увеличиваться.

Допускается совмещать проверку функционирования счетчика с операцией по определению относительной погрешности по 4.7.4.

4.7.2.2 Проверка на воздействие постоянного магнитного поля

С помощью миллитесламетра в соответствии с руководством по эксплуатации измеряют значение остаточной магнитной индукции применяемого магнита. Результат измерений записывают в протокол поверки счетчика.

Проверку работоспособности счетчиков газа объемных диафрагменных при воздействии на корпус магнитного поля проводят для нескольких мест установки на корпус счетчика магнита. Места для установки магнита выбирают поочередно при разных значениях расхода:

- в районе расположения отсчетного устройства счетчика;

- на верхнем кожухе между соединительными штуцерами;

- на нижнем кожухе произвольно.

При проверке работоспособности счетчиков газа других типов магнит устанавливают на корпус счетчика в районе расположения отсчетного устройства.

Проверку работоспособности счетчика с воздействием на корпус магнитного поля проводят совместно с определением относительной погрешности счетчика. При этом счетчик должен работать устойчиво, без заеданий, показания отсчетного устройства должны равномерно увеличиваться, а значения относительной погрешности счетчика при каждом измерении не должны превышать пределов, установленных при утверждении типа счетчика.

4.7.3 Определение перепада давления на счетчике

Определение перепада давления на счетчике проводят только при указании в описании типа счетчика допускаемого значения падения (потери) давления при соответствующем объемном расходе.

Перепад давления на поверяемом счетчике определяют как разность давлений на входе и выходе счетчика при значении объемного расхода, указанного в описании типа счетчика.

Перепад давления не должен превышать допускаемых значений, установленных для конкретного типа счетчика газа.

4.7.4 Определение относительной погрешности

Относительную погрешность счетчика определяют методом сличения объема, измеренного ПУ и приведенного к одинаковым условиям измерения, и объема, измеренного счетчиком.

Минимальное значение контрольного объема определяют по разрешающей способности поверяемого счетчика и характеристикам применяемой ПУ.

Показания поверяемого счетчика могут быть сняты визуально по показаниям индикатора отсчетного устройства или (при наличии импульсного выхода) по числу зарегистрированных импульсов.

Относительную погрешность счетчика определяют при следующих значениях объемного расхода:

- для счетчиков газа объемных диафрагменных относительную погрешность определяют при Qmin, 1,1∙Qt и Qmax счетчика;

- для других типов счетчиков число точек объемного расхода должно быть не менее пяти с обязательным включением Qmin и Qmax счетчика.

Значения Qmin, 1,1∙Qt и Qmax задают с отклонениями:

- не более ±5 % в диапазоне измерений более 1 м3/ч;

- не более ±10 % в диапазоне измерений менее 1 м3/ч включительно.

Значение эталонного объема, приведенного к одинаковым условиям измерения, Vэ, м3, вычисляют по формулам:

- при поверке счетчиков без температурной коррекции

Vэ=V0∙P0Pсч∙TсчT0 ,	(1)

- при поверке счетчиков с температурной коррекцией

Vэ=V0∙P0Pсч∙TсT0 ,	(2)

где	V0 – значение эталонного объема в рабочих условиях, м3;

P0  – абсолютное давление поверочной среды в ПУ, кПа;

Pсч  – абсолютное давление поверочной среды в счетчике, кПа;

T0 – термодинамическая температура поверочной среды в ПУ, К;

Tсч – термодинамическая температура поверочной среды в счетчике, К;

Tс – стандартная термодинамическая температура, к которой приводится объем, измеренный счетчиком, К.

Относительную погрешность счетчика δ, %,  вычисляют по формуле

δ=Vсч-VэVэ∙100,	(3)

где	Vсч – значение объема по показаниям счетчика, м3.

Результаты поверки считаются положительными, если значение относительной погрешности счетчика в каждой поверяемой точке диапазона расхода не превышает пределов, установленных при утверждении типа счетчика.

4.7.5 Оформление результатов поверки

4.7.5.1 При положительных результатах поверки счетчик признают пригодным к применению и оформляют свидетельство о поверке по форме, установленной национальным органом по стандартизации.

4.7.5.2 Результаты поверки заносят в протокол поверки на оборотной стороне свидетельства о поверке счетчика. Форма протокола поверки приведена в приложении А.

4.7.5.3 В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции счетчика организацией, осуществляющей поверку, устанавливаются пломбы с нанесением знака поверки. Количество и расположение пломб определяются при утверждении типа счетчика.

4.7.5.4 При отрицательных результатах поверки счетчик признается непригодным к применению и выписывается извещение о непригодности.

5 Методика поверки на месте эксплуатации

5.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр;

- опробование;

- определение перепада давления на счетчике;

- определение относительной погрешности.

Результаты поверки считают отрицательными, если на любой из операций получен отрицательный результат.

5.2 Средства поверки

5.2.1 При проведении поверки применяют средства поверки и вспомогательное оборудование, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Средства поверки и вспомогательное оборудование

| Номер раздела, пункта, подпункта стандарта | Наименование, тип, метрологические и основные технические характеристики средства поверки и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
| 5.6 | Средство измерений температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления, например, термогигрометр ИВА-6. Диапазон измерений температуры от 10 до 30 ˚С; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,5 ˚С. Диапазон измерений относительной влажности от 30 до 80 %; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±4 %. Диапазон измерений атмосферного давления от 80 до 110 кПа; пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,5 кПа. |
| 5.6.2 | Манометр по ГОСТ 2405-88. Верхний предел измерений не более 1,5∙pup, где pup – заданное избыточное давление, МПа. Класс точности не более 0,6. |
|  | Стенд (устройство) для проверки герметичности, обеспечивающий создание избыточного давления воздуха внутри счетчика, не менее чем в 1,5 раза превышающего наибольшее избыточное рабочее давление счетчика. |
| 5.7.2 5.7.3 5.7.4 | Поверочная расходомерная установка объемного расхода (объема) газа (далее – ПУ). Диапазон воспроизведения объемного расхода газа, соответствующий диапазону объемного расхода поверяемого счетчика. Соотношение пределов допускаемой относительной погрешности ПУ к пределам допускаемой относительной погрешности поверяемого счетчика не более 1/3. ПУ должна быть оснащена средствами измерений перепада давления между счетчиком и ПУ, температуры и давления поверочной среды, а также другими средствами измерений в зависимости от типа ПУ, необходимыми для приведения результатов измерений к одинаковым условиям. ПУ должна обеспечивать определение и контроль величины изменения расхода при проведении измерений. |
| 5.7.3 | Средство измерений перепада давления. Относительная погрешность не более 5 %. |
| 5.7.2.2 5.7.4 | Миллитесламетр, например, миллитесламетр портативный универсальный ТПУ. Диапазон измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля от 1000 до 1999 мТл. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля ±[2,0+0,1∙(Вп/Ви−1)] %, где: Вп – верхний предел измерений, Тл; Ви – измеренное значение, Тл. |
|  | Магнит цилиндрической формы с раскрепляющим рым-болтом. Остаточная магнитная индукция Вг = 1,14+0,03 Тл. |
| Примечание — Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью. |  |

5.3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, имеющие соответствующий допуск к проведению газоопасных работ, изучившие настоящий стандарт, эксплуатационную документацию на средства поверки, вспомогательное оборудование и поверяемый счетчик, прошедшие инструктаж в установленном порядке.

5.4 Требования безопасности

5.4.1 При поверке счетчиков на месте эксплуатации, с использованием в качестве поверочной среды природного газа, необходимо соблюдать требования нормативных правовых актов к организации и проведению газоопасных работ.

5.4.2 Лица, проводящие поверку, должны быть ознакомлены с правилами безопасности при работе со счетчиком и ПУ, указанными в эксплуатационной документации на них.

5.5 Условия поверки

При проведении поверки соблюдают следующие условия в соответствии с ГОСТ 8.395:

Поверочная среда – газ горючий природный с параметрами:

- температура, °С								20 ± 5;

- избыточное давление, МПа							от 0,0012 до 0,003;

Окружающая среда – воздух с параметрами:

- температура, °С								20 ± 5;

- атмосферное давление, кПа							от 84,0 до 106;

- относительная влажность, %							от 15 до 80.

Диапазон потребляемого расхода газоиспользующего оборудования абонента не должен превышать диапазон измерений счетчика.

Газоиспользующее оборудование абонента должно обеспечивать регулировку потребляемого расхода газа в диапазоне от минимального до максимального значений, установленных производителем оборудования.

Изменение расхода за время одного измерения не должно превышать 1/3 погрешности поверяемого счетчика.

Избыточное давление в линии газоснабжения должно превышать суммарные потери давления в счетчике, измерительном тракте ПУ и соединительной арматуре.

Обеспечивают измерение перепада давления между счетчиком и ПУ с помощью средства измерений перепада давления, входящего в состав ПУ.

При поверке счетчиков с температурной коррекцией обеспечивают измерение температуры газа только в ПУ.

При поверке счетчиков без температурной коррекции обеспечивают измерение температуры газа в ПУ и в счетчике. Допускается не измерять температуру газа в счетчике, если для соединения счетчика с ПУ используется теплоизолированная подводка (шланг) длиной не более 1,5 м и на расстоянии 1 м отсутствуют источники тепла и холода.

5.6 Подготовка к поверке

5.6.1 При подготовке к поверке выполняют следующие работы:

- проверяют выполнение условий подразделов 5.2 - 5.5;

- ПУ выдерживают в помещении, где проводят поверку, не менее 2 ч;

- подготавливают к работе счетчик и средства поверки в соответствии с их эксплуатационными документами;

- определяют наименование, тип, модификацию, заводской номер и дату выпуска счетчика;

- определяют состав и диапазоны расхода газа газоиспользующего оборудования абонента;

- перекрывают подвод газа к поверяемому счетчику;

- отсоединяют счетчик с линии газоснабжения и проводят испытания счетчика на герметичность в соответствии с 5.6.2;

- счетчик подсоединяют к линии газоснабжения через переходники со штуцерами для подключения средства измерений температуры на входе в счетчик, а также средства измерений перепада давления на входе и выходе счетчика;

- ПУ подключают к линии газоснабжения между счетчиком и газоиспользующим оборудованием и проверяют герметичность соединений в соответствии с эксплуатационной документацией на ПУ.

5.6.2 Проведение испытаний счетчика на герметичность

Подают в счетчик воздух под давлением, в 1,5 раза превышающим наибольшее избыточное рабочее давление счетчика, и выдерживают не менее 15 мин для стабилизации температуры.

Обмазывают мыльной эмульсией присоединительные фланцы (штуцеры) счетчика.

Наблюдают за давлением в счетчике до начала и после испытания. Контролируют также отсутствие утечки воздуха визуально, при этом мыльная эмульсия не должна пузыриться. Продолжительность воздействия должна быть не менее 1 ч.

Счетчик считают герметичным, если за время испытания избыточное давление в счетчике не изменилось и визуально наблюдается отсутствие утечки.

Счетчик, не удовлетворяющий данному требованию, дальнейшей поверке не подлежит и признается непригодным к применению.

5.7 Проведение поверки

5.7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:

- отсутствие видимых повреждений и дефектов, влияющих на работоспособность счетчика;

- комплектность счетчика должна соответствовать описанию типа;

- все маркировки на счетчике должны быть хорошо видимыми, легко читаемыми и нестираемыми при нормированных рабочих условиях.

5.7.2 Опробование

5.7.2.1 Проверка функционирования

Проверку функционирования счетчика проводят путем пропускания через него потока газа со значением объемного расхода не менее 0,1∙Qmax. При этом счетчик должен работать устойчиво, без заеданий. Показания отсчетного устройства должны равномерно увеличиваться.

Допускается совмещать проверку функционирования счетчика с операцией по определению относительной погрешности по 5.7.4.

5.7.2.2 Проверка на воздействие постоянного магнитного поля

С помощью миллитесламетра в соответствии с руководством по эксплуатации измеряют значение остаточной магнитной индукции применяемого магнита. Результат измерений записывают в протокол поверки счетчика.

Проверку работоспособности счетчиков газа объемных диафрагменных при воздействии на корпус магнитного поля проводят для нескольких мест установки на корпус счетчика магнита. Места для установки магнита выбирают поочередно при разных значениях расхода:

- в районе расположения отсчетного устройства счетчика;

- на верхнем кожухе между соединительными штуцерами;

- на нижнем кожухе произвольно.

При проверке работоспособности счетчиков газа других типов магнит устанавливают на корпус счетчика в районе расположения отсчетного устройства.

Проверку работоспособности счетчика с воздействием на корпус магнитного поля проводят совместно с определением относительной погрешности счетчика. При этом счетчик должен работать устойчиво, без заеданий, показания отсчетного устройства должны равномерно увеличиваться, а значения относительной погрешности счетчика при каждом измерении не должны превышать пределов, установленных при утверждении типа счетчика.

5.7.3 Определение перепада давления на счетчике

Определение перепада давления на счетчике проводят только при указании в описании типа счетчика допускаемого значения падения (потери) давления при соответствующем объемном расходе.

Перепад давления на поверяемом счетчике определяют как разность давлений на входе и выходе счетчика при значении объемного расхода, указанного в описании типа счетчика.

Допускается не проводить определение перепада давления, если указанное в описании типа счетчика значение объемного расхода, при котором установлено допускаемое значение падения (потери) давления, не входит в диапазон от Qmin до Qmax газоиспользующего оборудования абонента.

Перепад давления не должен превышать допускаемых значений, установленных для конкретного типа счетчика газа.

5.7.4 Определение относительной погрешности

Относительную погрешность счетчика определяют методом сличения объема, измеренного ПУ и приведенного к одинаковым условиям измерения, и объема, измеренного счетчиком.

Минимальное значение контрольного объема, прошедшего через поверяемый счетчик должно быть не менее 0,01 м3, при этом время поверки должно быть более 60 с.

Показания поверяемого счетчика снимаются визуально по показаниям индикатора отсчетного устройства.

Относительную погрешность счетчика определяют при следующих значениях объемного расхода:

- для счетчиков газа объемных диафрагменных относительную погрешность определяют при Qmin, 0,5∙Qmax и Qmax газоиспользующего оборудования абонента;

- для других типов счетчиков число точек объемного расхода должно быть не менее пяти, с обязательным включением Qmin и Qmax газоиспользующего оборудования абонента.

Сведения о диапазоне объемного расхода, в котором поверен счетчик, заносят в свидетельство о поверке.

Значение эталонного объема, приведенного к одинаковым условиям измерения, Vэ, м3, вычисляют по формулам:

- при поверке счетчиков без температурной коррекции:

Vэ=V0∙P0P0+Δp∙TсчT0 ,	(4)

- при поверке счетчиков с температурной коррекцией:

Vэ=V0∙P0P0+Δp∙TсT0 ,	(5)

где	V0  – значение эталонного объема в рабочих условиях, м3;

P0  – абсолютное давление поверочной среды в ПУ, кПа;

Δp – перепад давления поверочной среды между счетчиком и ПУ, кПа;

T0 – термодинамическая температура поверочной среды в ПУ, К;

Tсч – термодинамическая температура поверочной среды в счетчике, К;

Tс – стандартная термодинамическая температура, к которой приводится объем, измеренный счетчиком, К.

Относительную погрешность счетчика δ, %,  вычисляют по формуле

δ=Vсч-VэVэ∙100,	(6)

где	Vсч – значение объема по показаниям счетчика, м3.

Результаты поверки считаются положительными, если значение относительной погрешности счетчика в каждой поверяемой точке диапазона расхода не превышает пределов, установленных при утверждении типа счетчика.

После проведения поверки счетчик подсоединяют к линии газоснабжения и проверяют герметичность соединений и отключающих устройств в соответствии с требованиями нормативных правовых актов к организации и проведению газоопасных работ.

5.7.5 Оформление результатов поверки

5.7.5.1 При положительных результатах поверки счетчик признают пригодным к применению и оформляют свидетельство о поверке по форме, установленной национальным органом по стандартизации.

5.7.5.2 Результаты поверки заносят в протокол поверки на оборотной стороне свидетельства о поверке счетчика. Форма протокола поверки приведена в приложении А.

5.7.5.3 В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции счетчика организацией, осуществляющей поверку, устанавливаются пломбы с нанесением знака поверки. Количество и расположение пломб определяются при утверждении типа счетчика.

5.7.5.4 При отрицательных результатах поверки счетчик признается непригодным к применению и выписывается извещение о непригодности.

Приложение А
(обязательное)
Форма протокола поверки счетчика

1 Дата выпуска счетчика ___________________________________________________________________________

2 Место проведения поверки _______________________________________________________________________

3 Результаты испытаний счетчика на герметичность____________________________________________________

4 Результаты проведения поверки

4.1 Результаты внешнего осмотра  __________________________________________________________________

4.2 Результаты опробования

Результаты проверки функционирования  ____________________________________________________________

Результаты проверки на воздействие постоянного магнитного поля  ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

с указанием значения остаточной магнитной индукции применяемого магнита

4.3 Перепад давления на счетчике   _____________________________________________

4.4 Результаты определения относительной погрешности счетчика

| Заданное значение объемного расхода, м3/ч | Значение эталонного объема, приведенного к одинаковым условиям измерения, м3 | Значение объема по показаниям счетчика, м3 | Относительная погрешность счетчика, % | Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод ____________________________________________________________________

Поверитель			__________________		__________________

Подпись		Инициалы, фамилия

Библиография

| [1] | РМГ 29–2013 | Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства изменений. Метрология. Основные термины и определения |
| --- | --- | --- |

Руководитель разработки:

Первый заместитель директора по научной работе –

заместитель директора по качеству ФГУП «ВНИИР»					В.А. Фафурин

Разработчики:

Начальник НИО-13 ФГУП «ВНИИР»							А.И. Горчев

Научный сотрудник НИО-13 ФГУП «ВНИИР»						А.В. Мингалеев