ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 7886-2 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ

Часть 2

Шприцы для использования с автоматическими насосами инфузионными шприцевыми

(ISO 7886-2:2020)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7886-2:2020 «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 2. Шприцы для использования с автоматическими насосами инфузионными шприцевыми» (ISO 7886-2:2024 «Sterile hypodermic syringes for single use. Part 2. Syringes for use with power-driver syringe pumps», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных препаратов и катетеры»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 7886-2 (проект, RU, первая редакция) |
| --- | --- |

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ

Часть 2

Шприцы для использования с автоматическими насосами инфузионными шприцевыми

(ISO 7886-2:2020)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ 202_ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от __________ 202__ г. № _____ межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 8637-2:2024 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с __________ 202__г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7886-2:2020 «Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 2. Шприцы для использования с автоматическими насосами инфузионными шприцевыми» (ISO 7886-2:2024 «Sterile hypodermic syringes for single use. Part 2. Syringes for use with power-driver syringe pumps», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных препаратов и катетеры»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© ISO, 2020

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

|  | В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

1  Область применения

2  Нормативные ссылки

3  Термины и определения

4  Требования

5   Методы испытаний……………………………………………………………………………..

6   Маркировка………………………………………………………………………………………

7   Упаковка…………………………………………………………………………………………

Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7886-2, подготовленному техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных препаратов и катетеры»

М  Е  Ж  Г  О  С  У  Д  А  Р  С  Т  В  Е  Н  Н  Ы  Й   С  Т  А  Н  Д  А  Р  Т

ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ

Часть 2

Шприцы для использования с автоматическими насосами инфузионными шприцевыми

Sterile hypodermic syringes for single use. Part 2. Syringes for use with power-driver syringle pumps

Дата введения — 20  –

- Область применения

В настоящем стандарте определены требования к стерильным одноразовым шприцам для подкожных инъекций номинальной емкостью 1 мл и более, изготовленным из пластиковых материалов и предназначенным для использования с электроприводными шприцевыми насосами.

Стандарт не распространяется на шприцы с функцией самоблокировки, шприцы для инсулина, одноразовые стеклянные шприцы, шприцы, предварительно заполненные инъекционным раствором производителем, и шприцы, поставляемые вместе с инъекционным раствором в виде набора для заполнения фармацевтом. Он не рассматривает совместимость с инъекционными жидкостями.

2 Нормативные ссылки

Ссылки на следующие документы в тексте сделаны таким образом, что их содержание частично или полностью соответствует требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок действует только указанное издание. Для недатированных ссылок действует последнее издание упомянутого документа (включая любые изменения).

Проект, RU, первая редакция

ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

ISO 7886-1:2017, Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use (Шприцы инъекционные однократного применения стерильные. Часть 1. Шприцы для ручного использования)

ISO 80369-7, Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений)

ISO/IEC Guide 99, International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) [Международный словарь основных и общих терминов в метрологии (VIM)]

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа используются термины и определения, приведенные в стандарте ISO 7886-1, руководстве ISO/IEC 99 и следующем приложении.

3.1 ПОЛОЖЕНИЕ ПАРКОВКИ (PARKING POSITION): место в цилиндре, где стопор плунжера находится перед тем, как пользователь откроет упаковку.

4 НОМЕНКЛАТУРА (NOMENCLATURE): применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, Раздел 4.

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ (GENERAL REQUIREMENTS):

Применяются требования, указанные в пункте 5 стандарта ISO 7886-1:2017.

6 ПРЕДЕЛЫ КИСЛОТНОСТИ И ЩЕЛОЧНОСТИ (LIMITS FOR ACIDITY OR ALKALINITY):

Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 6.2.

7. ПРЕДЕЛЫ ИЗВЛЕКАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ (LIMITS FOR EXTRACTABLE METALS):

Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 6.3.

8 СМАЗКА (LUBRICANT):

Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, Раздел 7.

9 ДОПУСК НА ГРАДУИРОВАННУЮ ЕМКОСТЬ (TOLERANCE ON GRADUATED CAPACITY):

Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, Раздел 8.

10 ГРАДУИРОВАННАЯ ШКАЛА (GRADUATED SCALE):

Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, Раздел 9.

11 КОНСТРУКЦИЯ ШПРИЦА (SYRINGE DESIGN):

Диапазон размеров для установки шприца в шприцевой насос должны быть обозначены, как показано на рисунке 1.

# Конструкция кнопки должна быть такой, чтобы она не препятствовала установке в механизм привода шприцевого насоса, предназначенный для установки плоской кнопки, и не препятствовала обнаружению её встроенным датчиком. Фланцы корпуса [см. рисунок 1 а)] не должны иметь конусность.

# Посадка стопора плунжера на плунжере должна быть такой, чтобы относительное осевое перемещение между ними было сведено к минимуму, чтобы снизить вероятность свободного потока или сифонирования.

# Таблица 1 – Диапазон размеров шприца определение объема потока

| Номинальная емкость V, мл | Размеры шприца |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Допуск на A, ±% | B мин, мм | C макс, мм | D мин, мм | E мин, мм | F макс, мм |
| 1≤V˂2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 2≤V˂5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 5≤V˂10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 10≤V˂20 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 20≤V˂30 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 30≤V˂50 | 0,5 | 4 | 3,5 | 10 | 2 | 4 |
| V≥50 | 0,5 | 4 | 3,55 | 10 | 2 | 4 |

# а) Вид сбоку

# b) Вид сверху

# Обозначения:

# B - расстояние выступа фланцев ствола от наружной поверхности ствола

# C - толщина фланцев ствола

# D расстояние от поверхности фланцев ствола, ближних к кнопке, до поверхности кнопки, дальних от фланцев ствола, когда базовая линия поршня совпадает с нулевой линией шкалы

# D - Выступ кнопки за наружный размер ребер плунжера

# F-  общая толщина кнопки (включая ребра и т. п., если имеются)

# G - наружный диаметр ствола, измеренный на расстоянии 10 мм от нижней стороны фланцев ствола

# H - жесткая высота (C + D)

# J - диаметр кнопки

# 12 ПОРШНЕВОЙ УЗЕЛ (РISTON/PLUNGER ASSEMBLY):

# 12.1 КОНСТРУКЦИЯ (DESIGN):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 11.1.

# 12.2 УСТАНОВКА СТОПОРА ПЛУНЖЕРА/ ПЛУНЖЕРА В ЦИЛИНДР (FIT OF PLUNGER STOPPER /PLUNGER IN BARREL):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 13.4.

# 13 НАСАДКА (NOZZLE):

# 13.1 КОНИЧЕСКИЙ ФИТИНГ (CONICAL FITTING): Внешний конический фитинг насадки шприца должен соответствовать стандарту ISO 80369-7 и иметь запирающий фитинг согласно стандарту ISO 80369-7.

# 13.2 ПРОСВЕТ СОПЛА (NOZZLE LUMEN):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 12.3.

# 14 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (PERFORMANCE):

# 14.1 МЕРТВОЕ ПРОСТРАНСТВО (DEAD SPACE):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 13.1.

# 14.2 ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА И ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ СТОПОР ПЛУНЖЕРА (FREEDOM FROM AIR AND LIQUID LEAKAGE PAST THE PLUNGER STOPPER): Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 13.2.

# 14.3 КРАТКОВРЕМЕННАЯ ОШИБКА РАСХОДА (SHORT-TERM FLOW RATE ERROR): При испытании, как описано в Приложении А, скорость потока, время запуска (время исключения) и период анализа должно быть таким, как показано в Таблице 2.

# Таблица 2 – Параметры потока

| Номинальная емкость шприца V, мл | Поток, мл/ч | Время запуска мин. | Период измерения мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1≤V˂2 | 1 | 10 | 50 исключая положение парковки |
| 2≤V˂10 | 1 | 30 | 60 исключая положение парковки |
| 10≤V | 5 | 30 | 60 исключая положение парковки |

# Максимально допустимая погрешность измерения расхода при измерении в двух временных интервалах показана в таблице 3

# Таблица 3 – Максимально допустимая погрешность измерения расхода

| Временной интервал наблюдения мин. | Номинальная емкость шприца V, мл | Максимальная погрешность измерения расхода % |
| --- | --- | --- |
| 2 | Все номинальные емкости шприцев | ±5 |
| 5 | 1≤V˂10 | ±5 |
|  | 10≤V | ±4 |
| Примечание – Допустимая погрешность измерениявытесненного объема шприца, как определено в ISO 7886-1, таблица 1 была использована для расчета погрешности потока при временном интервале наблюдения 5 мин. |  |  |

# 14.4 МОЩНОСТЬ НАСОСА (PUMP FORCES):

# Производители шприцев должны проводить оценку силы нагнетания и предоставлять производителям шприцев информацию о шприцах, предназначенных для использования с насосами. Расходы, используемые для определения силы нагнетания, приведены в таблице 4, а подробная информация о методе испытания каждой номинальной вместимости шприца представлена в приложении B.

# Производители насосов также должны проводить испытания, описанные в Приложении B, чтобы гарантировать правильность программного обеспечения.

# Таблица 4 – Рекомендованные скорости потоков для насоса

| Номинальная емкость шприца V, мл | Поток, мл/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Низкий | Средний | Высокий |
| 1≤V˂2 | 0,5 | 2 | 5 |
| 2≤V˂5 | 1 | 5 | 10 |
| 5≤V˂10 | 5 | 10 | 25 |
| 10≤V˂20 | 5 | 10 | 50 |
| 20≤V˂30 | 0,5 | 25 | 50 |
| 30≤V˂50 | 0,5 | 25 | 50 |
| V≥50 | 1 | 50 | 100 |
| Примечание –Значения скорости потока приведены для тестов шприца, а не в качестве рекомендаций для клинической практики |  |  |  |

# 14.5 ПОДАТЛИВОСТЬ ШПРИЦА (SYRIBGE COMPLIANCE): При испытании, описаннов в приложении С максимальное перемещение жидкости должноо находиться в пределах заданных значений, показанных в таблице 5

Таблица 5 – Максимально допустимое перемещние жидкости в зависимости от давления.

| Номинальная емкость шприца V, мл | Испытательное давление, кПаа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥7 | ≥40 | ≥70 | ≥90 | ≥133 |
| 1≤V˂2 | н/д | н/д | н/д | 0,03 | 0,04 |
| 2≤V˂5 | н/д | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| 5≤V˂10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| 10≤V˂20 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |
| 20≤V˂30 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
| 30≤V˂50 | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
| V≥50 | 0,40 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 |
| а 1 кПа = ~7,5 мм. рт. ст. = ~0,145 |  |  |  |  |  |

# 15. УПАКОВКА (PACKAGING): Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 14.1.1.

# 15.1.1 ЕДИНИЧНАЯ УПАКОВКА  (UNIT PACKAGING): Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 14.1.2.

# 15.1.2 АВТОНОМНЫЕ ШПРИЦЕВЫЕ БЛОКИ (SELF-CONTAINED SYRING UNITS):

# 15.2  УПАКОВКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ УДИНИЦ (MULTIPLE UNIT PACK):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 14.2.

# 15.3 УПАКОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (USER PACKAGING):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 14.3.

# 16 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ (INFORMATION SUPPLIED BY THE MANUFACTURER):

# 16.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (GENERAL):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 15.1.

# 16.2 ШПРИЦЫ (SYRINGES):

# Действуют требования, указанные в пункте 15.2.1 стандарта ISO 7886-1:2017 . Кроме того, на цилиндре шприца должна быть нанесена следующая информация: а) наименование или логотип производителя; б) обозначение модели, если производитель предлагает более одного шприца одинаковой номинальной вместимости.

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 15.2.2.

# 16.4 МНОГОСЕКЦИОННЫЕ УПАКОВКИ (MULTIPLE UNIT PACKS):

# Действуют требования, указанные в пункте

# 16.4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (GENERAL):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 15.4.2.

# Кроме того, на упаковках с несколькими единицами должна быть указана следующая информация: a) надпись «Подходит для использования с электрическими шприцевыми насосами» или эквивалентная; b) обозначение модели, если производитель предлагает более одного изделия одинаковой номинальной производительности.

# 16.4.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ШПРИЦЕВ  (MULTIPLE UNIT PACKS WITH SELF-CONTAINED SYRINGES):

# Применяются требования, указанные в ISO 7886-1:2017, 15.4.2.

# Кроме того, многоразовые упаковки с автономными шприцами должны быть маркированы следующей информацией:

# а) указание «Подходит для использования с электрическими шприцевыми насосами» или эквивалентное ему; б) обозначение модели, если производитель предлагает более одного изделия с одинаковой номинальной производительностью.

# 16.5 УПАКОВКА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (USER PACKAGING):

# Действуют требования, указанные в стандарте ISO 7886-1:2017, п. 15.5 . Кроме того, на потребительской упаковке должна быть указана следующая информация: a) надпись «Подходит для использования с электрическими шприцевыми насосами» или эквивалентная; b) обозначение модели, если производитель предлагает более одного изделия одинаковой номинальной производительности.

# 16.6 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (STORAGE CONTAINER):

# :Действуют требования, указанные в стандарте ISO 7886-1:2017, п. 15.6 . Кроме того, контейнер для хранения должен быть маркирован следующей информацией: a) надписью «Подходит для использования с электрическими шприцевыми насосами» или эквивалентной.

# 16.7 ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА (TRANSPORT WRAPPING):

# Если контейнер для хранения не используется, а контейнеры пользователя упакованы для транспортировки, информация, требуемая 16.6 должна быть нанесена на упаковку или дожна быть видна сквозь упаковку.

# Приложение А

# (справочное)

# Краткосрочная точность расхода

# А.1 Принцип

# Точность расхода шприца достигается путем определения расхода эталонного привода шприца и оценки собранных данных с использованием анализа временного окна наблюдения .

# А.2 Общие требования

# A.2.1 Испытания следует проводить при постоянной температуре от 17 °C до 27 °C. Допустимый диапазон температур во время испытаний составляет ±1 °C. Относительная влажность должна быть от 45% до 80% для предотвращения испарения. Термометр должен иметь разрешение не хуже 0,2 °C, а гигрометр – 1%. Оба прибора должны быть откалиброваны.

# А.2.2 Шприц должен находиться в дистиллированной воде, при выбранной температуре испытания, в течение как минимум 2 часов перед испытанием.

# Неопределенность можно определить с помощью процедуры, описанной в EURAMET Calibration Guide 19 [ 5 ] и ISO/IEC Guide 98-3 [ 6 ] .

# А.3 Аппаратура

# А.3.1 Привод шприца , способный принимать шприцы номинальной емкости, указанной в Таблице 2 , и обеспечивающий соответствующий зажим цилиндра и кнопки (с обеих сторон) в соответствии с размерами этих компонентов, указанными в Таблице 1 .

# А.3.2 Дистиллированная вода III сорта в соответствии с ISO 3696.

# A.3.3 Гравиметрическая испытательная аппаратура , показанная на рисунке A.1 . Все используемые приборы должны быть откалиброваны. Характеристики весов следует выбирать в соответствии с определяемым расходом. Как правило, рекомендуется использовать весы с разрешением не менее 0,01 мг

# A.3.4 Для измерения расхода жидкости через удлинительный комплект могут быть использованы альтернативные приборы, например, датчики расхода. Рекомендуется, чтобы точность альтернативного оборудования была эквивалентна или превосходила точность гравиметрического испытательного прибора.

# A.3.5 Для измерения температуры воды перед заполнением шприца в конце испытания следует использовать калиброванный термометр с точностью измерения не хуже 0,1 °C. Среднее значение следует использовать для определения плотности жидкости, используемой в формуле (A.1) .

# А.4 Процедура

# A.4.1 Измерить температуру дистиллированной воды и заполните шприц до уровня, превышающего номинальный. Переверните шприц носиком вверх и нажмите на поршень, чтобы удалить пузырьки воздуха. Присоедините удлинительный комплект и иглу диаметром 1,2 мм (18G).

# А.4.2. Установить шприц в шприцевой  привод  (см. A.3.1) показано на Рисунке 1

# Обозначения:

# 1 испытуемый шприц

# 2 эталонный шприцевой привод( см. А.3.1.)

# 3 трубка диаметром ~1,02 мм (±0,1 мм) и длиной 120 мм с адаптером типа Luer (мама,папа) на каждом конце. В качества материалов тркбок можно ипользовать полиуретан или  полиэтилен.

# 4 игла [1,2 мм (18G) и длиной примерно 40 мм]

# 5  электронные весы

# 6  цифровой компьютер

# 7 уровень жидкости

# 7 уровень жидкости

# Рисунок А.1 — Гравиметрическая испытательная установка для определения расхода

# A.4.3 Прокачайте шприц с помощью привода шприца с достаточно высокой скоростью, пока на конце иглы не появятся капли воды, а контрольная линия на поршне не достигнет отметки номинального объема шприца. Выключите привод.

# A.4.4 Наполните стакан на чашке весов небольшим количеством дистиллированной воды ( A.3.2 ) и добавьте достаточное количество бесцветного тяжёлого жидкого парафина для образования слоя, минимизирующего потери от испарения. Для минимизации потерь от испарения можно также использовать ловушку для испарения, прикреплённую к чашке весов.

# Подвесьте иглу над стаканом (без механического контакта с весами) и расположите кончик иглы так, чтобы он находился под слоем парафина, но непосредственно под слоем воды, не касаясь никаких частей стакана.

# При необходимости следует определить скорость испарения и использовать её для коррекции ошибки расхода.

# А.4.5 Дать весам стабилизироваться в течение 5 мин.

# Электронные весы, показанные на рисунке А.1, следует установить на антивибрационное основание и защитить от ударов, вибрации и сквозняков. Во время испытаний следует контролировать температуру и влажность, как указано в А.2.2

# А.4.6 Настройте испытательный драйвер на расход в соответствии с таблицей 2. Установите интервал выборки компьютера на 30 с.

# A.4.7 Включите драйвер и начните испытание в этот момент. Испытание должно продолжаться в течение времени, достаточного для включения времени запуска и анализа в соответствии с таблицей 2

# А.4.8. Расчитайте фактический объемный расход Q в миллиметрах в час с интервалом в 30 секунд для тестого периода используя формулу (А.1)

Qi=60mi-mi-1tρ

где:

I        1,2, …,t/ts;

# mi-1  начальная масса, выраженная в граммах(с поправкой на испарение и плавучесть);

# mi      конечная  масса, выраженная в граммах(с поправкой на испарение и плавучесть);

# t        период анализа,выраженный в минутах;

# ρ        плотность воды при температуре испытания, определяемая по формуле Танаки [6]

# Обозначения:

Х    время (мин)

# Y    скорость потока (мл/час)

# 1    перид запуска

# 2    период измерения скорости потока

# 3    средний поток

# Рисунок А.2- Пример типичного измерения скорости потока

# А.4.9 Время запуска, которое необходимо исключить, должно соответствовать Таблице 2. Это время дает возможность привести всю систему, включая привод шприца в устойчивое состояние.

# А.4.10 Не учитывать в расчетах часть движения привода шприца через парковочное положение.

# Приложение Б

# (справочное)

# Б.1 Принцип

# Мощность насоса регистрируется усилием перемещения поршня .

# Б.2 Прибор

# Б.2.1 Согласно Приложению А,  мощность регистрируется датчиком усилия с точностью 1 % от полного показания.

# Б.3 Процедура

# Наполните шприц до номинального объема и установите его в прибор. Запустите прибор, установив соответствующий расход в соответствии с таблицей 4. После запуска испытательной машины измерьте усилие, необходимое для перемещения поршня вдоль цилиндра. Записывайте данные с интервалом 2 с или чаще . Выпускайте воду в течение 2 часов или до полного опустошения шприца, в зависимости от того, что произойдет быстрее. Постройте график/запишите усилия, необходимые для перемещения поршня.

# Б.4 Подсчет результатов

# Запуск (см. рисунок B.1) даёт время испытательной системе, включая привод шприца, пройти достаточное расстояние для достижения стационарного состояния. Рекомендуется исключить время запуска из характеристики силы.

# При необходимости следует исключить часть следа, относящуюся к прохождению поршня через парковочное положение.

# Определите среднюю силу, минимальную силу, максимальную силу, необходимые для перемещения поршня вдоль цилиндра для каждого образца при каждом расходе.

# Приложение С

# (справочное)

# Определение податливости шприца

# C.1 Принцип

# Податливость шприца (т. е. величина, на которую изменяется номинальная емкость шприца при приложении внутреннего гидравлического давления) измеряется путем регистрации объема жидкости, введенной в полный шприц с целью создания определенного гидравлического давления внутри шприца.

# C.2 Прибор

# C.2.1 Испытательный прибор , как показано на рисунке C.1 . Используйте стеклянный шприц для измерения давления с внутренним диаметром, измеренным с точностью до 0,01 мм и номинальным объемом 2,5 мл. Используйте датчик линейного перемещения  с ценой деления  0,0001 мм или более точный.

# С.2.2 Дистилированная вода

# 1 линейный датчик перемещения                               5  Удлиннитель, подключенный к 3-х

# ходовому крану

# 2      жесткий шприц с мелкой градуировкой                    6  Емкость

# 3    измеритель давления                                                   7 Удлиннитель, подключенный к 3-х

# ходовому крану

# 4    тестовый шприц                                                             8 Фиксирующий зажим

# Рисунок С.1 – Аппарат для определения податливости шприца

# C.3 Процедура

# C.3.1 Заполните водой испытательный шприц и шприц для нагнетания до номинальной емкости ( C.2.2 ). Убедитесь, что весь воздух удален из системы.

# C.3.2 Присоедините запорный кран к испытательному шприцу и шприцу для нагнетания давления, затем подсоедините оба шприца к манометру (C.2.1).

# C.3.3 Присоедините открытый конец каждого крана к удлинителю. Присоедините заправочный шприц к дистальному концу. Конец удлинителя присоедините  к тестовому шприцу. Продуйте систему, используя заправочный шприц.

# C.3.4 Присоедините испытательный шприц к испытательному прибору (C.2.1) и жестко зажмите поршень так, чтобы он не мог двигаться внутри цилиндра.

# C.3.5 Определите податливость системы, установив запорный кран таким образом, чтобы предотвратить попадание жидкости в испытательный шприц. Медленно нажмите на поршень испытательного шприца, чтобы достичь заданного испытательного давления в системе в соответствии с таблицей 5 .

# C.3.6 Запишите максимальное линейное перемещение (измеренное линейным датчиком перемещения )  шприца для достижения каждого из значений испытательного давления. Переведите значения линейного перемещения в значения объёма V , умножив площадь поперечного сечения жёсткого шприца для давления (например, стеклянного) на перемещение поршня D , используя следующее уравнение: V = π × R 2 × D.

# C.3.7 В качестве альтернативы C.3.6 отметьте максимальный объем, вытесненный в шприце для давления, для достижения каждого из испытательных давлений.

# C.3.8 Верните поршень шприца-компрессора в начальное  положение и убедитесь, что показания манометра обнулились. Установите запорный кран на испытательном шприце в положение «открыто». Медленно нажмите на поршень шприца-компрессора, чтобы достичь целевых значений давления, указанных в таблице 5, либо используйте линейный датчик перемещений для расчета объема, либо используйте объем, вытесненный шприцем-компрессором.

# C.3.9 Повторите C.3.8 .

# C.3.10 Запишите соответствие шприца при каждом испытательном давлении, вычитая объемы, записанные в C.3.8. от C.3.6 или C.3.7 .

# C.4 Отчет об испытаниях

# Отчет об испытаниях должен включать в себя как минимум следующую информацию :

# a) идентификационные данные и размер объема шприца;

# б) ссылку на этот документ, например, ISO 7886-2:2020;

# в) объемы, записанные в C.3.6 или C.3.7 , C.3.8 и C.3.10 для каждого испытательного давления;

# г) любые отклонения от процедуры;

# д) любые обнаруженные необычные особенности;

# е) дата проведения испытания.

# Библиография

| [1] |  | ISO/TR 19244, Guidance on transition periods for standards developed by ISO/TC 84 — Devices for administration of medicinal products and catheters |
| --- | --- | --- |
| [2] |  | ISO 7886-3, Sterile hypodermic syringes for single use — Part 3: Auto-disable syringes for fixed dose immunization |
| [3] |  | ISO 8537, Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin |
| [4] |  | EURAMET Calibration Guide No. 19, Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration |
| [5] |  | ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995) |
| [6] |  | Tanaka M., Girard G., Davis R., Peuto A., Bignell N., Recommended table for the density of water between 0 °C and 40 °C based on recent experimental reports. Metrologia, 2001, volume 38, Number 4 |
| [7] |  | IEC 60601-2-24, Medical electrical equipment — Part 2-24: Particular requirements for safety of infusion pumps and controllers |

| УДК 615.472.3:006.354 | МКС 11.040.25 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: шприцы инъекционные, требования, испытания, маркировка, упаковка |  |  |

| Организация-разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехстандарт» (ООО «Медтехстандарт») ОТ ТК 011 «МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ТК 011 «Медицинские приборы, аппараты и оборудование» |  | О.В. Романов |
| ОТ ООО «Медтехстандарт» |  |  |
| Руководитель разработки |  | О.В. Романов |

| Исполнитель |  | Н.С. Хучуа |
| --- | --- | --- |