КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ»

(РГП «КАЗСТАНДАРТ»)

| Рег. № 022/6434 от 11.03.2022 г. |  |
| --- | --- |

ПЛАСТМАССЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОЙ ПРОЧНОСТИ ПО ИЗОДУ

PLASTICS — DETERMINATION OF IZOD IMPACT STRENGTH

Перевод аутентичен оригиналу; Перевод: РГП «КазСтандарт» Редактор: Мысыкбаева Г.О.. Кол-во стр.: 18. Кол-во табл.:. Перевод выполнен: 11.03.2022 г.. Редактирование выполнено: 11.03.2022 г..

Нур-Султан

2022 г.

ISO 180:2019

ПЛАСТМАССЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДАРНОЙ ПРОЧНОСТИ ПО ИЗОДУ

PLASTICS — DETERMINATION OF IZOD IMPACT STRENGTH

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Принцип

5 Оборудование

5.1 Испытательный прибор

5.2 Микрометры и измерительные приборы

6 Испытательные образцы

6.1 Подготовка образцов

6.1.1 Формованные и экструзионные материалы

6.1.2 Листы

6.1.3 Волокниты

6.1.4 Проверка

6.1.5 Нанесение надреза

6.2 Анизотропия

6.3 Форма и размеры

6.3.1 Общие положения

6.3.2 Формованные и экструзионные материалы

6.3.3 Листы, включая волокниты

6.4 Количество испытательных образцов

6.5 Кондиционирование образцов

7 Проведение испытания

8 Обработка результатов

8.1 Образцы без надреза

8.2 Образцы с надрезом

8.3 Статистические данные

8.4 Значащие цифры

9 Точность результатов испытаний

10 Протокол испытания

Приложение А (информативное) Точность результатов испытаний

Библиография

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый член, заинтересованный в предмете, по которому создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, имеющие связи с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам электротехнической стандартизации.

Процедуры, использованные для разработки этого документа, и процедуры, предназначенные для его дальнейшего обслуживания, описаны в Директивах ISO/IEC, часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ISO. Этот документ составлен в соответствии с редакционными правилами Директив ISO/IEC, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Обращаем внимание на то, что некоторые компоненты настоящего документа могут быть предметом патентных прав. ISO не несет ответственности за определение таких патентных прав. Подробная информация о патентных правах, выявленных при разработке документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, используемое в этом документе, является информацией, предоставленной для удобства пользователей, и не означает одобрения.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения конкретных терминов и выражений ISO, относящихся к оценке соответствия, а также информации о приверженности ISO принципам Всемирной торговой организации (ВТО) в Технических барьерах в торговле (ТБТ) см. следующий URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий документ был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 61, Пластмассы, Подкомитетом SC 2, Механические свойства.

Настоящий четвертое издание отменяет и заменяет третье издание (ISO 180:2000), которое представляет собой незначительный пересмотр. Он также включает поправки ISO 180:2000/Amd.1:2006 и ISO 180:2000/Amd.2:2013.

Изменения по сравнению с предыдущим изданием следующие:

- дополнен раздел 2;

- изменены следующие разделы:

- раздел 5;

- раздел 6;

- раздел 7;

- раздел 8;

- раздел 9;

- дополнен раздел «Библиография».

Любые отзывы или вопросы по этому документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти на сайте www.iso.org/members.html.

Пластмассы. Определение ударной прочности по Изоду

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения ударной вязкости пластмасс по Изоду в заданных условиях. Установлены различные типы испытательных образцов и программ испытаний. Различные параметры испытаний устанавливаются в соответствии с видом материала, типом испытательных образцов и видом надреза.

1.2 Настоящий стандарт применяют для определения поведения заданных типов испытательных образцов в заданных условиях ударной нагрузки и для установления хрупкости или прочности образцов в пределах, установленных условиями испытания.

1.3 Настоящий стандарт применим для использования к следующим видам материалов:

-	твердые термопластичные формованные и прессованные материалы, включая составы с наполнителями и армированные составы без наполнителей, твердые термопластичные листы;

-	твердые термореактивные формованные материалы, включая составы с наполнителями и армированные составы; твердые термореактивные листы, включая слоистый пласти к;

-	термопластичные и термореактивные волокниты с использованием однонаправленного и разнонаправленного армирования из циновки, плетенной ткани, рубленных прядей, комбинированного и гибридного армирования, нитей или волокон, или листов из материалов предварительной пропитки (препреги);

-	термотропические жидкокристаллические полимеры.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на твердые ячеистые материалы и слоистые структуры содержащие ячеистые материалы. Образцы с надрезом не используются при испытании волокнитов и термотропических жидкокристаллических полимеров.

1.5 Для целей настоящего стандарта используют образцы, которые могут быть спрессованы до заданных размеров или можно получить путем механической обработки стандартного многоцелевого испытательного образца по ISO 3167 или готового изделия или формованных, прессованных, слоистых или отлитых заготовок.

1.6 Настоящий стандарт устанавливает предпочтительные размеры испытательных образцов. Результаты испытаний, проведенных с использованием образцов различного размера, или с разными видами надрезов, или с использованием образцов полученных в разных условиях, могут быть не сопоставимы. Такие показатели как, запас энергии прибора, скорость движения в момент удара, состояние испытательного образца могут оказать влияние на результаты испытаний. При проведении сравнительных испытаний, необходимо наблюдать и контролировать данные показатели.

1.7 Настоящий стандарт не может быть использован в качестве основы для проведения проектных расчетов. Сведения о характерном поведении материала могут быть получены испытаниями при различных температурах, варьированием радиуса и/или глубины надреза и с использованием испытательных образцов, подготовленных в различных условиях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения к нему):

ISO 291, Пластмассы. Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытания

ISO 293, Пластмассы. Образцы для испытаний из термопластичных материалов, изготовленные методом прямого прессования

ISO 294-1, Пластмассы. Литье под давлением образцов для испытаний термопластичных материалов. Часть 1. Общие принципы и литье образцов для испытаний многоцелевого назначения и в виде брусков

ISO 295, Пластмассы. Изготовление образцов из термореактивных материалов методом прямого прессования

ISO 1268 (все части), Волокниты. Методы приготовления плит для испытаний

ISO 2602, Стати стическая интерпретация результатов испытаний. Оценка среднего значения. Доверительный интервал

ISO 2818, Пластмассы. Приготовление образцов для испытаний с помощью механической обработки

ISO 10724-1, Пластмассы . Литье под давлением испытательных образцов термореактивных порошкообразных формовочных материалов. Часть 1. Общие принципы и литье под давлением испытательных образцов многоцелевого назначения

ISO 13802, Пластмассы. Верификация маятникового копра для испытания на удар. Испытание на ударную прочность по Шарпи, Изоду и при растяжении

ISO 20753, Пластмассы — Образцы для испытаний

3 Термины и определены

В настоящем стандарте применены термины и определения из ISO/IEC 27000.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартах по следующим адресам:

- Платформа просмотра ISO Online: доступна по адресу https://www.iso.org/obp;

- IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

3.1 Ударная вязкость по Изоду образца без надреза

aiU

Энергия, поглощенная образцом без надреза при разрушении и отнесенная к исходной площади поперечного сечения образца.

Примечание 1 к определению - Единицей измерения является килоДжоуль на квадратный метр (кДж/м2).

3.2 Ударная вязкость по Изоду образца с надрезом

aiN

Энергия, поглощенная образцом с надрезом при разрушении и отнесенная к исходной площади поперечного сечения образца в месте надреза, при этом боек маятника ударяет сторону образца, на которой расположен надрез.

Примечание 1 к определению - Единицей измерения является килоДжоуль на квадратный метр (кДж/м 2).

3.3 Параллельный удар

р

(для слоистых армированных пластмасс) Удар, направление которого плоскопараллельно слою армирования.

Примечание 1 к определению - В испытаниях по методу Изода направление удара обычно является параллельным в поперечном (боковом) направлении слоев (см. рисунок 1).

3.4 Перпендикулярный удар

n

(для слоистых армированных пластмасс) Удар, направление которого перпендикулярно слою армирования.

Примечание 1 к определению - Данный удар обычно не используется в испытаниях по методу Изода (см. рисунок 1).

4 Принцип

Сущность метода заключается в разрушении вертикально консольно-закрепленного испытательного образца ударом маятникового бойка с определенного расстояния от места закрепления, для образцов с надрезом от оси надреза (см. рисунок 2).

5 Оборудование

5.1 Испытательный прибор

5.1.1 Принципы, параметры и процедуры верификации испытательных приборов установлены в ISO 13802. ISO 13802 устанавливает процедуры частичной и полной верификации. При полной верификации некоторые параметры невозможно определить для приборов в сборе. В таких случаях ответственность за верификацию данных параметров несут изготовители.

5.1.2 Некоторые виды пластмасс чувствительны к усилию зажима. При испытании подобных материалов следует использовать способы стандартизации усилия зажима и его значение следует указать в протоколе испытаний. Контроль за усилием зажима можно выполнять с использованием калиброванного динамометрического ключа или с использованием губок тисков с пневматическим или гидравлическим приводом.

5.2 Микрометры и измерительные приборы

Необходимо использовать микрометры и измерительные приборы способные измерять основные размеры испытательных образцов с точностью 0,02 мм. Для измерения ширины bN образцов с надрезом, следует использовать микрометры, оборудованные измерительной губкой шириной от 2 до 3 мм и соответствующей по форме надрезу.

Обозначение

1 - направление удара;

2 - подвижная губка тисков;

3 - неподвижная губка тисков;

4 - дополнительный паз.

e – поперечное направление

f – перпендикулярное направление

n - нормально

p - параллельно

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Поперечное направление (e) и перпендикулярное направление (f) указывают направление удара в отношении к толщине (h) и ширине (b) образца. Нормально (p) и параллельно (n) указывают направление удара в отношении к плоскости слоев.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В испытаниях по методу Изода направление удара обычно является параллельным в боковом (поперечном) направлении слоев. Если h=b, возможны испытания как в параллельном, так и в перпендикулярном направлениях.

Рисунок 1 - Схематическое обозначение направления удара

6 Испытательные образцы

6.1 Подготовка образцов

6.1.1 Формованные и экструзионные материалы

Испытательные образцы отбирают и подготавливают согласно соответствующим нормативным техническим документам. В случае отсутствия таких документов и при отсутствии иных указаний, испытательные образцы следует изготавливать или методом прямого прессования или методом литья под давлением в соответствии с ISO 293, ISO 294-1, ISO 295 или ISO 10724-1, или механической обработкой листов, изготовленных прямым прессованием или литьем под давлением, согласно ISO 2818. Образцы допускается вырезать из многоцелевых испытательных образцов, соответствующих типу А по ISO 20753.

Размеры в миллиметрах

Обозначение

1 - боек (радиус по ISO 13802);

2 - надрез;

3 - край тисков, относительно которого происходит изгиб (радиус по ISO 13802);

4 - поверхность тисков, удерживающая образец;

5 - неподвижная губка тисков;

6 - подвижная губка тисков;

bN - ширина образца под надрезом ((8±0,2) мм).

Рисунок 2 - Тиски, образец с надрезом и боек, показанные в момент удара

a) Тип A 							b) Тип B

Радиус надреза rN=(0,25±0,05) мм		Радиус надреза rN=(1±0,05) мм

b= ширина образца ((10±0,2) мм)

bN - ширина образца под надрезом ((8±0,2) мм)

Рисунок 3 - Типы надрезов

6.1.2 Листы

Механическая обработка листов для изготовления испытательных образцов проводится в соответствии с ISO 2818. Следует использовать образцы с надрезом типа А. Не допускается проводить испытания под растяжением образцов без надреза, поверхность которых была подвергнута механической обработке.

6.1.3 Волокниты

Образцы для испытаний подготавливают согласно соответствующей части ISO 1268 или другими способами, установленным в нормативных технических документах. Механическая обработка испытательных образцов проводится в соответствии с ISO 1268.

6.1.4 Проверка

Образцы не должны иметь изгибов и должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда. Поверхность и края образцов не должны иметь трещин, раковин, вмятин, сколов и других видимых дефектов.

Соответствие данным требованиям проверяют визуальным контролем и измерениями микрометром.

Образцы, не соответствующие одному или нескольким требованиям, считают непригодными для испытания, допускается механическая обработка таких образцов до соответствующих размеров и формы.

6.1.5 Нанесение надреза

6.1.5.1 Нанесение надрезов на испытательные образцы механическим способом выполняют в соответствии с ISO 2818. Форма режущего инструмента должна обеспечивать нанесение надреза на испытательном образце, угол и глубина которого соответствует значениям, указанным на рисунке 3. Необходимо контролировать профиль надреза через постоянные промежутки времени.

6.1.5.2 Допускается использование образцов с выпрессованными надрезами, если это установлено нормативными техническими документами. Результаты испытаний образцов с выпрессованными надрезами не сопоставимы с результатами испытаний образцов с надрезами, нанесенными механическим способом. Необходимо контролировать профиль надреза через постоянные промежутки времени.

6.2 Анизотропия

Определенные виды материалов могут иметь различные значения ударной вязкости в зависимости от направления измерения. В подобных случаях следует разрезать образцы таким образом, чтобы их основная ось была параллельна или перпендикулярна направлению изменения какого-либо свойства листа или плитки, которое видимо или получено из сведений о способе производства.

6.3 Форма и размеры

6.3.1 Общие положения

Размеры испытательных образцов указаны в таблице 1.

При необходимости, для определенных видов приборов допускается симметричное сокращение длины образца до 63,5 мм.

Продольное направление надреза всегда должно быть параллельно толщине h образца.

Таблица 1 -Обозначение метода, виды образцов, типы и размеры надрезов

| Обозначение метода a, b | Образец, мм | Тип надреза1 | Радиус надреза rN, мм | Ширина образца под надрезом bN, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 180/U | Длина l=80±2 Ширина b=10,0±0,2 Толщина h=4,0±0,2 | Без надреза | - | - |
| ISO 180/A |  | А | 0,25±0,05 | 8,0±0,2 |
| ISO 180/B |  | B | 1,00±0,05 |  |
| a Если образцы отобраны из листов или готовых изделий, толщина h листа или изделия должна быть указана в обозначении метода. Не допускается проводить испытания образцов, механически обработанная поверхность которых находится под растяжением. b Если толщина h листа равна ширине b, направление удара (перпендикулярное n или параллельное р) должно быть указано в обозначении метода. |  |  |  |  |

6.3.2 Формованные и экструзионные материалы

Необходимо использовать испытательные образцы с надрезом, тип которого соответствует указанным в таблице 1 и на рисунке 3. Надрез должен быть нанесен в центре образца.

Предпочтительным типом надреза является тип А. В случае необходимости получения сведений о чувствительности материала в зависимости от типа надреза, следует испытывать образцы с надрезом обоих типов.

6.3.3 Листы, включая волокниты

Рекомендуемая толщина h составляет 4 мм. Если образец изготовлен из листа или части материала, то его толщина h должна быть равна толщине исходного листа или части материала, но не более 10,2 мм.

Образцы, изготовленные из листов и частей материала, толщина которых превышает 10,2 мм, подвергают механической обработке с одной из сторон до толщины (10±0,2) мм, при этом толщина образца должна быть равномерной, а структура образца должна содержать не более одного вида равномерно распределенного армирования. Испытания образцов без надреза следует проводить под растяжением во избежание поверхностных эффектов.

При испытаниях направление удара должно быть параллельно в боковом (поперечном) направлении слоев, за исключением образцов, толщина которых равна ширине h=b=10 мм, испытания таких образцов допускается проводить как в параллельном, так и в перпендикулярном направлениях относительно плоскости слоев (см. рисунки 1 и 2).

6.4 Количество испытательных образцов

6.4.1 Количество образцов предусматривают в нормативных технических документах на конкретную продукцию. Если таких указаний нет, то используют 10 образцов. В случаях, когда коэффициент вариации не превышает 5 % (см. ISO 2602), использование 5 испытательных образцов является достаточным.

6.4.2 При испытании слоистых материалов в параллельном и перпендикулярном направлении, используется по 10 испытательных образцов для испытаний в каждом направлении.

6.5 Кондиционирование образцов

Перед испытанием образцы кондиционируют по ISO 291 при 23 °С и относительной влажности 50 % не менее 16 ч, если в нормативных технических документах на конкретную продукцию нет других указаний или если заинтересованными сторонами не были оговорены другие условия. Для образцов с надрезом, время кондиционирования отсчитывают после нанесения надреза.

7 Проведение испытания

7.1 Условия испытания должны соответствовать условиям кондиционирования образцов, если иное не оговорено заинтересованными сторонами, например, испытания при низких или высоких температурах.

7.2 Необходимо измерить ширину b и толщину h в середине каждого образца с точностью до 0,02 мм. Для образцов с надрезом, необходимо измерить ширину под надрезом bN с точностью 0,02 мм.

Для образцов, изготовленных методом литья под давлением, допускается измерять размеры только одного образца из набора на предмет его соответствия параметрам, указанным в таблице 1. Для образцов, изготовленных в многоместных пресс формах, необходимо удостовериться в соответствии размеров образцов.

7.3 Маятниковый копер выбирают таким образом, чтобы он обеспечивал требуемую скорость удара и энергия, затрачиваемая на разрушение образца, W, была в диапазоне от 10 % до 80 % первоначального запаса энергии E. Если этому требованию соответствуют несколько маятников, то используют маятник с наивысшим запасом энергии.

7.4 Определяют потери энергии на трение и корректируют значение энергии, израсходованной на разрушение образца, согласно ISO 13802.

7.5 Маятник поднимают и закрепляют в верхнем исходном положении. Образец закрепляют в приборе так, как показано на рисунках 1 и 2, в соответствии с пунктом 5.1.2. При определении ударной вязкости по Изоду образца с надрезом надрез должен быть обращен в сторону маятника.

7.6 Отпускают маятник и записывают значение энергии израсходованной на разрушение образца и применяют необходимые корректировки на трение и т. д. согласно пункту 7.4.

7.7 Существуют четыре вида разрушения образца, имеющих следующие условные обозначения:

С - полное разрушение: разрушение образца, при котором образуются две или более частей.

Н - неполное разрушение: когда части разрушенного образца соединены друг с другом только тонким периферическим слоем в форме петли, имеющим низкую остаточную жесткость.

P - частичное разрушение: разрушение образца, не соответствующее определению неполного разрушения.

N - отсутствие разрушения: разрушение отсутствует, при этом образец может быть деформирован с сопутствующим побелением при нагружении.

8 Обработка результатов

8.1 Образцы без надреза

Ударную вязкость по Изоду aiU, кДж, образцов без надреза вычисляют по формуле (1):

где

Wc - скорректированная энергия, израсходованная на разрушение испытательного образца, Дж;

h - толщина испытательного образца, мм;

b - ширина испытательного образца, мм.

8.2 Образцы с надрезом

Ударную вязкость по Изоду aiN, кДж, образцов с надрезом типов А и Б вычисляют по формуле (2):

где

Wc - скорректированная энергия, израсходованная на разрушение испытательного образца, Дж;

h - толщина испытательного образца, мм;

bN - ширина испытательного образца под надрезом, мм.

8.3 Статистические данные

При необходимости рассчитывают среднее арифметическое значение результатов испытаний и стандартное отклонение по ISO 2602. Для различных видов разрушений в пределах одной выборки присваивают номера соответствующих образцов и рассчитывают средние значения.

8.4 Значащие цифры

Все рассчитанные средние значения округляют до двух значащих цифр.

9 Точность результатов испытаний

См. приложение А.

10 Протокол испытания

Протокол испытаний должен содержать следующие данные:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) метод испытания, обозначенный в соответствии с таблицей 1, например:

c) всю необходимую информацию для определения испытуемого материала, включая тип, источник, наименование изготовителя, сорт и другие сведения о материале, если таковые имеются;

d) описание свойств и формы материала, включая сведения о том, является ли материал готовым изделием, заготовкой, испытательным листом или образцом, сведения об основных размерах, форме, способе производства и т. д., если такие данные имеются;

e) скорость удара;

f) номинальная энергия маятника;

g) зажимное усилие, если применимо (см. 5.1.2);

h) метод подготовки испытательного образца;

i) если образец получен из готового изделия или заготовки, указывают ориентированность образца относительно исходного материала;

j) количество испытуемых образцов;

k) условия кондиционирования и испытания или особые условия, если указано в нормативном техническом документе на конкретную продукцию;

l) полученные виды разрушений;

m) индивидуальные результаты испытаний, представленные следующим образом (также см. таблицу 2):

1) результаты группируются относительно трех основных видов разрушений:

C полное разрушение, включая неполное разрушение H.

P частичное разрушение.

N отсутствие разрушения.

2) выбирают наиболее частый вид разрушения и записывают среднее значение х ударной вязкости для этого вида разрушения, с указанием буквенного обозначения вида разрушения C или P,

3) если наиболее частым результатом является N (отсутствие разрушения), то записывают только букву N,

4) в скобках указывают буквенное обозначение второго по распространнености вида разрушений, только если частота такого результата превышает 1/3 (если результаты не значительны, то их обозначают звездочкой);

n) стандартное отклонение, при необходимости ;

o) дату испытаний.

Таблица 2 - Оформление результатов

| Вид разрушения |  |  | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| С | Р | N |  |
| x | а | а | x C а |
| x | (P) | а | x C(P) |
| x | а | (N) | x C(N) |
| а | x | а | x P а |
| (C) | x | а | x P(C) |
| а | x | (N) | x P(N) |
| а | а | N | N а |
| (C) | а | N | N(C) |
| а | (P) | N | N(P) |
| x - Среднее значение ударной вязкости для наиболее распространенного вида разрушения, кроме результатов, при которых разрушение отсутствует N. C, P или N - наиболее распространенный вид разрушения. (C), (P) или (N) - второй по распространенности вид разрушения, указывают, если частота превышает 1/3. а - результат не значителен. |  |  |  |

Приложение А

(информативное)

Точность результатов испытаний

А.1 Сведения, приведенные в таблице А.1 основаны на межлабораторных испытаниях, в которых участвовало 6 лабораторий и были испытаны три вида материала. Все испытательные образцы были подготовлены и переданы в лаборатории из одного источника, нанесение надрезов на образцы производилось каждой лабораторией самостоятельно. Верификация нанесенных надрезов производилась лабораторией, ответственной за изготовление и распределение образцов. Каждый «результат испытания» является средним значением десяти отдельных измерений. Каждая лаборатория предоставляла результаты испытаний по каждому виду материала в течение двух дней. Результаты испытаний обозначены в соответствии с обозначением лаборатории, производившей испытания, и днем испытания (например, А1, А2, В1, В2 и т. д.). Результаты испытаний, полученные в лаборатории F, существенно отличались от результатов, полученных в остальных лабораториях, по этой причине они были исключены из анализа и не представлены.

А.2 В таблице А.2 приведены статистические данные по [1].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Ввиду ограниченного числа лабораторий и испытуемых материалов использованы следующие определения r и R (см. А.3), с целью выражения приблизительного значения точности результатов испытаний. Данные приведенные в таблице А.2 не должны применять в качестве основания для приемки и выбраковки испытуемого материала, так как эти данные являются характерными в отношении проведенного межлабораторного испытания, не являются показательными при использовании других образцов, материалов, условий испытания и при проведении испытаний в других лабораториях.

А.3 В таблице А.2 используются следующие определения r и R: если sr и sR были рассчитаны из достаточно большого количества данных, то для результатов испытаний полученных при одном измерении:

а) повторяемость: два результата испытаний, полученных в одной лаборатории считаются не эквивалентными, в случае, если они отличаются более чем на значение г, характерное для испытуемого материала. r - интервал, описывающий критическую разницу между двумя результатами испытаний для одного и того же вида материала, полученными одним специалистом с использованием одного и того же оборудования в одной и той же лаборатории.

b) воспроизводимость: два результата испытаний, полученных в разных лабораториях считаются не эквивалентными в случае, если они отличаются более чем на значение R, характерное для испытуемого материала. R - интервал, описывающий критическую разницу между двумя результатами испытаний для одного и того же вида материала, полученными разными специалистами с использованием разного оборудования в разных лабораториях.

Любое утверждение, основанное на А.3, является верным с вероятностью около 95 % (0,95).

Таблица А.1 - Данные по испытаниям на ударную вязкость образцов с надрезом в течение двух последовательных дней

Ударная вязкость в килоджоулях на квадратный метр (кДж/м2)

| Лаборатория /день | АБС пластик |  | ПБТ пластик |  | ПБТ GF30 пластик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее значение | Стандартное отклонение | Среднее значение | Стандартное отклонение | Среднее значение | Стандартное отклонение |
| А1 | 22,32 | 1,72 | 5,96 | 2,48 | 11,13 | 1,53 |
| А2 | 22,46 | 0,64 | 6,46 | 0,96 | 11,31 | 0,84 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| B1 | 20,70 | 0,32 | 4,81 | 0,37 | 10,12 | 0,62 |
| B2 | 21,08 | 0,44 | 4,59 | 0,16 | 10,41 | 0,46 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| C1 | 20,27 | 0,35 | 4,37 | 0,29 | 9,19 | 0,36 |
| C2 | 19,97 | 0,27 | 4,11 | 0,13 | 8,93 | 0,31 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| D1 | 20,57 | 0,41 | 5,09 | 0,12 | 9,85 | 0,52 |
| D2 | 20,54 | 0,46 | 5,16 | 0,06 | 10,06 | 0,64 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| E1 | 21,59 | 0,85 | 7,73 | 0,38 | 12,00 | 1,23 |
| E2 | 20,59 | 0,56 | 7,61 | 0,28 | 11,96 | 1,61 |
|  | - | - | - | - | - | - |
| Среднее значение | 21,01 | - | 5,59 | - | 10,50 | - |

Таблица А.2 - Точность результатов испытания на ударную вязкость образцов с надрезом

Ударная вязкость в килоджоулях на квадратный метр (кДж/м2)

| Материал | Среднее значение | Sr | SR | r | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АБС пластик | 21,01 | 0,35 | 0,89 | 0,99 | 2,49 |
| ПБТ пластик | 5,59 | 0,20 | 1,38 | 0,55 | 3,86 |
| ПБТ GF30 пластик | 10,50 | 0,15 | 1,14 | 0,42 | 3,19 |

sr - стандартное отклонение результатов испытаний одной лаборатории;

sR - стандартное отклонение результатов испытаний разных испытательных лабораторий;

r - 95 % предел повторяемости =2,8sr;

R - 95 % предел воспроизводимости =2,8sR.

Библиография

[1] ASTM E 691-11, Стандартная методика проведения межлабораторных исследований для определения точности результатов испытаний