ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ASTM D6897 (проект, КZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Газы углеводородные сжиженные

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СГУ) (МЕТОД РАСШИРЕНИЯ)

(ASTM D6897:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM D6897:2016 Cтандартный метод испытаний для определения давления насыщенных паров сжиженных углеводородных газов (СУГ) (метод расширения). (Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method), IDT).

Американский стандарт разработан американской добровольной организацией, разрабатывающей и издающей стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных американских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Д.А.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ______________________________________________________________________

Газы углеводородные сжиженные

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ) (МЕТОД РАСШИРЕНИЯ)

Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method)

# ______________________________________________________________________

# Дата введения

# 1 Область применения

# 1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования при использовании автоматических измерительных приборов для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов из сжиженного углеводородного газа при температуре 
37,8 °С, соотношении пара к жидкости 0,5:1, и давлении от 200 до 1550 кПа на объем пробы 3,33 мл.

# 1.2 Настоящий стандарт применяется для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов из сжиженного углеводородного газа при температуре от 37,8 °С до 70 °С, соотношении пара к жидкости от 0,1:1 до 4:1, и давлении до 3500 кПа, точность метода испытаний (см. раздел 15) определялась для соотношения пара к жидкости 0,5:1, при температуре 37,8 °С, и диапазоне давления от 300 до 1500 кПа.

П р и м е ч а н и я

1 Настоящий стандарт не предназначен для определения истинного давления насыщенных паров проб СУГ, а предназначен для определения и отчета давления насыщенных паров СУГ при температуре 37,8 °С и соотношении пара к жидкости 0,5:1, по аналогии с ASTM D1267.

2 Настоящий стандарт не представляет собой метод определения истинного давления насыщенных паров и с его помощью не представляется возможным измерить суммарные составляющие любых растворенных газов, таких как азот или гелий, если они присутствуют. Составляющие легких газов при измерении давления насыщенных паров существенно зависят от температуры испытания, типа газа, и соотношение пара к жидкости при испытании.

1.3 Значения, указанные в единицах СИ, должны рассматриваться в качестве стандартных.

1.3.1 Исключение — Единицы, отличные от СИ,приведенные в скобках, представлены исключительно для информации.

1.4 Целью настоящего стандарта не является рассмотрение всех проблем безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за соблюдение техники безопасности, охраны здоровья и определяет необходимость использования регулирующих ограничений до его применения. Специфические положения, касающиеся безопасности приведены в приложении В.

Проект, KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

# Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения):

# D1265 Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method (Практика отбора проб сжиженных нефтяных (LP) газов, Ручной метод).

# D1267 Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method) (Метод испытаний для манометра давления насыщенных паров сжиженных нефтяных (LP) газов (Метод сжиженного нефтяного газа)).

# D2892 Test Method for Distillation of Crude Petroleum (15-Theoretical Plate Column) (Метод испытаний для дистилляции сырой нефти (колонка с 15 теоретическими тарелками)).

# D3700 Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder (Практика по отбору проб СУГ с использованием плавающего поршня).

# D5191 Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) (Метод испытаний для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов (Мини метод)).

D6299 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance (Практика no применению статистических методов обеспечения качества и методов контрольных карт для оценки характеристик измерительной системы).

IР 181 Sampling Petroleum Gases (ГР 181 Отбор проб нефтяных газов).

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 Сжиженные углеводородные газы (СУГ) (liquefied petroleum gases (LPG)), n: Смесь углеводородов с узким интервалом вскипания, состоящие в основном из пропана или пропилена, или обоих (Предупреждение - Чрезвычайно воспламеняющийся. Вредный при вдыхании.), бутанов и бутиленов, или обоих; в которой концентрация углеводородных соединений с температурой кипения более 0 °С составляет менее 5 % от объема жидкости, и давление насыщенных паров которой при температуре 37,8 °С (100 °F) не превышает 1550 кПа.

3.1.2 Платиновый термометр сопротивления (platinum resistance thermometer), n: Устройство для измерения температуры с платиновой проволокой, электрическое сопротивление которой изменяется в зависимости от температуры.

3.1.3 Соотношение пара к жидкости (V/L) (vapor-liquid ratio (V/L)), n: Соотношение объема паров к объему жидкой части пробы, находящейся в состоянии равновесия, при заданных условиях.

3.2 Определения терминов, специфических для настоящего стандарта:

3.2.1 Полное давление насыщенных паров (Ptot) (total vapor pressure (Ptot)), n: Абсолютное давление насыщенных паров (по отношению к вакууму), оказываемое пробой при заданной температуре и соотношении пара к жидкости.

3.2.2 Истинное давление насыщенных паров (true vapor pressure), n: Физическое свойство данной жидкости, которое определяет максимальное давление, при котором паровая фаза может сосуществовать с жидкой фазой при заданной температуре состояния равновесия.

3.2.3 Давление насыщенных паров СУГ (vapor pressure of LPG), n: Полное давление, откорректированное по отношению к нормальному атмосферному давлению.

3.3 Сокращения:

3.3.1 СУГ (LPG) - сжиженный углеводородный газ.

3.3.2 V/L - соотношение пара к жидкости.

4 Сущность метода

# 4.1 Применяется измерительная камера с встроенным поршнем, камера промывается три раза частью пробы, которая затем сливается. Проба определенного объема втягивается в герметичную камеру с регулируемой температурой 5 °С, до достижения требуемого уровня поршня. После герметизации камеры, путем перемещения поршня, объем расширяется до тех пор, пока конечный объем достигнет соотношения пара к жидкости.

# 4.2 Наблюдаемое полное давление в состоянии равновесия корректируется относительно 101,3 кПа, и записывается в протокол испытаний как давление насыщенных паров СУГ, при выбранной температуре испытания.

# 5 Значение и применение

5.1 Информация о давлении насыщенных паров сжиженного углеводородного газа является уместной при выборе надлежаще спроектированных судов-хранилищ, контейнеров для морских перевозок и потребительского утилизационного оборудования, для гарантирования безопасного обращения с указанной продукцией.

5.2 Определение давления насыщенных паров сжиженного углеводородного газа является важным для целей безопасности, гарантирование того, что максимальные рабочие проектные давления хранилища, загрузочного устройства, и топливной системы не будут превышены в условиях нормальной рабочей температуры.

5.3 Для сжиженных углеводородных газов, давление насыщенных паров можно считать полуколичественной мерой количества, наиболее летучих веществ в нефтепродукте.

5.4 В настоящем стандарте применяется небольшой объем пробы и исключается любое ручное управление измерительной камерой, находящейся под высоким давлением.

6 Оборудование

6.1 Аппарат для определения давления насыщенных паров. Тип аппарата подходящий для настоящего стандарта в котором исследуется небольшой объем, имеющий измерительную камеру цилиндрической формы с соответствующим оборудованием для контроля температуры в камере, в диапазоне от 5 °С до 70 °С. Измерительная камера должна быть оснащена подвижным поршнем с максимальным мертвым объемом менее 1 % от общего объема в самом нижнем положении, для обеспечения введения пробы в измерительную камеру и расширение до нужного соотношение пара к жидкости. Статический датчик абсолютного давления должен встраиваться в поршень. Измерительная камера должна быть оснащена впускным/выпускным клапанами для введения и удаления пробы. Механизмы поршня и клапана должны быть аналогичны температуре измерительной камеры, во избежание конденсации или чрезмерного испарения.

6.1.1 Испытательная камера должна проектироваться с учетом вместимости 5 мл жидкости и пара, поддерживать соотношение пара к жидкости 0,5:1 с максимальным отклонением 0,02.

П р и м е ч а н и я

1 Испытательная камера оснащается измерительными приборами, обеспечивающими заданные значения точности и систематической погрешности, изготовленными из никелированного алюминия и нержавеющей стали.

2 Могут использоваться испытательные камеры с объемом более 5 мл, но для таких камер значения точности и систематической погрешности (см. раздел 15) неизвестны.

6.1.2 Для поддержания заданной температуры измерительной камеры в пределах ± 0,1 °С в течение процедуры измерения давления насыщенных паров, должен использоваться электронный регулятор температуры.

6.1.3 Датчик давления должен иметь диапазон от 0 до 3500 кПа с минимальным разрешением 1 кПа. Минимальная точность датчика должна быть 
± 1 кПа при давлении до 700 кПа, ± 2 кПа при давлении до 1750 кПа, и ± 4 кПа при давлении до 3500 кПа.

6.1.4 Платиновый термометр сопротивления или его эквивалент, должен использоваться для измерения температуры испытательной камеры. Минимальный диапазон температуры измерительного устройства должен быть в пределе от 0 °С до 80 °С с ценой деления 0,1 °С и минимальный точность ±0,1 °С.

6.2 Вакуумный насос для калибровки способен снижать давление в измерительной камере до значения менее 0,01 кПа от абсолютного.

6.3 Вакуумметр или электронное вакуумное измерительное устройство для калибровки, охватывающий диапазон как минимум от 0,01 до 0,67 кПа (от 0,1 до 5 мм. рт.ст.). Калибровка электронного вакуумного измерительного устройство должна регулярно проверяться в соответствии с А6.3 ASTM D2892.

6.4 Устройство для измерения давления калибровки способно измерять местное давление, с точностью и разрешением 0,1 кПа (1 мм рт.ст.) или лучше, на высоте по отношению к уровню моря, аналогичной высоте оборудования в лаборатории.

П р и м е ч а н и е — Настоящий стандарт не предоставляет полную информацию о подходящих измерительных приборах для проведения настоящего испытания. Подробную информацию о монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании каждого измерительного прибора можно найти в инструкциях завода-изготовителя.

7 Реагенты и материалы

7.1 Чистота реагентов. Используются химические вещества с чистотой не менее 99 % для контроля качества. Часто используемыми материалами для контроля качества являются пропан, бутан и пентан (см. раздел 11). Могут использоваться реагенты с более низкой чистотой, при установленных первоначальных условиях, что реагент имеет достаточную чистоту для обеспечения его использования без уменьшения точности определения.

П р и м е ч а н и е — Химические вещества в настоящем разделе предполагаются к использованию для процедур контроля качества (см. раздел 11) и не используются для калибровки средств измерений.

7.2 Очищающий растворитель. Используются растворители не вызывающие коррозии, способные очистить измерительную камеру, клапаны, а также впускные и выпускные трубки. Часто используемым растворителем является ацетон. (Предупреждение - пропан, бутан, пентан и ацетон являются горючими и вредными для здоровья веществами.)

8 Отбор и введение пробы

8.1 Пробы должны отбираться и храниться в соответствии с ASTM D1265 или IP 181, если испытываемые пробы не могут быть отобраны непосредственно из источника материала подлежащего испытанию. Используется контейнер объемом не менее 100 мл, заполненный пробой не менее 70 % от максимальной плотности заполнения, как указано в правилах, значение которой не более 80 %. Более подробную информацию можно найти в указанных нормативных документах.

8.2 Может быть использован любой способ соединения аппарата для определения давления насыщенных паров с источником пробы. Система трубок диаметром от 3 до 7 мм, подходящих для рабочего давления, изготовленные из материала устойчивого к коррозии, вызываемой нефтепродуктами в пробе, является подходящей для указанной цели. Система гибких прозрачных полиперфторалкоксилэтиленовых (PFA) трубок значительно упрощает процедуры продувки и отбора проб.

8.3 Цилиндры соответствующие ASTM D1265 должны быть нагреты до температуры на 5 °С выше температуры ячейки с пробой, для обеспечения достаточного давления в цилиндре с пробой, в целях полного заполнения ячейки. Цилиндры, соответствующие ASTM D3700, должны поддерживаться при давлении выше давления насыщенных паров СУГ при 5 °С (655 кПа для специального пропана и 175 кПа для коммерческих бутанов).

9 Подготовка оборудования

9.1 Подготовить средства измерений к работе в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. Поскольку СУГ выпускается из выпускного отверстия аппарата, необходимо подсоединить систему трубок к выпускному отверстию, а другой конец системы трубок подвести к безопасной выхлопной системе, или к системе улавливания газов в целях предотвращения попадания СУГ в окружающую среду.

9.2 В случае наличия загрязнений, очистить измерительную камеру с помощью растворителя. Для данной цели успешно используется ацетон. Очистка производится посредством введения растворителя в камеру через встроенный поршень и сливания растворителя в контейнер для отходов.

10 Градуировка

10.1 Датчик давления:

10.1.1 Проверить градуировку датчика, как указано для процедуры контроля качества, проводимой в соответствии с разделом 11 при необходимости. Градуировка датчика проверяется с помощью двух опорных точек: ноль давления (то есть давление <0,1 кПа) и окружающее атмосферное давление.

10.1.2 Подключить вакуумметр или калиброванное электронное вакуумное измерительное устройство к источнику вакуума, находящегося на одной линии с измерительной камерой (см. примечание). Применить вакуум к измерительной камере. Когда вакуумное измерительное устройство регистрирует давление менее 0,1 кПа (0,8 мм рт. ст.), отрегулировать датчик на ноль или на фактическое показание вакуумного измерительного устройства, в соответствии с конструкцией устройства или инструкциями завода-изготовителя.

П р и м е ч а н и е — См. приложение А6.3 ASTM D2892 для более детальной информации, касающейся калибровки электронных вакуумных измерительных устройств и надлежащего обслуживания вакуумметра.

10.1.3 Открыть измерительную камеру аппарата для установления в ней атмосферного давления и наблюдать соответствующее значение давления на датчике. Убедиться, что аппарат настроен на отображение полного давления, а не расчетного или скорректированного значения. Сравнить данное значение давления со значением давления указываемого устройством для измерения давления (см. 6.4), в качестве опорной точки давления. Устройство для измерения давления должно измерять локальное давление на высоте, аналогичной высоте оборудования в лаборатории во время сравнения давления. Когда устройство используется в диапазоне превышающем максимальное давление, должна проводиться калибровка с использованием мертвого веса. (Предупреждение - Многие барометры-анероиды, применяют на метеорологических станциях и в аэропортах, для отображения показаний давления предварительно корректируются относительно уровня моря. Такие барометры-анероиды не должны использоваться для калибровки аппарата.)

10.1.4 Повторять 10.1.2 и 10.1.3 до тех пор, пока ноль давления и атмосферное давление не будет правильно показываться устройством без дальнейшей регулировки.

10.2 Датчик температуры. Проверить градуировку термометра сопротивления или его эквивалента (см. 6.1.4), используемого для контроля температуры измерительной камеры при необходимости, как указано для процедуры контроля качества, проводимой в соответствии с разделом 11, по отношению к устройству для измерения температуры, прослеживаемому к эталонам институтов государства, в котором используется оборудование.

11 Контроль качества

11.1 Использовать жидкость или газ для верификации с известным давлением насыщенных паров для осуществления независимой проверки в отношении градуировки измерительного прибора каждый день использования прибора. Для чистых соединений множественные испытательные пробы могут отбираться из одного и того же контейнера в течение всего времени.

11.2 Подходящим чистым газом для верификации измерительного прибора с соответствующим давлением насыщенных паров при температуре 37,8 °С и соотношением пара к жидкости 0,5:1 является:

Пропан VPполн (37,8 °С) = 1301 кПа

11.2.1 Если наблюдаемое полное давление отличается от опорного значения более чем на 7,0 кПа, проверить градуировку прибора (см. раздел 10).

11.3 Вторым подходящим чистым газом для верификации измерительного прибора с соответствующим давлением насыщенных паров при температуре 
37,8 °С и соотношением пара к жидкости 0,5:1 является:

Бутан VPполн (37,8 °С) =356,5 кПа

11.3.1 Если наблюдаемое полное давление отличается от опорного значения более чем на 6,0 кПа, проверить градуировку прибора (см. раздел 10).

11.4 Если для проверки выполнимости испытания используется жидкость, охладить и насытить воздухом жидкость в соответствии с ASTM D5191, предусматривающим процедуры подготовки пробы.

11.5 Подходящей жидкостью для верификации измерительного прибора с соответствующим давлением насыщенных паров при температуре 70 °С и соотношением пара к жидкости 0,5:1, что представляет 95 % достоверности с покрытием более 90 %, является:

Пентан VPполн (70 °С) = 316 ± 4 кПа

11.5.1 Если наблюдаемое полное давление отличается от опорного значения более чем на 6,0 кПа, проверить градуировку прибора (см. раздел 10). (Предупреждение – Значения, приведенные в 11.2, 11.3 и 11.5 для давления насыщенных паров пропана, бутана, пентана и являются значениями полного давления. Если показание измерительного прибора соответствует автоматически скорректированному давлению насыщенных паров СУГ по отношению к атмосферному давлению (см. 13.2), добавить 101,3 кПа к значению, отображаемую измерительным прибором перед сравнением с вышеуказанными значениями для чистых соединений.) (Предупреждение – Применение однокомпонентных материалов для верификации, таких как перечисленные в 11.2, 11.3 и 11.5, будет служить только доказательством градуировки оборудования. Оно не будет служить проверкой точности всего метода испытания, включающего операции с пробой, поскольку потери вследствие испарения не будут снижать конечное давление насыщенных паров для однокомпонентных материалов, как это происходит при потерях легких фракций в многокомпонентных смесях.)

П р и м е ч а н и я

1 Значение, указанное для пентана, было получено в результате межлабораторной корпоративной программы испытаний 2015 года, и представляет значение полного давления насыщенной воздухом жидкости при указанной температуре.

2 Рекомендуется использовать не менее одного типа жидкости или газа для верификации, имеющего репрезентативное значение давления насыщенных паров по отношению к пробам, регулярно испытываемым на оборудовании. Процесс измерения давления насыщенных паров (в том числе методики лаборанта) может периодически проверяться посредством применения настоящего стандарта на заранее подготовленных пробах из одной партии нефтепродукта, в соответствии с процедурой, указанной в разделе 12. Пробы следует хранить в условиях, пригодных для длительного срока хранения без существенного ухудшения пробы. Анализ результата (-ов) из данных проб контроля качества может быть проведен с использованием методов контрольных карт, таких как приведены в ASTM D6299.

12 Процедура

12.1 Соединить контейнер для пробы находящейся под давлением, к впускному отверстию аппарата, и расположить его так, чтобы выпускной клапан контейнера располагался ниже уровня жидкости. Открыть выпускной клапан контейнера для пробы находящейся под давлением.

12.2 Промывка. Открыть впускной клапан и затянуть пробу, перемещая поршень из положения нулевого объема в положение заполнения. Закрыть впускной клапан и открыть выпускной клапан, перемещать поршень в положение нулевого объема. Закрыть выпускной клапан. Повторить данную процедуру еще два раза.

12.3 Заполнение. Отрегулировать измерительную камеру до номинальной температуры (5 ± 0,5) °С. Когда измерительная камера будет при номинальной температуре, закрыть выпускной клапан и открыть впускной клапан. Затянуть пробу из контейнера для пробы находящейся под давлением, перемещая поршень из положения нулевого объема в положение заполнения. Закрыть впускной клапан.

12.4 Расширение. Перемещать поршень до конечного объема, обеспечивающего необходимое соотношение пара к жидкости (для получения соотношения пара к жидкости 0,5:1 общий объем измерительной камеры должен быть в 1,5 раза больше номинального объема жидкости).

12.5 Определение полного давления. Настроить регулятор температуры в измерительной камере до заданной температуры испытания, такой как 37,8 °С. После достижения температурного равновесия снять показания давления. Если два последовательных показания в течение 1 минуты остаются постоянными в пределах ± 3 кПа, записать наблюдаемое давление как полное давление пробы при температуре испытания.

13 Расчет

13.1 Записать показания полного давления с измерительного прибора.

13.2 Вычислить давление насыщенных паров СУГ относительно нормального атмосферного давления 101,3 кПа по формуле 1. Убедиться, что показание измерительного прибора, используемое в данной формуле, соответствует абсолютному давлению (относительно вакуума) и не скорректировано с помощью автоматически запрограммированного поправочного коэффициента (1):

VP (СУГ) = Рполн - 101,3 кПа,                                        (1)

где Рполн – измеренное полное давление насыщенных паров, кПа.

13.3 Расчет, приведенный в формуле 1, может выполняться измерительным прибором автоматически, если имеется такая возможность, в таких случаях лаборант не должен применять какие-либо дополнительные поправочные коэффициенты.

14 Отчет

14.1 Записать в отчет скорректированное полное давление как результаты испытания для определения давления насыщенных паров СУГ, а также указать температуру испытания и соотношение пара к жидкости, если отлично от 0,5:1.

VP (Тт °С) = # # # # кПа,

где Тm – температура испытания.

15 Точность и систематическая погрешность

15.1 Точность. Точность настоящего метода испытания определяется статистической проверкой результатов испытаний, полученных при проведении межлабораторных сравнительных испытаний, с учетом следующего:

15.1.1 Повторяемость. Разница между результатами последовательных испытаний, полученными на одном и том же оборудовании при постоянных рабочих условиях с использованием идентичного испытываемого материала, при длинном прогоне, при нормальном и правильном выполнении процедуры метода исследования, может превысить следующие значения повторяемости только в одном случае из двадцати:

Повторяемость = 7,4 кПа (1,1 фунтов на квадратный дюйм)

П р и м е ч а н и е – Повторяемость была рассчитана из тройных определений на 20 пробах пропана, измеренных при односторонней повторяемости в диапазоне от 300 кПа до 1463 кПа (от 44 фунтов на квадратный дюйм до 212 фунтов на квадратный дюйм) при соотношении пара к жидкости 0,5:1 и температуре 37,8 °С. Тренда дисперсии в указанном диапазоне не обнаружено.

15.1.2 Воспроизводимость. Воспроизводимость метода испытаний не была определена вследствие чрезвычайной сложности распределения данных типов проб для межлабораторных сравнительных испытаний.

15.2 Относительная погрешность к ASTM D1267. Относительная погрешность настоящего метода испытаний не была определена.

15.3 Систематическая погрешность. Поскольку не существует общепринятого эталонного материала, подходящего для определения систематической погрешности для процедуры приведенной в настоящем стандарте, систематическая погрешность не была определена.

Приложение А

(справочное)

Дополнительное оборудование для датчика давления

А.1 Грузопоршневой манометр. Грузопоршневой манометр подходящего диапазона с точностью ±0,1 кПа может быть использован в качестве средства для проверки точности приборов для измерения давления насыщенных паров.

Приложение В

(справочное)

Положения, касающиеся безопасности

В.1 Пропан/бутан, или их смесь.

В.2 Пары могут вызвать вспышку газовоздушной смеси.

В.З Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени.

В.4 Хранить в закрытой емкости.

В.5 Использовать при достаточной вентиляции.

В.6 Избегать накопления паров и устранить все источники возгорания, в частности, невзрывозащищенное электрическое оборудование и обогреватели.

В.7 Избегать продолжительного вдыхания паров или распыленного тумана.

В. 8 Избегать продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.

Приложение Д.А

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных американских стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного американского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| # D1265 Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method (Практика отбора проб сжиженных нефтяных (LP) газов, Ручной метод). | – | –* |
| # D1267 Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method) (Метод испытаний для манометра давления насыщенных паров сжиженных нефтяных (LP) газов (Метод сжиженного нефтяного газа)). | – | –* |
| # D2892 Test Method for Distillation of Crude Petroleum (15-Theoretical Plate Column) (Метод испытаний для дистилляции сырой нефти (колонка с 15 теоретическими тарелками)). | – | –* |
| # D3700 Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder (Практика по отбору проб СУГ с использованием плавающего поршня). | – | –* |

Окончание таблицы Д.А.1

| # D5191 Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) (Метод испытаний для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов (Мини метод)). | IDT | ГОСТ 33157-2014 Нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров (мини-метод) |
| --- | --- | --- |
| D6299 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance (Практика no применению статистических методов обеспечения качества и методов контрольных карт для оценки характеристик измерительной системы). | – | –* |
| IР 181 Sampling Petroleum Gases (ГР 181 Отбор проб нефтяных газов). | – | –* |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: # - IDT – идентичные стандарты. # ____________ # * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать официальный перевод данного американского стандарта на русский язык. Допускается также применять гармонизированный национальный стандарт. |  |  |

____________________________________________________

УДК                                                                                          МКС 75.160.30          IDT

Ключевые слова: метод расширения; сжиженный углеводородный газ; давление

насыщенных паров.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					                          Е.М. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД 		                                         А.Н. Сопбеков

Ответственный разработчик     					                 М.М. Арыстанов