ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ASTM D7154 (проект, КZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД)

(ASTM D7154:2015(21), IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM D7154:2015(21) Метод определения температуры замерзания авиационного топлива (автоматический волоконно-оптический метод). (Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Fiber Optical Method)), IDT).

Американский стандарт разработан подкомитетом D02.07 Комитета ASTM D02 «Нефтепродукты и смазочные материалы».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных американских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Д.А.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ______________________________________________________________________

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД)

Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Fiber Optical Method)

# ______________________________________________________________________

# Дата введения

# 1 Область применения

# 1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения температуры замерзания авиационных топлив, при которой образуются кристаллы твердого углеводорода.

П р и м е ч а н и е - Настоящий стандарт устанавливает альтернативную процедуру и автоматическую аппаратуру, схожую аппаратуре и процедуре по ASTM D 2386.

1.2 Диапазон измерений аппаратуры от минус 70°C до 0°C, однако показания по точности были получены только на пробах с температурами замерзания от минус 60 °C до минус 42°C.

П р и м е ч а н и е - Температура замерзания типового авиационного топлива находится в диапазоне от минус 60 °С до минус 40 °С.

1.3 Некоторые результаты настоящего метода (14 % проб при испытаниях межлабораторного контроля 2003 года) неверно идентифицировали загрязнение проб, при которых присутствие в пробах загрязнения указано не было (для более подробной информации см. отчет об исследовании).

1.4 Стандартными считаются величины, указанные в единицах системы СИ. В настоящий стандарт не включены другие единицы измерения.

1.5 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности. Пользователь стандарта несет ответственность за установление соответствующих правил техники безопасности и охраны труда, а также определение пригодности нормативных ограничений до применения настоящего стандарта. Особые требования к мерам предосторожности приведены в Разделе 7.

Проект, KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

# Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения):

# D2386 Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Стандартный метод определения точки замерзания авиационных топлив).

D4057 Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Практическое руководство по ручному отбору образцов нефти и нефтепродуктов).

D4177 Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Практическое руководство по автоматическому отбору образцов нефти и нефтепродуктов).

D5901 Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automated Optical Method) (Стандартный метод определения точки замерзания авиационных топлив (автоматический оптический метод)).

D6708 Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material (Практика статистической оценки и улучшения ожидаемого совпадения между двумя Стандартными методами, целью которых является измерение одного и того же свойства материала).

E1 Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers (Технические характеристики жидкостных термометров ASTM).

IP 16 Determination Freezing Point of Aviation Fuels (Определение точки замерзания авиационных топлив).

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Температура замерзания (freezing point), n: Температура топлива, при которой кристаллы твердых углеводородов, образовавшиеся при охлаждении исчезают по мере повышения температуры топлива.

3.2 Автоматический волоконно-оптический метод (automatic fiber optical method), n: Машинная автоматизация ручного процесса и аппарата и использование волоконной оптики для передачи сигнала об обнаружении кристалла в и из испытательной ячейки.

4 Сущность метода

# После ввода 25 см3 испытуемого образца в испытательную ячейку, испытуемый образец охлаждается при постоянном помешивании и контроле волоконно-оптической системы. Температура образца измеряется электронным прибором. При обнаружении кристаллообразования температура записывается, а образец в испытательной секции подогревается при постоянном помешивании и контроле оптической системы, пока кристаллы в образце не исчезнут полностью. Температура образца, при которой кристаллы полностью исчезают записывается как температура замерзания (автоматический волоконно-оптический метод).

# 5 Значение и применение

5.1 Температура замерзания авиационного топлива является показателем самой низкой температуры использования в определенных целях. Кристаллы твердого углеводорода могут ограничить движение топлива в топливной системе воздушного судна. Во время полета температура топлива в баке воздушного судна обычно понижается в зависимости от скорости воздушного судна, высоты и длительности полета. Температура замерзания топлива должна быть всегда ниже минимальной рабочей температуры топлива.

5.2 Операции по смешиванию нефти требуют точного определения температуры замерзания.

5.3 Результаты по настоящему стандарту выдаются с точностью до 0,1 °С.

5.4 Настоящий стандарт сокращает требуемое время и оценку лаборанта по ASTM D 2386.

5.5 При технических условиях требуемых использования ASTM D2386, не заменяйте его настоящем стандартом.

6 Аппаратура (см. Приложение А1)

6.1 Автоматический волоконно-оптический аппарат. Аппарат, описанный в Приложении А1, должен состоять из испытательной ячейки, которая представляет собой пробирку в кожухе, закрепленную в камере с кожухом, которая способна охлаждать и нагревать испытуемый образец до температур, требуемых в данном испытании. Аппарат должен быть оснащен кольцом азотной продувки, встроенным в крышку испытательной камеры, которое предотвратит образование влаги от смешивания с испытуемым образцом. Аппарат должен быть способен измерять температуру испытуемого образца, постоянно помешивая его с установленной скоростью, автоматически охлаждая, а затем нагревая испытуемый образец, постоянно проверяя испытуемый образец при помощи электронной оптической системы на появление и исчезновение кристаллов в испытуемом образце в условиях испытания, и записывая температуры появления и исчезания.

6.2 Циркуляционная баня, охлаждающий прибор, оборудованный циркуляционным насосом, который способен поддерживать температуру метилового спирта по меньшей мере на 20° С ниже, чем ожидаемая минимальная температура испытуемого образца.

П р и м е ч а н и е -  Для создания типичных условий охлаждения при минус 75°С циркуляционная баня должна быть способна снижать температуру до минус 85°С минус 90°С, так как приблизительно от 5 до 10°С поглощается трубками и изоляцией циркуляционной системы.

6.3 Инструмент и версия программного обеспечения (ПО) – Аппарат HCP 860 с ПО 22 был использован в Межлабораторной Программе 2003 года, которая определила прецизионность и отклонение в Разделе 13.

7 Реагенты и материалы

7.1 Хладагент, метиловый спирт. Торговый или технический сорт безводного метанола подходит для использования в качестве хладагента. (Внимание – Чрезвычайно огнеопасен. Токсичен. При проглатывании или вдыхании может повлечь слепоту или летальный исход.)

7.2 Газообразный азот. Сухой газообразный азот, температура таяния и конденсации которого ниже, чем самая низкая ожидаемая температура испытуемого образца в условиях испытания. (Внимание – Сжатый газ находится под высоким давлением. Инертный газ может оказывать удушающее воздействие при вдыхании.)

7.3 Очищающие растворители, подходят для промывания и просушки испытательной ячейки, например лигроин и метиловый спирт. (Внимание – Огнеопасен. В жидком состоянии вызывает ожоги глаз. Испарения вредны. Токсичен. При проглатывании или вдыхании может повлечь слепоту или летальный исход.)

8 Отбор проб

8.1 Отбор проб необходимо проводить согласно ASTM D 4057 или 
ASTM D 4177.

8.2 Для каждого испытания необходимо по меньшей мере 25 см3 образца по ASTM D 4057.

9 Подготовка аппарата

9.1 Подготовить аппарат к работе необходимо согласно инструкциям производителя.

9.2 Очистите и просушите испытательную ячейку лигроином, чтобы вымыть остатки предыдущего образца, затем спиртом для удаления лигроина. Просушите не содержащим влаги воздухом или газом. Убедитесь, что в испытательной ячейке не осталось следов влаги.

9.3 Подготавливают охлаждающую циркуляционную баню к работе согласно инструкции производителя и дождитесь, пока температура снизится до минус 75 °С. Температура спирта в испытательной ячейке не должна быть ниже минус 80 °С, при условии, что ожидаемая температура замерзания не будет ниже минус 60 °С.

9.4 Необходимо убедиться, что подача азота для продувки обеспечена и регулируется в соответствии с инструкцией производителя.

10 Калибровка

10.1 Необходимо убедиться, что все инструкции производителя относительно калибровки, проверки и работы аппарата выполняются, включая калибровку системы измерения температуры.

10.2 Образец с согласованной температурой замерзания, взятой с ASTM D2386 может использоваться для проверки работы аппарата в рамках прецизионности настоящего стандарта.

11 Процедура

11.1 Отмеряют 25 см3 топлива и помещают его в чистую, сухую испытательную ячейку. Держите испытательную ячейку в положении, рекомендованном производителем, закрывая сверху испытательную ячейку крышкой, на которой крепится мешалка, прибор для измерения температуры, оптическая система и кольцо азотной продувки. Отрегулируйте при необходимости положение прибора для измерения температуры так, чтобы он располагался в центре испытательной ячейки. Убедитесь, что нижняя часть прибора для измерения температуры находится в пределах от 35 мм до 45 мм от дна испытательной ячейки. Присоедините впускной и выпускной шланги хладагента к соответствующим штуцерам испытательной ячейки в соответствии с инструкцией производителя.

11.2 Включают аппарат согласно инструкции производителя. Это действие обеспечит движение холодильного агента для охлаждения образца, движение продувного газа и постоянное и непрерывное помешивание образца. Мешалка должна двигаться вертикально вверх и вниз со скоростью от 1 до 1,5 оборотов в секунду, соблюдая осторожность, чтобы витки мешалки приближались ко дну испытательной ячейки при движении вниз и оставались ниже поверхности образца при движении вверх.

11.3 Волоконно-оптическая система должна проверять образец на появление кристаллов. Работа прибора не должна зависеть от помутнения, возникающего при температуре минус 10 °С из-за наличия воды в образце, если при дальнейшем понижении температуры помутнение образца не приобретает более плотную структуру.

11.4 После обнаружения кристаллов аппарат должен остановить движение хладагента. Подогрейте испытуемый образец при помощи циркуляции газообразного азота вместо хладагента. Аппарат должен продолжать помешивание образца в установленном режиме.

11.5 Волоконно-оптическая система должна продолжать мониторинг углеводородных кристаллов в образце, а аппарат должен записать температуру, когда кристаллы полностью исчезнут.

11.6 После исчезновения углеводородных кристаллов аппарат должен прекратить помешивание и остановить нагревание.

11.7 Отделите испытательную ячейку от аппарата и очистите и просушите ее согласно инструкции производителя.

12 Отчет

12.1 Регистрируют температуру исчезновения кристаллов по 11.5, как температуру замерзания с точностью до 0,1 °С.

13 Прецизионность (точность) и отклонение

13.1 Прецизионность. Точность настоящего стандарта, полученная при помощи статистического исследования данных межлабораторных испытаний заключается в следующем:

13.1.1 Повторяемость. Разность между двумя результатами испытаний, полученными одним и тем же исполнителем на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале при точном выполнении методов испытания, не должна превышать 0,5 °С более чем в одном случае из двадцати.

13.1.2 Воспроизводимость. Разность между двумя единичными и независимыми результатами испытания, разными исполнителями на разных лабораториях на идентичном испытуемом материале при точном выполнении методов испытания, не должна превышать 1,9 °С более чем в одном случае из двадцати.

13.2 Отклонение. Из-за отсутствия жидких углеводородных смесей с известной температурой замерзания, походящих на авиационные топлива, отклонение не может быть установлено.

13.3 Относительное отклонение. Степень совпадения между настоящим стандартом и Стандартным методом D2386 из приведенной межлабораторной программы 2003 была установлена согласно Практическому руководству D6708. Никакого относительного отклонения не наблюдалось. Воспроизводимость перекрестного метода (Rxy), определенная в отчете о научно-исследовательской работе, между настоящим стандартом и Стандартным методом D2386 составляет 2.2.

13.4 Показания по точности получены из межлабораторной объединенной испытательной программы 2003. Участники проводили анализ 13 наборов образцов состоящих из различных авиационных топлив при диапазоне температур от минус 60°С до минус 42°С. Одиннадцать лабораторий использовали автоматический волоконно-оптический метод и пятнадцать – ручной Стандартный метод D2386 или IP 16. Прецизионная статистика собрана и вычислена с разделением по 0.1°С, предложенным автоматическим волоконно-оптическим методом. Информация о типах образцов и их относительных средних значениях точки замерзания содержится в отчете о научно-исследовательской работе.

Приложение А

(справочное)

А.1 Автоматический волоконно-оптический аппарат для определения температуры замерзания

А.1.1 Испытательная ячейка. Конструкция, состоящая из испытательной трубки с кожухом и камеры с кожухом, описанная в А. 1.1.1 и А. 1.1.2.

А.1.1.1 Пробирка с рубашкой. Трубка из боросиликатного стекла, с двойными стенками, непосеребренный сосуд, как изображено на Рис. A.1.1, похожая на сосуд Дьюара, пространство между пробиркой и внешней стеклянной рубашкой заполнено сухим азотом или воздухом под давлением.

А.1.1.2 Камера с рубашкой, подобная той, что изображена на Рис. A.1.1, с соединениями для циркуляции холодильного или нагревающего агента вокруг пробирки с рубашкой. Камера должна позволять погружение на необходимую глубину пробирки с кожухом в холодильный/нагревательный агент и прикрепляется вокруг пробирки с рубашкой. Глубина погружения определяется следующим образом: мениск испытуемого образца при помещении в пробирку с рубашкой должен находиться на 15-20 мм ниже мениска холодильного/нагревательного агента в камере с рубашкой.

А.1.2 Крышка. Горлышко пробирки с кожухом должно иметь крышку подобную той, что изображена на Рисунке А1.2, держащую прибор для измерения температуры, оптическую систему и азотное кольцо сквозь которое проходит мешалка, которая должна быть использована для предотвращения конденсации влаги в образце. Кольцо может быть любых размеров для крепления к горлышку пробирки с рубашкой и должно позволять мешалке свободно двигаться, проходя сквозь кольцо, а также должно защищать от влаги при проникновении в пробирку при помощи продувки азотом.

А.1.3 Мешалка, должна быть сделана из металлического прута толщиной (1,6 ± 0,1) мм, обычно из латуни, как изображено на Рис. А1.3, и представлять собой трехвитковую спираль на конце; внешний диаметр спирали составляет приблизительно 15 мм.

А.1.4 Прибор для измерения температуры, электронный прибор для измерения температуры, такой как термометр сопротивления или термопара. Прибор должен показывать те же температурные характеристики что и термометры ASTM 114C/IP14C (см. ASTM Е1) и с разделением по 0,1°С и точностью по меньшей мере до 0.5 %.

А1.5 Волоконно-оптическая система обнаружения. Электронная волоконно- оптическая система для мониторинга испытуемого образца на появление/исчезновение углеводородных кристаллов. Типовая конструкция изображена на Рисунке А1.3 с противоположным светопроводником и приемными концами волоконной оптики.

А1.6 Автоматический волоконно-оптический аппарат. Типовой аппарат (см. Рисунок А1.4) изображенный в качестве примера.

Рисунок А.1.1 - Испытательная ячейка

П р и м е ч а н и я

1 Толщина всех стенок составляет (2 ± 0,1) мм.

2 Все размеры указаны в миллиметрах.

Рисунок А1.2 - Схема потока

Рисунок А.1.3 - Оптическая схема

Рисунок А.1.4 - Автоматический волоконно-оптический аппарат для определения точки замерзания

Приложение Д.А

(справочное)

Т а б л и ц а Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных американских стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного американского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| # D2386 Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Стандартный метод определения точки замерзания авиационных топлив) | – | –* |
| D4057 Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Практическое руководство по ручному отбору образцов нефти и нефтепродуктов) | NEQ | ГОСТ 31873-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб» |
| D4177 Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (Практическое руководство по автоматическому отбору образцов нефти и нефтепродуктов) | – | –* |
| D5901 Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automated Optical Method) (Стандартный метод определения точки замерзания авиационных топлив (автоматический оптический метод)) | – | –* |
| D6708 Practice for Statistical Assessment and Improvement of Expected Agreement Between Two Test Methods that Purport to Measure the Same Property of a Material (Практика статистической оценки и улучшения ожидаемого совпадения между двумя Стандартными методами, целью которых является измерение одного и того же свойства материала) | – | –* |

Окончание таблицы Д.А.1

| E1 Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers (Технические характеристики жидкостных термометров ASTM) | – | –* |
| --- | --- | --- |
| IP 16 Determination Freezing Point of Aviation Fuels (Определение точки замерзания авиационных топлив) | – | –* |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: # - IDT – идентичные стандарты. # ____________ # * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать официальный перевод данного американского стандарта на русский язык. Допускается также применять гармонизированный национальный стандарт. |  |  |

____________________________________________________

УДК 662.753.1:006.354                                                             МКС 75.160.20          IDT

Ключевые слова: автоматическая точка замерзания; автоматический волоконно-

оптический метод; авиационный бензин; авиационные турбинные топлива; точка

замерзания.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					                          Е.М. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД 		                                         А.Н. Сопбеков

Ответственный разработчик     					                 М.М. Арыстанов