| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 7150-1 |

Качество воды

Определение содержания аммония

Часть 1

РУЧНОЙ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

(ISO 7150-1:1984, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии».

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ___ от ____).

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 7150-1:1984 Качество воды. Определение содержания аммония. Часть 1. Ручной спектрометрический метод (Water quality. Determination of ammonium. Part 1. Manual spectrometric method), IDT.

Международный стандарт ISO 7150-1:1984 был подготовлен Техническим Комитетом ISO/TC 147 Качество воды.

## 5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ISO 7150-1-2013 Качество воды. Определение содержания аммония. Часть 1. Ручной спектрометрический метод

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения ……………………………………….. | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки ………………………………………. | 2 |
| 3 | Описание метода …………………………………………… | 2 |
| 4 | Реактивы …………………………………............................ | 3 |
| 5 | Оборудование ………………………………………………. | 5 |
| 6 | Отбор проб и пробы ………………………………………… | 5 |
| 7 | Метод испытания ………………………………………….... | 5 |
| 8 | Выражение результатов ……………………….…………... | 8 |
| 9 | Искажение результатов ……………………….…………… | 9 |
| 10 | Особые случаи ……………………….……………………… | 9 |
| 11 | Примечания ……………………….…………………………. | 10 |
| 12 | Протокол испытаний ……………………….……………….. | 12 |
| Приложение А (информационное) Воздействие других веществ на ϱN |  | 13 |
| Приложение В (информационное) Типичные значения поглощения для контрольных и стандартных растворов |  | 14 |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- ____________________________________________________________

Качество воды

Определение содержания аммония

Часть 1

РУЧНОЙ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

# Water quality. Determination of ammonium. Part 1. Manual spectrometric method

______________________________________________________________________

# Дата введения_________

# Область применения

1.1 Определяемое вещество

Настоящий стандарт распространяется на ручной спектрометрический метод определения содержания аммония в воде.

Примечание – Автоматизированный спектрометрический метод определения содержания аммония приведен в ISO 7150-2.

1.2 Тип образца

Метод применяется для анализа питьевой воды, но в наибольшей степени для неочищенной воды и сточных вод. Перед использованием чрезмерно окрашенной или соленой воды необходимо произвести ее дистилляцию (см. раздел 10).

При искажении результатов анализа см. раздел 9.

1.3 Диапазон

Концентрация аммонийного азота, ϱN, до 1 мг/дм3 может быть определена с использованием максимального объема, равного 40 см3 исследуемого объема. Более высокие концентрации определяются с использованием меньших объемов.

1.4 Предел обнаружения

При использовании кювет с толщиной оптического слоя 40 мм и объема 40 см3 исследуемой порции предел определения находится в диапазоне ϱN, равным от 0,003 до 0,008 мг/дм3.

1.5 Чувствительность1)

_________________

1) Данные из межлабораторных исследований Соединенного Королевства с участием пяти участников.

Используя 40 см3 исследуемой порции и кювету с толщиной оптического слоя 40 мм, ϱN, равный 0,200 мг/дм3, дает поглощение около 0,69 единиц.

Используя 40 см3 исследуемой порции и кювету с толщиной оптического слоя 10 мм, ϱN, равный 0,750 мг/дм3, дает поглощение около 0,65 единиц.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт.

ISO 5664:1984 Water guality - Determination of ammonium -Distillation and titration method (Качество воды. Определение аммония. Метод дистилляции и титрования).

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Описание метода

Сущность спектрометрического метода заключается в измерении поглощения при длине волны 655 нм голубого соединения, образованного ионами аммония с анионами салицилата и гипохлорита в присутствии натрия нитропентацианоферрата (III) (нитропруссида натрия).

Ионы гипохлорита образуются путем щелочного гидролиза 
N, N'-дихлор-1,3,5-триазин-2, 4, 6 (1Н, 3Н, 5Н)-трион, натриевая соль (дихлоризоцианурата натрия). Реакция хлорамина с салицилатом натрия происходит при рН 12,6 в присутствии нитропруссида натрия. Как следствие, любой из хлораминов, присутствующих в образце, количественно определяется. Цитрат натрия включен в реагент для того, чтобы скрыть искажения результатов от катионов, в частности, кальция и магния.

4 Реактивы

В ходе анализа используют только реактивы аналитического качества и воду, приготовленную способом, как описано в 4.1.

4.1 Вода, не содержащая аммоний, приготовленная одним из нижеследующих методов.

4.1.1 Метод ионного обмена

Пропустить дистиллированную воду через хроматографическую колонку с сильно катионообменной смолой (в форме водорода) и собрать элюат в стеклянную бутылку, оснащенную хорошо подогнанной стеклянной пробкой. Добавить примерно 10 г той же смолы в каждый дм3 собранного элюата для хранения.

4.1.2 Метод дистилляции

Добавить (0,10 ± 0,01) см3 серной кислоты (ϱ = 1,84 г/см3) в 
(1000 ± 10) см3 дистиллированной воды и подвергнуть повторной перегонке все через стеклянное оборудование. Исключить первые 
50 см3 дистиллята, а затем собирать дистиллят в стеклянную бутылку, оснащенную хорошо подогнанной стеклянной пробкой. Добавить примерно 10 г сильно катионообменной смолы (в водородной форме) на каждый литр полученного дистиллята.

4.2 Окрашивающий реактив

Растворяют (130 ± 1) г салициловокислого натрия (C7H6O3Na) и (130 ± 1) г дигидрата цитрата натрия (C6H5O7Na3∙H2O) в воде (см. 4.1) в мерной колбе вместимостью 1000 см3 с одним делением. Добавляют количество воды, достаточное, чтобы довести общий объем жидкости приблизительно до 950 см3, а затем добавляют (0,970 ± 0,005) г нитросопентацианоферрата (Ш) дигидрат натрия (нитропруссид натрия, [Fe(CN)5NO]Na2∙2H2O}. Растворяют осадок, а затем добавляют воды до деления.

При хранении в бутылке из темного стекла данный реактив стабилен в течение двух недель.

4.3 Дихлоризоцианурат натрия, раствор

Растворяют (32,0 ± 0,1) г гидроксида натрия в (500 ± 50) см3 воды (см. 4.1). Охлаждают раствор до комнатной температуры и добавляют (2,00 ± 0,02) г дигидрата дихлоризоцианурата натрия (С3N3О3CI2Na∙2Н3O) в раствор. Растворяют осадок и переносят раствор в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки с водой.

Разбавить до установленной метки водой.

При хранении в бутылке из темного стекла данный реактив стабилен в течение двух недель.

4.4 Аммонийный азот, стандартный раствор,

ϱN = 1000 мг/дм3

Растворяют (3,819 ± 0004) г хлорида аммония (высушенного при 105 °С в течение 2 ч) примерно в 800 см3 воды (см. 4.1) в мерной колбе вместимостью 1000 мл с меткой.

Разбавляют водой до метки.

1 см3 данного стандартного раствора содержит 1 мг аммонийного азота.

При хранении в бутылке с плотной крышкой данный реактив стабилен в течение одного месяца.

4.5 Аммонийный азот, стандартный раствор,

ϱN = 100 мг/дм3

Отмерить пипеткой 100 см3 стандартного раствора аммонийного азота (см. 4.4) в мерную колбу с меткой 1000 см3. Разбавить до метки водой.

1 мл данного стандартного раствора содержит 0,1 мг аммонийного азота.

При хранении в бутылке с плотной крышкой данный реактив стабилен в течение одной недели.

4.6 Аммонийный азот, стандартный раствор,

ϱN = 1 мг/дм3

Отмерить пипеткой 1 см3 стандартного раствора аммонийного азота (4.5) в мерную колбу с меткой 100 см3. Разбавить до метки водой.

1 см3 данного стандартного раствора содержит 1 мкг аммонийного азота.

Данный раствор приготовляют непосредственно перед применением.

4.7 Моющий раствор

Растворяют (100 ± 2) г гидроксида калия в (100 ± 2) см3 воды. Охлаждают раствор и добавляют (900 ± 50) см3 95-процентного (V/V) этанола.

Раствор хранят в полиэтиленовой бутылке.

5 Оборудование

Применяются лабораторные оборудование и

5.1 Спектрометр, способный работать при длине волны 655 нм с кюветами с толщиной оптического слоя между 10 мм и 50 мм.

5.2 Водяная ванна или инкубатор, способный поддерживать температуру (25 ± 1) ºC.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ОЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА – Все стеклянные изделия должны быть тщательно очищены с использованием чистящего раствора (см. 4.7), затем их следует тщательно ополоснуть водой (см. 4.1).

6 Отбор проб и пробы

Лабораторные пробы должны быть собраны в полиэтиленовые или стеклянные бутылки. Они должны быть исследованы как можно скорее, либо храниться при температуре от 2 ºС до 5 ºС перед исследованиями. Подкисление серной кислотой до рН < 2 может также использоваться в качестве условия предохранения, если возможно избежать загрязнения подкисленного образца поглощением любого атмосферного аммиака.

7 Метод испытания

7.1 Объем пробы

Максимальный объем пробы должен составлять 40 см3, который может быть использован для определения концентрации аммонийного азота до ϱN = 1 мг/дм3.

Меньшие объемы проб могут быть использованы для определения более высокой концентрации аммонийного азота. Лабораторные образцы, содержащие взвешенные вещества, должны отстояться или фильтроваться через предварительно промытую бумагу из стекловолокна перед приемом пробы для исследования. В качестве альтернативы, могут использоваться предварительно дистиллированные образцы (см. раздел 10).

7.2 Подготовка раствора для испытания

Отмерить пипеткой объем пробы (см. 7.1) 50 см3 в мерную колбу с одной меткой и, при необходимости, разбавить до (40 ± 1) см3 воды (см. 4.1).

7.3 Определение

7.3.1 Образование поглощающего соединения

Разбавляют (4,00 ± 0,05) см3 окрашенного реактива (см. 4.2) и тщательно перемешивают. Затем добавляют (4,00 ± 0,05) см3 раствора дихлоризоцианурата натрия (см. 4.3) и тщательно перемешивают.

Примечание – После добавления уровень рН раствора должен составлять (12,6 ± 0,1). Экстремумы кислотности или щелочности в образце могут привести к отклонению.

Разбавляют до метки водой (см. 4.1). Тщательно взбалтывают колбу и помещают ее в водяную баню (см. 5.2), поддерживая температуру (25 ± 1) °С.

Примечание – Могут быть использованы другие температуры водяной бани, но все измерения и калибровки должны проводиться при той же температуре (в пределах ± 1 K).

7.3.2 Спектрометрические измерения

По истечении 60 мин снимают колбу с водяной бани и измеряют оптическую плотность раствора максимальной абсорбции при длине волны около 655 нм в кювете с соответствующей толщиной оптического слоя воды (см. 4.1) в эталонной кювете.

Примечание – Длина волны максимального поглощения должна быть проверена при применении данного метода при первом измерении и должна быть использована во всех последующих измерениях.

7.4 Контрольное испытание

Выполнить действия, описанные в 7.2 и 7.3, но с использованием (40 ± 1) мл воды (см. 4.1) вместо установленного объема пробы.

7.5 Калибровка

7.5.1 Приготовление набора калибровочных растворов

Для серии из девяти 50 см3 мерных колб с одной меткой с помощью бюретки добавляют объемы стандартных растворов аммонийного азота (см. 4.6) как указано в таблице 1.

Добавить воды (см. 4.1) для получения объема (40 ± 1) см3 в случае необходимости.

7.5.2 Образование поглощающих соединений (см. 7.3.1).

7.5.3 Спектрометрические измерения

Действовать в соответствии с 7.3.2, используя кюветы с толщиной оптического слоя, как указано в таблице 1, для измерения поглощения.

Таблица 1 - Объемы стандартных растворов для использования в серии калибровки

| Объем стандартного раствора (см. 4.6), см3 | Масса аммонийного азота mN, мкг | Толщина оптического слоя кюветы, мм |
| --- | --- | --- |
| 0,00* | 0 | 10 и 40** |
| 2,00 | 2 | 40 |
| 4,00 | 4 | 40 |
| 6,00 | 6 | 40 |
| 8,00 | 8 | 40 |
| 10,00 | 10 | 10 |
| 20,00 | 20 | 10 |
| 30,00 | 30 | 10 |
| 40,00 | 40 | 10 |
| ______________ * нулевое значение. ** может быть использована кювета с толщиной оптического слоя 50 мм. |  |  |

7.5.4 Построение калибровочного графика

Определяется поглощение нулевого значения из поглощений, полученных из других калибровочных растворов. Строится график поглощения по массе аммонийного азота, mN, для каждой толщины оптического слоя кюветы. Данный график должен быть линейным и должен проходить через начало координат.

8 Выражение результатов

8.1 Метод расчета

Поглощение за счет аммония в объеме пробы, Ar, определяется по формуле (1):

Ar = As - Ab,                                                               (1)

где As - поглощение испытательного раствора (см. 7.3.2);

Ab - поглощение контрольного испытательного раствора (см. 7.4).

Примечание – As и Ab должны быть измерены в кюветах с одинаковой толщиной оптического слоя для конкретной пробы.

Содержание аммонийного азота, ϱN, миллиграммах на дм3 вычисляется по формуле (2):

(2)

где mN - масса в микрограммах аммонийного азота, определенного по Ar и калибровочному графику (см. 7.5.4) для соответствующей толщины оптического слоя кюветы;

V - объем пробы, в см3.

См. таблицу 2 для преобразования ϱN в аммиак и концентрат аммония.

Таблица 2 - Таблица преобразования

|  | ϱN, мг/дм3 | ϱ NH3, мг/дм3 | ϱ , мг/дм3 | c ,µмоль/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ϱN = 1 мг/дм3 | 1 | 1,216 | 1,288 | 71,4 |
| ϱ NH3 = 1 мг/дм3 | 0,823 | 1 | 1,059 | 58,7 |
| ϱ = 1 мг/дм3 | 0,777 | 0,944 | 1 | 55,4 |
| c = 1 µмоль/дм3 | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 1 |

Пример – Концентрация ионов аммония ϱ 1 мг/дм3 соответствует концентрации азота 0,777 мг/дм3.

8.2 Точность

Стандартное отклонение повторяемости и воспроизводимости установлены в таблице 3.

9 Искажение результатов

Были исследованы ряд веществ, часто встречающихся в пробах воды, относительно возможных искажений результатов с помощью данного метода. Подробности приведены в приложении А. Серьезные искажения встречаются только из-за анилина и этаноламина и представляют собой искажения, ожидаемые от исходных аминов в целом. Однако, такие вещества редко встречаются при значительных концентрациях в пробах воды.

Экстремумы кислотности или щелочности препятствуют преобразованию поглощающего соединения, которое будет способствовать наличию каких-либо веществ, вызывающих снижение ионов гипохлорита, хотя данные обстоятельства вряд ли возникнут в большинстве проб воды. Процедура, предусмотренная в разделе 10, должна быть принята при таких обстоятельствах.

В солевых пробах искажения от осадков магния возникают в том случае, когда потенциал комплексообразования цитрата в реактивах превышен. По этой причине необходима предварительная дистилляция (см. раздел 10).

10 Особые случаи

Если пробы чрезмерно окрашены или содержат соль, значит вероятна погрешность при измерении поглощаемости или искажения в результате высокой концентрации магния или хлорида и проба должна быть приготовлена путем дистилляции. Процедура, приведенная в ISO 5664, должна соблюдаться, но отметим, что сбор дистиллятов должен быть произведен в 1-процентном растворе (V/V) соляной кислоты. Дистиллят должен быть нейтрализован и доведен до измеренного объема, V2, в миллилитрах. Объем пробы для дистилляции, V1, должен быть также отмечен в миллилитрах.

Испытуемый образец необходимо исследовать согласно 
разделу 7. Однако, результатом будет концентрация аммонийного азота в испытуемом образце.

Концентрация исходного образца вычисляется по формуле (3):

,                                                   (3)

где ϱN1 - результат по испытательному образцу

V1 и V2 как это определено выше.

11 Примечания

11.1 Общие

Определение низких концентраций аммония особенно восприимчиво к отклонениям, вызванным наличием следов аммония в аналитической среде. Хотя соблюдение всех инструкций, приведенных в данной части межгосударственного стандарта, должны минимизировать данную погрешность, остается возможность смещения результатов. Приводятся два метода для получения свидетельства возможных погрешностей в данном случае.

11.2 Мониторинг значений контрольного и калибровочного стандартного поглощения

Фактические значения поглощения (по сравнению с водой в контрольной кювете), полученные для контрольного испытательного образца, и калибровочный ряд должны быть зарегистрированы в каждом случае при применении данного метода. Данная запись значений позволит опознать любое отклонение. Такое отклонение может быть вызвано загрязнением контрольного испытуемого раствора или калибровочным рядом аммония, или недостатком одного или нескольких реактивов. В любом случае должны быть приняты меры по исправлению положения. В приложении B установлены типичные значения, полученные в межлабораторных исследованиях.

11.3 Проверка точности результатов анализа

При первоначальном применении данного метода оценка общего стандартного отклонения (по крайней мере 9 степеней свободы) должна быть получена при определении контрольного стандартного раствора аммонийного азота с концентрацией около 50 % и наиболее концентрированного калибровочного раствора.

Таблица 3 – Стандартное отклонение повторяемости и воспроизводимости *

| Образец* | Концентрат аммонийного раствора мг/дм3, | Толщина оптического слоя кюветы, мм | Стандартное отклонение, s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Повторяемость, мг/дм3 | Воспроизводимость, мг/дм3 |
| Стандартный раствор | 0,150 | 40 | 0,002*** | - |
| Стандартный раствор | 1,00 | 10 | от 0,005 до 0,025÷ | от 0,015 до 0,038÷ |
| Стандартный раствор | 5,00 | 10 | 0,036*** | - |
| Вода из скважины | 0,217 | 40 | 0,002÷ | от 0,004 до 0,010÷ |
| Очищенная сточная вода | 0,877 | 10 | от 0,007 до 0,027÷ | от 0,009 до 0,027÷ |
| ___________ * Данные из Соединенного Королевства. ** Все объемы анализируемого образца были 40 см3 за исключением 5,00 мг/дм3 стандартного раствора, для которого объем был 5 дм3. *** Результат от одной лаборатории 9 степеней свободы. ÷ Наименьшее и наибольшее значения из межлабораторных исследований с участием пяти участников. Все значения имеют 9 степеней свободы. |  |  |  |  |

Данный контрольный стандартный раствор не должен использоваться для калибровки.

Одна часть данного контрольного стандартного раствора должна быть проанализирована для каждой последующей партии определений; калибровка должна производиться калибровочным рядом. Определенная концентрация данного контрольного стандартного отклонения должна находиться в пределах диапазона концентраций;

ϱN2 ± 3s1                                                   (4)

где ϱN2 - концентрация раствора;

s1 - установленное стандартное отклонение для контрольного стандартного раствора.

Если данное условие не соблюдается в любой из партии анализов, должны быть проанализированы причины отклонения и партия анализов должна быть повторена.

После, по крайней мере, еще 20 испытаний данного контрольного стандартного раствора должны быть выполнены со всеми значениями, соответствующими вышеуказанным критериям, данные значения должны быть использованы для пересчета значения s1 для последующего применения.

12 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующие данные:

а) ссылку на настоящий стандарт;

b) все сведения, необходимые для полной идентификации образца;

с) сведения о хранении и сохранности лабораторного образца перед исследованием;

c) ведомость о достигнутой повторяемости;

е) результаты и используемый метод измерения;

е) сведения о любых операциях, не включенных в настоящий стандарт или рассмотренных как дополнительные вместе с любыми обстоятельствами, которые могут повлиять на результаты.

# Приложение А

# (информационное)

# Воздействие других веществ на ϱN

| Вещество | Концентрация в 40 см3 рабочей части образца |  | Действие вещества на ϱN (мг/дм3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактический *** ϱN (мг/дм3) |  |  |
|  | ϱВ** | мг/дм3 | 0,000 | 0,200 | 0,500 |
| Хлорид натрия | ϱCl | 1000 | + 0,002 | + 0,013 | + 0,033 |
| Бикарбонат натрия |  | 1000 | + 0,002 | + 0,002 | - 0,025 |
| Ортофосфат натрия |  | 100 | 0,000 | - 0,001 | - 0,015 |
| Сульфат натрия |  | 500 | 0,000 | + 0,001 | - |
| Фтористый калий | ϱF | 5 | + 0,002 | - 0,001 | - |
| Нитрат калия | ϱN | 50 | + 0,006 | + 0,002 | - |
| Силикат натрия |  | 50 | + 0,003 | 0,000 | - |
| Тиосульфат натрия |  | 10 | - ,001 | + 0,007 | - |
| Цианистый калий | ϱCN | 5 | + 0,002 | + 0,019 | + 0,018 |
| Хлорид кальция | ϱCa | 500 | 0,000 | + 0,013 | - 0,001 |
| Ацетат магния | ϱMg | 50 | + 0,004 | - 0,009 | + 0,002 |
| Сульфат железа (III) | ϱFe | 10 | + 0,001 | + 0,003 | - |
| Сульфат алюминия | ϱAl | 5 | 0,000 | + 0,008 | - |
| Сульфат меди | ϱCu | 5 | + 0,003 | + 0,011 | - |
| Сульфат цинка | ϱZn | 5 | + 0,003 | + 0,006 | - |
| Ацетат свинца | ϱPb | 5 | + 0,001 | + 0,016 | + 0,011 |
| Анилин |  | 1 | ± 0,040 | ± 0,040 | - |
| Этаноламин |  | 1 | + 0,164 | + 0,114 | - |
| ___________ * Информация Соединенного Королевства ** Любые упущенные ионные заряды *** Уровень достоверности 95 % при отсутствии влияния других веществ |  |  |  |  |  |

| Номинальная концентрация, ϱN (мг/дм3) | 0,000 | 0,200 | 0,500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 % достоверности (мг/дм3) | ± 0,003 | ± 0,014 | ± 0,021 |

# Приложение B

# (информационное)

# Типичные значения поглощения * для контрольных и стандартных растворов

| Раствор | Толщина оптического слоя кюветы | Поглощение** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мг/дм3 | мм | Лаб. 1 | Лаб. 2 | Лаб. 3 | Лаб. 4 |
| 0,000 | 40 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,06 |
| 0,020 | 40 | 0,26 | - | 0,22 | 0,24 |
| 0,500 | 10 | 0,50 | 0,48 | 0,38 | 0,45 |
| ___________ * Информация Соединенного Королевства ** Значения поглощения являются средними, полученными во время межлабораторных исследований продолжительностью 5 дней |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________

УДК 543.342:543.42                                                              МКС 13.060.50

Ключевые слова: вода, химический анализ, определение содержания: нитроген аммония, ион аммония, спектрофотометричесий анализ, загрязнение воды.

____________________________________________________________

| РАЗРАБОТЧИК |  |
| --- | --- |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |
| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ | М. Кучер |