МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

- ____________________________________________________________

- КАЧЕСТВО ВОДЫ

Метод определения нитрат-ионов

______________________________________________________________________

- Дата введения_________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает потенциометрический метод определения массовой концентрации нитрат-ионов во всех типах вод в диапазоне массовых концентраций от 0,60 до 620,00 мг/дм3, в присутствии хлорид-ионов в количестве не более 500 мг/дм3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая всего его изменения):

СТ РК 2.1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.18-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 2.79-2014 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

СТ РК ИСО 5667-1-2006 Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по составлению программ отбора проб.

СТ РК ИСО 5667-6-2008 Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и ручьев.

СТ РК ИСО 5667-9-2013 Качество воды Отбор проб. Часть 9. Руководство по отбору проб морской воды.

Проект, первая редакция

СТ РК ИСО 5667-10-2013 Качество воды. Отбор проб. Часть 10. Руководство по отбору сточных вод.

СТ РК ИСО 5667-11-2012 Качество воды. Часть 11. Отбор проб. Руководство по отбору проб грунтовых вод.

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб. СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб.

ГОСТ 8.010-13 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения.

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ	12.1.019-79	Система	стандартов	безопасности труда.

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокислый. Технические условия. ГОСТ 4329-77 Квасцы алюмокалиевые. Технические условия.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования. ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.

Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91(ИСО 835/1-81) Посуда	лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: по [1], [2], [3], [4], СТ РК 2.1, СТ РК 2.18, ГОСТ 8.010 и ГОСТ ИСО 5725-6.

4		Приписанные характеристики погрешности измерений

4.1	Исполнение требований настоящего стандарта обеспечивает получение результатов измерений с показателями точности (при Р=0,95 и n=2) и прецизионнности (m=2), не превышающими значений, приведенных в таблице 1.

- Таблица 1 - Приписанные характеристики погрешности измерений

В миллиграммах на кубический дециметр

| Массовая концентрация нитрат-иона |  | Показатель |  |  |  | Предел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повторя- емости, r | воспроизво- димости,  R | точности ±Δ* |  | повторя- емости, r |  | воспроизво- димости, R |  |
| От 0,60 до 1,50 включ. |  | 0,076 | 0,092 | 0,18 |  | 0,21 |  | 0,25 |  |
| Св. 1,50 " 3,00 | " | 0,16 | 0,20 | 0,38 |  | 0,45 |  | 0,54 |  |
| " 3,00 " 6,00 | " | 0,29 | 0,35 | 0,70 |  | 0,82 |  | 0,98 |  |
| " 6,00 " 12,00 | " | 0,58 | 0,70 | 1,39 |  | 1,62 |  | 1,95 |  |
| " 12,00 " 25,00 | " | 0,97 | 1,17 | 2,31 |  | 2,69 |  | 3,24 |  |
| " 25,00 " 50,00 | " | 1,83 | 2,21 | 4,37 |  | 5,08 |  | 6,12 |  |
| " 50,00 " 100,00 | " | 3,32 | 4,01 | 7,96 |  | 9,19 |  | 11,11 |  |
| " 100,00 " 200,00 | " | 6,15 | 7,6 | 15,44 |  | 17,03 |  | 21,04 |  |
| " 200,00 " 620,00 | " | 11,52 | 14,13 | 28,56 |  | 31,90 |  | 39,14 |  |
| * - соответствует расширенной неопределенности U коэффициенте охвата k=2 для уровня доверия, примерно 0,95. |  |  |  |  | результата |  | измерений |  | при |

- Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

  - Средства измерений и стандартные образцы

Весы лабораторные по ГОСТ 24104, диапазон взвешивания от 0,01 до 200 г, класс точности высокий, погрешность не более (± 0,0002) г.

Иономер универсальный с пределом допускаемой погрешности не более (± 0,1) мВ (далее – иономер) или рН-метр-милливольтметр (далее – рН-метр) с погрешностью измерений не более (±0,02) ед. рН, в комплекте с электродами:

- электрод нитрат-селективный с отклонением потенциала электрода не более 6 мВ/рNO3;

- электрод сравнения хлорсеребряный по ГОСТ 17792.

Психрометр аспирационный с диапазоном измерений от минус 25 до плюс 50 ºС, погрешностью (± 0,1) ºС.

Барометр-анероид по ГОСТ 6359.

Термометр жидкостной стеклянный, диапазон измерений температуры от 0 ºС до 100 ºС, погрешность измерений не более (± 1) ºС, по ГОСТ 28498.

Секундомер механический с диапазоном отсчета времени до 60 мин, с погрешностью не более (± 1,8) с.

Колбы мерные 4-2-500-2, 4-2-1000-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 3-2-2-10(50) по ГОСТ 29227.

Стандартный образец (ГСО, МСО) состава водных растворов нитрат- ионов с аттестованным значением массовой концентрации (1,00 ± 0,05) мг/см3 и относительной погрешностью (± 1) %.

Примечание – Типы ГСО должны быть утверждены или допущены к применению в Республике Казахстан по ГОСТ 8.315 и СТ РК 2.79.

Все применяемые средства измерений должны быть поверены в установленные сроки. Допускается использование других средств измерений и стандартных образцов с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками.

  - Вспомогательное оборудование и материалы

Посуда лабораторная:

- колбы Кн-1-1000-34 ТХС по ГОСТ 25336;

-	стакан В(Н)-1(2)-50(100, 1000) ТХС по ГОСТ 25336;

- арфоровый тигель высокий 4,5 по ГОСТ 9147;

- эксикатор по ГОСТ 25336.

Шкаф сушильный, диапазон поддержания температуры от 0 °С до 350 С.

Мешалка магнитная, обеспечивающая скорость вращения от 400 до 1200 об./мин.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026. Фильтры бумажные обеззоленные «белая лента».

  - Реактивы и растворы

Калий азотнокислый по ГОСТ 4217, х.ч.

Квасцы алюмокалиевые по ГОСТ 4329, ч.д.а., раствор с массовой концентрацией 100 г/дм3 (буферный раствор).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалификации, вспомогательного оборудования и материалов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных, при условии выполнения контроля точности измерений без превышения характеристик погрешности, устанавливаемых настоящим стандартом.

6	Метод измерения

Измерение массовой концентрации нитрат-иона в поверхностных, подземных, сточных водах выполняют потенциометрическим методом с использованием нитрат-селективного электрода. Метод основан на прямом измерении зависимости потенциала индикаторного электрода от состава исследуемой пробы. На характер градуировочного графика влияет ионная сила раствора, влияние которой устраняют добавлением буферного раствора.

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

7.1 При выполнении измерений соблюдают:

- требования электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019;

- требования безопасности при работе с химическими веществами по ГОСТ 12.1.007.

- правила по технике безопасности, указанные в инструкциях по эксплуатации средств измерений;

- инструкцию по технике безопасности, действующую в лаборатории.

  - Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

Организация обучения работающих безопасности труда должна производиться по ГОСТ 12.0.004. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005.

  - Все работы должны проводиться при исправной вытяжной вентиляции.

  - Отработанные растворы подлежат утилизации в установленном порядке.

8 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают персонал, имеющий высшее или среднее специальное химическое образование или опыт работы в химической лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившего метод анализа в процессе обучения, и прошедший процедуры контроля точности измерений с положительным результатом.

9 Условия выполнения измерений

Измерения содержания нитрат-ионов проводят при следующих условиях:

- температура воздуха от 15 ºС до 25 ºС;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС;

- напряжение в сети (220 ± 22) В;

- частота переменного тока (50 ± 1) Гц.

- Отбор проб и подготовка к выполнению измерений

  - Отбор и подготовка проб

    - Отбор проб вод, в зависимости от типа воды, проводят в соответствии с СТ  РК ИСО 5667-1, СТ РК ИСО 5667-6, СТ РК ИСО 5667-9, СТ РК ИСО 5667-10, СТ РК ИСО 5667-11, СТ РК ГОСТ Р 51592, СТ РК ГОСТ Р 51593, ГОСТ 17.1.5.04, ГОСТ 17.1.5.05.

    - Пробу воды тщательно перемешивают и фильтруют через фильтр «белая лента», промытый дистиллированной водой.

  - Приготовление растворов

    - Приготовление раствора алюмокалиевых квасцов с концентрацией 100 г/дм3 (буферный раствор).

Навеску алюмокалиевых квасцов массой 100,00 г помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, приливают приблизительно 900 см3 дистиллированной воды, перемешивают до полного растворения навески, доводят до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают. Для ускорения растворения раствор подогревают.

    - Приготовление растворов нитрат-ионов

      - Раствор 1-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 1 моль/дм3 (62 г/дм3)

Навеску калия азотнокислого массой 5,0550 г, высушенного при температуре (105 ± 5) ºС в течение 2 ч. и охлажденного в эксикаторе, помещают в мерную колбу вместимостью 500 см3, растворяют в 200 см3 дистиллированной воды, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Срок хранения раствора 1-NO3 - один месяц.

Примечание – Допускается готовить раствор 1-NO3 нитрат-ионов из стандартного образца (категории ГСО, МСО) в соответствии с его инструкцией по применению.

      - Раствор 2-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 0,1 моль/дм3 6,2 г/дм3)

В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора 1-NO3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Срок хранения раствора 2-NO3 - один месяц.

      - Раствор 3-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 0,01 моль/дм3 (620 мг/дм3)

В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора 2-NO3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Срок хранения раствора 3-NO3 - один месяц.

      - Раствор 4-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 0,001 моль/дм3 (62 мг/дм3)

В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора 3-NO3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Срок хранения раствора 4-NO3 - одна неделя.

      - Раствор 5-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 0,0001 моль/дм3 (6,2 мг/дм3)

В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора 4-NO3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Срок хранения раствора 5-NO3 - одна неделя.

      - Раствор 6-NO3 нитрат-ионов с концентрацией 0,00001 моль/дм3 (0,62 мг/дм3)

В мерную колбу вместимостью 500 см3 отбирают 50 см3 раствора 5-NO3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Раствор 6-NO3 применяют свежеприготовленным.

  - Подготовка иономера/рН-метра к выполнению измерений

    - За 30 мин до начала работы включить прибор и вытяжную вентиляцию.

    - Подготовить прибор к работе, установить необходимый режим показаний иономера/рН-метра (концентрация, активность), единицы измерения в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

    - Подготовить электроды согласно паспорту завода-изготовителя.

  - Построение градуировочного графика

    - Для получения градуировочного графика в четыре химических стакана вместимостью 100 см3 отбирают пипеткой по 50 см3 приготовленных растворов нитрат-иона из комплекта 2-NO3 – 6-NO3, прибавляют пипеткой в каждый по 10 см3 раствора квасцов алюмокалиевых по 10.2, погружают электроды в раствор, начиная с раствора с минимальной концентрацией, измеряют электродвижущую силу (далее ЭДС) растворов в милливольтах при постоянном умеренном перемешивании раствора электромагнитной мешалкой.

Примечание – При работе в узком диапазоне измеряемых концентраций допускается проводить градуировку по одному или двум растворам из комплекта 2-NO3 - 6-NO3 нитрат-ионов, при условии охвата соответствующего диапазона измерений.

Отсчет значения ЭДС начинают через 2 – 3 мин от достижения устойчивого показания. Глубина погружения электродов должна быть постоянной. Перед погружением в следующий раствор электрод тщательно промывают дистиллированной водой и осушают фильтровальной бумагой.

По полученным данным строят градуировочный график зависимости ЭДС (мВ) раствора от содержания нитрат-ионов.

    - Через 5 – 10 измерений проводят контроль стабильности градуировочного графика. Для этого измеряют ЭДС одного или более градуировочных растворов нитрат-иона, входящих в диапазон градуировочного графика, или специально приготовленных из ГСО растворов нитрат-иона. Отклонения результатов анализа не должны превышать 10 % от аттестованных значений исследуемых растворов. По этому факту устанавливают возможность продолжения измерений или необходимости коррекции градуировочного графика.

11	Выполнение измерений

11.1	В химический стакан вместимостью 100 см3 помещают отмеренные пипетками 50 см3 исследуемой воды, подготовленной по 10.1.2, и 10 см3 раствора квасцов алюмокалиевых по 10.2, перемешивают.

11.2	Химический стакан с раствором, полученным по 11.1, устанавливают на площадку магнитной мешалки, погружают в него электроды и по достижению устойчивого показания иономера/рН-метра (через 2 – 3 минуты) записывают показания прибора (ЭДС, мВ). При этом необходимо следить за тем, чтобы глубина погружения электродов сохранялась постоянной.

11.3	Измерение ЭДС в каждом растворе пробы проводят не менее двух раз. Измеряемая массовая концентрация определяемого компонента в растворе пробы должна находиться в пределах построенной градуировочной зависимости. Если результат измерения выходит за пределы построенной градуировочной зависимости, то пробу разбавляют и проводят измерения разбавленной пробы по 11.1-11.2.

11.4	По градуировочному графику определяют значения содержания нитрат-иона, соответствующее полученной величине ЭДС (мВ) анализируемого раствора.

  - Через весь ход анализа проводят контрольный опыт.

12 Обработка результатов измерений

12.1 Массовую концентрацию нитрат-иона в воде, X, мг/дм3, рассчитывают по формуле(1):

X=M×62×V1×1000V2,				(1)

где M – содержание нитрат-иона, найденное по градуировочному графику, моль/дм3;

62 – относительная молекулярная масса нитрат-иона, г/моль;

V1 – аликвота пробы, см3;

V2 – объем пробы после разбавления, см3

  - За результат измерения принимают среднее арифметическое двух параллельных измерений (Х1 и Х2), удовлетворяющих пределу повторяемости (таблица 1).

  - Результат анализа вычисляют и округляют до второй значащей цифры после запятой.

- Контроль качества результатов измерений

  - Контроль качества результатов измерений осуществляют путем проведения оперативного контроля повторяемости, воспроизводимости и точности результатов анализа.

  - Оперативный контроль повторяемости

    - Оперативный контроль повторяемости осуществляется с использованием реальных проб, при этом расхождение наибольшего и наименьшего результатов (n) параллельных определений не должно превышать предела повторяемости r, указанного в таблице 1 (условие 2):

|Xmax−Xmin|≤r,					(2)

    - При выполнении условия (2) приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного используют общее среднее значение.

Примечание – Допускается применять методы проверки приемлемости результатов измерений согласно разделу 5 ГОСТ ИСО 5725-6.

  - Оперативный контроль воспроизводимости

    - Оперативный контроль воспроизводимости осуществляют с использованием реальных проб, при этом расхождение первичного Х1 и повторного Х2 результатов анализа одной и той же пробы, полученных в условиях воспроизводимости, не должно превышать значения предела воспроизводимости R, указанного в таблице 1 (условие 3):

|X1−X2|≤R,					(3)

    - При выполнении условия (3) приемлемы оба результата измерений, и в качестве окончательного используют общее среднее значение.

Примечание – Допускается применять методы проверки приемлемости результатов измерений согласно разделу 5 ГОСТ ИСО 5725-6.

  - Оперативный контроль точности

Оперативный контроль точности проводят двумя способами:

- с использованием стандартных образцов (СО);

- методом добавок.

    - Оперативный контроль точности с использованием СО состоит в сравнении результата анализа СО с аттестованным значением СО. Качество результатов анализа признают удовлетворительным при выполнении условия (4):

|X−C|≤Δ,					(4)

где Х – результат анализа СО, мг/дм3;

С – аттестованное содержание нитрат-иона в СО, мг/дм3;

Δ – показатель точности, соответствующий аттестованному значению СО, указанный в таблице 1.

    - Оперативный контроль точности с использованием метода добавок

      - Оперативный контроль точности измерений с применением метода добавок проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом контроля Кв.

      - Образцами для контроля являются рабочие пробы воды. Объем отобранной пробы воды для контроля должен соответствовать удвоенному объему, необходимому для проведения анализа по методике. В одну из частей пробы вносят добавку растворов 2-NO3 – 3-NO3 нитрат-ионов.

      - Величина добавки должна составлять от 50 % до 100 % от содержания нитрат-ионов в исходной пробе. Объем добавки не должен превышать 5 % объема раствора пробы. Если содержание нитрат-ионов в исходной пробе меньше нижней границы диапазона измерений, то величина добавки должна в 2-3 раза превышать нижнюю границу диапазона измерений.

      - Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле

(5):

Kk=|Xl,−Xl−Cd|,				(5)

где Хl – результат контрольного измерения массовой концентрации нитрат-ионов в рабочей пробе, мг/дм3;

X'l – результат контрольного измерения массовой концентрации нитрат-ионов в пробе с известной добавкой, мг/дм3;

Л

Сд – величина добавки нитрат-ионов, мг/дм3.

13.1.1.1	Норматив оперативного контроля точности Кв рассчитывают по формуле (6):

KB=Δ2x1+Δ2x,				(6)

где Δх1(Δх)– показатели точности результатов измерений, согласно таблице 1, соответствующие содержанию нитрат-ионов в рабочей пробе и в пробе с добавкой, соответственно, мг/дм3.

13.1.1.1	Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при выполнении условия (7):

Kk≤KB,						(7)

  - При превышении пределов повторяемости, воспроизводимости и норматива контроля точности измерения повторяют. В случае повторного превышения нормативов выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

  - Оперативный контроль повторяемости проводят при получении каждого результата анализа. Оперативный контроль воспроизводимости и точности проводят не реже 1 раза в месяц, а также при смене реактивов, после длительного перерыва в работе и других изменениях, влияющих на результаты анализа.

- Оформление результатов измерений

  - Результат измерения (Х) в документах, предусматривающих использование, представляют в виде (8):

X±Δ,						(8)

где Δ – абсолютная погрешность результата анализа (показатель точности), в соответствии с таблицей 1, мг/дм3.

  - Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде (9):

X±U,для Р=0,95, k=2				(9)

где U – значение расширенной неопределенности результата измерений для уровня доверия, примерно, Р=0,95 и коэффициента охвата k=2, мг/дм3, в соответствии с таблицей 1.

Библиография

- Закон «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000г.

№ 53-II.

- РМГ 43-2001 Государственная система обеспечения измерений. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений».

- РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

- РМГ 76-2004 Государственная система обеспечения измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

- УДК 543.25 МКС 13.060 Ключевые слова: качество воды, потенциометрический метод измерений, определение нитрат-ионов

- УДК 543.25 МКС 13.060 Ключевые слова: качество воды, потенциометрический метод измерений, определение нитрат-ионов

| РАЗРАБОТЧИК |  |
| --- | --- |
| РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |
| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| СОИСПОЛНИТЕЛЬ | Ю. Фарбер |