| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |

Изделия из поликарбоната

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФЕНИЛОЛПРОПАНА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2023

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет- сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы,          реактивы и растворы	2

4.1 Средства измерений	2

4.2 Вспомогательные устройства	3

4.3 Реактивы и материалы	3

5	Метод измерения	3

6	Требования безопасности, квалификационные требования и условия выполнения измерений	4

6.1 Требования безопасности	4

6.2 Квалификационные требования	4

6.3 Условия выполнения измерений	4

7	Подготовка к выполнению измерений	5

7.1 Подготовка посуды	5

7.2 Приготовление растворов ДФП	5

7.3 Приготовление подвижной фазы (элюента)	6

7.4 Подготовка хроматографа	6

8	Требования к отбору и подготовке образцов	7

8.1 Требования к отбору образцов	7

8.2 Требования к подготовке образцов	8

8.3 Отбор и подготовка пробы воздуха	8

9	Выполнение измерений	9

10	Результаты измерений	9

11	Презиционность	9

12	Контроль точности результата измерений	10

12.1 Проверка чувствительности хроматографа	10

12.2 Контроль помех по результатам холостого опыта	10

12.3 Контроль градуировочной характеристики	10

12.4 Контроль точности результата измерений методом добавок	11

Приложение А (рекомендуемое) Методика приготовления аттестованных растворов дифенилолпропана	12

Приложение Б (справочное) Условия моделирования при определении            миграции дифенилолпропана в воздушную среду	16

Библиография	18

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Изделия из поликарбоната

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИФЕНИЛОЛПРОПАНА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

Polycarbonate products. Determination of diphenylolpropane in the air environment

Дата введения –

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия из поликарбоната и устанавливает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) со спектрофотометрическим детектором для определения уровня миграции дифенилолпропана (ДФП) в воздушную среду в диапазоне измерений 
от 0,02 до 0,40 мг/м3 (Синонимы и торговые названия ДФП – дифенилолпропан; бисфенол; диан; 2,2-бис (4-гидроксифенил) пропан; 4,4’-дифенилолпропан).

Настоящий стандарт предназначается для измерений показателей безопасности продукции на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям, установленным к данному показателю в технических регламентах Евразийского экономического союза [1], [2].

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 17.2.6.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 12026-78 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

Проект, первая редакция

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ 22648-77 Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных органов по стандартизации, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Сущность метода заключается в разделении пробы на индивидуальные вещества, при прохождении через колонку с последующей регистрацией детектором по площадям пиков ДФП методом внешнего стандарта.

- Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактивы и растворы

4.1 Средства измерений

Применяют следующие средства измерений:

- Хроматограф жидкостный со спектрофотометрическим детектором типа, укомплектованный колонкой хроматографической обращённо-фазовой C18 длиной 150 мм или более и диаметром 4,6 мм или менее, шприцем вместимостью 20 мм3, с программным обеспечением;

- Аспиратор по ГОСТ 17.2.6.01;

- Аттестованные растворы (АР) по приложению А;

- Весы лабораторные специального класса точности (I), предел допускаемой погрешности не менее 0,5 мг;

- Колба 2-50-2 по ГОСТ 1770;

- Пипетки 1-1-1-1 (2, 5, 10) по ГОСТ 29227;

- Цилиндр 2-25-2 по ГОСТ 1770;

- Термометр лабораторный, обеспечивающий измерение температуры в лабораторных условиях от 0 °С до 50 °С, с погрешностью измерения не более 1 С;

- Психрометр аспирационный, или гигрометр для измерений относительной влажности воздуха в лаборатории;

- Секундомер не ниже третьего класса точности.

4.2 Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства:

- Ванна ультразвуковая, мощностью не менее 60 Вт, рабочей частотой 40 кГц;

- Камера климатическая вместимостью не менее 100 дм3, обеспечивающая воздухообмен внутри рабочей камеры 1,0 об/ч, поддержание температуры (22 ± 2) °С.

4.3 Реактивы и материалы

При выполнении измерений применяют следующие материалы и реактивы:

- Бумага фильтровальная марки ФМ (медленной фильтрации) по ГОСТ 12026 или фильтры лабораторные с маркировкой «синяя лента»;

- Виалы хроматографические вместимостью 2 см3 с винтовой крышкой и септой PTFE;

- Виалы хроматографические вместимостью 5 см3 с винтовой крышкой и септой PTFE;

- Колба Кн 1-100(250)-14/23(24/29) ХТС по ГОСТ 25336 с пробкой пластиковой 14/23 (24/29);

- Колонка для ВЭЖХ обращённо-фазовая C18-5-150-4,6;

- Микрошприц для ВЭЖХ вместимостью 20 мм3;

- Фильтры стекловолоконные мембранные без связующего;

- Фильтродержатель закрытого типа типа для фильтров стекловолоконных;

- Ацетонитрил для ВЭЖХ;

- ДФП, массовая доля основного вещества не менее 98 %;

- Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962;

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Примечание – Допускается применение других типов средств измерений, вспомогательных устройств, материалов и реактивов, обеспечивающих показатели качества измерений, нормируемые по настоящему стандарту.

- Метод измерения

Уровень миграции ДФП определяют после предварительного извлечения его из исследуемого изделия в воздушную среду (модельная среда), для этого используют климатическую камеру, где изделие выдерживают при определенных условиях. Пробу воздуха отбирают путем аспирации на стекловолоконный фильтр, затем извлекают ДФП этанолом (десорбция) и измеряют его содержание методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектором.

Площади пиков ДФП определяют экспериментально по хроматограммам градуировочных растворов. Расчет количества ДФП осуществляют исходя из площадей этих пиков и концентрации внешнего стандарта. Расчет проводят из предположения о количественном извлечении и постоянной степени извлечения ДФП из воздуха на фильтр, что было подтверждено экспериментально при предварительных исследованиях.

Для используемой колонки следует добиться устойчивого разделения пиков ДФП и ближайших гомологов (бисфенолов Б и Ф), чтобы числовое значение разрешения Rs, вычисляемое по формуле (1), было близко к 2:

RS=2⋅tR2-tR1W1+W2,                                                  (1)

где RS – разрешение;

tR1, tR2 – время удерживания компонента;

W1, W2 – ширина пиков компонентов.

При оптимизации разрешения следует сохранять соотношение сигнал/шум не ниже, чем (10 : 1) и приемлемую скорость анализа.

- Требования безопасности, квалификационные требования и условия выполнения измерений

6.1 Требования безопасности

При выполнении измерений соблюдают действующие общие санитарно-эпидемиологические требования ГОСТ 12.1.005, правила электробезопасности                   ГОСТ 12.1.019, меры противопожарной безопасности ГОСТ 12.1.004 и указания инструкций по эксплуатации применяемых приборов.

6.2 Квалификационные требования

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

6.3 Условия выполнения измерений

6.3.1 При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- относительная влажность воздуха от 40 % до 75 %;

- напряжение питающей сети (220  10) В;

- частота переменного тока в сети питания (50 ± 1) Гц.

Выполнение измерений на высокоэффективном жидкостном хроматографе с диодно-матричным детектированием проводятся при следующих условиях:

- хроматографическая колонка (внутренний диаметр 4,6 мм, длина 150 мм, зернение 5 мкм);

- подвижная фаза для ВЭЖХ: вода : ацетонитрил : 2-пропанол в соотношении 4 : 74 : 22;

- режим элюирования: изократический;

- скорость потока подвижной фазы: 0,4 см3/мин;

- температура термостата: 25 °С;

- объем вводимой пробы: 5 мм3;

- ширина щели детектора: 4 нм;

- длина волны детектора: 240 нм;

- время хроматографирования: 16 мин.

6.3.2 Приготовление растворов проводят в вытяжном шкафу при температуре                           (20  5) °С.

6.3.3 Условия испытаний в климатической камере:

- температура воздуха: (22,0 ± 2) °C;

- относительная влажность воздуха: (50 ± 3) %;

- время кондиционирования: 24 ч;

- скорость воздухообмена: (1,00 ± 0,05) об/ч.

6.3.4 При выполнении измерений на хроматографе соблюдают следующие условия:

- температура колонки: от 25 °С до 60 °С, например, 50 °С;

- скорость потока элюента: 0,6 см3/мин;

- длины волн детектора: 230 нм;

- режим – изократический;

- состав подвижной фазы: смесь ацетонитрила и воды в соотношении (50 : 50).

- Подготовка к выполнению измерений

7.1 Подготовка посуды

Использованную стеклянную посуду перед дальнейшим употреблением ополаскивают применявшимся растворителем и тщательно моют горячей водой с содой, ополаскивают водопроводной, а затем дистиллированной водой.

7.2 Приготовление растворов ДФП

7.2.1 Приготовление основного раствор ДФП

5,00 мг исходного вещества ДФП растворяют при периодическом встряхивании в (10 - 20) см3 спирта этилового в мерной колбе вместимостью 50 см3, раствор доводят до метки спиртом этиловым, перемешивают.

Концентрацию ДФП в основном растворе, Со, мг/см3, рассчитывают по формуле (2):

Со=m50,                                                          (2)

где m – масса навески ДФП, мг;

50 – номинальная вместимость мерной колбы, см3.

7.2.2 Градуировочные растворы ДФП готовят путем разбавления спиртом этиловым аликвоты основного раствора ДФП в соответствии с таблицей 1 или используют аттестованные растворы ДФП (приложение А).

Таблица 1 – Градуировочные растворы

| Номер градуировочного раствора | Аликвота основного раствора ДФП, см3 | Объем приготавливаемого градуировочного раствора, см3 | Массовая концентрация ДФП в градуировочном растворе, мг/см3 | Массовая концентрация ДФП в воздухе*, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,30 | 50 | 0,0006 | 0,02 |
| 2 | 0,75 | 50 | 0,0015 | 0,05 |
| 3 | 1,50 | 50 | 0,003 | 0,10 |
| 4 | 3,00 | 50 | 0,006 | 0,20 |
| 5 | 6,00 | 50 | 0,012 | 0,40 |
| ________________ * Пересчет массовой концентрации ДФП в растворе, мг/см3, на соответствующую массовую концентрацию ДФП в воздухе, мг/м3, выполнен на основании следующей информации: объем пробы воздуха, отобранного для измерений – 60 дм3; объем спирта этилового, использованного для десорбции ДФП с фильтра – 2 см3 |  |  |  |  |

7.2.3 Контрольные растворы с известной концентрацией ДФП: № 1 (АР-6), № 2                  (АР-7) приведены в таблице 2, допускается, в качестве контрольных растворов, применять градуировочные растворы с содержанием ДФП близким к рабочим пробам.

Таблица 2 – Контрольные растворы

| Номер контрольного раствора | Соответствующий АР | Массовая концентрация ДФП |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/см3 | мг/м3 |
| № 1 | АР-6 | 0,0015 | 0,050 |
| № 2 | АР-7 | 0,0036 | 0,120 |

7.3 Приготовление подвижной фазы (элюента)

В конической колбе смешивают ацетонитрил и дистиллированную воду в соотношении (1 : 1). Горло колбы укупоривают неплотно прилегающей полипропиленовой пробкой. Колбу помещают в ультразвуковую ванну на 30 мин для дегазации. Если подвижная фаза готовится на несколько дней работы, дегазацию следует проводить в начале каждого рабочего дня.

Перед использованием новой порции элюента проводят градуировку хроматографа по 7.4.

7.4 Подготовка хроматографа

7.4.1 Включают и настраивают хроматограф в соответствии с инструкцией по эксплуатации и описанием, прилагаемыми к прибору. Устанавливают рабочие параметры, необходимые для проведения измерений. Рабочие параметры прибора (температура колонки, скорость подачи элюента) должны быть постоянными при измерении во всем диапазоне концентраций.

7.4.2 Градуировку прибора осуществляют перед измерениями рабочих проб. Используют подвижную фазу из той же емкости, что будет использована далее для проведения аналитических измерений и контроля качества измерений.

Градуировка может быть проведена через определение функции отклика или же с помощью градуировочного графика.

При вычислении функции отклика:

- производят анализ по 20 мм3 градуировочных растворов в порядке возрастания концентрации, определяют площади пиков на хроматограммах и времена удерживания ДФП;

- для каждого измерения рассчитывают фактор отклика по формуле (3):

RFi=ACiCi⋅V,                                                          (3)

где ACi – площадь пика на хроматограмме.

Ci – концентрация i-го градуировочного раствора, мг/см3;

V – аликвота градуировочного раствора, введенного в хроматограф, мм3 (20 мм3);

- в дальнейших расчетах используют среднее арифметическое значение, относящееся к полному диапазону измеряемых концентраций, рассчитанное по формуле (4):

RFср=i=1nRFin,                                                          (4)

- также рассчитывают среднеарифметическое значение времени удерживания.

- рассчитывают среднеквадратическое стандартное отклонение СКО по формуле (5) и соответствующее относительное значение фактора отклика по формуле (6):

СКО=i=1nRFi-RFср2n-1,                                                 (5)

СКО=СКОRFср⋅100,                                                          (6)

При построении градуировочного графика производят анализ по 20 мм3 градуировочных растворов в порядке возрастания концентрации, определяют площади пиков на хроматограммах и времена удерживания ДФП с помощью штатного программного обеспечения прибора.

- Требования к отбору и подготовке образцов

8.1 Требования к отбору образцов

8.1.1 Общие правила в части отбора образцов изделий из поликарбоната для определения уровня миграции ДФП в воздушную среду должны соответствовать ГОСТ 18321.

8.1.2 Образцы изделий предоставляются в лабораторию в натуральную величину, если они не громоздки, или их модели объёмом не более 1 дм3 или пластинки размером, примерно, (4 × 5) см (далее – образец для измерений, образец).

Количество образцов от одного вида изделия должно быть не менее трех, может быть увеличено по согласованию с заинтересованными лицам, и в зависимости от характера и объема исследований. Размеры образца в зависимости от размера климатической камеры рассчитывают по формуле (7):

S=V⋅H,                                                              (7)

где S – размер образца, м2, г;

V – вместимость климатической камеры, м3;

Н – насыщенность воздуха в климатической камере, г/м3, м2/м3.

Насыщенность воздуха в климатической камере не должна быть менее                 0,1 кг/м3, м2/м3.

8.2 Требования к подготовке образцов

8.2.1 Метод и режим подготовки образцов для измерений выбирают в соответствии с нормативной документацией на соответствующее изделие или по ГОСТ 22648.

Образец перед измерением выдерживают при комнатной температуре и естественном воздухообмене в течение не менее 3 ч, затем промывают водопроводной водой с температурой 37 °С в течение 3 мин без применения моющих средств и механической обработки, прополаскивают дистиллированной водой и просушивают при комнатной температуре.

8.2.2 Подготовленный образец, помещают в климатическую камеру, туда же подается предварительно подготовленный воздух, не содержащий ДФП при следующих условиях:

- температура воздуха в климатической камере: (22 ± 2) °С;

- время экспозиции: 24 ч.

Условия моделирования при определении миграции ДФП в воздушную среду в зависимости от видов изделий приведены в приложении Б.

8.3 Отбор и подготовка пробы воздуха

8.3.1 Отбор пробы воздуха осуществляется через выходной штуцер аспиратором, воздух пропускают через стекловолоконный фильтр, объем прокачанного через фильтр воздуха должен составлять 60 дм3.

При испытаниях каждого изделия подготавливают не менее двух параллельных проб и холостую пробу (среда без образца).

8.3.2 Параллельно с рабочими пробами подготавливают и измеряют контрольный образец, для его подготовки на фильтр, закрепленный в держателе, осторожно наносят 20 мм3 контрольного раствора с известной концентрацией 
ДФП (таблица 3), выдерживают до полного испарения спирта этилового и проводят обработку по 8.3.3 и измерение аналогично рабочей пробе в соответствии 
с разделом 9.

8.3.3 Порядок экстракции ДПФ с фильтра:

- фильтр вынимают из фильтродержателя пинцетом, помещают в емкость с                    (2 – 4) см3 спирта этилового таким образом, чтобы спирт полностью закрывал фильтр;

- емкость закрывают, помещают в заполненную водой ультразвуковую ванну и подвергают ультразвуковому воздействию при комнатной температуре 
в течение 1 мин, фильтр аккуратно извлекают, отжимая пинцетом;

- емкость с экстрактом пробы плотно закрывают крышкой и сразу выполняют измерение в соответствии с разделом 9.

- Выполнение измерений

9.1 Измерения проводят в тех же условиях и в той же подвижной фазе, в которых проведена градуировка прибора. Для этого 20 мм3 экстракта пробы вводят в хроматограф, регистрируют время удерживания и площадь пиков на хроматограмме.

В случае, если на хроматограмме присутствуют несколько пиков, за пик ДФП принимают сигнал с временем удерживания, наиболее близким к среднему времени удерживания в градуировочных растворах. Записывают площадь пика ДФП в пробе.

9.2 Рассчитывают результат единичного измерения массовой концентрации ДФП в анализируемой пробе воздуха С, мг/м3, по формуле (8):

С=1000⋅As⋅VfRFCЗ⋅Vs⋅Vi,                                                              (8)

где Vf – общий объем экстракта, см3;

Vs – объем пробы воздуха, дм3;

Vi – аликвота экстракта, введенного в хроматограф, мм3.

Допускается проводить расчет концентрации ДФП с применением программного обеспечения хроматографа.

За окончательный результат измерений уровня миграции ДФП в воздушную среду принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений.

- Результаты измерений

Результат измерения уровня миграции дифенилолпропана в воздушную среду C, мг/м3, представляют в следующей форме:

C±U(C)⋅0,01⋅C,                                            (9)

где U(C) – расширенная неопределенность результата измерения по таблице 3.

- Презиционность

Настоящий стандарт обеспечивает измерение уровня миграции в воздушную среду дифенилолпропана, содержащегося в изделиях из поликарбоната, при доверительной вероятности Р = 0,95 с метрологическими характеристиками, приведенными в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Показатели в процентах

| Диапазон измерений массовой концентрации ДФП, мг/м3 | Предел |  | Расширенная неопределенность измерений Uk=2, Р = 0,95 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повторяемости, rn=2 | Воспроизводи- мости, R |  |
| От 0,02 до 0,40 включ. | 18 | 20 | 15 |

- Контроль точности результата измерений

12.1 Проверка чувствительности хроматографа

При подозрительных результатах измерений или резком уменьшении регистрируемых сигналов проверяют чувствительность прибора по градуировочному раствору с наименьшей массовой концентрацией ДФП. Отношение сигнал/шум для определяемого соединения должно быть не менее (10 : 1). Чувствительность прибора восстанавливают в соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

12.2 Контроль помех по результатам холостого опыта

Холостой опыт проводят через каждые 10 - 20 измерений проб, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений и помех, источниками которых могут быть измерительная система, реактивы и материалы.

Проба в холостом опыте представляет собой фильтр, который помещен в держатель для фильтра и выдержано время, равное используемому времени сбора пробы, но без подключения к климатической камере. Проба должна быть проведена через все соответствующие стадии пробоподготовки и анализа.

В случае обнаружения загрязнений, проявляющихся в появлении сигнала при подходящем времени удерживания с отношением сигнал/шум, превышающим (3 : 1), определяют источник помех, контролируя используемые реактивы и проверяя условия подготовки проб и проведения измерений.

12.3 Контроль градуировочной характеристики

Периодически, через каждые 20 измерений, проверяют стабильность градуировочной характеристики во избежание дрейфа показателей спектрометрического детектора.

Для этого проводят анализ градуировочного раствора № 3. Вычисляют для него значение фактора отклика по формуле (3) и рассчитывают D, %, по формуле (10), как разность между измеренным значением RFV и значением RFср, рассчитанным по формуле (4)0:

D=RFср-RFVRFср⋅100,                                            (10)

Значение D не должно превышать 5 %, при выполнении данного условия измерения продолжают, если условие не выполняется, то градуировочную характеристику устанавливают заново.

12.4 Контроль точности результата измерений методом добавок

Контроль проводят для установления возможности выполнения в данной лаборатории измерений с приемлемой точностью и достоверностью. Периодичность контроля – через каждые 10 - 20 измерений рабочих проб, но не реже одного раза в месяц.

Для выполнения контрольной процедуры, на четыре фильтра, закрепленные в фильтродержатели, шприцем осторожно наносят по 20 мм3 контрольного раствора (7.2.2), ожидают испарения этанола и проводят экстракцию ДФП (8.3.3) отдельно с каждого фильтра, в экстрактах выполняют измерение ДФП (раздел 9).

Для каждой пробы вычисляют степень извлечения ДФП R, %, по формуле (11):

R=msmn⋅100,                                                (11)

где mn – теоретически вычисленное содержание ДФП в пробе, мкг;

ms– измеренное содержание ДФП в пробе, мкг.

Вычисляют среднее значение степени извлечения и относительное стандартное отклонение степени извлечения по формуле (5). Значение должно находиться в интервале от 70 % до 110 %, относительное стандартное отклонение степени извлечения не должно превышать 30 % при доверительной вероятности 0,95. Если данные условия не выполняются, необходимо проинспектировать рабочий процесс, устранить выявленные ошибки и повторить контроль методом добавок.

Приложение А

(рекомендуемое)

Методика приготовления аттестованных растворов дифенилолпропана

А.1 Назначение АР

Настоящий стандарт устанавливает порядок приготовления аттестованных растворов (АР) дифенилолпропана (ДФП), приготавливаемых из чистого вещества известного состава путем его растворения и последовательного разбавления:

АР-1 – АР-5 – градуировоцные растворы;

АР-6, АР-7 – контрольные растворы с известной концентрацией ДФП.

АР предназначается для метрологического обеспечения измерений уровня миграции ДФП в воздушную среду.

А.2 Метрологичсекие характеристики АР

Метрологические характеристики АР:

- аттестуемая характеристика, а – массовая концентрация ДФП в растворе, мг/см3, и массовая концентрация ДФП в воздухе, мг/м3;

- абсолютная погрешность аттестованного значения для Р = 0,9 – Δ мг/см3, мг/м3;

- относительная погрешность аттестованного значения для Р = 0,9 – δ, %, представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Метрологические характеристики АР

| Обозначение АР | Наименование АР | Аттестованное значение АР а |  | Погрешность аттестованного значения для Р = 0,95, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/см3 | мг/м3 | Δ |  | δ, % |
|  |  |  |  | мг/см3 | мг/м3 |  |
| АР-1 | Градуировочный раствор № 1 | 0,00060 | 0,0200 | 0,00002 | 0,0008 | 3,5 |
| АР-2 | Градуировочный раствор № 2 | 0,0030 | 0,100 | 0,0001 | 0,003 | 3,1 |
| АР-3 | Градуировочный раствор № 3 | 0,0060 | 0,200 | 0,0001 | 0,004 | 2,4 |
| АР-4 | Градуировочный раствор № 4 | 0,0090 | 0,300 | 0,0003 | 0,009 | 3,1 |
| АР-5 | Градуировочный раствор № 5 | 0,0120 | 0,400 | 0,0002 | 0,007 | 2,0 |
| АР-6 | Контрольный раствор № 1 | 0,00150 | 0,050 | 0,00005 | 0,002 | 3,4 |
| АР-7 | Контрольный раствор № 2 | 0,0036 | 0,120 | 0,0001 | 0,003 | 3,0 |

А.3 Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы в соответствии с разделом 4 настоящего стандарта и таблицей А.2.

Таблица А.2 – Средства измерений, исходные вещества

| Наименование, обозначение | Метрологические/технические характеристики | Нормативные требования |
| --- | --- | --- |
| Весы лабораторные | класс точности – специальный; погрешность взвешивания – не более 0,0005 г | ГОСТ 24104, |
| Колба 2-50-2 | номинальная вместимость 50 см3; допускаемая погрешность ± 0,12 см3 | ГОСТ 1770 |
| Пипетка 1-1-2-1 | номинальная вместимость 1 см3; допускаемая погрешность ± 0,01 см3 | ГОСТ 292279 |
| Пипетка 1-1-2-2 | номинальная вместимость 2 см3; допускаемая погрешность ± 0,02 см3 |  |
| Пипетка 1-1-2-5 | номинальная вместимость 5 см3; допускаемая погрешность ± 0,05 см3 |  |
| Пипетка 1-1-2-10 | номинальная вместимость 10 см3; допускаемая погрешность ± 0,1 см3 |  |
| Дифенилолпропан ДФП (бисфенол, 2,2-бис (4-гидроксифе-нил) пропан, диан) | Массовая доля основного вещества не менее 99,95 % | Сертификат качества (от производителя) |

А.4 Безопасность и охрана окружающей среды в соответствии с разделом 6.1 настоящего стандарта.

А.5 Персонал в соответствии с разделом 6.2 настоящего стандарта

А.6 Процедура приготовления АР

- АР-5 готовят растворением точной навески исходного вещества:

- 50,00 мг ДФП растворяют при периодическом встряхивании в (10 - 20) см3 спирта этилового в мерной колбе вместимостью 50 см3, раствор доводят до метки спиртом этиловым, перемешивают (основной раствор);

- 0,6 см3 вносят в мерную колбу вместимостью 50 см3 и доводят до метки спиртом этиловым, перемешивают.

- АР-1 - АР-4 и АР-6, АР-7 готовятся смешиванием исходного АР со спиртом этиловом (растворитель), согласно таблице А.3.

Таблица А.3 – Приготовление АР

| Приготавливаемый АР |  | Исходный АР |  | Аликвота спирта этилового, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | а, мг/см3 | обозначение | аликвота для приготовления АР, см3 |  |
| АР-1 | 0,00060 | АР-2 | 2,0 | 8,0 |
| АР-2 | 0,0030 | АР-5 | 2,5 | 7,5 |
| АР-3 | 0,0060 | АР-5 | 5,0 | 5,0 |

Окончание таблицы А.3

| Приготавливаемый АР |  | Исходный АР |  | Аликвота спирта этилового, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначение | а, мг/см3 | обозначение | аликвота для приготовления АР, см3 |  |
| АР-4 | 0,0090 | АР-5 | 7,5 | 2,5 |
| АР-6 | 0,00150 | АР-2 | 5,0 | 5,0 |
| АР-7 | 0,0036 | АР-5 | 3,0 | 7,0 |

А.7 Расчет метрологических характеристик АР

А.7.1 Расчет метрологических характеристик АР-5

- Аттестованное значение АР-5- аАР-5, мг/см3 (мг/м3), рассчитывают по формуле (А.1):

аАР-5=m×0,650×50,                                                (А.1)

где m – масса навески ДФП (5,00 мг);

0,6 – аликвота основного раствора для приготовления АР-5, см3;

50 – номинальная вместимость мерной колбы для приготовления растворов, см3.

- Абсолютную погрешность аттестованного значения АР-5 – ΔаАР-5, мг/см3 (мг/м3),  рассчитывают по формуле (А.2):

ΔаАР-5=аАР-5⋅Δωω2+Δmm2+ΔVkVк2,                                  (А.2)

где ɷ – массовая доли основного вещества в исходном веществе, %;

Δ ɷ – погрешность установления массовой доли основного вещества в исходном веществе, %;

m – масса навески исходного вещества, мг;

Δm – погрешность взвешивания навески исходного вещества (погрешность весов), мг;

ΔVк  – допускаемая погрешность мерной колбы, см3;

Vк  – номинальная вместимость мерной колбы, см3.

А.7.2 Расчет метрологических характеристик АР-1 - АР-4 и АР-6, АР-7

Абсолютные погрешности аттестованных значений АР-1 - АР-4 и АР-6, АР-7,  приготовленных путем смешивания исходного раствора АР с растворителем – 
Δа, мг/см3 (мг/м3), рассчитывают по формуле (А.3):

Δаi=аi⋅ΔАРисхСАРисх2+Δn1Vn12+ΔVn2Vn22,                                  (А.3)

где аi – аттестованное значение приготавливаемой АР, мг/см3;

ΔАРисх  – погрешность аттестованного значения в исходной АР, мг/см3 (мг/м3);

САРисх  – аттестованное значение исходной АР, мг/см3 (мг/м3);

Δп1 – допускаемая погрешность пипетки для отбора аликвоты исходной АР, см3;

Vп1 – аликвота исходной АР, см3;

Δп2 – допускаемая погрешность пипетки для отбора аликвоты растворителя, см3;

Vп2 - аликвота растворителя, см3.

А.7.3 Для пересчета абсолютной погрешности аттестованного значения АР – Δа, мг/см3 (мг/м3), в относительную погрешность – δа, %, применяют формулу (А.4):

δа=Δаа⋅100,                                                    (А.4)

А.8 Требования к маркировке и условиям хранения АР

Маркировка АР включает следующие сведения: наименование и обозначение АР, аттестованное значение и его погрешность, дату приготовления и срок годности (при необходимости). Сроки хранения АР – не более 30 дней при температуре 4 °С без доступа света.

Приложение Б

(справочное)

Условия моделирования при определении миграции дифенилолпропана в воздушную среду

Таблица Б.1

| Перечень продукции | Модель- ная среда | Насыщен-ность воздуха в климати- ческой камере | Температура воздуха в климати- ческой камере, °С | Время экспози-ции, ч | Воздухо-обмен в климати- ческой камере, об.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Игрушки, которые могут вместить, ребенка (игрушечная палатка, укольный театр, вигвам и т. п,) | Воздух | 1,0 м2/м3 | 22 ± 2 | 24 | 1,0 |
| - Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка (самокаты, велосипеды, автомобили, подвесные качели, конь-качалка, детские горки и т. п.). - Напольные игрушки массой более 5 кг. - Искусственные елки, елочные игрушки. - Предметы детского творчества (краски; набо-ры для конструирования и моделирования; картон, бумага для рисования, аппликаций и т. п.) - Наборы для проведения опытов по различным отраслям знаний, фокусов. - Куклы, фигурки людей и животных, в т.ч. мягко-набивные для детей старше 3 лет. - Игры настольные, в т.ч. настольно-печатные, головоломки, комбини-рованные книжные изда-ния и т. п. для детей старше 3 лет. |  | 0,1-1,0 м2/м3 в зависи-мости от реальной насыщен-ности 100 г/м3 |  |  |  |

Окончание таблицы Б.1

| Перечень продукции | Модель- ная среда | Насыщен-ность воздуха в климати- ческой камере | Температура воздуха в климати- ческой камере, °С | Время экспози-ции, ч | Воздухо-обмен в климати- ческой камере, об.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Летающие игрушки (воздушные змеи, шары, бумеранги и т.п.) - Летающие игрушки (воздушные змеи, шары, бумеранги и т. п.) |  |  |  |  |  |
| - Игрушки со снарядами (ружья, пистолеты, арбалеты, самострелы и т.п.) | Воздух |  |  |  | 2,0 |
| - Копии холодного оружия (ножи, сабли и т. п.). - Оптические игрушки - Спортивные игрушки |  | 0,1 м2/м3 |  |  |  |
| - Одежда специальная защитная от механических воздействий, в том числе от нетоксичной пыли и общих производственных загрязнений - Средства индивидуальной защиты глаз (очки защитные) - Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие - Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ - Средства индивидуальной защиты ног (обувь) от повышенных и (или) пони-женных температур, контакта с нагретой поверхностью, тепловых излучений, искр и брызг расплавленного металла |  | 100 г/м3 | 22 ± 2 | 24 | 1,0 |
| - Костюмы мужские и женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) |  | 0,1 м2/м3 |  |  | 2,0 |

Библиография

| [1] ТР ТС 008/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 798. |
| --- | --- |
| [2] ТР ТС 019/2011 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 878. |

УДК 543.544.5.068.7                                                                                     МКС 19.020

Ключевые слова: поликарбонат, дифенилпропан (ДФП), воздушная среда, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), спектрофотометрический детектор

РАЗРАБОТЧИК:

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                           Амирханова Е.М

Руководитель департамента

разработки НТД                                                                              Сопбеков А.Н.

Эксперт по стандартизации                                                           Богданов И.В.