| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 15948 (проект KZ, первая редакция) |
| ЗЕРНОВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ И БЕЛКА Метод с применением ближней инфракрасной спектроскопии в цельных ядрах |  |  |
| (EN 15948:2020, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	 от 20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 15948:2020 Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared Spectroscopy in whole kernels (EN 15948:2020 Зерновые. определение влажности и белка. Метод с применением ближней инфракрасной спектроскопии в цельных ядрах).

Европейский стандарт EN 15948:2020 подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 338 «Зерновые и зерновые продукты».

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочного европейского стандарта соответствующий ему межгосударственный стандарт, сведения о котором приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |  |
| 3 | Термины и определения |  |  |
| 4 | Сущность метода |  |  |
| 5 | Метод анализа |  |  |
| 6 | Отбор проб |  |  |
| 7 | Порядок проведения |  |  |
| 8 | Расчет и представление результатов |  |  |
| 9 | Точность и прецизионность метода |  |  |
| 10 | Протокол испытаний |  |  |
| Приложение ДА (справочное) |  | Сведения о соответствии межгосударственного стандарта ссылочному европейскому стандарту |  |  |
| Библиография |  |  |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Зерновые Определение влажности и белка Метод с применением ближней инфракрасной спектроскопии в цельных ядрах Cereals Determination of moisture and protein Method using Near-Infrared Spectroscopy in whole kernels

Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает стандартный метод определения содержания влаги и белка в цельных зернах пшеницы и ячменя с использованием спектроскопии в ближней инфракрасной области в следующих диапазонах:

- для пшеницы:

- минимальный диапазон влажности от 8% до 22%;

- минимальный диапазон содержания белка от 7% DM до 20% DM.

- для ячменя:

- минимальный диапазон влажности от 8% до 22%;

- минимальный диапазон содержания белка от 7% DM до 16% DM.

Настоящий стандарт описывает условия, которые должны быть реализованы поставщиком (5.3 и 5.4) и пользователем метода.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный стандарт. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

EN ISO 12099, Корма для животных, зерновые и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии в ближней инфракрасной области (ISO 12099).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в EN ISO 12099.

4 Сущность метода

Настоящий метод основан на спектроскопии в ближней инфракрасной области (БИК), косвенном, корреляционном методе для прогнозирования концентрации различных компонентов в органических образцах. Моделирование линейной или нелинейной регрессии используется для соотнесения спектров БИК с концентрацией влаги или белка, определенной официально утвержденными стандартными методами (например, регрессия искусственной нейронной сети (ИНС), регрессия частичных наименьших квадратов (PLS)).

5 Метод анализа

5.1 Общие положения

Согласно настоящему стандарту, метод анализа определяется как связь между ИК-анализатором и моделью прогноза или калибровки.

5.2 Прибор для ближнего инфракрасного диапазона

Прибор, основанный на измерении диффузного отражения или пропускания в диапазоне длин волн от 700 до 2500 нм или его сегментах или на выбранных длинах волн.

5.3 Модель прогнозирования

Каждая модель для прогнозирования содержания белка и влаги в цельном зерне пшеницы и ячменя, среди прочего, характеризуется:

- количеством образцов, использованных для построения калибровки (модель прогнозирования);

- диапазонами содержания влаги и белка, охваченные моделью;

- коэффициентами для расчета сырого протеина по общему содержанию азота: 5,7 для пшеницы или 6,25 для ячменя с учетом справочных значений;

- выражением результатов содержания белка (% DM или в исходном виде);

- температурным диапазоном образцов;

- количеством и производительностью задействованных справочных лабораторий;

- устойчивостью модели, а именно количеством собранных урожаев;

- файлом калибровки, определяемым его именем и его IT-именем (например, СИГНАТУРА), обеспечивающим его целостность;

- рассмотренными сезонными, географическими и генетическими изменениями.

5.4 Первоначальная валидация модели

5.4.1 Общие положения

Поскольку БИК анализ является косвенным, корреляционным методом, результаты должны валидироваться сравнительными методами химического анализа. Важно, чтобы используемые эталонные методы были официально утверждены, например, как методы, описанные в стандартах EN ISO [2], [3], [4] и [5]. Целью валидации является определение среднеквадратической погрешности прогнозирования (SEP или SEP (C)), которая выражает точность стандартных результатов БИК с поправкой на среднюю разницу (систематической погрешности) между стандартным БИК и эталонным методом.

Среднеквадратическая погрешность прогнозирования между методами химического анализа и прогнозами должна сравниваться со спецификациями калибровочных характеристик и/или динамических показателей.

5.4.2 Набор образцов для первоначальной валидации

Первоначальная валидация калибровки должна проводиться в соответствии с EN ISO 12099 с использованием отдельных наборов для испытаний образцов пшеницы и ячменя, взятых из разных стран и проанализированных эталонными методами, такими как [2], [3], [4] или [5].

Требования к набору образцов для валидации:

- для каждого вида сельскохозяйственных культур, по крайней мере, 200 репрезентативных образцов из стран, где будет использоваться модель (минимум 20 репрезентативных образцов на страну), равномерно распределенных по всему составляющему диапазону;

- часть диапазона без контрольного образца не должна превышать 0,3% или% DM;

- один и тот же образец, проанализированный на нескольких приборах или несколько раз на одном и том же приборе, считается одним образцом;

- в набор должны быть включены сезонные колебания за период не менее трех лет, температурные колебания, приборная погрешность и разброс справочных данных.

Вся эта информация должна быть представлена в отчете о калибровке.

5.4.3 Первоначальные характеристики валидации

Результаты первичной валидации должны, по крайней мере, соответствовать спецификациям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики БИК для определения содержания влаги и белка

|  |  | Влажность пшеницы и ячменя | Белок пшеницы | Белок ячменя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая точность выражается как составляющая SEP |  | 0,24% | 0,25% DM | 0,27% DM |
| Составляющая концентрации в отдельном наборе данных валидации | минимум | 8,0% | 7,0% DM | 7,0% DM |
|  | максимум | 22,0% | 20,0% DM | 16,0% DM |

Примечание - Минимальные характеристики, приведенные в таблице 1, включают изменения справочных данных, задокументированные количеством задействованных справочных лабораторий, региональными и генетическими изменениями, количеством участвующих стран и видов сельскохозяйственных культур.

5.5 Обновление калибровки и валидация новой модели

Модель прогнозирования в соответствии с настоящим стандартом должна обновляться лицом, выполняющим калибровку, чтобы обеспечить включение новых климатических условий сельскохозяйственных культур и новых сортов, представленных на рынке. Эти обновления должны включать новые образцы, чтобы учитывать их изменчивость.

Новая модель прогнозирования должна быть обновлена в соответствии с EN ISO 12099.

Валидация должна выполняться в соответствии с первоначальной валидацией (5.4) и включать не менее 20 новых видов образцов, участвующих в обновлении.

6 Отбор проб

Отбор проб не является частью метода, указанного в настоящем стандарте. Рекомендуемая процедура отбора проб приведена в EN ISO 24333 [6].

Важно, чтобы образец, анализируемый в обычном порядке, был действительно репрезентативным для партии и не был поврежден или изменен.

7 Порядок проведения

7.1 Подготовка образца для испытаний

Специальная пробоподготовка не требуется.

7.2 Измерение

Следовать инструкциям производителя прибора.

7.3 Локальная валидация метода

Перед использованием метод должен быть проверен на отдельном наборе для испытаний, который является репрезентативным для анализируемой выборки. Не менее 20 выборок требуется для определения систематической погрешности, среднеквадратического отклонения (SEP, см. EN ISO 12099; раздел «Статистика» для измерения производительности) и характеристик. Валидация должна выполняться для каждого типа образца (пшеница или ячмень), компонента/параметра (влажность, белок) и температуры (см. EN ISO 12099; раздел «Валидация калибровочных моделей»).

Систематическая погрешность или присущая систематическая ошибка, как описано в EN ISO 12099 (раздел «Статистика для измерения производительности»), проявляется, когда прогнозируемые результаты для конкретной группы образцов или продукта показывают среднее значение смещения по сравнению с их эталонными значениями. Это могло произойти с единичными типами образцов.

Систематическая погрешность, то есть средняя разница между результатами химического анализа и прогнозируемыми результатами, может быть или не быть статистически значимой. На основе процедуры, описанной в EN ISO 12099, можно рассчитать доверительный интервал систематической погрешности.

Когда предел систематической погрешности превышен, в программном обеспечении прибора выполняется коррекция.

Если предел для SEP или характеристика превышена, то следует обратиться к поставщику модели прогнозирования. Валидация не будет принята.

7.4 Периодическая регулировка прибора

Как указано в EN ISO 12099 (раздел «Проверка стабильности прибора»), если в сети используется несколько приборов, особое внимание следует уделять стандартизации приборов в соответствии с рекомендациями производителя.

7.5 Проверка устойчивости прибора

См. раздел «Проверка устойчивости прибора» стандарта EN ISO 12099.

7.6 Контроль за эффективностью метода

Эффективность метода должна проверяться не реже одного раза в год по сравнению с эталонными методами, чтобы гарантировать постоянное соответствие модели требованиям настоящего стандарта (см. 5.4.3).

Испытание на эффективность должно проводиться на образцах, выбранных из запасов проанализированных образцов. Может возникнуть необходимость прибегнуть к какой-либо стратегии отбора проб, чтобы обеспечить сбалансированное распределение проб по всему диапазону калибровки и обеспечить охват проб с коммерчески важным диапазоном. Требуется не менее 20 выборок (чтобы ожидать нормального распределения дисперсии).

Для приборов, работающих в сети и настроенных по отношению к ведущему прибору, достаточно выполнить проверку эффективности метода на ведущем приборе.

Регулировка (7.4), отвечающая требованиям настоящего пункта, может использоваться для отслеживания эффективности метода с минимум 20 образцами в соответствии с EN ISO 12099.

Рекомендуется участвовать в известной международной схеме проверки квалификации (PTS), которая включает результаты, предсказанные NIRS, и результаты, полученные в соответствии со стандартами, указанными в библиографии. Это участие само по себе не может считаться достаточным для отслеживания эффективности метода, учитывая сокращение количества анализируемых образцов в год.

8 Расчет и представление результатов

Программное обеспечение прибора вычисляет результаты для влажности и белка и может отображать их с двумя десятичными знаками.

Если на одном образце выполняются два измерения, вычисляют среднее арифметическое, если выполняются условия повторяемости (см. 9.2.2).

В любом случае, следует выразить окончательный результат с точностью до одного десятичного знака с указанным режимом, заданным моделью прогнозирования: % по влажности; % DM для белка.

9 Точность и прецизионность метода

9.1 Точность

Точность модели прогнозирования определяется путем валидации в соответствии с EN ISO 12099 и выражается среднеквадратическим отклонением прогнозирования (см. таблицу 1). Среднеквадратическое отклонение прогнозирования (SEP или SEP (C)), то есть стандартное отклонение остатков, выражает среднюю разницу, наблюдаемую между значениями, предсказанными моделью с поправкой на систематическую погрешность, и эталонными значениями для 68% выборок комплект не входил в разработку модели.

Прогнозируемые результаты не будут более чем в 5% случаев отклоняться более чем на 1,96 × SEP (в соответствии с определением в предыдущем абзаце) от наилучшей оценки истинного значения.

Значения также включают неопределенность эталонных результатов.

Примечание - Поскольку БИК является косвенным методом, для сравнения здесь приводится типичное стандартное отклонение воспроизводимости для используемых эталонных методов:

- Влажность (EN ISO 712) = 0,16%;

- Белок (EN ISO 20483) = 0,20%;

- Белок (EN ISO 5983-2) = 0,20%;

- Белок (EN ISO 16634-2) = 0,21-0,26%.

9.2 Прецизионность

9.2.1 Общие положения

Пределы повторяемости и воспроизводимости метода были получены из результатов трех межлабораторных испытаний, проведенных в соответствии с ISO 5725-1 [7] и ISO 5725-2 [8].

Данные межлабораторных испытаний, организованных от трех изготовителей, и расчеты включены в Технический отчет CEN/TR 17474 [1].

Полученные значения могут быть неприменимы к диапазонам концентраций и матрицам, кроме указанных:

- влажность пшеницы: 9,5% до 15,7%;

- влажность ячменя: 10,6% до 15,9%;

- белок пшеницы: 10,0% DM до 18,6% DM;

- белок ячменя: 9,2% DM до 15,4% DM.

9.2.2 Повторяемость

Абсолютная разница между двумя независимыми результатами единичных испытаний, полученными одним и тем же методом на идентичном исследуемом материале в одной лаборатории одним и тем же оператором с использованием того же оборудования в течение короткого промежутка времени, не более чем в 5% случаев будет больше предела повторяемости «r» приведенного ниже:

- r влажность = 0,1% для пшеницы;

- r влажность = 0,1% для ячменя;

- r белок= 0,3% DM для пшеницы;

- r белок= 0,4% DM для ячменя.

На практике повторяемость используется, когда один образец анализируется в двух экземплярах в течение короткого промежутка времени на одном и том же устройстве с той же моделью одним и тем же оператором. Если воспроизводимость правильная, вычисляется среднее значение двух результатов и выражается с одним десятичным знаком [8]. Если это не так, проводятся два новых испытания, повторяемость проверяется снова. Если он соответствует требованиям, вычисляется среднее значение двух последних испытаний и выражается с одним десятичным знаком. Если это не так, вычисляется среднее из 4 результатов и выражается с точностью до одного десятичного знака.

9.2.3 Воспроизводимость

Абсолютная разница между двумя отдельными результатами испытаний, полученными с использованием одного и того же метода на идентичном исследуемом материале в разных лабораториях с разными операторами, использующими разное оборудование, не более чем в 5% случаев будет превышать предел воспроизводимости «R», указанный ниже:

- R влажность = 0,2% для пшеницы;

- R влажность = 0,2% для ячменя;

- R белок = 0,4% DM для пшеницы;

- R белок = 2,77 x (0,0161wp-0,0309) % DM для ячменя,

где wp - содержание белка в массовой доле, выраженное в % DM.

На практике этот метод не обязательно требует выполнения анализа в двух экземплярах.

Воспроизводимость используется для сравнения отдельных результатов, полученных одним и тем же методом на одном и том же образце в разных лабораториях разными операторами с использованием разного оборудования.

Каждый результат, полученный после одного измерения, выражается одним десятичным знаком [8], если разница меньше или равна воспроизводимости, два результата считаются равными.

В одной лаборатории воспроизводимость может использоваться для сравнения двух отдельных результатов, полученных на одном и том же образце в разных условиях (оператор, прибор, день ...).

9.2.4 Наименьшая достоверность

9.2.4.1 Общие положения

Когда необходимо оценить разницу между двумя усредненными значениями, полученными по результатам двух испытаний в условиях повторяемости или воспроизводимости, предел повторяемости или воспроизводимости использовать нельзя, следует использовать критическую разницу (CD).

9.2.4.2 Сравнение двух групп измерений в одной лаборатории

Критическая разница (CDr) между двумя усредненными значениями, полученными по результатам двух испытаний в условиях повторяемости, равна:

где

sr - стандартное отклонение повторяемости;

n1 и n2 - количество результатов испытаний, соответствующих каждому из усредненных значений, здесь n1 = n2 = 2;

CDr (влажность) = 0,1% для пшеницы;

CDr (влажность) = 0,1% для ячменя;

CDr (белок) = 0,2% DM для пшеницы;

CDr (белок) = 0,2% DM для ячменя.

9.2.4.3 Сравнение двух групп измерений в двух лабораториях

Критическая разница (CDR) между двумя усредненными значениями, полученными в двух разных лабораториях по результатам двух испытаний в условиях повторяемости, равна:

где

sr - стандартное отклонение повторяемости;

sR - стандартное отклонение воспроизводимости;

n1 и n2 - количество результатов испытаний, соответствующих каждому из усредненных значений, здесь n1 = n2 = 2;

CDR (влажность) = 0,2% для пшеницы;

CDR (влажность) = 0,2% для ячменя;

CD R (белок) = 0,3%DM для пшеницы.

CDRбелок =2,770.0161wp-0.03092-0.5*0.122

=2,770.0161wp-0.03092-0.0072   %DM для ячменя

где wp - содержание белка в массовой доле, выраженное в% DM.

9.2.5 Таблицы применений

9.2.5.1 Общие положения

В таблицах 2-5 ниже приведены примеры применения прецизионности для пшеницы и ячменя, в основном для критериев, объясняемых уравнением. Первый столбец содержит значения внутри диапазона для содержания влаги или белка, а другие столбцы содержат значения, которые нужно применить для r, R, CDr, CDR для сравнения результатов.

9.2.5.2 Пшеница

Таблица 2 - Примеры применения прецизионного измерения влажности пшеницы

| Влажность (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r | R | CDr | CDR |
| 9,5 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 10,5 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 11,5 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 12,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 13 |  |  |  |  |
| 13,5 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 14,5 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 15,5 |  |  |  |  |
| 15,7 |  |  |  |  |

Таблица 3 - Примеры применения прецизионности белка в пшенице

| Белок (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r | R | CDr | CDR |
| 10 |  |  |  |  |
| 10,5 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 11,5 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 13,5 |  |  |  |  |
| 14 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 14,5 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 15,5 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 16,5 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 17,5 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 18,5 |  |  |  |  |

9.2.5.3 Ячмень

Таблица 4 - Примеры применения точного определения влажности ячменя

| Влажность (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r | R | CDr | CDR |
| 10,5 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 11,5 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |
| 13 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 13,5 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 14,5 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 15,5 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

Таблица 5 - Примеры применения прецизионности белка в ячмене

|  | Белок (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r | R | CDr | CDR |
| 9 |  | 0,3 |  | 0,2 |
| 9,5 |  | 0,3 |  | 0,2 |
| 10 |  | 0,4 |  | 0,3 |
| 10,5 |  | 0,4 |  | 0,3 |
| 11 |  | 0,4 |  | 0,3 |
| 11,5 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 12 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
| 12,5 |  | 0,5 |  | 0,4 |
| 13 |  | 0,5 |  | 0,4 |
| 13,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 14 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 14,5 |  | 0,6 |  | 0,5 |
| 15 |  | 0,6 |  | 0,5 |
| 15,5 |  | 0,6 |  | 0,6 |

9.2.6 Практическое использование прецизионности

На рисунке 1 ниже показано использование критериев прецизионности. В нем объясняется, как сравнивать два разных результата (отдельные измерения или средние значения) и каковы подходящие критерии.

Рисунок 1 - Использование критериев прецизионности

9.3 Неопределенность

Неопределенность Ue — это параметр, характеризующий разброс значений, который можно обоснованно отнести к результату. Для прогнозируемых результатов «БИК» неопределенность обычно выражается как:

Ue = ± 2 SEP

SEP должен определяться локально (см. 7.3).

10 Протокол испытаний

В протоколе испытаний необходимо указать:

a) всю информацию, необходимую для полной идентификации образца;

b) использованный метод отбора проб (если известен);

c) модель прогнозирования и оборудование, использованное со ссылкой на этот стандарт;

d) эталонный метод, используемый для разработки модели;

e) все рабочие детали, не указанные в этом стандарте или рассматриваемые как необязательные, вместе с подробностями любых инцидентов, которые могли повлиять на результат(ы) испытания;

f) полученный результат(ы) испытания и использованный коэффициент преобразования для белка.

## Приложение ДА

## (справочное)

## Сведения о соответствии межгосударственного стандарта

## ссылочному европейскому стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответ- ствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN ISO 12099:2017 Корма для животных, зерновые и молотые зерновые продукты. Руководство по применению спектрометрии в ближней инфракрасной области (ISO 12099) | IDT | ГОСТ ISO 12099-2017 Корма, зерно и продукты его переработки. Руководство по применению спектрометрии в ближней инфракрасной области |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] CEN/TR 17474,1 Зерновые (пшеница и ячмень). Технический отчет о межлабораторных исследованиях по определению влажности и белка в целых зернах с помощью спектроскопии в ближнем инфракрасном диапазоне.

[2] EN ISO 712, Зерновые и зерновые продукты. Определение содержания влаги. Эталонный метод (ISO 712).

[3] EN ISO 20483, Зерновые и зернобобовые. Определение содержания азота и расчет содержания сырого протеина. Метод Кьельдаля (ISO 20483).

[4] EN ISO 5983-2, Корма для животных. Определение содержания азота и расчет содержания сырого протеина. Часть 2: Метод с использованием блока для озоления и перегонки с водяным паром (ISO 5983-2).

[5] EN ISO 16634-2, Пищевые продукты. Определение общего содержания азота путем сжигания согласно принципу Дюма и расчет содержания сырого протеина. Часть 2: Зерновые, бобовые и измельченные зерновые продукты (ISO 16634-2).

[6] EN ISO 24333, Зерновые и зерновые продукты. Отбор проб (ISO 24333).

[7] ISO 5725-1, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений - Часть 1: Общие принципы и определения.

[8] ISO 5725-2, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения.

_________________________________________________________________________

УДК 633.1.001.4:006.354                                          МКС 67.060   	                     IDT

Ключевые слова: зерновые, пшеница, ячмень, определение влажности, определение белка, ближняя инфракрасная спектроскопия

__________________________________________________________________________

| Руководитель разработки: заместитель генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан | __________ | С.Ю. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | __________ | Б.К. Булашев |