Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения средств измерений Республики Казахстан

СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Типовая программа испытаний для целей утверждения типа и партии

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, ТОО «Scientia Kazakhstan»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан _________№ ____

# 3 Настоящий стандарт разработан с учетом Методики поверки «Аппаратно-программные комплексы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Сергек 2.1», зарегистрированная в реестре ГСИ РК KZ 05.01.03570-2025 от 04.06.2025 г.

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53, Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения средств измерений Республики Казахстан

СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Типовая программа испытаний для целей утверждения типа и партии

# Дата введения_____________

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стационарные, передвижные, носимые, мобильные, комбинированные скоростомеры, специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, работающие в автоматическом режиме, аппаратно-программные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (далее по тексту - АПК), предназначенные для измерений скорости движения транспортных средств, измерений средней скорости движения транспортных средств, а также для измерений текущих навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS, определения на их основе координат и синхронизации внутренней шкалы времени с национальной шкалой времени Республики Казахстан UTC (KZ).

Настоящий стандарт устанавливает требования к типовой программе испытаний для целей утверждения типа и утверждения типа партии средств измерений, включающей организацию и порядок проведения испытаний для целей утверждения типа и партии АПК.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

СТ РК 2.6 - 2003 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Программа испытаний для целей утверждения типа средств измерений. Основные требования

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений

СТ РК 2.46-2014 Программное обеспечение средств измерений. Порядок аттестации. Общие положения.

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому каталогу документов по стандартизации по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по [1], [2], [3], [4],     СТ РК 2.1.

4	Общие положения

4.1 Испытания для целей утверждения типа и испытания с целью утверждения типа партии (далее - испытания) проводят с целью определения соответствия производимых серийно в Республике Казахстан или ввозимых на территорию Республики Казахстан партиями АПК требованиям технической документации фирмы-изготовителя и действующих документах по стандартизации.

4.2 Испытания проводят на не менее трех образцах АПК, отбираемых с проверяемой партии в соответствии с требованиями СТ РК 2.21.

4.3 Требования к порядку проведения и организация испытаний установлены в           СТ РК 2.21.

4.4 При необходимости к настоящей типовой программе разрабатывается дополнение.

Дополнение к типовой программе испытаний разрабатывается в соответствии с             СТ РК 2.6.

Форма дополнения к типовой программе должна включать следующее:

- перечень операций по экспертизе эксплуатационной документации на АПК и перечень экспериментальных исследований, включаемых/исключаемых из типовой программы;

- перечень дополнительных операций по экспертизе технической документации и перечень экспериментальных исследований, не предусмотренных типовой программой испытаний;

- условия и методы проведения экспериментальных исследований, не предусмотренных типовой программой испытаний.

4.5 Типовая программа испытаний используется в качестве программы испытаний на соответствие утвержденному типу.

5	Экспертиза технической документации

5.1 Экспертиза технической документации проводится в объеме, указанном в Таблице 1.

Таблица 1 - Требования по экспертизе технической документации

| # Содержание требований по экспертизе технической документации | Указания по методике экспертизы технической документации |
| --- | --- |
| # Проверка комплектности документации, представленной на испытания | Комплект документов, представленный на испытания, должен соответствовать требованиям СТ РК 2.21 |
| Проверка поставляемых с АПК документов | Все документы фирмы - изготовителя должны иметь перевод на государственный и/или русский язык, содержать полные сведения о технических (метрологических) характеристиках. В них оценивают полноту, правильность и доступность изложения АПК, порядка работы, наличие необходимых данных для осуществления эксплуатации и ремонта. Используемые в документах наименования и термины должны соответствовать принятой в данной области терминологии, обозначение единиц физических величин указывается по ГОСТ 8.417 |
| Проверка соответствия технических характеристик АПК, представленных в документации фирмы-изготовителя, требованиям действующих в республике стандартов | При наличии расхождения характеристик в представленной документации и требований действующих стандартов проводиться оценка допустимости выявленного расхождения |
| Оценка возможности метрологического обслуживания АПК при ввозе и в эксплуатации | Анализируется представленная техническая документация на методы и средства поверки, с целью проверки возможности метрологического обслуживания АПК |
| Проверка наличия и анализ результатов испытаний на надежность | Анализируются результаты испытаний на надежность на соответствие требованиям документов фирмы-изготовителя |

6 Экспериментальные исследования

6.1 Экспериментальные исследования АПК проводятся в объеме, указанном в Таблице 2.

Таблица 2 - Экспериментальные исследования

| Наименование экспериментальных исследований | Методы и условия проведения экспериментальных исследований | Эталоны единиц величин, рабочие средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, их метрологические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Проверка на соответствие требованиям технической документации, внешнего вида, комплектности, маркировки. Проверка защиты программного обеспечения | 7.4 7.4.1 7.4.2 | Визуально |
| Опробование. Проверка идентификационных данных ПО | 7.5 | Визуально |
| Определение абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени АПК к шкале времени UTC(KZ) | 7.6 | Источник первичного точного времени с допускаемой абсолютной погрешностью синхронизации шкалы времени выходного сигнала частотой 1 Гц (1 PPS) относительно шкалы времени UTC(KZ) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS ±1мкс |
| Определение абсолютной погрешности формирования интервалов между кадрами при измерении скорости безрадарным методом (по видеокадрам) | 7.7 | 1. Частотомер электронно-счетный с диапазоном измеряемых частот от 0,001 Гц до 500 МГц; пределы относительной погрешности измерений частоты синусоидальных и импульсных сигналов не более , где δ0 - относительная погрешность по частоте внутреннего кварцевого генератора; δзап - относительная погрешность, обусловленная системой запуска; tсч - установленное время счета прибора, с; 7·10-9 - разрешающая способность измерений; 2. Индикатор времени ИВ-1: отображение времени в формате чч:мм:сс.мс (ч: от 0 до 23, мин: от 0 до 59, с: от 0 до 59, мс: от 0 до 9999); 3. Селектор синхроимпульсов |
| Определение метрологических характеристик | 7.8 | 1. Аппаратура навигационно-временная потребителей глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS/GALLILEO/SBAS NV08C CSM-DR, допускаемая погрешность определения скорости ±0,1м/с; 2. GNSS - приемник спутниковый геодезический многочастотный SIGMA, допускаемая абсолютная погрешность измерения длины базиса в плане ±3×(3+5×10-7×D) мм, где D - измеренная длина базиса, мм; 3. Секундомер электронный с таймерным выходом СТЦ - 2М и погрешностью ± 1мс; 4. Лазерный дальномер LEICA DISTO D 510, диапазон измерений расстояния от 0,05 до 200 м. Пределы допускаемой погрешности измерения расстояний ± (от 1,0 до 8,0) мм; 5. Имитатор сигналов с диапазоном имитируемых скоростей движения от 1 до 350 км/ч; 6. Автомобиль (ТС) с ГРНЗ |
| 6. Определение диапазона измерений скорости и абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС в зоне контроля радиолокационным методом | 7.9 | Имитатор сигналов радиолокационный с диапазоном имитируемых скоростей движения от 0 до 350 км/ч |
| 7. Определение средней скорости движения транспортных средств и абсолютной погрешности измерения средней скорости движения транспортных средств | 7.10 | Средства измерений по п. 5. |
| 8. Определение метрологических характеристик мобильных АПК: - определение абсолютной погрешности измерений скорости движения транспортных средств | 7.11 | Средства измерений по п. 5, 6 |
| Определение границы допускаемой погрешности определения координат расположения АПК | 7.12 | Средства измерений по п. 5 |
| Проверка устойчивости к воздействию предельных значений температуры, соответствующих рабочим условиям эксплуатации и хранения | 7.13 | Средства измерений по п. 2 и п. 3; Камера климатическая с диапазоном температур от минус 60 С до плюс 65 С и погрешностью поддержания 3 С, с диапазоном влажности до 98 % и погрешностью поддержания 3 %. |

Примечания:

1. Все эталоны должны быть исправны и иметь действующие сертификаты калибровки, а вспомогательные средства измерений должны быть исправны и иметь действующие сертификаты о поверке и оттиски поверительных клейм.

2. Допускается применять другие аналогичные эталоны и средства измерений, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

3. Допускается по отдельным пунктам программы испытаний учитывать результаты испытаний, проведенных лабораториями (центрами), аккредитованными на проведение данных видов работ.

6.2 Испытания по п.4 и 5 Таблицы 2 проводятся только в случае, если АПК проводит измерения скорости движения транспортных средств безрадарным методом (по видеокадрам).

6.3 Испытания по п. 6 Таблицы 2 проводятся только в случае, если принцип измерения скорости движения транспортных средств в АПК основан на эффекте Доплера (радиолокационный).

6.4 Испытания по п. 7 Таблицы 2 проводятся в случае, если в АПК имеется режим измерения средней скорости движения транспортных средств.

6.5 Испытания по п. 8 Таблицы 2 проводится для АПК, смонтированных на крыше автотранспорта.

6.6 Испытания по п. 10 Таблицы 2 проводятся только в случае, если в АПК имеется функция определения координат расположения АПК.

7 Методы и условия проведения экспериментальных исследований

7.1 Испытания стационарных АПК проводятся при рабочих условиях эксплуатации АПК и используемого эталонного оборудования.

7.2 Испытания передвижных, носимых, мобильных, комбинированных АПК могут проводится в лабораторных условиях при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха			(20 ± 5) ºС;

- относительная влажность воздуха				от 30 % до 80 %;

- атмосферное давление					от 84 до 106 кПа.

7.3 Требования безопасности при проведении экспериментальных исследований:

- при проведении испытаний должны быть соблюдены общие требования техники безопасности [3] в местах установки АПК на автомобильных трассах;

- при испытаниях должны быть соблюдены требования безопасности, предусмотренные [5], [6] и изложенные в технической и нормативной документации на применяемые эталоны, вспомогательное оборудование и испытываемое АПК, а также общие требования техники безопасности на предприятии и в местах, где проводятся испытания АПК;

- к испытаниям АПК допускаются лица, имеющие высшее техническое образование, изучившие техническую документацию на АПК и имеющие навыки работы с АПК, изучившие техническую документацию на применяемые эталоны, средства измерений и средства испытаний.

Допускается участие в испытаниях операторов, обслуживающих АПК.

7.4 Проверка на соответствие требованиям технической документации, внешнего вида, комплектности, маркировки. Проверка защиты программного обеспечения

7.4.1 При внешнем осмотре устанавливается соответствие АПК следующим требованиям:

- комплектность АПК должна соответствовать комплектности, указанной в эксплуатационной документации на АПК;

- наличие на корпусе АПК товарного знака предприятия-изготовителя, обозначение типа, порядкового номера по системе заводской нумерации, года выпуска, на компонентах АПК должны быть нанесены маркировка и заводской номер;

- отсутствие видимых повреждений и дефектов, препятствующих правильной эксплуатации АПК и ухудшающих их эксплуатационные характеристики;

АПК, неудовлетворяющие данным требованиям, бракуются и оформляется отрицательный акт испытаний по форме, приведенной в СТ РК 2.21.

7.4.2 Проверка защиты программного обеспечения

Проверка обеспечения защиты программного обеспечения (ПО) проводится в соответствии с СТ РК 2.46 и включает следующие этапы:

7.4.2.1 Проверка документации в части ПО

В документации на ПО АПК (далее по тексту ПО АПК) указываются программные функции, структура данных, и описаны интерфейсы, связанные с метрологически значимой частью ПО.

Скрытые недокументированные функции ПО должны отсутствовать.

В документации на ПО АПК проверяют информацию, которая должна содержать сведения из приведенного ниже перечня в той части, которая применима к данному АПК:

- обозначение ПО, включающее в себя его наименование, обозначение его версии и/или версий его модулей;

- описание назначения ПО, его структуры и выполняемых функций;

- описание метрологически значимой части ПО;

- описание методов генерации идентификации ПО;

- описание способов визуализации идентификации ПО и инструкция о представлении идентификации (если это предусмотрено документацией);

- список (перечень) защищаемых параметров и описание средств их защиты и несанкционированного доступа к ним (если это предусмотрено документацией);

- описание интерфейсов пользователя, меню и диалогов;

- описание интерфейсов связи ПО для передачи, обработки и хранения данных (в т.ч. посредством открытых или закрытых сетей связи);

- описание реализованных методов защиты ПО и результатов измерений;

- описание способов хранения результатов измерений на встроенном, удаленном или съемном носителях;

- описание требуемых для работы АПК системных и аппаратных средств.

В документации на ПО АПК проверяют декларирование уровня защиты ПО в соответствии с СТ РК 2.46.

7.4.2.2 Проверка идентификации ПО

Анализ документации.

Путем анализа документации и функциональными (экспериментальными) проверками на образцах АПК проверяют представленные для тестирования идентификационные данные ПО, присвоенные разработчиком (изготовителем) АПК.

К идентификационным данным (признакам) ПО, представленные в документации и зафиксированные в описании типа АПК, относятся следующие данные (их содержание и вид записи может зависеть от типа АПК):

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольные суммы исполняемого кода метрологически значимых частей ПО, рассчитанные по алгоритмам CRC32, md5, SHA1 и т.п. или специально разработанным алгоритмам с указанием способа их вычисления).

Функциональные проверки.

Идентификация ПО АПК осуществляется либо по его команде, либо выполняется в процессе штатного функционирования АПК.

При отсутствии у АПК средств индикации, идентификационные данные могут направляться через интерфейс связи и отображаться (печататься) на другом электронном устройстве.

Для АПК, устройство которых обеспечивает полное ограничение доступа к программному обеспечению, данная проверка не проводится.

При проведении функциональной проверки производится:

- проверка способов идентификации, заявленных в технической документации на ПО;

- проверка реализованных способов идентификации ПО;

- проверка независимости идентификационных данных (признаков) от способов идентификации.

В результате функциональной проверки идентификация ПО устанавливается:

- правильность идентификации ПО, описанной в документации;

- соответствие методов идентификации, методам, заявленным в документации.

7.4.2.3 Проверка защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных измерений Анализ документации

При предоставлении уровня защиты (низкий, средний, высокий) заявитель самостоятельно формирует доказательные материалы, подтверждающие уровень.

В качестве доказательных материалов используются: техническая документация, результаты испытаний ПО и/или другие документы, необходимые для обоснования выбранного уровня защиты.

Проверить достаточность доказательных материалов, подтверждающих уровень.

Функциональные проверки

Путем проверки интерфейсов пользователя убедиться в правильности вводимых команд, и отображения соответствующих режимов и установок АПК, связанных с отображением результатов измерений или воспроизведением метрологических характеристик АПК.

Убедиться в том, что интерфейс связи пропускает только те команды и/или данные, которые отражены в документации на ПО.

При проведении функциональных проверок защиты ПО и измерительной информации от случайных или непреднамеренных изменений проверяют:

- наличие средств защиты ПО и измерительной информации от изменения или удаления в случае возникновения случайных воздействий (например, отключение питания и скачки напряжения);

- наличие средств, информирующих об изменении или удалении метрологически значимых файлов ПО и измерительной информации;

- наличие и правильность функционирования журналов регистрации ошибок (если это предусмотрено документацией на АПК);

- наличие мер от несанкционированного входа в калибровочный режим, позволяющих изменять значения калибровочных констант в памяти АПК.

При проведении функциональных проверок защиты ПО и измерительной информации от непреднамеренных изменений проверяют:

- наличие средств защиты, исключающих возможность несанкционированных модификаций, загрузки, считывания из памяти, удаления или иных преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измерительной информации;

- наличие и реализация мер по обеспечению целостности ПО, распространяющиеся на метрологически значимую часть ПО и измеренные данные.

В соответствии с документацией на ПО проверяют наличие и правильность функционирования заявленных мер по обеспечению целостности ПО путем внесения изменений в метрологически значимую часть ПО, его структуру и измерительную информацию.

Проверяют наличие процедуры проверки (например, автоматического тестирования при включении / запуске АПК) целостности ПО и отсутствия ошибок.

Проверяют соответствие алгоритма, используемого для расчета контрольных сумм, и количества разрядов контрольных сумм описанию в документации в случаях, если предусмотрен расчет контрольных сумм ПО;

Проверяют правильность функционирования средств обнаружения и фиксации событий;

Проверяют соответствие полномочий (способов доступа) пользователей, имеющих различные права доступа к ПО и измеренным данным, заявленным к технической документации на ПО АПК;

Проверяют корректность и правильность реализации управления доступом пользователя к функциям ПО и измеренным данным.

Результаты испытаний считать положительными, если внешний вид, комплектность и маркировка с ПО соответствуют сведениям, приведенным в эксплуатационной документации.

7.5 Опробование. Проверка идентификационных данных ПО

7.5.1 На месте эксплуатации испытываемого АПК с помощью переносного компьютера проверяют идентификационные данные ПО.

Данные ПО должны соответствовать данным, указанным в эксплуатационных документах на ПО или в иных документах, предусмотренных СТ РК 2.46.

7.5.2 Для стационарного испытываемого АПК проследуют на транспортном средстве (далее - ТС) через зону контроля АПК.

АПК фиксирует ТС, а в АПК фиксируется следующий результат:

- изображение зафиксированного ТС с распознанным государственным регистрационным номером;

- направление движения ТС (если такая функция имеется);

- значения даты и времени в момент фиксации;

- значение скорости ТС.

7.5.3 Для передвижных, носимых, мобильных АПК убедиться, что АПК фиксирует ТС и на дисплее (планшете) выводят следующие результаты:

- значение даты и времени в момент фиксации ТС;

- значение скорости ТС;

- значение координат АПК;

- распознанный государственный регистрационный номерной знак.

7.5.5 При испытаниях АПК проводят измерения средней скорости движения ТС, также проезжают на ТС зону контроля от начала до конца рубежа контроля и убеждаются, что АПК фиксирует следующий результат:

- изображение зафиксированного ТС с распознанным государственным регистрационным номером;

- значения даты и времени в момент фиксации;

- контролируемое направление движения между АПК (если такая функция имеется);

- значение средней скорости ТС;

- расстояние зоны контроля средней скорости (если такая функция имеется).

7.5.5 Результаты испытаний по 7.5 считают положительными, если обеспечивается выполнение всех вышеперечисленных требований данного пункта настоящего стандарта.

7.6 Определение абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени АПК к шкале времени UTC(KZ)

7.6.1 Определение абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени АПК к шкале времени UTC(KZ) проводится путем сравнения времени, записанного на формируемом видеокадре, со значением эталонного времени.

В качестве эталонного времени используется значение времени UTC (KZ) с источника первичного точного времени.

7.6.2 Собирают схему в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1

Обеспечить радиовидимость сигналов навигационных космических аппаратов ГЛОНАСС и GPS в верхней полусфере. В соответствии с эксплуатационной документацией на АПК и эталонного оборудования подготовить их к работе.

7.6.3 Помещают электронный дисплей в поле зрения АПК одновременно с пластиной ГРЗ для обеспечения формирования кадров.

7.6.4 Формируют не менее пяти кадров в течение 10 мин с изображением электронного дисплея.

Для каждого из сформированных кадров сравнивают значения эталонного времени Tэ (изображение дисплея на кадре) с временем формирования кадра Tфк (значение времени, записанное справа в кадре), определят их разность по формуле (1) (с учетом разницы часовых поясов времени АПК и эталонного времени):

| ΔT = Tэ – Tфк | (1) |
| --- | --- |

7.6.5 Результаты испытаний считают положительными по данному пункту, если для всех проведенных измерений для каждого АПК разность эталонного и измеренного времени находится в пределах значений, указанных в эксплуатационной документации на АПК.

7.7 Определение абсолютной погрешности формирования интервалов между кадрами при измерении скорости безрадарным методом (по видеокадрам)

7.7.1 Собирают измерительную схему согласно рисунку 2.

Рисунок 2

7.7.2 Включают АПК.

7.7.3 Включают частотомер и селектор синхроимпульсов и выжидают 10 минут. Устанавливают параметры вывода результатов измерений в микросекундах. Регулируют чувствительность на входе частотомера, добиваются устойчивого измерения периода следования кадровых синхроимпульсов.

7.7.4 Производят три измерения интервала между кадрами. Для каждого измерения рассчитывают абсолютную погрешность формирования интервалов между кадрами по формуле (2):

| Δt = tф - tизм | (2) |
| --- | --- |

где tф - формируемое АПК значение интервала между кадрами;

tизм - измеренное значение интервала между кадрами.

7.7.5 Результаты испытаний считают положительными, если для всех проведенных измерений значения абсолютной погрешности формирования интервалов между кадрами находится в пределах значений, указанных в эксплуатационной документации на АПК.

7.8 Определение метрологических характеристик

При измерении скорости движения ТС АПК по видеокадрам, то испытания проводятся в 2 этапа.

Этап 1 включает:

7.8.1 Установление максимально возможной скорости на участке испытываемого АПК с помощью проезда ТС через АПК и расчет погрешности измерений скорости движения ТС.

Этап 2 включает:

7.8.2 Расчет погрешности измерений межкадровых интервалов;

7.8.3 Расчет погрешности измерений пройденного пути ТС;

7.8.4 Расчет погрешности измерений скорости имитационным методом.

7.8.1 При испытаниях устанавливают значение максимально возможной скорости на участке испытываемого АПК.

Примечания

1 Информация о максимально возможной скорости на участке указывается в акте испытаний и в протоколе испытаний!

2 Рекомендуется выбирать максимально возможную скорость движения ТС основываясь, в первую очередь, на обеспечении безопасности участников движения во время поверки.

7.8.1.1 Размещают и подключают в ТС навигационно-временную аппаратуру                 (далее – аппаратура) согласно технической документации на аппаратуру.

7.8.1.2 Начинают запись данных с аппаратуры.

7.8.1.3 Фиксируют автомобиль в неподвижном состоянии перед АПК и зафиксировать на АПК и на аппаратуре нулевую скорость движения ТС.

7.8.1.4 Проезжают на ТС зону контроля АПК со скоростями ТС из расчета скоростей 25 %; 50%; 75%; 100% от максимально возможной скорости на данном участке дороги.

7.8.1.5 Останавливают запись данных с аппаратуры.

7.8.1.6 По данным с АПК определяют время фиксации ТС в зоне контроля для каждого из проездов.

7.8.1.7 Выбирают из записанных данных с аппаратуры данные, соответствующие моментам времени, зафиксированные АПК для каждого из заездов.

7.8.1.8 Для каждого проезда рассчитывают абсолютную погрешность измерения скорости движения ТС в зоне контроля по формуле (3):

| ΔVi = Vi - VЭi | (3) |
| --- | --- |

где Vi - значение скорости в зоне контроля, измеренное АПК для i-го проезда, выраженное в км/ч;

VЭi - значение скорости в зоне контроля по данным с аппаратуры для i-го проезда, выраженное в км/ч.

7.8.1.9 Результаты испытаний по 7.8.1 считают положительными, если абсолютная погрешность измерений скорости для каждого из пяти проездов в зоне контроля не превышает погрешности, установленной в эксплуатационной документации.

Примечание - Определение погрешности измерений скорости движения ТС в зоне контроля по видеокадрам рассчитывается как сумма погрешностей измерений межкадровых интервалов и погрешности измерений пройденного пути ТС, определенных независимо и последовательно

7.8.2. Определение погрешности измерений межкадровых интервалов

7.8.2.1 Для определения погрешности измерений межкадровых интервалов выполняют следующее:

- устанавливают видеодатчик АПК в режим записи видео при частоте кадров i, указанных в эксплуатационной документации на АПК (кадр/сек.);

- устанавливают эталонный секундомер напротив видеодатчика АПК так, чтобы видеодатчик АПК фиксировал четкие показания времени секундомера.

7.8.2.2 На секундомере включают отсчет времени и начинают запись видео с видеодатчика АПК.

7.8.2.3 Длительность записи видео должна быть не менее 100 секунд.

7.8.2.4 Из полученного видеофайла получают покадровые фотографии.

7.8.2.5 По кадровым фотографиям определят 3 группы последовательных видеокадров продолжительностью 1 секунда каждая.

7.8.2.6 Для каждой из группы последовательных видеокадров рассчитывают количество кадров.

7.8.2.7 Продолжительность времени между 1-ым и i-ым кадрами для каждой группы последовательных видеокадров рассчитывают по формуле (4):

| tизм i=ti+1-t1jN,∆TiTдейств·100% | (4) |
| --- | --- |

где ti+1 - время эталонного секундомера на (i+1) -ом кадре при j-ом измерении, мс;

t1i - время эталонного секундомера на 1-ом кадре при j-ом измерении, мс;

N - количество кадров в секунду (i кад./сек).

7.8.2.8 Абсолютная погрешность измерения времени в интервале i кадров/сек рассчитывают по формуле (5):

| Δti = ¦tизм i – tдейств¦, | (5) |
| --- | --- |

где tдейств – действительное значение времени следования видеокадров при i кадрах в секунду (1/i).

7.8.2.9 Значение относительной погрешности измерения времени в интервале i кад./сек рассчитывают по формуле (6):

| δti = Δtitдейств×100% | (6) |
| --- | --- |

7.8.2.10 Из полученных значений относительной погрешности измерения времени в интервале i кад./сек выбрают максимальное значение δt max.

7.8.3 Определение погрешности измерений пройденного пути ТС

7.8.3.1 По видеоизображению испытываемого АПК располагают ТС неподвижно в зоне контроля по направлению к АПК.

7.8.3.2 Устанавливают лазерный дальномер на штативе в упор к пластине государственного номера ТС. Перемещают ТС на максимально возможное расстояние границы рубежа контроля на участке, затем зафиксируют ТС неподвижно.

С помощью АПК производят измерения пройденного пути SАПКi.

7.8.3.3 Производят измерения расстояния до пластины государственного номера на ТС лазерным дальномером Sэi.

7.8.3.4 Повторяют измерения пути не менее в 3-х точках, выбирая минимальную границу рубежа контроля до максимально возможной (шаги 8.3.3.1-8.3.3.3).

7.8.3.5 Рассчитывают относительную погрешность измерений расстояния для каждого измерения δsi по формуле (7):

| δsi = 100%·(SАПКi - Sэi)/ Sэi | (7) |
| --- | --- |

7.8.3.6 Из трех значений относительной погрешности измерения расстояний δsi выбирают максимальное по модулю δS max.

7.8.3.7 Рассчитывают относительную погрешность измерения скорости для данного АПК как сумму максимальных относительных погрешностей измерений периода и пройденного пути по формуле (8):

| δV = ¦δt max¦ + ¦δS max¦ | (8) |
| --- | --- |

7.8.4 Расчет погрешности измерений скорости имитационным методом.

7.8.4.1 Рассчитывают значение абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС на скоростях от 60 до 300 км/ч по формуле (9):

| Δv = (δV·Vном i)100 % | (9) |
| --- | --- |

где Vном i - номинальная скорость движения ТС, охватывающая диапазон скоростей движения ТС от 60 до 300 км/ч.

Примечание - Диапазон значений Vном i необходимо выбирать от максимальной скорости, полученной в п. 7.8.1 настоящей программы испытаний, до значения скорости, равной 300 км/ч, с шагом не менее 50 км/ч.

7.8.4.2 Результаты испытаний по 7.8 считают положительными, если абсолютная погрешность измерений скорости в зоне контроля не превышает погрешности, установленной в эксплуатационной документации.

7.9 Определение диапазона измерений скорости и абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС в зоне контроля радиолокационным методом

7.9.1 Располагают имитатор скорости движения транспортных средств напротив радарного блока АПК на расстоянии не менее 30 см.

7.9.2 На персональном компьютере с установленным специализированным ПО запускают программу и подключаются к АПК посредством Ethernet-адаптера.

7.9.3 Устанавливают на имитаторе значение минимальной имитируемой скорости от 0 до 20 км/ч (в зависимости от АПК).

7.9.4 В программе нажимают кнопку подключения.

7.9.5 В окне программы начнут отображаться значения с измеренной скоростью и дополнительной информацией.

7.9.6 Считать значение измеренной скорости, зафиксировать абсолютную погрешность измерений.

7.9.7 На панели имитатора последовательного устанавливают значения скорости из расчета скоростей 25 %; 50%; 75%; 100% от максимально возможной скорости.

7.9.8 Последовательно считают значения скоростей, фиксируя для каждого значения из указанного диапазона абсолютную погрешность измерений скорости движения.

7.9.9 Результаты испытаний по 7.9 считают положительными, если в диапазоне измерения скоростей значения абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС не превышает погрешностей, установленной в эксплуатационной документации на АПК.

7.10 Определение средней скорости движения транспортных средств и абсолютной погрешности измерения средней скорости движения транспортных средств

7.10.1 Для определения погрешности измерения средней скорости движения ТС определяют протяженность зоны контроля с помощью эталонного оборудования.

7.10.2 Размещают и подключают в ТС аппаратуру согласно технической документации на аппаратуру.

7.10.3 Начинают запись данных с аппаратуры.

7.10.4 Проезжают на ТС от начала и до конца рубежа контроля АПК не менее 3-х раз с разными средними скоростями.

7.10.5 По данным с АПК определяют время фиксации автомобиля на въезде (tнi) и выезде (tкi) с контролируемого участка дороги для всех проездов.

7.10.6 Выбрать из записанных данных с аппаратуры данные, соответствующие интервалам времени нахождения ТС на контролируемом участке дороги для всех проездов.

7.10.7 Исходя из построенного трека аппаратуры определяют значения протяженности контрольной зоны и вычисляют значение эталонной средней скорости движения ТС (Vср.i) по формуле (10):

| Vср.э.i = Sуч.i / (tкi – tнi) | (10) |
| --- | --- |

где Sуч.i – расстояние контролируемого участка дороги, измеренное аппаратурой для i-го проезда;

tнi – время фиксации прохождения начала рубежа контроля для i-го проезда;

tкi – время фиксации прохождения конца рубежа контроля для i-го проезда.

Примечание - Время фиксации прохождения рубежей контроля считаются достоверными, если абсолютная погрешность синхронизации внутренней шкалы времени АПК с национальной шкалой времени UTC(KZ) находятся в пределах допускаемой погрешности согласно эксплуатационной документации на АПК.

7.10.8 Абсолютную погрешность измерения средней скорости движения ТС определяют по формуле (11):

| ∆Vср.i= VАПКi - Vср.э.i | (11) |
| --- | --- |

где VАПКi – значение средней скорости, измеренное АПК для i-го проезда, км/ч.

7.10.9 Результаты испытаний по данному пункту считают положительными, если абсолютная погрешность измерений средней скорости для каждого из проездов в зоне контроля не превышает значений, приведенных в эксплуатационной документации.

7.11 Определение метрологических характеристик мобильных АПК

Абсолютная погрешность измерений скорости движения транспортных средств определяют следующим способом:

- определение диапазона скоростей ТС с помощью АПК от 0 км/ч до максимально возможных значений скоростей в зоне контроля АПК (7.11.1);

- определение имитируемых скоростей и расчет абсолютной погрешности измерений скорости в зоне контроля радиолокационным методом (7.11.2).

7.11.1 Определение диапазона скоростей ТС с помощью АПК от 0 км/ч до максимально возможных значений скоростей в зоне контроля АПК

7.11.1.1 Проводят подготовку работы АПК согласно эксплуатационной документации.

7.11.2.2 Устанавливают ТС, на котором смонтирован АПК (далее - ТСАПК) и вспомогательное транспортное средство (далее - ВТС) на прямолинейном участке дороги на расстоянии не ближе 60 м так, чтобы они двигались по направлению друг к другу в соседних полосах движения.

7.11.2.3 Размещают и подключают в ВТС аппаратуру согласно технической документации на аппаратуру.

7.11.2.4 Начинают запись данных с аппаратуры.

7.11.2.5 Фиксируют на поверяемом АПК и на аппаратуре нулевую скорость движения ВТС.

7.11.2.6 Проезжают на ВТС навстречу ТСАПК. Скорость движения ВТС при этом должна быть из расчета скоростей 25 %; 50 %; 75 %; 100% от максимально возможной скорости на данном участке дороги, скорость движения ТСАПК - 40 км/ч.

7.11.2.7 Оставливают запись данных с аппаратуры.

Примечание - Рекомендуется выбирать максимально возможную скорость движения ТС основываясь, в первую очередь, на обеспечении безопасности участников движения во время поверки.

7.11.2.8 Устанавливают ТСАПК и ВТС на прямолинейном участке дороги на расстоянии не ближе 60 метров так, чтобы ВТС догоняло ТСАПК в соседних полосах движения. Скорость движения ВТС при этом должна быть примерно 60 км/ч, скорость движения ТСАПК - 40 км/ч.

7.11.2.9 Повторяют 8.6.2.8 не менее 3 раз с разными скоростями движения ВТС, при этом одна скорость должны быть максимально возможной на данном участке дороги. Скорость ТСАПК не должна превышать 150 км/ч.

7.11.2.10 Останавливают запись данных с аппаратуры.

7.11.2.11 По данным с АПК определяют время фиксации и скорость ВТС для всех проездов.

7.11.2.12 Выбирают из записанных данных с аппаратуры данные о скорости движения ВТС, соответствующие моментам фиксации ВТС АПК (VАПКi).

7.11.2.13 Рассчитывают значение абсолютной погрешности измерений скорости ТС по формуле (12):

| ΔVi = VАПКi – VЭi | (12) |
| --- | --- |

где VАПКi - значение скорости в зоне контроля, измеренное АПК для i-го проезда, выраженное в км/ч;

VЭi - значение скорости в зоне контроля по данным с аппаратуры для i-го проезда, выраженное в км/ч.

7.11.2.14 Результаты испытаний по данному пункту считают положительными, если абсолютная погрешность измерений скорости для каждого из проездов в зоне контроля не превышает значений, установленных в эксплуатационной документации на АПК.

7.12 Определение границы допускаемой погрешности определения координат расположения АПК

7.12 Определение погрешности при определении расположения координат АПК

При проведении испытаний АПК на месте установки и эксплуатации погрешность определения координат в плане рассчитывают следующим способом.

7.12.1 С помощью геодезического приемника определить значения широты и долготы (L и B) расположения АПК.

7.12.2 Осуществляют запись NMEA сообщений с частотой 1 сообщение в 1 с для геодезического приемника и поверяемого АПК в течение 5 минут.

7.12.3 Определяют систематическую составляющую погрешности определения координат для строк, в которых значение PDOP ≤ 3, например, для координаты B (широта):

| ∆B(j)= B(j) – Bдейств(j) dB= 1N·j=1N∆B(j) | (13) |
| --- | --- |

где Bдейств(j) - действительное значение координаты B в j-ый момент времени, секунды.

B(j) - измеренное значение координаты B в j-ый момент времени, секунды;

N - количество измерений.

Аналогичным образом определяют систематическую составляющую погрешности определения координаты L (долгота).

7.12.4 Определяют среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей погрешности определения координат, например, для координаты B (широта):

| σB=j=1N(∆Bj-dB)2N-1 | (14) |
| --- | --- |

Аналогичным образом определяют СКО случайной составляющей погрешности определения координаты L (долгота).

7.12.5 Переводят значения погрешности определения координат в плане (широты и долготы) из угловых секунд в метры:

- для широты:

| ∆Bм=arcl''a1-e21-e2sin2B3·∆B'' | (15) |
| --- | --- |

- для долготы:

| ∆Lм=arcl''a1-e2·cosB1-e2sin2B3·∆L'' | (16) |
| --- | --- |

где a – большая полуось эллипсоида;

e – первый эксцентриситет эллипсоида;

1´´ = 0,000004848136811095359933 радиан (arc1´´).

7.12.6 Определяют абсолютную погрешность (при доверительной вероятности 0,95) определения координат в плане:

| ∏=±(dBм2+dLм2+2·σв(м)2+σL(м)2) | (17) |
| --- | --- |

7.12.7 Результаты испытаний по данному пункту считают положительными, если границы допускаемой погрешности определения координат расположения АПК не превышают значений, приведенных в эксплуатационной документации на АПК.

В случае проведения поверки АПК в лабораторных условиях погрешность определения координат в плане рассчитывают следующим способом.

7.12.8 Собрирают схему в соответствии с Рисунком 3.

Рисунок 3

7.12.9 Подготавливают сценарий имитации в соответствии с Руководством по эксплуатации на эталоны для глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), приведенными в таблице 3.

Таблица 3- Эталоны для глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Формируемые спутниковые навигационные сигналы | ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (код СТ), GPS (код С/А без SA) в частотном диапазоне L1 |
| Продолжительность | 30 мин |
| Начальные координаты местоположения | произвольно |
| Высота | произвольно |
| Формируемые параметры движения | статика |

7.12.10 В соответствии с эксплуатационной документацией на АПК, используя программное обеспечение АПК, установленное на персональном или мобильном компьютере, вносят необходимые параметры, предусмотренные для запуска АПК и определения координат расположения.

7.12.11 Используя полученную информацию, рассчитывают абсолютную инструментальную погрешность измерений координат в метрах.

7.12.12 Результаты испытаний по данному пункту считают положительными, если границы допускаемой погрешности определения координат расположения АПК не превышают значений, приведенных в эксплуатационной документации на АПК.

7.13 Проверка устойчивости к воздействию предельных значений температуры, соответствующих рабочим условиям эксплуатации и хранения

7.13.1 Проверка влияния изменений температуры и влажности окружающей среды в пределах рабочих условий и условий хранения на метрологические характеристики (тепло- и холодоустойчивости)

При проверке устойчивости к воздействию предельных значений температуры при эксплуатации/транспортировании АПК помещают в климатическую камеру, в которой температуру повышают до значения максимальной температуры, приведенной в эксплуатационной документации на АПК (понижают до значения, приведенной в эксплуатационной документации на АПК) и выдерживают при данной температуре 6 ч.

После выдержки при каждой из указанных температур производят операции по 7.4, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11 настоящего стандарта.

АПК считаются выдержавшими испытания, если во время работы АПК при пониженной (повышенной) температуре окружающей среды соблюдаются условия пунктов 7.4, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11 настоящего стандарта.

7.13.2 Проверка устойчивости к воздействию температуры и влажности, соответствующих условиям транспортирования

АПК в упаковке для транспортирования помещают в климатическую камеру, температуру в которой повышают/понижают до предельных значений транспортирования, указанных в эксплуатационной документации на АПК и выдерживают при данной температуре в течение 6 ч. После чего АПК извлекают из камеры и выдерживают при нормальных условиях в течение 6 ч, затем распаковывают и испытывают по 7.4, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11 настоящего стандарта.

АПК считаются прошедшими испытания, если метрологические характеристики, определенные по п. 7.4, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11 настоящего стандарта, находятся в нормируемых пределах.

АПК в упаковке для транспортирования помещают в климатическую камеру, в которой устанавливают температуру и относительную влажность при транспортировке, указанные в эксплуатационной документации на АПК. Выдерживают в камере в течение 6 ч, после чего их извлекают из камеры и выдерживают при нормальных условиях в течение 12 ч и испытывают по 7.4, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11 настоящего стандарта.

АПК считаются прошедшими испытания, если при внешнем осмотре не обнаружено ухудшения качества покрытия, наличия механических повреждений и следов коррозии, а метрологические характеристики, определенные по 7.4, 7.8, 7.9, 7.10 и 7.11 настоящего стандарта, находятся в нормируемых пределах.

8. Оформление результатов испытаний

8.1 По результатам испытаний составляется Акт испытаний по форме, приведенной в СТ РК 2.21, с приложением протоколов испытаний.

8.2 При получении неудовлетворительных результатов при испытаниях хотя бы по одному из требований настоящей программы проводят повторные испытания удвоенного числа АПК по пунктам несоответствия.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

[2] Правила разработки, утверждения, регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и применения методик поверки средств измерений, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 923

[3] Правила дорожного движения, Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечню оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, утвержденные Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534

[4] Правила утверждения типа, испытаний для целей утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений и оказания государственных услуг "Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений" и "Выдача сертификата о метрологической аттестации средств измерений", формы сертификата об утверждении типа средств измерений и установления формы знака утверждения типа”, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 931

[5] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246

[6] Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222

МКС 17.220

Ключевые слова: Системы фиксации нарушений правил дорожного движения, типовая программа испытаний для целей утверждения типа и партии, специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы

МКС 17.220 Ключевые слова: Системы фиксации нарушений правил дорожного движения, типовая программа испытаний для целей утверждения типа и партии, специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Руководитель Департамента разработки стандартов и НТД | ________________ | А. Сопбеков |
| --- | --- | --- |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов и НТД | ________________ | Е. Кулешова |
| Ведущий специалист Лаборатории № 1 | ________________ | В. Мусенов |