Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И РЕСПИРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трахеальные трубки и коннекторы

СТ РК ISO 5361–20__

(ISO 5361:2023 Anaesthetic and respiratory equipment Tracheal tubes and connectors, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5361:2023 Anaesthetic and respiratory equipment Tracheal tubes and connectors (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Трахеальные трубки и коннекторы)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 2 «Дыхательные пути и сопутствующее оборудование» Технического комитета ISO/TC 121 «Анестезиологическое и респираторное оборудование» совместно с CEN/TC 215 «Респираторное и анестезиологическое оборудование»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие требования	3

4.1	Общие положения	3

4.2	Безопасность	3

5	Материалы	3

5.1	Общие положения	3

5.2	Тестирование на биологическую безопасность	4

5.3	Требования к повторному использованию	4

5.4	Гибкость	4

6	Требования к дизайну	4

6.1	Общие положения	4

6.2	Обозначения размера	4

6.3	Размеры	4

6.4	Скос эндотрахеальной трубки	13

6.5	Манжеты для эндотрахеальных трубок	13

6.6	Система надувания манжеты	14

6.7	Изгибы эндотрахеальной трубки	15

6.8	Чистота поверхности	15

6.9	Рентгеноконтрастный маркер	17

6.10	Устойчивость к перегибам	17

6.11	Дополнительные требования к эндотрахеальным трубкам с глазком Мерфи.	17

7	Требования к эндотрахеальным трубкам с поставляемыми стерильными коннекторами для трахеальных трубок	18

8	Упаковка для эндотрахеальных трубок и коннекторов для эндотрахеальных трубок поставляется стерильной	18

9	Информация, указанная производителем на эндотрахеальной трубке, индивидуальной упаковке или инструкции по применению	19

9.1	Общие положения	19

9.2	Долговечность маркировки эндотрахеальной трубки	19

9.3	Маркировка	19

9.4	Размещение маркировки	20

9.5	Инструкции по применению	21

Приложение А	23

Приложение В	30

Приложение С	35

Приложение D	36

Приложение Е	39

Приложение F	41

Приложение G	44

Приложение H	47

Библиография	49

Приложение В.А	52

Введение

В настоящем стандарте приведены основные требования к характеристикам по эксплуатации и безопасности эндотрахеальных коннекторов для эндотрахеальных трубок. Эндотрахеальные трубки предназначены для перорального или назального введения через гортань в трахею для подачи газов и паров в легкие пациента и из них во время спонтанной, вспомогательной или контролируемой вентиляции легких в течение короткого или длительного времени.

Кроме того, эндотрахеальные трубки с манжетами предназначены для герметизации и защиты трахеи от аспирации.

Доступны различные конструкции манжет для удовлетворения конкретных клинических требований. Требования к функциональности манжеты и связанные с ними методы испытаний остаются неизменными со второго издания.

Требования к педиатрическим эндотрахеальным трубкам, с манжетами и без них, были обновлены с третьего издания для включения в него нового руководства по дизайну эндотрахеальных трубок, используемых у детей и новорожденных пациентов.

Максимальное расстояние от конца эндотрахеальной трубки до конца надувной манжеты была изменена в этом издании, чтобы свести к минимуму риск того, что длина надувной манжеты совпадет по расположению с гортанью новорожденных и педиатрических пациентов.

По клиническим соображениям было сохранено максимальное расстояния от конца трахеальной трубки до конца аппарата надувной манжеты для трахеальных трубок, предназначенных для населения в целом. При анатомических аномалиях или болезненных состояниях могут понадобиться трахеальные трубки меньшего размера чем стандартно используются у взрослых пациентов. Так как иногда могут потребоваться длинные трахеальные трубки с относительно узким диаметром, эндотрахеальные трубки, разработанные в соответствии с историческими спецификациями, должны быть легко доступны.

Эндотрахеальные трубки предназначены для того, чтобы максимально точно соответствовать анатомии человека в нужном положении.

Требования к стойкости трубки, к сгибанию и соответствующие методы для тестирования способности эндотрахеальной трубки противостоять сжатию и не подвергаться повышенному сопротивлению при дыхании в согнутом состоянии, остаются неизменными со второго издания.

Требования к рентгеноконтрастности и методы испытаний, характеризующие видимость трахеальных трубок в рентгеновских лучах, используемые для определения правильного размещения трубки, остаются неизменными со второго издания.

Обоснование некоторых требований, изложенных в настоящем стандарте, включено в приложение А.

Требования настоящего стандарта были разработаны, учитывая потенциальные опасности путем оценки риска, приведенного в приложении G.

В настоящем стандарте используются следующие типы печати:

- Требования и определения: римский шрифт;

- Информационные материалы, размещаемые за пределами таблиц, такие как примечания, примеры и ссылки: более мелкий шрифт. Нормативный текст таблиц также набран более мелким шрифтом;

- Термины, определенные в разделе 3: выделены курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И РЕСПИРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трахеальные трубки и коннекторы

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт содержит конкретные требования к базовой безопасности и основным характеристикам по эксплуатации оротрахеальных и назотрахеальных трубок и коннекторов для трахеальных трубок, эндотрахеальных трубок со стенками, усиленными металлом или пластиком, эндотрахеальных трубок с выступами, конических эндотрахеальных трубок, эндотрахеальных трубок со средствами для отсасывания, мониторинга или доставки лекарств или других газов, а также множество других типов эндотрахеальных трубок, разработанных для специализированных применений.

Трахеобронхиальные (включая эндобронхиальные) трубки (см. ISO 16628), трахеостомические трубки (см. ISO 5366) и надглоточные дыхательные пути (см.                            ISO 11712) исключены из сферы применения настоящего стандарта.
         Эндотрахеальные трубки, предназначенные для использования с легковоспламеняющимися анестезирующими газами или агентами, лазерами или электрохирургическим оборудованием, выходят за рамки настоящего стандарта.

Примечания

1 Руководство или обоснование этого положения содержится в приложении A.2.

2 Стандарты ISO 11990-1, ISO 11990-2 и ISO 14408 касаются лазерной хирургии дыхательных путей.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 4135:2022 Anaesthetic and respiratory equipment – Vocabulary (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Словарь).

ISO 5356-1:2015 Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1: Cones and sockets (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические – Часть 1: Диффузоры и муфты).

ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям).

ISO 18190:2016 Anaesthetic and respiratory equipment – General requirements for airways and related equipment (Оборудование анестезиологическое и аппараты искусственной вентиляции легких – Общие требования к воздуховодам и аналогичному оборудованию).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 18562:2017 (все части) Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications (Оценка биосовместимости каналов дыхательных газов в медицинских изделиях).

ISO 80369-7:2021 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении – Часть 7: Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений).

ASTM F640-20 Standard test methods for determining radiopacity for medical use (Стандартные методы испытаний для определения рентгеноконтрастности для медицинского применения).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 4135, ISO 14971, ISO 18190, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- ISO Платформа онлайн-просмотра: доступна по адресу https:// www. iso. org/obp;

- IEC Электропедия: доступна по адресу https:// www.electropedia. org.

3.1 Эндотрахеальная трубка типа Коула (Cole-type tracheal tube): Эндотрахеальная трубка, сочетающая короткую гортанно-трахеальную часть (см. 3.5) малого диаметра и более длинную оральную часть (см. 3.9) большего диаметра с переходом от одной к другой, в результате чего образуется выступ (см. 3.12).

Примечание – См. рисунок 2.

3.2 Линия разреза (cut line): Точка, где эндотрахеальная трубка может быть уменьшена до минимальной длины.

Примечание – Линия разреза на эндотрахеальной трубке с манжетой проходит рядом с точкой отделения надувной трубки и по направлению к аппаратному концу.

3.3 Отметка глубины голосовой щели (glottic depth mark): Индикатор на эндотрахеальной трубке, помогающий определить глубину введения наконечника за пределы голосовых связок (VC).

3.4 Надувной просвет (inflation lumen): Просвет в стенке эндотрахеальной трубки для надувания манжеты.

3.5 Гортанно-трахеальная часть (laryngo-tracheal portion): Часть эндотрахеальной трубки типа Коула (см. 3.1) небольшого диаметра, проходящая от скошенного кончика до точки, в которой наблюдается увеличение наружного диаметра.

3.6 Аппаратный конец коннектора трахеальной трубки (machine end of the tracheal tube connector): Часть коннектора трахеальной трубки, предназначенная для сопряжения с анестезиологической дыхательной системой (ABS) или системой искусственной вентиляции легких (VBS).

3.7 Эндорахеальная трубка типа Magill (Magill-type tracheal tube): подмножество изогнутых эндотрахеальных трубок определенного радиуса (см. 6.7.2) и имеющих определенный скос на дистальном конце.

Примечание – См. рисунок 5.

3.8 Глазок Мерфи (Murphy eye): Отверстие в стенке эндотрахеальной трубки рядом с дистальным концом и на стороне, противоположной скосу.

Примечание – См. рисунок 7.

3.9 Ротовая часть (oral portion): Часть эндотрахеальной трубки типа Коула (см. 3.1) большего диаметра, проходящая от аппаратного конца до точки, в которой происходит уменьшение наружного диаметра.

3.10 Дистальный конец коннектора (patient end of the connector): Конец коннектора эндотрахеальной трубки, предназначенный для вставки в эндотрахеальную трубку.

3.11 Предварительно сформированная эндотрахеальная трубка (preformed tracheal tube): Подмножество изогнутых эндотрахеальных трубок с острым радиусом кривизны, предназначенных для направления аппаратного конца эндотрахеальной трубки в определенном направлении.

Примечание – Обоснование приведено в приложении А.3.

3.12 Плечевой участок (shoulder): Участок эндотрахеальной трубки типа Коула (см. 3.1), на котором происходит переход от ротовой части (см. 3.9) к гортанно-трахеальной части (см. 3.5).

3.13 Подсвязочное всасывающее отверстие (subglottic suction port): Отверстие в эндотрахеальной трубке, расположенное проксимально к аппаратному концу надувной части манжеты, предназначенной для отсасывания выделений.

- Общие требования

Примечание – Руководство или обоснование данного раздела содержится в приложении A.4.

Общие положения

Должны применяться требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 4.

Проверить соответствие путем ознакомления с файлом учета рисков.

Безопасность

Изготовитель может использовать типовые испытания, отличные от описанных в настоящем стандарте, если получена эквивалентная степень безопасности. Альтернативные методы испытаний должны быть проверены на соответствие методам тестирований, указанным в настоящем стандарте.

- Материалы

Примечание – Руководство или обоснование этого раздела содержится в приложении A.5.

Общие положения

Должны применяться соответствующие требования стандарта ISO 18190:2016,               раздел 5.

Тестирование на биологическую безопасность

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.6.

Материал, используемый для изготовления коннекторов трахеальных трубок, должен быть испытан и оценен на биосовместимость с дыхательными газовыми путями, как указано в соответствующих стандартах серии ISO 18562.

Проверить соответствие, ознакомившись с техническим досье.

Требования к повторному использованию

Эндотрахеальные трубки и коннекторы трахеальных трубок, маркированные для повторного использования, должны быть устойчивы к износу в результате очисток, дезинфекции и стерилизации, рекомендованные производителем.

Рекомендуемый метод или методы стерилизации не должны приводить к существенным изменениям, которые могут поставить под угрозу биологическую безопасность.

Гибкость

Эндотрахеальные трубки, изготовленные из материалов и имеющих размеры, повышающие гибкость с целью минимизации травмы трахеи, должны быть оценены и риски, связанные с гибкостью трубки и влиянием на способность пользователя вводить трахеальную трубку через гортань в трахею должны быть задокументированы.

Проверить соответствие путем ознакомления с документом учета рисков.

- Требования к дизайну

Общие положения

Должны применяться соответствующие требования стандарта ISO 18190:2016,    раздел 6.

Обозначения размера

Размеры эндотрахеальных трубок и коннекторов эндотрахеальных трубок должны быть указаны в соответствии с таблицей 1 для трахеальных трубок, с таблицей 2 для эндотрахеальных трубок типа Коула и таблицей 3 для коннекторов эндотрахеальных трубок.

Размеры

6.3.1 Эндотрахеальные трубки.

6.3.1.1 Основные размеры эндотрахеальных трубок должны соответствовать              таблице 1.

Примечание – В приложении A.7 приведены рекомендации или обоснование для таблицы 1.

6.3.1.2 Основные размеры эндотрахеальных трубок типа Коула должны соответствовать таблице 2.

6.3.1.3 Указанный размер эндотрахеальной трубки должен соответствовать допуску   ± 0,15 мм для фактического внутреннего диаметра для размеров 6,0 и меньше, и допуску          ± 0,20 мм для размеров 6,5 и больше. Просвет эндотрахеальной трубки должен быть, по существу, круглым в плоскости, расположенной под прямым углом к длинной оси. Пользователю должен быть сообщен максимальный диаметр круглого инструмента, который может проходить через эндотрахеальную трубку (см. 9.5 перечисление j).

6.3.1.4 Для эндотрахеальных трубок указанный наружный диаметр (OD) должен соответствовать фактическому наружному диаметру (Наружный диаметр) с допуском             ± 0,15 мм для размеров 6,0 и меньше или с допуском ± 0,20 мм для размеров 6,5 и больше (исключая любые выступы, вызванные всасывающим трубопроводом, манжетой и т. д., если они предусмотрены).

Для эндотрахеальных трубок типа Коула рыночным наружным диаметром должен быть фактический наружный диаметр гортанно-трахеальной части (OD).

6.3.1.5 Для эндотрахеальных трубок типа Коула – осевая длина наружной поверхности плечевой области, S1–S2 (см. рисунок 2), не должно превышать 4 мм для размеров до и размера 3 включительно.

6.3.1.6 Размеры A, указанные в таблице 1, неприменимы к предварительно сформованным эндотрахеальным трубкам.

Условные обозначения:

- – дистальный конец;

- – скошенный конец (см 6.4);

- – радиус кривизны (см 6.7);

- – надувная трубка;

- – аппаратный конец;

- – альтернативный встроенный баллон/клапан;

- – разделительный угол;

- – область для разметки размера [см. 3)];

- – длина надувной манжеты;

__________

a См 6.6.9 и 6.6.10;

b См таблицу 1;

c Минимальное значение S2

Рисунок 1 – Типичная эндотрахеальная трубка с манжетой

Условные обозначения:

- – дистальный конец;

- – максимальное расстояние начала кривизны от начала конуса S₁, 20 мм макс.            (см 6.7.3);

- – радиус кривизны;

- – угол изгиба трубки от аппаратного конца к дистальному концу, (45 ± 15)°                      (см. 6.7.4);

- – аппаратный конец;

- – область для разметки, 20 мм мин. (см 6.7.4);

- – плечевая область для величин S₁, S₂ (см 6.3.1.5);

- – плавное уменьшение просвета;

- – максимальный наружный диаметр отмеченной гортанно-трахеальной части (OD).

Примечание – Размеры A, B, C, d₁, d₂, и d₃ приведены в таблице 2.

Рисунок 2 – Эндотрахеальная трубка типа Коула

Таблица 1 – Основные размеры эндотрахеальных трубок (см. рисунок 1)

| Обозначенный размер | Измерение A Минимальная длина трубки (см. рисунок 1) |  | Размер C (для эндотрахеальных трубок, предназначенных для общей популяции пациентов) Максимальное расстояние от дистального конца эндотрахеальной трубки до аппаратного конца надувной манжеты (см. рисунок 1) | Размер C b (для эндотрахеальных трубок, разработанных специально для новорожденных и педиатрических пациентов) Максимальное расстояние от дистального конца эндотрахеальной трубки до аппаратного конца надувной манжеты (см. рисунок 1) | Размер S1 Минимальное расстояние от точки отсоединения надувной трубки от дистального конца трубки (см. рисунок 1) Оротрахеальный Интубация / Назотрахеальный Интубация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назальный или оральный/ назальный | Оральный |  |  |  |
| 2,0 | 130 | 110 | - | - | - |
| 2,5 | 140 | 110 | - | - | - |
| 3,0 | 160 | 120 | 33 | 24 | 121/147 |
| 3,5 | 180 | 130 | 35 | 27 | 127/154 |
| 4,0 | 200 | 140 | 41 | 31 | 136/163 |
| 4,5 | 220 | 150 | 45 | 35 | 148/176 |
| 5,0 | 240 | 160 | 56 | 41 | 160/189 |
| 5,5 | 270 | 170 | 56 | 48 | 172/202 |
| 6,0 | 280 | 190 | 58 | 46 | 185/215 |
| 6,5 | 290 | 210 | 62 | 52 | 196/227 |
| 7,0 | 300 | 230 | 66 | 59 | 209/240 |
| 7,5 | 310 | 240 | 69 | - | 221/253 |
| 8,0 | 320 | 250 | 72 | - | 221/253 |
| 8,5 | 320 | 260 | 75 | - | 221/253 |
| 9,0 | 320 | 270 | 78 | - | 221/253 |
| 9,5 | 320 | 280 | 81 | - | 165 |
| 10,0 | 320 | 280 | 85 | - | 170 |
| 10,5 | 320 | 280 | 85 | - | 170 |
| 11,0 | 320 | 280 | 85 | - | 170 |

Окончание таблицы 1

| Обозначенный размер | Измерение A Минимальная длина трубки (см. рисунок 1) |  | Размер C (для эндотрахеальных трубок, предназначенных для общей популяции пациентов) Максимальное расстояние от дистального конца эндотрахеальной трубки до аппаратного конца надувной манжеты (см. рис. 1) | Размер Cb (для эндотрахеальных трубок, разработанных специально для новорожденных и педиатрических пациентов) Максимальное расстояние от дистального конца эндотрахеальной трубки до аппаратного конца надувной манжетыа (см. рис. 1) | Размер S1 Минимальное расстояние от точки отсоединения надувной трубки от дистального конца трубки (см. рис. 1) Оротрахеальный Интубация / Назотрахеальный Интубация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назальный или оральный/ назальный | Оральный |  |  |  |
| ________________ а Клиническая литература предполагает, что более короткий размер С может снизить вероятность эндобронхиальных интубаций у педиатрических пациентов (см. приложения А и В). Примечание – В приложении A.7 приведены рекомендации или обоснование для таблицы 1. |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Основные размеры эндотрахеальных трубок типа Коула              (см. рисунок 2)

Размеры в миллиметрах

| Обозначенный размерa (часть трахеи) d1 | Длина ларинготрахеаль-ной части C |  | Ротовая часть B |  |  | Общая длина A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внутренний диаметр d2 |  | Наружный диаметр ротовой части d3 |  |  |
|  | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Макс. | Мин. | Макс. |
| 1,5 | 20 | 24 | 3,9 | 5,0 | 7,0 | 110 | 140 |
| 1,75 | 20 | 24 | 4,1 | 5,0 | 7,0 | 110 | 140 |
| 2,0 | 20 | 25 | 4,2 | 5,0 | 7,0 | 120 | 140 |
| 2,25 | 25 | 30 | 4,3 | 5,0 | 7,0 | 120 | 140 |
| 2,5 | 25 | 30 | 4,3 | 5,0 | 7,5 | 125 | 140 |
| 3,0 | 25 | 30 | 4,3 | 5,0 | 7,5 | 125 | 140 |
| 3,5 | 25 | 35 | 5,0 | 6,0 | 9,5 | 130 | 150 |
| 4,0 | 25 | 35 | 5,5 | 6,5 | 9,5 | 140 | 160 |
| 4,5 | 28 | 38 | 6,5 | 7,0 | 10,5 | 150 | 170 |
| _____________ a Для удобства обозначения размера второй знак после запятой может быть опущен. |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.2 Коннекторы эндотрахеальных трубок

Примечание – Руководство или обоснование для этого подпункта содержится в приложении A.8.

6.3.2.1	Основные размеры коннектора эндотрахеальной трубки для пациента (см. рисунки 3 и 4) должно соответствовать таблице 3. Для изогнутых коннекторов эндотрахеальных трубок (см. рисунок 4) угол θ должен быть больше 45°.

6.3.2.2	Если эндотрахеальная трубка снабжена коннектором для эндотрахеальной трубки, указанный размер коннектора должен быть не меньше размера эндотрахеальной трубки, которой он снабжен.

6.3.2.3	Внутренний диаметр изогнутого или угловатого коннектора эндотрахеальной трубки должен составлять не менее 80 % от указанного размера, а соответствующая площадь поперечного сечения не должна уменьшаться более чем на 10 %.

6.3.2.4	Всасывающее отверстие, если оно предусмотрено, должно быть сконструировано таким образом, чтобы его закрытие не загораживало и не сужало просвет коннектора эндотрахеальной трубки.

6.3.2.5	Аппаратный конец коннектора эндотрахеальной трубки должен представлять собой конусообразный соединитель диаметром 15 мм, соответствующий стандарту                       ISO 5356-1.

6.3.2.6	Внутренний диаметр (конического) аппаратного конца коннектора эндотрахеальной трубки должен быть не меньше, чем указано в таблице 3 для дистального конца. Любой переход во внутреннем диаметре должен быть сужен, чтобы обеспечить достаточный ввод для плавного прохождения всасывающего катетера.

6.3.2.7	Отверстие со стороны дистального конца должно иметь плоскость под углом (90 ± 5)° к длинной оси коннектора эндотрахеальной трубки со стороны дистального конца.

6.3.2.8	Коннектор эндотрахеальной трубки должен удерживаться эндотрахеальной трубкой в обычных условиях эксплуатации.

Риск, связанный со случайным отсоединением коннектора эндотрахеальной трубки от эндотрахеальнои трубки, должен быть устранен в процессе оценки риска.

Проверить соответствие путем ознакомления с документом по учету рисков.

Таблица 3 – Коннекторы для эндотрахеальных трубок – Диапазон размеров и основные размеры дистального конца

Размеры в миллиметрах

| Обозначенный размер (номинальный внутренний диаметр) | Внутренний диаметр d (± 0,15) | Прямые коннекторы – минимальный размер, L₁ (эффективная длина)а (рисунок 3) | Изогнутые коннекторы – минимальный размер, L₂ (эффективная длина)а (рисунок 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 2,0 | 9 | — |
| 2,5 | 2,5 | 9 | — |
| 3,0 | 3,0 | 9 | — |
| 3,5 | 3,5 | 11 | — |
| 4,0 | 4,0 | 11 | — |

Окончание таблицы 3

Размеры в миллиметрах

| Обозначенный размер (номинальный внутренний диаметр) | Внутренний диаметр d (± 0,15) | Прямые коннекторы – минимальный размер, L₁ (эффективная длина)а (рисунок 3) | Изогнутые коннекторы – минимальный размер, L₂ (эффективная длина)а (рисунок 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 4,5 | 12 | — |
| 5,0 | 5,0 | 12 | — |
| 5,5 | 5,5 | 13 | 10 |
| 6,0 | 6,0 | 13 | 10 |
| 6,5 | 6,5 | 16 | 10 |
| 7,0 | 7,0 | 16 | 10 |
| 7,5 | 7,5 | 16 | 10 |
| 8,0 | 8,0 | 16 | 10 |
| 8,5 | 8,5 | 16 | 10 |
| 9,0 | 9,0 | 16 | 10 |
| 9,5 | 9,5 | 16 | 10 |
| 10,0 | 10,0 | 16 | 10 |
| 10,5 | 10,5 | 16 | 10 |
| 11,0 | 11,0 | 16 | 10 |
| ______________ a Эффективная длина дистального конца коннектора эндотрахеальной трубки это длина, доступная для введения в эндотрахеальную трубку. |  |  |  |

Условные обозначения:

1 – аппаратный конец;

2 – дистальный конец;

L₁ – эффективная длина дистального конца коннектора эндотрахеальной трубки (см. Taблица 3);

d – внутренний диаметр коннектора трахеальной трубки.

Рисунок 3 – Пример коннектора прямой эндотрахеальной трубки

Условные обозначения:

1 – аппаратный конец;

2 – дистальный конец;

L₂ – эффективная длина дистального конца коннектора изогнутой эндотрахеальной трубки (см. тaблицу 3).

Рисунок 4 – Пример коннектора изогнутой трахеальной трубки

Скос эндотрахеальной трубки

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.9.

6.4.1 Эндотрахеальные трубки должны иметь скос на конце для пациента.

Угол скоса должен составлять:

- Для эндотрахеальных трубок и трахеальных трубок типа Magill (38 ± 10)°;

- Для эндотрахеальных трубок типа Коула (45 ± 5)°;

- Эндотрахеальные трубки диаметром 4,0 мм и ниже, предназначенные для использования педиатрическими или неонатальными пациентами, могут иметь угол скоса, превышающий указанные значения.

Примечания

1 Риск того, что скос станет слишком заостренным и приведет к повреждению мембраны трахеи увеличивается на эндотрахеальных трубках меньшего размера, поскольку толщина стенки также уменьшается.

2 Для эндотрахеальной трубки не указан угол наклона наконечника.

Проверить соответствие с помощью функционального тестирования.

6.4.2 При осмотре эндотрахеальной трубки с вогнутой стороны аппаратного конца, отверстие на скосе должно быть обращено влево (см. рисунки 1, 2 и 5).

6.4.3 На скосе не должно быть острых краев.

Манжеты для эндотрахеальных трубок

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.10.

6.5.1 Манжета должна быть прикреплена к трубке как единое целое и надуваться без утечек. Необходимо проверить соответствие, надув манжету до давления 9,0 кПа или до диаметра, в 1,5 раза превышающего диаметр манжеты, как определено в приложении С, в зависимости от того, что наступит раньше, с помощью надувного устройства. Герметизировать насос. Отсоединить шприц или другую систему надувания.

Погрузить всю систему надувания трубки в воду и наблюдать за появлением пузырьков в течение не менее 10 секунд. В течение 10-секундного интервала не должно быть замечено ни одного пузырька.

6.5.2 Максимальное расстояние от дистального конца эндотрахеальной трубки до аппаратного конца надувной манжеты (размер С на рисунках 1 и 2) должно соответствовать указанному в таблице 1.

6.5.3 Максимальный диаметр манжеты должен находиться в пределах ± 15 % от указанного значения (см. 9.5 перечисление e).

Проверить соответствие в соответствии с приложением В.

6.5.4 Манжета, накачанная до давления, вдвое превышающего контрольное (см. таблицу D.1) или 2,7 кПа, в зависимости от того, что больше, и подвергнутая воздействию температуры 40 °C, не должна уменьшать внутренний диаметр эндотрахеальной трубки более чем на 25 %.

Проверить соответствие с приложением D.

6.5.5 Манжеты, накачанные до давления, вдвое превышающего контрольное (см. таблицу D.1) или 2,7 кПа, в зависимости от того, что больше, и подвергнутые воздействию продольного усилия, указанного в таблице E.1, после выдерживания при температуре          40 °C, не должны выходить за пределы ближайшего края скоса (см. Рисунок E.1).

Проверить в соответствии с методом, описанным в приложении E.

6.5.6 При тестировании на герметичность трахеи в соответствии с приложением F манжета должна ограничивать утечку и всасывание жидкости при накачивании до внутреннего давления, не превышающего 2,7 кПа.

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.11.

Проверить соответствие, используя метод статических испытаний, приведенный в приложении F.

6.5.7 Внешняя поверхность, на которой манжета крепится к стержню, не должна иметь острых краев. Эндотрахеальные трубки диаметром 4,0 мм и ниже, предназначенные для использования у детей или новорожденных, должны иметь разницу в диаметре между наружным диаметром трубки (OD) и наружным диаметром в месте крепления манжеты не более 10 % от наружного диаметра трубки. Если изменение превышает 10 %, то должны быть применены средства уменьшения измененных диаметров, такие как фаска, конусность или скругление.

Проверить соответствие с помощью инспекции.

Система надувания манжеты

6.6.1 Наружный диаметр надувной трубки должен составлять не более 3,0 мм.

6.6.2 Точка разделения между надувной трубкой и стержнем должна располагаться на вогнутой стороне эндотрахеальной трубки, если она изогнута.

6.6.3 Стенка вокруг надувного отверстия не должна перекрывать просвет эндотрахеальной трубки за счет более 10 % внутреннего диаметра эндотрахеальной трубки в месте отделения.

6.6.4 Минимальное расстояние от точки отделения надувной трубки от дистального конца эндотрахеальной трубки (S1 на рисунках 1 и 2) должно соответствовать таблице 1.

6.6.5 Угол между надувной трубкой и трахеальной трубкой в точке разъединения (см. Рисунки 1 и 2) не должен превышать 45°.

6.6.6 Надувная трубка должна иметь контрольный баллон и/или другие средства для индикации надувания/сдувания манжеты.

6.6.7 Намеренное сдувание манжеты не должно предотвращаться надувной трубкой, надувным клапаном или любым запорным устройством, действующим в качестве обратного клапана.

6.6.8 Свободный конец надувной трубки должен быть совместим с соединительным конусом малого диаметра, соответствующим стандарту ISO 80369-7.

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.12.

6.6.9 Размер S₃ надувной трубки (см. рисунки 1 и 2) должен составлять не менее                   40 мм, если только не предусмотрен надувной клапан или запорное устройство.

6.6.10 Если предусмотрено запорное устройство, размер S₃ должен составлять не менее 10 мм, за исключением случаев, когда контрольный баллон и надувной клапан являются единым целым. Обратить внимание, что это делается для облегчения зажима надувной трубки.

6.6.11 Если расстояние от точки разделения надувной трубки и дистального конца эндотрахеальной трубки отмечен (см. 9.5 перечисление c), фактическое расстояние должно соответствовать отмеченному значению ± 10 мм.

Изгибы эндотрахеальной трубки

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.13.

6.7.1 Изогнутая эндотрахеальная трубка должна иметь радиус кривизны не более                   180 мм для трубок размером 6,5 и более (см. рисунки 1 и 2), за исключением того, что:

- эта кривизна может быть опущена от кончика скоса не более чем на 30 мм за пределы аппаратного конца манжеты (см. рисунок 6). Если эта кривизна опущена, то прямой участок должен проходить по касательной к изгибу трубы;

- эта кривизна может быть исключена для труб без манжеты размеров 6,5 и больше на том же эквивалентном расстоянии, что и для труб с манжетой в а).

6.7.2 Если эндотрахеальная трубка описана как эндотрахеальная трубка типа Magill, то радиус кривизны должен составлять (140 ± 20) мм для труб размером 6,5 и более также применяются 6.7.1 a) и b).

6.7.3 Эндотрахеальные трубки, включая эндотрахеальные трубки типа Magill размером 6,0 и меньше, могут иметь радиус кривизны, отличный от указанного в 6.7.2.

6.7.4 Эндотрахеальные трубки типа Коула должны быть плавно изогнуты таким образом, чтобы конец аппарата составлял угол (45 ± 15) ° со стороны пациента, как показано на рисунке 2. Изгиб должен начинаться в пределах 20 мм от начала конуса (см. S₁ на рисунке 2) на внешней поверхности.

6.7.5 Эндотрахеальные трубки должны сохранять свою первоначальную форму при извлечении из оригинальной упаковки.

Проверить соответствие с помощью функционального тестирования.

Чистота поверхности

Отделка поверхности эндотрахеальные трубки должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности.

Проверить соответствие с помощью инспекции.

Условные обозначения:

- – дистальный конец;

- – угол наклона;

- – радиус кривизны;

- – область определения размера маркировки;

- – аппаратный конец.

____________

а)      минимальная длина, А (см. таблицу 1).

Рисунок 5 – Типичная эндотрахеальная трубка типа Magill без манжеты

Условные обозначения:

- – дистальный конец;

- – прямая часть;

- – радиус изгиба (см. 6.7.1);

- – пропущенный изгиб (см. 6.7.1 а).

Рисунок 6 – Типичная эндотрахеальная трубка с прямым дистальным концом

Рентгеноконтрастный маркер

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.14.

Если эндотрахеальная трубка маркирована как рентгеноконтрастная, рентген контрастный маркер должен быть рентгенографически аналогичен маркеру алюминиевого стандарта сравнения.

Проверить соответствие путем инспекции трубки с использованием метода тестирований В по ASTM F640, обнажив эндотрахеальную трубку и сравнив ее с алюминиевой. Нормативом для сравнения алюминия должен быть кусок алюминия                (1 × 1 × 10) мм или эквивалент.

Устойчивость к перегибам

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.15.

Эндотрахеальные трубки должны сохранять по меньшей мере 75 % своего заданного размера при сгибании под углом 90° с радиусом кривизны, указанным для каждого размера (см. таблицу H.1).

Проверить соответствие с помощью тестирования, приведенного в приложении H.

Дополнительные требования к эндотрахеальным трубкам с глазком Мерфи

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.16.

6.11.1 Площадь глазка Мерфи должна составлять не менее 80 % площади поперечного сечения, полученной из минимального внутреннего диаметра, разрешенного таблицей 1 для трахеальной трубки такого размера.

6.11.2 Глазок Мерфи должен располагаться на стороне трубы, противоположной скосу (см. рисунок 7).

6.11.3	Глазок Мерфи должен быть устойчив к перегибу или разрушению.

Проверить соответствие путем ознакомления с документом для учета рисков.

6.11.4 Глазок Мерфи, если имеется, не должен иметь острых краев.

Проверить соответствие с помощью инспекции.

Условные обозначения:

1 – глазок Мерфи.

Рисунок 7 – Дистальный конец эндотрахеальной трубки с глазком Мерфи

- Требования к эндотрахеальным трубкам с поставляемыми стерильными коннекторами для трахеальных трубок

Должны применяться требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 7.

- Упаковка для эндотрахеальных трубок и коннекторов для эндотрахеальных трубок поставляется стерильной

8.1 Должны применяться требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 8.

8.2 Упаковка должна обеспечивать возможность асептического извлечения содержимого и не должна закрываться повторно без явного указания на то, что он был открыт.

- Информация, указанная производителем на эндотрахеальной трубке, индивидуальной упаковке или инструкции по применению

Общие положения

Должны применяться соответвующие требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 9.

Долговечность маркировки эндотрахеальной трубки

Маркировка должна быть стойкой после воздействия типичных веществ, с которыми маркировка будет контактировать во время использования по назначению, и оставаться разборчивой в течение предполагаемого срока использования.

Проверить соответствие, приложив соответствующие маркировочные участки трахеальной трубки к потенциальным веществам, перечисленные в течение совокупного периода времени, эквивалентного ожидаемой продолжительности воздействия при использовании:

- Лекарственных средств или химических веществ, которые будут контактировать с трахеальной трубкой при использовании или перечислены в инструкции по применению (IFU);

- Если применимо, искусственная слюна;

- Если применимо, искусственная слизь;

- Если применимо, искусственное масло для кожи;

- Если применимо, любые другие вещества, выявленные в ходе процесса оценки рисков.

Необходимо убедиться, что маркировка остается разборчивой для человека с остротой зрения 1, скорректированной, при необходимости, на расстоянии 1 м ± 10 мм при освещенности (215 ± 5) лк, после протирания маркировки вручную, без чрезмерного давления, в течение 15 с тканью, смоченной дистиллированной водой.

Маркировка

9.3.1 Эндотрахеальные трубки должны быть четко и разборчиво маркированы:

- «Оральный», «Назальный» или «Оральный/назальный», в зависимости от обстоятельств;

- Название и/или товарный знак производителя или поставщика, размещенные на конце трахеальной трубки для пациента ниже линии разреза полости рта/носа или точки отделения надувной трубки;

- Обозначенный размер более жирным и крупным шрифтом, чем OD (например,

ID 4,0);

- Наружный диаметр в мм (например, наружный диаметр 6,3);

Примеры

1 Для трахеальных трубок: идентификационный номер 4,0 5,7 OD или 4,0 5,7.

2 Для трахеальной трубки типа Коула диаметр конца трахеи 3,5/5,5 OD или ID 3,5 / 5,5 OD.

Примечание – Для трахеальных трубок типа Коула наружный диаметр равен максимальному наружному диаметру гортанно-трахеальной части.

- Для трахеальных трубок, не предназначенных для повторного использования, слова «одноразовое использование» или эквивалент;

- Отметки длины с нарастанием 1 или 2 см по крайней мере на 60 % минимальной длины трубки от аппаратного конца;

- Для эндотрахеальных трубок без манжеты номинального размера 3,5 мм или меньше отметки длины должны быть с нарастанием 1 см, измеряемым от дистального конца, при этом первая отметка должна быть меньше или равна 3 см от дистального конца. Отметки длины должны покрывать не менее 60 % минимальной длины трубы от аппаратного конца.

- Отметка (отметки) глубины голосовой щели.

Примечание – Отметки глубины голосовой щели необязательны для трахеальных трубок с манжетами.

Проверить соответствие с помощью визуального осмотра.

9.3.2 Маркировка на коннекторах эндотрахеальной трубки.

Коннектор трахеальной трубки должен быть четко обозначен в соответствии с 6.2.

Размещение маркировки

Размещение маркировки должно быть следующим:

- Термин «оральный», или «назальный», или «оральный/назальный» должен быть помещен ниже линии разреза;

- Название производителя/поставщика или торговая марка должны быть размещены ниже линии разреза;

- Указанный размер и наружный диаметр должны быть указаны в области для маркировки размера, указанной в рисунках 1, 2 и 5, как соответствует, отсчитываются от дистального конца к аппаратному концу;

- Для эндотрахеальных трубок типа Коула – маркировка размера вместе с максимальным наружным диаметром (Наружный диаметр) гортанно-трахеальной части должен располагаться со стороны скоса ротовой части в пределах минимальной длины показаний трубки от дистального конца к аппаратному концу. (см. рисунок 2);

- Метки длины должны указывать расстояние от дистального конца по крайней мере на одну цифру за линией разреза и быть заметны пользователю во время интубации. Метки длины должны располагаться с левой стороны трубки от пациента, по крайней мере, под углом от 270° до 340°, если смотреть с аппаратного конца эндотрахеальной трубки.

Пример – Когда скос эндотрахеальной трубки обращен на 270°, метки длины расположены в верхнем левом углу трахеальной трубки, если смотреть со стороны аппаратного конца (т. е. вблизи положения 270° и 330° на поверхности трубки, когда вогнутая сторона трубки удерживается в положении 360°).

- Отметки глубины голосовой щели должны быть видны на трубке, если смотреть с аппаратного конца трахеальнойтрубки под углом не менее 340° - 20°. Положение отметки глубины голосовой щели от кончика должно быть указано на индивидуальной упаковке. Могут быть предусмотрены дополнительные отметки глубины голосовой щели.

Пример – При наклоне трахеальной трубки на 270° отметки глубины голосовой щели видны сверху квадрант трахеальной трубки, если смотреть с торца аппарата (т.е. между положением 330° и 60° на поверхности трубки, когда вогнутая сторона трубки удерживается в положении 360°).

Примечания

1 В отличие от меток длины, метки глубины голосовой щели должны быть видны с верхней части трубки во время ларингоскопии.

2 Один пример таких меток показан на рисунке A.1.

3 Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.17.

- Термин «одноразовое использование» или эквивалентный символ должен быть помещен ниже линии разреза.

Проверить соответствие требованиям путем визуального осмотра.

Инструкции по применению

Примечания

1 Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.18.

Следующая информация должна быть указана на индивидуальной упаковке или в инструкции по применению.

2 Если какая-либо из этих сведений хорошо читаема на индивидуальной упаковке, ее не нужно дублировать.

- Информация, требуемая в 9.3.1 a), b) и c);

- Описание содержимого;

- Расстояние от точки разделения надувной трубки и трахеальной трубки до дистального конца;

- Указание на то, что прямая часть трубки выходит за пределы аппаратного конца манжеты (см. 6.7.1 a) и 6.7.1 b));

- Диаметр манжеты (см. 6.5.3), выраженный в миллиметрах с точностью до двух значащих цифр;

Пример –

- среднее арифметическое значение 9,25 мм обозначается как 9,0 мм;

- среднее арифметическое значение 9,26 мм обозначено как 9,5 мм;

- среднее арифметическое значение 10,49 мм обозначено как 10 мм;

- среднее арифметическое значение 10,50 мм обозначается как 11 мм.

- Расстояние в миллиметрах от отметки глубины голосовой щели от дистального конца до аппаратного конца;

- Для эндотрахеальных трубок с заданным размером 6,0 мм или менее – расстояние в миллиметрах от дистального конца эндотрахеальной трубки до аппаратного конца надувной манжеты (размер C в таблице 1);

- Максимальный диаметр, который может проходить через просвет эндотрахеальной трубки;

- Инструкции по подготовке эндотрахеальной трубки перед использованием. Если в инструкции по приготовлению рекомендуется добавить какое-либо вещество, то тип и количество любого применяемого вещества должны быть указаны в инструкции по применению;

- Рекомендуется максимальный диаметр, который может проходить через эндотрахеальную трубку;

- По требованию компетентного органа – дата выпуска или последняя редакция инструкции по применению;

- Информация о характеристиках манжеты эндотрахеальной трубки:

- Испытанное давление в манжете в ГПа (см. H₂О) и связанная с ним скорость утечки в см³/ч, указанные как 50-й и 90-й процентиль или образцов, протестированных для минимального и максимального диаметров трахеи (миллиметры), в которых предполагается использовать указанный размер эндотрахеальной трубки (см. пример формата в таблице 4);

- Заявление о следующем:

«Информация о характеристиках, показанная ниже, была собрана с использованием стендового испытания, которое предназначено для сравнения характеристик герметизации манжет эндотрахеальных трубок только в лабораторных условиях и не предназначено для прогнозирования характеристик в клинических условиях».

Пример – (с использованием примеров данных):

Информация о производительности, приведенная в таблице 4, была собрана с помощью стендового испытания, которое предназначено для сравнения характеристик герметизации манжет для эндотрахеальных трубок только в лабораторных условиях. Стендовый тест не сконфигурирован и не предназначен для прогнозирования эффективности в клинических условиях.

Таблица 4 – Характеристики манжеты для трахеальной трубки диаметром     7,5 мм

| Минимальный диаметр трахеи: 18 мм |  |  | Максимальный диаметр трахеи: 22 мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в манжете | Диапазон скорости утечки (см³/ч) |  | Давление в манжете | Диапазон скорости утечки (см³/ч) |  |
| ГПa (смH2O) | 50-й процентиль | 90-й процентиль | ГПa (см H2O) | 50-й процентиль | 90-й процентиль |
| 25 | 6 см³/ч | 20 см³/ч | 25 | 10 см³/ч | 30 см³/ч |

Проверить соответствие путем проведения тестирований как описано в приложении F и ознакомлении с инструкциями по применению.

Приложение А

(информационное)

Обоснование

А.1 Общие положения

Данное приложение содержит краткое обоснование важных требований настоящего стандарта и предназначено для использования теми, кто знаком с темой настоящего стандарта, но не принимал участия в его разработке. Понимание причин, лежащих в основе требований , считается необходимым для их правильного применения. Кроме того, по мере изменения клинической практики и технологий считается, что обоснование нынешних требований облегчит внесение любых изменений в настоящий стандарт, вызванных данными изменениями.

A.2 Раздел 1 – Область применения

Область применения была расширена за счет включения так называемых специальных эндотрахеальных трубок, поскольку к ним предъявляются многие из тех же требований [13],[14]. Клиническое применение специальных эндотрахеальных трубок увеличилось, в то время,  как использование обычных эндотрахеальных трубок сократилось из-за более широкого использования надглоточных дыхательных путей, неинвазивных вентиляционных масок и других устройств [15],[16].

A.3 Подпункт 3.11 – Предварительно сформированные эндотрахеальные трубки

Предварительно сформованные эндотрахеальные трубки (также обычно называемые RAE или трубками, обращенными на север/юг) – это специальные трубки, предназначенные, как правило, для использования в челюстно-лицевой или стоматологической хирургии. Трубка изготавливается в специальной форме таким образом, что аппаратный конец трубки может располагаться либо выше, либо ниже обычного положения аппаратного конца эндотрахеальной трубки без перегиба. Предварительно изготовленная форма трубки ограничивает глубину интубации полости рта или носа. Длина дистального конца трубки (дистальнее предварительно сформированного изгиба) может быть такой, чтобы свести к минимуму риск интубации основного бронха во время манипуляций головой пациента. Длина аппаратного конца (ближе к предварительно сформированному изгибу) также может быть специально рассчитана таким образом, чтобы свести к минимуму перегиб или расположить коннектора эндотрахеальной трубки подальше от области лица. Из-за специфики предварительно сформованной эндотрахеальной трубки размеры A, указанные в таблице 1, неприменимы.

A.4 Раздел 4 – Общие требования к эндотрахеальным трубкам и коннекторам эндотрахеальных трубок

Данный раздел был пересмотрен, чтобы включить основные принципы работы и оценки рисков, связанными с эндотрахеальными трубками.

Необходимость в документе по учету рисков – это хорошо известный процесс, с помощью которого производитель медицинского устройства может идентифицировать опасности, связанные с медицинским устройством, оценивать риски, связанные с этими опасностями, контролировать эти риски и отслеживать эффективность этого контроля. Клиническая оценка также может быть необходима для подтверждения адекватности средств контроля. Дополнительную информацию см. в стандарте ISO 14971.

A.5 Раздел 5 – Материалы

Хотя биосовместимость материала важна для всех эндотрахеальных трубок и других дыхательных путей, считалось, что это особенно важно для трубок, которые могут оставаться на месте в течение нескольких недель. Долговечность маркировки также необходимо учитывать в контексте продолжительности использования, периода времени, в течение которого маркировка должна быть разборчивой, и возможности контакта маркировки с веществом, которое может ухудшить качество маркировки.

Анестетики не будут контактировать с материалами для маркировки тюбиков в течение столь длительного периода времени, но эти вещества могут нанести вред материалам для маркировки [11].

A.6 Подпункт 5.2 – Испытание на биологическую безопасность

Данное требование является дополнением к требованиям к биологической оценке и тестированию, указанным в ISO 10993-1, поскольку эндотрахеальные трубки обеспечивают проход газа, а также контакт с телом пациента.

A.7 Таблица 1 – Основные размеры эндотрахеальных трубок

Таблица 1 была пересмотрена в третьем издании настоящего стандарта, чтобы включить размеры для размещения манжеты на эндотрахеальные трубки размером 3,0; 3,5; 4,0; и 4,5 дюйма. Ранее эти размеры не включались из-за ограниченного использования небольших эндотрахеальных трубок с манжетами, но в настоящее время они общеприняты и используются в качестве альтернативы эндотрахеальным трубкам без манжеты и эндотрахеальным трубкам типа Коула.

Основано на ряде опубликованных работ[17],[18],[19],[20] таблица 1, содержащая анатомические данные о неонатальных и педиатрических пациентах и о растущем использовании эндотрахеальных трубок с манжетой в популяции неонатальных и педиатрических пациентов, была обновлена, чтобы включить дополнительный столбец размеров C для использования на эндотрахеальные трубки, специально разработанные для новорожденных и педиатрических пациентов. Первоначальные размеры длины C по прежнему применимы к эндотрахеальным трубкам, предназначенным для широкой популяции пациентов. Анатомические аномалии или болезненные состояния могут потребовать использования эндотрахеальных трубок меньшего размера у взрослых пациентов, чем обычно требуется. Длина трахеи новорожденных и педиатрических пациентов значительно ограничивает пространство, доступное для конструктивных особенностей эндотрахеальной трубки, таких как угол скоса, глазок Мерфи, места крепления манжеты и длина манжеты. Это означает, что для новорожденных и педиатрических пациентов необходимы специально разработанные эндотрахеальные трубки, а не уменьшенные эндотрахеальные трубки, предназначенные для взрослых пациентов. Поскольку конструкция эндотрахеальных трубок для новорожденных и педиатрических пациентов является узкоспециализированной, единственной обязательной конструктивной характеристикой, предписываемой настоящим стандартом, является максимальное расстояние от дистального конца эндотрахеальной трубки до аппаратного конца надувной манжеты. Чтобы помочь производители при проектировании эндотрахеальных трубок для новорожденных и педиатрических пациентов руководствуются рекомендациями, приведенными в приложении Е. Данная информация содержит самые последние "современные данные" по этому вопросу.

В то время, как многие крупные клинические испытания подтверждают использование имеющихся в продаже детских эндотрахеальных трубок с манжетами [21],[22],[23], другие сообщают о неблагоприятных явлениях и указывают на отсутствие соглашения у изготовленных конструкций [24], [25]. Размер C в таблице 1 для размеров от 3,0 до 4,5 соответствует размерам, разработанным компанией путем соглашения участников систематического исследования ISO 5361.

A.8 Подпункт 6.3.2 – Коннекторы эндотрахеальных трубок

Была проведена оценка того, следует ли добавлять в настоящий стандарт описание усилия, необходимого для извлечения коннектора эндотрахеальной трубки из эндотрахеальной трубки. Был распространен опрос, чтобы установить, есть ли общие черты в существующих спецификациях и методах тестирований между производителями, которые могли бы помочь сформировать общее мнение относительно точных спецификаций для включения в настоящий стандарт. Основываясь на результатах обследования и анализа данных, невозможно установить спецификацию для демонтажа коннектора из-за больших различий в результатах, различных методов тестирований, используемых производителями, и несоответствия типичных используемых методов тестирований и действий по демонтажу (обычно вытягивание под углом в сочетании с поворотом) пользователя.

A.9 Подпункт 6.4 – Скос

Понятно, что другие конфигурации скосов могут быть приемлемыми, но существующая рекомендация по обращенному влево скосу, не был изменен, поскольку считалось, что он обеспечивает более удобное использование и более четкую видимость голосовых связок во время интубации.

A.10 Подпункт 6.5 – Манжеты для эндотрахеальных трубок

Требования к безопасности манжет для эндотрахеальных трубок были повышены в связи с важнейшей функцией манжеты – защищать дыхательные пути, ограничивать утечку газа и аспирацию жидкостей.

Требования, добавленные в этот подраздел, были взяты из более ранних версий              ASTM F1242 для согласования предельных значений давления с ISO 80601-2–12.

A.11 Подпункт 6.5.6 – Герметизация трахеи

Требования к характеристикам по эксплуатации манжет эндотрахеальных трубок связаны с общепризнанной необходимостью герметизации трахеи с использованием так называемых манжет большого объема с низким давлением, чтобы снизить риск гиповентиляции и аспирации, ограничивая при этом повреждение слизистой оболочки трахеи. Требования и методы тестирований аналогичны тем, о которых сообщают многие исследователи на протяжении более 30 лет. Ранние исследователи использовали анатомически масштабированные D-образные модели трахеи, пригодные для оценки лишь ограниченного диапазона размеров эндотрахеальных трубок [11],[26],[27]. В рамках четвертого издания, рекомендуется использовать стеклянные или пластиковые цилиндры в качестве моделей трахей для уменьшения межлабораторных различий, связанных с более сложными моделями, и для стандартизации более широкого диапазона размеров цилиндрических моделей трахеи.

A.12 Подпункт 6.6.8 – Коннектор Luer

Необходимо обеспечить средство для быстрого и безопасного надувания манжеты, которое было бы легко доступно всем операторам при любых условиях, особенно при чрезвычайных ситуациях дыхательных путей. Обычный шприц для внутривенного введения с разъемом Luer был выбран, так как он легко доступен всем поставщикам медицинских услуг по всему миру и это обеспечивает большой запас прочности и удобства использования. Значимость риска, связанного с опасным состоянием неправильного подключения, была рассмотрена и оценена как очень низкая из-за низкой частоты. Рассматривалось использование уникальных коннекторов с небольшим отверстием, предназначенных для предотвращения неправильного подключения, но остаточный риск, связанный с необходимостью использования специальных устройств для надувания, в которых используются эти уникальные коннекторы, был больше, чем риск неправильного подключения.

A.13 Подпункт 6.7 – Искривление эндотрахеальной трубки

Современные эндотрахеальные трубки изготавливаются из гибкого материала, предназначенного для размягчения при температуре тела и соответствия анатомическим особенностям пациента. Эти типы трубок приносят пользу пациентам, но из-за природы используемых материалов радиус кривизны при изготовлении будет варьироваться в большей степени.

Измерение радиуса кривизны также вносит вариабельность в результаты, поскольку размещение трубки в измерительном приборе или сам акт измерения могут изменить радиус кривизны эндотрахеальной трубки. Было решено, что размерные спецификации для радиуса кривизны являются чрезмерно предписывающими. Обсуждалось, что меньшие радиусы могут принести пользу пользователю, особенно при использовании видеоларингоскопа. Поэтому минимальная спецификация была удалена. Трахеальная трубка теперь может иметь меньший радиус кривизны, чем это было предусмотрено исторически, но радиус кривизны не может превышать 180 мм.

Для эндотрахеальных трубок типа Magill, которые могут быть изготавливается из материалов, которые позволяют производить и измерять в пределах этого допуска. Трахеальные трубки типа Magill первоначально изготавливались из красной резины и имели гораздо меньший радиус, который, как сообщается, был сформирован сэром Айвеном Мэгиллом, хранящим трубки в круглойформе для печенья. В клинических материалах сообщалось, что большинство пациентов могут быть интубированы трубкой с гораздо меньшим радиусом кривизны и что большинство пациентов, которых трудно интубировать, могут быть интубированы только с трубкой с гораздо меньшим радиусом кривизны. Исторически широко используемый радиус кривизны, равный (140 ± 20) мм, способствовал возникновению многих трудностей при интубации, часто требуя использования стилета или бужа, в которых не было бы необходимости, если бы трубки имели соответствующие диаметру радиусы. Для многих современных видеоларингоскопов, предназначенных для облегчения интубации за счет наличия чипа камеры на кончике, обеспечивающего большую кривизну лезвия, требуется трубка с гораздо меньшим диаметром. Исключение, спецификации радиуса позволило бы производить трубки, которые были бы намного безопаснее для пациентов и больше подходили бы для использования с современными ларингоскопами.

A.14 Подпункт 6.9 – Рентгеноконтрастный маркер

Требование к рентгеноконтрастным маркерам предназначено для обеспечения визуализации эндотрахеальной трубки, когда требуется проверка глубины интубации. Первоначально это требовалось в стандарте ANSI Z-79.16, где было указано, что для длительной интубации, в отличие от кратковременного использования, рентгеноконтрастная маркировка имеет большое значение, чтобы проверить положение наконечника трубки по отношению к гортани и килю трахеи.

A.15 Подпункт 6.10 – Сопротивление перегибу

Перегиб и коллапс эндотрахеальной трубки обычно связаны с риском усиления дыхательной функции и гипоксии даже у пациентов, которым проводится искусственная вентиляция легких. Перегиб и коллапс эндотрахеальной трубки также часто связаны с трудностями при установке и извлечении бронхоскопов или всасывающих катетеров.

Измерение сопротивления перегибу, используемое в данном тестировании, аналогично измерению, приведенному в приложении С, и требует прохождения того же стального шарика.

A.16 Подпункт 6.11 – Глазок Мерфи

Глазок Мерфи был введен для обеспечения альтернативного отверстия на конце эндотрахеальных трубок пациента в случаие единичной неисправности, возникающей из-за прилегания дистального конца к слизистой оболочке трахеи, закупорки слизистой пробкой или сгустком. Кроме того, это обеспечивало возможность аэрации правой верхней доли легкого в случае проведения эндобронхиальной интубации.

A.17 Подпункт 9.4 f) – Пример, Примечание 2

Один из примеров дополнительных меток, которые могут быть нанесены для облегчения позиционирования эндотрахеальной трубки внутри трахеи.

Условные обозначения:

- – пять (5) черных горизонтальных линий шириной приблизительно 1 мм;

- – черные вертикальные линии шириной примерно 1 мм, расположенные на расстоянии 1 мм друг от друга;

- – исходное значение (от 28 до 32) мм от верхнего края манжеты, ширина не менее 70°;

- – аппаратный конец меток;

- – переход;

- – голосовые связки;

- – отметка должна составлять от 340° до 20°, измеренных по часовой стрелке от

______________

ᵃ    внутренней кривизны по длинной оси (от 9,5 до 10,5) мм.

Примечание – Исходные значения, приведенные в разделе 3, приведены только для примера.

Рисунок A.1 – Пример дополнительных меток, облегчающих внутреннее позиционирование эндотрахеальной трубки

A.18 Подпункт 9.5 e) – Инструкция по применению

Настоящий стандарт требует, чтобы диаметр манжеты был указан на упаковке устройства, поскольку эта информация позволяет врачу подобрать изделие в соответствии с областью применения. Характеристики эндотрахеальных трубок с манжетами, имеющие клиническое значение, могут быть охарактеризованы сочетанием внутреннего и наружного диаметров трубки, а также диаметром манжеты. Соотношение между диаметром манжеты и диаметром трахеи является одним из факторов, определяющих давление внутри манжеты, необходимое для обеспечения герметичности.

Чрезмерное давление на стенку трахеи может затруднить капиллярный кровоток.

Для трубок с манжетами, предназначенных для повторного использования, информация о диаметре манжеты должна быть указана на упаковке или инструкции по применению, но не на самой трубке. Это связано с тем, что повторное использование может изменить эластичные свойства и, следовательно, диаметр манжеты.

A.19 Приложение D – Метод определения грыжи манжеты

Грыжа манжеты – термин, широко распространенный в клинической анестезиологической практике. Он используется для описания манжеты, которая чрезмерно выступает на своем конце для пациента, так что она частично или полностью закрывает отверстие на скосе. Грыжа может быть вызвана целым рядом причин, как по отдельности, так и в сочетании. К ним относятся чрезмерное надувание манжеты, втягивание трубки при надувании манжеты и износ материала манжеты.

A.20 Приложение F – Метод тестирования герметичности трахеи

Целью данной процедуры стендовых испытаний является оценка эффективности герметичности манжеты путем установления фиксированного набора воспроизводимых критериев и методов, которые могут быть использованы для сравнения характеристик герметизации.

Процедура стандартизирована для уменьшения вариабельности от теста к тесту и устранения влияния как можно большего числа посторонних переменных.

Чтобы обеспечить герметизацию трахеи, манжета должна быть сконструирована с достаточным диаметром и объемом, чтобы свести к минимуму повреждение трахеи давлением и в то же время компенсировать:

- трахеи разного размера;

- расширение трахеи во время длительной вентиляции;

- уменьшение объема манжеты, поскольку манжета сжимается из-за повышения давления на вдохе во время искусственной вентиляции легких[28].

Таким образом, проверка герметичности трахеи проводится в прозрачных цилиндрах, как указано в приложении F, которые представляют минимальный и максимальный диапазон диаметров трахеи, в котором предназначен для использования эндотрахеальный зонд определенного размера.

Стендовое испытание предназначено для сравнения характеристик герметизации манжеты эндотрахеальных трубок только в лабораторных условиях. Стендовый тест не сконфигурирован и не предназначен для прогнозирования производительности в клинических условиях.

Приложение В

(информационное)

Руководство по проектированию эндотрахеальных трубок и коннекторов эндотрахеальных трубок

B.1 Коннекторы эндотрахеальных трубок должны быть легкими, но обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять деформации при нормальных условиях использования.

B.2 Коннекторы эндотрахеальных трубок должны быть сконструированы таким образом, чтобы иметь минимальное мертвое пространство и оказывать минимальное сопротивление потоку газа. Просвет должен быть ровным и свободным от выступов.

B.3 Коннекторы эндотрахеальных трубок могут быть снабжены выступами, плоскостями или другими средствами для облегчения соединения и отсоединения, при условии, что все выступы хорошо закруглены.

B.4 В коннектор эндотрахеальной трубки может быть встроено удерживающее или защелкивающееся устрой ство для обеспечения дополнительной надежности крепления конических коннекторов.

B.5 Любые выступы (например, крючки, выступы или шпильки) должны быть сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму риск зацепления за хирургические повязки или другое оборудование.

B.6 Эндорахеальные трубки и коннекторы для эндотрахеальных трубок, а также маркировочные материалы, используемые на эндотрахеальных трубках при нормальных условиях эксплуатации, должны быть устойчивы к разрушению при обычно используемых концентрациях паров и газовых анестетиков.

B.7 При установке эндотрахеальная трубка должна быть достаточно гибкой и мягкой, чтобы соответствовать анатомии пациента, не оказывая чрезмерного давления на ткани тела.

B.8 Материалы, используемые для изготовления эндотрахеальной трубки, должны обладать достаточной жесткостью, чтобы обеспечить возможность изготовления трубки с максимально тонкой стенкой, которая в то же время сохраняет устойчивость к разрушению и перегибу.

B.9 Размеры длины трахеи и производный размер «C» в таблице 1.

Эндотрахеальные трубки обычно используются у детей и новорожденных. Манжетная эндотрахеальная трубка обычно используется меньше. Размеры педиатрических и неонатальных пациентов ограничивают доступную длину трахеи, затрудняя введение кончика эндотрахеальной трубки в трахею. Ограниченная длина трахеи обусловливает конструктивные решения по углу скоса, размеру глаза Мерфи (если таковой имеется), длине и положению манжеты, а глубина голосовой щели указывает на критическое положение.

Неправильно сконструированная трубка может привести к ситуации, когда для того, чтобы поместить манжету ниже голосовых связок, кончик трубки находится в бронхе или слишком близко к килю трахеи. И наоборот, неправильно сконструированная трубка, и в частности, неправильно расположенные метки глубины голосовой щели могут привести к тому, что кончик трубки не будет введен на безопасную глубину трахею, что приведет к риску случайной экстубации.

Чтобы помочь в принятии конструктивных решений для той части трубки, которая будет введена в трахею, была получена информация из опубликованных анатомических исследований нижних дыхательных путей новорожденных и педиатрических пациентов. Информация содержится в таблице B.1.

В таблице приведены значения измерения «C» трахеальных трубок, которые предназначены для использования у неонатальных и педиатрических пациентов. Данные значения рассчитаны на основе опубликованной длины трахеи от голосовых связок (VC) до киля треахеи, за вычетом опубликованных данных о длине подсвязки (от голосовой связки до выхода перстневидного хряща). Это определило длину трахеи в целевой популяции. Для расчета размера «С» предполагается, что наконечник трубки будет расположен на глубине, которая составляет 66 % длины трахеи, как показано на рисунке.

Рисунок В.1. Чтобы присвоить размер «С» каждому размеру трахеальной трубки, анатомические данные были соотнесены к размеру трахеальной трубки на основе опубликованных рекомендаций по выбору размера трахеальной трубки для конкретного пациента.

Условные обозначения:

- – голосовые связки;

- – подсвязка;

- – перстневидный хрящ;

- – трахея;

- – киль трахеи;

С  – максимальное расстояние от дистального конца до аппаратного конца манжеты.

Рисунок В.1 – Демонстрация проанализированных анатомических особенностей и положения трубки

| Таблица B.1 – Данные, использованные при расчете размера 1 для эндотрахеальных трубок, предназначенных для использования у новорожденных и педиатрических пациентов | Размер «C'»e | 25 | 28 | 32 | 36 | 43 | 48 | 48f | 52 | 59 |  |  | ________________ а Исследование Эккеля и др. [19] сообщали о результатах за период до 60 месяцев с шагом в 12 месяцев. Средняя длина, указанная в этом анализе для возрастной категории от 2 до 4 лет, была средней для 26-36 и категории 37-48 месяцев. b Исследование Эккеля и др. [19] не сообщали о значениях выше 60 месяцев. c Исследование Сирисопаны и др. [20] сообщили, что субхондриальная длина сегмента в представлена уравнением средней длины (SG) в мм = 7,8 + 0,03 × скорректированный возраст (в месяцах). d Статья Вай са и др. [17] не охватывал возрастную категорию от 16 до 20 лет. Исследование Грискома и Воля [18] дей ствительно охватывали эту категорию, поэтому для этого возрастного диапазона использовались исключительно данные для данного исследования. e Поскольку размер "C", рассчитанный с использованием данных приведенного выше анализа, был больше для трахеальных трубок диаметром (7,5 и 8,0) мм, было решено сохранить первоначальный размер "C" для этих размеров изделий в качестве более консервативного подхода. f Средняя длина трахеи, указанная в статье Вай са и др. [17] незначительно снижается в возрастной категории от 10 до 12 лет, что приводит к уменьшению рекомендуемого размера C на 6,0 мм трахеальная трубка по сравнению с размером 5,5 мм. Поскольку имеются убедительные доказательства положительной корреляции между возрастом и длиной трахеи, о которой сообщалось в многочисленных исследованиях, это снижение средней длины трахеи, вероятно, является статистической аномалией , основанной на ограниченном размере выборки в исследовании. Поэтому рекомендуется установить размер "C" для размеров (6,0 и 5,5) мм одинаковым, а не устанавливать размер 6,0 мм меньше, чем 5,5 мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер трубки для каждого пациента | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |  |
|  | 2/3 от верхней частй длины трахеи | 29,5 | 34,5 | 42,8 | 51,1 | 55,7 | 57,3 | 61,8 | 68,5 | 68,0 | н/а | н/а |  |
|  | 2/3 от минима-льной длины трахеи | 19,1 | 22,2 | 26,5 | 25,9 | 27,7 | 36,8 | 40,3 | 45,9 | 45,7 | н/а | н/а |  |
|  | 2/3 от средней длины трахеи | 25,2 | 27,9 | 32,3 | 36,3 | 43,4 | 47,8 | 47,3 | 51,6 | 59,3 | 72,0 | 72,5 |  |
|  | Средняя субхор- дальная длина [19] | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 11,2 | 11,7 | 12,7 | 13,6 | н/а | н/а |  |
|  | Субхор-дальная длинас [20] | 8,0 | 8,3 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 11,2 | 11,7 | 12,7 | 13,6 | 13,9 | 14,6 |  |
|  | Субхор-дальная длина [19] | 7,0 | 8,0 | 9,4а | 10,7b | - b | -b | -b | -b | -b | н/аb | н/аb |  |
|  | Длина трахеи [18] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 124,5 |  |
|  | Макси-мальная длина трахеи [17] | 52,2 | 60,5 | 73,9 | 87,6 | 94,7 | 98,1 | 105,4 | 116,4 | 116,6d | н/а | н/а |  |
|  | Мини-мальная длина трахеи 17] | 36,4 | 41,8 | 49,2 | 49,4 | 52,3 | 67,0 | 72,8 | 82,2 | 82,9 | н/а | н/а |  |
|  | Длина трахеи [17] | 45,6 | 50,5 | 58,0 | 65,2 | 76,0 | 83,6 | 83,4 | 90,8 | 103,4 | н/а | н/а |  |
|  | Возраст (месяцы) [17] | 5,0 | 17,5 | 32,5 | 61,25 | 83,75 | 113,75 | 130,0 | 162,5 | 193,75 | н/а | н/а |  |
|  | Средний возраст (лет) [17] | 0,4 | 1,4 | 2,6 | 4,9 | 6,7 | 9,1 | 10,4 | 13,0 | 15,5 | н/а | н/а |  |
|  | Средний возраст для каждой категории в месяцах | 6 | 18 | 36 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 180 | 204 | 228 |  |
|  | Возрастной диапазон (годы) на каждого Категория для анализа | >1 | 1 до 2 | 2 до 4 | 4 до 6 | 6 до 8 | 8 до 10 | 10 до 12 | 12 до 14 | 14 до 16 | 16 до 18 | 18 до 20 |  |

Вспомогательные данные из информации, содержащейся в таблице B.1, содержатся в таблице B.2. Основным источником информации в таблице B.1 являются размеры длины трахеи, приведенные в работе Weiss et al.[17]

Данные, содержащиеся в таблице В.2, были получены из статей, на которые ссылаются как на 5, 6 и 7 в статье Вайса и др. Таблица B.2 включена для обеспечения прозрачности в отношении источника данных, содержащихся в таблице B.1.

Таблица B.2 – Вспомогательная информация для таблицы B.1.

| Возрастн ой диапазон (годы) для каждой катего- ри и для анализа [30] | Средний возраст для каждой категории в месяцах [30] | Самый короткая длина трахеи в каждой возраст- н ой группе [30] | Возраст (лет) [30] | Возраст (месяцы) [30] | Длина трахеи a[18] | Возраст (лет) [18] | Возраст (месяцы) [18] | Средняя длина трахеи b[18] | Средняя длина трахеи для мальчиков и девочек [18] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >1 | 6 | 39,4 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо |
| 1 to 2 | 18 | 43 | 1 | 12 | 54 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | 54 |
| 2 to 4 | 36 | 46,6 | 3,2 | 38,4 | 64 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | 64 |
| 4 to 6 | 60 | 53,8 | 4,9 | 58,8 | 72 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | 72 |
| 6 to 8 | 84 | 61 | 6,5 | 78 | 82 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | 82 |
| 8 to 10 | 108 | 68,2 | 9,2 | 110,4 | 88 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | 88 |
| 10 to 12 | 132 | 75,4 | 11,2 | 134,4 | 100 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | 100 |
| 12 to 14 | 156 | 82,5 | 13,2 | 158,4 | 108 | не приме-нимо | не приме-нимо | не приме-нимо | 108 |
| 14 to 16 | 180 | 89,7 | 15,1 | 181,2 | 112 | 15 | 180 | 124 | 118 |
| 16 to 18 | 204 | n/a | 16,7 | 200,4 | 122 | 16,8 | 201,6 | 124 | 123 |
| 18 to 20 | 228 | n/a | 18,6 | 223,2 | 118 | 19,2 | 230,4 | 131 | 124,5 |
| Вспомогательные данные для расчета неонатального и педиатрического измерения «С». Размеры длины трахеи, приведенные в ссылке [17], обобщены в данной таблице. _______________ а В среднем девочки и мальчики в возрасте до 14 лет, затем только девочки. b Мальчики в возрасте 14 лет и старше сообщали об этом отдельно в газете. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.10 Опорный диаметр манжеты

Если эндотрахеальная трубка сконструирована манжетой, у которой диаметр покоя манжеты (CRD) больше диаметра трахеи пациента. CRD должен составлять 120 % от наибольшей площади поперечного сечения возрастной трахеи, чтобы покрыть слизистую оболочку трахеи неправильной формы.

Размер манжеты является важным фактором, влияющим на герметичность манжеты. Если манжета слишком велика, то в манжете на стыке со стенкой трахеи образуются лишние складки. Эти складки ограничат способность манжеты создавать герметичность в трахее.

Согласно автору Фишер и др. [29] даны рекомендации по диаметрам опорной манжеты эндотрахеальной трубки, основанные на возрастных анатомических особенностях.

B.11 Выбор размера трубки по внутреннему диаметру (ID) в зависимости от возраста

Внутренний диаметр – это исторически сложившийся технический параметр, используемый для определения эндотрахеальной трубки. Исторически выбор эндотрахеальной трубки для пациента основывался на возрастной формуле идентификации трубки. Доказано, что формула Мотоямы обеспечивает высокую вероятность установки трубки в дыхательных путях ребенка и в основном используется для подбора детских трубок с манжетами. Формула Мicrocuff (Weiss et al., BJA 2009) был модифицирован по формуле Мотоямы (диаметр манжеты (от 3,0 до 3,5) мм).

Доступны и другие формулы для выбора эндотрахеальной трубки подходящего размера для пациента, однако размеры эндотрахеальной трубки должны основываться на анатомических данных дыхательных путей.

Возможно, что рост/длина тела лучше коррелирует с размерами дыхательных путей; однако выбор размера трубки в зависимости от возраста по-прежнему является стандартом при выборе эндотрахеальной трубки у детей с рождения (доношенных).

Идентификатор детских эндотрахеальных трубок имеет решающее значение, поскольку волоконнооптические бронхоскопы и катетеры для замены трубок могут застревать внутри трубки, если идентификатор не соответствует спецификации, подробно описанной в настоящем стандарте.

B.12 Наружный диаметр

Для эндотрахеальных трубок, предназначенных для использования у новорожденных и педиатрических пациентов, наружный диаметр (OD) имеет решающее значение, поскольку от него зависит способность врача ввести трубку в трахею пациента. Для каждого указанного размера эндотрахеальной трубки наружный диаметр должен быть сведен к минимуму, чтобы облегчить введение эндотрахеальной трубки максимально возможного размера конкретному пациенту, обеспечивая максимальный поток воздуха при минимальном сопротивлении потоку. Однако необходимо учитывать риск перегиба и обрушения трубы из-за недостаточной толщины стенок, если наружный диаметр чрезмерно уменьшен.

B.13 Радиус кривизны

Видеоларингоскопы, предназначенные для облегчения интубации за счет наличия камеры на кончике, обеспечивающей большую кривизну лезвия ларингоскопа. Преимуществом может быть эндотрахеальная трубка с меньшим радиусом кривизны, в большей степени совпадающая с кривизной видеоларингоскопа.

Приложение С

(обязательное)

Определение диаметра манжеты

С.1 Принцип

Диаметр манжеты измеряется, когда манжета надувается внутренним давлением, которое устраняет складки, но сводит к минимуму растяжение ее стенок.

C.2 Устройство

Средство для наполнения манжеты достаточным количеством воздуха для создания внутреннего давления 2,0 кПа ± 5 %.

С.3 Процедура

C.3.1 Накачать манжету достаточным количеством воздуха, чтобы создать внутреннее давление 2,0 ± 0,1 кПа, и дать ему стабилизироваться в течение 5 мин при температуре         23 ± 2 °C, поддерживая это давление. Для самонадувающихся манжет дать манжете возможность стабилизировать в развернутом положении в течение 5 мин при температуре 23 ± 2 °C.

C.3.2 Расположить плоскость максимального диаметра манжеты перпендикулярно оси трубки. Измерить диаметр манжеты в четырех местах (с интервалом в 45°), вращая эндотрахеальную трубку.

C.4 Выражение результатов

Вычислить среднее арифметическое измерений, полученных в С.3.2, и выразить результат в миллиметрах с точностью до двух знаков после запятой.

Приложение D

(обязательное)

Метод испытания на повреждение манжетной трубки

Примечание – Руководство или обоснование для данного подпункта содержится в приложении A.19.

D.1 Принцип

Сопротивление повреждению трубки из-за давления внутри манжеты проверяется путем пропускания стального шарика через просвет эндотрахеальной трубки с надутой манжетой внутри прозрачного цилиндра.

D.2 Устройство

D.2.1 Прозрачный цилиндр, изготовленный из стекла или жесткого пластика, имеющий длину, по меньшей мере, в два раза превышающую эффективную длину манжеты, и внутренний диаметр в пределах 5 % разницы между диаметром манжеты и        50 % разницы диаметра манжеты и отмеченного наружного диаметра исследуемой трахеальной трубки (см. рисунок D.1).

D.2.2 Водяная баня с термостатическим управлением при температуре (40 ± 1) °C.

D.2.3 Система подачи воздуха, способная подавать воздух при давлениях, указанных в таблице D.1.

D.2.4 Устройство индикации давления воздуха, способное показывать давления, указанные в таблице D.1, с точностью ± 5%.

D.2.5 Стальной шарик диаметром 75 % от указанного размера (номинального внутреннего диаметра) трахеальной трубки, проходящей тестирование.

Таблица D.1 – Выбор тестируемого давления при надувании

| Контрольное давление | Тестируемое давление |
| --- | --- |
| ≤ 16,6 кПа | Контрольное давление или 2,7 кПа, и больше |
| > 16,6 кПа или ≤ 33,3 кПа | 33,3 кПа |
| > 33,3 кПа | Контрольное давление |

D.3 Процедура

D.3.1 Установить устройство, как показано на рисунке D.1.

Условные обозначения:

- – аппаратный конец;

- – эндотрахеальная трубка;

- – контрольный баллон;

- – тройник с соединителем для установки надувной трубки;

- – устройство для индикации давления;

- – запорный кран;

- – подача воздуха;

- – надувная трубка;

- – манжета;

- – водяная баня при температуре (40 ± 1) °C;

- – прозрачный цилиндр;

- – дистальный конец.

Рисунок D.1 – Устройство для испытания труб на повреждение

D.3.2 Поместить конец трахеальной трубки пациента в прозрачный цилиндр (см. D.2.1) таким образом, чтобы манжета располагалась по центру.

D.3.3 Подсоединить надувную трубку к системе подачи воздуха.

D.3.4 Накачать манжету воздухом до тех пор, пока она не соприкоснется по окружности с внутренней поверхностью прозрачного цилиндра.

Примечание – Для прозрачных манжет добавление небольшого количества красителя (например, чернил) может помочь определить точку контакта по окружности.

D.3.5 Погрузить трахеальную трубку и прозрачный цилиндр в водяную баню (D.2.2) при температуре (40 ± 1) °C.

D.3.6 Отрегулировать объем воздуха в манжете таким образом, чтобы обеспечивался только круговой контакт с внутренней стенкой прозрачного цилиндра.

D.3.7 После 30 мин пребывания на водяной бане и регулировки объема воздуха в манжете таким образом, чтобы контакт по окружности поддерживался только частично, записать (D.2.4) давление в манжете (контрольное давление в манжете). Выбрать тестируемое давление для надувания, соответствующее рекомендованному давлению в соответствии с данными, приведенными в таблице D.1.

D.3.8 Вставив трахеальную трубку в прозрачную трубку, надуть манжету воздухом до тестируемого давления, определенного в D.3.1–D.3.7, и поддерживать давление в течение 24 ч на водяной бане при температуре (40 ± 1) °C.

D.3.9 По истечении 24-часового периода кондиционирования проверить давление в манжете и при необходимости отрегулировать его. Проверить проходимость просвета, опустив стальной шарик (D.2.5) в просвет трубки.

D.4 Выражение результатов

Записать, свободно ли стальной шарик проходит через трубку.

Приложение Е

(обязательное)

Способ определения грыжи манжеты

E.1 Принцип

Склонность манжеты к выпячиванию за пределы плоскости, перпендикулярной к длинной оси трубки, у ближайшего края скоса проверяется путем приложения осевого усилия, когда манжета надувается внутри прозрачной трубки.

E.2 Устройство

Устройство E.2.1, как указано в D.2.1, D.2.2, D.2.3 и D.2.4.

E.2.2 Масса, указанная в таблице E.1

E.3 Процедура

E.3.1 Поместив трахеальную трубку в прозрачный цилиндр (см. D.2.1), надуть манжету воздухом (см. D.2.3) на тестируемое давление для надувания, определенное в приложении D, но с использованием не менее 5,4 кПа, и поддерживать давление в течение 24 ч на водяной бане (см. D.2.2) при температуре (40 ± 1) °C.

E.3.2 По истечении 24-часового периода выдержки вынуть трахеальную трубку и прозрачную пробирку из водяной бани. Проверить давление в манжете и при необходимости отрегулировать его.

E.3.3 Перевернуть трахеальную трубку и прозрачную пробирку и, удерживая прозрачную пробирку в фиксированном положении, осторожно отсыпать соответствующую массу, как указано в таблице E.1, из трахеальной трубки, как показано на Рисунке E.1, в течение не менее 60 с.

E.3.4 Проверить, не выходит ли какая-либо часть надутой манжеты за пределы ближайшего края скоса, как показано на рисунке E.1. Продолжать тестирование, постепенно сдувая манжету в течение периода не менее 10 с, непрерывно наблюдая за конфигурацией манжеты.

Таблица E.1 – Тестовая масса для определенных размеров трахеальных трубок

| Обозначенный размер, мм | Масса, г |
| --- | --- |
| От 2,5 до 3,5 | 40 |
| 4,0 до 5,0 | 65 |
| 5,5 до 6,0 | 90 |
| ≥ 6,5 | 100 |

E.4 Выражение результатов

Записать, выходит ли какая-либо часть надутой манжеты за пределы ближайшего края скоса, как показано на рисунке E.1.

Условные обозначения:

- – ближайший край скоса;

- – предел деформации манжеты;

- – прозрачная трубка;

- – надутая манжета;

- – надувная трубка;

- – масса/весомость.

Рисунок E.1 – Устройство для тетирования на грыжу манжеты

Приложение F

(обязательное)

Способ определения герметичности трахеи

F.1 Принцип

Данный метод тестирования предназначен для определения степени утечки при давлении в манжете, не превышающем 2,7 кПа (27 см H2O) для минимального и максимального диаметров трахеи, при которых предполагается использовать указанный размер трахеальной трубки. Информация о характеристиках, полученная при использовании этого метода стендовых тестирований, предназначена для сравнения характеристик герметизации манжет трахеальных трубок только в лабораторных условиях и не предназначена для прогнозирования характеристик в клинических условиях.

Примечание – Руководство или обоснование для данного приложения содержится в А.20.

F.2 Устройство

F.2.1 Прозрачные цилиндры, изготовленные из жесткого материала, имеющие длину, эквивалентную сумме расстояния между наконечником исследуемой трахеальной трубки и аппаратным концом манжеты трахеальной трубки плюс минимум 10 см. Внутренние диаметры прозрачных цилиндров должны быть эквивалентны максимальному и минимальному диаметрам трахеи, в которую испытуемая трахеальная трубка предназначена для использования.

F.2.2 Дистиллированная или деионизированная вода, при температуре тела (от 37 °C до 39 °C), в объеме, достаточном для завершения теста.

F.2.3 Аналитические весы или баланс массы с минимальным пределом количественного определения 0,01 г.

F.2.4 Контейнер для сбора и взвешивания воды, которая просачивается через надутую манжету.

F.2.5 Устройство контроля и индикации давления воздуха, способное показывать давление надувания манжеты между 0,0 кПа и 6,0 кПа с точностью ± 2 %.

F.2.6 Таймер/секундомер с ограничением времени измерения в 1 с.

F.2.7 Минимум 30 трахеальных трубок одинакового установленного размера (номинальный внутренний диаметр).

F.2.8 Средство для поддержания 5-сантиметрового столба воды над манжетой путем подачи воды из резервуара в прозрачный цилиндр со скоростью, эквивалентной скорости утечки. Можно использовать и другие механизмы для поддержания 5-сантиметрового столба воды над манжетой.

F.2.9 Шприц для накачивания градуированной манжеты.

F.3 Процедура

F.3.1 Необходимо провести весь тест при температуре тела (от 37 °C до 39 °C). Собрать прибор, используя прозрачный цилиндр с внутренним диаметром, который соответствует максимальному диаметру трахеи для использования которого предназначен указанный размер трахеальной трубки (см. рисунок F.1).
         F.3.2 Подготовить трахеальную трубку, как описано в инструкции производителя по применению. Если указано, что на манжету наносится смазка или любое другое вещество, указать тип и количество нанесенного вещества. Поместить исследуемую трахеальную трубку внутрь прозрачного цилиндра (F.2.1) на глубину, которая выравнивает кончик трахеальной трубки с нижним краем прозрачного цилиндра, обеспечивая тем самым расстояние не менее 10 см между аппаратным концом надутой манжеты и верхним краем прозрачного цилиндра.

Надуть манжету воздухом при испытательном давлении не более 2,7 кПа.

F.3.3 Подготовить трахеальную трубку и прозрачный цилиндр в водяной бане, поддерживаемой между 37 °C и 39 °C в течение (15–30) мин.

F.3.4 Подвесить прозрачный цилиндр над емкостью для сбора воды и аналитическими весами (см. рисунок F.1). Убедиться, что избыток воды, оставшийся на этапе кондиционирования, удален из испытательного цилиндра.

F.3.5 Отрегулировать давление в манжете до желаемого испытательного давления (не более 2,7 кПа). Записать это давление как PC0 и поддерживать его на уровне ± 0,1 кПа. Использовать одинаковое испытательное давление для всех тестируемых образцов для каждого тестируемого размера трахеи.

F.3.6 Наполнить прозрачный баллон над надутой манжетой дистиллированной или разбавленной водой температурой от 37 °C до 39 °C до уровня воды на 5 ± 0,5 см выше самой верхней точки соприкосновения надутой манжеты и прозрачного баллона. Установить аналитические весы или весы для измерения массы жидкости, содержащейся в камере сбора, на ноль и начать отсчет времени теста с этого момента. Поддерживать данный уровень жидкости на протяжении всего теста.

F.3.7 Через 10 мин (T10) записать давление в манжете, PC10 и массу воды, W10.

Рассчитать объем воды, собранной за период тестирования. Рассчитать скорость утечки воды в см³/ч с точностью до 0,1 см³/ч.

Примечание – Плотность дистиллированной или разбавленной воды составляет 1 г на см³.

F.3.8 Повторить тест в прозрачном цилиндре, используя минимум 30 различных образцов трахеальных трубок, помеченных одинаковым размером.

F.3.9 Повторить шаги с F.3.1 по F.3.7, используя прозрачный цилиндр с внутренним диаметром, соответствующему минимальному диаметру трахеи, для которой предназначена указанная трахеальная трубка.

F.4 Выражение результатов

Подготовить таблицу данных, включающую давление надувания манжеты PC0 и PC10, а также скорость утечки воды из каждой тестируемой трахеальной трубки заданного маркированного размера и внутренний диаметр (до 0,1 мм) минимального и максимального прозрачного цилиндра, который использовался в каждом испытании (см. 9.5 перечисление l) i)).

Выразить результат в виде диапазона скорости утечки, представленного в виде 50-го и 90-го процентилей протестированных образцов минимум для 30 трахеальных трубок.

Условные обозначения:

- – эндотрахеальная трубка;

- – прозрачный цилиндр;

- – надутая манжета;

- – контейнер для сбора жидкости;

- – аналитический баланс;

- – аппаратный конец манжеты;

- – уровень жидкости (на 5 см выше аппаратного конца надутой манжеты);

- – сифонная трубка и резервуар для воды;

- – контрольный баллон;

- – устройство для индикации давления;

- – тройник;

- – запорный кран;

- – подача воздуха.

Рисунок F.1 – Устройство для проверки герметичности трахеи

Приложение G

(информационное)

Идентификация опасности для оценки риска

G.1 Потенциальные опасности, связанные с установкой, удалением и использованием эндотрахеальных трубок.

Примечание – Данный список не является исчерпывающим для всех устройств, попадающих под действие настоящего стандарта, но он содержит рекомендации по оценке рисков. Не все опасности применимы к каждому типу эндотрахеальной трубки.

- Травма – механическая или физиологическая травма окружающих тканей, вызывающая следующее:

- незначительные ссадины, отек и воспаление (носоглотка, окологлоточная область, трахея, бронхи);

- боль в горле (временная или продолжительная);

- кровотечение или гематома или и то, и другое (носоглотка, окологлоточная область, трахея, бронх);

- повреждение зубов;

- повреждение голосовых связок (травма, изъязвление, перепонка, стеноз, отек, фиброз, рубец, паралич, парез, гранулема, дисфония, стридор, аспирация, затрудненное дыхание);

- инфекция (рожа, абсцесс, носоглотка, окологлоточная область, трахея, бронх);

- невропатия, временная или постоянная, черепных или периферических нервов;

- травма черпаловидного хряща или вывих;

- отек или воспаление слюнной железы;

- травма надгортанника;

- травма шейного отдела позвоночника или спинного мозга: паралич, парез, невропатия;

- повреждение трахеи (язвы, некроз, гранулема, рубец, фиброз, эрозии, ожоги, перфорация, стеноз);

- образование свищей (сосудистых, пищеводных);

- вывих или подвывих височно-нижнечелюстного сустава.

- Недостаточная оксигенация и/или вентиляция легких, приводящие к гипоксии и/или гиперкарбии вследствие следующего:

- отсоединение от дыхательного контура;

- утечка дыхательных газов из-за ненадлежащего уплотнения;

- непроходимость, перегиб, инородное тело, выделения;

- бронхоспазм, ларингоспазм, стридор, икота, кашель, задержка дыхания;

- отек легких (из-за отрицательного внутригрудного давления при наличии обструкции);

- повторное дыхание из-за чрезмерного мертвого пространства;

- усиленная работа дыхания;

- повышенное внутригрудное давление;

- баротравма, приводящая к пневмотораксу, эмфиземе легких;

- эндобронхиальная интубация;

- интубация пищевода.

- Аспирация или срыгивание из-за следующего:

- недостаточное уплотнение манжеты;

- желудочные инсуффляции, вторичные по отношению к вентиляции пищевода;

- неспособность эвакуировать желудочное содержимое вследствие закупорки трахеальной трубкой;

- аспирация мусора.

- Токсичность:

- аллергия, включая аллергию на натуральный каучуковый латекс;

- чувствительность тканей: воспаление, некроз;

- системное всасывание токсичных веществ.

- Загрязнение окружающей среды:

- утечка анестезирующих газов и паров.

G.2 Потенциальная опасность устройства

- Разрушение или потеря пломбы трахеи, вызванные следующим:

- неправильное размещение;

- неправильное положение головы;

- изменение положения пациента;

- потеря давления уплотнения манжеты;

- неправильный размер;

- жидкость в просвете манжеты для надувания;

- повреждение материала коннектора трахеальной трубки;

- сбои повторного использования (превышает количество циклов повторного использования);

- повреждение манжеты;

- неисправность надувного клапана;

- отверстие, дыра на манжете.

- Потеря проходимости, вызванная следующим:

- неправильное положение головы;

- закупорка просвета, мусор или жидкость в просвете;

- чрезмерное раздувание манжеты, приводящее к сужению трубки или грыже манжеты;

- перегиб;

- перелом ствола дыхательных путей.

- Чрезмерное надувание манжеты, вызванное следующим:

- чрезмерное ручное надувание;

- диффузия закиси азота;

- неправильное расположение дыхательных путей;

- неисправность надувной трубки или клапана.

- Недостаточное надувание манжеты, вызванное следующим:

- необнаруженная утечка;

- герметичная поверхность скручена или сложена вчетверо;

- неисправность надувной трубки или клапана;

- чрезмерное сопротивление.

- Неправильный размер для конкретного пациента, вызванный следующим:

- недостаточное раскрытие производителем требований к размерам;

- вариабельность пациента.

- Неправильная отметка глубины голосовой щели и положение манжеты:

- отметка глубины голосовой щели расположена слишком далеко от наконечника для группы пациентов, для которых предназначена трубка, что приводит к повышенному риску эндобронхиальной интубации или случайной экстубации;

- отметка глубины голосовой щели расположена слишком близко к наконечнику для группы пациентов, для которых предназначена трубка, что приводит к повышенному риску случайной экстубации;

- расположение и длина манжеты находятся слишком далеко от наконечника для той группы пациентов, для которой предназначена трубка, что приводит к повышенному риску эндобронхиальной интубации; расположение и длина манжеты слишком далеки от наконечника для группы пациентов, для которых предназначена трубка, что приводит к повышенному риску повреждения голосовых связок (травма, изъязвление, перепонка, стеноз, отек, фиброз, рубец, паралич, парез, гранулема, дисфония, стридор, аспирация, затрудненное дыхание).

Приложение H

(обязательное)

Метод тестирований для определения стойкости к перегибу

Н.1 Принцип

Устойчивость трахеальной трубки к перегибу/коллапсу проверяется путем пропускания стального шарика через просвет трахеальной трубки при изгибе трахеальной трубки на 90° вокруг заранее определенного радиуса кривизны.

H.2 Устройство

H.2.1 Устройство для испытания на изломостой кость: изготовить устройство для испытания на изломостойкость, как показано на Рисунок H.1, с радиусом кривизны R, который соответствует маркировке размера трахеальной трубки, показанной в таблице H.1.

Таблица H.1 – Размеры радиуса кривизны

| Обозначенный диапазон размеров трахеальной трубки | Радиус кривизны, R мм |
| --- | --- |
| ≥ 8,0 мм ID | 50 ± 2,5 |
| ≥ 6,0 мм ID или < 8,0 мм ID | 40 ± 2,0 |
| ≥ 4,0 мм ID или < 6,0 мм ID | 30 ± 1,5 |
| ≥ 2,0 мм ID или < 4,0 мм ID | 25 ± 1,3 |

H.2.2 Тестируемая эндотрахеальная трубка.

H.2.3 Ремни для крепления испытуемой эндотрахеальной трубки к устройству для тестирований на устойчивость к перегибам

Примечание – Могут использоваться другие эквивалентные средства удержания или крепления. Стальной шарик H.2.4, минимальный диаметр которого составляет 75 % от указанного размера (номинального внутреннего диаметра) тестируемой эндотрахеальной трубки.

H.3 Процедура

Н.3.1 Соберать компоненты устройства, как показано на Рисунке Н.1. Для трубок с манжетами расположите точку отделения надувной трубки напротив вершины радиуса кривизны испытуемого прибора. Для эндотрахеальных трубок без манжеты расположить среднюю точку эндотрахеальной трубки на вершине радиуса кривизны тестируемого устройства. Надежно прикрепить эндотрахеальную трубку к устройству для проверки устойчивости к перегибам, не сдавливая трубку. Манжета эндотрахеальной трубки, если она предусмотрена, не должна надуваться во время этого тестирования.

H.3.2 Предварительно подготовьте собранное тестируемое устройство к температуре (40 ± 1) °C и относительной влажности воздуха (RH) более 60 % в течение не менее 6 часов.

H.3.3 По окончании периода кондиционирования проверьте проходимость просвета, опустив стальной шарик (H.2.4) через просвет трубки.

H.4 Выражение результатов

Записать, свободно ли стальной шарик проходит через трубку.

Условные обозначения:

- – эндотрахеальная трубка;

- – ремешки (2);

- – устройство для тестирования на изломостойкость;

- – стальной шарик;

R  – радиус кривизны.

Рисунок H.1 – Пример устройства для испытания на изломостойкость

Библиография

[1] ISO 5366, Anaesthetic and respiratory equipment – Tracheostomy tubes and connectors (Оборудование наркозное и дыхательное – Трахеотомические трубки и соединители).

[2] ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия – Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска).

[3] ISO 11712, Anaesthetic and respiratory equipment – Supralaryngeal airways and connectors (Оборудование анестезиологическое и респираторное – Супрагортанные трубки и соединители).

[4] ISO 11990-1, Lasers and laser-related equipment – Determination of laser resistance of tracheal tubes – Part 1: Tracheal tube shaft (Лазеры и лазерное оборудование – Определение стойкости трахеальной трубки к воздействию лазера – Часть 1: Валик трахейной трубки).

[5] ISO 11990-2, Lasers and laser-related equipment – Determination of laser resistance of tracheal tubes – Part 2: Tracheal tube cuffs (Лазеры и лазерное оборудование – Определение стойкости трахеальной трубки к воздействию лазера – Часть 2: Манжеты трахеальной трубки).

[6] ISO/TR 11991, Guidance on airway management during laser surgery of upper airway (Руководство по обеспечению вентиляции во время хирургических операций верхних дыхательных путей с помощью лазера).

[7] ISO 14408, Tracheal tubes designed for laser surgery – Requirements for marking and accompanying information (Трубки трахеальные интубационные, разработанные для лазерной хирургии – Требования к маркировке и сопроводительной информации).

[8] ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer – Part 1: General requirements (Изделия медицинские – Символы, применяемые для размещения информации, которая должна предоставляться изготовителем – Часть 1: Основные требования).

[9] ISO 16628, Anaesthetic and respiratory equipment – Tracheobronchial tubes (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Трубки трахеобронхиальные).

[10] IEC 62366, Medical devices – Application of usability engineering to medical devices (Изделия медицинские – Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности).

[11] ANSI Z-79.16:1983, American National Standard for anesthetic equipment-cuffed oral tracheal and nasal tracheal tubes for prolonged use (ANSI Z-79.16:1983, Американский национальный стандарт на оральные и назальные трахеальные трубки с манжетками для анестезиологического оборудования для длительного использования).

[12] ASTM F1242-96, Standard specification for cuffed and uncuffed tracheal tubes (ASTM F1242-96, Стандартные спецификации для эндотрахеальных трубок с манжетой и без манжеты).

[13] Jaeger J.M.,   Durbin   C.G., JR. Special purpose endotracheal tubes. Respir. Care. 1999, 44 (6) pp. 661–683 (Jaeger J.M., Durbin C.G., JR. Эндотрахеальные трубки специального назначения. Дыхание. Забота. 1999, 44 (6), стр. 661–683).

[14] DoRsch J.A., DoRsch S.E. Understanding Anesthesia Equipment, 5th edition, Wolters Kluwer/ Lippincott Williams and Wilkins, 2008: Chapter 19, Tracheal tubes and Associated Equipment, pp 561-628 (ДоРш Дж.А., ДоРш С.Э. «Понимание анестезиологического оборудования», 5-е издание, Wolters Kluwer/ Lippincott Williams and Wilkins, 2008: Глава 19, «Трахеальные трубки и сопутствующее оборудование», стр. 561-628).

[15] Inoue T., Recent advances in airway management devices. Masui. 2006, 55 (1) pp. 5–12 (Иноуэ Т., «Последние достижения в области устройств для управления проходимостью дыхательных путей». Масуи. 2006, 55 (1) стр. 5–12).

[16] ASA Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway, Anesthesiology. 2003, 98 pp. 1269–1277 («Практические рекомендации ASA по лечению затрудненных дыхательных путей, анестезиология». 2003, 98 стр. 1269–1277).

[17] Weiss et al., Tracheal tube-tip displacement in children during head-neck movement – a radiological assessment BJA 96(4) 486–91 2006 (Вайс и др., «Смещение кончика трахеальной трубки у детей при движении головы и шеи – радиологическая оценка BJA» 96(4) 486–91 2006).

[18] Griscom, Wohl Dimensions of the Growing Trachea Related to Age and Gender AJR:146, Feb 1986; 146(2):233-7 (Griscom, Wohl, «Размеры растущей трахеи в зависимости от возраста и пола». AJR:146, февраль 1986 г.; 146(2): 233–7).

[19] Eckel   H.E., Sprinzl   G.M., Sittel   C, Koebke   J., Damm   M., Stennert, Zur Anatomie von Glottis und Subglottis beim kindlichen Kehlkopf. HNO 2000, 48: 501–507 Springer (Экель Х.Е., Спринцл Г.М., Ситтел К., Кёбке Дж., Дамм М., Стеннерт, Zur Anatomie von «Голосовая и подголосовая щели» beim kindlichen Kehlkopf. ХНО 2000, 48: 501–507 Спрингер).

[20] Sirisopana M., Sanint-Martin   C., Wang   N. N., Manoukian   J., Nguyen   P., Brown   K. A., Novel Measurements of the Length of the Subglottic Airway in Infants and Young Children. Anaesthesia-Analgesia, 2013: 117(2); 462-70 (Сирисопана М., Санинт-Мартин К., Ван Н. Н., Манукян Дж., Нгуен П., Браун К. А., «Новые измерения длины подсвязочных дыхательных путей у младенцев и детей раннего возраста». Анестезия-Анальгезия, 2013: 117(2); 462–70).

[21] Deakers T.W., Reynolds G., Stretton M., Newth C. J., Cuffed endotracheal tubes in pediatric intensive care. J. Pediatr. 1994, 125 (1) pp. 57–62 (Дикерс Т.В., Рейнольдс Г., Стреттон М., Ньют С. Дж., «Эндотрахеальные трубки с манжетой в детской интенсивной терапии». Ж. Педиатр, 1994, 125 (1) стр. 57–62).

[22] Newth C.L., Rachman B., Patel N., Hammer J., The use of cuffed versus uncuffed endotracheal tubes in pediatric intensive care. J. Pediatr. 2004, 144 pp. 333–337 (Ньют К.Л., Рахман Б., Патель Н., Хаммер Дж., «Использование эндотрахеальных трубок с манжеткой и без манжеты в детской интенсивной терапии». Ж. Педиатр, 2004, 144 стр. 333–337).

[23] Khine H.H. et al., Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997, 86 (3) pp. 627–631 (Хинэ Х.Х. и др., «Сравнение эндотрахеальных трубок с манжеткой и без манжеты у детей раннего возраста во время общей анестезии». Анестезиология, 1997, 86 (3), стр. 627–631).

[24] Erb T., Frei F.J., The use of cuffed endotracheal tubes in infants and small children. Anaesthesist. 2001, 50 (6) pp. 395–400 (Эрб Т., Фрей Ф.Дж., «Использование эндотрахеальных трубок с манжеткой у младенцев и маленьких детей». Анестезиолог, 2001, 50 (6) стр. 395–400).

[25] Weiss M., Dullenkopf A., Gysin C., Dillier C.M., Gerber A.C.,  Shortcomings  of  cuffed paediatric tracheal tubes. Br. J. Anaesth. 2004, 92 (1) pp. 78–88 (Вайс М., Дулленкопф А., Гайсин С., Дильер С.М., Гербер А.С., «Недостатки педиатрических эндотрахеальных трубок с манжеткой». Бр. Дж. Анест. 2004, 92 (1) стр. 78–88).

[26] Bernhard W.N., Yost L., Turndorf H., Danziger F., Cuffed tracheal tubes–physical and behavioural characteristics. Anesth. Analg. 1982, 61 (1) pp. 36–41 (Бернхард В.Н., Йост Л., Турндорф Х., Дэнзигер Ф., «Эндотрахеальные трубки с манжеткой – физические и поведенческие характеристики». Анест. Аналг. 1982, 61 (1) стр. 36–41).

[27] Bernhard W.N., Yost L., Joynes D., CothalIs S., Turndorf H., Intracuff pressures in endotracheal and tracheostomy tubes, Related cuff physical characteristics. Chest. 1985, 87 pp. 720–725 (Бернхард В.Н., Йост Л., Джойнс Д., Коталис С., Турндорф Х., «Давление внутри манжеты в эндотрахеальных и трахеостомических трубках, Соответствующие физические характеристики манжеты». Грудь. 1985, 87 стр. 720–725).

[28] Lomholt N. A new tracheostomy tube, Acta Anaesthesiologica Scandinavia, Supplementum XLIV – 1971:12–13 (Ломхольт Н. «Новая трахеостомическая трубка», Acta Anaesthesiologica Scandian, Supplementum XLIV – 1971:12–13).

[29] Fischer M, Grass B, Kemper M, Weiss   M, Dave   M H, Cuffed pediatric endotracheal tubes – Outer cuff diameters compared to age-related airway dimensions. Pediatric Anesthesia 2020 Apr; 30(4):424-434 (Fischer M, Grass B, Kemper M, Weiss M, Dave M H, «Детские эндотрахеальные трубки с манжетой – Наружные диаметры манжеты в сравнении с возрастными размерами дыхательных путей». Детская анестезия 2020, апрель; 30(4):424–434).

[30] Weiss M, Dullenkopf A, Gerber AC, Microcuff pediatric tracheal tube. A new tracheal tube with a high volume-low pressure cuff for children. Anaesthetist 2004; 53 73-9 (Вайс М., Дулленкопф А, Гербер AC, «Педиатрическая эндотрахеальная трубка Microcuff. Новая эндотрахеальная трубка с манжетой большого объема и низкого давления для детей». Анестезиолог 2004 г.; 53 73–9).

[31] McCoy E.P., Russell W.J., Webb R.K., Accidental bronchial intubation, An analysis of AIMS incident reports from 1988 to 1994 inclusive. Anaesthesia. 1997, 52 (1) pp. 24–31 (Маккой Э.П., Рассел В. Дж., Уэбб Р.К., «Случайная интубация бронхов, Анализ отчетов об инцидентах AIMS с 1988 по 1994 год включительно». Анестезия 1997, 52 (1) стр. 24–31).

[32] ISO 80601-2–12, Medical electrical equipment – Part 2–12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (Изделия медицинские электрические – Часть 2–12: Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям). | IDT | СТ РК ISO 14971–2021 Изделия медицинские – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям. |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 5356-1:2015 Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1: Cones and sockets (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические – Часть 1: Диффузоры и муфты). | ISO 5356-1:2004 Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1: Cones and sockets (Оборудование для анестезии и искусственного дыхания – Конические соединители – Часть 1: Диффузоры и муфты). | MOD | ГОСТ 31518.1–2012 Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Соединения конические – Часть 1: Конические патрубки и гнезда |

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: эндотрахеальная трубка, трахея, манжета, коннектор, методы испытания

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: эндотрахеальная трубка, трахея, манжета, коннектор, методы испытания

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |