НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Испытания продукции для определения реакции на огнестойкость

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ТЕПЛОТВОРНОЙ СПОСОБНОСТИ

(ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ)

Дата введения__________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения высшей теплотворной способности (QPCS) продуктов при постоянном объеме в калориметрической бомбе.

Настоящий метод предназначен для применения с твердыми продуктами.

В приложении А приведен расчет низшей теплоты сгорания (QPCI), при необходимости.

Информация о погрешности испытательного метода приведена в приложении В.

Примечание - Жидкости могут быть испытаны подобным оборудованием и с использованием условий, приведенных в ASTM D240 [1], в соответствии с описанием в стандарте IEC 61039 [2] с использованием испытательного оборудования ISO 1928 [3].

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 13238:2010 Reaction to fire tests for building products-Conditioning procedures and general rules for selection of substrates (Испытания на определение пожарной опасности строительной продукции. Процедуры кондиционирования и правила выбора несущих панелей).

ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing-Specifications (Атмосферы стандартные для кондиционирования и (или) испытаний. Технические требования).

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения. ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- онлайн платформа ISO доступна по электронному адресу http://www.iso.org/obp

- IEC электропедия доступна по электронному адресуhttp://www.electropedia.org/

3.1 Продукт (product): Материал, элемент или компонент, о котором необходима информация.

3.2 Материал (material): Единое основное вещество или равномерно распределенная смесь веществ.

Пример - Металл, камень, строительный лес, бетон, минеральная вата с равномерно распределенным связующим веществом и полимеры.

3.3 Однородный продукт (homogeneous product): Продукт, состоящий из единого материала, имеющего равномерную плотность и состав по всему продукту.

3.4 Неоднородный продукт (non-homogeneous product): Продукт, не удовлетворяющий требованиям однородного продукта и состоящий более, чем из одного компонента, основного или неосновного.

3.5 Неосновной компонент (non-substantial component): Материал, который не составляет значительную часть неоднородного продукта, слой которого имеет площадь массы на единицу меньше 1,0 г/м2 и толщину меньше 1,0.

Примечания

1 Если неосновные слои не соответствуют вышеуказанным требованиям, вместе они должны считаться основным слоем.

2 Два и более неосновных слоя, прилегающих друг к другу (т.е. при отсутствии основных компонентов между слоями) считаются одним неосновным компонентом, когда вместе они соответствуют требованиям слоя, являющегося неосновным компонентом.

3.6 Основной компонент (substantial component): Материал, состоящий из значительной части неоднородного продукта, слой которого имеет площадь массы на единицу больше или равную 1,0 г/м2 или толщину больше или равную 1,0 мм.

Примечание - Два и более неосновных слоя, прилегающих друг к другу (т.е. при отсутствии основных компонентов между слоями) считаются одним основным компонентом, когда вместе они соответствуют требованиям слоя, являющегося основным компонентом.

3.7 Внутренний неосновной компонент (internal non-substantial component): Неосновной компонент, защищенный с двух сторон, по меньшей мере, одним основным компонентом.

3.8 Внешний неосновной компонент (external non-substantial component): Неосновной компонент, защищенный с одной стороны основным компонентом.

3.9 Теплотворная способность (heat of combustion): Теплота сгорания Q - тепловая энергия, созданная горением единицы массы данного вещества.

Примечание - Теплотворная способность выражается в мегаджоулях на килограмм.

3.10 Высшая теплотворная способность (gross heat of combustion): QPCS - теплотворная способность вещества, когда при завершении сгорания, полученная вода полностью конденсируется при определенных условиях.

Примечание

1. Высшая теплотворная способность выражается в мегаджоулях на килограмм.

2. Аббревиатура PCS получена из французского термина «pouvoir calorifique supérieur».

3.11 Низшая теплотворная способность (net heat of combustion): QPCI - теплотворная способность вещества, когда горение завершено, и полученная вода находится в парообразном состоянии при определенных условиях.

Примечания

1 Низшая теплотворная способность может быть рассчитана из высшей теплотворной способности

2 Низшая теплотворная способность выражается в мегаджоулях на килограмм

3 Аббревиатура PCI получена из французского термина «pouvoir calorifique inférieur».

3.12 Латентная (скрытая) теплота испарения воды (latent heat of vaporization of water): q - теплота, необходимая для превращения воды из жидкого в газообразное состояние.

Примечание - Латентная теплота испарения выражается в мегаджоулях на килограмм.

3.13 Плотность поверхности (surface density): Масса на единицу площади.

Примечание - Плотность поверхности выражается в килограммах на квадратный метр.

4 Сущность метода

В настоящем методе испытаний испытываемый образец указанной массы сжигается при стандартных условиях, постоянном объеме в атмосфере кислорода, в калориметрической бомбе, калиброванной сгоранием сертифицированной бензойной кислоты. Теплота сгорания, определенная при этих условиях, вычисляется на основе наблюдаемого повышения температуры, принимая во внимание потерю тепла и скрытую теплоту испарения воды.

Это метод испытаний для определения абсолютной величины теплоты сгорания для продукта и при этом не учитывается никакая естественная изменчивость продукта.

5 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование (калориметрическая бомба) должно соответствовать рисунку 1 и разделам с 5.1 по 5.4. Дополнительное оборудование должно соответствовать разделам с 5.5 по 5.10.

Оборудование, приведенное в разделах 5.1-5.4, может применяться в виде автоматического или полуавтоматического аппарата. Любое отклонение от этих подразделов должно оцениваться пользователем в соответствии с требованиями последующих подразделов.

1-миксер; 2-крышка кожуха; 3-проводка зажигания; 4-прибор для измерения температуры; 5-калориметрический сосуд; 6-кожух; 7-калориметрическая бомба; 8-тигель; 9-электроды; 10-провод зажигания; 11-штатив для тигля.

Рисунок 1-Испытательный аппарат

5.1 Требования к испытательному оборудованию

Калориметрическая бомба, должна быть сконструирована следующим образом:

- объем: (300 ± 50) мл;

- масса, не более 3,25 кг;

- толщина корпуса составляет, по меньшей мере, 1/10 внутреннего диаметра корпуса

Крышка предназначена для приема тигля и устройства электрического зажигания. Крышка, включая любой герметик, должна выдерживать внутреннее давление 21 МПа.

Примечание - Настоящие условия определяют бомбу, которая при сгорании 1 г угля при исходном давлении кислорода не более 3 МПа (метод манометра), способна выдерживать, с достаточным коэффициентом безопасности, максимальный объем давления, созданный при горении, без потребности в калориметрической бомбе большого объема.

Внутренняя поверхность бомбы должна быть устойчива к продуктам сгорания и даже при использовании «топлива», обогащенного серой, также должна быть устойчива точечной коррозии и межкристаллической коррозии кислотами, произведенными во время сгорания

5.2 Калориметр

5.2.1 Кожух состоит из теплоизолированного контейнера с двойными стенами, вместе с герметичной крышкой. Кожух заполняется водой. Размеры кожуха должны быть такими, чтобы обеспечивалось минимальное пространство 10 мм вокруг калориметрического сосуда. Калориметрический сосуд должен поддерживаться на возможно меньшей площади непроводящего материала, предпочтительно на опорах в 3 точках.

Для адиабатической калориметрической системы нагреватель и система термометров должны быть установлены в сосуд так, чтобы температура воды в кожухе поддерживалась такой же, как в калориметрическом сосуде.

Для изотермической калориметрической системы температура воды в кожухе должна сохраняться постоянной. Для изотермического калориметра следует провести необходимые поправки (см. 9.2).

5.2.2 Калориметрический сосуд состоит из шлифованного металлического контейнера, объемом рассчитанный на вместимость бомбы. Размеры должны быть такими, чтобы бомба могла погружаться в воду (см. 8.3.8).

5.2.3 Миксер, приводимый в движение двигателем постоянной скорости. Чтобы предотвратить передачу тепла к /от калориметра, ведущий вал миксера должен иметь теплоизолированную часть в уплотнителе между крышкой кожуха и кожухом. Также возможно применение магнитного перемешивающего устройства с подобными характеристиками.

5.3 Прибор для измерения температуры, обеспечивающий измерение с точностью до 0,005 K. При использовании ртутного термометра точность измерения должна быть, по меньшей мере, 0,01 K с помощью устройства, например, линзы, для снятия показаний в диапазоне 0,005 K. Механический вибратор должен также использоваться для легкого встряхивания термометра во избежание спекания ртутной колонки.

5.4 Тигель, изготовленный из металла, такого как платина, никель, нержавеющая сталь или кварц с плоским основанием, диаметром 25 мм (максимальный размер, если усечен) и высотой от 14 до 19 мм. Рекомендуется следующая толщина стен:

- металл: 1,0 мм;

- кварц: 1,5 мм

Примечание - Несколько форм тигля считаются удовлетворительными.

5.5 Устройство синхронизации

Устройство синхронизации должно регистрировать истекшее время до ближайшей секунды и с точностью до 1 секунды за 1 час.

5.6 Источник электроэнергии

Источник электроэнергии должен проектироваться с напряжением в цепи зажигания, не превышающим 20 В для зажигания.

Примечание - Амперметр должен быть добавлен в цепь для определения обрыва провода. Автоматический выключатель является полезным дополнением к цепи питания.

5.7 Манометр и игольчатый клапан

Манометр и игольчатый клапан должны быть прикреплены к кислородной цепи, чтобы показать давление в бомбе при заполнении; это давление должно быть указано с точностью до 0,1 МПа

5.8 Весы

Необходимо использовать двое весов со следующими характеристиками:

- аналитические весы с точностью до 0,1 мг;

- весы с точностью до 0,1 г

5.9 Устройство для изготовления «сигареты»

Устройство для изготовления «сигареты» необходимо проектировать в соответствии с рисунком 2 и включать форму и металлическую оправку (не алюминиевую).

| a) Обмотка оправки бумагой | b) Положение бумаги в форме после удаления оправки, готовая к заполнению |
| --- | --- |

| c) Изготовленная сигарета | d) Сигарета, помещенная в тигель |
| --- | --- |

1-оправка; 2-форма; 3-провод зажигания; 4-бумага; 5-электрод; 6-сигарета; 7-тигель.

Рисунок 2-Метод подготовки «сигареты»

Примечания

1 Бумага удерживается на месте путем склеивания нахлеста бумаги с использованием предварительно склееной бумаги для изготовления сигареты.

2 Два конца бумаги скручены.

3 «Сигарета» помещена в тигель и провод зажигания плотно намотан вокруг линии электродов.

5.10 Устройство для изготовления гранул

Если заводские гранулы недоступны, должно использоваться соответствующее устройство для изготовления гранул.

6 Реактивы и материалы

Использовать только реактивы известного аналитического класса и только дистиллированную или эквивалентной чистоты воду.

6.1 Дистиллированная или деминерализованная вода.

6.2 Герметизированный кислород

Используемый кислород не должен содержать никаких других горючих продуктов (чистота ≥ 99,5 %).

Примечание-Кислород, приготовленный электролизом, может содержать небольшой процент водорода, и это делает его непригодным для использования.

6.3 Порошок или гранулы бензойной кислоты

Бензойная кислота, высшая теплотворная способность которого гарантирована, используется в качестве «эталонного стандарта для калориметрии».

6.4 Вспомогательный компонент для горения

Вспомогательный компонент для горения с известной теплотой сгорания, например, керосин.

6.5 Бумага для изготовления сигареты

Бумага для изготовления сигареты, которая предварительно склеена и имеет минимальные размеры (55 × 50) мм с известной высшей теплотворной способностью.

Примечание - Доступная в продаже бумага для изготовления сигарет размером (55 × 100) мм может быть разрезана на две равные части.

6.6 Провод зажигания

Провод зажигания, изготовленный из чистого железа, диаметром 0,1 мм, например, фортепианная проволока (струна). Возможно применение и других видов металлической проволоки (например, платина, никель или хром, при условии, что они обрываются при собственном натяжении, когда цепь зажигания разомкнута и известна точная теплотворная способность проволоки. При применении металлического тигля (смотреть 5.4), не должно быть контактов между проводом зажигания и тиглем. Поэтому желательно обернуть металлический провод хлопчатобумажной нитью.

Примечание - Некоторые автоматические и полуавтоматические приборы работают с постоянной натяжной проволокой наряду с тиглями для горючего однократного использования. Необходимо указать ссылку на рекомендации изготовителя таких калориметрических систем.

6.7 Нить

Нить должна быть изготовлена из белого целлюлозного хлопка (см. 6.6).

7 Образцы для испытаний

7.1 Общие положения

Для оценки продукта необходимо оценить каждый из его компонентов, учитывая правила для неосновных компонентов. Если неоднородный продукт не может быть расслоен, его компоненты должны быть предоставлены отдельно. Продукт расслаивают, если возможно отделить один компонент от другого без налипания к оцениваемому компоненту.

Если два или более неосновных слоя будут близко расположены друг другу, если при добавлении вместе они соответствуют определению основного компонента, то каждый отдельный слой должен оцениваться отдельно и они должны оцениваться вместе как основные. Общая теплотворная способность смежных слоев, которые считаются основными, должна быть вычислена сложением относительного процента измеренной теплотворной способности для каждого компонента (смотреть Приложение D).

Если два или более неосновных слоя будут близко расположены друг другу, если при добавлении вместе они соответствуют определению неосновного компонента, то каждый отдельный слой должен оцениваться отдельно и они должны оцениваться вместе как неосновные (смотреть Приложение D).

Примечание-Алюминиевый или любой другой металлический компонент продукта не должен испытываться в калориметрической бомбе с риском серьезной травмы оператора из-за перегрева и/или перегрузки давления, это может привести взрыву калориметрической бомбы.

Если испытываемый продукт изготовлен из неразделяемых слоев, в которых один слой состоит из алюминия или других металлических видов металлической фольги, следует применять рекомендации [4].

7.2 Отбор проб

7.2.1 Общие положения

Из представительного объема однородного продукта или компонента неоднородного продукта составить образец, по меньшей мере, из пяти произвольно выбранных частей с любой толщиной. Необходимо отобрать пробу, по меньшей мере, 50 г однородного продукта и основного компонента неоднородного продукта. Необходимо отобрать пробу, по меньшей мере, 10 г неосновного компонента неоднородного продукта

7.2.2 Материал засыпной изоляции

Пробу необходимо отбирать методом произвольного отбора из продукта минимальной массой 50 г

7.2.3 Материал, используемый в жидком виде

Необходимо подготовить пробу с минимальной массой 10 г высушенного материала. Проба может быть приготовлена приложением тонкого слоя материала, используемого в жидком виде к стеклянной пластине (предметному стеклу) и отбирать пробу для испытания, соскребая сухой продукт с поверхности стекла.

Материал должен быть обработан или высушен в соответствии с инструкциями производителя. Необходимо соблюдать осторожность при высушивании компонентов в жидком виде вследствие потенциального присутствия растворителей. Метод подготовки должен быть описан в протоколе испытаний.

7.2.4 Тонкопленочные продукты

Образец должен иметь минимальную массу 10 г. Пленка должна быть разрезана на малые отрезки для испытания, которые должны быть испытаны как сигарета (7.10) или должны быть испытаны в тигле. Для метода тигля рекомендуется, чтобы 0,5 г добавки для сжигания парафинового масла добавлялось в тигель по поверхности пленки, чтобы предотвратить выталкивание пленки из тигля.

7.3 Определение плотности поверхности

При необходимости, плотность поверхности каждого компонента продукта должна быть определена с точностью до ± 0,5 % на минимальном участке (250 × 250) мм.

Для продуктов, используемых в жидком виде, необходимо определить массу сухого продукта.

7.4 Измельчение

Образцы, определенные в разделе 7.2, должны постепенно уменьшаться, чтобы обеспечить образец для заключительного испытания. Измельчение должно быть выполнено таким способом, чтобы не происходило никакого теплового разложения. Измельчить образец и уменьшить его методом перекрестного сокращения, измельчая до более мелкого порошка, пока уменьшение продолжается.

Если образец не может быть измельчен, уменьшить его каким-либо соответствующим методом до мелких гранул или частей и обработать образцы, полученные в виде порошка.

В случае однородного материала, который при измельчении легко распадается на компоненты различной плотности так, что образец продукта массой 0,5 г при выборке из измельченного порошка, не является представителем оригинального продукта относительно пропорции присутствующих материалов, необходимо уменьшить образец любым соответствующим методом. Например, распиливанием образца на тонкие диски или разрезанием его ножом на маленькие части. Если такая подготовка не будет возможна, испытание должно проводиться на отдельных компонентах, используемых при изготовлении этого продукта. Отдельные значения QPCS для этих компонентов должны использоваться вместе с пропорцией по массе компонентов в конечном продукте, чтобы рассчитать общее значение QPCS для продукта.

7.5 Тип образца для испытаний

Если мелкий порошок может быть получен путем измельчения (смотреть 7.4), испытываемый образец должен быть подготовлен с использованием тигельного метода (см 7.9). Если мелкий порошок не может быть получен путем измельчения и/или полное сгорание не может быть достигнуто при использовании тигельного метода, испытание должно проводиться при помощи метода «сигареты» (см 7.10) или тигельного метода с помощью вспомогательного компонента для горения, например, жидкого парафина.

7.6 Подготовка

Порошкообразный образец, бензойная кислота и бумага для изготовления сигареты должны быть подготовлены перед испытанием в соответствии со стандартами EN 13238 или ISO 554

7.7 Количество образцов для испытаний

Три испытываемых образца должны быть испытаны в соответствии с процедурой, согласно 8.3. Два дополнительных образца должны быть испытаны, если требования достоверности результатов испытаний не будут удовлетворены (смотреть раздел 11). Более трех образцов могут быть испытаны, в соответствии с требованиями для любой системы классификации.

7.8 Определение массы

Взвесить следующие элементы:

- приблизительно 0,5 г материала с точностью до 0,1 мг;

- приблизительно 0,5 г бензойной кислоты с точностью до 0,1 мг;

- вспомогательный компонент для горения с точностью до 0,1 мг;

- провод зажигания, хлопковая нить и бумага для изготовления сигареты, при необходимости, с точностью до 0,1 мг.

Примечание - Для некоторых материалов с низкой теплотворной способностью может быть необходимо увеличить высшую теплотворную способность образца, чтобы получить полное сгорание, изменив массовое отношение между материалом и бензойной кислотой или добавив вспомогательный компонент для горения, например, жидкий парафин. Содержание бензойной кислоты или вспомогательного компонента для горения могут быть уменьшены или исключены, если они не нужны для горения материала.

7.9 Тигельный метод

Процедура должна быть выполнена следующим образом (см. рисунок 3).

a) поместить ранее взвешенную смесь образца и бензойной кислоты в тигель;

b) соединить ранее взвешенный провод зажигания с двумя электродами;

c) замкнуть провод зажигания вниз, чтобы касаться порошка в тигле.

Примечание - Некоторые автоматические установки поставляются с фиксированным проводом зажигания В таких установках следует замкнуть ранее взвешенную хлопковую нить, чтобы касаться порошка в тигле.

1-провод зажигания; 2-электроды; 3-смесь бензойной кислоты и продукта; 3-тигель; 4-штатив тигля.

Рисунок 3 - Подготовка образца для испытаний с помощью метода тигля

7.10 Метод «сигареты»

Процедура должна быть выполнена следующим образом (см. рисунок 2).

a) Поместить ранее взвешенный провод зажигания в центр оправки.

b) Обернуть ранее взвешенную бумагу для изготовления сигареты вокруг оправки и склеить два края, соединенных внахлест. Дополнительный клей не должен использоваться, если бумага для изготовления сигареты предварительно склеена. Необходимо оставить достаточное количество бумаги на каждом конце, чтобы скрутить ее вокруг провода зажигания.

c) Скрутить бумагу вокруг провода зажигания на нижнем уровне оправки и вставить всю сборку в форму. Провод зажигания должен проходить через нижнюю часть формы.

Примечание - Расстояние 0,5 мм между оправкой и формой допускает легкое расположение сборки

d) Убрать оправку.

e) Поместить ранее взвешенную смесь образца и бензойной кислоты в бумагу для изготовления сигареты.

f) Убрать заполненную «сигарету» из формы и скрутить концы бумаги вместе, чтобы запечатать «сигарету».

g) Взвесить «сигарету» чтобы гарантировать, что общая масса не отличается от масс составляющих частей больше, чем на 10 мг.

h) Поместить «сигарету» в тигель.

i) Соединить провод зажигания с двумя электродами

8 Процедура проведения испытаний

8.1 Общие положения

Рекомендуется проводить испытание в комнате, где температура остается стабильной в пределах ± 2 K. Калибровка оборудования и последующее испытание должны быть выполнены при подобных условиях температуры и давления. Для ручного оборудования, разница между комнатной температурой и температурой воды в сосуде не должна отличаться больше, чем ± 2 K.

8.2 Порядок проведения калибровки

8.2.1 Определение эквивалента воды

Эквивалент воды, E, калориметра, выраженный в мегаджоулях на кельвин, бомба и аксессуары должны быть определены, путем выполнения, по меньшей мере, пяти измерений высшей теплотворной способности гранул от 0,4 до 1,0 г аттестованной бензойной кислоты.

Порядок проведения калибровки должен быть выполнен следующим образом.

a) Сжать ранее взвешенный порошок бензойной кислоты, используя аппарат для изготовления гранул, чтобы изготовить гранулы или взять готовые гранулы. Заводские сертифицированные гранулы бензойной кислоты могут использоваться в качестве альтернативы порошку бензойной кислоты. Паспортные значения должны использоваться для любого вычисления высшей теплотворной способности.

b) Взвесить гранулу с точностью до 0,1 мг.

c) Поместить гранулу в тигель.

d) Соединить провод зажигания с двумя электродами.

e) Замкнуть ранее взвешенный провод зажигания, чтобы касаться гранулы.

Испытание должно быть выполнено по 8.3. Эквивалент воды, E, выраженный в мегаджоулях на кельвин, должен указывать среднее значение этих пяти измерений. Каждый отдельный результат не должен отклоняться больше, чем на 0,5 % от водного эквивалента E.

8.2.2 Условия для повторной калибровки

Процедура по 8.2.1 должна выполняться через равномерные интервалы, не более двух месяцев непрерывного использования оборудования или при изменении любой значительной части системы.

8.3 Стандартный порядок проведения испытаний

Примечание - Алюминиевый или любой другой металлический компонент продукта не должен испытываться в калориметрической бомбе с риском серьезной травмы оператора из-за перегрева и/или перегрузки давления, что может привести взрыву калориметрической бомбы.

Включить оборудование, по меньшей мере, за 1 час до испытания, или до достижения стабилизации.

8.3.1 Поместить образец в тигель

8.3.2 Поместить тигель в держатель

8.3.3 Закрепить провод зажигания и замкнуть его так, чтобы он касался образца.

8.3.4 Проверить наличие хорошего электрического контакта между двумя электродами и проводом зажигания.

8.3.5 Поместить держатель в корпус калориметрической бомбы 1 мл деионизированной воды можно добавить в корпус калориметрической бомбы для поглощения любых произведенных кислотных газов. Поглощение кислотных газов может способствовать уменьшению количества точечной коррозии в сосуде бомбы.

8.3.6 Установить крышку и закрепить ее на корпусе бомбы. Соединить бомбу с бутылкой кислорода, затем аккуратно открыть пробку бутылки и заполнить бомбу, пока давление от 3,0 до 3,5 МПа не будет достигнуто (если не достигается автоматически), не удаляя уже присутствующий там воздух.

8.3.7 Поместить бомбу в сосуд калориметра.

8.3.8 Добавить в сосуд калориметра дистиллированную или деминерализованную воду в достаточном количестве, чтобы покрыть верхнюю поверхность колпачка бомбы и взвесить. Это количество воды должно быть таким же, с точностью до 1 г, которое используется в процедуре калибровки (смотреть 8.2.1) (если не достигается автоматически).

8.3.9 Проверить бомбу на отсутствие утечки (не должно быть непрерывного потока пузырьков.

8.3.10 Поместить сосуд калориметра в кожух водяного охлаждения

8.3.11 Продолжать выполнять следующее:

a) Установить прибор для измерения температуры, запустить миксер и устройство синхронизации (если не достигается автоматически).

b) Добавить воду в сосуд калориметра такой температуры, которая приблизительно равна температуре кожуха. Отмечать температуру воды в сосуде калориметра каждую минуту, пока последующие показания не будут одинаковыми в диапазоне ± 0,01 K в течение, по меньшей мере, 10 минут (если это не достигается автоматически). Отметить эту температуру как начальную температуру (Ti).

Примечание - Для определенного автоматического оборудования, производитель оборудования указывает, что период времени менее 10 минут считается достаточным. Если это верно, уменьшенное время может использоваться при условии, что информация производителя проверена и зарегистрирована лабораторией.

c) Замкнуть электрическую схему, чтобы вызвать горение.

d Для адиабатического калориметра только во время фазы быстрого повышения температуры воды в калориметрическом сосуде температура воды в кожухе должна поддерживаться максимально близко температуре калориметрического сосуда; эти две температуры должны быть в диапазоне ± 0,01 K, поскольку они становятся ближе максимальной температуре. Отмечать температуру воды в калориметрическом сосуде каждую минуту, пока последующие показания не будут одинаковыми в диапазоне ± 0,01 K в течение, по меньшей мере, 10 минут. Отметить эту температуру как максимальную температуру (Tм).

Примечание - Эти процессы могут быть автоматизированы в проектах доступного в продаже оборудования

e) Удалить бомбу из калориметра, затем медленно снизить давление. Открыть бомбу. Проверить, что произошло полное сгорание, т.е. что нет ни слоя сажи в бомбе, ни следов остатков углерода на стенках тигля. Промыть и высушить бомбу.

f) Если полное сгорание не произошло, необходимо попробовать другой метод подготовки образца для испытаний. С некоторыми материалами необходимо пройти процедуру проб и ошибок, чтобы найти лучший метод.

9 Выражение результатов

9.1 Корректировка для ручного аппарата

Скорректировать все наблюдаемые температуры в соответствии с калибровочным сертификатом термометра, учитывая незащищенную часть стержня термометра.

9.2 Корректировки для изотермического калориметра (см. приложение C).

Необходима корректировка температуры путем теплообмена с внешней частью Настоящий поправочный коэффициент, c, рассчитывается по формуле (1):

c = (t – t1) × T2-t1 × T1      (1)

где, t - прошедшее время, в минутах и долях минуты, от начала основного периода (см. рисунок 4) до времени, когда достигнута максимальная температура. Настоящий момент определяется нахождением среднего времени, когда температура прекращает повышаться и начинает уменьшаться;

tl - прошедшее время, в минутах и долях минуты, от начала основного периода при температуре T0 (см. рисунок 4) до момента, когда повышение температуры равняется 6/10 общего диапазона температур (TM - Ti) (см. 9.3); настоящий момент определяется интерполяцией между двумя показаниями температуры, самыми близкими друг другу;

T2 - снижение средней температуры, в Кельвинах в минуту, заключительного периода (см. рисунок 4);

Tl - повышение средней температуры, в Кельвинах в минуту, предварительного периода (см. рисунок 4).

T-температура; t-время; 1-подготовительный период; 2-основной период; 3-последний период; 4-зажигание; 5-температура/время кривой кожуха; t1-время, когда температура воды в сосуде тигля равна температуре кожуха (см. рисунок 1), в соответствии с разделом 8.3.11 b); a - A1 и A2 соответственно представляют заштрихованные участки кривой температуры/времени, расположенной выше и ниже линии ординаты T0.

Рисунок 4 - Кривая температуры/времени

Примечания

1 c равно нулю, если используется адиабатический кожух

2 c равно нулю, если автоматическая корректировка выполнена автоматическим оборудованием

3 Графический метод вычисления с приведен в Приложении C.

9.3 Определение высшей теплотворной способности образца

Определение высшей теплотворной способности, QPCS, при постоянном объеме испытываемого образца вычисляется по формуле (2) и выражается в мегаджоулях на килограмм.

С автоматическим оборудованием высшая теплотворная способность, QPCS, получается непосредственно как результат испытания.

(2)

где, QPCS – высшая теплотворная способность, в мегаджоулях на килограмм; E – водный эквивалент калориметра, бомбы, комплектующих деталей и воды, добавленной в бомбу, выраженный в мегаджоулях на килограмм (см 8.2); Ti – первоначальная температура, в Кельвинах; Tm – максимальная температура, в Кельвинах; b – корректировка, выраженная в мегаджоулях, требуемая для теплоты сгорания «топлива», используемого во время испытания, т.е. провод зажигания, хлопковая нить, бумага для изготовления сигареты, и бензойная кислота или вспомогательный компонент для горения; с – температурный поправочный коэффициент, выраженный в Кельвинах, требуемый для теплообмена с внешней стороной (см 9.2; это – нуль, если используется адиабатический кожух; m – масса испытываемого образца, в килограммах.

Если не будет указана гарантируемая величина для хлопковой нити, бумаги для изготовления сигареты и/или вспомогательного компонента для горения, их высшая теплотворная способность должна быть измерена. Испытываемый образец должен быть подготовлен, в соответствии с разделом 7.9, и испытание должно быть выполнено, в соответствии с разделом 8.3.

Если не будет указана гарантируемая величина для провода зажигания, учитываемая высшая теплотворная способность должна составлять:

- никель-хром = 5,872 МДж/ кг;

- никель = 4,10 МДж/ кг [5];

- чистое железо = 7,39 МДж/ кг [5];

Примечание - Платиновая проволока не окисляется при испытании. Поправочный коэффициент зависит только от электрической энергии, используемой системой для нагревания проволоки.

9.4 Определение высшей теплотворной способности продукта

9.4.1 Общие положения

Металлические компоненты не должны испытываться. Если присутствуют металлические компоненты, их высшая теплотворная способность принимается за нуль.

Слой, содержащий перфорации, можно рассматривать как неосновной компонент, тогда как рассматриваемая площадь относительно вышеизложенного определения, должна быть принята как общая площадь (полная площадь, включая область перфораций).

Для продукта или компонента, показывающего эндотермическую реакцию, будет получено отрицательное значение QPCS.

При определении QPCS продукта, принята следующая процедура.

В первую очередь, определить QPCS отдельных компонентов неоднородного продукта или QPCS однородного продукта. Если какой-либо из трех результатов отрицательный, необходимо зарегистрировать его, и среднее значение должно быть рассчитано на основе фактических значений. Например, если получены следующие три результата:

- минус 0,3;

- минус 0,4;

- плюс 0,1;

- среднее значение - 0,2.

Для однородного продукта эта величина регистрируется как QPCS продукта. Для неоднородного продукта рассматриваются средние значения QPCS для каждого из компонентов. Любые отрицательные значения QPCS отдельных компонентов обнуляются с целью вычисления общего QPCS продукта.

Например, если присутствуют четыре компонента и получены следующие средние значения:

- минус 0,2;

- 15,6;

- 6,3;

- минус 1,8;

любые отрицательные значения теперь обнулены, т е :

- 0;

- 15,6;

- 6,3;

- 0;

и QPCS продукта вычисляется по этим значениям.

9.4.2 Однородный продукт

9.4.2.1 Для отдельной пробы (смотреть 7.2.1 оцениваются три испытываемых образца. Если разброс отдельных величин совпадает с критерием, приведенным в пункте 11, испытание является достоверным и высшая теплотворная способность - это средняя величина этих трех отдельных значений.

9.4.2.2 Если диапазон значений, определенных по этим трем образцам для испытаний, не соответствует критерию, приведенному в разделе 11, то два последующих испытываемых образца должны быть взяты из той же пробы и оценены. Тогда максимальные и минимальные значения этих пяти результатов удаляются и оцениваются заключительные три результата испытаний по 9.4.2.1.

9.4.2.3 Если диапазон значений, по 9.4.2.2, не соответствует требованию для диапазона значений, по 9.4.2.1, то должен быть получен новый испытательный образец и процедура повторена полностью.

9.4.2.4 Если необходимы два последующих испытательных образца (после первых трех с целью классификации и два последующих испытательных образца необходимы, по 9.4.2.2, тогда эти же два испытательных образца используются с двойной целью, т.е. испытываются, максимально пять образцов.

9.4.3 Неоднородный продукт

Высшая теплотворная способность неоднородного продукта должна быть определена следующим образом

a) Определить высшую теплотворную способность каждого отдельного компонента таким же образом, как и для однородного продукта (смотреть 9.4.2). Высшая теплотворная способность должна быть выражена в МДж/ кг и в МДж/м2, используя массу на единицу площади каждого отдельного компонента

b) Рассчитать высшую теплотворную способность неоднородного продукта, используя высшую теплотворную способность (смотреть 9.4.2) и массу на единицу площади каждого отдельного компонента

Пример определения высшей теплотворной способности неоднородного продукта приведен в приложении D.

10 Протокол испытаний

Протокол испытания должен включать, по меньшей мере, следующую информацию. Необходимо сделать четкое разделение между данными, предоставленными автором проекта, и данными, определенными в результате испытания.

a) заключение, что испытание было выполнено в соответствии с настоящим стандартом (ISO 1716:2010;

b) любые отклонения от метода испытаний;

c) название и адрес испытательной лаборатории;

d) дата и идентификационный номер отчета;

e) имя и адрес автора проекта;

f) имя и адрес производителя/поставщика, если известно;

g) дата получения пробы;

h) идентификация продукта;

i) описание процедуры выборки, если необходимо;

j) общее описание испытанного продукта, включая плотность, массу на единицу площади и толщину, вместе с деталями строительства продукта;

k) детали подготовки;

l) описание метода выдержки материала, если необходимо;

m) дата испытания;

n) водный эквивалент, выраженный в соответствии с 8.2;

o) результаты испытаний, выраженные в соответствии с разделом 9;

p) наблюдения, сделанные во время испытания;

q) заключение: «Результаты испытаний касаются поведения испытанных образцов продукта при определенных условиях испытания; они не являются единственным критерием оценки потенциальной пожароопасности используемых продуктов».

11 Достоверность результатов испытания

Чтобы иметь обоснованность, результаты испытаний должны соответствовать критерию в указанном диапазоне значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1-Критерии обоснованности результатов испытаний

| Высшая теплотворная способность | Критерии приемки | Диапазон допустимых значений |
| --- | --- | --- |
| QPCS (МДж/кг | ≤ 0,2 МДж/ кг | От любого отрицательного значения до 3,2 МДж/кг |
|  | В пределах 5 % среднего значения 3 результатов | От 3,2 MДж/кг до 20,0 MДж/кг |
|  | В пределах 10 % среднего значения 3 результатов | Более чем 20,0 MДж/кг |
| QPCS (MДж/м2)a | ≤0,1 MДж/м2 | От любого отрицательного значения до 4,1 MДж/м2 |
|  | В пределах 5 % среднего значения 3 результатов | От 4,1 MДж/м2 до 20 MДж/м2 |
|  | В пределах 10 % среднего значения 3 результатов | Более чем 20 MДж/м2 |
| а Только для неосновных компонентов. |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Расчет низшей теплотворной способности

Низшая теплотворная способность, QPCI, является разницей между высшей теплотворной способностью, QPCS, и скрытой теплотой испарения конденсированной воды, q:

QPCS = QPCS – q                    (3)

Количество конденсированной воды в бомбе после сгорания определяется специальными испытаниями с использованием аналитического оборудования для измерения содержания водорода. Образец порошка готовится и выдерживается в соответствии с описанием в разделах 5, 6 и 7.

Количество испытаний должно быть таким же, как для расчета высшей теплотворной способности.

Содержание конденсированной воды, w, определяется средним значением трех полученных результатов.

Скрытая теплота испарения конденсированной воды в бомбе получается следующим образом: q = 2449w

Приложение B

(информационное)

Погрешность метода испытания

B.1 Циклические исследования CEN/TК 127

Технический Комитет CEN/TК 127 провел циклические исследования с участием 11 европейских лабораторий. Используемый протокол был функционально таким же, как описано в настоящем стандарте. Продукты, испытанные при проведении циклических испытаний, приведены в таблице B 1

Таблица В.1 - Продукты, включенные в циклические исследования

| Продукт | Плотность, кг/м3 | Толщина, мм | Масса на единицу площади, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Каменная вата | 145 | 50 | - |
| Древесноволокнистая плита | 50 | - | - |
| Гипсоволокнистая плита | 1100 | 25 | - |
| Пенофенопласт | - | 40 | - |
| Огнестойкий (ОС целлюлозный заполнитель) | 30 | - | - |
| Краска | - | - | 145 |
| ПВХ/Нитриловый каучук (хлор 12,9 %) | 65 | - | 1235 |
| Минерально-волокнистая акустическая плитка - окрашенный стекломат - каменная вата | вата: 220 | 18 | 413,1 4 085 |
| Гипсокартон, оклеенный бумагой - бумага (темный цвет) - гипс - бумага (светлый цвет) | 700 | 12,5 | 220 8700 230 |
| Облицовочная стекловата - окрашенный стекломат - стекловата - стекловолокно | 80 | 15 | 313,2 1092,8 55,4 |

Значения статистических средних величин, , стандартное отклонение, sr и sR, повторяемость, r, и воспроизводимость, R, при уровне достоверности 95% были определены в соответствии с ISO 5725-2[6] (смотреть таблицу B.2 для двух параметров QPCS тигельным методом в МДж/кг и QPCS методом сигареты в мДж/кг. Такие значения для r и R равны 2,8, умноженные на соответствующее стандартное отклонение. Значения включают результаты, определенные как «отстающие», но исключают результаты, определенные как «выбросы».

Таблица В.2 - Статистические результаты циклических исследований

| Параметр | Статистическое среднее, м | Стандартное отклонение, sr | Стандартное отклонение, sR | Повторяемость, r | Воспроизводимость, R | Sr/ | sR/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QPCS (MДж/кг) Тигель | от −0,32 до 24,82 | от 0,04 до 0,35 | от 0,07 до 1,13 | от 0,12 до 0,98 | от 0,19 до 3,16 | от 0,17 % до 21,3% | от 2,72 % до 60,40 % |
| QPCS (MДж/кг) Сигарета | от −0,31 до 25,18 | от 0,03 до 0,34 | от 0,09 до 1,17 | от 0,10 до 0,95 | от 0,25 до 3,27 | от 0,37 % до 23,41 % | от 3,16% до 70,40 % |

Примечание - Значения процента становятся наиболее высокими из-за деления на наиболее низкие средние значения

Для этих двух методов возможно получить линейные модели sr, sR, r и R. Коэффициенты представлены в таблице B.3. Для повторяемости QPCS результаты приводят моделям, которые более или менее бессмысленны, даже если они статистически корректны. Более сложные модели, чем простые линейные модели, могут лучше соответствовать этим параметрам, но они не рассматривались в этих циклических исследованиях.

Таблица B.3 - Статистические модели циклических исследований

| Параметры | Стандартное отклонение, sr | Стандартное отклонение, sR | Повторяемость, r | Воспроизводимость, R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPCS тигель МДж/кг | = 0,07 - 0,0004 × QPCS | = 0,09 + 0,0287 × QPCS | = 0,20 - 0,0012 × QPCS | = 0,26 + 0,0804 × QPCS |
| QPCS сигарета МДж/кг | = 0,05 + 0,0041 × QPCS | = 0,12 + 0,0328 × QPCS | = 0,15 + 0,0114 × QPCS | = 0,34 + 0,0918 × QPCS |

Если модели точно соответствуют параметрам, они могут быть инструментом для «прогноза» результата. Это может быть иллюстрировано посредством примера (смотреть рисунок В.1).

Предположим, что лаборатория испытывает единственный образец данного продукта и определяет, что QPCS тигельным методом составляет 1,57 МДж/кг. Если та же самая лаборатория проведет второе испытание на том же самом продукте, значение r будет определено как

r = 0,20 − 0,0012 × 1,57 ≈ 0,20 МДж/кг

Вероятность, что результат второго испытания будет в пределах между 1,77 МДж/кг и 1,37 МДж/кг будет равна 95 %.

Предположим теперь, что этот же продукт испытывается другой лабораторией. Значение R будет определено как

R = 0,26 + 0,0804 × 1,57 ≈ 0,39 МДж/кг

Вероятность, что результаты испытания в той лаборатории будут в пределах между 1,18 МДж/кг и 1,96 МДж/кг будет равна 95 %.

1-модель r; 2-модель R, 3-воспроизводимость (линия наилучшего совпадения); 4-повторяемость (линия наилучшего совпадения).

Рисунок В.1.-Статистическая модель для определения QPCS тигельным методом, в МДж/кг

B.2 EGOLF циклические исследования, проведенные в 2008-2009 годах.

Циклические исследования были выполнены в рамках EGOLF в 2008-2009 годах, в которых участвовали 35 лабораторий [7].

Первым продуктом для циклического исследования сополимер полиамида в виде порошка. Настоящий материал был выбран потому, что он однородный и не требуется специальной подготовки для отбора проб. Более того, продукт имеет значение QPCS, превышающее или равное 30 MДж/кг, и таким образом, для испытаний не требуется средство поддержки горения. Вторым материалом была минеральная вата с номинальной плотностью 15 кг/м3. Значение QPCS должно составлять от 1,5 MДж/кг и 2,0 MДж/кг. Третий материал представляла черную стеклоткань с массой номинальной площади 60 г/м2. Значение QPCS должно составлять от 3,0 MДж/кг и 4,0 MДж/кг.

Данные были анализированы в соответствии с ISO 5725-2[6]. В первом цикле 32 лаборатории выполняли испытания с материалом 1 по Процедуре 1 и 2. После этого 34 лаборатории определили высшую теплотворную способность материала 2 и материала 3 во втором цикле. 35 участвующих лабораторий использовали различные типы калориметра, изготовленного различными производителями. Рабочими методами были адиабатический, изопериболический или изотермический. Благодаря результатам испытаний настоящего циклического исследования не было значительного влияния оборудования лабораторий. Также использованные средства поддержки горения, такие как бензойная кислота, парафиновое масло, РЕ-пакет не привели к различным результатам испытаний.

Количество выбросов и квази-выбросов вследствие межлабораторной совместимости менее количества вследствие внутрилабораторной совместимости. Причины выбросов и квази-выбросов результатов испытаний некоторых лабораторий не были выявлены в протоколах испытаний лабораторий. А также фото испытательных материалов, сделанные до и после испытаний, не показывают никаких значительных отклонений от приведенной процедуры испытаний.

Все статистические значения из EGOLF циклических испытаний, несомненно, менее максимальных значений в таблице B.2, ISO 1716:2010. Это показывает, что лаборатории могут выполнять такое испытание на реакцию на воздействие огня надлежащим образом.

Приложение С

(информационное)

Расчет с помощью кривой поправочного коэффициента, с, необходимый в связи с охлаждением калориметра

T - температура калориметра и t – время. Определить температуру наружного воздуха рядом с калориметром, предположив ее постоянной на период эксперимента, как T0. T увеличивается от начального значения T1 в начале эксперимента до окончательного значения T2, которое всегда больше, чем T1. В течение каждого момента времени dt, калориметр подвергается положительному или отрицательному dc охлаждению с внешней стороны, связанному с температурой соотношением Ньютона:

dс = a(T T0)dt 		(4)

где а - константа для данного калориметра (постоянная величина охлаждения);

корректировка температуры для теплообмена с внешней стороной между началом основного периода, t1 и моментом tm, когда максимальная температура достигнута, определяется интегралом:

(5)

Чтобы рассчитать интеграл, значения a и T0 должны быть известны. В конце предварительного периода (момент 1) и в конце заключительного периода (момент 2), изменения температуры калориметра приблизительно линейны и соответствуют обменам с внешней стороной. Измерение этих изменений дает:

в 1 и 2 случае.

Поэтому, мы можем написать:

(6)

(7)

Настоящая система уравнений предоставляет значения а и Т0 как функцию Т1 и Т2:

и

Интеграл [уравнение (C 2)] может быть оценен кривой (см рисунок 4). Достаточно начертить кривую температуры как функцию времени между моментами ti и tm и горизонтальную прямую линию с ординатой T0. Разница между заштрихованными участками A1 и A2, расположенными выше и ниже линии ординаты T0, умноженная на константу охлаждения а, представляет поправочный коэффициент c.

Приложение D

(информационное)

Пример определения высшей теплотворной способности неоднородного продукта

D.1 Испытываемый неоднородный продукт

Рассмотреть неоднородный продукт, состоящий из основных компонентов, внутренних и внешних неосновных компонентов, в соответствии с определением в разделе 3 (см рисунок D.1).

1 - внешний неосновной компонент; 2 - основной компонент; 3 - внутренний неосновной компонент; 4 - основной компонент; 5 - внешний основной компонент.

Рисунок D.1 - Оцениваемый неоднородный продукт

D.2 Отбор проб неоднородного продукта

D.2.1 Расслоение продукта

Продукт оценивается через каждый из составляющих его компонентов Каждый компонент получается расслоением или предоставляется отдельно.

Отбор проб описан в разделе 7.2, каждый образец измельчается, в соответствии с определением в разделе 7.4.

| a) Один продукт | b) Пять компонентов | с) Семь образцов |
| --- | --- | --- |

А	по меньшей мере, 0,5 м2 и по меньшей мере, 10,0 г;

B	по меньшей мере, 10,0 г высушенного материала (клей);

C	по меньшей мере, 0,5 м2 и, по меньшей мере, 50,0 г;

D	по меньшей мере, 10,0 г высушенного материала (клей);

E	по меньшей мере, 0,5 м2 и, по меньшей мере, 50,0 г;

F	по меньшей мере, 10,0 г высушенного материала (клей);

G	по меньшей мере, 0,5 м2 и, по меньшей мере, 50,0 г.

Примечание - 1, 2, 3, 4 и 5 определены на рисунке D.1

Рисунок D.2 - Отбор проб неоднородного продукта

D.2.2 Определение массы площади каждого компонента

Масса площади каждого из семи компонентов, в г/м2, определяется, в соответствии с разделом 8.3. Масса площади семи компонентов A, B, C, D, E, F и G: mA, mB, мC, mD, mE, mF и mG.

Масса на единицу площади продукта: m=mA +mB +mC +mD +mE +mF +mG.

D.3 Определение высшей теплотворной способности каждого компонента

Высшая теплотворная способность каждого компонента определяется в соответствии с описанием в разделе 8.3, т.е. три результата для каждого компонента, в МДж/ г:

QPCSA1 QPCSB1 QPCSC1 QPCSD1 QPCSE1 QPCSF1 QPCSG1

QPCSA2 QPCSB2 QPCSC2 QPCSD2 QPCSE2 QPCSF2 QPCSG2

QPCSA3 QPCSB3 QPCSC3 QPCSD3 QPCSE3 QPCSF3 QPCSG3

Эти результаты анализируются для каждого компонента, в соответствии с описанием в разделе 9, и выполняются последующие испытания, если необходимо, для определения следующих средних значений для каждого компонента:

- в МДж/кг: QPCSA, QPCSB, QPCSC, QPCSD, QPCSE, QPCSF и QPCSG

- в МДж/м2: QPCSSA = mA × QPCSA, QPCSSB = mB × QPCSB, QPCSSC -= mC × QPCSC, QPCSSD = mD × QPCSD, QPCSSЕ = mЕ × QPCSЕ, QPCSSF = mF × QPCSF, и QPCSSG =

mG × QPCSDG

Высшая теплотворная способность внешнего неосновного компонента продукта (1), в МДж/м2, QPCSext = QPCSSA + QPCSSB

Высшая теплотворная способность внешнего неосновного компонента продукта (1), в МДж/ кг, QPCSSext = (QPCSSA + QPCSSB) / (mА + mВ)

Высшая теплотворная способность внешнего основного компонента продукта (5), в МДж/м2, QPCSext = QPCSSF + QPCSSG

Высшая теплотворная способность внешнего основного компонента продукта (5), в МДж/ кг, QPCSSext = (QPCSSF + QPCSSG) / (mF + mG)

Высшая теплотворная способность всего продукта (QPCSS), в МДж/ м2 QPCS = QPCSSА + QPCSSВ + QPCSС + QPCSSD + QPCSSE + QPCSSF + QPCSSG

Высшая теплотворная способность всего продукта (QPCSS), в МДж/кг QPCS = QPCSS/m

D.4 Отбор проб, когда основные и неосновные компоненты, а также несколько внутренних и внешних компонентов расположены друг над другом

D.4.1 Неоднородный испытательный продукт

Рисунок D.3 показывает пример неоднородного продукта, состоящего из основного компонента A, покрытого двумя неосновными внешними компонентами рядом с B и C.

1-основной компонент A; 2-неосновной внешний компонент B; 3-неосновной внешний компонент C.

Рисунок D.3 - Отбор проб неоднородного продукта

D.4.2 Отбор проб неоднородного продукта

Расслоение продукта

Продукт оценивается через каждый из составляющих его компонентов. Каждый компонент получается путем расслаивания или предоставляется отдельно. Образцы отбираются, в соответствии с описанием в 7.2, и каждый образец измельчается, в соответствии с разделом 7.4.

Определение массы площади каждого компонента

Масса каждого из трех компонентов в кг/м2 определяется, в соответствии с разделом 7.3. Массовые коэффициенты трех компонентов A, B и C составляют: mА, mB и mС.

Определение высшей теплотворной способности каждого компонента

Высшая теплотворная способность каждого компонента определяется, в соответствии с описанием в разделе 7.3, то есть три результата для каждого компонента в МДж / кг:

QPCSА1 QPCSВ1 QPCSС1

QPCSА2 QPCSВ2 QPCSС2

QPCSА3 QPCSВ3 QPCSС3

Настоящие результаты анализируются для каждого компонента в соответствии с описанием в разделе 9 и в дальнейшем выполняются испытания, если требуются, со следующими средними значениями для каждого компонента:

В MДж/кг: QPCSA, QPCSB, QPCSC

В МДж/м2: QPCSSа = mА × QPCSA, QPCSSb = mB × QPCSB, QPCSSc = mC × QPCSC

Учитывая строительный продукт с общей поверхностью

Sпродукт = Sa = Sb + Sc.

Внешние неосновные компоненты B и C могут быть приравнены к внешним неосновным компонентам (B и C). Вес площади этой внешней неосновной составляющей:

mB&C = (mB × Sb + mC × Sc)/(Sb + Sc)

Высшая теплотворная способность настоящего внешнего неосновного компонента в MДж/м2:

QPCSSextB&C = (QPCSSВ × Sb + QPCSSC × Sc)/(Sb + Sc)

Высшая теплотворная способность настоящего внешнего неосновного компонента в MДж/кг равна

QPCSSextB&C = QPCSSextB&C / mB&C

Для всего продукта высшая теплотворная способность (QPCSs) в МДж/м2 равнаQPCSS = QPCSextА + QPCSB&C

Для всего продукта высшая теплотворная способность всего продукта (QPCSs) в МДж/кг равна QPCS = QPCSS / (mА + mB&C)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным европейским стандартам

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 13238:2010 Испытания на определение пожарной опасности строительной продукции. Процедуры кондиционирования и правила выбора несущих панелей. | IDT | СТ РК EN 13238-2016 Испытания строительных изделий на определение реакции на огонь. Процедуры кондиционирования и общие правила отбора подложек. |

Библиография

[1] ASTM D240, Стандартный метод определения теплотворной способности жидкого углеводородного топлива при помощи калориметрической бомбы.

[2] IEC 61039, Классификация жидких диэлектриков.

[3] ISO 1928, Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания методом калориметрической бомбы и вычисление низшей теплоты сгорания.

[4] EGOLF EGR 001-2016: Изделия неразделимые многослойные с алюминиевой или другой металлической фольгой. Процедура расслаивания.

[5] В. Бабраускас. Связанные величины. Часть А. Теплота сгорания и Потенциальное тепло. В выделении тепла при пожарах, глава 8, Издательство Эльзевир Прикладные науки, НЙ, Бабараускас, В.; Грейсон, С.Дж., Редакторы, стр. 207-223, 1992.

[6] ISO 5725-2, Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения

[7] EGOLF TC1 N460rev. Краткое изложение циклических испытаний ISO 1716.

[8] ISO 13943, Пожарная безопасность. Словарь.

| МКС 13.220.50 | (IDT) |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: теплота сгорания, калориметрическая бомба, огнестойкость |  |  |
| МКС 13.220.50 |  | (IDT) |
| Ключевые слова: теплота сгорания, калориметрическая бомба, огнестойкость |  |  |

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» |  | Е. М. Амирханова |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника центр стандартизации РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» |  | Е. А. Кулешова |
| Исполнитель Ведущий специалист Северо-Казахстанского филиала РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» |  | А. К. Гайнутдинов |