Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ДЫХАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трахеобронхиальные трубки

СТ РК ISO 16628–20__

(ISO 16628:2022 Anaesthetic and respiratory equipment – Tracheobronchial tubes, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16628:2022 Anaesthetic and respiratory equipment – Tracheobronchial tubes (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Трубки трахеобронхиальные)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 2 «Дыхательные пути и сопутствующее оборудование», Техническим комитетом ISO/TC 121 «Анестезиологическое и респираторное оборудование» совместно с CEN/TC 215 «Респираторное и анестезиологическое оборудование»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	V

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие требования	3

4.1	Общее положение	3

4.2	Безопасность	3

5	Материалы	3

5.1	Общее положение	3

5.2	Тестирование на биологическую безопасность	3

6	Требования к дизайну	3

6.1	Общее положение	3

6.2	Указанный размер	3

6.3	Размеры	4

6.4	Коннекторы (соединители)	4

6.5	Манжеты	4

6.6	Система накачивания манжеты	5

6.7	Бронхиальный сегмент	5

7	Требования к поставляемым стерильным эндобронхиальным трубкам	7

8	Упаковка	7

9	Информация, предоставленная производителем	7

9.1	Общее положение	7

9.2	Маркировка	7

9.3	Цветовой код	8

9.4	Маркировка на индивидуальной упаковке или вкладыше	8

Приложение А (информационное) Обоснование	10

Приложение В (обязательное) Метод определения наружного диаметра бронхиального сегмента	12

Приложение С (обязательное) Метод испытания для определения эффективных внутренних диаметров	13

Библиография	15

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов международным стандартам	16

Введение

Эндобронхиальные трубки – это двухпросветные трахеальные трубки, которые позволяют изолировать дыхательные пути одного легкого от другого. Это позволяет защитить одно легкое в случае кровотечения или утечки в дыхательных путях другого. Они облегчают выборочную вентиляцию каждого легкого. Один просвет заканчивается в трахее, над отверстием находится трахеальная манжета. Другой просвет предназначен для расположения либо в правом, либо в левом главном бронхе с манжетой, герметизирующей этот бронх. Манжета правосторонней трубки обычно имеет форму, обеспечивающую вентиляцию правой верхней доли.

В первом издании настоящего стандарта были указаны только требования к маркировке и размерам эндобронхиальных трубок.

В настоящем стандарте используются следующие типы печати:

- требования и определения: римский шрифт;

- информационные материалы, размещаемые за пределами таблиц, такие как примечания, примеры и ссылки: более мелкий шрифт. Нормативный текст таблиц также набран более мелким шрифтом;

- термины, определенные в разделе 3: выделены курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ДЫХАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Трахеобронхиальные трубки

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт определяет требования к безопасности, материалам, дизайну и информации, прилагаемой к эндобронхиальным трубкам. Эти устройства используются, когда требуется изоляция дыхательных путей одного или обоих легких.

Трахеальные трубки, содержащие блокаторы бронхов, исключены из сферы применения настоящего стандарта.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 4135:2022 Anaesthetic and respiratory equipment – Vocabulary (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Словарь).

ISO 5356-1:2015 Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1: Cones and sockets (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких– Соединения конические – Часть 1: Диффузоры и муфты).

ISO 5361:20231) Anaesthetic and respiratory equipment – Tracheal tubes and connectors (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких – Трахеальные трубки и коннекторы).

ISO 5361:20162) Anaesthetic and respiratory equipment – Tracheal tubes and connectors (Оборудование анестезиологическое и аппараты искусственной вентиляции легких. Трахеотомические трубки и соединительные элементы).

ISO 18190:2016 Anaesthetic and respiratory equipment – General requirements for airways and related equipment (Оборудование анестезиологическое и аппараты искусственной вентиляции легких – Общие требования к воздуховодам и аналогичному оборудованию).

ISO 18562-1:2017 Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Оценка биосовместимости каналов дыхательных газов в медицинских изделиях – Часть 1: Оценка и проведение испытания в процессе менеджмента риска).

ISO 80369-7:2021 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении – Часть 7: Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 4135, ISO 18190, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн – просмотра ISO: доступна по адресу https:// www. iso. org/ obp

- Электропедия IEC: доступна по адресу https:// www.electropedia. org/

3.1 Манжета (cuff): надувной баллон, постоянно прикрепленный вокруг эндобронхиальной трубки (см. 3.8) вблизи конца трахеи пациента и конца бронха пациента, который используется для обеспечения герметичности между трубкой и трахеей или бронхом.

Примечание – См. рисунок 1.

- 3.2 Установленный размер (designated size): Окружность трахеального сегмента эндобронхиальной трубы (см. 3.8).

- 3.3 Эффективный внутренние диаметр (effective inside diameter): Диаметр максимального размера цилиндрического предмета, который будет проходить через трубу.

- 3.4 Риск (risk): Сочетание вероятности причинения вреда и тяжести этого вреда.

Примечание – Взято из ISO 14971:2019, 3.18.

- 3.5 Риск менеджмент (risk management): Систематическое применение управленческой политики, процедур и практик для решения задач анализа, оценки, контроля и мониторингов риска (см. 3.4).

Примечание – Взято из ISO 14971:2019, 3.24.

- 3.6 Файл риск менеджмента (risk	management	file): Набор записей и других документов, которые подготавливаются в рамках управления рисками (см. 3.5).

Примечание – Взято из ISO 14971:2019, 3.25.

- 3.7 Трахеальная трубка (tracheal tube): Трубка, предназначенная для введения через гортань в трахею для подачи газов и паров в трахею и из нее.

Примечание – Взято из ISO 4135:2022, 3.8.3.1.

- 3.8 Эндобронхиальная трубка (tracheobronchial tube): Двухпросветная трубка, предназначенная для введения в трахею и главный бронх, чтобы обеспечить изоляцию дыхательных путей одного легкого от другого.

- Общие требования

Общее положение

Должны применяться требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 4.

Безопасность

Производители могут использовать типовые испытания, отличные от описанных в данном документе, если достигается эквивалентная степень безопасности. Альтернативные методы испытаний должны быть проверены на соответствие методам испытаний, указанным в настоящем стандарте.

- Материалы

Общее положение

Должны применяться применимые требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 5.

Тестирование на биологическую безопасность

Эндобронхиальные трубки также должны быть оценены и испытаны в соответствии со стандартом ISO 18562-1.

Проверить соответствие, ознакомившись с техническим досье.

Примечание – См. А.2.

- Требования к дизайну

Общее положение

Должны применяться применимые требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 6.

Указанный размер

Указанный размер по Шкале Шарьера (французская шкала диаметра катетера) должен быть выражен целым числом; указанный размер представляет собой наружный диаметр сегмента трахеи и рассчитывается на основе среднего значения длины большой и малой осей (см. рис. 1). Средний наружный диаметр должен находиться в пределах ± 1 мм от указанного размера в ‘Fr’.

Примечание – Эндобронхиальные трубы, как правило, некруглые. Указанный размер в "Fr" является показателем окружности, которая рассчитывается на основе наружного диаметра сегмента трахеи, умноженного на трехкратный коэффициент.

Примеры -

1 Наружный диаметр 13,0 мм = указанный размер 39 Fr.

2 Наружный диаметр 9,6 мм, округлено с точностью до 0,5 мм, выходит 10,0 мм = указанный размер 30 Fr.

Размеры

Длина большой и малой осей поперек наружного отверстия для сегмента трахеи должна быть с допустимым отклонением ± 0,5 мм.

Коннекторы (соединители)

6.4.1 Соединители на машинном конце эндобронхиальных трубок должны иметь форму конусов диаметром 15 мм, соответствующие стандарту ISO 5356-1.

Примечание – Соединители могут поставляться встроенными в машинный конец эндобронхиальной трубки или отдельно в упаковке.

Проверить соответствие, ознакомившись с техническим досье.

6.4.2 Соединители на входных отверстиях для систем накачивания манжеты должны быть совместимы с разъемом L1, накладкой Люэра, соединителем малого диаметра, указанным в стандарте ISO 80369-7.

Примечание – См. А.3.

Проверить соответствие, ознакомившись с техническим досье.

6.4.3 Конец бронхиального сегмента со стороны пациента должен иметь скос.

Манжеты

Примечание – См. А.4.

6.5.1 Манжеты, если они предусмотрены, должны быть прикреплены к трубке как единое целое и надуваться без утечек.

Необходимо проверить соответствие, надув манжеты до давления 9,0 кПа (90 см H₂O) или до диаметра, в 1,5 раза превышающего диаметр манжеты, как определено в

ISO 5361:2016, приложение B, в зависимости от того, что наступит раньше, с помощью шприца или другого устройства для накачивания. Герметизировать надувную систему. Отсоединить шприц или другое устройство для накачивания.

Погрузить всю систему надувания трубки в воду и наблюдать за появлением пузырьков в течение не менее 10 секунд. В течение 10-секундного интервала не должно наблюдаться никаких пузырьков.

6.5.2 Диаметры трахеальной и бронхиальной манжет должны находиться в пределах ± 15% от указанного значения, определенного в соответствии с ISO 5361:2016, приложение B. Для некруглой бронхиальной манжеты указанный диаметр манжеты в покое должен соответствовать самому широкому диаметру.

6.5.3 При тестировании на наличие грыжи, манжеты в соответствии с методом, описанным в ISO 5361:2016, приложение D: ни одна часть надутой манжеты не должна выходить за пределы ближайшего края пациентского конца трахеального сегмента или пациентского конца бронхиального сегмента (см. рис. 1). Должна быть надута только испытуемая манжета.

Система накачивания манжеты

Системы накачивания манжет должны соответствовать требованиям, указанным в ISO 5361:2016, 5.6.

Проверить соответствие с помощью функционального тестирования.

Бронхиальный сегмент

Длина бронхиального сегмента, длина бронхиальной манжеты, положение бронхиальной манжеты и скос наконечника (при наличии) должны учитывать «запас прочности», обсуждаемый в справке [3].

В статье, на которую ссылаются [3], обсуждаются левосторонние эндобронхиальные трубы, положение глазка Мерфи и форма бронхиальной манжеты на правосторонних эндобронхиальных трубах, которые должны учитывать положение верхней доли правого главного бронха.

Необходимо проверить соответствие, просмотрев файл риск-менджмента.

Примечание – См. приложение А.

Условные обозначения:

- аппаратный конец трубки;

- бронхиальный сегмент;

- поперечное сечение просвета трахеи (не обязательно круглое);

- поперечное сечение просвета бронха (не обязательно круглое);

- конец трубки со стороны пациента;

- конец трахеального сегмента со стороны пациента;

- трахеальная манжета;

- бронхиальная манжета;

- точка измерения наружного диаметра бронхиального сегмента (см. приложение В);

- система накачивания манжеты;

- трахеальный сегмент;

- длина главной оси – сегмент трахеи;

- длина малой оси – сегмент трахеи.

Рисунок 1 – Пример трахеобронхиальной трубки

- Требования к поставляемым стерильным эндобронхиальным трубкам

Должны применяться требования стандарта ISO 18190:2016, с 7.

- Упаковка

- Информация, предоставленная производителем

Общее положение

Должны применяться применимые требования стандарта ISO 18190:2016, раздел 9.

Маркировка

9.2.1 Долговечность и четкость.

Маркировка должна быть стойкой после воздействия типичных веществ, с которыми маркировка будет контактировать во время использования по назначению, и оставаться разборчивой в течение предполагаемого срока использования.

Необходимо проверить соответствие, подвергнув соответствующие маркировочные участки эндобронхиальной трубки воздействию соответствующих веществ, перечисленных в перечне, в течение совокупного периода времени, эквивалентного ожидаемой продолжительности воздействия при использовании:

- лекарственные средства или химические вещества, которые при использовании будут попадать в эндобронхиальную трубку и перечислены в Инструкции по применению (IFU);

- если применимо, искусственная слюна;

- если применимо, искусственная слизь;

- если применимо, искусственное масло для кожи;

- если применимо, любые другие вещества, выявленные в ходе процесса риск-менеджмента.

Необходимо убедиться, что маркировка остается разборчивой для человека с остротой зрения 1, при необходимости скорректированной, на расстоянии 1 м ± 10 мм при освещенности (215 ± 5) лк, после протирания маркировки вручную, без чрезмерного давления, в течение 15 с тканью, смоченной дистиллированной водой.

Примечание – См. А.5.

9.2.2 Маркировка на трахеобронхиальной трубке.

Трахеобронхиальная трубка должна быть маркирована следующим образом:

- указанный размер по Французской шкале;

Примечание – См. A.6.

- наружный диаметр бронхиального сегмента эндобронхиальной трубки в мм с префиксом “Br”;

Необходимо проверить соответствие с помощью визуального осмотра и метода испытаний, приведенного в приложении В.

Примечание – См. A.6.

- эффективный внутренний диаметр просвета бронхиального и трахеального сегментов эндобронхиальной трубки в миллиметрах;

Примечания

1 Эффективный внутренний диаметр предназначен в качестве ориентира при выборе бронхоскопа соответствующего диаметра или другого устройства для введения в эндобронхиальную трубку;

2 См. A.6.

Необходимо проверить соответствие с помощью метода испытаний, приведенного в приложении С.

- отметки длины с интервалом в 2 см, измеренные от кончика бронхиального сегмента и нанесенные на аппаратный конец трахеального сегмента;

Необходимо проверить соответствие с помощью визуального осмотра и функционального испытания.

- слово «правый» или «левый», в зависимости от обстоятельств.

Необходимо проверить соответствие с помощью визуального осмотра.

Цветовой код

Аппаратный конец бронхиального сегмента, бронхиальная манжета и связанный с ней контрольный баллон должны быть полностью окрашены в синий цвет.

Необходимо проверить соответствие с помощью визуального осмотра.

Маркировка на индивидуальной упаковке или вкладыше

В дополнение к требованиям к маркировке, указанным в 9.2.2 и в разделе 9 стандарта ISO 18190:2016, упаковка или вкладыш должны быть маркированы следующим образом:

- описание содержимого;

- длина большой и малой осей;

Примечание – Информация о главной и второстепенной осях может быть отформатирована в виде таблицы, как показано в таблице 1.

Таблица 1 – Размерная маркировка на упаковке или вкладыше

| Указанный размер | Наружный диаметр бронхиального сегмента | Эффективный внутренний диаметр | Главная ось | Малая ось |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 fr | Br X.X мм | X.X мм | X.X мм | X.X мм |
| 32 fr | Br X.X мм | X.X мм | X.X мм | X.X мм |
| 35 fr | Br X.X мм | X.X мм | X.X мм | X.X мм |
| 37 fr | Br X.X мм | X.X мм | X.X мм | X.X мм |
| 39 fr | Br X.X мм | X.X мм | X.X мм | X.X мм |
| 42 fr | Br X.X мм | X.X мм | X.X мм | X.X мм |

- диаметры манжеты трахеи и бронхов в соответствии с 6.5.2.

Приложение А

(информационное)

Обоснование

А.1 Общее положение

Данное приложение содержит краткое обоснование важных требований данного документа и предназначено для использования теми, кто знаком с темой данного документа, но не принимал участия в его разработке. Понимание причин, лежащих в основе основных требований, считается необходимым для их правильного применения. Кроме того, по мере изменения клинической практики и технологий считается, что обоснование нынешних требований облегчит внесение любых изменений в этот документ, вызванных этими изменениями.

A.2 Обоснование 5.2 – Тестирование на биологическую безопасность

Это требование является дополнением к требованиям к биологической оценке и тестированию, указанным в стандарте ISO 10993-1, поскольку эндобронхиальные трубки обеспечивают дыхательный путь, а также контакт с телом пациента.

A.3 Обоснование 6.4.2 – Соединители для накачивания манжеты

ISO/TC 121 согласился указать совместимый с разъемом Луэра на входе систем накачивания манжет, чтобы можно было использовать шприц для подкожных инъекций для накачивания манжет, поскольку они широко распространены в рабочей среде и, следовательно, легко доступны в чрезвычайных ситуациях.

A.4 Обоснование 6.5 - Конструкции сегмента бронхов

В документе нет никаких указаний на длину бронхиального сегмента, длину бронхиальной манжеты, положение бронхиальной манжеты или скос наконечника. Каждый производитель должен определить технические характеристики для каждой из этих конструктивных особенностей, необходимых для достижения запланированного производителем уровня эксплуатационных характеристик. Изготовитель должен учитывать анатомические данные, обобщенные в рецензируемой опубликованной статье, на которую ссылается данный документ, и то, как индивидуальные конструктивные особенности способствуют достижению адекватного «запаса прочности».

A.5 Обоснование к 9.2.1 – Долговечность и четкость

Требования к долговечности маркировки, которая подвергается воздействию слюны или слизи в течение длительного периода, отличаются от требований к долговечности маркировки, которая не подвергается воздействию или подвергается воздействию в течение более короткого периода времени. Таким образом, долговечность маркировки в значительной степени зависит от важности информации, передаваемой с помощью маркировки, условий использования, продолжительности использования и временного интервала в продолжительности использования, когда маркировка используется.

A.6 Обоснование к 9.2.2 – Маркировка на эндобронхиальной трубке a), b) и c) размеры

Ключевыми параметрами для врача являются следующие:

- Обозначенный размер, который является общим размером двухпросветной части трубки, расположенной в гортани.

- Наружный диаметр бронхиального сегмента, который позволяет пользователю убедиться, что он не слишком велик для того, чтобы поместиться в главном бронхе пациента.

- Эффективные внутренние диаметры, которые служат ориентиром при выборе подходящего диаметра бронхоскопа или другого устройства для введения в трахеобронхиальную трубку.

Приложение В

(обязательное)

Метод определения наружного диаметра бронхиального сегмента

В.1 Принцип

Наружный диаметр (НД) бронхиального сегмента эндобронхиальной трубки определяется путем обмотки неэластичной проволоки или нити вокруг спущенной бронхиальной манжеты, измерения ее длины и расчета диаметра.

B.2 Аппарат

B.2.1 Отрезок неэластичной проволоки или нити, достаточной длины, чтобы его можно было обернуть вокруг наружного бронхиального сегмента эндобронхиальной трубки пять раз.

B.2.2 Средство измерения неупругой проволоки или нити (см. B.2.1) в миллиметрах.

B.3 Процедура

B.3.1 Обвернуть неэластичную проволоку или нить плотной спиралью пять раз вокруг внешней стороны бронхиального сегмента трубки, в средней точке спущенной бронхиальной манжеты (см. ключ 9 на рисунке 1).

B.3.2 Измерить длину неэластичной проволоки или нити, необходимую для изготовления пяти спиралей, в миллиметрах.

B.3.3 Определить наружный диаметр, разделив длину намотанной нити на 5·π (т.е. 5 × 3,14 = 15,7).

В.4 Выражение результатов

Выразить наружный диаметр бронхиального сегмента, как определено в B.3.3, в миллиметрах, округленных до более высоких 0,5 мм.

Пример –

9,1 мм выражается как 9,5 мм.

9,6 мм выражается как 10,0 мм.

13,1 мм выражается как 13,5 мм.

Примечание – Диаметр выражен в меньшем размере 0,2 мм, чтобы гарантировать, что выбранная трубка имеет эффективный внутренний диаметр, достаточно большой для прохождения выбранного бронхоскопа.

Приложение С

(обязательное)

Метод испытания для определения эффективных внутренних

диаметров

С.1 Принцип

Эффективные внутренние диаметры (ЭВД) определяются путем пропускания набора шариков через просвет трубки для бронхов и трахеи, чтобы представить наибольший диаметр бронхоскопа, который может быть пропущен по эндобронхиальной трубке. Нитка из трех удлиненных шариков используется для обозначения ограниченной гибкости бронхоскопа и потому, что поперечное сечение внутреннего просвета трубок может быть не круглым (см. рис. 1).

C.2 Аппарат

C.2.1 Набор из трех полированных цилиндрических шариков (см. рис. C.1), имеющих одинаковый диаметр (Д), с закругленными концами и общей длиной, в два раза превышающей их диаметр (2Д). Точность определения диаметра (Д) должна составлять ± 0,01 мм, а точность определения длины – ± 0,1 мм. Конечный радиус должен быть номинальным, а длина узла между бортиками должна составлять от 1 мм до 2 мм. Для определения максимального диаметра бронхоскопа следует использовать несколько наборов шариков, диаметр которых увеличивается с шагом 0,2 мм. Если производителем указан максимальный диаметр бронхоскопа, для проверки этого можно использовать один набор шариков.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

1 – узел;

2 – шарик;

D – диаметр шарика.

Рисунок C.1 – Пример набора цилиндрических шариков

C.2.2 Масса, при массе (100 ± 5) г.

С.3 Процедура

C.3.1 Пропустить длинный конец нити через просвет бронхиального сегмента трубки.

C.3.2 Прикрепить грузик к концу нити.

C.3.3 Держа трахеобронхиальную трубку вертикально, ввести шарики в аппаратный конец просвета бронха, позволяя весу протягивать шарики через трубку. Просвет может быть смазан водой или водорастворимой смазкой для облегчения прохождения.

C.3.4 Повторить шаги С.3.1 по С.3.3 для просвета трахеи.

С.4 Выражение результатов

Выразить результаты в миллиметрах с точностью до одного знака после запятой, округлив их в меньшую сторону с точностью до 0,2 мм.

Пример –

2,1 мм выражается как 2,0 мм;

3,7 мм выражается как 3,6 мм;

4,8 мм выражается как 4,8 мм.

Примечание – Диаметр выражен в меньшем размере 0,2 мм, чтобы гарантировать, что выбранная трубка имеет эффективный внутренний диаметр, достаточно большой для прохождения выбранного бронхоскопа.

Библиография

[1] ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия – Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска).

[2] ISO 14971:2019, Medical devices – Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские – Применение менеджмента риска к медицинским изделиям).

[3] Partridge L., Russell W. J., The Margin of Safety of a Left Double-Lumen Tracheobronchial Tube Depends on the Length of the Bronchial Cuff and Tip. Anaesthesia and Intensive Care, Vol. 34, No. 5, October 2006 (Партридж Л., Рассел У. Дж., Запас прочности левой двухпросветной трахеобронхиальной трубки зависит от длины бронхиальной манжеты и наконечника. Анестезия и интенсивная терапия, Том 34, № 5 октября 2006 года.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 5356-1:2004 Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1: Cones and sockets (Оборудование для анестезии и искусственного дыхания. Конические соединители – Часть 1: Диффузоры и муфты). | MOD | ГОСТ 31518.1–2012 (ISO 5356-1:2004) Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические – Часть 1: Конические патрубки и гнезда |

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: дыхательное оборудование, трахеобронхиальная трубка, эндобронхиальная трубка, методы испытания

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: дыхательное оборудование, трахеобронхиальная трубка, эндобронхиальная трубка, методы испытания

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

1) Находится на стадии разработки

2) Действует только для датированной ссылки

Проект, редакция 1