Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	2

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	3

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Подготовка лабораторной посуды	4

8.2	Приготовление растворов	4

8.3	Предварительная подготовка проб	5

8.4	Подготовка прибора	6

8.5	Построение градуировочного графика	6

8.6	Отбор проб	7

9	Выполнение измерений	8

10	Обработка результатов измерений	8

11	Оформление результатов измерений	8

12	Требования к показателям точности измерений	9

Библиография	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДИ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения малых концентраций меди в производственных водах тепловых электростанций в питательной воде и ее составляющих (конденсатах и добавочной воде), в обессоленной воде и котловых водах фотометрическим методом.

Диапазон измерений меди от 0,0005 до 1,0 мг/дм3 с купризоном.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 701–89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3653–78  Алюминий лимоннокислый двузамещенный. Технические условия

ГОСТ 3760–79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 4165–78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461–77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 11125–84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14262–78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29224–91 Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирования и применения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Сущность метода заключается во взаимодействии ионов меди с купризоном с образованием окрашенного в синий цвет комплексного соединения. Интенсивность окраски, пропорциональную массовой концентрации меди, измеряют при длине волны 580-620 нм (λмах= 600 нм). Определение проводят в аммиачно-цитратной среде при pH 8,5-9,5.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющий опыт работы в химической лаборатории и изучивший руководство по эксплуатации фотоэлектроколориметра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- фотоэлектроколориметр с возможностью определения оптической плотности при λ = 420, 580-620 нм, кюветы толщиной 10-100 мм;

- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой наименьшего деления 0,1 мг по ГОСТ 24104;

- посуда мерная лабораторная стеклянная 2 класса точности по ГОСТ 1770: колбы наливные вместимостью 50,0, 250, 500 и 1000 см3; колбы конические с пришлифованными пробками и без пробок вместимостью 200, 250 и 500 см3, цилиндры вместимостью 3-50 см3 по ГОСТ 25336;

- дозаторы пипеточные;

- пипетки измерительные градуированные и без промежуточных делений 1-1-1-1, 1-1-1-2, 1-1-1-5, 1-1-1-10, 1-1-1-25, 1-1-1-50, 1-1-1-100 по ГОСТ 29227;

- цилиндры измерительные вместимостью 1(3)-25; 1(3)-50; 1(3)-100; 1(3)-250; 1(3)-500 по ГОСТ 1770;

- ГСО состава водных растворов меди с погрешностью не более 1 % отн. при Р=0,95. Например, ГСО 7255-96, ГСО 6073-91 с содержанием 1,0 мг/см3, ГСО 6074-91 с содержанием 10,0 мг/см3, ГСО 5227-90 с содержанием 0,1 мг/см3;

- ГСО состава раствора меди с массовой концентрацией 10 мг/дм3;

- термометр лабораторный с ценой деления 5 ℃ с диапазоном измерений температуры от 0 ℃ до 100 ℃ по ГОСТ 29224.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919 или других марок;

- стаканы В-1 -250, В-1 -50 ТХС по ГОСТ 25336;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01-10,00 см3;

- бумага индикаторная универсальная;

- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026 или фильтры обеззоленные (белая лента);

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- кислота азотная концентрированная, по ГОСТ 11125 ос.ч или по ГОСТ 4461 х.ч.;

- медь сернокислая по ГОСТ 4165 х.ч.;

- кислота серная по ГОСТ 4204 х.ч. или ГОСТ 14262 ос.ч.;

- вода очищенная по [1];

- аммиак водный по ГОСТ 3760 х.ч.;

- купризон -(бис-(циклогексанон) - оксалилдигидразон ч.д.а.;

- индикатор пентаметокси красный ч.д.а.;

- аммоний лимоннокислый двузамещенный по ГОСТ 3653 х.ч.;

- спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300 х.ч.;

- набор реагентов для определения меди (для экспресс-метода) (hach, кат. номер 2603300)

- азотная кислота х.ч. по ГОСТ 701;

- кислота соляная х.ч. по ГОСТ 3118;

- натрий гидроокись по ГОСТ 4328.

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Подготовка к выполнению измерений

Подготовка лабораторной посуды

Лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники дозаторов, пипетки промывают азотной кислотой и многократно обессоленной водой. Стаканы, в которых будут выпариваться пробы, предварительно проверяют на чистоту. Для этого в каждый стакан вносят 25 см3 обессоленной воды и 1 см3 концентрированной азотной кислоты, выпаривают до 3-5 см3. Затем проводят определение по 8.6. Стаканы считаются пригодными, если содержание меди не превышает содержание меди в холостой пробе (8.5.1, 8.5.2).

Приготовление растворов

8.2.1 Основной раствор, содержащий 100,0 мг/дм3 ионов Cu(II) готовят по одному из трех вариантов.

Вариант А – из государственного стандартного образца состава раствора ионов Cu(II) с массовой концентрацией 1,0 мг/см3: в мерную колбу вместимостью 50 см3 вносят 5,0 см3 стандартного образца состава раствора ионов Cu(II) и доводят объем до метки обессоленной водой;

Вариант Б – из государственного стандартного образца состава раствора ионов Cu(II) с массовой концентрацией 10,0 мг/см3: в мерную колбу вместимостью 50 см3 вводят 0,5 см3 стандартного образца состава растворов ионов Cu(II) и доводят объем до метки обессоленной водой.

Рекомендуется использовать инструкцию по применению государственных стандартных образцов.

Вариант В – из сернокислой меди: навеску 0,3930 г сернокислой меди,                      CuSO4·5Н2O, взятую с точностью 0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм3 в небольшом количестве обессоленной воды, подкисленной 1 см3 серной кислоты, разбавленной 1:5 и доводят объем до метки обессоленной водой. 1 см3 раствора содержит 0,1 мг Cu(II).

Погрешность приготовления данных растворов не превышает 3 % отн.

Основной раствор должен храниться в склянке с плотно пригнанной пробкой. Срок хранения не ограничен.

8.2.2 Рабочий раствор с содержанием 10,0 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вводят 5,0 см3 основного раствора ионов Cu(II) массовой концентрации 100,0 мг/дм3 и доводят объем до метки обессоленной водой. Для предотвращения гидролиза перед доведением объема раствора в колбе до метки добавляют концентрированную азотную кислоту до значения pH не более 3. Раствор должен быть свежеприготовленным.

8.2.3 Рабочий раствор с содержанием 1,0 мг/дм3 готовят в день проведения анализа: в мерную колбу вместимостью 50 см3 вводят 5,0 см3 рабочего раствора ионов Cu(II) массовой концентрации 10,0 мг/дм3 и доводят объем до метки обессоленной водой. Для предотвращения гидролиза перед доведением объема раствора в колбе до метки добавляют концентрированную азотную кислоту до значения pH не более 3.

8.2.4 Раствор купризона с массовой долей 0,1 %

Навеску 0,5 г купризона, взятую с точностью 0,01 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 500 см3 в 100 см3 водно-спиртовой смеси (1:1), подогревая жидкость на плитке до 40 °С – 50 °С, измеряя температуру жидкости термометром. После полного растворения доводят объем раствора до метки той же водно-спиртовой смесью. Раствор устойчив при хранении в склянке темного стекла в течение 3 мес.

8.2.5 Раствор аммиака с массовой долей 10 %

400 см3 раствора аммиака с массовой долей 25 % разбавляют до 1,0 дм3 обессоленной водой. Раствор устойчив. Его хранят в полиэтиленовом закрывающемся сосуде.

8.2.6 Раствор индикатора пентаметоксикрасного

Навеску 0,1 г пентаметоксикрасного, взятую с точностью 0,01 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в 50 см3 этилового спирта при нагревании на водяной бане. После охлаждения объем доводят до метки этиловым спиртом. Раствор устойчив.

8.2.7 Раствор лимоннокислого аммония с массовой долей 10 %

Навеску 10,0 г двухзамещенного лимоннокислого аммония, взятую с точностью 0,01 г, растворяют 90 см3 очищенной воды в мерной колбе вместимостью 100 см3. Срок хранения реактива – 5-10 суток.

Предварительная подготовка проб

Одновременно проводят подготовку двух параллельных проб.

8.3.1 В стакан из термостойкого стекла вместимостью 150 см3 с помощью мерного цилиндра помещают 100,0 см3 исследуемой воды (при массовой концентрации меди более 0,05 мг/дм3 объем исследуемой воды уменьшают и доводят его обессоленной водой до                  100 см3), добавляют 1,0 см3 концентрированной азотной кислоты, помещают на плитку и выпаривают, не допуская кипения до объема пробы от 3 до 5 см3. Остаток пробы должен покрывать только дно стакана. При выпаривании следует предохранять пробы от загрязнений. Раствор охлаждают до комнатной температуры и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3.

8.3.2 Пробы воды, которые могут содержать комплексообразователи (трилон, ОЭДФ и другие органические вещества), образующие с ионами меди прочные соединения, обрабатывают для разрушения этих соединений и устранения мешающего влияния органических веществ. Для этого в стакан из термостойкого стекла вместимостью 150 см3 помещают пробу воды вместимостью 100,0 см3, если массовая концентрация меди не более 0,05 мг/дм3 (при большей массовой концентрации меди пробу разбавляют). Прибавляют 10,0 см3 концентрированной азотной кислоты и выпаривают на водяной бане досуха. К сухому остатку добавляют ещё 10,0 см3 концентрированной азотной кислоты и выпаривают на водяной бане досуха. К сухому остатку добавляют 1,0 см3 концентрированной азотной кислоты, 10-15 см3 обессоленной воды и кипятят для удаления окислов азота. Раствор охлаждают до комнатной температуры и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3.

8.3.3 Дальнейшее добавление реактивов и доведение раствора до метки по 9.6.

8.3.4 Подготовку холостой пробы проводят аналогично анализируемой пробе. Для этого добавляют те же реактивы в чистый стакан, используя вместо пробы обессоленную воду.

Подготовка прибора

Подготовку фотоэлектроколориметра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

Построение градуировочного графика

8.5.1 В десять мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью 50 см3 вводят мерной пипеткой 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 см3 рабочего раствора ионов Cu(II) массовой концентрацией 1 мг/дм3,  что соответствует 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 мкг меди в пробе. В каждую колбу добавляют обессоленной воды примерно от 25 до 30 см3, добавляют мерной пипеткой по 1,0 см3 концентрированной азотной кислоты и от 3 до               5 капель индикатора пентаметоксикрасного. Жидкость окрашивается в сиренево-красный цвет, её нейтрализуют, осторожно добавляя раствор аммиака с массовой долей 25 % до обесцвечивания жидкости. Затем в каждую колбу вносят по 3,0 смЗ раствора лимоннокислого аммония с массовой долей 10 %, по 1,0 см3 раствора аммиака с массовой долей 10 %, и 2,5 см3 раствора купризона. После введения каждого реактива жидкость тщательно перемешивают, доводят обессоленной водой до метки и вновь перемешивают. Получают шкалу градуировочных растворов, соответствующих массовым концентрациям меди в расчете на 50 см3 пробы 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10 мг/дм3 (20, 40, 60, 80, 00 мкг/дм3).

Одновременно готовят от 3 до 4 холостых раствора: вносят те же реактивы, но без раствора ионов Cu(II).

Измерения выполняют спустя 10 мин.

8.5.2 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 590 нм в кюветах 50 или 100 мм измеряют оптическую плотность 3-4 холостых растворов в сравнении с обессоленной водой. Из полученных результатов вычисляют среднее арифметическое значение Ахол.

8.5.3 Аналогично измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора в сравнении с обессоленной водой. Для каждого из двух полученных результатов параллельных измерений вычисляют среднее арифметическое значение Аi;

8.5.4 Рассчитывают значения оптической плотности каждого градуировочного раствора с учетом холостого опыта (Аi — Ахол).

8.5.5 Строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массовую концентрацию меди (мг/дм3, мкг/дм3, мкг в пробе), а по оси ординат – соответствующие значения оптической плотности с учетом холостого опыта — (Аi — Ахол).

По точкам проводят прямую методом наименьших квадратов или по специальным программам на персональном компьютере.

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (1)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                  (2)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                      (3)

Подставляя значения (a) и (b) в формулe (1), получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ...Аnвыч)

Допускается вычисление результатов с помощью множителя, определяемого по формуле:

К= m/А,                                                             (4)

где m – масса меди в пробе, мг;

А – среднее значение оптической плотности, соответствующее массе.

8.5.6 Контроль стабильности градуировочного графика проводят не реже одного раза в три месяца или при смене партии реактивов. Для этого анализируют вновь приготовленные градуировочные растворы, массовая концентрация меди в которых соответствует разным точкам диапазона измерений. Например, растворы с массовой концентрацией меди 0,02; 0,2 и 0,4 мг/дм3. Градуировочный график считается пригодным, если отклонение среднего результата анализа, найденного по двум параллельным определениям от истинного значения массовой концентрации этого раствора, составляет:

- в диапазоне концентраций от 0,001 до 0,010 вкл не более 15 %;

- в диапазоне концентраций от 0,010 до 0,4 вкл не более 10 %.

Относительное отклонение рассчитывают по формуле: δ=Сввод-СнайдСввод×100%

В противном случае строят новый градуировочный график.

Отбор проб

8.6.1 Подготовка к отбору проб

8.6.1.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.6.1.3 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей 40 ºС.

8.6.2 Отбор проб воды

Пробу следует отбирать в чистую стеклянную или пластиковую склянку, предварительно очищенную соляной кислотой (1:1) и промытую очищенной водой.

8.6.3 Переноска проб и сроки хранения

8.6.3.1. Для переноски сосудов с отобранными пробами применяется ящик с плотно закрывающейся крышкой, ручкой для удобства переноски и гнездами для сосудов с пробами. Ящик может быть изготовлен из фанеры, металла или органического отекла. Число гнезд в нем определяется количеством единовременно отбираемых проб.

8.6.3.2 В случае, когда определение содержания меди не проводится в день отбора, то пробы консервируют с помощью 2 см3 концентрированной азотной кислоты на 1 дм3 воды. Добавление кислоты не требуется, если анализ для определения меди проводится от 2 до 3 ч после отбора проб.

8.6.3.3 Допускается хранение консервированных образцов при комнатной температуре в не более 1 мес.

- Выполнение измерений

9.1 В пробу, подготовленную по 8.3, добавляют 3-5 капель индикатора пентаметоксикрасного. Окрашенную в сиренево-красный цвет жидкость обесцвечивают, приливая осторожно раствор аммиака с массовой долей 25 %. Жидкость перемешивают, вливают 3,0 см3 раствора лимоннокислого аммония с массовой долей 10 %, 1,0 см3 раствора аммиака с массовой долей 10 %, и 2,5 см3 купризона. После введения каждого реактива жидкость тщательно перемешивают, доливают обессоленную воду до 50 см3 и вновь тщательно перемешивают. Подготовленную пробу выдерживают в течение 10 мин.

9.2 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 590 нм измеряют оптическую плотности пробы анализируемой воды Аi. Раствором сравнения служит обессоленная вода.

9.3 Аналогично измеряют оптическую плотность холостой пробы Ахол.

9.4 Вычисляют оптическую плотность анализируемой пробы с учетом холостой пробы:(Аi — Ахол).

9.6 По градуировочному графику находят концентрацию меди в анализируемом растворе Сi.

9.7 Аналогично проводят измерения для второй параллельной анализируемой пробы.

- Обработка результатов измерений

10.1 Вычисляют массовую концентрацию меди (X) в анализируемой пробе, мг/дм3 (мкг/дм3) по формуле:

Xi=Ci∙50V,                                                                (5)

где Сi – концентрация меди, найденная по градуировочному графику, мг/дм3;

V – объём до которого разбавлена проба перед измерением, см3;

50 – объем анализируемой воды, отобранной для анализа, см3.

10.2 Вычисления проводят для каждой из двух параллельных проб, получая X1 и X2 соответственно.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (6):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (6)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим методом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (7)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (8)

где ± л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84·мг/дм3                                                                                    (9)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации меди в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,0005 до 0,01 вкл. | 53,68 | 62,62 | 44,31 |
| Св. 0,01 до 1,0 вкл. | 4,10 | 21,17 | 14,98 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: медь, малые концентрации, воды производственные, тепловые электростанции, купризон, обессоленная вода, добавочная вода, питательная вода, конденсаты, теплофикационные воды, котловые воды, методы измерений, фотометрический метод

МКС 13.060

Ключевые слова: медь, малые концентрации, воды производственные, тепловые электростанции, купризон, обессоленная вода, добавочная вода, питательная вода, конденсаты, теплофикационные воды, котловые воды, методы измерений, фотометрический метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |