Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО И РЕСПИРАТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Часть 2

АСПЕКТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ

СТ РК ISO 23328-2–20__

(ISO 23328-2:2002 Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use – Part 2: Non-filtration aspects, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                                 ISO 23328-2:2002 Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use – Part 2: Non-filtration aspects (Фильтры дыхательных систем для анестезиологического и респираторного применения. Часть 2. Аспекты, не связанные с фильтрацией)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 3 «Аппараты искусственной вентиляции легких и сопутствующее оборудование» Технического комитета ISO/TC 121 «Анестезиологическое и респираторное оборудование».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

3.1	Фильтры дыхательной системы, 	2

3.2	Порт дыхательной системы ФДС	2

3.3	Порт подключения пациента к ФДС	2

3.4	Дополнительный порт ФДС	2

3.5	Внутренний объем ФДС	2

3.6	Перепады давления	2

4	Разъемы порта ФДС	2

4.1	Порты для дыхательной системы ФДС и для подключения пациента	2

4.2	Дополнительные порты	2

5	Метод испытаний	2

5.1	Окружающие условия испытаний	2

5.2	Измерение перепада давления	3

5.3	Тест на утечку газа	3

6	Упаковка стерильных ФДС	3

7	Маркировка	3

7.1	Использование символов	3

7.2	Маркировка ФДС	3

7.3	Маркировка упаковки	3

7.4	ФДС, предназначенные для однократного использования	4

8	Информация, которую должен предоставить производитель	4

Библиография	5

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	6

Введение

Настоящий стандарт устанавливает требования к нефильтрационным аспектам фильтров дыхательной системы (ФДС).

Фильтры дыхательных систем (ФДС) используются для снижения количества частиц, включая микроорганизмы, в газах, доставляемых пациентам и выдыхаемых ими.

Фильтры дыхательных систем (ФДС) подвергаются различным уровням влажности во время клинического использования. Воздействие влажного воздуха на ФДС для симуляции клинического использования входит в метод тестирования, так как возможно, что такое воздействие может повлиять на эффективность фильтрации ФДС. Метод тестирования для оценки фильтрационной эффективности можно найти в стандарте         ISO 23328-1.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО И РЕСПИРАТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Часть 2

АСПЕКТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования для нефильтрационных аспектов ФДС, предназначенных для анестезиологического и респираторного использования, и затрагивает порты подключения, герметичность, сопротивление потоку, упаковку, маркировку и предоставляемую информацию. Метод тестирования предназначен для ФДС, используемых с клинической системой дыхания.

Настоящий стандарт не применим к другим типам фильтров, например, тем, которые предназначены для защиты вакуумных источников или линий отбора проб газа, для фильтрации сжатых газов или для защиты испытательного оборудования для физиологических респираторных измерений.

Примечание – Метод оценки эффективности фильтрации ФДС приведен в ISO 23328-1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 5356-1:2015 Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1: Cones and sockets (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 1. Диффузоры и муфты).

ISO 5356-2:2012 Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 2. Резьбовые соединители, несущие нагрузку).

ISO 9360-1:2000 Rubber – Anaesthetic and respiratory equipment; heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans. Part 1. HMEs for use with minimum tidal volumes of 250 ml (Аппараты наркозные и дыхательные. Тепло – и влагообменники (ТВО) для увлажнения вдыхаемых человеком газов. Часть 1. ТВО с минимальным дыхательным объемом 250 мл).

ISO 11607-1:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 11607-2:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки).

IES 60601-1:2005 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- 3.1 Фильтры дыхательной системы, ФДС (breathing system filter, BSF): Устройство, предназначенное для снижения передачи частиц, включая микроорганизмы, в дыхательных системах.

- 3.2 Порт дыхательной системы ФДС (BSF breathing system port) Порт ФДС, подключаемый к дыхательной системе.

- 3.3 Порт подключения пациента к ФДС (BSF patient connection port) Порт ФДС, предназначенный для подключения к устройству, такому как трахеальный или трахеостомический коннектор или маска для лица.

- 3.4 Дополнительный порт ФДС (BSF accessory port) Порт ФДС, который можно подключить к вспомогательному устройству для таких целей, как отбор проб газа, мониторинг и измерение давления.

- 3.5 Внутренний объем ФДС (BSF internal volume) Объем, содержащийся в ФДС, когда он не находится под давлением, за вычетом объема всех твердых элементов в ФДС и объема внутри всех гнездовых соединителей.

- 3.6 Перепады давления (pressure drop) Разница между давлением, измеренным в потоке газа, втекающем в ФДС, и давлением, измеренным в потоке газа, вытекающем из ФДС, при постоянном расходе газа через ФДС.

- Разъемы порта ФДС

Порты для дыхательной системы ФДС и для подключения пациента

Разъемы на порту системы дыхания и на порту подключения к пациенту должны соответствовать ISO 5356-1.

Дополнительные порты

Если у ФДС имеется порт для аксессуаров, этот порт не должен принимать конические разъемы диаметром 15 или 22 мм, соответствующие ISO 5356-1 и ISO 5356-2, и должен быть предусмотрен механизм закрытия порта.

- Метод испытаний

Окружающие условия испытаний

Окружающие условия во время испытаний должны быть следующими:

- температура: (23 ± 2) °C;

- относительная влажность: (60 ± 15) %;

- давление: (96 ± 10) кПа.

Измерение перепада давления

Измерение перепада давления должно быть определено в соответствии с 6.3 стандарта ISO 9360-1:2000, с использованием значений расходов, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Расходы газа для измерения перепада давления

| Предполагаемое назначение ФДС | Расход газа дм3×мин-1 |
| --- | --- |
| Детский | 15 |
| Взрослый | 30 |

Тест на утечку газа

ФДС должен соответствовать 6.4 стандарта ISO 9360-1:2000.

- Упаковка стерильных ФДС

Упаковка ФДС, поставляемых стерильными, должна соответствовать требованиям стандарта ISO 11607.

- Маркировка

Использование символов

Некоторые требования в соответствии с 7.3 и 7.4 могут быть выполнены с использованием соответствующих символов, указанных в стандартах ISO 15223 или        ISO 7000.

Маркировка ФДС

На ФДС должна быть следующая маркировка:

- направление ориентации к пациенту в случае ориентировочно – чувствительных ФДС;

- буквы «APG» (см. IEC 60601-1:2005), если производитель утверждает, что ФДС безопасен для использования с легковоспламеняющимися анестетиками.

Маркировка упаковки

На упаковке должна быть следующая маркировка:

- название или товарный знак и адрес производителя или поставщика, либо их уполномоченного представителя;

- предполагаемое использование ФДС;

- слово «СТЕРИЛЬНО» (или его эквивалент), при необходимости;

- инструкции по хранению, если необходимо;

- дата производства или номер лота или номер партии;

- срок годности, если ФДС подвержен влиянию условий хранения или имеет ограниченный срок годности.

ФДС, предназначенные для однократного использования

Для ФДС, предназначенных для однократного использования, либо сам ФДС, либо упаковка должны быть помечены словами "однократное использование" или эквивалентным образом.

- Информация, которую должен предоставить производитель

Производитель должен предоставить следующую информацию:

- инструкции по применению;

- рекомендованный диапазон дыхательных объемов и/или расходов;

- перепад давления при расходе газа, указанном в таблице 1, измеренный в соответствии с 5.2;

- внутренний объем ФДС, выраженный в миллилитрах;

- утечка газа, выраженная в мл в мин, измеренная в соответствии с 5.3;

- если применимо, предупреждение о рисках, связанных с использованием ФДС с любым типом ингалятора во время ингаляционной терапии, анестетических газов и паров, а также увлажнителей и небулайзеров;

- если ФДС или их части могут быть использованы повторно, инструкции по обслуживанию и детали по очистке, дезинфекции и стерилизации;

- рекомендуемое максимальное время использования перед утилизацией или очисткой;

- инструкции по безопасной утилизации после использования;

- значение проникновения, до и после условий эксплуатации, например, как указано в ISO 23328-1;

- если ФДС оснащен одним или несколькими соединителями малого диаметра, такими как Luer, предупреждение, указывающее на возможность неправильного подключения к другим устройствам, что может привести к опасности для пациента.

Библиография

[1] ISO 15223, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied (Изделия медицинские. Символы, используемые на этикетках и ярлыках медицинских изделий и предлагаемая информация)

[2] ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis (Графические символы, наносимые на оборудование. Перечень и сводная таблица)

[3] ISO 23328-1, Breathing system filters for anaesthetic and respiratory use – Part 1: Salt test method to assess filtration performance (Фильтры дыхательных систем для анестезиологического и респираторного применения. Часть 1. Метод испытаний на содержание соли для оценки эффективности фильтрации)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 11607-1:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам). | ISO 11607-1:2006 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам) | IDT | ГОСТ 11607-1:2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам |
| ISO 11607-2:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки). | ISO 11607-2:2006 Packaging for terminally sterilized medical devices -- Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки | IDT | ГОСТ 11607-2:2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки |

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: фильтры дыхательных систем, дыхательная система, порт дыхательной системы, порт подключения пациента,

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: фильтры дыхательных систем, дыхательная система, порт дыхательной системы, порт подключения пациента,

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |