Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	2

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	3

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Подготовка прибора	4

8.2	Приготовление раствора ванадата аммония	4

8.3	Приготовление основного градуировочного раствора уксусной кислоты с концентрацией 100 мкг/см3	4

8.4	Построение градуировочного графика	4

8.5	Контроль стабильности градуировочной характеристики	4

8.6	Отбор проб воздуха	5

9	Выполнение измерений	5

10	Обработка результатов измерений	5

10.1	Приведение отобранного объема газа к нормальным условиям	5

10.2	Расчет результатов измерений	6

11	Оформление результатов измерений	6

12	Требования к показателям точности измерений	7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод с ванадатом аммония определения концентрации уксусной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу.

Диапазон измерений массовой концентрации уксусной кислоты от 3,0 до 50,0 мг/м3.

Определению уксусной кислоты не мешают бензойная кислота, спирты, альдегиды, кетоны, углеводороды, сложные эфиры, аммиак. Мешают определению жирные кислоты, растворимые в воде.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 17.2.4.06–90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

ГОСТ 17.2.4.07–90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2405–88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 9336–75 Реактивы. Аммоний ванадиево-кислый мета. Технические условия

ГОСТ 19034–82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29224–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Метод основан на измерении оптической плотности окрашенного в желтый цвет раствора, который образуется при взаимодействии уксусной кислоты с ванадатом аммония при длине волны 400 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019.

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004. и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

Уксусная кислота обладает сильным раздражающим действием и при попадании на кожу вызывает появление ожогов. Необходимо защита кожи рук перчатками и органов зрения очками и маской.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают специалиста, имеющего высшее или среднее специальное химическое образование или опыт работы в химической лаборатории, прошедшего соответствующий инструктаж, освоившего метод и уложившегося в нормативы контроля при выполнении процедур контроля погрешности.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений должны соблюдаться следующие условия:

  - температура окружающего воздуха от 15 ºС до 25 ºС;

  - относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %;

  - атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

  - напряжение переменного тока для питания аппаратуры (220 ± 22) В;

  - частота переменного тока (50 ± 1) Гц;

  - механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля, влияющие на работу средств измерений, должны отсутствовать;

  - содержание химических веществ в воздухе рабочей зоны не превышает требований по ГОСТ 12.1.005.

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и оборудование:

- фотоэлектроколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны 400 нм;

- кюветы с толщиной поглощающего слоя 10 мм;

- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой наименьшего деления 0,1 мг по ГОСТ 24104;

- электроаспиратор типа М-822 по действующим нормативным документам;

- манометр (вакуумметр) показывающий по ГОСТ 2405, класса точности 1,5;

- термометр жидкостной лабораторный по ГОСТ 29224;

- секундомер, класс 3, цена деления секундной шкалы 0,2 с;

- пробирки Г4 25-14/23 по ГОСТ 1770;

- колбы мерные 2-го класса точности вместимостью 25, 50, 100, см3 по ГОСТ 1770;

- пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 1, 5, 10 см3 по                     ГОСТ 29227;

- ГСО с аттестованным содержанием уксусной кислоты или аттестованный раствор с концентрацией 1 мг/см3.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- приборы поглотительные Рихтера по ГОСТ 25336;

- шланги из поливинилхлорида по ГОСТ 19034;

- стаканы химические термостойкие вместимостью 50 см3 по ГОСТ 25336;

- стаканы для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- аммоний ванадиевокислый (ванадат аммония) по ГОСТ 9336;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации ч.д.а или х.ч.

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных.

- Подготовка к выполнению измерений

Подготовка прибора

Подготовку прибора к работе проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

Приготовление раствора ванадата аммония

В мерной колбе вместимостью 50 см3 растворяют 0,25 г ванадата аммония в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, хорошо перемешивают.

Срок хранения раствора 2 мес.

Приготовление основного градуировочного раствора уксусной кислоты с концентрацией 100 мкг/см3

Для приготовления градуировочного раствора используют ГСО или аттестованный раствор с содержанием уксусной кислоты 1 мг/см3. Раствор готовят путем разбавления ГСО или аттестованного раствора дистиллированной водой в 10 раз. 1 см3 раствора должен содержать 100 мкг уксусной кислоты. Срок хранения 1 мес.

Построение градуировочного графика

Для построения градуировочного графика необходимо приготовить градуировочные растворы, соответствующие массовой концентрации уксусной кислоты от 20 до 250 мкг в пробе.

Условия анализа должны соответствовать разделу 6.

Содержимое пробирок тщательно перемешивают и через 5 мин измеряют оптическую плотность градуировочных растворов по отношению к раствору сравнения в кювете с толщиной поглощающего слоя 10 мм при длине волны λ = 400 нм. Раствор сравнения готовят аналогично градуировочным растворам.

Анализ градуировочных растворов проводят в порядке возрастания их концентрации. Необходимо измерять оптическую плотность каждого образца 3 раза с целью исключения случайных результатов и усреднения данных.

По полученным результатам строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание уксусной кислоты в мкг, а по оси ординат – значения оптической плотности соответствующих градуировочных растворов. Градуировочный график строят по средним значениям из 5 результатов измерений.

Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в квартал, а также при смене реактивов, после ремонта и поверки прибора. Средствами контроля являются вновь приготовленные градуировочные растворы.

Контроль также проводят перед каждым анализом серии рабочих проб. В этом случае контроль проводят по одной концентрации, значение которой приближается к определяемым величинам.

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении следующего условия:

X-C≤0,15∙C,                                                      (1)

где X – результат контрольного измерения содержания уксусной кислоты в образце для градуировки, мкг;

С – аттестованное значение массовой концентрации уксусной кислоты в образце для градуировки, мкг.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется только для одного образца для градуировки, необходимо выполнить повторное измерение этого образца с целью исключения результата, содержащего грубую погрешность.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины ее нестабильности и повторяют контроль с использованием других образцов для градуировки, предусмотренных методом. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.

Отбор проб воздуха

Отбор проб следует проводить при установившемся технологическом режиме работы обследуемого источника выделения загрязняющих веществ в атмосферу.

Объем газа, проходящего через газоход при рабочих и нормальных условиях, определяют согласно ГОСТ 17.2.4.06.

Давление и температуру газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения, определяют согласно ГОСТ 17.2.4.07.

Место для отбора проб выбирают на прямолинейном участке газохода на достаточном удалении от вентиляторов, задвижек, отводов и других подобных устройств.

Отобранную пробу пропускают через два поглотительных прибора, содержащих по      6 см3 дистиллированной воды в течение 20 мин со скоростью 0,3 дм3/мин.

- Выполнение измерений

После отбора проб растворы из каждого поглотительного прибора анализируют отдельно. Из каждого поглотительного прибора переносят по 5 см3 раствора в пробирки и далее проводят анализ в соответствии с 8.4. По градуировочному графику определяют количество уксусной кислоты в испытуемых растворах (мкг), соответствующее сумме содержания уксусной кислоты (мкг) в двух последовательно соединенных поглотителях.

- Обработка результатов измерений

Приведение отобранного объема газа к нормальным условиям

Коэффициент приведения объема газа к нормальным условиям рассчитывается по формуле:

|  | (2) |
| --- | --- |

где V0 – объем газа, отобранного на анализ, приведенный к нормальным условиям, дм3;

Р0 – атмосферное давление при н.у., 101,3 кПа;

Р – разрежение газа у ротаметра, кПа;

t – температура газа перед ротаметром, °С;

V – объем газа, отобранного на анализ, дм3.

V=T∙W,                                                                 (3)

где Т – время пропускания газа через ротаметр, мин;

W – расход газа, дм3/мин.

Расчет результатов измерений

По градуировочному графику находят массу уксусной кислоты в каждом поглотительном сосуде (m1 и m2) и рассчитывают массовую концентрацию уксусной кислоты X (мг/м3) по формуле:

|  | (4) |
| --- | --- |

где m1 и m2 – масса уксусной кислоты из двух поглотительных сосудов, найденная по градуировочному графику, мкг;

V – общий объем отобранной пробы, см3;

V1 – объем анализируемой пробы, см3;

V0 – объем газа, отобранного на анализ, приведенный к нормальным условиям, дм3.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (5):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (5)

где X – результат измерений массовой концентрации уксусной кислоты;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (6)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (7)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации уксусной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/м3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 3 до 20 вкл. | 1,53 | 17,55 | 12,42 |
| Св. 20 до 50 вкл. | 0,25 | 11,16 | 7,90 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

МКС 13.040

Ключевые слова: уксусная кислота, массовая концентрация, промышленные выбросы, атмосфера, фотометрический метод, ваннатад аммония, метод определения

МКС 13.040

Ключевые слова: уксусная кислота, массовая концентрация, промышленные выбросы, атмосфера, фотометрический метод, ваннатад аммония, метод определения

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |