Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 1

Флаконы для инъекций из стеклянных трубок

СТ РК ISO 8362-1–20__

(ISO 8362-1:2018 Injections containers and accessories –Part 1: Injection vials made of glass tubing, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8362-1:2018 Injections containers and accessories–Part 1: Injection vials made of glass tubing (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 1. Флаконы для инъекций из стеклянных трубок)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Медицинское оборудование и оборудование фармацевтического назначения для переливаний, вливаний и инъекций»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Размеры	2

5	Обозначения	6

6	Требования к материалу	6

7	Требования к эксплуатационным характеристикам	7

8	Требования к физическим характеристикам	7

8.1	Гидролитическая стойкость	7

8.2	Качество отжига	7

9	Маркировка	7

Библиография	8

Введение

Настоящий стандарт устанавливает размеры, объемы, формы и исполнение (требований) стеклянных флаконов для медицинского применения. Первичная упаковка, произведенная из стеклянной трубки, считается пригодной для упаковывания и хранения инъекционных лекарственных препаратов до их введения пациенту. Различные типы стекла, из которых производят первичную упаковку, влияют на ее химическую стойкость, например, у упаковки из боросиликатного стекла будет очень высокий уровень химической стойкости, а у упаковки из натрий-кальций-силикатного стекла намного ниже, но достаточный для использования в качестве первичной упаковки для лекарственных препаратов. Химическая стойкость внутренней поверхности первичной упаковки из натрий-кальций-силикатного стекла может быть улучшена в процессе производства путем обработки, направленной на достижение уровня химической стойкости, сопоставимого с уровнем стойкости одноразовой первичной упаковки из боросиликатного стекла. Этот уровень химической стойкости сохраняется до тех пор, пока обработанная внутренняя поверхность выдерживает химическое воздействие лекарственного препарата, и вследствие ее разрушения уровень химической стойкости снижается до уровня необработанного натрий-кальций-силикатного стекла.

Поскольку первичная упаковка может быть изготовлена из различных типов стекла, химическое взаимодействие (химическая стойкость) внутренней поверхности упаковки и лекарственного препарата имеет большое значение, поэтому крайне важно определить процедуры испытаний, с помощью которых возможно оценить данную характеристику. Приведенные в настоящем стандарте методики основаны на измерении гидролитической стойкости, а полученные результаты позволяют определить соответствующие категории упаковки. Методики также позволяют определить после промежуточной стадии, обусловлена ли гидролитическая стойкость материалом упаковки (составом стекла) или обработкой внутренней поверхности.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 1

Флаконы для инъекций из стеклянных трубок

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструктивному исполнению, размерам и объему стеклянных флаконов для инъекций. Также настоящий стандарт определяет материал, из которого производят флаконы, и требования к характеристикам первичной упаковки.

Настоящий стандарт распространяется на бесцветные или темные стеклянные флаконы из боросиликатного или натрий-кальций-силикатного стекла, производимых из стеклянной трубки с обработанной или необработанной внутренней поверхностью и предназначенных для упаковывания (наполнения) инъекционных лекарственных препаратов, их последующего хранения или транспортирования.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 719:2020 Glass – Hydrolytic resistance of glass grains at 98 degrees C – Method of test and classification (Стекло. Гидролитическая стойкость стеклянных зерен при 98 °C. Метод испытания и классификация).

ISO 720:2020 Glass – Hydrolytic resistance of glass grains at 121 degrees C – Method of test and classification (Стекло. Гидролитическая стойкость стеклянных зерен при 121 °C. Метод испытания и классификация).

ISO 4802–1:2016 Glassware – Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 1: Determination by titration method and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая стойкость внутренних поверхностей стеклянных емкостей. Часть 1. Определение титриметрическим методом и классификация).

ISO 4802-2:2016 Glassware – Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 2: Determination by flame spectrometry and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая стойкость внутренних поверхностей стеклянных емкостей. Часть 1. Определение титриметрическим методом и классификация).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 4802-1 и ISO 4802-2.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp;

- электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

- Размеры

Размеры флаконов для инъекций из стеклянных трубок, произведенные из стеклянной трубки, должны соответствовать размерам, приведенным на рисунках 1, 2 или 3, в соответствующих случаях, и в таблице 1; номинальный объем и масса должны быть такими, как показано в таблице 1.

________________

a  Горловина флакона должна иметь постоянный диаметр на всем протяжении h3, то есть иметь цилиндрическую форму. Допускается слегка коническая форма при соблюдении следующих требований:

- усеченный конус имеет высоту h3;

- наибольший диаметр имеет фланец или по согласованию заинтересованных сторон;

- разница между наибольшим и наименьшим диаметрами не превышает 0,3 мм.

b Допуск перпендикулярности а (согласно определению в ISO 1101) является предельным значением отклонения перпендикуляра, проходящего через центр нижней части флакона и ось флакона по верхнему краю фланца измеряется по кромке.

с Края незначительно скруглены.

d ≈ R0,8 (также возможно наличие скоса под углом ≈ 45°).

Рисунок 1 – Типичный флакон для инъекций из стеклянной трубки с горловиной без элемента «блоу-бэк»-модель А

Таблица 1 – Размеры, номинальный объем и масса флаконов

| Обозначе-ние размера флакона для инъекцион-ных форм | Номиналь-ный объем |  | a мм | d1 мм |  | d2 мм +0,2 -0,3 | d3 мм макс. | d4 мм ±0,2 | h1 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до-пуск |  |  | допуск |  |  |  |  | до-пуск |
| 2R | 4 | ± 0,5 | 1 | 16 | ± 0,15 | 13 | 10,5 | 7 | 35 | ± 0,5 |
| 3R | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| 4R | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 6R | 10 |  | 1,2 | 22 | ± 0,2 | 20 | 16,5 | 12,6 | 40 |  |
| 8R | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| 10R | 13,5 | ± 1 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 15R | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 20R | 26 | ± 1,5 | 1,5 | 30 | ± 0,25 |  | 17,5 |  | 55 | ± 0,7 |
| 25R | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| 30R | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 50R | 62 | ± 4 | 2,5 | 40 | ± 0,4 |  | 17,5 |  | 73 | ± 0,75 |
| 100R | 123 | ± 7 | 3,5 | 47 | ± 0,5 |  |  |  | 100 |  |

Окончание таблицы 1

| Обозначе-ние размера флакона для инъек-ционных форм | h2 мм мин. | h3 мм |  | r1 мм ≈ | r2 мм ≈ | s1 мм |  | s2 мм мин. | t мм макс. | Массаа,b ≈ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до-пуск |  |  |  | до-пуск |  |  |  |
| 2R | 22 | 8 | ± 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | ± 0,04 | 0,6 | 0,7 | 4,4 |
| 3R | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |
| 4R | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 |
| 6R | 26 | 8,5 |  | 3,5 | 2 |  |  | 0,7 |  | 7,9 |
| 8R | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
| 10R | 30 | 9 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 9,5 |
| 15R | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |
| 20R | 35 | 10 | ± 0,75 | 5,5 | 2,5 | 1,2 | ± 0,05 |  | 1 | 16,2 |
| 25R | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,9 |
| 30R | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,9 |
| 50R | 49 |  |  | 6,0 | 4,0 | 1,5 | ± 0,07 | 0,9 | 1,5 | 34,5 |
| 100R | 75 |  |  | 6,5 |  | 1,7 |  |  |  | 60,0 |
| _________________ а Средние значения с допустимым отклонением в пределах 10 %. b Требования к массе применяются к флаконам для инъекций из стеклянных трубок из бесцветного боросиликатного стекла с коэффициентом линейного расширения 5,1 ×10-6 К-1 и плотностью 2,34 г/см3. Масса флаконов, изготовленных из других типов стекла (например, темного стекла или боросиликатного стекла 3.3), должна быть рассчитана на основании плотности определенного типа стекла. с Горловина с кольцевой канавкой (с конструктивной особенностью «блоу-бэк») Тип В: 17,7 мм. Немного больший диаметр обусловлен другим процессом горячей формовки, при котором необходимо сформовать большее количество стекломассы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

a Допуск перпендикулярности а (согласно определению в ISO 1101) является предельным значением отклонения перпендикуляра, проходящего через центр нижней части флакона и ось флакона по верхнему краю фланца измеряется по кромке.

b Края незначительно скруглены.

c Это значение не должно превышать 0,4 мм, чтобы не привести к хрупкости стенки флакона. Этот размер не был указан в качестве установленного требования, поскольку его невозможно измерить с достаточной точностью.

d ≈ R0,8 (также возможно наличие скоса под углом ≈ 45°).

Примечание – На данном рисунке и рисунке 3 показаны идеальные изображения элементов. Переход к элементу «блоу-бэк» должен быть плавным, без острых краев.

Рисунок 2 – Типичный флакон для инъекций из стеклянной трубки с горловиной, имеющей элемент «блоу-бэк» (европейский тип)- модель B

________

а Допуск перпендикулярности, а (согласно определению в ISO 1101) является предельным значением отклонения перпендикуляра, проходящего через центр нижней части флакона и ось флакона по верхнему краю фланца измеряется по кромке.

ь Края незначительно скруглены.

c ≈  R0,8 (также возможно наличие скоса под углом = 45°).

Рисунок 3 – Типичный флакон для инъекций из стеклянной трубки с горловиной, имеющей элемент «блоу-бэк» (американский тип) – модель С

- Обозначения

Примеры

1 Флакон для инъекций из стеклянных трубок (модель А), размер 10 (10R) из трубки темного стекла (bг) с гидролитической стойкостью внутренней поверхности по ISO 4802 –НС 1 (1), соответствующий требованиям, указанным в настоящем стандарте, обозначается следующим образом:

Флакон СТ РК ISO 8362–1–А–10R–bг–1

2 Флакон для инъекций из стеклянных трубок (модель В), размер 10 (10R) из трубки темного стекла (bг) с гидролитической стойкостью внутренней поверхности по ISO 4802 – НС 1 (1), соответствующий требованиям, указанным в настоящем стандарте, обозначается следующим образом:

Флакон СТ РК ISO 8362–1– В–10R–bг–1

3 Флакон для инъекционных лекарственных форм (модель С), размер 15 (15R) из бесцветного стекла (cl) с гидролитической стойкостью внутренней поверхности по ISO–4802 – НС 1 (1), соответствующий требованиям, указанным в настоящем стандарте, обозначается следующим образом:

Флакон СТ РК ISO 8362–1–С–15R–cl–1

- Требования к материалу

При производстве флаконов следует использовать бесцветное (cl) или темное (bг) боросиликатное или натрий-кальций-силикатное стекло одного из следующих классов гидролитической стойкости:

- ISO 720 – HGA1;

- ISO 719 – HGB 3 или ISO 720 – HGA 2.

Об изменении химического состава стекла или окрашивающих оксидов пользователь должен быть уведомлен не менее чем за девять месяцев до внесения изменения.

- Требования к эксплуатационным характеристикам

7.1 Стекло флаконов для инъекций из стеклянных трубок не должно содержать вкраплений (включений) или пузырьков воздуха, мешающих визуальному просмотру содержимого.

7.2 Поверхность горловины флаконов для инъекций из стеклянных трубок должна быть гладкой и ровной, дефекты, способные повлиять на герметичность укупорки, должны отсутствовать.

- Требования к физическим характеристикам

  - Гидролитическая стойкость

При испытании в соответствии с ISO 4802– 1 или ISO 4802– 2 гидролитическая стойкость внутренней поверхности флаконов для инъекций из стеклянных трубок должна соответствовать требованиям для одного из следующих классов гидролитической стойкости:

- ISO 4802 – НС 1;

- ISO 4802 – НС 2;

- ISO 4802 – НС 3.

  - Качество отжига

Максимальное значение остаточного напряжения в отожженном стекле не должно превышать удельную разность хода лучей, равную 40 нм/мм толщины стекла, при исследовании флакона инъекций из стеклянных трубок в поляриметре.

- Маркировка

На потребительской упаковке с флаконами указывают количество единиц продукции, обозначение флакона (см. раздел 5), наименование или эмблема производителя.

По согласованию на упаковке может быть приведена дополнительная информация.

Библиография

[1] ISO 1101 Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out (Геометрические характеристики изделий. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения).

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры для инъекций, флаконы для инъекций из стеклянных трубочек, первичная упаковка, лекарственные препараты

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: контейнеры для инъекций, флаконы для инъекций из стеклянных трубочек, первичная упаковка, лекарственные препараты

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |