Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИАНИСТОГО ВОДОРОДА

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	3

6	Требования к условиям измерений	3

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	4

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Приготовление растворов реактивов	4

8.2	Подготовка средств измерений, вспомогательного оборудования и материалов	5

8.3	Отбор проб воздуха	7

9	Выполнение измерений	8

10	Обработка результатов измерений	8

11	Оформление результатов измерений	9

12	Требования к показателям точности измерений	9

Приложение А (обязательное) Метод приготовления АР цианистого водорода	10

Библиография	14

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Качество воздуха

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИАНИСТОГО ВОДОРОДА

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод фотометрическое определение цианистого водорода:

- в воздухе рабочей зоны в диапазоне измерений от 0,007 до 2,7 мг/м3 при отборе пробы в поглотительный раствор с использованием поглотительного прибора Рихтера;

- в атмосферном воздухе от 0,0025 до 0,1000 мг/м3 при отборе пробы воздуха на пленочный сорбент с использованием сорбционной трубки;

- от 0,007 до 0,200 мг/м3 при отборе пробы в поглотительный раствор с использованием поглотительного прибора Рихтера.

Настоящий стандарт предназначен для метрологического обеспечения измерений показателей качества атмосферно воздуха и воздуха рабочей зоны при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2228–2012 Устройства пробоотборные. Технические условия

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 17.2.6.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие технические требования

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3652–69 Реактивы. Кислота лимонная моногидрат и безводная. Технические условия

ГОСТ 4139–75 Реактивы. Калий роданистый. Технические условия

ГОСТ 4147–74 Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4517–87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 4919.1–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 5496–78 Трубки резиновые технические. Технические условия

ГОСТ 5962–2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13647–78 Реактивы. Пиридин. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27025–86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

ГОСТ 29229–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

3.1 Определение массовой концентрации цианистого водорода в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны фотометрическим методом основано на аспирации воздуха через поглотительный прибор, улавливании цианистого водорода, переводе его в раствор в виде цианид-ионов, взаимодействующих с хлорамином Б и пиридин-барбитуровым реактивом, с образованием окрашенного продукта. Содержание цианид-ионов в растворе измеряют фотометрическим методом по предварительно установленной градуировочной характеристике. Массовую концентрацию цианистого водорода в воздухе определяют расчетным способом.

Для установления градуировочной характеристики используют градуировочные растворы, приготовленные на основе роданид-ионов, являющимися менее токсичными и обладающими идентичными химическими свойствами в реакции со смешанным пиридин-барбитуровым реактивом.

3.2 Измерение температуры воздуха и атмосферного давления производят методом непосредственной оценки путем снятия показаний с соответствующих СИ.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019.

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющие опыт работы по эксплуатации фотометра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

6.1 При отборе проб воздуха соблюдают общие условия ГОСТ 17.2.3.01,                           ГОСТ 17.2.6.01, ГОСТ 12.1.005.

Во время отбора проб воздуха измеряют температуру воздуха и атмосферное давление. Отбор проб в полевых условиях может производиться при температуре воздуха от 0 оС до 40 оС.

6.2 При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия: температура воздуха (20 ± 5) ºС; атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа; влажность воздуха не более 80 % при температуре 25 ºС.

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

Фотометр любого типа, обеспечивающий измерение оптической плотности в интервале длин волн от 540 до 590 нм.

Весы аналитические НПВ=200 г, специального класса точности по                                          ГОСТ OIML R 76-1.

Секундомер не ниже третьего класса точности с ценой деления секундной шкалы не более 0,2 с.

Барометр-анероид или СИ другого типа для измерений атмосферного давления в приземном слое в диапазоне измерений от 500 до 1100 гПа с погрешностью не более                 0,33 гПа.

Термометр или СИ другого типа для измерений температуры воздуха в приземном слое с погрешностью измерения не более 1 °С.

Аспиратор по ГОСТ 17.2.6.01 или устройство пробоотборное по СТ РК 2228.

Колбы 2-50(100, 500, 1000)-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-1(2)-2-1(2, 5, 10) по ГОСТ 29229.

Пробирки П-1-10-0,1ХС по ГОСТ 1770.

Аттестованные растворы (АР) цианистого водорода по приложению А.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Груша резиновая.

Заглушки для поглотительных приборов (например, отрезки полихлорвиниловой или резиновой трубки, закрытые с одной стороны полиэтиленовой или стеклянной пробками).

Плитка лабораторная нагревательная или электроплитка бытовая по ГОСТ 14919.

Поглотительные приборы: поглотительные приборы Рихтера.

Стаканы В(Н)-1-100(400, 600, 1000) по ГОСТ 25336

Трубка полихлорвиниловая или трубка резиновая по ГОСТ 5496.

Пакеты полиэтиленовые или полиэтиленовая пленка для упаковки поглотительных приборов.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

Аммоний роданистый, стандарт-титр (0,1 н) по действующим нормативным документам.

Железо (III) хлорид 6-водный, ч.д.а по ГОСТ 4147, раствор с массовой долей 0,1 %, свежеприготовленный.

Калий роданистый, х.ч. по ГОСТ 4139.

Кислота барбитуровая, ч. по действующим нормативным документам.

Кислота лимонная, х.ч. по ГОСТ 3652.

Кислота серная, х.ч. по ГОСТ 4204, раствор с массовой долей 50 %: 28,5 см3 кислоты смешивают с 50 см3 воды.

Кислота соляная, х.ч. по ГОСТ 3118, разбавленная в соотношении (1 : 1).

Натрия гидроокись, х.ч. по ГОСТ 4328, растворы молярных концентраций                            1 и 0,1 моль/дм3.

Пиридин, ч.д.а. по ГОСТ 13647.

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962.

Фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 0,1 % по ГОСТ 4919.1.

Хлорамин Б, ч, раствор с массовой долей 1 % (свежеприготовленный раствор).

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных.

- Подготовка к выполнению измерений

Приготовление растворов реактивов

8.1.1 В части приготовления и применения реактивов соблюдают общие положения ГОСТ 27025, вспомогательных реактивов – ГОСТ 4517, а также следующие указания:

а) для приготовления растворов реактивов применяют свежеперегнанную дистиллированную воду;

б) если не указана концентрация или степень разбавления раствора реактива, применяют концентрированный раствор;

в) растворы из стандарт-титров готовят с соблюдением указаний прилагаемой инструкции по применению.

8.1.2 Раствор гидроокиси натрия с массовой долей 0,4 % (поглотительный раствор для поглотительных приборов Рихтера): 4 г реактива растворяют в 1000 см3 воды.

8.1.3 Раствор буферный с рН = 6,2:

а) приготавливают раствор натрия лимоннокислого молярной концентрации                         0,1 моль/дм3: 21,014 г кислоты лимонной растворяют в 200 см 3 раствора натрия гидроокиси молярной концентрации 1 моль/дм3, раствор разбавляют до 1000 см3 водой в медной колбе;

б) 43,3 см3 натрия гидроокиси молярной концентрации 0,1 моль/дм3 вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят объем раствора до метки раствором натрия лимоннокислого молярной концентрации 0,1 моль/дм3.

8.1.4 Составной реактив (пиридин-барбитуровый реактив):

1,5 г барбитуровой кислоты растворяют в (20 - 30) см3 воды в мерной колбе вместимостью 50 см3 при нагревании на водяной бане, прибавляют последовательно                  7,5 см3 пиридина, 1,5 см3 соляной кислоты. Содержимое колбы энергично перемешивают, охлаждают и доводят объем в колбе до метки водой.

Срок годности раствора – не более 1 недели при хранении в холодильнике.

8.1.5 Градуировочные растворы

8.1.5.1 Градуировочные растворы готовят путем разбавления АР с массовой концентрации цианистого водорода 10 мкг/см3 (см. приложение А). Градуировочные растворы используют свежеприготовленными.

8.1.5.2 В мерные колбы вместимостью 100 см3 вносят по (30 - 50) см3 поглотительного раствора (см. 8.1.3), добавляют АР согласно таблице 1, доводят объем раствора до метки поглотительным раствором и тщательно перемешивают. Градуировочный раствор № 1 – холостая проба.

Таблица 1 – Серия растворов для установления градуировочной характеристики при определении цианистого водорода в пробах воздуха, отобранных с использованием поглотительных приборов Рихтера

| Номер градуировочного раствора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аликвота АР, см3 | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5,0 |
| Масса цианистого водорода в 4 см3 раствора - m, мкг | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 |

Подготовка средств измерений, вспомогательного оборудования и материалов

8.2.1 Подготовку к измерениям средств измерений, вспомогательного оборудования проводят в соответствии требованиями эксплуатационной документации на соответствующий прибор.

8.2.2 Градуировочная характеристика фотометра

8.2.2.1 Градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности от содержания цианистый-ионов в растворе, устанавливают по пяти сериям градуировочных растворов, отобранных с использованием поглотительных приборов Рихтера.

8.2.2.2 4 см3 каждого градуировочного раствора отбирают в пробирки и проводят измерение градуировочных растворов аналогично пробам по 10.1.2.

8.2.2.3 Для каждого градуировочного раствора рассчитывают значение оптической плотности Di, как среднеарифметическое значение оптической плотности i-го градуировочного раствора за вычетом среднеарифметического значения оптической плотности для холостой пробы, ед. оптической плотности.

Градуировочную характеристику оформляют графически, для расчета коэффициента градуировочной характеристики применяют формулу (1). При применении приборов, оснащенных компьютерной (микропроцессорной) системой сбора и обработки информации, коэффициент градуировочной характеристики К устанавливают в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

K=i=1nmiDii=1nDi2,                                                            (1)

где mi  - масса цианистого водорода  в i-м градуировочном растворе, мкг;

Di – среднеарифметическое значение оптической плотности i-го градуировочного раствора за вычетом среднеарифметического значения оптической плотности для холостой пробы, ед. опт.пл.;

n – число градуировочных растворов (серий).

8.2.2.5 Приемлемость градуировочной характеристики контролируют путем сравнения коэффициента градуировочной характеристики К, рассчитанного по формуле (1) с коэффициентом градуировочной характеристики для i-го градуировочного раствора Кi, рассчитанного формуле (2):

Ki=miDi,                                                                  (2)

Результат контроля признают удовлетворительными при выполнении условия (3):

Ki-KK≤0,05                                                             (3)

8.2.2.6 Стабильность градуировочной характеристики контролируют не менее одного раза в квартал, а также при замене оптических кювет и реактивов, путем измерений оптической плотности двух или трех градуировочных растворов. Результат контроля признают удовлетворительными при выполнении условия (4):

mi-ximi≤0,10                                                             (4)

где хi – масса цианистого водорода в градуировочном растворе, полученная при контрольном измерении, мкг.

8.2.3 Подготовка аспиратора

Подготовка аспиратора включает предварительную установку необходимого расхода воздуха, контроль скорости аспирации в ходе отбора пробы и, при необходимости, дополнительная регулировка.

В случаях, когда установить необходимую скорость расхода воздуха не удается или это считается нецелесообразным, то записывают ее действительное значение и рассчитывают фактический объем отобранной пробы воздуха V, дм3 по формуле (5):.

V=w∙τ                                                                 (5)

где w – скорость расхода воздуха, дм3/мин;

τ – продолжительность аспирации, мин.

8.2.4 Подготовка поглотительных приборов

8.2.4.1 Порядок подготовки поглотительных приборов Рихтера:

а) поглотительные приборы перед заполнением поглотительным раствором:

- очищают способом, принятым в лаборатории, при промывке используют дистиллированную воду;

- на корпус прибора наносят метку по наружному мениску, соответствующую объему 6 см3. Для этого в поглотительный прибор заливают 6 см3 дистиллированной воды. Метку наносят способом, обеспечивающим ее сохранность;

- сушат при температуре (110 ± 10) °С.

б) в чистые отградуированные поглотительные приборы заливают по 6 см3 поглотительного раствора (см. 8.1.3);

в) поглотительные приборы закрывают заглушками и устанавливают в штатив и помещают в транспортировочную тару.

Отбор проб воздуха

8.3.1 Общие требования

8.3.1.1 Выбор местоположения точки отбора пробы проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 12.1.005 в зависимости от целей и/или программы исследования. Место отбора пробы выбирают на открытой проветриваемой со всех сторон площадке с не пылящим покрытием (асфальт, твердый грунт, газон или т.п.). Измерения производят на высоте от 1,5 до 3,5 м от поверхности земли.

8.3.1.2 Соединяют элементы пробоотборной системы: аспиратор, воздуховод, поглотительный прибор, и производят отбор пробы воздуха путем аспирации определенного объема воздуха через поглотительный прибор:

- в поглотительный раствор с использованием поглотительного прибора Рихтера по 8.3.2.

После окончания отбора пробы поглотительные приборы закрывают заглушками, упаковывают в полиэтиленовые пакеты и устанавливают вертикально (слоем сорбента вниз) в транспортировочную тару.

8.3.1.3 Одновременно с отбором пробы воздуха измеряют температуру воздуха и атмосферное давление:

а) температуру воздуха измеряют термометром непосредственно в точке измерений:

- термометр размещают таким образом, чтобы исключить попадание на него прямых солнечных лучей;

- измерение производят не менее трех раз в течение времени отбора пробы (через равные интервалы), за результат измерений принимают среднее арифметическое значение. Если для измерений температуры применяют прибор, оснащенный функцией автоматического усреднения результатов измерений, за результат принимают текущие показания прибора, усредненные за 10 мин;

б) атмосферное давление измеряют барометром, за результат измерений принимают текущие показания прибора.

8.3.2 Отбор пробы воздуха в поглотительный раствор с использованием поглотительного прибора Рихтера

Поглотительный прибор Рихтера, подготовленный в лаборатории, устанавливают в вертикальном положении по направлению ветра.

Рекомендуемые параметры отбора пробы воздуха: Объемный расход – 0,5 дм3/мин; время аспирации – (20 – 30) мин; объем пробы - 40 дм3.

Не рекомендуется хранение отобранных проб более двух суток.

- Выполнение измерений

9.1 В лаборатории доводят уровень раствора в поглотительном приборе водой до метки 6 см3, перемешивают и переносят в пробирку. Одновременно с рабочей пробой подготавливают нулевую пробу – поглотительный раствор.

9.2 Для анализа отбирают 4 см3 пробы, добавляют последовательно при перемешивании:

- 0,4 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм3;

- 0,1 см3 раствора железа (III) хлорида;

- 0,2 см3 раствора хлорамина Б;

- через 1 мин - 1 см3 пиридин-барбитурового реактива.

Через 15 мин измеряют оптическую плотность растворов по отношению к воде в кюветах с толщиной оптического слоя 10 мм при рекомендуемой длине волны 584 нм.

9.3 Массу цианистого водорода в аликвоте раствора пробы определяют по соответствующей градуировочной характеристике (по 8.2.2.2 или 8.2.2.3) по разности оптических плотностей растворов рабочей пробы и нулевой пробы.

- Обработка результатов измерений

Массовую концентрацию цианистого водорода в атмосферном воздухе Х, мг/м3, рассчитывают по формуле (6):

X=m∙vV0∙vал,                                                                 (6)

где m – масса цианистого водорода, определенная по градуировочной характеристике, мкг;

v – общий объем раствора пробы, см3 (6 см3);

vал. – аликвота раствора пробы, отобранного на анализ, см3;

Vо – объем отобранной пробы воздуха, приведенный к нормальным условиям, по формуле (7), дм3:

V0=VизмT0∙PизмTизм∙P0,                                                                 (7)

где Vизм.. – объем пробы воздуха, измеренный при отборе, дм3;

Тизм., То – температура воздуха, соответственно, измеренная во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях, К;

Ризм., Ро – атмосферное давление, соответственно, измеренное во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях, кПа.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений массовой концентрации цианистого водорода в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны представляют следующим виде:

X±∆, (Р = 0,95),                                                       (8)

или

X±U, (Р = 0,95, k=2),                                                       (9)

где Х - результат измерения массовой концентрации цианистого водорода, мг/м3;

Δ – значение абсолютной погрешности результата измерений, мг/м3, рассчитанное по формуле (10):

∆=0,01∙±δ∙X,                                                           (10)

где δ – относительная погрешность измерения по таблице 2, %.

U – значение расширенной неопределенности результата измерения, мг/м3, (см. таблицу 2).

Совместно с результатом измерений указывают дату и время отбора пробы воздуха, местоположение точки отбора пробы и метеорологические параметры, зарегистрированные при отборе пробы воздуха (температуру окружающего воздуха и атмосферное давление) и место.

Результат измерений, выходящий за границы диапазона измерений настоящего стандарта, представляют в виде записи: «менее» или «более» соответствующего значения – см. таблицу 2.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений концентрации цианистого водорода в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

| Измеряемый показатель, единица величины | Диапазон измерений величины | Погрешность результата измерений при доверительной вероятности 0,95, ± δ*, % |
| --- | --- | --- |
| Массовая концентрация цианистого водорода в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | от 0,007 до 2,7 | 8 |
| Массовая концентрация цианида водорода в атмосферном воздухе, мг/м3 | от 0,0025 до 0,1000 | 18 |
|  | от 0,007 до 0,200 | 20 |
| _______________ * Погрешность результата измерений δ с доверительной вероятностью 0,95 соответствует расширенной неопределенности U при коэффициенте охвата k = 2 для уровня доверия 0,95 |  |  |

Значения показателей прецизионности, повторяемости, прааильности метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Приложение А

(обязательное)

Метод приготовления АР цианистого водорода

А.1 Назначение и область применения АР

Настоящий метод устанавливает порядок приготовления АР цианистого водорода, представляющего собой раствор, приготовленный из СО или химического реактива известного состава.

АР представляют собой растворы, приготовленные из стандарт-титра или химического реактива роданида аммония.

Примечание – Растворы роданид-ионов являются менее токсичными и обладают идентичными с цианид-ионами химическими свойствами в реакции со смешанным пиридин-барбитуровым реактивом.

АР предназначается для метрологического обеспечения измерений цианистого водорода в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны, для приготовления градуировочных растворов и контроля градуировочной характеристики.

А.2 Метрологические характеристики АР

Метрологические характеристики АР представлены в таблице А.1.

Таблица А.1

| Индекс АР | Аттестованное значение АР, а мкг/см3 | Погрешность аттестованного значения при Р = 0,95, не более |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δ, мкг/см3 | δ, % |
| АР | 10,0 | 0,2 | 2,0 |

А.3	 Средства измерений, вспомогательные устройства и материалы

СИ, вспомогательные устройства, реактивы и материалы - согласно разделу 2 настоящим стандартом. Сведения о характеристиках СИ и исходных веществ для приготовления АР, приведены в таблице А.2.

Таблица А.2

| Наименование, обозначение | Метрологические/технические характеристики | Нормативные требования |
| --- | --- | --- |
| Весы лабораторные | Диапазон измерений – от 0 до 200 г; класс точности – высокий; погрешность взвешивания (неопределенность измерений) – не более 0,001 г | ГОСТ 24104, сертификат о поверке СИ |
| Колба 2-100-2 | Номинальная вместимость – 100 см3; допускаемая погрешность по объему - ± 0,2 см3 | ГОСТ 1770 |
| Колба 2-1000-2 | Номинальная вместимость – 1000 см3; допускаемая погрешность по объему - ± 0,8 см3 | ГОСТ 29227 |

Окончание таблицы А.2

| Наименование, обозначение | Метрологические/технические характеристики |  | Нормативные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Пипетка 1-2-2-5 |  | Номинальная вместимость – 5 см3; допускаемая погрешность по объему ± 0,05 см3 | ГОСТ 29227 |
| Пипетка 1-2-2-10 |  | Номинальная вместимость – 10 см3; допускаемая погрешность по объему - ± 0,1 см3 | ГОСТ 29227 |
| Роданид аммония, стандарт-титр (фиксанал) |  | - номинальная молярная концентрация роданид-ионов Сст - 0,1 моль/дм3; - отклонение фактического значения молярной концентрации роданид-ионов от номинальной концентрации Δст: ± 1,0 % (0,001 моль/дм3) | ТУ 2642-002-62931140-2014. |
| Калий роданистый (KCNS), х.ч. |  | - массовая доля основного вещества, ɷ – не менее 99 % | ГОСТ 4139 |

А.4 Безопасность и охрана окружающей среды

Требования безопасности и охраны окружающей среды согласно разделу 4 настоящего стандарта.

А.5 Персонал

Требования к персоналу согласно разделу 5 настоящего стандарта.

А.6 Процедура приготовления АР

А.6.1 Приготовление АР из стандарт-титра роданида аммония

А.6.1.1 Приготовление исходных растворов цианида водорода:

а) раствор А молярной концентрации цианида водорода 0,1 моль/дм3 готовят из стандарт-титра роданида аммония (согласно прилагаемой инструкции по применению).

- 1 см3 раствора роданида аммония молярной концентрации 0,1моль/дм3 соответствует раствору с массовой концентрацией цианида водорода 2,7 мг/см3.

б) раствор Б с массовой концентрацией цианида водорода 100 мкг/см3:

- 3,7 см3 раствора А разбавляют водой в мерной колбе вместимостью 100 см3;

Срок хранения раствора Б – не более 3 мес.

А.6.1.2 Приготовление АР с массовой концентрацией цианида водорода 10 мкг/см3:

- 10 см3 раствора Б разбавляют водой в мерной колбе вместимостью 100 см3;

АР применяют свежеприготовленным.

А.6.2 Приготовление АР из химического реактива

А.6.2.1 Приготовление исходных растворов цианида водорода:

а) раствор А с массовой концентрацией цианида водорода 1000 мкг/см3:

- калий роданистый предварительно высушивают до постоянной массы при температуре 140 оС;

- 3,7308 г растворяют в воде и доводят объем раствора водой до 1000 см3;

- срок хранения раствора А – в течение 1 года.

Примечание – Приготовление АР из химического реактива соответствует ГОСТ 4212, масса навески реактива рассчитана на основании соотношения: .

а) раствор Б с массовой концентрацией цианида водорода 100 мкг/см3:

- 10 см3 раствора А разбавляют водой в мерной колбе вместимостью 100 см3;

- срок хранения раствора Б – не более 3 мес.

А.6.2.2 Приготовление АР с массовой концентрацией цианида водорода 10 мкг/см3:

- 10 см3 раствора Б разбавляют водой в мерной колбе вместимостью 100 см3;

- АР применяют свежеприготовленным.

А.7   Расчет метрологических характеристик АР

А.7.1 Расчет метрологических характеристик АР, приготовленных из стандарт-титра выполнен по процедуре приготовления (алгоритм расчета соответствует приложению Е, СТ РК 2.10) по формулам (А.1) и (А.2)..

|  | (А.1) |
| --- | --- |
|  | (А.2) |

где δа – относительная погрешность аттестованного значения АР, %;

Δа – абсолютная погрешность аттестованного значения АР, мкг/см3;

Δст – отклонение фактического значения молярной концентрации роданид-ионов в стандарт-титре от номинальной концентрации, моль/дм3;

Сст - номинальная молярная концентрация роданид-ионов в стандарт-титре, моль/дм3;

Δп,А – допускаемая погрешность пипетки для аликвоты раствора А (приготовление раствора Б), см3;

VА – аликвота раствора А для приготовления раствора Б, см3;

ΔVк,Б – допускаемая погрешность колбы для приготовления раствора Б, см3;

Vк,Б - номинальная вместимость колбы для приготовления раствора Б, см3;

Δп,Б – допускаемая погрешность пипетки для аликвоты раствора Б (приготовление АР), см3;

VБ – аликвота раствора Б для приготовления АР, см3;

ΔVк – допускаемая погрешность колбы для приготовления АР, см3;

Vк – номинальная вместимость мерной колбы для приготовления АР, см3;

а – аттестованное значение АР, мкг/см3.

А.7.2 Расчет метрологических характеристик АР, приготовленного из химического реактива, выполнен по процедуре приготовления (алгоритм расчета соответствует приложению Ж, СТ РК 2.10) по формулам (А.3) и (А.4):

|  | (А.3) |
| --- | --- |
|  | (А.4) |

где ɷ - массовая доля основного вещества в исходном веществе, %;

Δɷ - погрешность установления массовой доли основного вещества в исходном веществе, %;

m – масса навески исходного вещества, г;

Δm- погрешность взвешивания навески исходного вещества (погрешность весов), мг.

ΔVк,А – допускаемая погрешность колбы для приготовления раствора А, см3;

Vк,А - номинальная вместимость колбы для приготовления раствора А, см3.

А.8 Требования к маркировке и условиям хранения АР

Маркировка АР включает следующие сведения: индекс АР, аттестованное значение и его погрешность, дату приготовления и срок годности (при необходимости).

АР применяют свежеприготовленными – не более 8 ч до применения.

Библиография

[1] Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятого решением Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. №41;

[2] Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358;

[3] Р РК 50.2.1-2001 «ГСИ РК. Стандартные образцы состава веществ и материалов и аттестованные смеси. Общие требования к применению и хранению»;

[4] «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утверждённые Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

МКС 13.040

Ключевые слова: цианистый водород, фотометрический метод, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, пленочный сорбент, сорбционная трубка, прибор Рихтера, метод измерений

МКС 13.040

Ключевые слова: цианистый водород, фотометрический метод, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, пленочный сорбент, сорбционная трубка, прибор Рихтера, метод измерений

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |