Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 1,1- ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА, ГИДРАЗИНА, МЕТИЛГИДРАЗИНА И ТЕТРАМЕТИЛТЕТРАЗЕНА В ОБРАЗЦАХ ПРИРОДНЫХ ВОД МЕТОДОМ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________________20__ г. №_____

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ                    1,1- ДИМЕТИЛГИДРАЗИНА, ГИДРАЗИНА, МЕТИЛГИДРАЗИНА И ТЕТРАМЕТИЛТЕТРАЗЕНА В ОБРАЗЦАХ ПРИРОДНЫХ ВОД МЕТОДОМ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

Дата введения_______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод измерений массовой концентрации гидразина, метилгидразина, 1,1- диметилгидразина (1,1- ДМГ) и тетраметилтетразена (ТМТ) при их совместном присутствии в природных водах методом ионной хроматографии с амперометрическим детектированием.

Диапазон измерений массовой концентрации компонентов указан в Таблице 1. Если содержание компонентов в анализируемой пробе превышает верхнюю границу диапазона, то допускают разбавление пробы перед хроматографическим определением.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1] и СТ РК 2.1

4 Метод измерений

Метод основан на анализе образцов природных вод методом ионной хроматографии с амперометрическим детектированием компонентов по току их окисления. Площадь пиков гидразина, метилгидразина, 1,1- ДМГ и ТМТ пропорциональна их массовой концентрации. Коэффициенты пропорциональности устанавливают при градуировке хроматографа.

Метод измерения заключается в сравнении хроматограммы анализируемой пробы с хроматограммой градуировочного раствора приведенного в таблице 2, по составу максимально близкому к анализируемому.

5 Метрологические характеристики

При соблюдении всех регламентированных условий и при проведении анализа в точном соответствии с данным стандартом значение погрешности (и ее составляющих) результатов измерений не превышает значений, приведенных в таблице 1 при доверительной вероятности Р=0,95, для соответствующих диапазонов измерений.

Таблица 1 – Диапазон измерений массовой концентрации компонентов

| Наименование компонен та | Диапазон измерений массовой концентрации, мкг/дм3 | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) σr, % | Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), σR, % | Показатель точности (границы относительной погрешности), ±δ, %, при Р=0,95 | Предел повторяемости, r, %, Р=0,95, n=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидразин | От 1,0 до 100 включ. | 15 | 17 | 37 | 42 |
|  | Св. 100 до 800 включ. | 7 | 9 | 19 | 19 |
| Метилгидразин | От 2,0 до 100 включ. | 11 | 13 | 31 | 31 |
|  | Св. 100 до 1000 включ. | 7 | 10 | 22 | 19 |
|  | Св. 1000 до 1600 включ. | 4 | 6 | 14 | 11 |
| 1,1- ДМГ | От 4 до 200 включ. | 8 | 13 | 30 | 22 |
|  | Св. 200 до 2000 включ. | 7 | 9 | 21 | 19 |
| ТМТ | От 10 до 400 включ. | 11 | 14 | 32 | 31 |
|  | Св. 400 до 4000 включ. | 6 | 8 | 17 | 17 |

6 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

6.1 Средства измерений

– Хроматограф жидкостный с амперометрическим детектором в комплекте с ПК и соответствующим программным обеспечением по [2].

а) пределы допускаемых значений относительного отклонения расхода элюента от среднего значения – (±1)%;

б) пределы допускаемых значений относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала (времени удерживания, высоты и площади пика) ± 2%, 3,5%, 5% соответственно;

в) предел детектирования по иодиду – (1×10-8) г/см3;

–  Весы лабораторные, общего назначения, с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;

–  рН-метр по ГОСТ 22261;

–  Пипетки 2-2-1, 2-2-2, 2-2-5, 2-2-10 по ГОСТ 29169;

–  Пипетки 2-2-2-5, 2-2-2-10 по ГОСТ 29227;

– Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770;

– Цилиндры 1-100, 1-250 по ГОСТ 1770;

– Шприц медицинский, вместимостью 2 см2 по ГОСТ 22967;

– Аттестованный раствор гидразина (1 мг/см3) с погрешностью массовой концентрации не более 5% при Р=0,95;

– Аттестованный раствор метилгидразина (1 мг/см3) с погрешностью массовой концентрации не более 5% при P=0,95;

– Аттестованный раствор 1,1- диметилгидразина (1 мг/см3) с погрешностью массовой концентрации не более 5% при Р=0,95;

– Аттестованный раствор тетраметилтетразена (1 мг/см3) с погрешностью массовой концентрации не более 5% при Р=0,95.

6.2 Вспомогательные устройства

– Насос водоструйный по ГОСТ 25336;

–  Бутыль для вакуумирования, вместимостью 1000 см3 по ГОСТ 25336;

– Хроматографическая разделяющая колонка для определения гидразинов по [3];

6.3 Реактивы и материалы

– Ацетонитрил по [4].

– Концентрат элюента;

– Натр едкий по ГОСТ 4328;

– Спирт этиловый ректификат по ГОСТ 18300;

– Вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

– Фильтры «синяя лента» по [5].

Примечание – Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, реактивов и материалов с метрологическими характеристиками не ниже указанных.

7 Требования безопасности

7.1 При выполнении анализов соблюдают требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

7.2 Помещение, в котором проводят измерения, должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать норм установленных по ГОСТ 12.1.005.

7.3 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

7.4 Освещенность в помещении, где установлен хроматограф, должна быть не менее 300 люкс.

7.5 В связи с тем, что электрическое питание хроматографа осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, необходимо соблюдать требования по [6]. При эксплуатации хроматографа устанавливают на лабораторном столе с деревянным или пластмассовым покрытием и надежно заземляют. Техническое обслуживание производят только при выключенном электропитании.

7.6 Запрещается работать с негерметичными жидкостными линиями хроматографа.

7.7 Организацию обучения работающих в безопасности труда осуществляют по ГОСТ 12.0.004.

7.8 При эксплуатации сжатых и сжиженных газов следует требования по [7].

8 Требования к квалификации персонала

8.1 Квалификация обслуживающего персонала должна быть не ниже лаборанта или слесаря КИПа шестого разряда.

8.2 К работе с хроматографом допускают лиц не моложе 18 лет, прошедших производственное обучение, проверку знаний и инструктаж по безопасному обслуживанию хроматографа.

8.3 Персонал должен иметь навыки работы в химической лаборатории, аналитической химии и ознакомлен с настоящим стандартом.

9 Условия выполнения измерений

При подготовке к выполнению измерений и при выполнении измерений необходимо соблюдать следующие условия:

– температура окружающего воздуха (22 ± 6) °С;

– относительная влажность (70 ± 15) %;

– атмосферное давление от 84 кПа до 106 кПа;

– частота переменного тока (50 ± 1) Гц.

10 Подготовка к выполнению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы:

– приготовление растворов;

– настройку хроматографа.

10.1 Приготовление растворов

10.1.1 Подготовка химической посуды

Химическую посуду, применяемую при градуировке хроматографа, предварительно обрабатывают спирто-щелочным раствором.

Приготовление спирто-щелочной моющей смеси:

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят навеску 5 г едкого натра, добавляют 10 см3 дистиллированной воды и 90 см3 спирта.

Химическую посуду предварительно моют дистиллированной водой, затем                      спирто-щелочной смесью и вновь тщательно моют дистиллированной водой до нейтральной реакции.

10.1.2 Приготовление элюента

В мерную колбу вместимостью 1 дм3 количественно переносят 30 см3 концентрата элюента, приливают 250 см3 ацетонитрила, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и перемешивают. Срок хранения раствора не более трех дней.

10.1.3 Приготовление раствора смеси гидразинов (раствор А)

В мерную колбу вместимостью 100 см3 приливают 40 см3 дистиллированной воды, количественно переносят из стеклянных ампул с соответствующими аттестованными растворами 0,8 см3 гидразина, 1,6 см3 метилгидразина и 2 см3 1,1- диметилгидразина перемешивают. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают. Полученный раствор устойчив в течении двух недель при хранении в холодильнике при 4 °С.

10.1.4 Приготовление раствора тетраметилтетразена (раствор Б)

В мерную колбу вместимостью 100 см3 приливают 40 см3 дистиллированной воды, количественно переносят 4 см3 из стеклянной ампулы с аттестованным раствором тетраметилтетразена, перемешивают. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают. Полученный раствор используют в день приготовления.

10.1.5 Приготовление градуировочных растворов

Готовят градуировочные растворы с использованием растворов А и Б, а также В приведенных в таблице 2. Соответствующий раствор (А и Б или В) в количестве приведенном в таблице 2, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, добавляют дистиллированную воду до метки, перемешивают. Градуировочные растворы используют в день приготовления.

Таблица 2 – Приготовление градуировочных растворов

| № раствора | Раствор для разбавления | Объем раствора, см3 | Объем колбы, см3 | Массовая концентрация компонентов в полученном растворе, мкг/дм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гидразин | Метилгидразина | 1,1- ДМГ | ТМТ |
| 1 | А,Б | 10 | 100 | 800 | 1600 | 2000 | 4000 |
| 2 | А,Б | 5 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 2000 |
| 3 (раствор В) | А,Б | 2 | 100 | 160 | 320 | 400 | 800 |
| 4 | А,Б | 1 | 100 | 80 | 160 | 200 | 400 |
| 5 | В | 10 | 100 | 16 | 32 | 40 | 80 |
| 6 | В | 3 | 100 | 4,8 | 9,6 | 12 | 24 |
| 7 | В | 1,5 | 100 | 2,4 | 4,8 | 6 | 12 |

10.2 Настройка хроматографа

10.2.1 Устанавливают петлю крана-дозатора объемом 0,5 см3 в положение 1-4 крана-дозатора.

10.2.2 Подготавливают прибор к работе согласно инструкции по эксплуатации к прибору.

10.2.3 Для обеспечения нормальной работы насоса элюент перед подачей в коммуникации хроматографа дегазируют вакуумированием в течение 3 мин.

10.2.4 Устанавливают следующие параметры работы хроматографа:

– режим работы насоса – постоянный расход;

– скорость подачи элюента 1см3/мин;

– потенциал электрода 1300 мВ.

10.2.5 Тестирование разделяющей колонки

После выхода хроматографа на режим шприцем в петлевой дозатор вводят градуировочный раствор №6 (по 10.1.4) не менее 2 см3 и регистрируют хроматограмму.

Хроматографическая колонка должна удовлетворять следующим требованиям:

– эффективность по 1,1- ДМГ, вычисляемая по формуле (1).

(1)

где  – время удерживания 1,1- ДМГ;

– ширина пика на полувысоте, измеренная в тех же единицах, что и время удерживания, должна составлять не менее 1500 теоретических тарелок на колонку;

Время удерживания  1,1- ДМГ представлено в виде:

=(3,9 ± 0,4) мин

При несоблюдении требования по времени удерживания 1,1- ДМГ при одновременном сохранении эффективности разделения допускается пропорциональное измерение объема концентрата элюента при его приготовлении для попадания времени удерживания в указанный интервал.

10.2.6 Проверка предела обнаружения

Регистрируют уровень шума нулевого сигнала в течение 10 мин. Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала (мВ) принимают равным амплитуде повторяющихся колебаний сигнала с периодом не более 20 секунд. Измеряют среднюю высоту шума (N) фоновой линии. Вводят в хроматограф раствор №7 (по 10.1.4, массовая концентрация 1,4- ДМГ С=6мкг/дм3). Регистрируют высоту пика (h) 1,1- ДМГ. Рассчитывают  предел обнаружения Сmin, мкг/дм3 по формуле (2):

(2)

Значение  не должно превышать 2 мкг/дм3 для 1,1- ДМГ. В противном случае следует проверить чувствительность детектора в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чистоту используемых реактивов, эффективность колонки.

10.2.7 Градуировка прибора

Прибор градуируют по серии градуировочных растворов. Для этого последовательно, начиная с меньшего значения массовой концентрации, вводят градуировочные растворы приведенные в таблице 2 в хроматограф. Регистрируют хроматограммы, вычисляют значения площади хроматографических пиков (Si) и время удерживания () с помощью программного обеспечения. Каждый градуировочный раствор  вводят дважды. За результат измерений принимают среднее из двух значений для времени удерживания (ср), различающихся не более, чем на величину (0,01ср) и среднее из двух значений площади пиков (Sср), различающихся не более, чем на                          (0,01 rSср) (r- предел повторяемости по таблице 1).

Зависимость площади пика (S) от массовой концентрации (С) обрабатывают методом наименьших квадратов, используя для анпроксимации уравнение S=aC. Определяют параметр уравнения - а и коэффициент корреляции – r, значение коэффициента корреляции должно быть не менее 0,99. Записывают среднее значение времен удерживания гидразина, метилгидразина, 1,1- ДМГ и ТМТ, а также пределы допускаемого отклонения (±∆), необходимые для последующей идентификации компонентов в анализируемых пробах.

Расчет предела обнаружения и повторную градуировку проводят при замене партий используемых реактивов и после ремонта хроматографа. При замене колонки необходим контроль эффективности системы и времен удерживания компонентов.

10.3 Отбор проб и подготовка к анализу

Пробы воды отбирают в пластиковые или стеклянные бутыли, консервируют непосредственно при пробоотборе добавлением 4 см3 концентрата элюента на 1 дм3 пробы.

В случае наличия взвешенных частиц пробу фильтруют через сухой складчатый фильтр «синяя лента». Хранят пробы в холодильнике при 4 °С не более 48 часов.

11 Выполнение измерений

Для количественного измерения массовой концентрации гидразина, метилгидразина, 1,1- ДМГ и ТМТ в пробе используют метод внешнего стандарта, который заключается в сравнении хроматограммы анализируемой пробы с хроматограммой градуировочного раствора приведенного в таблице 2, по составу максимально близкому к анализируемому.

11.1 Вводят в хроматограф анализируемую пробу воды. Число параллельных измерений для анализа каждой пробы равно двум. Идентифицируют пики компонентов по временам удерживания, определенным по 10.2.7 и измеряют площади пиков (Sх) с использованием программного обеспечения. Если массовая концентрация одного или нескольких компонентов превышает верхнюю границу соответствующего диапазона определяемых содержаний, то пробу разбавляют дистиллированной водой и проводят измерение массовых концентраций этих компонентов в разбавленной пробе.

11.2 Далее в хроматограф вводят градуировочный раствор приведенный в  таблице 2, площадь пика которого в соответствии с 10.2.7 максимально близка к измеренному                    по 11.1 анализируемому раствору. Измеряют площади пиков компонентов для этого раствора (Sст).

12 Обработка результатов измерений

12.1 Массовую концентрацию Хi, (мкг/дм3), i-го компонента в образце вычисляют по формуле (3):

(3)

где Ciст – массовая концентрация i-го компанента в градуировочном растворе, мкг/дм3;

Six – площадь пика  i-го компанента анализируемой пробы (мВ с).

12.2 За результат измерений принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, если выполняется условие приемлемости по формуле (4):

(4)

где Xi1, Xi2 – результаты параллельных определений массового концентраций i-го компанента, мкг/дм3;

ri – значение предела повторяемости i-го компонента, (таблица1).

12.3 Если условие (4) не выполняется, получают еще два результата в полном соответствии с данным стандартом. За результат измерений принимают среднее арифметическое значение результатов четырех определений, если выполняется условие по формуле (5):

(5)

где Ximax, Ximin – максимальное и минимальное значение из полученных четырех результатов параллельных определений массовой концентрации i-го компонента, мкг/дм3;

CRi0,95 – значение критического диапазона для уровня вероятности Р=0,95 и n- результатов определений.

CRi0,95 =ƒ(n) σir

Для n=4

CRi0,95=3,6σir ,					(6)

Если условие (5) не выполняется, выясняют причины превышения критического диапазона, устраняют их и повторяют выполнение измерений в соответствии с требованиями стандарта.

13 Оформление результатов измерений

Результат анализа в документах, предусматривающих его использование, представляют по формуле (7):

, при Р=0,95                                            (7)

где  – среднее арифметическое значение результатов n  определений i-го компанента, признанных приемлемыми (п.п.12.2-12.3), мкг/дм3;

δi – границы относительной погрешности i-го  компонента, %, (таблица 1).

В случае, если полученный результат анализа ниже нижней границы диапазона измерений, то в документах предусматривающих его использование производят следующую запись:

– «массовая концентрация гидразина менее 1 мкг/дм3»;

– «массовая концентрация метилгидразина менее 2 мкг/дм3»;

– «массовая концентрация 1,1- диметилгидразина менее 4 мкг/дм3»;

– «массовая концентрация тетраметилтетразена менее 10 мкг/дм3».

14 Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории

Контроль качества результатов измерений в лаборатории при реализации настоящего стандарта осуществляют по ГОСТ ИСО 5725-6, используя метод контроля стабильности стандартного отклонения промежуточной прецизионности по 6.2.3                        ГОСТ ИСО 5725-6 и показателя правильности по 6.2.4 ГОСТ ИСО 5725-6. Проверку стабильности осуществляют с применением контрольных карт Шухарта.

Периодичность контроля стабильности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество контрольных измерений было от 20 до 30 результатов.

При неудовлетворительных результатах контроля, например, повышение предела действия или регулярное превышение предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в том числе проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от                  7 июня 2000 г.

[2] ТУ 4215-005-05771185-01 Хроматограф жидкостный и ионный аналитический малогабаритный Цвет Яуза.

[3] ТУ 3614-012-49299217-2013 Колонка препаративная стальная хроматографическая.

[4] ТУ 6-09-4326-76 Ацетонитрил для хроматографии (метил цианистый, уксусной кислоты нитрил) химически чистый.

[5] ТУ 6-09-1678-86 Фильтры обеззоленные (белая, красная, синяя ленты)

[6] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта  2015 года  № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

[7] Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №358 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением 1. Общие положения».

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: массовая концентрация, 1,1- диметилгидразин, гидразин, метилгидразин, тетраметилтетразен, методика выполнения измерений

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: массовая концентрация, 1,1- диметилгидразин, гидразин, метилгидразин, тетраметилтетразен, методика выполнения измерений

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Б. Мухамеджанов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» |  |
| Эксперт 2-ой категории ЗКФ РГП «КазИнМетр» | А. Кусаманова |