Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	2

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	2

7.1	Средства измерений	2

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	3

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Приготовление рабочих растворов	4

8.2	Приготовление сорбентов и загрузка фильтров	6

8.3	Отбор проб	7

9	Эксплуатация установки	7

10	Оформление результатов измерений	8

11	Требования к показателям точности измерений	9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод приготовления очищенной воды, применяемой при определении в производственных водах тепловых электростанций примесей, находящихся в очень малых концентрациях.

Измеряемая величина – удельная электрическая проводимость жидкости.

Диапазон измерений удельной электрической проводимости – от 0,03 до                             0,18 мкСм/см.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2249–2012 Воды производственные тепловых электростанций Метод отбора проб

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 1277–75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 5556–2022 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 6217–74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 13350–78 Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 20298–74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия

ГОСТ 20301–74 Смолы ионообменные. Аниониты. Технические условия

ГОСТ 22180–76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Сущность метода состоит в фильтрации дистиллированной, обессоленной воды или конденсата через материалы (сорбенты), поглощающие органические примеси, катионы и анионы, и задерживающие нерастворенные частицы различной степени дисперсности c последующим измерением удельной электрической проводимости пробы воды, используя кондуктометр с термостатируемой ячейкой, установив температуру воды (25 ± 1) °С.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При приготовлении очищенной воды соблюдают правила техники безопасности, установленные при работе с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися вещества по ГОСТ 12.1.005.

4.2 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

4.3 Лаборатория должна иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющие опыт работы по эксплуатации кондуктометра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При приготовлении очищенной воды соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При приготовлении очищенной воды применяют следующие средства измерений (СИ):

- кондуктометр типа МАРК 603 по ГОСТ 13350, позволяющий проводить измерения в интервале  от 0,0 до 0,5 мкСм/см с погрешностью ± 0,5 % от измеренного значения;

- термометр лабораторный шкальный типа ТЛ-4 (№ 1 - 8) по ГОСТ 28498.

Вспомогательные устройства

При приготовлении очищенной воды применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- установка для получения очищенной воды (рисунок 1а), включающая: фильтр для поглощения дисперсных примесей (1), фильтр для поглощения органических загрязнений и масел (2), фильтр смешанного действия для поглощения анионов и катионов (3);

- фильтры (рисунок 1б) соединяют поливинилхлоридными трубками (5) с отрезками из силиконовых трубок (6) для винтовых зажимов (4). Допускается замена фильтра смешанного действия двумя фильтрами анионитным и катионитным;

- конструкции фильтров показаны на рисунках 2 - 3. Материал фильтров - органическое стекло;

- сосуды полиэтиленовые вместимостью от 1 до 10 дм3;

- цилиндры иди мензурки мерные вместимостью 0,5 и 1,0 дм3 по ГОСТ 1770;

- стакан B-1-600 ТСХ и B-1-1000 ТСХ по ГОСТ 25336;

- колбы конические вместимостью 250 и 500 см3 по ГОСТ 25336.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При приготовлении очищенной воды применяют следующие реактивы:

- катионит КУ-2 ПО ГОСТ 20298;

- анионит AB-I7 по ГОСТ 20301;

- уголь активированный марки БАУ по ГОСТ 6217 или равноценный по сорбционной способности;

- кислота соляная х.ч. по ГОСТ 3118;

- кислота серная х.ч. по ГОСТ 4204;

- кислота щавелевая х.ч. по ГОСТ 22128;

- натрия гидроокись х.ч. по ГОСТ 4328;

- калий марганцовокислый х.ч.;

- натрий хлористый х.ч.;

- серебро азотнокислое х.ч. по ГОСТ 1277;

- индикатор метиловый оранжевый;

- фенолфталеин по действующим нормативным документам;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709, обессоленная или конденсат, наиболее свободный от загрязнений;

- вата гигроскопическая по ГОСТ 5556;

- секундомер.

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Подготовка к выполнению измерений

Приготовление рабочих растворов

8.1.1 Раствор калия марганцовокислого с массовой долей 5 %. Растворяют 50 г калия марганцовокислого в 950 см3 дистиллированной воды, нагретой до 70 °C - 80 °C. Раствор после остывания вливают в склянку соответствующей вместимости. Раствор устойчив.

8.1.2 Раствор щавелевой кислоты с массовой долей 5 %, содержащий серную кислоту с массовой долей 2 %. Растворяют 70 г щавелевой кислоты в 980 см3 дистиллированной воды и, после растворения, вливают 12 см3 концентрированной серной кислоты. Раствор переливают в склянку соответствующей вместимости. Раствор устойчив.

Рисунок 1 –Фильтр для поглощения дисперсных примесей на рисунке 2

1 - корпус фильтра, 2 - крышка фильтра, 3 - верхняя прокладка, 4 - нажимное кольцо, 5 - шайба, 6 - решетка, 7 - нижняя прокладка

Рисунок 2 – Фильтр по поглощению органических веществ на рисунке 3

1 - корпус фильтра, 2 - пробка со штуцером, 3 - прокладка, 4 - втулка, 5 - верхняя пластинка, 6 - нижняя пластинка, 7 - донышко со штуцером, 8 - стружка плексигласовая

Рисунок 3

8.1.3 Раствор натрия гидроокиси с массовой долей 5 %. Растворяют 50 г гидроокиси натрия в 950 см3 дистиллированной воды. После остывания раствор переливают в склянку с хорошо пригнанной пробкой соответствующей вместимости. Раствор устойчив.

8.1.4 Раствор соляной кислоты с массовой долей 10 %. Смешивают 760 см3 дистиллированной воды с 240 см3 концентрированной соляной кислоты. Смесь переливают в склянку соответствующей вместимости с хорошо пригнанной пробкой. Раствор устойчив.

8.1.5 Растворы хлористого натрия с массовой долей 10 % и 5 %. Растворяют соответственно 100 и 50 г сухого хлористого натрия в 900 и 950 см3 дистиллированной воды. Растворы устойчивы.

Приготовление сорбентов и загрузка фильтров

8.2.1 Сорбент, задерживающий взвешенные частицы. 10 - 15 г гигроскопической ваты помещают в стакан, вливают в него от 500 до 550 см3раствора калия марганцовокислого с массовой долей 5 % (по 8.1.1) и 5 - 7 см3 концентрированной серной кислоты. Хорошо перемешав содержимое стакана, нагревают его до (70 – 80) °С, поддерживая такой нагрев около часа, при периодическом перемешивании. Затем окрашенную жидкость сливают, а обработанную массу промывают дистиллированной водой или заменяющим ее конденсатом, до исчезновения окраски промывной жидкости. Промывку ведут деконтацией. После этого вливают в стакан 500 - 600 см3раствора щавелевой кислоты (по 8.1.2) и перемешивают массу, которая должна стать чисто белой. Осветленную массу промывают дистиллированной водой или конденсатом до прекращения кислой реакции промывной воды (проверка по индикатору метиловому оранжевому). После этого загружают материал в фильтр 1 установки, создавая в нем слой толщиной от 3 до 5 см.

8.2.2 Сорбент, поглощающий органические примеси. 300 - 400 см3 активированного угля марки БАУ, загружают в стакан и заливают (700 – 750) см3 соляной кислоты с массовой долей 10 %. Содержимое стакана при непрерывном перемешивании доводят до кипения (под вытяжным шкафом) и кипятят не менее часа. Затем сорбент, слив кислоту, промывают дистиллированной водой или конденсатом до исчезновения кислой реакции промывных вод (индикатор - метиловый оранжевый). Промытый сорбент влажным загружают в фильтр 2установки: создавая слой высотой от 45 до 50 см. Загрузку ведут в наполненный дистиллированной водой или конденсатом фильтр по мере заполнения, сливая излишек воды через нижнее дренажное отверстие. Такой способ загрузки гарантирует от появления воздушных пузырей в слое сорбента.

8.2.3 Сорбент для фильтра смешанного действия. Равные объемы обработанных и промытых катионита и анионита смешивают в стакане, прилив для удобного смешивания от 200 до 300 см3дистиллированной воды или конденсата. Смешанную массу загружают в фильтр 3 установки, создавая слой толщиной 45 - 55 см. Способ загрузки фильтра по 8.2.2.

8.2.4 Подготовка сорбентов для катионитного и анионитного фильтров взамен фильтра смешанного действия

8.2.4.1 Сорбент для катионитного фильтра. 300 - 400 см3 катионита КУ-2 всыпают в стакан, вливают в него 500 - 700 см3 соляной кислоты с массовой долей 10 %, нагревают содержимое стакана до от 60 °С до 70 °С и, при периодическом перемешивании, выдерживают при такой температуре 2 - 3 ч под вытяжным шкафом. Затем кислоту сливают и сорбент промывают дистиллированной водой или конденсатом до слабокислой реакции промывных вод (оранжевая окраска метилового оранжевого). Промытый катионит загружают в фильтр, в соответствии с 8.2.2. Толщина слоя катионита должна быть от 45 до 55 см. Через загруженный в фильтр катионит пропускают со скоростью от 5 до 6 м/ч трехкратный объем соляной кислоты с массовой долей 10 %,подогретой от 50 °С  до  60 °С, затем отмывают сорбент дистиллированной водой или конденсатом со скоростью 10-15 м/ч до нейтральной реакции промывкой воды по метиловому оранжевому. Операцию повторяют, после чего катионит пригоден для использования в схеме очистки воды.

8.2.4.2 Сорбент для анионитного фильтра.

300 - 400 см3 сухого анионита AB-17 замачивают в стакане раствором хлористого натрия с массовой долей 10 % (8.1.5) и оставляют на сутки до полного набухания. Затем аналогично 8.2.2 загружают анионит в фильтр, создавая слой от 45 до 55 см, и пропускают через него сначала 500 см3 раствора хлористого натрия с массовой долей 10 %, нагретого от 40 °С до 45 °С, а затем 500 см3 раствора хлористого натрия с массовой долей 5 % (8.1.5), нагретого от 40 °С до 45 °С, промывают дистиллированной водой, а затем этой же водой, пропущенной через катионитный фильтр. Промывку ведут до снижения концентрации хлор-ионов до 5 - 10 мг/дм3 (проба на азотнокислое серебро), окончательную промывку анионита проводят раствором гидроокиси натрия с массовой долей 5 %, пропуская через фильтр со скоростью от 5 до 6 м/ч 1 дм3 щелочного раствора, а затем катионированной водой (дистиллированной или конденсатом) со скоростью от 10 до 15 м/ч до нейтральной реакции промывных вод по фенолфталеину.

Катионитный и анионитный фильтры подсоединяют к установке последовательно, после фильтра 2, заменяя ими фильтр смешанного действия.

Отбор проб

Отбор и хранение проб производится в соответствии с СТ РК 2249.

Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

Очищенную воду следует хранить в полиэтиленовом сосуде с плотно навинчивающейся крышкой. Срок хранения - не более пяти суток.

- Эксплуатация установки

9.1 Если для аналитических целей можно пренебречь присутствием в очищенной воде органических примесей, обычно находящихся в конденсатах в незначительных концентрациях, то фильтр 2 отключают.

9.2 Отработавшие катионит и анионит допускается регенерировать после их истощения. Сорбент фильтра смешанного действия не регенерируется и подлежит полной замене.

9.3 Требования к условиям фильтрования:

Скорость фильтрования – от 10,8 до 12 дм3/ч (180 - 200 см3/мин).

Температура очищаемой воды – от 20 °С до 25 °С.

Длительность контакта воды с сорбентом каждого фильтра – от 12 до 15 с.

Скорость фильтрования определяется мерным цилиндром с помощью секундомера. Повышение температуры усиливает деструкцию ионитов и ухудшает качество очистки.

9.4 Очищенная вода считается пригодной для применения, если ее удельная электрическая проводимость превышает значения, приведенные в таблице 1, не более чем на 0,01 мкСм/см.

Удельная электрическая проводимость очищенной воды определяется кондуктометром.

Таблица 1 – Удельная электрическая проводимость очищенной воды

| Температура, °С | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Температура, °С | Удельная электрическая проводимость мкСм/см |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,0310 | 30 | 0,0715 |
| 18 | 0,0367 | 40 | 0,1147 |
| 20 | 0,0417 | 50 | 0,1758 |
| 25 | 0,0550 |  |  |

Периодичность проверки эффективности очистки – 1 раз в 10 дней.

Содержание натрия и хлор-иона в очищенной воде при определенных значениях превышения удельной электрической проводимости приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Допустимые значения содержания натрия и хлор-иона в очищенной воде при определенных значениях превышения удельной электрической проводимости

| Величина превышения удельной электрической проводимости, мкСм/см | Концентрация натрия, мкг/дм3 | Концентрация хлор-иона, мкг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 0,001 | 0,18 | 0,28 |
| 0,002 | 0,36 | 0,56 |
| 0,0055 | 1,00 | 1,55 |
| 0,010 | 1,82 | 2,83 |
| 0,020 | 3,64 | 5,64 |
| 0,030 | 5,45 | 8,45 |
| 0,050 | 9,09 | 14,09 |
| 0,100 | 18,18 | 28,28 |

9.5 Допускается экспериментальное установление скорости фильтрования и температуры очищаемой воды, при условии соблюдения показателей, установленных в 9.4.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (15):

X±∆, мкСм/см (Р = 0,95),                                              (15)

где X – результат измерений электропрводности;

± Δ – абсолютное значение показателя точности метода, рассчитанное по формуле 16.

∆=0,01∙±δ∙X, мкСм/см                                             (16)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 3.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (17)

где ± л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

- Требования к показателям точности измерений

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов измерений с показателями, не превышающими значений, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мкСм/см | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| от 0,03 до 0,18 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0007 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

МКС 13.060

Ключевые слова: очищенная вода, химический анализ примесей, воды производственные, тепловые электростанции, удельная электрическая проводимость

МКС 13.060

Ключевые слова: очищенная вода, химический анализ примесей, воды производственные, тепловые электростанции, удельная электрическая проводимость

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |