Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 5

Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций

СТ РК ISO 8362-5–20__

(ISO 8362-5:2016 Injections containers and accessories – Part 5: Freeze drying closures for injection vials, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8362–5:2016 Injections containers and accessories –Part 5: Freeze drying closures for injection vials (Контейнеры для инъекций и принадлежности. Часть 1. Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Устройства трансфузионные, инфузионные и инъекционные медицинского и фармацевтического назначения» Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Форма и размеры	2

5	Обозначения	5

6	Требования к материалу крышки	5

7	Требования к характеристикам	5

7.1	Общие требования	5

7.2	Физические требования	5

7.3	Химические требования	6

7.4	Биологические требования	6

7.5	Требования к содержанию механических включений	6

8	Маркировка	6

Приложение А (информационное) Определение воды (остаточной влаги)	7

Библиография	10

Введение

Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций устанавливают в стеклянной первичной упаковке (флаконах) после наполнения ее лекарственным препаратом, оставляя достаточное пространство для прохождения воздуха в процессе лиофилизации и вакуумирования. По окончании процесса сушки флаконы в вакуумной камере полностью укупоривают с помощью гидравлических или механических средств.

Во время транспортирования, хранения, циклов мойки и автоклавирования (стерилизации паром) крышки для лиофилизации могут поглощать воду, которую трудно удалить в последующем цикле сушки. Как следствие, используемые в технологическом процессе крышки для лиофилизации обычно содержат остаточную влагу. В зависимости от массы лиофилизированного продукта и степени его чувствительности к воде остаточная влага в резиновом материале крышки может привести к ненадлежащему качеству лиофилизированного препарата при хранении.

Данные особенности технологического процесса были учтены в настоящем стандарте путем установления соответствующих требований к крышкам для лиофилизации, включая оценку остаточной влаги (определение воды).

Компоненты первичной упаковки из эластомерных материалов являются неотъемлемой частью лекарственных препаратов и, таким образом, современные принципы надлежащей производственной практики (cGMP) применяются при производстве этих компонентов.

Принципы cGMP описаны, например, в ISO 15378, Правилах GMP Европейского союза, США, Евразийского союза и др.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Часть 5

Крышки для лиофилизации флаконов для инъекций

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к форме, размерам, материалам, эксплуатационным характеристикам и обозначению типов крышек для флаконов для инъекций из стеклянных трубок по ISO 8362-1 и ISO 8362-4, которые используются при лиофилизации лекарственных препаратов и биологических материалов.

Требования настоящего стандарта к размерам не распространяются на крышки с барьерным покрытием.

Крышки, описанные в настоящем стандарте, предназначены только для одноразового использования.

Примечание – На содержание действующего вещества, наличие примесей, стабильность и безопасность лекарственного препарата при его производстве и хранении существенное влияние могут оказывать свойства и характеристики первичной упаковки.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 48 (все части) Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) (Резина и термопласты. Определение твердости. Часть 2. Твердость от 10 IRHD до 100 IRHD).

ISO 3302-1:2014 Rubber – Tolerances for products – Part 1: Dimensional tolerances (Каучук и резина. Допуски на изделия. Часть 1. Допуски на размеры).

ISO 3302-2:2022 Rubber – Tolerances for products – Part 2: Geometrical tolerances (Резина. Допуски на изделия. Часть 2. Геометрические допуски).

ISO 761-1:2010 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of indentation hardness – Part 1: Durometer method (Shore hardness) (Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение твердости при вдавливании. Часть 1. Метод с применением дюрометра (твердость по Шору)).

ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировании).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 8871-4:2006 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 4: Biological requirements and test methods (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 4. Биологические требования и методы исследования).

ISO 8871-5:2016 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 5: Functional requirements and testing (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 5. Функциональные требования и методы исследований).

ISO 8871-5:2005* Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 5: Functional requirements and testing (Элементы эластомерные для устройств, используемых для парентерального введения препаратов, и фармацевтического назначения. Часть 5. Функциональные требования и испытания).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Лиофилизация (freeze drying, lyophilization): Процесс сушки, предназначенный для удаления растворителей из водных и неводных систем путем сублимации и десорбции.

3.2 Крышки для лиофилизации (freeze drying closure): Укупорочные средства (крышки), позволяющие осуществлять сушку лекарственных препаратов в вакуумной камере (под вакуумом).

- Форма и размеры

4.1 Размеры крышек для лиофилизации приведены в таблице 1, общая конструкция крышки для лиофилизации приведена на рисунке 1.

Таблица 1 – Размеры крышек для лиофилизации

| Номинальный размер | d₁ ± 0,2 | d2а мин. | h2 ± 0,2 | h3 мин. | h4 мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 12,5 | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| 20 | 18,8 | 13,0 | 3,3 | 2,0 | 2,0 |
| ____________ а Значение диаметра d2 применяется в той области, которая определяется высотой h3. |  |  |  |  |  |

4.2 Если не указано иное, общие допуски на размеры соответствуют ISO 3302-1 и            ISO 3302-2.

4.3 Прокладки, расположенные на верхней части фланца крышки, не должны накладываться на метки, обозначающие область прокола (см. рисунок 1). Высота прокладок не должна превышать 0,3 мм.

Примечание – Прокладки на рисунке 1 приведены только в справочных целях и не входят в требования настоящего стандарта.

На верхней поверхности фланца крышки могут быть размещены маркировочные знаки или гравировка (выдавленные символы).

4.4 Если фланец имеет конусообразную форму, скос может превышать общий диаметр не более чем на 0,3 мм, чтобы не усложнять производство. Допуски на обрезные края фланца должны соответствовать допускам, установленным в таблице 1 для диаметра d₁.

4.5 Ножка крышки должна иметь прорези, каналы или другие соответствующие элементы и выступающие или позиционирующие элементы на внешней стороне, которые позволяют устанавливать крышку во флаконе в положении для сушки (наполовину) во время процесса лиофилизации.

4.6 Конструкция позиционирующего элемента для надежного удержания крышки для лиофилизации в положении для сушки не должна препятствовать полной укупорке флакона.

4.7 Конструкция фланца в сочетании с конструкцией ножки крышки должны обеспечивать как растворение лиофилизированного продукта соответствующим растворителем, так и извлечение растворенного продукта из флакона с помощью прокалывающего устройства.

4.8 Крышка для лиофилизации должна быть сконструирована и произведена таким образом, чтобы можно было визуально контролировать набор в шприц приготовленного лекарственного препарата с помощью иглы для подкожных инъекций и свести к минимуму количество, остающееся во флаконе.

4.9 Если крышки для лиофилизации устанавливаются во флаконы перед процессом лиофилизации и такие флаконы транспортируются до места проведения лиофилизации, то крышки должны обладать достаточной устойчивостью к ударам и вибрации, чтобы в обычных производственных условиях они оставались во флаконах и не деформировались.

Условные обозначения:

1 – позиционирующий элемент;

2 – прокладка

________________

а Внутренний диаметр крышки не должен превышать размер внутреннего просвета горловины флакона.

Примечание – Общая высота крышки для лиофилизации может быть различной и подлежит согласованию между производителем и пользователем.

Рисунок 1 – Пример крышки для лиофилизации

- Обозначения

Крышку для флаконов для лиофилизируемых инъекционных лекарственных форм обозначают «крышка для лиофилизации» с указанием номера настоящего стандарта и номинального размера.

Пример – Крышку для лиофилизации номинального размера 13, соответствующую настоящему стандарту, обозначают следующим образом:

Крышка для лиофилизации по СТ РК ISO 8362-5–_____

- Требования к материалу крышки

Используемый эластомерный материал должен соответствовать требованиям, указанным в разделе 7.

Эластомерный материал должен выдерживать два стерилизационных цикла методом автоклавирования насыщенным паром при температуре (121 ± 2) °C в течение 30 мин с сохранением соответствия всем установленным требованиям и эксплуатационных характеристик при обычном использовании. В случае применения других методов стерилизации, например радиационной стерилизации, необходимо оценивать пригодность материала для укупорки лекарственных препаратов.

Процесс сушки следует оценивать в рамках проверки эксплуатационных характеристик материала (см. 7.2.7) для обеспечения требований в отношении остаточной влаги (содержание воды).

Крышки должны быть произведены из эластомерного состава, предварительно испытанного и утвержденного производителем лекарственных препаратов. Производитель крышек должен обеспечить соответствие каждой поставки типовому образцу, а также соответствие предварительно согласованным функциональным и фармакопейным требованиям.

Примечание – В настоящее время предпочтение отдают эластомерным материалам, в которых в качестве базового полимера используются прямые или галогенированные бутилкаучуки, поскольку данный класс материалов обладает отличной барьерной функцией против проникновения водяного пара и газа.

- Требования к характеристикам

  - Общие требования

Требования, указанные в 7.2– 7.4 представляют собой минимальный объем требований, которым должны соответствовать полимерные крышки при входном контроле пользователем.

  - Физические требования

7.2.1 Твердость

Допускается отклонение согласованной между производителем и потребителем твердости по Шору типа А не более чем на ± 5 единиц от номинального значения при испытании по ISO 7619-1 специального испытуемого образца. Альтернативно, твердость крышек может быть определена по ISO 48. При испытании по ISO 48 микротвердость не должна отличаться более чем на ± 5 международных единиц твердости резины IRHD от типового образца.

7.2.2 Пенетрация иглой

Применяют требования ISO 8871-5:2005, 4.1.

7.2.3 Фрагментация

Применяют требования ISO 8871-5:2005, 4.2.

7.2.4 Испытания на самогерметизацию и герметичность водным раствором

Применяют требования ISO 8871-5:2005, 4.3.

7.2.5 Испытание на герметичность водным раствором

Применяют требования ISO 8871-5:2005, 4.4. Если испытуемый образец соответствует 7.2.4, то он будет соответствовать и требованиям данного пункта, и проведение отдельного испытания не требуется.

7.2.6 Устойчивость к старению

Максимальное допустимое время между датой производства крышек и их использованием в фармацевтическом производстве следует согласовывать между производителем и потребителем.

Крышки должны сохранять свои эксплуатационные характеристики в течение всего срока годности лекарственного препарата. Срок годности определяется по результатам исследования стабильности препарата, проводимого пользователем.

Примечание – Старение зависит от условий хранения и обращения. Руководство по хранению вулканизованной резины приведено в ISO 2230.

7.2.7 Остаточная влага

Поскольку воздействие сухого тепла может повредить эластомерный материал, по запросу производитель крышек должен предоставить рекомендации относительно времени и температуры (температурно-временной профиль) обработки, с помощью которых потребитель может уменьшить остаточную влагу крышек для лиофилизации и добиться соответствия заранее установленного требования в отношении остаточной влаги (содержания воды) в них.

Содержание воды (остаточную влагу) приведено в приложении А.

  - Химические требования

Применяют требования ISO 8871-1.

  - Биологические требования

Применяют требования ISO 8871-4.

  - Требования к содержанию механических включений

Крышки должны быть изготовлены таким образом, чтобы свести к минимуму наличие механических включений. Технические условия и метод следует согласовать между производителем крышек и пользователем. Рекомендуется проводить испытание крышек согласно ISO 8871-3.

- Маркировка

На упаковку с крышками, соответствующими требованиям настоящего стандарта, может быть нанесена этикетка с обозначением (см. раздел 5).

Приложение А

(информационное)

Определение воды (остаточной влаги)

А.1 Принцип

Испытуемый эластомерный материал нагревают в потоке азота в сушильном пистолете. Выпаренную воду пропускают в ячейку титрования, где количество воды определяют кулонометрически.

А.2 Оборудование

А.2.1 Титратор кулонометрический по Карлу Фишеру.

А.2.2 Пистолет сушильный с системой регулирования температуры нагрева от 110 °C до 150 °C.

А.2.3 Баллон с азотом, с картриджем, содержащим молекулярное сито.

А.2.4 Лодочка для взвешивания из нержавеющей стали.

А.2.5 Весы аналитические с точностью измерения до 0,1 мг.

А.3 Реактивы

Реактивы должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации титратора.

А.3.1 Тартрат натрия или его эквивалент с известным содержанием воды (стандартный образец).

А.3.2 Контрольный раствор, 1 % (по массе) водный в органическом растворителе.

А.4 Методика

А.4.1 Подготовка оборудования

Оборудование настраивают в соответствии с руководством по эксплуатации. Нагрев сушильного пистолета доводят до температуры (140 ± 2) °C и продувают его азотом при подходящей скорости потока.

Проводят проверку работы прибора, в частотности, проверяют:

- низкий дрейф холостой пробы;

- правильное определение содержания воды в контрольном растворе;

- плато кумулятивной кривой вода/время при прогоне холостой пробы;

- правильное определение содержания воды в тартрате натрия;

- прибор рекомендуется проверять ежедневно.

А.4.2 Подготовка образца

А.4.2.1 Общие требования

При работе с крышками используют пинцеты или одноразовые перчатки.

Необработанные крышки хранят в оригинальной упаковке, а обработанные – в герметичных сосудах с как можно меньшим свободным пространством.

Работу с крышками проводят при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 5) % (см. ISO 554).

А.4.2.2 Подготовка эластомерного материала к определению

Отбирают не менее 10 крышек и от фланца каждой крышки отрезают вдоль перпендикулярной плоскости не менее одного сегмента таким образом, чтобы длина сегмента составляла приблизительно от 4 до 7 мм (см. рисунок А.1).

Полученные ото всех крышек сегменты помещают в лодочку для взвешивания. Полученные образцы взвешивают с точностью до 0,1 мг. Подходящее для испытания количество эластомерного материала зависит от содержания воды и испытуемых образцов (см. А.6).

Рисунок А.1 – Отрезание сегментов от крышек

А.4.3 Проведение испытания

Непосредственно после взвешивания сегменты помещают в сушильный пистолет и начинают испытание.

Получаемые значения содержания воды регистрируют в виде кумулятивной кривой зависимости содержания воды от времени до достижения плато кривой. Рекомендуется проводить испытание дважды.

А.5 Обработка и оформление результатов

А.5.1 Экстраполяция

На рисунке А.2 схематически показана кумулятивная кривая, регистрируемая в ходе испытания.

Для экстраполяции используют линию, проведенную через значения, например, 90; 85; 80; 75 и 70 мин.

По графику находят содержание воды в мкг путем экстраполяции кривой, как показано на рисунке А.2.

Условные обозначения:

X – время, мин;

Y – содержание воды, мкг

________________

а Содержание воды в образце в мкг, полученное экстраполяцией кривой.

b Линия, полученная экстраполяцией.

Рисунок А.2 – Кумулятивная кривая вода/время

А.5.2 Выражение результатов

Содержание воды W, указывают в процентах от массы сегментов крышек в сушильном пистолете, как указано в формуле (А.1):

W=m1m2×10,                                                               (А.1)

где m1 – масса воды в мкг, определенная экстраполяцией кривой;

m2– масса сегментов крышки в сушильном пистолете, в см3.

А.6 Комментарии и ограничения

А.6.1 Постоянное уменьшение наклона в конечной части кривой может быть результатом следующих факторов:

- дрейф прибора, включая остаточную влагу в газе-носителе;

- побочные реакции с летучими веществами или продуктами разложения испытуемого материала;

- медленная диффузия из внутренней области испытуемых частей крышки.

Обратная экстраполяция компенсирует эффекты дрейфа и других воздействий.

Медленную диффузию предупреждают путем минимизации толщины испытуемого материала.

А.6.2 Для ожидаемого содержания воды (остаточная влага) в диапазоне от 0,1 % до        1,5 % подходящая масса образца составляет от 200 до 400 мг, что соответствует диапазону от 500 до 3000 мкг воды.

Библиография

[1] ISO 554 Standard atmospheres for conditioning and/or testing – Specifications (Атмосферы стандартные для кондиционирования и (или) испытаний. Технические требования)

[2] ISO 2230 Rubber products – Guidelines for storage (Изделия резиновые. Руководство по хранению)

[3] ISO 15378 Primary packaging materials for medicinal products – Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP). (Первичные упаковочные материалы для лекарственных средств – Частные требования по применению ISO 9001:2015 с учетом надлежащей производственной практики (GMP)

МКС 17.040.20 (IDT)

Ключевые слова: укупорочные средства, лекарственные препараты, крышки для лиофилизированных инъекционных лекарственных форм

МКС 17.040.20 (IDT)

Ключевые слова: укупорочные средства, лекарственные препараты, крышки для лиофилизированных инъекционных лекарственных форм

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

* Действует только для датированной ссылки.