Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Контейнеры для инъекций и принадлежности

Часть 7

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ КОМБИНАЦИЙ АЛЮМИНИЯ И ПЛАСТИКА БЕЗ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЧАСТЕЙ

СТ РК ISO 8362-7–20__

(ISO 8362-7:2006 Injection containers and accessories – Part 7: Injection caps made of aluminiumplastics combinations without overlapping plastics part, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8362-7:2006 Injection containers and accessories – Part 7: Injection caps made of aluminiumplastics combinations without overlapping plastics part (Самоклеящиеся подвесные устройства для инфузионных флаконов и флаконов для инъекций. Требования и методы испытаний)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Медицинское оборудование и оборудование фармацевтического назначения для переливаний, вливаний и инъекций»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация типов	2

4	Размеры и допуски	2

4.1	Размеры	2

4.2	Допуски	3

5	Обозначение	3

6	Требования	4

6.1	Основные требования	4

6.2	Сила, требуемая для удаления пластмассового компонента и полного отрыва металлической полоски	4

7	Упаковка	4

8	Маркировка	4

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам                                                                                        	      7

Введение

Материалы, из которых изготавливаются емкости для инъекций (включая резиновые крышки), соответствуют первичным упаковочным материалам для хранения инъецируемых веществ вплоть до их применения. В настоящем стандарте крышки для инъекционных флаконов не рассматриваются как первичные упаковочные материалы, находящиеся в непосредственном контакте с фармацевтическими препаратами.

Могут возникнуть трудности при использовании инъекционных флаконов 2R и 4R, соответствующих ISO 8362-1, инъекционных флаконов 6R, 8R, 10l, 5HY, 7H и 8H, соответствующих ISO 8362-1 и ISO 8362-4 соответственно, и крышек, сделанных из сочетания алюминия и пластмассы, для инъекционных флаконов, так как диаметр d2 пластмассового элемента больше, чем диаметр d корпуса инъекционного флакона.

Для того чтобы избежать проблем в процессе автоматической работы, например при маркировке флакона или при промежуточном хранении на поворотном столе, крышки, сделанные из сочетания алюминия и пластмассы, для инъекционных флаконов, конструируются таким образом, чтобы пластмассовые элементы не выходили за диаметр корпуса флакона.

.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Контейнеры для инъекций и принадлежности

Часть 7

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ КОМБИНАЦИЙ АЛЮМИНИЯ И ПЛАСТИКА БЕЗ ПЕРЕКРЫВАЮЩИХСЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЧАСТЕЙ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает сочетание алюминия и пластмассы для крышек для инъекционных флаконов, описанных в ISO 8362-1 и ISO 8362-4, в которых пластмассовые части не выходят за диаметр корпуса флакона.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа, для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 2768-1:1989 General tolerances; part 1: tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Допуски общие. Часть 1. Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры).

ISO 2768-2:1989 General tolerances; part 2: geometrical tolerances for features without individual tolerance indications (Допуски общие. Часть 2. Геометрические допуски для деталей без указания допусков на отдельные размеры).

ISO 7500-1:2018 Metallic materials – Calibration and verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tension/compression testing machines – Calibration and verification of the force-measuring system (Материалы металлические. Калибровка и верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Калибровка и верификация силоизмерительной системы).

ISO 8362-1:2018 Injection containers and accessories – Part 1: Injection vials made of glass tubing (Контейнеры и укупорочные средства для инъекционных лекарственных форм. Часть 1. Флаконы для инъекционных лекарственных форм из стеклянной трубки).

ISO 8362-1:20031) Injection containers and accessories – Part 1: Injection vials made of glass tubing (Емкости для инъекционных растворов и вспомогательные устройства. Часть 1. Инъекционные флаконы из трубчатого стекла).

ISO 8362-3:2001 Injection containers and accessories. Part 3. Aluminium caps for injection vials (Емкости для инъекционных лекарственных средств и принадлежности к ним. Часть 3. Алюминиевые колпачки для инъекционных флаконов).

ISO 8362-4:2011 Injection containers and accessories – Part 4: Injection vials made of moulded glass (Контейнеры и укупорочные средства для инъекционных лекарственных форм. Часть 4. Флаконы для инъекционных лекарственных форм из прессованного стекла).

ISO 8362-6:2010 Injection containers and accessories – Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials (Контейнеры и укупорочные средства для инъекционных лекарственных форм. Часть 6. Колпачки комбинированные из алюминия и пластмассы для флаконов для инъекционных лекарственных форм)

ISO 8872:2022 Aluminium caps and aluminium/plastic caps for infusion bottles and injection vials General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций. Общие требования и методы испытаний).

ISO 8872:20032) Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles – General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые для флаконов для трансфузий, инфузий и инъекций. Общие требования и методы испытаний).

ISO 22081:20213) Geometrical product specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – General geometrical specifications and general size specifications (Геометрические характеристики изделий (GPS). Назначение геометрических допусков. Общие геометрические характеристики и общие размерные характеристики).

- Классификация типов

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим определением:

Крышки для инъекционных флаконов должны классифицироваться следующим образом:

- Тип ОВ: Алюминиевые крышки с открыванием по центру и без выступающих пластмассовых компонентов;

- Тип OD: Алюминиевые крышки c полностью отрывной пробкой центру и без выступающих пластмассовых компонентов.

- Размеры и допуски

Размеры

Все разновидности (плоские, кольцеобразные и другие) крышек для инъекционных флаконов должны соответствовать размерам, данным на рисунке 1 и в таблице 1.

Размеры инъекционных флаконов, сделанных из стеклянных трубок, должны соответствовать ISO 8362-1:2003, раздел 4.

Размеры инъекционных флаконов, сделанных из рельефного стекла, должны соответствовать ISO 8362-1:2003, раздел 4.

Примечание – Структура крышки для инъекционного флакона показана на рисунке 1 только для справки.

Допуски

Допуски должны соответствовать ISO 2768-1 и ISO 2768-2.

- Обозначение

Крышки из алюминия и пластмассы для инъекционных флаконов должны обозначаться в соответствии с типом: обозначение должно содержать слово «крышка», за которым следует номер и часть настоящего стандарта, следом буквы типа, следом номинальный размер емкости.

Пример – Крышка из алюминия и пластмассы для инъекционных флаконов типа OD, номинального размера 13, подчиняющаяся требованиям, приведенным ниже в настоящем стандарте, обозначается следующим образом:

Крышка СТ РК ISO 8362-7-ОD-13.

а) Тип ОВ                                                        б) Тип ОD

Условные обозначения:

1 – пластмассовый компонент;

2 – алюминиевая крышка для инъекционных флаконов в соответствии с ISO 8362-3 3 линия отметки.

Примечание – Размеры параметров приведены в таблице 1.

Рисунок 1 – Структура крышек для инъекционных флаконов

Таблица 1 – Размеры крышек для инъекционных флаконов

Размеры в миллиметрах

| Номинальный размер | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1 +0,1 0 | d2a |  | d3b |  | e c |  | h1 ± 0,2 | h2d |  |
|  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |  | мин. | макс. |
| 13 | 13,3 | 13 | 15,8 | 3 | 8 | 0,168 | 0,242 | 6,3 | 7,3 | 8,4 |
| 20 | 20,3 | 20 | 20,9 | 6 | 10 |  |  | 7,3 | 8,7 | 9,8 |

Окончание таблицы 1

____________________ a Диаметр d2 должен согласовываться между производителем и пользователем. Диаметр не должен отличаться от номинального значения более чем ± 0,25 мм. Предельные значения даются без допусков. b После удаления пластмассового элемента. Диаметр d3 должен согласовываться между производителем и пользователем. с Толщина е должна согласовываться между производителем и пользователем. Толщина не должна отличаться от номинального значения более чем ± 0,022 мм. Предельные значения даются без допусков. d Высота h2 должна согласовываться между производителем и пользователем. Высота не должна отличаться от номинального значения более чем ± 0,3 мм. Предельные значения даются без допусков.

- Требования

Основные требования

Требования должны соответствовать ISO 8362-6, за исключением требований к силе, требуемой для удаления пластмассового компонента и полного отрыва металлической полоски, и к соответствующим тестам.

Сила, требуемая для удаления пластмассового компонента и полного отрыва металлической полоски

6.2.1 Сила, требуемая для удаления пластмассового компонента и полного отрыва металлической полоски, определяется на установке для испытаний на растяжение/сжатие, класс 1 в соответствии с ISO 7500-1, со специальным креплением, как показано, например, на рисунке 2, со скоростью растяжения, ν, 100 мм/мин до предела измерений в 100 Н. Значения должны соответствовать таблицам 2 и 3.

6.2.2 Для входного контроля поступающих крышек для инъекционных флаконов, минимальное значения силы, необходимой для отрыва металлической полоски, должно согласовываться между поставщиком и пользователем. Крышки для инъекционных флаконов должны также выдерживать стерилизацию в соответствии с ISO 8872:2003, 5.1.

- Упаковка

Упаковка должна удовлетворять требованиям ISO 8872.

- Маркировка

Маркировка должна соответствовать ISO 8872 и обозначение должно быть таким, как определено в разделе 5.

а) Схема проверки                                      b) Расположение прижимной пласины

с) Прижимная пластина

Условные обозначения:

1 – прижимная пластина;

2 – зажим;

3 – направление силы растяжения;

4 – флакон;

5 – алюминиевая крышка для инъекционных флаконов;

6 – пластмассовый компонент.

Рисунок 2 – Пример оборудования для определения силы, необходимой для удаления пластмассового компонента и полного отрыва металлической полоски

Таблица 2 – Размеры прижимной пластины

Размеры в миллиметрах

| Номинальный размер | r | b |
| --- | --- | --- |
| 13 | 5 | 8 |
| 20 | 9 | 10 |

Таблица 3 – Сила, требуемая для удаления пластмассового компонента и полного отрыва металлической полоски

Силы в Ньютонах

| Номинальный размер | Сила, требуемая для удаления пластмассового компонента макс. | Сила, требуемая для полного отрыва металлической полоски макс. |
| --- | --- | --- |
| 13 | 25 | 30 |
| 20 | 35 | 40 |

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2768-1:1989 General tolerances; part 1: tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Допуски общие. Часть 1. Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры). | IDT | ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допускам |
| ISO 2768-2:1989 General tolerances; part 2: geometrical tolerances for features without individual tolerance indications (Допуски общие. Часть 2. Геометрические допуски для деталей без указания допусков на отдельные размеры). | IDT | ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски Предельные отклонения формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально |
| ISO 7500-1:2018 Metallic materials – Calibration and verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tension/compression testing machines – Calibration and verification of the force-measuring system (Материалы металлические. Калибровка и верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Калибровка и верификация силоизмерительной системы). | IDT | СТ РК ISO 7500-1-2012 Материалы металлические. Верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Верификация и калибровка силоизмерительных систем» |

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: самоклеящиеся подвесные устройства, инфузионные флаконы, флаконы для инъекций, контейнеры для вливаний, требования, методы испытаний

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: самоклеящиеся подвесные устройства, инфузионные флаконы, флаконы для инъекций, контейнеры для вливаний, требования, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

- Действует только для датированной ссылки.

Проект, редакция 1

2) Действует только для датированной ссылки.

3) Действует взамен ISO 2768-2:1989.