Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфузионное оборудование для медицинского применения

Часть 1

СТЕКЛЯННЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ ФЛАКОНЫ

СТ РК ISO 8536-1–20__

(ISO 8536-1:2006 Infusion equipment for medical use – Part 1: Infusion glass bottles, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8536-1:2006 Infusion equipment for medical use – Part 1: Infusion glass bottles (Инфузионное оборудование для медицинского применения. Часть 1. Стеклянные инфузионные флаконы)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Медицинское оборудование и оборудование фармацевтического назначения для переливаний, вливаний и инъекций»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Размеры	2

5	Обозначение	5

5.1	Общие положения	5

5.2	Расположение обозначений	5

6	Материал	6

7	Рабочие характеристики	6

8	Требования	6

8.1	Гидролитическая стойкость	6

8.2	Устойчивость к внутреннему давлению	6

8.3	Теплостойкость	6

8.4	Качество отжига	6

9	Маркировка	7

Библиография	8

Введение

Бутыли для вливаний являются подходящим первичным упаковочным материалом для хранения растворов для вливаний вплоть до их введения пациенту. Вследствие непосредственного контакта раствора для вливаний и компонентов первичного контейнера, принимая во внимание длительный период хранения, важно избегать возможного взаимодействия для обеспечения безопасности пациента. Соответствующие меры по достижению этой цели включают в себя правильный выбор материала для первичной упаковки, выбор соответствующей конструкции упаковки и наличие специальных критериев и методов испытания систем индивидуальных контейнеров.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Инфузионное оборудование для медицинского применения

Часть 1

СТЕКЛЯННЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ ФЛАКОНЫ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает размеры, рабочие характеристики и требования к стеклянным бутылям для вливаний, необходимые для обеспечения функциональной взаимозаменяемости, которая применима только к бутылям для вливаний одноразового использования.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа, для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 719:2020 Glass – Hydrolytic resistance of glass grains at 98 °C – Method of test and classification (Стекло. Гидролитическая стойкость стеклянных гранул при 98 °C. Методы испытания и классификация).

ISO 720:2020 Glass – Hydrolytic resistance of glass grains at 121 °C – Method of test and classification (Стекло. Гидролитическая стойкость стеклянных гранул при 121 °C. Методы испытания и классификация).

ISO 4802-1:2016 Glassware – Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 1: Determination by titration method and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая стойкость внутренних поверхностей стеклянных емкостей. Часть 1. Определение титриметрическим методом и классификация).

ISO 4802-1:20101)  Glassware – Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 1: Determination by titration method and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая устойчивость внутренних поверхностей стеклянных емкостей. Часть 1. Определение титриметрическим методом и классификация).

ISO 4802-2:2016 Glassware – Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 2: Determination by flame spectrometry and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая стойкость внутренних поверхностей стеклянных емкостей. Часть 2. Определение методом пламенной спектрометрии и классификация).

ISO 4802-2:20101) Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers – Part 2: Determination by flame spectrometry and classification (Посуда стеклянная. Гидролитическая стойкость внутренних поверхностей стеклянных контейнеров. Часть 2. Определение методом пламенной спектрофотометрии и классификация).

ISO 7458:2004 Glass containers – Internal pressure resistance – Test methods (Стеклянная тара. Стойкость к внутреннему давлению. Методы испытаний).

ISO 7459:2004 Glass containers – Thermal shock resistance and thermal shock endurance – Test methods (Емкости стеклянные. Стойкость к тепловому удару и износостойкость при тепловом ударе. Методы испытаний).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по ISO 4802-1 и                    ISO 4802-2.

- Размеры

Размеры стеклянных бутылей для вливаний должны удовлетворять требованиям, приведенным на рисунке 1 и в таблицах 1, 2 и 3.

Размеры в миллиметрах

а) Общее описание

Рисунок 1 – Стеклянная бутыль для вливаний с тремя типичными горлышками

Размеры в миллиметрах

| b) Модель А: Бутыль для вливаний с горлышком 32 мм | с) Модель В: Бутыль для вливаний с горлышком 28 мм |
| --- | --- |

d) Модель C: Бутыль для вливаний с горлышком 29 мм

Условные обозначения:

1 – символ ISO (необязательный);

2 – нижняя поверхность;

3 – обозначение класса гидролитической стойкости контейнера (см. 9.1);

4 – код производителя/обозначение формы для литья;

5 – товарный знак производителя;

6 – деления шкалы.

Примечание – Отметки (необязательные) или другая маркировка в соответствии с видом снизу, могут располагаться на дне или на скруглении дна, r2, бутыли для вливаний. На рисунке представлены типичные примеры.

_________

a Нижняя поверхность может быть зернистой.

Рисунок 1 (продолжение)

Таблица 1 – Размеры и объем стеклянных бутылей для вливания с горлышком 32 мм (модель A)

Размеры в миллиметрах

| Номиналь-ный объем | Приблизи-тельный полный объем |  | aa | d1 |  | d2 | h1 |  | h2 | h3 | r1 | r2 | r3 | r4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см3 | см3 | доп. |  |  | доп. |  |  | доп. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 68 | ± 5 | 1,0 | 46,0 | ± 0,8 | 37,0 | 68 | ± 0,7 | 58,0 | 36,5 | 2,0 | 12 | 20,5 | 8 |
| 100 | 128 | ± 5 | 1,3 | 49,0 | ± 0,8 | 39,0 | 104 | ± 0,8 | 94,0 | 68,5 | 3,0 | 12 | 25,0 | 8 |
| 125 | 147 | ± 5 | 1,3 | 54,4 | ± 0,8 | 38,9 | 98 | ± 0,8 | 88,0 | 63,0 | 4,5 | 20 | 17,0 | 12 |
| 250 | 297 | ± 8 | 1,6 | 68,0 | ± 1,0 | 48,9 | 125 | ± 1,0 | 114,5 | 78,0 | 7,0 | 32 | 28,0 | 12 |
| 500 | 584 | ± 8 | 1,9 | 86,0 | ± 1,2 | 61,5 | 147 | ± 1,0 | 137,0 | 93,4 | 8,0 | 32 | 27,0 | 12 |
| 1 000 | 1 120 | ± 15 | 3,0 | 95,0 | ± 1,5 | 69,6 | 225 | ± 1,3 | 215,0 | 148,0 | 8,5 | 55 | 52,0 | 22 |
| ________________ a Допуск перпендикулярности a (как определено в ISO 1101) представляет собой предел отклонения отвесной линии, проходящей через центр нижней части, от оси бутыли по верхней кромке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Размеры и объем стеклянных бутылей для вливания с горлышком 28 мм (модель В)

Размеры в миллиметрах

| Номиналь-ный объем | Приблизи-тельный полный объем |  | aa | d1 |  | d2 | h1 |  | h2 | h3 | r1 | r2 | r3 | r4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см3 | см3 | доп. |  |  | доп. |  |  | доп. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 68 | ± 5 | 1,0 | 46,0 | ± 0,8 | 37,0 | 68,7 | ± 0,7 | 60,5 | 37,0 | 2,0 | 12 | 20,5 | 8 |
| 100 | 128 | ± 5 | 1,3 | 49,0 | ± 0,8 | 39,0 | 104,7 | ± 0,8 | 96,5 | 69,0 | 3,0 | 12 | 25,0 | 8 |
| 125 | 147 | ± 5 | 1,3 | 54,4 | ± 0,8 | 38,9 | 98,7 | ± 0,8 | 90,5 | 62,5 | 4,5 | 20 | 17,0 | 8 |
| 250 | 300 | ± 8 | 1,6 | 68,0 | ± 1,0 | 48,9 | 125,0 | ± 1,0 | 117,5 | 78,0 | 7,0 | 32 | 28,0 | 12 |
| 500 | 584 | ± 8 | 1,9 | 86,0 | ± 1,2 | 61,5 | 147,7 | ± 1,0 | 139,5 | 93,4 | 8,0 | 32 | 27,0 | 13 |
| 1 000 | 1 120 | ± 15 | 3,0 | 95,0 | ± 1,5 | 69,6 | 225,0 | ± 1,3 | 216,8 | 148,0 | 8,5 | 55 | 52,0 | 15 |
| ________________ a Допуск перпендикулярности a (как определено в ISO 1101) представляет собой предел отклонения отвесной линии, проходящей через центр нижней части, от оси бутыли по верхней кромке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Размеры и объем стеклянных бутылей для вливания с горлышком 29 мм (модель С)

Размеры в миллиметрах

| Номиналь-ный объем | Приблизи-тельный полный объем |  | aa | d1 |  | d2 | h1 |  | h2 | h3 | r1 | r2 | r3 | r4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| см3 | см3 | доп. |  |  | доп. |  |  | доп. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 68 | ± 5 | 1,0 | 46,0 | ± 0,8 | 37,0 | 68,0 | ± 0,7 | 60,4 | 37,5 | 2,0 | 12 | 20,5 | 8 |
| 100 | 128 | ± 5 | 1,3 | 49,0 | ± 0,8 | 39,0 | 104,0 | ± 0,8 | 96,4 | 68,5 | 3,0 | 12 | 25,0 | 8 |
| 125 | 147 | ± 5 | 1,3 | 54,4 | ± 0,8 | 38,9 | 98,7 | ± 0,8 | 91,1 | 63,7 | 4,5 | 20 | 17,0 | 10 |
| 250 | 300 | ± 8 | 1,6 | 68,0 | ± 1,0 | 48,9 | 125,0 | ± 1,0 | 117,4 | 78,0 | 7,0 | 32 | 28,0 | 10 |
| 500 | 572 | ± 8 | 1,9 | 86,0 | ± 1,2 | 61,5 | 147,7 | ± 1,0 | 139,4 | 93,4 | 8,0 | 32 | 27,0 | 12 |
| 1 000 | 1 120 | ± 15 | 3,0 | 95,0 | ± 1,5 | 69,6 | 224,1 | ± 1,3 | 216,8 | 147,4 | 8,5 | 55 | 52,0 | 15 |
| ________________ a Допуск перпендикулярности a (как определено в ISO 1101) представляет собой предел отклонения отвесной линии, проходящей через центр нижней части, от оси бутыли по верхней кромке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Обозначение

Общие положения

Обозначение стеклянных бутылей для вливаний медицинского назначения, согласно требованиям, приведенным в настоящем стандарте, должно содержать надпись «бутыль для вливаний», следом, в указанном порядке, ссылка на настоящий стандарт, модель бутыли для вливания, номинальный объем, цвет, класс гидролитической стойкости контейнера (см. 8.1).

Примеры

1 Бутыль для вливаний (модель А) с номинальным объемом 500 см3, выполненная из бесцветного стекла (cl) класса гидролитической стойкости HC2 в соответствии с приведенными в настоящем стандарте требованиями обозначается следующим образом:

Бутыль для вливаний СТ РК ISO 8536-1 – A – 500 – cl – HC 2.

Бутыль для вливаний (модель C) с номинальным объемом 500 см3, выполненная из бесцветного стекла (cl) класса гидролитической стойкости HC2 в соответствии с приведенными в настоящем стандарте требованиями обозначается следующим образом:

Бутыль для вливаний СТ РК ISO 8536-1 – C – 500 – cl – HC 2

Расположение обозначений

Обозначения, располагающиеся на дне, как показано на рисунке 1a), могут также располагаться на корпусе бутыли, но не на цилиндрической части. Код производителя может также располагаться на плече бутыли. Если ставится маркировка по нижнему радиусу, r2, или на плечах, r3, диаметр в данных областях не должен превышать диаметр d1 бутыли. Обозначение класса гидролитической стойкости контейнера является аббревиатурой, приведенной в 9.1.

- Материал

Бутыли для вливаний должны быть выполнены из:

- бесцветного (cl) или желтого (br) боросиликатного стекла (см. ISO 4802-1:2010, 3.6, и ISO 4802-2:2010, 3.6), или

- силикатного стекла (см. ISO 4802-1:2010, 3.7 и ISO 4802-2:2010, 3.7) следующих классов гидролитической стойкости:

- ISO 720 – HGA 1;

- ISO 719 – HGB 3 или ISO 720 – HGA 2.

Изменения в составе стеклянных материалов или окрашивающих оксидов должны быть доведены до сведения пользователей как минимум за 9 мес.

- Рабочие характеристики

Требования к рабочим характеристикам бутылей для вливаний, такие как, требования к зернистости или пузырям воздуха, изолирующим поверхностям и т.д., должны соответствовать существующим стандартам качества, например, реестру оценки дефектов, и должны согласовываться между производителем и пользователем.

- Требования

Примечание – Национальными или региональными контролирующими органами могут требоваться другие методы испытания.

Гидролитическая стойкость

При испытании в соответствии с ISO 4802-1 и ISO 4802-2 гидролитическая стойкость внутренней поверхности бутыли должна удовлетворять требованиям для одного из следующих классов гидролитической стойкости контейнеров:

- ISO 4802 – HC 1;

- ISO 4802 – HC 2;

- ISO 4802 – HC 3.

Устойчивость к внутреннему давлению

Бутыли для вливаний должны выдерживать внутренне испытательное давление в    600 кПа (6 бар) при испытании в соответствии с ISO 7458.

Теплостойкость

Бутыли для вливаний должны выдерживать тепловой удар при изменении температуры, ΔT, на 42 °C в случае силикатного стекла и на 60 °C в случае боросиликатного стекла в соответствии с испытанием на теплостойкость, определенным в ISO 7459.

Качество отжига

Бутыли для вливаний необходимо отжигать так, чтобы при проверке бутыли на напряжения максимальное остаточное напряжение создавало оптическую разность хода, не превышающую 40 нм на миллиметр толщины стекла.

- Маркировка

9.1 Бутыль должна быть надежно промаркирована информацией, определенной на рисунке 1 a).

Класс гидролитической стойкости контейнера должен быть обозначен следующим образом:

- класс гидролитической стойкости контейнера ISO 4802 – HC 1:  I

- класс гидролитической стойкости контейнера ISO 4802 – HC 2:  II

- класс гидролитической стойкости контейнера ISO 4802 – HC 3:  III

9.2 Число элементов и стандартное обозначение, вместе с названием или символом производителя бутыли для вливаний, должны отображаться на упаковке. Дополнительное описание может оставаться на усмотрение производителя или согласовываться между пользователем и производителем.

9.3 Маркировка HC 3 может опускаться производителем. В том случае, когда контейнер для вливаний не содержит номера класса гидролитической стойкости контейнеров, предполагается, что она соответствует классу гидролитической стойкости          HC 3.

Библиография

[1] ISO 1101 Geometrical Product Specifications (GPS) – Geometrical tolerancing – Tolerances of form, orientation, location and run-out (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и обмен данными. Часть 1101. Модуль прикладной программы. Определение свойства изделия).

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: инфузионное оборудование, стеклянные инфузионные флаконы, размеры, рабочие характеристики, одноразовое использование

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: инфузионное оборудование, стеклянные инфузионные флаконы, размеры, рабочие характеристики, одноразовое использование

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

- Действует только для датированной ссылки.

Проект, редакция 1