Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Часть 1

Экстрагируемые вещества в водных автоклавах

СТ РК ISO 8871-1–20__

(ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей. Часть 1. Вещества, экстрагируемые при автоклавировании)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Трансфузионное, инфузионное и инъекционное оборудование для медицинского и фармацевтического применения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Классификация	2

4	Требования	3

4.1	Устойчивость при стерилизации паром	3

4.2	Химические требования	3

5	Приготовление проб	3

6	Приборы и реагенты	4

7	Приготовление исследуемых растворов	4

Приложение А (обязательное) Вид раствора	6

Приложение B (обязательное) Кислотность или щелочность	10

Приложение С (обязательное) УФ-спектры поглощения	11

Приложение D (обязательное) Восстановители (окисляемые вещества)	12

Приложение E (обязательное) Экстрагируемые тяжелые металлы	13

Приложение F (обязательное) Экстрагируемый цинк	15

Приложение G (обязательное) Экстрагируемый аммиак	16

Приложение H (обязательное) Осадок после выпаривания	17

Приложение I (обязательное) Летучие сульфиды	18

Приложение J (информационное) Проводимость	19

Библиография	20

Введение

ISO 8871 состоит из следующих частей под общим заглавием «Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей»:

Часть 1 – Вещества, экстрагируемые при автоклавировании;

Часть 2 – Идентификация и описание;

Часть 3 – Определение числа отделившихся частиц;

Часть 4 – Биологические требования и методы исследований;

Часть 5 – Функциональные требования и испытания.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Часть 1

Экстрагируемые вещества в водных автоклавах

Дата введения  ________________

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет процедуры для классификации эластомерных составляющих основных упаковок и медицинских изделий, используемых в прямом контакте с препаратами парентерального применения, включая как водные, так и сухие препараты, нуждающиеся в растворении перед использованием.

Настоящий стандарт устанавливает серии сравнительных методов исследования для химической оценки путем определения веществ, экстрагируемых при автоклавировании эластомерных составляющих (см. раздел 4), и описывает различные области их применения. Параметры и функциональные качества устанавливаются соответствующими международными стандартами. Необходимые свойства, обозначенные в настоящем стандарте, рассматриваются как минимальные требования.

1.2 Настоящий стандарт применим для категорий эластомерных составляющих, перечисленных в разделе 3, конкретные требования выдвинуты в соответствующих международных стандартах по изделиям или устройствам, перечисленным в разделе 3.

Эластомерные составляющие пустых шприцев одноразового использования исключаются из сферы действия настоящего стандарта, так как они не находятся в контакте с инъецируемым препаратом в течение значительного периода времени.

1.3 Необходимо провести исследования совместимости с предполагаемым препаратом перед получением утверждения на конечное использование эластомерных составляющих; тем не менее, настоящий стандарт не определяет процедур проведения исследований совместимости.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 8362-2:2015 Injection containers for injectables and accessories – Part 2: Closures for injection vials (Емкости для инъекционных растворов и вспомогательные устройства. Часть 2. Пробки для инъекционных флаконов)

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 8362-2:19881) Injection containers for injectables and accessories – Part 2: Closures for injection vials (Емкости для инъекционных растворов и вспомогательные устройства. Часть 2. Пробки для инъекционных флаконов)

ISO 8362-5:2016 Injection containers for injectables and accessories – Part 5: Freeze drying closures for injection vials (Емкости для инъекционных лекарственных средств и принадлежности к ним. Часть 5. Пробки для инъекционных флаконов, подлежащих сублимационной сушке)

ISO 8362-5:19951) Injection containers for injectables and accessories – Part 5: Freeze drying closures for injection vials (Емкости для инъекционных лекарственных средств и принадлежности к ним. Часть 5. Пробки для инъекционных флаконов, подлежащих сублимационной сушке)

ISO 8536-2:2023 Infusion equipment for medical use – Part 2: Closures for infusion bottles (Устройства инфузионные медицинского назначения. Часть 2. Крышки для инфузионных бутылок)

ISO 8536-2:20011) Infusion equipment for medical use – Part 2: Closures for infusion bottles (Устройства инфузионные медицинского назначения. Часть 2. Крышки для инфузионных бутылок)

ISO 8536-6:2016 Infusion equipment for medical use – Part 6: Freeze drying closures for infusion bottles (Аппараты медицинские для вливания. Часть 6. Колпачки для лиофильной сушки под флаконом для вливания)

ISO 8536-6:19951) Infusion equipment for medical use – Part 6: Freeze drying closures for infusion bottles (Аппараты медицинские для вливания. Часть 6. Колпачки для лиофильной сушки под флаконом для вливания)

ISO 11040-2:2011 Prefilled syringes – Part 2: Plungers and discs for dental local anaesthetic cartridges (Шприцы, предварительно заполненные. Часть 2. Штоки и диски стоматологических картриджей с лекарством для местной анестезии)

ISO 11040-2:19941) Prefilled syringes – Part 2: Plungers and discs for dental local anaesthetic cartridges (Шприцы предварительно наполненные. Часть 2: Уплотнители поршней для картриджей с лекарственными препаратами для местной анестезии, применяемыми в стоматологии)

ISO 11040-5:2012 Prefilled syringes – Part 5: Plungers for injectables (Шприцы предварительно наполненные. Часть 5. Уплотнители поршней для шприцев для инъекционных лекарственных форм)

ISO 11040-5:20011) Prefilled syringes – Part 5: Plungers for injectables (Шприцы, предварительно заполненные. Часть 5. Поршни для инъецируемых растворов)

- Классификация

Эластомерные составляющие бывают различных конфигураций и размеров в зависимости от предназначенного конечного использования. Эти составляющие служат различным целям в зависимости от изделия или устройства, в состав которого они включены. Таким образом, эластомерные составляющие распределяют по следующим категориям:

- эластомерные составляющие для инъекционных ампул (в соответствии с                    ISO 8362-2);

- эластомерные составляющие для инфузионных систем (в соответствии с                                                                  ISO 8536-2);

- эластомерные составляющие для заранее наполненных шприцев (в соответствии с ISO 11040-2 и ISO 11040-5);

- эластомерные составляющие для медицинских изделий фармацевтического использования (кроме перчаток и зондов);

- эластомерные составляющие для лиофилизированных изделий (в соответствии с ISO 8362-5 и ISO 8536-6).

- Требования

Устойчивость при стерилизации паром

Эластомерные составляющие не должны терять своих обязательных биологических, химических и физических характеристик после двойной стерилизации насыщенным паром по 30 мин при температуре (121 ± 2) °С.

Химические требования

Эластомерные составляющие должны соответствовать химическим требованиям, приведенным в таблице 1.

Эластомеры разделяют на следующие типы:

- тип I: отвечает самым строгим требованиям и является предпочтительным;

- тип II: не отвечает данным строгим требованиям по стабильности химического состава, необходимого для сохранения механических свойств, требуемых для специальных применений (например, многократное прокалывание).

Методы, применяемые для определения химических характеристик эластомерных составляющих, приведены в приложениях А–J.

- Приготовление проб

Берут произвольную, типичную для каждой партии, пробу эластомерных составляющих в их первоначальном виде. Число выбранных эластомерных частей должно быть таким, как обозначено в соответствующих международных стандартах (см. раздел 3).

Таблица 1 – Химические требования к веществам, экстрагируемым при автоклавировании

| Характеристика | Требования | Исследовать как описано в пункте/ приложении |
| --- | --- | --- |
| Мутность | Тип I: Не более мутный, чем контрольная взвесь II | см. А.1 |
|  | Тип II: Не более мутный, чем контрольная взвесь III |  |
| Цвет | Типы I и II: Не более интенсивного цвета, чем контрольный раствор GY5 | см. А.2 |
| Кислотность/ щелочность | Типы I и II: ≤ 0,3 см3 раствора гидроксида натрия, с (NaOH) = 0,01 моль/дм3 или ≤ 0,8 см3 соляной кислоты, с (HCI) = 0,01 моль/дм3 | см. приложение В |

Окончание таблицы 1

| Характеристика | Требования | Исследовать как описано в пункте/ приложении |
| --- | --- | --- |
| УФ-спектр поглощения | Тил I: ≤ 0,2 AU по всему диапазону от 220 до 360 нм | см. приложение С |
|  | Тип II: ≤ 4,0 AU по всему диапазону от 220 до 360 нм |  |
| Содержание восстановителей (окисляемых веществ) | Тип I: ≤ 3,0 см3 раствора тиосульфата натрия, с (Na2S2O3) = 0,01 моль/ дм3 | см. приложение D |
|  | Тип II: ≤ 7,0 см3 раствора тиосульфата натрия, с (Na2S2O3) = 0,01 моль/ дм3 |  |
| Экстрагируемые тяжелые металлы | Типы I и II: ≤ 2,0 мг/дм3 | см. приложение Е |
| Экстрагируемый цинк | Типы I и II: ≤ 5.0 мг/ дм3 | см. приложение F |
| Экстрагируемый аммиак | Типы I и II: ≤ 2,0 мг/ дм3 | см. приложение G |
| Осадок при выпаривании | Тип I: ≤ 2,0 мг/50 см3 | см. приложение Н |
|  | Тип II: ≤ 4,0 мг/50 см3 |  |
| Летучие сульфиды | Типы I и II: Черное пятно на ацетатной бумаге не должно быть больше или темнее, чем контроль (0,154 мг Na2S на каждые 20 см2 площади поверхности пробки) | см. приложение I |
| Проводимость | Тип I: ≤ 15 мкСм/см | см. приложение G |
|  | Тип II: ≤ 30 мкСм/см |  |
| Примечание – Для контроля системы можно приготовить бланковую пробу, где применимо, но коррекция результата с использованием бланкового результата разрешена, только если таковая упоминается в соответствующем приложении. |  |  |

- Приборы и реагенты

6.1 Используют только промышленно выпускаемые химически чистые реагенты. Приготовление стандартных растворов в соответствии с приложением А.

6.2 Используют очищенную воду, приготовленную дистилляцией или любым другим подходящим методом. Ее проводимость должна быть менее 3,0 мкСм/см.

Примечание – Очищенная вода согласно различным национальным фармаколеям соответствует воде класса 1 и класса 2 в соответствии с ISO 3696.

6.3 Стеклопосуда должна быть изготовлена из боросиликатного стекла.

- Приготовление исследуемых растворов

7.1 Эластомерные составляющие должны обрабатываться в их исходном виде.

7.2 Помещают определенное число целых эластомерных составляющих в колбу с широким горлом и добавляют 300 см3 очищенной воды на каждые 150 см2 площади поверхности эластомерных составляющих. Накрывают горлышко колбы, например, алюминиевой фольгой или перевернутой мензуркой из боросиликатного стекла. Взвешивают колбу с содержимым. Нагревают в автоклаве так, чтобы температура                       (121± 2) °С достигалась через от 20 до 30 мин, и поддерживают при этой температуре              30 мин. Остужают до комнатной температуры в течение 30 мин. При необходимости восстанавливают первоначальную массу очищенной водой (если не использовались плотно закрытые емкости).

Встряхивают этот раствор (раствор S1) и немедленно отделяют его от эластомерных составляющих. Раствор S1 встряхивают перед каждым исследованием.

7.3 Готовят бланковый («холостой») раствор (раствор So) таким же образом, как и раствор Sv за исключением того, что 300 см3 очищенной воды используют без эластомерных составляющих.

7.4 Используют полученные согласно описанию растворы S1 и So для проведения химических исследований.

Приложение А

(обязательное)

Вид раствора

А.1 Мутность раствора S1

А.1.1 Общая часть

Определение может проводиться инструментально, с использованием нефелометра, или визуальным сравнением.

А.1.2 Визуальное сравнение со стандартами

А.1.2.1 Реагенты

А.1.2.1.1 Раствор сульфата гидразина

Растворяют 1,0 г сульфата гидразина в воде и разводят водой до 100 см3. Оставляют от 4 до 6 ч.

А.1.2.1.2 Раствор гексаметилентетрамина

Растворяют 2,5 г гексаметилентетрамина в 25 см3 воды в 100-миллилитровой колбе со стеклянной пробкой.

А.1.2.1.3 Основная взвесь

К раствору гексаметилентетрамина в колбе добавляют 25 см3 раствора сульфата гидразина. Смешивают и оставляют на 24 ч. Эта взвесь остается стабильной 2 мес при хранении в стеклянной емкости без дефектов поверхности. От взвеси, прилипающей к стеклу, следует избавиться. Хорошо перемешивают перед использованием.

А.1.2.1.4 Стандартная взвесь

Разводят 15 см3 основной взвеси водой до 1000 см3. Эта взвесь должна быть свежеприготовленной и не должна храниться более 24 ч.

А.1.2.1.5 Контрольные взвеси

Готовят стандартные взвеси в соответствии с таблицей А.1. Хорошо перемешивают перед использованием.

Таблица А.1

в миллилитрах

| Состав | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольная взвесь | 5 | 10 | 30 |
| Вода | 95 | 90 | 70 |

А.1.2.2 Процедура

Используют одинаковые пробирки из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла, с плоским основанием и внутренним диаметром от 15 до 25 мм. Наполняют одну пробирку на 40 мм раствором St. а три другие настолько же контрольными взвесями                  (см. таблицу А.1). Сравнивают растворы при рассеянном дневном свете, через 5 мин после приготовления контрольных взвесей, вертикально, на черном фоне. Условия освещения должны быть такими, чтобы контрольная взвесь I могла быть легко отличена от воды, а контрольная взвесь II могла быть легко отличена от контрольной взвеси I.

А.1.3 Инструментальное определение нефелометром

Контрольные взвеси, приготовленные по А.1.2.1.5 представляют следующие пределы:

Контрольная взвесь II: 6 FTU1) (эластомеры типа I);

Контрольная взвесь III 18 FTU (эластомеры типа II).

Регулярно проверяют прибор, чтобы убедиться, что он правильно определяет эти пределы.

А.1.4 Выражение результатов

Записывают результат как «соответствующий»/«несоответствующий» требованиям типа I или типа II (см. таблицу 1).

А.2 Окраска раствора S1

А.2.1 Реагенты

А.2.1.1 Основной желтый раствор

Растворяют 46 г хлорида железа примерно в 900 см3 смеси [из 25 см3 концентрированной соляной кислоты (~36 %) и 975 см3 воды] и дополняют до 1000 см3 той же смесью. Титруют (см. А.2.1.2) и доводят концентрацию раствора до 45,0 мг                     FeCl3· 6Н2О на миллилитр путем добавления той же смеси. Следует защищать раствор от воздействия света.

А.2.1.2 Титрование

В 250-миллилитровую коническую колбу, оснащенную притертой стеклянной пробкой, помещают 10 см3 основного раствора, 15 см3 воды, 5 см3 концентрированной соляной кислоты и 4 г йодида калия. Закрывают колбу, ставят в темное место на 15 мин и затем добавляют 100 см3 воды. Титруют освобожденный йод с 0,1 моль/дм3 тиосульфата натрия, используя 0,5 см3 раствора крахмала (см. А.2.1.8), добавленного в конце титрования, в качестве индикатора.

1 см3 0,1 моль/дм3 тиосульфата натрия эквивалентен 27,03 мг FeCI3·6H2O.

А.2.1.3 Основной красный раствор

Разводят 60 г хлористого кобальта примерно в 900 см3 смеси (25 см3 концентрированной соляной кислоты и 975  воды) мл см3 и дополняют до 1000 см3 той же смесью. Титруют (см. А.2.1.4) и доводят концентрацию раствора до 59,5 мг СоС12 · 6Н2О на миллилитр путем добавления той же смеси.

А.2.1.4 Титрование

В 250-миллилитровую коническую колбу, оснащенную притертой стеклянной пробкой, помещают 5,0 см3 основного раствора, 5 см3 разбавленного раствора перекиси водорода и 10 см3 300 г/дм3 раствора гидроксида натрия. Осторожно кипятят 10 мин, остужают и добавляют 60 см3 разведенной серной кислоты (см. А.2.1.7) и 2 г йодида калия. Закрывают колбу и растворяют осадок легким взбалтыванием. Титруют освобожденный йод с 0,1 моль/л тиосульфата натрия, используя 0,5 см3 раствора крахмала (см. А.2.1.8), добавленного в конце титрования, в качестве индикатора. Конечная точка достигнута, когда раствор станет розовым.

1 см3 0,1 моль/дм3 тиосульфата натрия эквивалентен 23,79 мг СоСl2·6Н2О.

А.2.1.5 Основной синий раствор

Разводят 63 г медного купороса примерно в 900 см3 смеси (25 см3 концентрата соляной кислоты и 975 см3 воды) и дополняют до 1000 см3 той же смесью. Титруют                  (см. А.2.1.6) и доводят концентрацию раствора до 62,4 мг CuSO4·5Н2О на миллилитр путем добавления той же смеси.

А.2.1.6 Титрование

В 250-миллилитровую коническую колбу, оснащенную притертой стеклянной пробкой, помещают 10 см3 основного раствора, 50 см3 воды, 12 см3 разбавленной уксусной кислоты (~12 %) и 3 г йодида калия. Титруют освобожденный йод с                               0,1 моль/дм3 тиосульфата натрия, используя 0,5 см3 раствора крахмала (см. А.2.1.8), добавленного в конце титрования, в качестве индикатора. Конечная точка достигнута, когда раствор приобретет легкий бледно-коричневый оттенок.

1 см3 0,1 моль/дм3 тиосульфата натрия эквивалентен 24,97 мг CuSO4·5Н2О.

А.2.1.7 Серная кислота, разбавленная

Готовят раствор, содержащий 98 г серной кислоты на литр воды.

А.2.1.8 Раствор крахмала

Растирают 1,0 г растворимого крахмала с 5 см3 воды и, помешивая, выливают смесь в 100 см3 кипящей воды, содержащей 10 мг йодида ртути.

А.2.1.9 Стандартный раствор

Из трех основных растворов готовят стандартный раствор, как указано в                       таблице А.2.

Таблица А.2 – Стандартный раствор GY

в миллилитрах

| Стандартный раствор | Основной желтый раствор | Основной красный раствор | Основной синий раствор |
| --- | --- | --- | --- |
| GY (зеленовато-желтый) | 9,6 | 0,2 | 0,2 |

А.2.1.10 Контрольный раствор

Из стандартного раствора готовят контрольный раствор, как указано в таблице А.3. Контрольный раствор готовят непосредственно перед использованием.

Таблица А.3 – Контрольный раствор GY5

в миллилитрах

| Контрольный раствор | Стандартный раствор GY | Соляная кислота (10 г/дм3 HCI) |
| --- | --- | --- |
| GYS | 3 | 97 |

А.2.2 Процедура

Используют одинаковые пробирки из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла, с плоским основанием и внутренним диаметром от 15 до 25 мм. Наполняют одну пробирку на 40 мм раствором S1, а другую на столько же контрольным раствором                   (см. таблицу А.3). Сравнивают растворы при рассеянном дневном свете, вертикально, на белом фоне.

Используя одинаковые пробирки из бесцветного, прозрачного, нейтрального стекла, с плоским основанием и внешним диаметром от 15 до 25 мм, сравнивают исследуемую жидкость с контрольным раствором (см. таблицу А.3). Глубина слоя должна составлять  40 мм. Сравнивают цвета при рассеянном дневном свете, вертикально, на белом фоне.

А.2.3 Выражение результатов

Записывают результат как «соответствующийа/кнесоответствующий» требованию (см. таблицу 1).

Приложение B

(обязательное)

Кислотность или щелочность

В.1 Общая часть

В зависимости от состава некоторые виды химических соединений в эластомерных составляющих содержат ингредиенты, способные действовать как кислоты или щелочи. При экстракции кислотного или щелочного материала могут произойти изменения кислотности, которые могут негативно повлиять на стабильность фармацевтического продукта. Такие изменения показателя кислотности могут быть определены потенциометрическим измерением водного экстракта с помощью электрода для измерения pH. Тем не менее, потенциометрическое определение может привести к ложным результатам, если измерения проводят в небуферных системах около pH 7. Таким образом, для определения кислотности или щелочности рекомендуется использовать метод титрования.

В.2 Реагенты

В.2.1 Раствор бромотимольного синего

Растворяют 50 мг бромотимольного синего в смеси 4 см3 0,02 моль/дм3 гидроксида натрия и 20 см3 этилового спирта (~ 96 %) и разводят водой до 100 мл.

В.2.2 Перемена цвета

От pH 5,8 (желтый) до pH 7,4 (синий) или наоборот.

В.2.3 Исследование на чувствительность

К 0,3 см3 раствора бромотимольного синего добавляют 100 см3 негазированной воды. Раствор будет желтым. Потребуется не более чем 0,1 см3 0,02 моль/дм3 гидроксида натрия, чтобы раствор изменил цвет на синий.

В.З Процедура

Добавляют 0,1 см3 раствора бромотимольного синего к 20 см3 тестового раствора S1. Титруют, используя 0,01 моль/дм3 гидроксида натрия или 0,01 моль/дм3соляной кислоты.

Выражают результат как число миллилитров гидроксида натрия или соляной кислоты, поглощенное 20 см3 тестового раствора S1 (до одной десятой). Потребуется не более чем 0,3 см3 0,01 моль/дм3 гидроксида натрия или 0,8 см3 0,01 моль/дм3 соляной кислоты для получения синего или желтого цвета соответственно.

В.4 Выражение результатов

Записывают результат как «соответсгвующий»/«несоответствующий» требованию (см. таблицу 1).

Приложение С

(обязательное)

УФ-спектры поглощения

С.1 Общая часть

Ультрафиолетовый (UV) спектр поглощения для экстрактов эластомерных материалов зависит, в основном, от вида окислителя или антиоксиданта, присутствующего в исследуемом эластомерном материале. Данный тип исследования применим ко всем продуктам из вулканизированной резины и обычно проводится с использованием водного экстракта.

С.2 Процедура

Исследования проводят в течение 5 ч после приготовления раствора S1. Фильтруют тестовый раствор S1 через мембранный фильтр (размер пор примерно 0,45 мкм), если необходимо отфильтровать частицы, способные послужить препятствием рассеянному свету. Помещают раствор в кварцевую клетку размером 1 см2 в сканирующем                              UV-спектрометре, с бланковым раствором So в контрольной клетке для получения спектра диапазона волн от 220 до 360 нм.

Если необходимо разбавление, отмечают фактор разведения.

Используют этот фактор при определении соответствия.

С.З Выражение результатов

Записывают результат как отмеченный график, показывающий соотношение абсорбции (коэффициента затухания) и длины волны, а также как «соответствующий»/«несоответствующий» требованиям типа I или типа II                                    (см. таблицу 1).

Приложение D

(обязательное)

Восстановители (окисляемые вещества)

D.1 Общая часть

Подвергаясь процессам экстракции в водной среде, исследуемый эластомерный материал в зависимости от своего состава может выделять окисляемые вещества. Наиболее распространенными вероятными экстрагируемыми веществами из эластомерных составляющих являются вулканизирующие добавки, ускорители и продукты их реакций. Эта категория материалов может включать в себя один или несколько следующих компонентов: сера, тиурамы, сульфенамиды, тиазолы, дитиокарбама, сложные органические амины, фенольные смолы и органические пероксиды.

Экстракцию восстановителей (окисляемых веществ) проводят в условиях, моделирующих те, которым эластомерные составляющие обычно подвергаются при стерилизации в паровом автоклаве.

D.2 Реагенты

D.2.1 Серная кислота, разбавленная

Готовят раствор, содержащий 98 г серной кислоты на литр воды.

D.2.2 Раствор крахмала

Растирают 1,0 г растворимого крахмала с 5 см3 воды и. помешивая, выливают смесь в 100 см3 кипящей воды, содержащей 10 мг йодида ртути.

D.3 Процедура

Проводят исследование в течение 4 ч после приготовления раствора S1. К 20 см3 раствора S1 добавляют 1 см3 разбавленной серной кислоты и 20 см3 с 0,002 моль/дм3 перманганата калия. Кипятят 3 мин. Остужают. Добавляют 1 г йодида калия или 2 см3               10 %-ного раствора йодида калия в воде и титруют немедленно с 0,01 моль/дм3 тиосульфата натрия, используя 0,25 см3 раствора крахмала в качестве индикатора. Также проводят титрование, используя 20 см3 бланкового раствора Sq.

Выражают результат в виде разницы, в миллилитрах, между объемами титрирующего раствора, требуемого для раствора S1 и раствора So (до одной десятой).

D.4 Выражение результатов

Записывают результат как «соответствующий»/«несоответствующий» требованиям типа I или типа II (см. таблицу 1).

Приложение E

(обязательное)

Экстрагируемые тяжелые металлы

Е.1 Общая часть

Экстракция ионов металлов достаточно распространена из-за присутствия минеральных наполнителей и определенных окисей металлов, используемых для улучшения вулканизации. Уровни этих металлов могут контролироваться изготовителем резины путем осторожного выбора материала и тщательной инспекции поставок.

Экстракцию тяжелых металлов проводят в условиях, моделирующих те, которым эластомерные составляющие обычно подвергаются при стерилизации в паровом автоклаве.

Е.2 Реагенты

Е.2.1 Стандартный электролит для свинцевания

Готовят водный раствор, содержащий 2 мг/дм3 Pb, из нитрата свинца [Pb(NО3)2].

Е.2.2 Тиоацетамидовый реагент

К 0,2 cм3 40 г/дм3 раствора тиоацетамида в воде добавляют 1 cм3 смеси из 5 cм3 воды. 15 cм3 1 моль/дм3 гидроксида натрия и 20 cм3 глицерола (85 %). Нагревают на водяной бане 20 с. Реагент готовят непосредственно перед использованием.

Е.2.3 Буферный раствор pH 3,5

Растворяют 25 г ацетата аммония в 25 cм3 воды и добавляют 38 cм3 соляной кислоты (Е.2.4). При необходимости регулируют разбавленной соляной кислотой (Е.2.5) или разбавленным аммиаком (Е.2.6). Разводят до 100 cм3 водой.

Е.2.4 Соляная кислота

Разводят 70 г концентрированной соляной кислоты [от 35 % до 37 % (по массе) HCl] водой до 100 cм3.

Е.2.5 Соляная кислота, разбавленная

Разводят 20 г концентрированной соляной кислоты [от 35 % до 37 % (по массе) HCl] водой до 100 cм3.

Е.2.6 Аммиак, разбавленный

Разводят 41 г концентрированного аммиака [от 25 % до 30 % (по массе) аммиака] водой до 100 cм3.

Е.3 Процедура

К 12 cм3 раствора S1 добавляют 2 cм3 буферного раствора pH 3,5 (Е.2.3). Перемешивают и добавляют к 1,2 cм3 тиоацетамидового реагента (Е.2.2). Немедленно перемешивают. Таким же образом готовят контрольный раствор, смешивая 10 cм3 электролита для свинцевания (Е.2.1), как предписано, и 2 cм3 раствора S1.

Через 2 мин какой-либо оттенок коричневого цвета в тестовом растворе не должен быть более интенсивным, чем в контрольном растворе, что соответствует концентрации тяжелых металлов в 2 мг/дм3.

Е.4 Выражение результатов

Записывают результат как «соответствующий»/«несоответствующий» требованию (см. таблицу 1).

Приложение F

(обязательное)

Экстрагируемый цинк

F.1 Процедура

Большинство соединений резины нуждаются в небольшой порции оксида цинка для поддержки процесса вулканизации и улучшения определенных физических характеристик. Как следствие, ионы цинка могут экстрагироваться водными жидкостями.

F.2 Процедура

F.2.1 Добавляют 1 cм3 0,01 моль/дм3 соляной кислоты к 20 cм3 раствора S1.

F.2.2 Готовят, по меньшей мере, три калибровочных раствора из стандартного цинксодержащего (1 г/дм3 Zn) электролита путем разведения 0,1 моль/cм3 соляной кислоты и воды для получения концентрации кислоты, сходной с концентрацией в тестовом растворе. Готовят калибровочные растворы с концентрациями, включающими ожидаемую концентрацию цинка в исследуемом растворе.

F.2.3 Измеряют значение поглощения исследуемого раствора и калибровочных растворов при 213,9 нм, используя атомно-абсорбционный спектрометр с соответствующей лампой для определения содержания цинка.

Если необходимо разбавление исследуемого раствора, записывают кратность разведения, которую необходимо учитывать при вычислении результатов.

Выражают результат в виде мг/cм3 Zn в растворе S1 (до одной десятой).

F.3 Выражение результатов

Записывают результат как «соответсгвующий»/«несоответствующий» требованию (см. таблицу 1).

Приложение G

(обязательное)

Экстрагируемый аммиак

G.1 Общая часть

Вымывание следов аммиака в основном наблюдается в стандартных соединениях природных эластомеров. Обычно это вызвано присутствием белкового материала или аминов в природном полимере изопрен.

Экстракцию аммиака проводят в условиях, моделирующих те, которым эластомерные составляющие обычно подвергаются при стерилизации в паровом автоклаве.

G.2 Реагенты

G.2.1 Гидроксид натрия

Готовят разведенный раствор гидроксида натрия (8,5 г NaOH на 100 cм3).

G.2.2 Щелочной тетрайодомеркурат калия

Растворяют 11 г йодида калия и 15 г йодида ртути в воде и дополняют водой до                   100 cм3.

Непосредственно перед использованием смешивают один объем этого раствора с равным объемом 250 г/дм3 раствора гидроксида натрия.

G.3 Процедура

Готовят 5 cм3 щелочного раствора S1, если необходимо, путем добавки отмеренного объема разбавленного раствора гидроксида натрия и разводят водой до 15 cм3. К раствору добавляют 0,3 cм3 раствора щелочного тетрайо- домеркурата калия. Готовят контрольный раствор, добавив к 10 мл стандартного раствора аммиака (содержащего 1 мг/дм3 NH3) такой же объем разбавленного раствора гидроксида натрия, как для раствора S1. разводя до 15 cм3 водой и добавляя 0,3 cм3 раствора щелочного тетрайодомеркурата калия. Помещают растворы в пробирки и закупоривают их.

Через 30 с какой-либо оттенок желтого цвета в тестовом растворе не должен быть более интенсивным, чем в контрольном растворе, что соответствует 2 мг/дм3 NH3 в растворе S1.

G.4 Выражение результатов

Записывают результат как «соотеетствующий»/«несоответствующий» требованию (см. таблицу 1).

Приложение H

(обязательное)

Осадок после выпаривания

Н.1 Общая часть

В зависимости от состава резиновые соединения могут выделять различные количества нелетучих твердых тел при экстракции.

Экстракцию нелетучих твердых тел проводят в условиях, моделирующих те, которым эластомерные составляющие обычно подвергаются при стерилизации в паровом автоклаве.

Условия определяют по массе, остающейся после выпаривания до высушивания.

Н.2 Процедура

Высушивают выпарную чашку при температуре не более 105 °С, остужают в десикаторе и взвешивают. Добавляют известный объем (по меньшей мере, 50 cм3) раствора S1 и выпаривают до высушивания при температуре не более 105 °C. Остужают в десикаторе и взвешивают еще раз.

Выражают результат как число миллиграммов осадка на 50 cм3 раствора S1 (до одной десятой).

Н.3 Выражение результатов

Записывают результат как «соответствующий»/«несоответствующий» требованиям типа I или типа II (см. таблицу 1).

Приложение I

(обязательное)

Летучие сульфиды

I.1 Общая часть

Обычные системы вулканизации используют серные или серосодержащие соединения в целях поперечного связывания. Резиновые материалы, вулканизированные с использованием таких соединений, могут образовывать летучие сульфиды под воздействием водной экстрагирующей среды, особенно при кислотных значениях pH. Выделяемые сульфиды могут быть обнаружены визуально по реакции со свинцовой бумагой.

I.2 Реагенты

I.2.1 Лимонная кислота

Готовят 20 г/дм3 водный раствор.

I.2.2 Свинцовая бумага

Погружают фильтровальную бумагу массой около 80 г на квадратный метр в смесь одного объема разбавленной уксусной кислоты [(120 ± 5) г/дм3] и 10 объемов раствора ацетата свинца (содержащего 95 г/дм3 ацетата свинца). После сушки обрезают бумагу соответственно размеру горлышка используемой колбы.

I.2.3 Сульфид натрия (Na1S·9Н2О)

I.2.4 Раствор ацетата свинца

Готовят 95 г/дм3 раствора в негазированной воде.

I.2.5 Уксусная кислота, разбавленная

Разводят 12 г ледяной уксусной кислоты водой до 100 см3.

Раствор содержит не менее чем 115 г/дм3 и не более чем 125 г/дм3 С2Н4О2 (молекулярная масса 60,1).

I.3 Процедура

Помещают резину, по необходимости разрезанную на части, общей площадью поверхности (20 ± 2) см2 в 250-миллилитровую коническую колбу и добавляют 50 см3                  20 г/дм3 раствора лимонной кислоты. Кладут лист свинцовой бумаги на горлышко колбы и закрепляют его перевернутой стеклянной мензуркой. Нагревают в автоклаве при температуре (121± 2) °C в течение 30 мин. Ни одно из черных пятен на бумаге не должно быть более ярким, чем произведенное контролем, приготовленным в то же время и тем же методом, с использованием 0,154 мг сульфида натрия (Na2S·9Н2О) и 50 мл 20 г/дм3 раствора лимонной кислоты.

Крайне гигроскопический характер сульфида натрия требует особого внимания во избежание ошибок.

I.4 Выражение результатов

Записывают результат как «соответствующийк/«несоответствующий» требованию (см. таблицу 1).

Приложение J

(информационное)

Проводимость

J.1 Общая часть

Под воздействием водной экстрагирующей среды эластомерные составляющие могут выделять вещества, повышающие проводимость экстрагирующей среды.

J.2 Процедура

J.2.1 Следующее исследование проводят в течение 4 ч после приготовления тестового раствора S1.

J.2.2 Используют только емкости из боросиликатного стекла, которые были специально отведены для определения проводимости.

J.2.3 Промывают замеряющие электроды (платиновые электроды или элекгоды, покрытые губчатой платиной) несколько раз очищенной водой, а затем дважды бланковым раствором So.

J.2.4 Измеряют проводимость бланкового раствора So. Она должна быть менее                       3 мкСм /см при температуре (20 ± 1) °C.

J.2.5 Промывают замеряющие электроды, по меньшей мере, дважды тестовым раствором S1 и затем замеряют проводимость раствора S1.

J.2.6 Если измерения проводят при температуре, отличной от (20 ± 1) °С. то необходимо провести коррекцию температуры.

J.3 Выражение результатов

Отмечают проводимость растворов S1 и S0 в микросименсах на сантиметр (мкСм/см).

Библиография

[1] ISO 48:1994 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) (Каучук вулканизированный или термопластичный. Определение твердости (10 до 100 IRHD)).

[2] ISO 247:1990 Rubber – Determination of ash (Каучук. Определения содержания золы).

[3] ISO 2781:1988 Rubber, vulcanized – Determination of density (Резина вулканическая или термопластичная. Определение плотности).

[4] ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use – Specification and test methods (Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний).

[5] ISO 7886-1:1993 Sterile hypodermic syringes for single use – Part 1: Syringes for manual use (Шприцы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Часть 1. Шприцы для ручного использования).

[6] ISO 8871-2:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 2: Identification and characterization (Элементы эластомерные для устройств, используемых для парентерального введения препаратов. и фармацевтического назначения. Часть 2. Идентификация и описание).

[7] ISO 8871-3:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 3: Determination of released-particle count (Элементы эластомерные для устройств, используемых для парентерального введения препаратов, и фармацевтического назначения. Часть 3. Определение числа отделившихся частиц).

МКС 11.120 (IDT)

Ключевые слова: эластомерные составляющие, парентеральные системы, фармацевтика

МКС 11.120 (IDT)

Ключевые слова: эластомерные составляющие, парентеральные системы, фармацевтика

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО « NavyCo » |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « NavyCo » |  | А. Ерсiнова |

1) Действует только для датированной ссылки

1) Единицы мутности по формазину (ЕМФ).