Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Бутылки для инфузий медицинские

ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования и методы испытаний

СТ РК ISO 15375–20__

(ISO 15375:2010 Medical infusion bottles – Suspension devices for multiple use – Requirements and test methods, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                                 ISO 15375:2010 Medical infusion bottles – Suspension devices for multiple use – Requirements and test methods (Бутылки для инфузий медицинские. Подвесные устройства многократного использования. Требования и методы испытаний)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Трансфузионное, инфузионное и инъекционное оборудование медицинского и фармацевтического назначения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Код обозначения и испытательные веса	1

4	Материал	2

5	Требования	2

5.1	Проектирование	2

5.2	Стерилизация и дезинфекция	2

5.3	Нагрузка	2

5.4	Жизненный цикл	3

6	Испытание	3

6.1	Испытание сборки	3

6.2	Испытание наклона	3

6.3	Гравитационное испытание	4

6.4	Испытание постоянной нагрузки	4

Введение

Настоящий стандарт регулирует устройства для постоянного подвешивания многоразового использования для бутылок для инфузий в соответствии с ISO 8536-1. Назначение устройств для подвешивания – предотвращение падения бутылок для инфузий во время введения крови или фармацевтических растворов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Бутылки для инфузий медицинские

ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Требования и методы испытаний

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, к постоянным устройствам для подвешивания, закрепленным на инфузионных стойках или устройствах для установки, для бутылок для инфузий, соответствующих требованиям ISO 8536-1. Устройства для подвешивания предназначены для многократного использования.

Целью настоящего стандарта является создание безопасного устройства для подвешивания бутылок для инфузий во время введения их содержимого.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа, для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 2768-1:1989 General tolerances; part 1: tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (Допуски общие. Часть 1. Допуски на линейные и угловые размеры без указания допусков на отдельные размеры).

ISO 8536-1:2020 Infusion equipment for medical use – Part 1: Infusion glass bottles (Медицинское оборудование для вливаний. Часть 1. Стеклянные бутыли для вливаний).

- Код обозначения и испытательные веса

Постоянные подвесные устройства, соответствующие требованиям настоящего стандарта, обозначаются описательным блоком, за которым следует ссылка на настоящий стандарт, а затем номинальный объем, указанный в таблице 1.

Например, постоянное подвесное устройство для бутылки для инфузий, соответствующей требованиям ISO 8536-1, номинальной емкостью от 50 до 250 см3, обозначается следующим образом:

- подвесное устройство ISO 15375 – М 50 – 250 используемые для испытания на постоянную нагрузку веса (см. 6.4) также зависят от номинальной емкости постоянного подвесного устройства и указаны в таблице 1.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Таблица 1 – Код обозначения и испытательные веса для испытания на постоянную нагрузку

| Номинальная емкость бутылок | Испытательные веса через 24 ч |
| --- | --- |
| ≤ 250 | 3 |
| - 250 | 5 |

- Материал

Выбранные материалы для постоянного подвесного устройства должны обеспечивать выполнение всех требований, указанных в разделе 5.

Некоторые материалы могут быть химически и физически повреждены дезинфицирующими средствами. Поэтому следует обращать внимание на выбор материалов, которые более инертны к дезинфицирующим средствам и менее чувствительны к трещинообразованию при механических нагрузках и тепловому воздействию.

- Требования

Проектирование

5.1.1 При проведении испытаний в соответствии с 6.1 многократное подвесное устройство должно позволять установку бутылки с перфорированным переносным комплектом.

Подвесное устройство должно быть спроектировано таким образом, что случайное снятие с инфузионной стойки или устройства для настройки невозможно.

5.1.2 Конструкция подвесного устройства должна обеспечивать положение бутылки в перпендикулярном положении с максимальным отклонением не более 15°.

5.1.3 При проведении испытаний в соответствии с 6.2, конструкция подвесного устройства должна гарантировать, что бутылка не выпадает при углах наклона до 45°.

5.1.4 Подвесное устройство должно быть устойчиво к коррозии и практически не содержать острых краев (зазубрин).

Стерилизация и дезинфекция

Инструкция производителя должна содержать информацию о том, как необходимо очищать, стерилизовать и дезинфицировать подвесное устройство.

Нагрузка

5.3.1 Гравитационная нагрузка

При испытании в соответствии с 6.3 постоянное подвесное устройство не должно отсоединяться от бутылки для инфузий. Оно не должно повреждаться в результате испытания.

5.3.2 Постоянная нагрузка

При проведении испытания в соответствии с 6.4 многократное подвесное устройство должно предотвращать падение бутылки для инфузий. Оно не должно повреждаться в результате испытания.

Жизненный цикл

5.4.1 Если конструкция постоянного подвесного устройства или материалы, используемые в его изготовлении, имеют ограниченный жизненный цикл менее 5 лет, производитель должен определить условия хранения и период времени, в течение которого постоянное подвесное устройство считается соответствующим настоящему международному стандарту.

5.4.2 Для учета различных условий использования производитель должен установить критерии оценки, которые позволят пользователю определить, когда подвесное устройство больше не пригодно к использованию.

- Испытание

Испытание сборки

Бутылка с подключенным перекачивающим устройством крепится к подвесному устройству, например, вешается на крюк, имеющий характеристики, соответствующие показанным на рисунке 1. Любое отклонение ориентации бутыли от вертикали регистрируется. Испытание сборки должно быть повторено с каждым размером бутыли, который будет использоваться с подвесным устройством.

Испытание наклона

Подвесное устройство, собранное с бутылкой и перфорированным перекачивающим устройством, наклоняется под углом 45°. Бутылка не должна соскользнуть с подвесного устройства. Испытание наклона должно быть повторено с каждым размером бутылки, которая будет использоваться с подвесным устройством.

Общие допуски соответствуют классу «m» (средний) в соответствии с определением в ISO 2768-1.

Рисунок 1 – Испытательный крюк

Гравитационное испытание

Прикрепить постоянное подвесное устройство, оснащенное заполненной бутылкой для инфузий, соответствующей ISO 8536-1, к испытательному крюку (см. рисунок 1). Прикрепить один конец шнура к верхней части крюка, а другой конец к отдельной неподвижной точке.

Держать подвесное устройство и крюк на одном уровне с фиксированной точкой и отпустите сборку так, чтобы шнур остановил падение подвесного устройства, когда оно находится на вертикальном расстоянии 30 см от фиксированной точки.

Подвесное устройство считается прошедшим испытание, если выполнены требования, указанные в 5.3.1.

Испытание постоянной нагрузки

Использую крюк диаметром 4 мм, например, согласно рисунку 1, подвесить многократное подвесное устройство на 24 ч при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 3) % с испытательным весом согласно таблице 1.

Подвесное устройство считается прошедшим испытание, если выполнены требования, указанные в 5.3.2.

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: бутылки для инфузий медицинские, подвесное устройство, подвесные устройства многократного использования

МКС 11.040.20 (IDT)

Ключевые слова: бутылки для инфузий медицинские, подвесное устройство, подвесные устройства многократного использования

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |