Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ОДНОРАЗОВЫЕ ИГЛЫ ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Цветовая маркировка для идентификации

СТ РК ISO 6009–20__

(ISO 6009:1992/Cor.1:2008 Hypodermic needles for single use: Colour coding for identification, IDT))

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6009:1992 Hypodermic needles for single use – Colour coding for identification (Иглы для подкожных инъекций одноразового применения. Цветовой код для идентификации).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных изделия и катетеры».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Термины и определения	1

3	Цветовой код	1

Приложение А (информационное) Эталонные образцы цветов	3

Библиография	6

Введение

Целью настоящего стандарта является определение цвета для быстрого визуального определения внешнего диаметра одноразовой иглы для подкожных инъекций. Наличие цветового кода на игле или пакете не освобождает пользователя от ответственности за проверку указанного размера иглы.

Цвета, используемые в коде иглы, могут применяться в прозрачном и непрозрачном видах, и цветовой код в равной степени применим к иглам с нормальной стенкой, тонкостенным и экстратонкостенным. Номинальные наружные диаметры иглы, для которых приведены цвета в настоящем стандарте, указанны в ISO 9626. Это не означает, что иглы для подкожных инъекций всех перечисленных номинальных наружных диаметров изготавливаются в настоящее время.

Настоящий стандарт устанавливает цветовой код, но не указывает, что иглы должны быть цветные либо, что к части иглы и/или упаковке должен применяться цветовой код. Такие требования приведены в соответствующих стандартах, таких как ISO 7864.

Технический комитет, отвечающий за подготовку настоящего стандарта, рассмотрел использование инструментального определения цветового кода (индекс цветности и яркости), который используется в предыдущих изданиях для определения непрозрачных цветов, и решил, что инструментальное измерение представляется нецелесообразным. Определение цветового кода непрозрачного цвета, определение размера и формы иглы являются сложными процедурами, требующими наличия приборов и опыта, которые имеются в наличии в относительно немногих лабораториях и испытательных центрах. Поэтому изготовителю или покупателю может быть неудобно, сложно или даже невозможно оценить соответствие продукции со значением цветового кода. Эти трудности усугубляются в случае полупрозрачных цветов, которые все чаще используются изготовителями игл, чтобы была возможность устранения видимых внутри пузырьков воздуха перед инъекцией.

Как следствие, цвета, указанные в настоящем стандарте, неизбежно вносят определенную субъективность в оценку соответствия. Эта субъективность может быть сведена к минимуму для определения цветового кода при контролируемых условиях освещения [например, «дневной свет» (D₆₅), освещение от 1000 до 1500 лк], а также использование правильного толкования видения цвета с медицинской точки зрения. Визуальное сравнение цвета продукта с образцом цвета просто и быстро, и поэтому является полезным методом постоянной оценки. Соответственно должны быть представлены эталонные образцы цвета. Они имеют вид набора игл в цветовом кодировании в соответствии с настоящим стандартом. Подробности приведены в приложении В, и следует отметить, что в настоящее время включены только эти диаметры игл с цветовым кодом (т.е. от 0,3 до 1,2 мм номинального наружного диаметра). Ожидается, что диапазон диаметров, включенных в эталонные образцы цвета, будет расширен в установленном порядке.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОДНОРАЗОВЫЕ ИГЛЫ ДЛЯ ПОДКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Цветовая маркировка для идентификации

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает цветовые коды для идентификации инъекционных игл однократного применения номинальным наружным диаметром в диапазоне от 0,3 до 3,4 мм. Это относится к иглам с нормальными стенками, тонкостенным и экстратонкостенным, с непрозрачным и полупрозрачным цветом.

Настоящий стандарт не распространяется на шприц-ручки.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Обозначенный метрический размер (designated metric size): Обозначение наружного диаметра трубки, как указано в таблице 1.

Примечание – Выражается в миллиметрах.

Измерение (gauge): Устаревшее обозначение размера.

Примечание – Конкретный размер датчика соответствует назначенному метрическому размеру, определяющему пределы для наружных диаметров.

- Цветовой код

Цвет указывает номинальный внешний диаметр трубки иглы и должен соответствовать приведенному в таблице 1.

Приложение А содержит некоторые рекомендации по обычно применяемым цветовым системам для непрозрачных материалов.

Примечания

1 Следует обратить внимание на наборы игл в цветовом кодировании, доступные в качестве эталонных образцов цвета (см. приложение А).

2 Цвет зоны непрозрачного цвета, ближайшие образцы цветов и номера цветов приведены для информации в приложениях В и С соответственно.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Таблица 1 – Цветовые коды

| Номинальный наружный диаметр иглы, мм | Калибр | Цвет |
| --- | --- | --- |
| 0,18 | 34 | Оранжевый |
| 0,20 | 33 | Черный |
| 0,23 | 32 | Темно-зеленый |
| 0,25 | 31 | Белый |
| 0,30 | 30 | Желтый |
| 0,33 | 29 | Красный |
| 0,36 | 28 | Лазурный |
| 0,40 | 27 | Светло-серый |
| 0,45 | 26 | Коричневый |
| 0,50 | 25 | Оранжевый |
| 0,55 | 24 | Светло-фиолетовый |
| 0,60 | 23 | Синий |
| 0,70 | 22 | Черный |
| 0,80 | 21 | Темно-зеленый |
| 0,90 | 20 | Желтый |
| 1,10 | 19 | Кремовый |
| 1,20 | 18 | Розовый |
| 1,40 | 17 | Алый |
| 1,60 | 16 | Белый |
| 1,80 | 15 | Серо-голубой |
| 2,10 | 14 | Бледно-зеленый |
| 2,40 | 13 | Пурпурный |
| 2,70 | 12 | Голубой |
| 3,00 | 11 | Желто-зеленый |
| 3,40 | 10 | Оливково-коричневый |

Приложение А

(информационное)

Эталонные образцы цветов

Таблица А.1 – Эталонные образцы цветов

| Номинальный наружный диаметр иглы, мм | Калибр | Цвет | RAL ссылка | Ссылка на Pantone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,18 | 34 | Оранжевый | 2007 2003 2008 | 1575 157 164 |
| 0,2 | 33 | Черный | 9004 9005 9017 | Black 3 Black 4 Black 6 |
| 0,23 | 32 | Темно-зеленый | 6010 6001 6002 | 348 349 350 |
| 0,25 | 31 | Белый | 9003 9010 9016 | 11-0601 11-0602 11-0103 |
| 0,3 | 30 | Желтый | 1018 1021 1023 | 102 107 109 |
| 0,33 | 29 | Красный | 3017 3018 3031 | 1797 711 187 |
| 0,36 | 28 | Лазурный | 5009 5001 5020 | 3025 302 309 |
| 0,4 | 27 | Светло-серый | 7047 7035 7044 | 427 428 429 |
| 0,45 | 26 | Коричневый | 8016 8017 8015 | 7517 7518 7519 |
| 0,5 | 25 | Оранжевый | 2007 2003 2008 | 1575 157 164 |
| 0,55 | 24 | Светло-фиолетовый | 4001 4005 Не применимо | 666 667 668 |
| 0,6 | 23 | Синий | 5005 5010 5002 | 294 541 540 |
| 0,7 | 22 | Черный | 9004 9005 9017 | Black 3 Black 4 Black 6 |

Окончание таблицы А.1

| Номинальный наружный диаметр иглы, мм | Калибр | Цвет | RAL ссылка | Ссылка на Pantone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 21 | Темно-зеленый | 6010 6001 6002 | 348 349 350 |
| 0,9 | 20 | Желтый | 1018 1021 1023 | 102 107 109 |
| 1,1 | 19 | Кремовый | 1014 1015 1001 | 4545 4535 4527 |
| 1,2 | 18 | Розовый | Не применимо 3015 3014 | 196 197 701 |
| 1,4 | 17 | Алый | Не применимо 4006 4008 | 2395 2405 2415 |
| 1,6 | 16 | Белый | 9003 9010 9016 | 11–0601 11–0602 11–0103 |
| 1,8 | 15 | Серо-голубой | 7000 7031 7011 | 7544 7545 7546 |
| 2,1 | 14 | Бледно-зеленый | Не применимо 6019 6021 | 331 344 345 |
| 2,4 | 13 | Пурпурный | 4001 4005 Не применимо | 666 667 668 |
| 2,7 | 12 | Голубой | 5015 5012 5024 | 285 C¹ 2925 C¹ 7454 C¹ |
| 3,0 | 11 | Желто-зеленый | Не применимо 6018 Не применимо | 367 368 369 |
| 3,4 | 10 | Оливково-коричневый | 6007 6008 6015 | 554 553 5605 |

Цветовая палитра RAL:

Классическая цветовая палитра RAL K5, выпуск 2012 года, используется для определения в стандарте ISO 6009;

Две другие цветовые палитры, доступные в RAL, не были приняты во внимание:

Цветовая палитра E2 с эффектом RAL, выпуск 2007;

Цветовая палитра дизайна RAL D2, выпуск 2013.

Manufacturer:

RAL gemeinnützige GmbH

Siegburger Straße 39

53757 Sankt Augustin

Germany

Telephone (within Germany): 0 22 41 – 2 55 16 – 30

Telephone (international): +49 (0) 22 41 – 2 55 16 – 60

Fax: + 49 (0) 22 41 – 2 55 16 - 16

E-Mail: RAL-Colours@RAL-gGmbH.de

Pantone colour palette:

PANTONE COLOR BRIDGE uncoated

PANTONE COLOR BRIDGE coated

Manufacturer:

Pantone LLC

590 Commerce Boulevard

Carlstadt, New Jersey

07072-3098 USA

Tel: 201-935-5500

Fax: 201-896-0242

E-Mail: corpnj@pantone.com

Web: www.pantone.com

Библиография

[1] ISO 7864, Sterile hypodermic needles for single use – Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения. Требования и методы испытаний).

[2] ISO 9626, Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices – Requirements and test methods (Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий. Требования и методы испытаний).

[3] ISO/TR 19244, Guidance on transition periods for standards developed by ISO/TC 84 – Devices for administration of medicinal products and catheters (Руководство по переходным периодам документов, разработанных ISO/TC 84. Устройства для введения медицинских препаратов и катетеры).

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: медицинские изделия, медицинские, инъекционные иглы, цветовое кодирование

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: медицинские изделия, медицинские, инъекционные иглы, цветовое кодирование

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |