Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Часть 2

ДВУСТОРОННИЕ ИГЛЫ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК

СТ РК ISO 11608-2–20__

(ISO 11608-2:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 2: Double-ended pen needles, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11608-2:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 2: Double-ended pen needles (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 2. Двусторонние иглы для шприц-ручек)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Оборудование для переливания, инфузий и инъекций, а также для обработки крови медицинского и фармацевтического назначения»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	VI

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Символы	3

5	Требования	4

5.1	Требования для иглы	4

5.2	Требования к двусторонней игле для шприца-ручки	4

5.3	Функциональная совместимость с СИИ	8

6	Отбор проб	10

7	Предварительная обработка игл	13

7.1	Предварительная обработка в условиях сухого нагрева, холодного хранения и влажной тепловой атмосферы	13

7.2	Предварительное кондиционирование в циклической атмосфере	13

8	Стандартная атмосфера и испытательная оборудование	13

8.1	Стандартная испытательная атмосфера	13

8.2	Испытуемый размер	13

8.3	Испытательное устройство	14

9	Методы испытаний	14

9.1	Соединение между втулкой и трубкой иглы	14

9.2	Определение смещения точки измерения с дистального конца	14

9.3	Простота сборки	15

9.4	Функциональная совместимость с СИИ	15

10	Упаковка	17

11	Информация, прилагаемая к игле (иглам)	17

11.1	Общее положение	17

11.2	Маркировка	18

11.3	Руководоство по эксплуатации	20

Приложение А (обязательное) Определение скорости потока через иглу	21

Приложение В (информационное) Способ испытания прочности игл	24

Приложение C (информационнное) Дополнительная информация о требованиях	25

Библиография	30

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	31

Введение

Настоящий стандарт распространяется на стерильные двусторонние иглы, предназначенные для одноразового использования в сочетании с системами инъекций на основе игл (например, шприц-ручка). Эти иглы часто называют иглами шприц-ручек.

Устройства, описанные в настоящем стандарте, предназначены для использования с устройствами, описанными в ISO 11608–1 и ISO 11608–3. Настоящий документ предназначен для использования в сочетании с ISO 11608–1.

Первое издание этого документа, т.е. ISO 11608–2:2000 ввел концепцию взаимозаменяемости и обозначения на этикетках “Тип А” (т.е. взаимозаменяемые) и “не тип А” для игл и систем укупорки контейнеров. С момента его обнародования опыт показал, что сложность этих систем очень затрудняет обеспечение функциональной совместимости, как определено в различных разделах этого документа, особенно когда продукты производятся разными производителями и дизайн не проверяется как система. Основываясь на этом опыте, считается, что обозначение типа А не является адекватным руководством для пользователя при принятии решений о совместимости игл и укупорочных средств для контейнеров с конкретными системами инъекций на основе игл (СИИ). Таким образом, обозначение на маркировке “Тип А” было удалено.

Второе издание этого документа, т.е. ISO 11608-2:2012, касалось функциональной совместимости системы посредством тестирования в соответствии с пунктом 11 (тестирование функциональной совместимости приведено в пункте 9 настоящего документа). Скорость потока была введена в качестве нового параметра. Планы отбора проб для проверки, отобранные для данного документа и изложенные в стандарте ISO 11608–1, предназначены для проверки конструкции с высоким уровнем достоверности. План отбора проб не заменяет более общие производственные системы контроля качества, включая выпуск партии, которые содержатся в системах менеджмента качества, например

ISO 9001 или ISO 13485.

Настоящий стандарт ссылается на ISO 11608–1  в отношении требований к точности дозирования для функциональной совместимости и включает требования к двусторонней игле для шприц-ручки, адаптированной к ISO 7864:2016, и новые требования к чистоте (как часть требования отсутствия дефектов), биосовместимости и тестированию на пирогенность. После опыта, накопленного в ходе тестирования на функциональную совместимость со вторым изданием этого документа, подход к тестированию был пересмотрен, чтобы убедиться в том, что были включены соответствующие тесты. После тщательного анализа анонимизированных данных о точности дозы, полученных производителями за несколько лет, оценки взаимосвязи точности дозы и скорости потока через иглу, было установлено, что нет никакой взаимосвязи между скоростью потока через иглу и точностью дозы. Это еще раз подтверждает понимание того, что основными факторами, влияющими на точность дозирования в системе СИИ, являются СИИ и карпула.

Игла обеспечивает путь жидкости от карпулы к подкожной клетчатке, и ее влияние на точность дозирования в основном зависит от правильного положения скоса иглы внутри карпулы и возможной утечки. А также, косвенно на силу и время инъекции влияет скорость потока. Внутренний диаметр влияет на время, необходимое для подачи всего объема, но непосредственно на точность дозировки это не влияет. В инструкции по применению СИИ может быть указано предписанное время выдержки, которое обеспечивает завершение подачи дозы во время расширения и/или расслабления мягких частей внутри СИИ и карпулы. Таким образом, требования к тестированию, необходимые для установления функциональной совместимости между конкретным СИИ и конкретной иглой для шприца-ручки, были пересмотрены в этом издании, чтобы включить проверку подачи дозы и усилия извлечения втулки иглы. Подача дозы может быть продемонстрирована либо путем тестирования точности дозы, либо путем подтверждения подачи дозы, которое включает демонстрацию того, что скос иглы расположен внутри карпулы, а также визуальную проверку того, что доза удалена, и проверку отсутствия утечки у основания конца карпулы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

игольчатые инъекционные системы для медицинского применения

ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Часть 2

ДВУСТОРОННИЕ ИГЛЫ ДЛЯ ШПРИЦ-РУЧЕК

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний одноразовых, двусторонних, стерильных игл, предназначенных для использования с некоторыми системами инъекций на основе игл (СИИ), в которых используется не интегрированная двусторонняя игла в соответствии со стандартом ISO 11608–1.

Настоящий документ неприменим к нижеперечисленному:

- иглы для стоматологического применения;

- предварительно прикрепленные иглы для шприцев;

- иглы для подкожных инъекций;

- иглы, предназначенные для различных способов введения (например, внутривенного, интратекального, внутриглазного);

- материалы, из которых изготовлены поверхности контакта лекарственного средства с первичной крышкой контейнера.

Несмотря на то, что настоящий стандарт не предназначен для непосредственного применения к этим игольчатым изделиям, он содержит требования и методы испытаний, которые могут быть использованы для их разработки и оценки.

Примечание – Иглы, поставляемые производителем и встроенные в канал подачи жидкости или контейнер, описаны в ISO 11608–3. Иглы для подкожных инъекций, поставляемые отдельно, описаны в стандарте ISO 7864.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 9626:2016 Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices – Requirements and test methods (Трубки игольные из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий. Требования и методы испытаний).

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices – Part 11: Tests for systemic toxicity (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 11: Исследования общетоксического действия).

ISO 11608-1:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods- Part 1: Needle-based injection systems (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 1. Игольчатые инъекционные системы).

ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods- Part 3: Containers and integrated fluid paths (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы).

- Термины и определения

​В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp;

- электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

3.1 Двусторонние иглы для шприц-ручек (double-ended pen needle): Одноразовые, двусторонние, стерильные иглы с системой крепления, подходящей для некоторых СИИ, в которых используется не интегрированная игла.

Примечание 1 – См. рисунок 1.

Условные обозначения

| 1 | Уплотнитель (см. 3.2); | l1 | Длина иглы для инъекции; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Средство крепления иглы; | l2 | Длина иглы для карпулы; |
| 3 | Втулка иглы; | l3 | Расстояние от поверхности уплотнителя до нижней стороны резьбы |
| 4 | Контейнер; | l4 | Глубина втулки иглы; |
| 5 | Защитный колпак (если применимо); | l5 | Расстояние от нижней стороны резьбы до поверхности основания втулки; |
| 6 | Игла; | h1 | Длина соединителя втулки; |
| 7 | Соединительная часть; | d1 | Диаметр соединителя втулки; |

Рисунок 1 – Пример сборки иглы для двустороннего шприца-ручки

3.2 Уплотнитель (seal): Cъемный барьер, который поддерживает стерильность иглы внутри контейнера для игл.

3.3 Упаковка устройств (unit packaging): Контейнер для иглы вместе с уплотнителем (см. 3.2) образует упаковку устройства, которая поддерживает стерильность иглы.

3.4 Пользовательская упаковка (user packaging): устройство или набор устройств в соответствующей упаковке устройств (см. 3.3), предоставляемые пользователю.

- Символы

| 1,min | Угловое расстояние; |
| --- | --- |
|  | Средняя длина волны видимого света; |
| C | Калибровочная константа (используется для расчета скорости потока с использованием расширенного уравнения Хагена–Пуазейля); |
| dmax | Максимально допустимое смещение; |
| Dpupil | Диаметр зрачка глаза, в котором отражается свет; |
| Dout | Номинальный̆ наружный̆ диаметр полости иглы, выраженный̆ в миллиметрах; |
| Dout,hub | Наружный̆ диаметр полости иглы на втулке (для конических игл); |
| Dout,tip | Наружный̆ диаметр полости иглы при первом полном диаметре от наконечника (для конических игл); |
| Q | Скорость потока; |
|  | Плотность жидкости; |
| Qmin | Минимальная скорость потока; |
| U | Разрешающая способность глаза; |
| P | Перепад давления; |
| r | Внутренний радиус (равен 1⁄2 внутреннего диаметра); |
|  | Вязкость испытательной̆ жидкости; |
| Vhigh | Доза, предварительно установленная как ≥90 % от максимальной̆ дозы СИИ (выраженной в объеме, в мм); |
| Vlow | Доза, предварительно установленная как ≤10 % от максимальной дозы СИИ (выраженной̆ в объеме, в миллилитрах) |

Примечание- Vlow может быть установлена равной̆ минимальной̆ дозировке СИИ.

- Требования

Требования для иглы

5.1.1 Общее

Следующие требования относятся к компоненту трубки иглы, входящему в состав устройства для шприц-ручек в виде двусторонних игл.

5.1.2 Материалы для трубки иглы

Трубка иглы должна быть изготовлена из материалов, указанных в стандарте                           ISO 9626:2016, раздел 4.

5.1.3 Характеристики для трубки иглы

Характеристики трубок, используемых в иглах, должны соответствовать требованиям стандарта ISO 9626:2016, раздел 5.

Требования к двусторонней игле для шприца-ручки

5.2.1 Общее

Следующие требования относятся к устройству с двусторонней иглой шприца-ручки. Тестирование должно проводиться с использованием образцов, которые подвергались всем производственным процессам, включая стерилизацию, если применимо.

5.2.2 Биосовместимость

Биосовместимость иглы шприца-ручки должна быть установлена в соответствии со стандартом ISO 10993-1 (см. также ISO 11608-1:2022, приложение C).

5.2.3 Размеры для сборки двусторонней иглы шприца-ручки

Размеры двусторонней иглы для шприца ручки в сборе должны соответствовать таблице 1 (размеры показаны на рисунке 1).

Таблица 1 — Требования к размерам двусторонней иглы для щприца-ручки

| Измерения | Размеры, мм |
| --- | --- |
| l1 | Указанная длина ± 1,25 |
| l2 | 5,7 до 7,0 |
| l3 | <6,0 |
| l4 | <7,5 |
| l5 | <3,7 |
| h1 | 0 до 1,0 |
| d1 | 0 до 3,0 |

Производители игл должны учитывать риски недоставки в целевую ткань (например, установленная длина, соответствующая целевой ткани) и препятствия со стороны конца картриджа в сборке двухсторонней иглы для пера при установлении технических характеристик в соответствии с таблицей 1 (например, скошенный конец не проникает через септум, слишком большой «мертвый» объем в картридже).

Размеры крепёжной части двусторонней иглы для шприца-ручки (см. рисунок 1, размер 2) должны быть такими, чтобы игла подходила и функционировала в соответствии с СИИ, для которого она предназначена. Иглы должны соответствовать испытательному размеру, указанному в 8.2.

Иглы для шприц-ручек могут быть специально сконструированы таким образом, чтобы они не соответствовали испытательному размеру, описанному в 8.2, и не соответствовали требованиям к размерам, приведенным в таблице 1. В таких случаях для проведения испытаний, описанных в раздел 9, должен быть создан специальный испытательный прибор для конкретной конструкции. Кроме того, должны применяться остальные требования, отличные от требований, изложенных в 5.2.3. В случаях, когда требования к размерам, указанные в 5.2.3, не соблюдаются, на маркировке иглы должны быть указаны СИИ и принадлежности, для которых она была разработана и испытана.

5.2.4 Острия игл

При визуальном осмотре нормальным или с корректированным при увеличении в           2,5 раза и при освещении окружающей среды ≥ 750 лк острия игл должны казаться острыми и без признаков поверхностных повреждений.

Примечание – Разрешающая способность человеческого глаза составляет приблизительно 5 мкм. Учитывая фактор безопасности равный 10, можно обнаружить повреждения размером около 0,05 мм, используя описанные выше условия контроля. Если критерий меньше 0,05 мм, могут использоваться альтернативные условия проверки (см. приложение С).

Острие иглы со стороны карпулы должно быть сконструировано таким образом, чтобы свести к минимуму повреждения и фрагментации при проникновении в перегородку карпулы. Испытание в соответствии с процедурой, указанной̆ в ISO 11608–3:2022, 5.2.

5.2.5 Отсутствие дефектов

При осмотре с помощью обычного или скорректированного до нормального зрения без увеличения и при освещенности окружающей среды ≥750 лк и с расстояния считывания от 30 до 70 см двусторонняя игла должна соответствовать следующим требованиям:

- наружная поверхность иглы должна быть гладкой и без дефектов;

- лубрикант не должен быть в визуально виден в форме капель жидкости на внешней поверхности иглы;

- поверхность иглы (с обеих сторон) должна быть очищена от частиц и посторонних веществ.

5.2.6 Скорость потока через иглу

5.2.6.1 Скорость потока через не коническую иглу

Для не конических игл скорость потока через иглу должна демонстрировать проходимость просвета, определенную либо методом а), либо методом b):

- Измерение скорости потока воды через иглу выполняется в соответствии с приложением А для определения минимальной скорости потока в мл/мин, выраженной с точностью до десятой доли см3/мин. Измеренная скорость потока, должна быть предоставлен по запросу. Скорость потока, измеренная для каждого размера манометра, должна составлять не менее 80 % от необработанной трубки иглы эквивалентного наружного диаметра и длины, имеющей минимальный внутренний диаметр в соответствии со стандартом ISO 9626, при испытании под тем же давлением, или не должна составлять менее 80 % от минимальной скорости потока, рассчитанной на основе расширенное уравнение Хагена–Пуазейля, представленное в С.3.5, которое имеет следующую зависимость: Q = Q (r,l,, , P, C).

Если критерии приемлемости основаны на расширенном уравнении Хагена-Пуазейля, то при расчете теоретической скорости должна быть обеспечена достоверность этого уравнения. См. C.3.5 для получения подробной информации о достоверности уравнения.

- Для стилета из нержавеющей стали соответствующего диаметра, выбранного из представленных в таблице 2 диаметров, обеспечивается прохождение через иглу.

Рекомендуется использовать метод а) для игл с обозначенными метрическими размерами менее 0,30 мм. Следовательно, в таблице 2 не указаны стилеты для обозначенных метрических размеров менее 0,30 мм.

Таблица 2 — Размер стилета для проверки проходимости просвета

| Обозначенный метрический размер иглы мм | Размер иглы | Внешний диаметр стилета, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для обычной иглы | Для тонкой иглы | Для сверхтонкой иглы | Для ультратонкой иглы |
| 0,30 | 30 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
| 0,33 | 29 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,21 |
| 0,36 | 28 | 0,11 | 0,15 | - | - |
| 0,40 | 27 | 0,15 | 0,19 | - | - |
| 0,45 | 26 | 0,18 | 0,23 | - | - |
| 0,50 | 25 | 0,18 | 0,23 | - | - |
| 0,55 | 24 | 0,22 | 0,27 | - | - |
| 0,60 | 23 | 0,25 | 0,29 | 0,30 | - |
| 0,70 | 22 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | - |
| 0,80 | 21 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | - |
| 0,90 | 20 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | - |
| 1,10 | 19 | 0,58 | 0,60 | 0,68 | - |
| 1,20 | 18 | 0,70 | 0,73 | 0,83 | - |

5.2.6.2 Скорость потока конической иглы

Для конических игл проходимость просвета должна быть проверена путем измерения потока воды через иглу в соответствии с приложением А для определения минимальной скорости потока через иглу в мл/мин (выраженной с точностью до десятой доли мл/мин). Измеренная скорость потока должна быть предоставлена по запросу.

Скорость потока, измеренного для каждого размера, должна составлять не менее        80 % от скорости потока необработанной трубки иглы с минимальным внутренним диаметром как на кончике, так и во втулке, соответствующим их обозначениям в стандарте ISO 9626, при испытании под одинаковым давлением.

5.2.7. Соединение между втулкой и трубкой иглы

Соединение втулки и трубки иглы должно выдерживать по меньшей мере минимальное усилие, указанное в таблице 3, при стандартной атмосфере и после предварительной подготовки в соответствии с пунктом 7 при сухом нагреве, хранении в холодильнике, влажном нагреве и циклических атмосферах при испытании в соответствии с 9.1. Минимальное усилие должно основываться на обозначениях метрических размеров иглы. Для конических игл минимальное усилие, указанное в таблице 3, должно определяться наружным диаметром трубки иглы на втулке (Dout-hub).

Таблица 3 — Минимальное усилие для соединения втулки и трубки иглы.

| Установленный метрический размер иглы, мм | Размер иглы | Минимальная сила N |
| --- | --- | --- |
| 0,18 | 34 | 11 |
| 0,20 | 33 |  |
| 0,23 | 32 |  |
| 0,25 | 31 |  |
| 0,30 | 30 |  |
| 0,33 | 29 | 22 |
| 0,36 | 28 |  |
| 0,40 | 27 |  |
| 0,45 | 26 |  |
| 0,50 | 25 |  |
| 0,55 | 24 | 34 |
| 0,60 | 23 |  |
| 0,70 | 22 | 40 |
| 0,80 | 21 | 44 |
| 0,90 | 20 | 54 |
| 1,10 | 19 | 69 |
| 1,20 | 18 |  |
| Примечание - Таблица адаптирована по стандарту ISO 7864:2016, таблица 2, с датчиком по стандарту ISO 9626:2016, таблица 1. |  |  |

5.2.8 Смещение точки измерения дистального конца

Смещение точки введения канюли (dmax) со стороны пациента должно соответствовать:

dmax =0,07 × l1 +0,3

где dmax – максимально допустимое смещение, мм;

l1 – длина иглы на конце пациента (см. рисунок 1), при испытании в соответствии с 9.2, мм.

5.2.9 Простота сборки

Прикрепление иглы к СИИ должно быть возможным без извлечения иглы из вскрытой упаковки при испытании в соответствии с 9.3.

5.2.10 Стерильность

Игла в индивидуальной упаковке должна быть подвергнута валидированному процессу стерилизации, например, в соответствии со стандартами ISO 11135 или                  ISO 11137–1.

5.2.11 Пирогенность

Игла для ручки должна быть непирогенной, что подтверждается выполнением следующих требований к пирогенности обусловленной эндотоксином, и пирогенности обусловленной материалом:

a) при тестировании, в соответствии с фармакопеей, такой как Фармакопея США <161>, количество игл-ручек не должно превышать 0,5 ЕЭ/см3 (Единиц Эндотоксина) или 20 ЕЭ на устройство;

b) устройство с иглой для шприца ручки должно соответствовать стандарту                 ISO 10993-11 в отношении пирогенности, обусловленной материалом.

Функциональная совместимость с СИИ

5.3.1 Общее

Если маркировка указывает на то, что игла совместима с СИИ, должны быть выполнены следующие требования к совместимости:

- введение дозы в соответствии с 5.3.2 для подтверждения целостности клинически значимого жидкостного пути;

- момент извлечения иглы, указанный в 5.3.3.

При испытании в соответствии с методами испытаний на функциональную совместимость, приведенными в 9.4.

При необходимости могут быть применены брекетинг и матрицирование игл, скорости потока или других параметров.

Примечания

1 Брекетинг и матрицирование, как правило, уместно только у данного производителя игл с учетом геометрии втулки иглы.

2 Точность дозирования комбинации СИИ, карпулы и иглы в основном зависит от СИИ и карпулы. Игла обеспечивает путь жидкости от карпулы к подкожной клетчатке, и ее влияние на точность дозирования в основном зависит от правильного положения скоса иглы внутри карпулы, возможной утечки, от силы инъекции и времени инъекции, а также от скорости потока. Внутренний диаметр влияет на время, необходимое для подачи всего объема, но не непосредственно на точность дозировки. Кроме того, в инструкции по применению СИИ может быть указано предписанное время выдержки, которое обеспечивает завершение подачи дозы во время расширения и/или расслабления мягких частей внутри СИИ и карпулы.

5.3.2 Дозировка и метод введения

5.3.2.1 Общее

Игла и СИИ должны выдавать установленные дозы, проверенные любым из:

- точность дозы, указанная в 5.3.2.2, или

- подтверждение доставки дозы, как указано в 5.3.2.3.

Требования к количеству образцов, указанные в 9.4.1. должны быть применены.

5.3.2.2 Точность дозировки

Если для проверки доставки дозы выбрано тестирование точности дозы, указанное в 9.4.2.2, должны применяться требования к точности дозировки, изложенные в 7.4.2 стандарта ISO 11608-1:2022.

5.3.2.3 Подтверждение доставки дозы

В случае если, для верификации доставки дозы выбран метод количественного подтверждения доставки дозы, должно применяться следующее:

- При испытании в соответствии с методом, указанным в 9.4.2.3, жидкость должна быть удалена из СИИ и подтверждена визуально.

- При испытании в соответствии с методом, указанным в 9.4.2.3, отсоединенная игла от СИИ после введения дозы, не должна содержать видимой жидкости у основания иглы со стороны карпулы (см. пересечение l2 и h1 на рисунке 1).

- Скос иглы должен располагаться за перегородкой (l6 > 0 мм) внутри карпулы, когда игла прикладывается к СИИ с применением силы (0,07 ± 0,01) Нм. Пример расположения скоса иглы внутри карпулы проиллюстрирован на рисунке 2. Расчеты приведены в приложении С. Проверка выполнения этого требования может быть основана на расчетах наихудшего случая (например, с учетом воздействия в зависимости от допуска, воздействия в результате деформации перегородки из-за трения между иглой и перегородкой). Расчеты могут отличаться для альтернативных конструкций, включая другие средства крепления карпулы в держателе карпулы (например,боковые скосы карпулы).

Условные обозначения:

| l2 | Длина иглы для карпулы; |
| --- | --- |
| l6 | Промежуток между скосом и перегородкой; |
| l7 | Толщина основания держателя карпулы; |
| l8 | Толщина перегородки; |
| l9 | Длина скошенного среза; |
| h1 | Длина соединения втулки иглы. |

Так как, размеры могут подвергаться дополнительному влиянию, например, процессам прессовки, рекомендуется измерить размеры l7 и l8 для СИИ, которым производитель заявляет соответствовать, чтобы затем определить l6.

Рисунок 2 — Пример расположения скоса иглы внутри карпулы

5.3.3 Момент извлечения иглы

Максимальная сила для снятия втулки иглы должна быть определена для комбинации иглы и СИИ, между которыми требуется совместимость. Испытания должны проводиться в соответствии с 9.4.3.

Максимальная сила снятия втулки иглы должна составлять менее 0,100 Нм. Если игла не имеет резьбы, применяемые испытания на сборку и разборку должны быть адаптированы к соответствующим требованиям:

- если три или более игл приводят к максимальной затраченной силе (для снятия) 0,100 Нм или более, испытание отклоняется;

- если ноль, одна или две иглы приводят к максимальной затраченной силе (для снятию) 0,100 Нм или более, результаты испытания принимаются.

- Отбор проб

В таблице 4 обобщены требования к испытаниям устройств с двусторонними иглами для шприц-ручек, предназначенных для использования с СИИ.

В таблице 5 обобщены требования к испытаниям при демонстрации функциональной совместимости двухсторонних игл для шприц-ручек.

Каждый тестовый пример может иметь более одной характеристики (например, усилие извлечения иглы и др), которые необходимо протестировать. Размер выборки, указан для каждой тестируемой характеристики, хотя несколько характеристик могут быть протестированы на одном и том же наборе выборок и, возможно, в одно и то же время.

Другие размеры выборки могут быть выбраны. Однако, если размер выборки меньше рекомендованного, должно быть обоснование, что размер выборки соответствует риску, связанному с характеристикой.

Для удовлетворения требования о доставке дозы может быть использована либо точность дозы, либо подтверждение методов доставки дозы (см. 5.3.2).

- Предварительная обработка игл

Предварительная обработка в условиях сухого нагрева, холодного хранения и влажной тепловой атмосферы

Поместить иглы в единичной упаковке в каждую испытательную камеру в соответствии с атмосферными условиями, указанными в таблицах 5, 6 и 7 стандарта           ISO 11608–1:2022.

Предварительное кондиционирование в циклической атмосфере

Поместите иглу в индивидуальной упаковке в испытательную камеру. Выполните обработку в соответствии с ISO 11608–1:2022, 10.3.5.

- Стандартная атмосфера и испытательная оборудование

Стандартная испытательная атмосфера

Если не указано иное, измерения должны проводиться в стандартной атмосфере в соответствии с ISO 11608–1:2022, таблица 4.

Испытуемый размер

Испытуемый размер должен быть изготовлен из закаленной стали, например W1. Размеры должны быть указаны в миллиметрах и соответствовать рисунку 3.

Рисунок 3 – Испытуемый размер игл

Иглы могут быть специально сконструированы с уникальной геометрией, которая не соответствует требованиям к размерам, приведенным в таблице 1, и, следовательно, не будет соответствовать испытательному калибру, показанному на рисунке 3. В таких случаях для проведения испытаний должен быть создан специальный испытательный прибор для конкретной конструкции.

Испытательное устройство

Все испытательное оборудование должно соответствовать требованиям стандарта  ISO 11608–1:2022, 6.1.

Устройство для испытания на крутящий момент должно быть способно удерживать иглу, а затем надежно закрепляться (для игл с резьбой). Устройство должно быть способно измерять крутящий момент при сборке (по часовой стрелке), равный (0,07 ± 0,02) Нм. Устройство также должно быть способно измерять силу для снятия (в направлении против часовой стрелки). Устройство должно быть пригодно для определения того, соответствует ли результат измерения пикового значения предъявляемым требованиям.

Устройство для учета времени, способное отсчитывать время 10,0 ± 0,5 с.

- Методы испытаний

Соединение между втулкой и трубкой иглы

Выбрать размер выборки в соответствии с 6

Прикрепить иглу к измерительному прибору (см. рисунок 3). Убедиться, что игла полностью

Взяться за трубку иглы и приложить силу натяжения в направлении оси иглы.

Примечание – Пример метода испытаний для определения прочности соединения игл приведен в приложении B. Повторите испытание на прочность соединения игл с новыми наборами игл, каждый из которых предварительно подготовлен в соответствии с 7 при одном из условий, указанных в Таблице 4.

Определение смещения точки измерения с дистального конца

Выбрать размер выборки в соответствии с разделом 6.

Затянуть иглу на измерительном приборе (см. рисунок 3) с моментом затяжки от   0,060 до 0,080 Нм.

Поместить измерительный прибор на «V-образный блок», который прикреплен к поперечному ползуну оптического компаратора.

Совместить верхний край цилиндрической части наружного диаметра измерительного прибора с осью Х компаратора.

Переместить «V-образный блок» вверх на половину наружного диаметра измерительного прибора.

Примечание – Перемещение «V-образного блока» приведет к совмещению центральной линии измерительного прибора с осью x компаратора.

Повернуть измерительный прибор и измерить максимальное смещение (положительное или отрицательное) центра просвета на уровне точки измерения, показанной на рисунке 4 относительно оси x компаратора (размер должен быть выражен с точностью до десятой доли миллиметра).

Для определения дислокации приемлемы методы, отличные от бесконтактного метода.

Условное обозначение:

1 – точка измерения.

Рисунок 4 — Точка на игле для измерения смещения

Простота сборки

Выбрать образцы в соответствии с разделом 6.

С иглой в индивидуальной упаковке присоедините иглу к измерительному прибору (см. рисунок 3). Убедиться, что игла полностью прикреплена, без необходимости вынимать иглу из открытой упаковки.

Если на игле нет резьбы, испытание на сборку должно быть адаптировано к соответствующим требованиям.

Функциональная совместимость с СИИ

- 9.4.1 Требования к количеству образцов

Выбрать образцы тестовых игл в соответствии с разделом 6. При выборе образцов учитыватье следующее:

- тестирование доставки дозы проводится путем введения доз через иглу для шприц-ручки и измерения комбинаций циклов инъекций (в случайной или чередующейся последовательности) в повторных испытаниях. Для каждой иглы должна быть взята только одна копия;

- в тех случаях, когда должна оцениваться фиксированная доза, тестирование должно проводиться с использованием фиксированного уровня дозы. Для СИИ с переменной дозой тестирование должно включать два уровня доз, где Vlow ≤ 10 % от максимальной дозы СИИ или равно минимальной дозе СИИ и Vhigh  ≥  90 % от максимальной дозы СИИ, в соответствии с таблицей 5;

- комбинации СИИ, карпулы и иглы для тестирования силы снятия могут быть одинаковыми образцами, используемыми для тестирования доставки дозы, или разными образцами;

- для завершения испытания должен быть собран достаточный запас СИИ. Количество СИИ должно быть рассчитано до начала тестирования. Объем жидкости СИИ и максимальная единичная дозировка – это некоторые из факторов, которые должны определять это требуемое количество;

- если этого требуют критерии приемки и результаты испытаний, также может потребоваться подготовка и тестирование дополнительных игл и СИИ;

- комбинацию СИИ и карпулы со встроенным несменяемым контейнером или со сменным контейнером следует использовать до тех пор, пока жидкость не закончится в соответствии с типичными рекомендациями СИИ по использованию, т.е. следующая требуемая полная доза не может быть установлена и/или доставлена. Испытательная жидкость должна соответствовать требованиям стандарта ISO 11608-1:2022, 6.2;

- если объем жидкости, оставшийся в СИИ, меньше, чем требуется длиспытания, следует использовать новый СИИ со встроенным несменяемым контейнером или вставить новый карпул (и держатель карпулы, если он имеет резьбу) в новый СИИ со сменным контейнером, в зависимости от обстоятельств.

- 9.4.2 Процедуры тестирования для проверки доставки дозы

9.4.2.1 Общее

Требование к доставке дозы должно быть продемонстрировано либо путем тестирования точности дозы (см. 9.4.2.2) либо путем подтверждения доставки дозы (см. 9.4.2.3).

9.4.2.2 Процедура проверки точности дозы

Точность дозы может быть измерена при погружении иглы в воду или без нее с помощью измерительного оборудования в соответствии с ISO 11608-1:2022, раздел 6.

Подготовить весы или измерительное оборудование.

Заправить СИИ, если применимо, в соответствии с инструкцией по применению.

Для переменной дозы СИИ выбрать и установить первую целевую дозу.

Примечание 1 – Это доза (Vlow или Vhigh) в соответствии со случайной или чередующейся последовательностью дозирования.

Привести в действие СИИ и определите введенную дозу (например, гравиметрически или объемно).

Для СИИ с переменной дозой проверьте точность дозы для второй целевой дозы на СИИ с помощью новых игл.

Примечание 2 – Это другая доза (Vlow или Vhigh) в соответствии со случайной или чередующейся последовательностью дозирования.

Выполнить другие необходимые повторные тесты, используя новые иглы с тем же СИИ и карпулой, в соответствии с требованиями объема жидкости СИИ, используя график тестирования (например, произвольные или чередующиеся настройки высокого и низкого объема для переменной дозы СИИ).

Преобразовать все показания массы в объем, используя соответствующую плотность для испытуемой жидкости и условий окружающей среды в соответствии с                                 ISO 11608-1:2022, 7.2.1.

9.4.2.3 Процедура подтверждения доставки дозы

Процедура подтверждения доставки дозы включает в себя два элемента:

- визуальное подтверждение того, что жидкость удалена; и

- визуальный осмотр на предмет отсутствия утечек.

Выбрать размер выборки в соответствии с разделом 6 и учтите требования, изложенные в 9.4.1.

Заправить СИИ, если применимо, в соответствии с инструкцией по применению. Для переменной дозы СИИ выбрать и установить целевую дозу.

Примечание 1 – Это Vlow или Vhigh в соответствии со случайной последовательностью дозирования.

Включить СИИ и визуально подтвердите, что жидкость была удалена.

Извлечь иглу и осмотрите основание иглы со стороны карпулы, обычным зрением или с поправкой на нормальное зрение без увеличения и при освещении окружающей среды          ≥ 750 лк на предмет утечки тестируемой жидкости.

Выполнить другие необходимые повторные тесты, используя новые иглы с тем же СИИ и карпулой, в соответствии c требованиями объёма жидкости СИИ, используя график тестирования (см. раздел 6), гарантируя, что он включает по крайней мере 5 образцов карпул при измерениях для Vhigh, как определено в таблице 5.

9.4.3 Процедура провекри момента изъятия втулки иглы

Выбрать размер выборки в соответствии с разделом 6 и учесть требования, изложенные в 9.4.1. Загрузить соответствующую карпулу в многоразовую СИИ, если это применимо. Для установок со встроенными несменяемыми контейнерами жидкость находится внутри самого СИИ, и заправлять карпулы не требуется.

Вставить испытательную иглу или СИИ в устройство для измерения силы снятия втулки иглы. Соединить испытательную иглу с СИИ с силой крутящего момента                 (0,07 ± 0,01) Нм. Записать результат измерения максимальной силы крутящего момента сборки для каждой испытательной иглы и подтвердиье, что максимальный крутящий момент составляет от 0,06до 0,08 Нм. Запустить таймер на 10 с. Дать сборке отдохнуть не менее 10 с. Отвинтить втулку с резьбой для иглы от СИИ и записать результат максимальной приложеной силы момента при снятии.

- Упаковка

Каждая игла должна быть запечатана в индивидуальную упаковку. Одна или несколько единичных упаковок должны содержаться в пользовательской упаковке.

Материалы, используемые в единичной упаковке, не должны оказывать вредного воздействия на содержимое. Материалы и конструкция контейнера должны обеспечивать:

- поддержание стерильности содержимого при нормальном обращении и хранении;

- минимальный риск загрязнения содержимого при извлечении из контейнера;

- чтобы при снятии пломбы не возникало помех для последующей сборки иглы и СИИ;

- надлежащая защита содержимого при обычном обращении, транспортировке и хранении;

- что контейнер не может быть повторно запечатан после того, как он был открыт, и что имеются доказательства того, что контейнер был открыт.

- Информация, прилагаемая к игле (иглам)

Общее положение

К игле должна прилагаться информация, достаточная для ее безопасного использования, с учетом подготовки и знаний потенциальных пользователей. Инструкция по применению должна быть включена в комплектацию пользователя (см. 11.3). Если игла снабжена как контейнером для иглы, так и защитным колпачком для иглы, в инструкции по применению и/или на упаковке пользователя должно быть указано предупреждение о необходимости извлечения иглы из контейнера для иглы, так и защитного колпачка для иглы перед инъекцией, например, следующий текст и иллюстрация, приведенные в  рисунке 5:

Предупреждение — Перед инъекцией снимите как контейнер для иглы, так и защитный колпачок. Если перед использованием не извлечь иглу из контейнера и не снять колпачок, то лекарство или доза не смогут быть введены, что может привести к причинению вреда.

Рисунок 5 – Репрезентативный пример изображения для предупреждения о необходимости удаления как контейнера для иглы, так и защитного колпачка перед инъекцией

Маркировка

- 11.2.1 Маркировка на единице упаковки

- В дополнение к требованиям стандарта ISO 11608-1 маркировка на единичной упаковке должна содержать, по край ней мере, следующие сведения:

- сведения, необходимые пользователю для идентификации иглы, включая указанный метрический размер, в соответствии со следующим выражением:

- Dout   × l1,

- где Dout – номинальный наружный диаметр игольчатой трубки, мм;

- l1 – номинальная длина иглы, мм.

- Пример – (0,33 × 12,70) мм.

- для игл c коническими наконечниками должны быть указаны сведения, необходимые пользователю для идентификации иглы, включая указанный метрический размер, в соответствии со следующим выражением:

- (Dout-tip/Dout-hub) ×  l1,

- где Dout-tip – обозначенный метрический размер иглы при первом полном диаметре от наконечника (точка измерения 1, в конце геометрии скоса, как показано на рисунке 4), мм;

- Dout-hub – обозначенный метрический размер игольчатой трубки со стороны ступицы, от верхней части соединительной среды, если используется, мм;

- l1  – номинальная длина трубки иглы, выраженная в миллиметрах. (см. рисунок 1).

- Слово «стерильный» или символ ISO 7000-2499 и способ стерилизации (символы   ISO 7000-2500, ISO 7000-2501, ISO 7000-2502 и ISO 7000-2503, соответственно):

- 11.2.2 Маркировка на пользовательской упаковке

В дополнение к требованиям стандарта ISO 11608-1 маркировка на потребительской упаковке должна содержать, по крайней мере, следующие сведения:

- информация о CИИ, с которыми предполагается использовать иглу и которые были подтверждены как функционально совместимые с иглой в соответствии с 5.3;

Примечание – Тестирование совместимости описано в 9.4.

- слова «для одноразового использования» или обозначение ISO 7000-1051;

- слово «стерильный» или соответствующий символ (см.11.2.2).

Руководоство по эксплуатации

11.3.1 В дополнение к требованиям стандарта ISO 11608-1, инструкции по применению, если они даны, должны содержать информацию о присоединении иглы к СИИ, если процедура присоединения отличается от приведенной в инструкциях по использованию СИИ.

Приложение А

(обязательное)

Определение скорости потока через иглу

A.1 Принцип

Поток воды через иглу-образец измеряется с помощью соответствующего откалиброванного расходомера или устройства, подобного тому, что показано на рисунке А.1, в сочетании с калиброванной шкалой.

Примечание - Этот метод адаптирован из стандарта ISO 7864:2016, приложение С.

A.2 Материалы

Образцы игл для шприц-ручек должны быть отобраны в соответствии с 6.

Дистиллированная или другая очищенная вода.

A.3 Аппарат

Испытательное приспособление (см. рисунок А.1), на котором установлена игла для отбора пробы, в сочетании с откалиброванным расходомером или калиброванными шкалами.

Резервуар для воды, к которому подсоединено испытательное устройство, находится под давлением (1,10 ± 0,01) Бар с помощью сжатого воздуха.

Примечание – Считается, что давление 1,1 Бар наилучшим образом соответствует среднестатистической ситуации пользователя.

Устройство для хронометража с погрешностью измерения не более ± 0,25 с. Определение скорости потока через иглу

Условные обозначения:

1 – манометр;

2 – дистилированная вода;

3 – клапан включения/выключения;

4 – втулка иглы;

ha – максимум 100 мм.

Рисунок А.1 – Пример испытательного оборудования

А.4 Процедура метода испытания

Наполнить резервуар водой при температуре (23 ± 2) °C и ввинтите иглу в испытательное приспособление, подсоединенное к резервуару для воды.

При использовании расходомера дать воде течь через иглу не менее 15 с и записать скорость потока. При использовании весов и хронометражного устройства дайте воде стечь через иглу не менее 15 с и собрать вытекшую жидкость в подходящий сосуд. Записать время подачи воды.

Определить объем путем взвешивания массы вытекающей жидкости, предполагая, что плотность воды равна 1000 г/см3.

Примечание – Допустимые отклонения по температуре, давлению и времени выдержки были выбраны с учетом того, что обычно достигается, хотя признается, что они по-разному влияют на общие допустимые отклонения.

A.5 Анализ метода испытаний

Если время потока и объем были зарегистрированы, рассчитать скорость потока, полученную из каждого образца в миллилитрах в минуту, путем деления объема на период времени, в течение которого было произведено измерение.

Определить минимальную скорость потока (выраженную с точностью до десятой доли мл/мин), которую превысят по меньшей мере 0,95 (95 %) всех игл при доверительном уровне 0,95 (95 %), используя формулу:

Qmin=x-k×s

где Qmin – минимальная скорость потока;

x – среднее значение скоростей потока;

k – 2,022 (k-фактор из таблицы 4);

s – стандартное отклонение скоростей потока.

Приложение В

(информационное)

Способ испытания прочности игл

В.1 Принцип

Настоящий метод используется для оценки прочности соединения между трубкой иглы и втулкой иглы. В основном он предназначен для проверки того, подходит ли применяемая система крепления иглы для того, чтобы игла выдерживала растягивающее усилие, определяемое указанным метрическим размером иглы.

В.2 Материалы

Стерилизованные иглы, размер образца, выбранный для предполагаемой программы тестирования, см. раздел 6.

В.3 Аппарат

Универсальная машина для испытаний на растяжение и сжатие, соответствующая следующим требованиям:

- ﻿﻿тензодатчик, соответствующий измеряемому усилию;

- скорость испытания (50 ± 5) мм/мин;

- ﻿﻿частота дискретизации, соответствующая данной цели тестирования.

Испытательное приспособление, удерживающее иглу, позволяет выровнять иглу с нижним захватом.

Устройство для захвата игольчатых трубок с захватными губками, предназначенными для предотвращения проскальзывания.

В.4 Подготовка и сохранение тестовых образцов

Тестирование проводится в лабораторных условиях, если не указано иное.

В.5 Процедура

Вставить испытуемый образец вертикально в испытательную машину.

Установить датчик нагрузки на «ноль». Убедиться, что при закрытых зажимах не прикладывается значительная предварительная нагрузка. Держать иглу таким образом, чтобы избежать соскальзывания.

Применить скорость тестирования (50 ± 5) мм/мин при соответствующей частоте отбора проб (количество точек данных в секунду).

Начать тест.

Прекратить тест, как только игла будет полностью извлечена из втулки, или как только втулка или трубка для иглы будут сломаны.

Записать максимальную нагрузку (в Ньютонах). Это соответствует силе сцепления иглы.

Приложение C

(информационное)

Дополнительная информация о требованиях

C.1 Общее положение

В настоящем приложении содержится дополнительная информация о требованиях, изложенных в настоящем документе. Оно включено для предоставления дополнительной информации пользователю.

C.2 Материалы и характеристики иглы

Требования к материалам и характеристикам иглы приведены в соответствие со спецификациями стандарта ISO 9626, которые устанавливают требования к жестким иглам из нержавеющей стали, пригодным для использования в медицинских устройствах для людей.

С.3 Требования к двусторонней игле для шприца-ручки

С.3.1 Биосовместимость, стерильность и пирогенность

Требования к биосовместимости, стерильности и пирогенности включены для обеспечения того, чтобы устройство с шприц-ручкой с двойным концом было безопасным для использования по назначению.

С.3.2 Размеры для сборки иглы

Требования к размерам иглы были приведены для обеспечения совместимости размеров шприц-ручек с двойным концом, отвечающих этим требованиям.

Настоящий стандарт допускает использование игл для ручек, которые имеют уникальный дизайн и, следовательно, не подходят под испытательный калибр, описанный в разделе 8.3, и не соответствуют требованиям к размерам, приведенным в таблице 1. В таких случаях производитель создает специальный измерительный прибор для конкретной конструкции, чтобы проводить испытания в разделе 9 и перечисляет СИИ и принадлежности на маркировке иглы, для которых она была разработана и протестирована.

С.3.3 Острия игл

Требование к остриям игл включено для обеспечения того, чтобы острие иглы было острым и не имело острых краев, заусенцев и зацепов, как это определяется при визуальном осмотре, и соответствовал требованиям к стерильным иглам для подкожных инъекций, определенным в стандарте ISO 7864:2016.

Разрешение, U, человеческого глаза рассчитывается приблизительно как 5 мкм, где λ равно 0,5 мкм и Dpupil составляет 3 мм в соответствии со следующим уравнением в соответствии с критерием Рэлея. См. формулу (С.1):

U=1α1, min=0,82Dpupilλ                                                (С.1)

где U – разрешение;

α1, min – минимальное угловое расстояние;

Dpupil – диаметр зрачка глаза, в который отклоняется свет;

λ – средняя длина волны видимого света.

В результате заусенцы размером около 0,05 мм могут быть обнаружены при увеличении в 2,5 раза при условиях, включенных в настоящий документ, с учетом коэффициента безопасности 10. Завод-изготовитель может изменять условия проверки для обнаружения более мелких заусенцев, например путем повышения увеличения, проверки на более высокой светимости, сокращения расстояния осмотра.

С.3.4 Отсутствие дефектов

Требования, касающиеся отсутствия дефектов на игле, в том числе отсутствия избыточной смазки и чистоты, соответствуют требованиям к стерильным иглам для подкожных инъекций, определенным в стандарте ISO 7864:2016. Они были адаптированы под двусторонние иглы для шприц-ручек.

С.3.5 Скорость потока через иглу

С.3.5.1 Общее положение

Требования к скорости потока через иглу определяют проходимость просвета в соответствии с требованиями к стерильным иглам для подкожных инъекций, как определено в стандарте ISO 7864.

Примечание – Скорость потока, точность дозы, сила впрыска и время впрыска являются взаимосвязанными факторами, влияющими на общую производительность системы СИИ. Скорость потока в основном зависит от внутренней геометрии трубки-канюли, а также от общей длины трубки-канюли.

Для не конических игл этот документ предоставляет дополнительные средства оценки скорости потока путем сравнения измеренной скорости потока с теоретической, основанным на применении закона уравнения Хагена-Пуазейля. При установлении критериев приемлемости, основанных на законе Хагена-Пуазейля, необходимо учитывать дополнительные факторы влияния, такие как ламинарный /турбулентный поток, эффекты на входе и выходе. Закон Хагена-Пуазейля учитывает полностью развитый поток, для которого требуются либо очень длинные иглы, либо очень низкие скорости потока. Для более высоких скоростей потока вводится удлинитель для учета энергии, необходимый для ускорения подачи жидкости в иглу, и энергии, теряемой, когда жидкость выходит из выходного отверстия иглы. Эти дополнительные термины масштабируются в зависимости от плотности и скорости потока в квадрате и могут быть объединены в один термин, в результате чего расширенное уравнение Хагена-Пуазейля становится формулой (С.2):

∆p=8ηlQπr4+CρQ22π2r2                                                    (С.2)

где

Q – скорость потока жидкости в м3/с;

r – внутренний радиус трубки-канюли, м;

l – наименьшая длина сопротивления жидкости, как показано на рисунке С.1, м;

η – динамическая вязкость жидкости, кг/мс;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;

∆p – разность давлений между двумя концами, кг/м2;

C – калибровочная константа (без единиц измерения). Предположительно C = 3,8.

Примечание – Для наглядности диаметр продемонстрированной иглы увеличен и не зависит от длины.

Рисунок С.1 – Определение длины сопротивления жидкости иглы

Расширенное уравнение Хагена-Пуазейля может быть перестроено для различных целей.

C.3.5.2 Установите минимальную скорость потока в качестве входных данных для критериев приемлемости скорости потока

Расширенное уравнение может выражать скорость потока как функцию всех других параметров, как формула (С.3):

Q=Q(r,l,η,ρ,∆p,C)                                                 (С.3)

В этой форме скорость потока через данную иглу (r, l) может быть оценена для данной текучей среды (η, ρ) при заданном приложенном давлении (∆p).

Если в формуле (С.3) используется минимальный внутренний радиус иглы, результатом становится оценка минимальной возможной скорости потока через иглу данного типа, которая затем может быть использована в качестве входных данных для критериев приемлемости для испытаний на проточность в соответствии с 5.2.8 и приложением А.

Чтобы получить желаемую форму, выражающую скорость потока по всем остальным параметрам, расширенное уравнение может быть преобразовано в квадратное уравнение, которое может быть решено для скорости потока Q.

C.3.5.3 Оценка внутреннего радиуса иглы (г)

Расширенное уравнение Хагена-Пуазейля может быть изменено таким образом, чтобы выделить внутренний радиус иглы. В таком виде уравнение может быть использовано для оценки внутреннего радиуса иглы. Для этой цели устройство для измерения скорости потока, описанное в приложении А, может использоваться для измерения потока (Q) при заданном перепаде давления (∆p) с использованием испытательной жидкости с известными свойствами (ρ,η). Измеряя длину иглы в соответствии с рисунком С.1 и используя предложенное значение С, становятся известны все параметры, с помощью которых можно оценить внутренний радиус.

C.3.5.4 Улучшение калибровочной константы (С)

Значение калибровки будет отличаться (незначительно) для разных игл из-за различий в заточке и других геометрических параметрах. Форма расширенного уравнения Хагена-Пуазей ля, в которой выделен внутренний радиус, может быть использована для улучшения калибровочной константы (С) для иглы данного производителя. К устройству для измерения скорости потока для одной иглы можно прикладывать различное давление, что позволяет многократно оценивать внутренний радиус иглы. Если эти оценки меняются в зависимости от изменения давления, это указывает на то, что расширенное уравнение не является точным. Затем значение калибровочной константы можно изменять до тех пор, пока внутренний радиус иглы не станет настолько постоянным, насколько это возможно, что указывает на правильность уравнения.

С.3.5.5 Проверка предположений об условиях для ламинарного течения

Уравнение Хагена-Пуазейля и предлагаемое расширение предполагают ламинарное течение. В случае переходных или турбулентных условий фактическое сопротивление потока увеличивается, и использование уравнения для оценки потока или внутреннего радиуса, скорее всего, даст ошибочные результаты. Чтобы оценить, выполняется ли предположение о ламинарном течении, следует рассчитать число Рейнольдса. Ламинарный поток применяется при Re < 2000.

C.3.5.6 Важные рассмотрение при сравнении результатов с вычислениями

Следует учитывать потенциальную разницу, связанную с терпимостью к температурным изменениям (влияющими на вязкость) и размерам (радиус и длина), которые могут влиять на скорость потока увеличивая или уменьшая его.

Причины более высоких вычисленных скоростей потока включают, но не ограничиваются:

- внутренний диаметр не совсем соответствует минимальному значению, указанному в стандарте, то есть он больше у канюли, над которой проводится испытание

- отрицательное допустимое отклонение по длине иглы;

- ﻿﻿динамическая вязкость жидкости ниже (например, температура воды для испытания = 25 °С).

Причины более низких вычисленных скоростей потока включают, но не ограничиваются:

- ﻿﻿внутренняя поверхность не идеальна без какой-либо шероховатости, теоретически оцененной Хагеном-Пуазейлем;

- ﻿﻿рядом со стенкой иглы имеется пограничный слой, который оказывает огромное влияние на малые внутренние диаметры;

- ﻿﻿турбулентность на точке входе и выхода;

- ﻿﻿положительное допустимое отклонение по длине иглы;

- ﻿﻿динамическая вязкость жидкости выше (например, температура воды для испытания = 21 °С).

С.3.6 Соединение между втулкой и игольчатой трубкой

Требование к соединению между втулкой и трубкой для иглы включено для обеспечения надежности соединения и соответствует требованиям к стерильным иглам для подкожных инъекций, определенным в стандарте ISO 7864. Это требование проверяется в стагдартных условиях и после предварительной подготовки в условиях сухого тепла, холодного Хранения, влажного тепла и циклических атмосфер, чтобы определить пригодность материалов и игл для ручек для использования после транспортировки и хранения в неблагоприятных условиях. Дополнительные обоснования предварительной подготовки приведены в стандарте ISO 11608-1:2022, приложение А.

С.3.7 Смещение точки измерения на дистальном конце

Требования к максимальному смещению на дистальном конце включены для минимизации отклонения угла со дистального конца иглы.

С.3.8 Простота сборки

Данные требование гарантирует, что иглу можно подогнать под стандартный размер, не вынимая из упаковки.

С.4 Требования к функциональной совместимости игл и инжекторных систем

C.4.1 Общее положение

Данные требования разработаны для обеспечения совместимости между указанной СИИ и указанной иглой, когда совместимость между иглой и СИИ указана в информации об игле для шприц-ручки, прилагаемой к игле (иглам) (см. раздел 11). Точность дозирования комбинации СИИ, карпулы и иглы в основном зависит от СИИ и карпулы. Игла обеспечивает поток жидкости от карпулы к подкожной клетчатке. Положение скоса иглы внутри карпулы, утечка на стыке иглы и перегородки – потенциальные факторы, влияющие на точность дозирования с помощью иглы. Хотя внутренний диаметр влияет на время, необходимое для подачи всего объема, он напрямую не влияет на точность дозировки. В результате целью тестирования функциональной совместимости является обеспечение того, чтобы иглу можно было прикрепить к СИИ, проложить поток жидкости из карпулы и извлечь из СИИ. Поток прохождения жидкости демонстрируется с помощью требования к доставке дозы.

С.4.2 Доставка дозы

Данное требование гарантирует, что комбинация СИИ и иглы обеспечивает прохождение жидкости от карпулы к нужной ткани. Доставка дозы может быть подтверждена с использованием точности дозы или посредством подтверждения того, что доза была доставлена. При выборе метода качественного подтверждения доставки дозы необходимо также подтвердить отсутствие утечки у основания конца канюли, не предназначенного для пациента, и то, что скос иглы расположен за перегородкой. Эти дополнительные оценки гарантируют, что устанавливается подходящий и целостный путь введения жидкости таким образом, чтобы доза могла быть доставлена.

Размер выборки, включенный в таблицу 5 для подтверждения тестирования доставки дозы для переменной дозы СИИ была создана для того, чтобы обеспечить:

- подтверждение того, что жидкость распределена по суммарному количеству измерений Vlow и Vhigh, что позволяет обнаружить случайный сбой с вероятностью 97,5%

- подтверждение отсутствия утечки у основания конца канюли (проксимальный конец иглы), с использованием как минимум 5 уникальных карпул при проведении высоких измерений, что позволяет обнаружить систематический сбой с вероятностью 50,0%, в соответствии с ISO 11608-1:2022, таблица F.1;

- сбор большей части измерений проводится с использованием минимальной дозы, что сокращает общее количество карпул которые необходимы для выполнения тестирования функциональной совместимости.

Утечка рассматривается как систематический сбой, поскольку она указывает на несовместимость конструкции иглы для шприц-ручки и конструкции СИИ.

Чтобы оценить расположение скоса иглы за перегородкой, рекомендуется выполнить измерения на СЙИ для размеров l7 (толщина дна держателя карпулы) и l8 (толщина перегородки), показанных на рисунке 2, а также учитывать нормативные критерии размеров, такие как толщина перегородки, в соответствии со стандартом ISO 13926-2. При выполнении расчетов рекомендуется учитывать удары с учетом допуска, удары, вызванные деформацией перегородки из-за трения между иглой и перегородкой и удары, вызванные процессом прессовки.

Примечание – l6,min = l2,min – (h1,max + l9,max + l8,max + l7,max)

С.4.3 Момент извлечения иглы

Это требование гарантирует, что момент для извлечения иглы из СИИ после сборки с указанным моментом затяжки соответствует предполагаемому использованию. Расчеты размера выборки приведены в таблице С.1, которые иллюстрируют обоснование критериев приемлемости для данного требования.

Таблица C.1 - Расчет момента извлечения иглы и размера выборки

| Вероятность % | Необходимый размер выборки с 1 допустимым сбоем | Необходимый размер выборки с 2 допустимыми сбоями |
| --- | --- | --- |
| 95 | 93 | 124 |
| 90 | 46 | 61 |
| 89,876 | - | 60 |
| 85 | 30 | 40 |

Библиография

[1] ISO 10993-18 Biological evaluation of medical devices – Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process (Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 18: Химическая характеристика материалов медицинских изделий в рамках управления рисками).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска). | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска |
| ISO 10993-11:2017 Biological evaluation of medical devices – Part 11: Tests for systemic toxicity (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 11: Исследования общетоксического действия). | IDT | ГОСТ ISO 10993-11-2021 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия |
| ISO 11608-1:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods- Part 1: Needle-based injection systems (Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 1. Игольчатые инъекционные системы). | IDT | СТ РК ISO 11608-1* Игольчатые инъекционные системы для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 1. Игольчатые инъекционные системы |
| ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods- Part 3: Containers and integrated fluid paths (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы). | IDT | СТ РК ISO 11608-3* Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и встроенные жидкостные каналы |
| ____________ * Подлежит публикации. |  |  |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: игольчатые инъекционные системы, двусторонние иглы, шприц-ручки, медицинское применение, методы испытаний

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: игольчатые инъекционные системы, двусторонние иглы, шприц-ручки, медицинское применение, методы испытаний

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Navy Co»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |