Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний

Часть 5

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

СТ РК ISO 11608-5	–20__

(ISO 11608-5:2022 Needle-based injection systems for medical use Requirements and test methods Part 5: Automated functions, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                                 ISO 11608-5:2022 Needle-based injection systems for medical use Requirements and test methods Part 5: Automated functions (Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний. Часть 5. Автоматизированные функции)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных препаратов изделия и катетеры»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Требования	4

4.1	Общие требования	4

4.2	Подготовка лекарственного перпарата	6

4.3	Подготовка иглы	6

4.4	Скрытие иглы	6

4.5	Подготовка	6

4.6	Установка дозировки	7

4.7	Введение иглы	7

4.8	Контроль глубины введения	7

4.9	Введение дозировки	7

4.10	Запись функции устройства	7

4.11	Отвод иглы	8

4.12	Отключение ИИС – АВТО	8

4.13	Защита иглы	8

4.14	Извлечение иглы из ИИС – АВТО	9

5	Метод испытания	9

5.1	Общее требование	9

5.2	Условия испытаний	9

5.3	Приведение в действие	9

5.4	Подготовка лекарственного средства	10

5.5	Проверка иглы	10

5.6	Скрытие иглы	10

5.7	Подготовка	11

5.8	Введение иглы	11

5.9	Введение инъекций	11

5.10	Точность дозирования	12

5.11	Положение отвода	12

5.12	Положение отвода	12

5.13	Защита иглы	12

6	Информация, предоставляемая с ИИС – АВТО	13

Приложение А (обязательное) Обоснование требований	14

Приложение В (обязательное) Пример методики испытания точности дозировки на предполагаемой глубине инъекций	16

Приложение С (обязательное) Выдвижение иглы и предполагаемая глубина инъекций	18

Библиография	24

Введение

Настоящий стандарт применим к игольчатым инъекционным системам (ИИС) с автоматизированными функциями (ИИС – АВТО), предназначенным в первую очередь для введения лекарственных препаратов человеку. Для поддержки инноваций и разработки устройств, Настоящий стандарт составлен в формате, описывающем результат проектирования, а не предписывающем точную конструкцию ИИС – АВТО. Настоящий стандарт следует использовать совместно с ISO 11608-1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Игольчатые системы инъекций для медицинского применения. Требования и методы испытаний

Часть 5

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для автоматизированных функций в игольчатых инъекционных системах с автоматизированными функциями (ИИС – АВТО).

Для всех автоматизированных функций предоставляются общие требования. Кроме того, предоставлены специфические требования для следующих автоматизированных функций:

- подготовка лекарственного препарата (например, разведение);

- подготовка иглы;

- скрытие иглы;

- запуск;

- установка дозировки;

- введение иглы;

- контроль глубины инъекции;

- инъекция лекарственного препарата;

- запись функций устройства;

Примечание – Настоящий стандарт не охватывает удаленную коммуникацию от ИИС – АВТО (касается проводной и беспроводной передачи данных от ИИС – АВТО).

- отключение ИИС – АВТО;

- отвод иглы;

- защита иглы;

- извлечение иглы.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа, для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 11608-1:2022 Needle – based injection systems for medical use Requirements and test methods Part 1: Needle-based injection systems (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 1. Инъекционные системы на основе игл).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 11608-3:2022 Needle based injection systems for medical use Requirements and test methods Part 3: Containers and integrated fluid paths (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и интегрированные пути прохождения жидкости).

ISO 23908:2011 Sharps injury protection – Requirements and test methods – Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling (Защита от повреждений, наносимых острыми частями. Требования и методы испытаний. Устройства защиты от уколов одноразовыми иглами для подкожных инъекций, устройствами для введения катетеров и иглами, используемыми для забора крови).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения, приведенные в ISO 11608-1 с соответствующими определениями

ISO и IEC предоставляют базу данных терминов для целей стандартизации по следующим адресам:

- ISO Online browsing platform – доступно no адресу http://www.iso.org/obp;

- IEC Electropedia – доступно no адресу http://www.electropedia.org/.

- 3.1 Приведение в действие (actuation): Действие пользователя, которое инициирует автоматизированную функцию.

Пример – Введение иглы (см 3.13). Нажатие игольчатой инъекционной системы с автоматизированной функцией (см 3.18) на место инъекции.

- 3.2 Функция автоматического управления (automated function): Функция, которая не требует взаимодействия пользователя после активации (см 3.1).

Примечание – Подсчет дозировок.

- 3.3 Отключение (disabling): Функция, изменяющая состояние игольчатой инъекционной системы с автоматизированной функцией (ИИС – АВТО) (см 3.18), которая не может быть заполнена повторно, перезагружена, сброшена или восстановлена для введения дозировки, что позволит ИИС– АВТО выполнять любые последующие инъекции (включая одноразовые и последние дозировки многоразовых ИИС – АВТО).

- 3.4 Установка дозы (dose setting): Функция, устанавливающая дозировку для введения.

- 3.5 Контроль глубины инъекций (injection depth control): Функция, или характеристика, контролирующая выдвижение иглы (см 3.11) так, чтобы лекарственное средство доставлялось на заданную глубину инъекции (см 3.8).

- 3.6 Инъекция лекарственного продукта (injection of medicinal product): Функция, осуществляющая введение дозировки.

- 3.7 Время инъекций (injection time): Время, от начала до завершения инъекции лекарственного препарата (см 3.6), как описано в инструкции по применению.

Примечания

1 Время инъекции, которое может быть указано в инструкции по применению (ИПП, иногда называемой временем удержания), может быть таким же или больше, чем измеренное время инъекции, на основе подхода, связанного с рисками использования.

2 Возможна задержка от момента активации до начала инъекции, которая также может быть указана в ИПП и можно измерить и проверить отдельно в соответствии с подходом на основе риска.

- 3.8 Предполагаемая глубина инъекций (intended injection depth): Диапазон расстояния от поверхности кожи до точки, в которой предполагается введение лекарственного препарата.

Примечание – См рисунки в приложении C.

- 3.9 Подготовка лекарственного средства (medicinal product preparation): Функция, подготавливающая лекарственное средство к введению.

Пример – Разведение, заполнение резервуара.

- 3.10 Колпачок иглы (needle cover): Колпачок, предоставленный над иглой для защиты иглы от повреждений и пользователей от непреднамеренных уколов иглой перед использованием.

Примечание – Сам по себе колпачок иглы не является средством защиты от острых предметов, если он не соответствует ISO 23908.

- 3.11 Выдвижение иглы (needle extension): Расстояние от конца иглы, ближайшего к пациенту, до ближайшей части тела игольчатой инъекционной системы с автоматизированными функциями (см 3.18).

Примечания

1 Ближайшая часть тела игольчатой инъекционной системы с автоматизированными функциями –точка контакта с пациентом, смежная с местом инъекции.

2 См приложение C для более подробной информации.

- 3.12 Скрытие иглы (needle hiding): Функция, которая намеренно скрывает иглу от пользователя перед, во время и/или после цикла инъекции.

- 3.13 Введение иглы (needle insertion): Функция, которая вводит иглу в место инъекции до предполагаемой глубины инъекции (см 3.8) перед введением лекарственного препарата (см 3.6).

- 3.14 Подготовка иглы (needle preparation): Функция, которая подготавливает иглу к использованию.

Примечание – Установка иглы, удаление колпачка иглы (см 3.10).

- 3.15 Извлечение иглы (needle removal): Функция, которая отсоединяет иглу от жидкостной системы игольчатой инъекционной системы с автоматизированными функциями (см 3.18).

- 3.16 Отвод иглы (needle retraction): Функция, которая отсоединяет иглу от жидкостной системы игольчатой инъекционной системы с автоматизированными функциями (см 3.18).

- 3.17 Защита иглы (needle shielding): Функция, которая покрывает иглу до и/или после цикла инъекции для снижения вероятности прямого контакта с иглой.

Примечание – Сама защита иглы не является средством защиты от острых предметов, если она не соответствует ISO 23908.

- 3.18 Игольчатая инъекционная система с автоматизированными функциями ИИС – АВТО (needle – based injection system with automated function NIS – AUTO): Инъекционная  система, которая вводит лекарственный препарат через иглу, при этом одна или несколько функций инициируются пользователем и управляются автоматически инъекционной системой.

Примечание – Ручная игольчатая инъекционная система с аксессуарами, выполняющими автоматические функции, рассматривается как ИИС – АВТО.

- 3.19 Постоянный визуальный индикатор (persistent visual indication): Визуальный индикатор, который остается на месте до изменения состояния игольчатой инъекционной системы или до завершения срока службы игольчатой инъекционной системы.

- 3.20 Запись (recording): Функция, которая регистрирует информацию.

Пример – Разведение, заполнение резервуара.

Примечание – см 3.18 может включать несколько различных, возможно, взаимосвязанных функций записи, регистрирующих различную информацию, связанную с введенной дозировкой.

- Требования

Общие требования

- Автоматизированные функции должны быть верифицированы в соответствии с методикой верификации конструкции, предусмотренной в ISO 11608-1, включая план выборки и анализ данных, с применением требований и методов испытаний, изложенных в настоящем стандарте.

- В случае, если завершение автоматизированной функции предполагается сообщать пользователю, игольчатая инъекционная система (ИИС) должна указать визуальными, звуковыми или тактильными способами, или их комбинацией, что функция была завершена, если иное не предусмотрено настоящим стандартом. Данные средства должны быть соответствующими предполагаемому использованию ИИС.

- Пользователи должны четко различать между ИИС – АВТО, которая не использовалась, используется, использовалась или отключена, или требует другого действия пользователя, такого как «настройка», прежде чем она сможет быть использована снова. Для автоматизированных функций, меняющих состояние ИИС – АВТО, должен быть предоставлен постоянный визуальный индикатор состояния ИИС – АВТО (например, готова к использованию, используется, отключена или другие состояния, актуальные для конкретной ИИС – АВТО).

- Если конструкция ИИС – АВТО позволяет выполнять ручные операции в последовательности, отличной от указанной в инструкции по применению, оценка рисков должна рассмотреть риски операций, выполняемых вне установленной последовательности.

- Активация каждой автоматизированной функции должна соответствовать следующим требованиям:

- Активация инъекции: для инициирования инъекции необходимо потребовать, как минимум два ручных действия, например переключение из заблокированного состояния в разблокированное/готовое к инъекции, а затем нажатие для активации. Многоразовая система инъекции с автоматизированными функциями, после активации, не должна позволять дополнительную активацию без отдельного и различимого действия перед последующей активацией.

- Активацию следует проверять в соответствии с 5.3.

- Автоматизированные функции не должны подвергать риску основные функции ИИС-АВТО

- Для каждой автоматизированной функции, включенной в конструкцию ИИС-АВТО, должно проводить испытание в соответствии с 5. Если функция не включена или не автоматизирована в конструкции, соответствующие требования 4 не применяются, и испытание в соответствии с 5 не проводится. таблица 1 предоставляет матрицу специфических требований и методов испытаний для каждой автоматизированной функции.

- Есть в настоящем стандарте устанавливается метод испытания без критериев приемки, должна быть установлена спецификация и критерии приемки для автоматизированной функции, соответствующие предполагаемому использованию ИИС-АВТО, и использовать подход на основе риска.

- Если в настоящем стандарте не устанавливаются требования и/или метод испытания, должны быть установлены спецификация, критерии приемки и метод верификации автоматизированной функции, соответствующие предполагаемому использованию ИИС – АВТО, и использовать подход на основе риска.

Таблица 1 – Размеры, максимальная вместимость, обозначение резьбы и масса флаконов с винтовой горловиной

| Автоматизированная функция | Требование | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Подготовка лекарственного препарата | 4.2 Подготовка лекарственного средства | 5.4 Подготовка лекарственного средства |
| Подготовка иглы | 4.3 Подготовка иглы | 5.5 Подготовка иглы |
| Скрытые иглы | 4.4 Скрытые иглы | 5.6 Скрытые иглы |
| Запуск | 4.5 Запуск | 5.7 Запуск |
| Установка дозировки | 4.6 Установка дозировки | Используется рисковый подход, как указано в 4.1 пункт i) |
| Введение иглы | 4.7 Введение иглы | 5.5 Проверка иглы |
| Контроль глубины инъекций | 4.8 Контроль глубины инъекций | 5.8 Удлинение иглы |
| Инъекция лекарственного препарата | 4.9 Введение дозировки 4.8 Контроль глубины инъекций | 5.10 Точность дозирования 5.9 Время инъекций |
| Запись функций устройства | 4.10 Информация о функциях устройства | Применяйте подход на основе рисунка как указано в 4.1 пункт i) |
| Отключение | 4.12 Отключение ИИС – АВТО | 5.12 Отключение ИИС – АВТО |
| Отвод иглы | 4.11 Отвод иглы | 5.10 Точность дозировки 5.11 Положение втянутой иглы |
| Защита иглы | 4.13 Защита иглы | 5.13 Защита иглы |

Окончание таблицы 1

| Автоматизированная функция | Требование | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Извлечение иглы | 4.14 Извлечение иглы из ИИС – АВТО | Применяют подход на основе рисунка как указано в 4.1 пункт i) |
| Примечание – Статистические требования уточняются в ISO 11608-1 |  |  |

Подготовка лекарственного перпарата

Автоматизированная подготовка лекарственного препарата не должна оказывать негативного влияния на лекарственный препарат. ИИС – АВТО должна информировать пользователя о завершении автоматизированной подготовки лекарственного препарата, как минимум, с помощью визуальных средств.

Если риск-оценка определяет, что необходимо, чтобы пользователь подтвердил, что лекарственный препарат был правильно подготовлен, то ИИС – АВТО должна:

- позволять пользователю проводить визуальный осмотр лекарственного препарата; и/или

- предоставлять обратную связь о том, что лекарственный препарат был правильно подготовлен.

Подготовка иглы

Игла не должна повреждаться в результате автоматизированной функции (например, установка иглы, снятие колпачка иглы и т. д.). Если какая-либо часть подготовки иглы является автоматизированной функцией и включает прокол эластомерного компонента, ИИС – АВТО должна соответствовать требованиям по корированию в соответствии с         ISO 11608-3:2022, 4.2.3. ИИС – АВТО должна информировать пользователя о завершении автоматизированной подготовки иглы, как минимум, с помощью визуальных средств

После подготовки иглы игла не должна иметь очевидных повреждений (например, изгибов или гибких трубок) и наконечник иглы, предназначенный для контакта с пациентом, не должен иметь перекосов, бородавок и зацепов.

Подготовка иглы должна быть протестирована в соответствии с 5.5.

Скрытие иглы

Если автоматизированное скрытие иглы применяется до, во время или после инъекции, игла не должна быть видна, когда ИИС – АВТО размещается на месте инъекции, при проведении испытаний в соответствии с 5.6.

Постинъекционное скрытие иглы не считается защитой иглы

Примечание – Функция скрытия иглы имеет только визуальное требование. Ее целью не является ограничение доступа к игле по физическим или размерным характеристикам. Она не предполагает повышенного уровня защиты от уколов.

Подготовка

Испытание точности дозирования должно выполняться после завершения процесса первичной подготовки. ИИС – АВТО должна информировать пользователя о завершении автоматизированной первичной подготовки, как минимум, с помощью визуальных средств.

Подготовка должна быть протестирована в соответствии с 5.7.

Установка дозировки

После автоматической установки дозировки ИИС – АВТО должна информировать о том, что дозировка была установлена, как минимум, с помощью визуальных средств.

Должно быть проверено, что входные данные в функцию автоматической установки дозировки приводят к намеченной установленной дозировке.

Должен быть указан метод испытания, применяющийся с подходом на основе риска, указанного в 4.1 перечисление i).

Введение иглы

Игла не должна быть повреждена автоматической функцией при проведении испытаний в соответствии с 5.5.

Примечание – см. требование 4.3 для примеров повреждения кончика иглы.

Контроль глубины введения

Если конструкция такова, что пользователь не имеет контроля над глубиной введения иглы, то глубина введения должна соответствовать заданным пределам введения, указанным для намеченного использования, при проведении испытаний в соответствии         с 5.8.

Примечание – см. приложение C для более подробной информации.

Введение дозировки

Точность дозирования должна быть подтверждена в соответствии с 5.10.

Введение дозировки должно быть завершено в пределах указанного времени инъекции, определенного в результате оценки риска. Время инъекции должно быть проверено в соответствии с 5.9.

Оценка риска должна охватывать потенциальный вред для пациента от любой части лекарственного препарата, которая может быть введена за пределы намеченной глубины инъекции из-за автоматического введения дозировки.

ИИС – АВТО должна предоставлять подтверждение завершения автоматической инъекции хотя бы посредством постоянного визуального индикатора. Этот индикатор должен сбрасываться между инъекциями для многоразовых ИИС – АВТО.

Запись функции устройства

Если ИИС – АВТО включает функцию, которая записывает информацию, связанную с функцией устройства, параметры информации, предполагаемой для предоставления, должны быть указаны с применением метода риска. Метод испытания должен быть указан с применением подхода, основанного на риске, указанного в 4.1 перечисление i).

Отвод иглы

4.11.1 Завершение введения дозировки

Последовательность и временные параметры отвода не должны вызывать неполное введение лекарственного препарата до намеченной глубины инъекции.

Это требование можно проверить в рамках отдельного исследования или в рамках полной проверки точности дозирования с использованием метода, описанного в 5.10.

Оценка риска должна охватывать потенциальный вред для пациента от любой части лекарственного препарата, которая может быть доставлена за пределы намеченной глубины инъекции из-за автоматического отвода.

4.11.2 Расстояние отвода иглы

После отвода игла должна находиться ниже поверхности контакта с кожей ИИС–АВТО (определяющей точку контакта с пациентом, смежную с местом инъекции) так, чтобы отвод позиции обеспечивал полное втягивание иглы из тканей пациента при измерении в соответствии с методом, описанным в 5.11, или иными средствами. Может потребоваться коррекция спецификации отвода иглы для тех ИИС–АВТО, которые, при нажатии на кожу, вызывают деформацию кожи, например выпячивание кожи, как показано на рисунке C.1. Любая коррекция этой спецификации должна быть определена на основе оценки риска.

4.11.3 Сообщение о завершении

Необходимо определить на основе оценки риска, нужно ли ИИС – АВТО сообщать пользователю о том, что игла была втянута.

Отключение ИИС – АВТО

Отключение ИИС – АВТО (одноразовых ИИС – АВТО или последней дозировки из многоразовых одноразовых ИИС – АВТО) должно происходить после того, как произошло хотя бы одно из следующих событий:

- инъекция завершена;

- ИИС – АВТО извлечена из организма.

Отключение ИИС – АВТО не должна быть возможным в любое время до завершения или отмены/прерывания его намеченной функции. После завершения функции отключения ИИС – АВТО не должно быть возможности перевести ее в состояние (например, заполнить повторно, перезагрузить, сбросить), которое позволило бы выполнять последующие инъекции

Функцию отключения ИИС–АВТО следует проверить в соответствии с 5.12.

Защита иглы

4.13.1 Общее требование

Автоматическое закрытие иглы не должно подвергать риску намеченную функцию ИИС-АВТО.

Тестирование закрытия иглы должно проводиться в соответствии с 5.13.

4.13.2 Защита иглы перед инъекцией

При закрытии кончик иглы должен находиться ниже поверхности контакта с кожей ИИС – АВТО (определяющей точку контакта с пациентом, смежную с местом инъекции).

Закрытие иглы перед инъекцией должно быть протестировано в соответствии                  с 5.13.1.

4.13.3 Защита иглы после инъекцией

После активации функции защиты иглы, после того как ИИС – АВТО завершил свое намеченное использование, данная функция должна соответствовать требованиям                      ISO 23908:2011, 4.3.

Сила, необходимая для отключения функции защиты иглы, должна определяться на основе оценки риска. Для ИИС – АВТО, в которых функция защиты иглы также используется для активации ИИС – АВТО, сила для отключения должна быть не менее чем в 2 раза больше максимальной силы активации, указанной для ИИС – АВТО.

Кроме того, если закрытие иглы после инъекции является основной функцией, то требования ISO 23908:2011, 4.3 должны соблюдаться после свободного падения при проведении испытаний в соответствии с 5.13.2.

Примечание – ИИС – АВТО может предоставлять пассивную автоматическую функцию (определение пассивной функции безопасности приведено в ISO 23908), отличную от защиты иглы, которая разработана для минимизации рисков случайных травмоопасных повреждений. Защита от травмоопасных повреждений не может быть утверждена, пока ИИС – АВТО не удовлетворяет требованиям ISO 23908.

Извлечение иглы из ИИС – АВТО

Автоматическое извлечение иглы не должно подвергать риску намеченную функцию ИИС – АВТО.

Автоматическое извлечение иглы не должно подвергать риску работу функции защиты от травмоопасных повреждений (если предоставлена), и должно позволять безопасно избавляться от иглы без ручной обработки иглы.

Метод испытания должен быть определен с применением подхода, основанного на риске, указанного в 4.1 i).

- Метод испытания

Общее требование

Примечание – Обзор методов испытания представлен в таблице 1.

Условия испытаний

Автоматические функции, которые на основе оценки риска признаны основными функциями, должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта после предварительных условий и требований в процессе использования в соответствии с ISO 11608-1.

За исключением случаев, указанных иначе, все испытания и их оценки должны проводиться при стандартных атмосферных условиях, как определено в ISO 11608-1.

Приведение в действие

Выполнить каждый из ручных шагов, необходимых для активации автоматической функции в соответствии с инструкциями по использованию, и провести измерения, если это необходимо (например, момент для поворота блокировки безопасности или усилие для нажатия кнопки).

Подтвердить, что каждый ручной шаг соответствует его требованиям и что автоматическая функция активируется так, как предполагается.

Выполнить шаги в каждой из допустимых последовательностей, если конструкция допускает несколько последовательностей операций для активации автоматической функции. В каком бы порядке ни выполнялись шаги, ИИС – АВТО не должна запускать автоматическую функцию до завершения всех шагов.

Примечание – Требования, определенные в 4.1 e).

Подготовка лекарственного средства

Произвести работу с ИИС–АВТО в соответствии с инструкциями по использованию. Убедиться, что лекарственный препарат соответствует требованиям, установленным в             ISO 11608-1:2022, 5.6 s).

Примечание – Требования, определенные в 4.2.

Проверка иглы

Подготовить иглу в соответствии с инструкциями по использованию.

Необходимо визуально осмотреть иглу с использованием увеличения в 2,5 раза и при освещении окружающей среды не менее 750 лк.

Примечание – Требования, определенные в 4.3 и 4.7.

Скрытие иглы

Необходимо подготовить и использовать ИИС–АВТО в соответствии с инструкциями по использованию, используя тестовую поверхность для представления места инъекции, как показано на рисунке 1.

Проверить, что:

  - игла не видна через функцию скрытия иглы, когда ИИС – АВТО находится в контакте с тестовой поверхностью;

  - игла не выступает за пределы функции скрытия иглы, когда ИИС – АВТО не находится в контакте с тестовой поверхностью.

Примечание – Требования, определенные в 4.4.

Условные обозначения:

1 – ИИС – АВТО (перед или после инъекции);

2 – пример функции скрытия иглы;

3 – тестовая поверхность;

4 – игла (скрытая).

Рисунок 1 – Пример установки для проверки функции скрытия иглы

Подготовка

Выполнить удаление воздуха и/или промывку в соответствии с инструкциями по использованию. После этого убедиться, что ИИС–АВТО доставляет объем лекарственного препарата, указанный в требованиях в соответствии с ISO 11608-1.

Примечание – Требования, определенные в 4.5.

Введение иглы

Измерить выдвижение иглы при работе в соответствии с инструкциями по использованию. Измерение можно выполнять механическим, оптическим или другими средствами, но оно не должно влиять на положение кончика иглы.

Примечания

1 Дополнительные подробности о методе см. в приложении C.

2 Требования, определенные в 4.8.

Введение инъекций

Измерение времени инъекции можно проводить как непосредственными, так и косвенными методами (например, использование высокоскоростной камеры, гравиметрическое измерение, обнаружение потока лазером и т. д.).

Подача лекарственного препарата может осуществляться непрерывным потоком или нет. Определение характеристик потока, которые представляют время введения, должно быть обосновано и задокументировано.

Примечания

1 Время инъекции может быть подтверждено в рамках отдельного исследования или может быть проверено в ходе полной проверки точности дозирования с использованием методов, указанных в приложении B.

2 Требования, определенные в 4.9.

Точность дозирования

Точность дозирования должна определяться в соответствии с ISO 11608-1.

Для ИИС – АВТО, которая объединяет контроль глубины инъекции, введение и/или откат иглы с инъекцией, испытание точности дозирования должно быть изменено для определения точности доставленной дозировки на намеченной глубине инъекции.

Примечания

1 См. пример в приложении B.

2 Требования, определенные в 4.7, 4.8, 4.9 и 4.11.1.

Положение отвода

Произвести работу с ИИС–АВТО в соответствии с инструкциями по использованию.

По завершении функции отвода измерить аксиальное расстояние от кончика иглы до поверхности контакта с кожей корпуса ИИС–АВТО (определяющей точку контакта с пациентом, смежную с местом инъекции).

Примечание – Требования, определенные в 4.11.2.

Положение отвода

Произвести работу с ИИС–АВТО в соответствии с инструкциями по использованию.

Убедиться, что ИИС–АВТО не была отключена в любое время до завершения или отказа/прерывания своего намеченного использования.

Подвергнуть ИИС–АВТО потенциальным путям повторной заправки, перезагрузки или сброса в соответствии с оценкой риска, чтобы убедиться, что ИИС – АВТО не может выполнять последующие введения после отключения согласно 4.12.

Примечание – Требования, определенные в 4.1 a), 4.1 f) и 4.12.

Защита иглы

5.13.1 Защита иглы до и после инъекции

Определить местоположение кончика иглы относительно поверхности контакта с кожей корпуса ИИС–АВТО, которая является точкой контакта с пациентом, смежной с местом инъекции.

Примечание – Требования, определенные в 4.13.

5.13.2 Защита иглы после свободного падения

Определить «наихудший сценарий» ориентации свободного падения для проверки функции защиты иглы на основе оценки риска. Если все ориентации считаются эквивалентными, необходимо документировать обоснование, почему можно провести испытания с использованием единого набора образцов и считать их показательными.

Выбрать новый набор образцов и выполнить инъекцию в соответствии с инструкциями по использованию. После завершения функции защиты иглы, каждый образец необходимо подвергнуть свободному падению без турбулентности с высоты не менее 1 000 мм на тестовую поверхность, определенную в ISO 11608-1:2022, 6.3, в ориентации, определенной на основе оценки риска.

Примечание – Требования, определенные в 4.13.3.

- Информация, предоставляемая с ИИС–АВТО

Должны применяться требования, установленные в ISO 11608-1.

Приложение А

(обязательное)

Обоснование требований

А.1 Общее требование

Настоящее приложение содержит обоснование некоторых требований, установленных в настоящем стандарте. Оно предоставляется для предоставления дополнительной информации пользователю.

А.2 Подготовка

А.2.1 Общее требование

ИИС–АВТО, охваченные настоящим стандартом, имеют одну или несколько автоматизированных функций, 4.1.e) помогает обеспечить, чтобы пользователь не мог случайно инициировать действия в неправильной последовательности, если порядок действий важен для правильной и безопасной работы ИИС – АВТО.

А.2.2 Подготовка лекарственного продукта.

Поскольку пользователь не имеет возможности контролировать подготовку лекарственного препарата (например, разбавление) для ИИС – АВТО (и производитель не может обеспечить правильную подготовку лекарственного препарата через обучение), 4.2 требует, чтобы производитель обеспечивал, что автоматизированная функция выполняет такую подготовку соответствующим и последовательным образом.

Видимость лекарственного продукта может не требуется, если, например:

- ИИС – АВТО имеет активный датчик для подтверждения, что лекарственный препарат был правильно подготовлен;

- достоверность подготовки лекарственного препарата была подтверждена;

- лекарственный препарат фоточувствителен;

- терапия была бы затронута, если бы пользователь проверял целостность лекарственного препарата (например, при неотложной ситуации).

А.2.3 Подготовка иглы

Термин "подготовка иглы" включает в себя любые подготовительные действия, которые пользователю необходимо выполнить перед началом каких-либо автоматизированных шагов, например, установка иглы или снятие крышки.

А.2.3 Установка дозировки

Перечесление 4.6 описывает автоматизированную установку дозировки ранее заданной дозировки, а не использование послеинъекционной памяти в ИИС – АВТО.

А.3 Инъекция

А.3.1 Общее требование

Перечесление 4.1 e) включен для обеспечения безопасности пользователя путем исключения или снижения потенциала ненамеренной активации и срабатывания какого-либо автоматизированного ИИС – АВТО (включая введение дозировки).

Кроме того, в особом случае мульти дозового или многоразового ИИС – АВТО, это требование предназначено для снижения или исключения возможности ненамеренной второй (или последующей) активации без явного пользовательского действия между каждой последующей активацией.

А.3.2 Введение иглы

4.7 включен с целью обеспечить, чтобы автоматизация функции введения иглы не приводила к повреждению иглы.

А.3.3 Контроль глубины инъекций

Поскольку ИИС – АВТО, попадающие в область применения настоящего стандарта, могут контролировать глубину введения иглы в пациента, ограничивая выдвижение иглы из ИИС – АВТО, 4.8 требует, чтобы автоматизированный контроль глубины инъекции был протестирован путем измерения выдвижения иглы, чтобы обеспечить соответствие заданной глубине введения и введение дозировки до намеченной глубины инъекции.

А.3.4 Инъекция лекарственного препарата

Поскольку ИИС – АВТО, охваченные настоящим стандартом, могут автоматизировать инъекцию лекарственного препарата, 4.9 требует обеспечения для пользователя постоянного визуального индикатора, указывающего на выполнение этой функции.

А.3.5 Отводы иглы

4.11 касается отвода иглы с места инъекции.

Он устанавливает, что автоматизированный отвод иглы должен происходить после завершения инъекции лекарственного препарата.

А.3.6 Отключение ИИС – АВТО

4.12 касается как одноразовых ИИС – АВТО, так и ИИС – АВТО с многократным использованием после последней дозировки. Он не применяется к каждой отдельной инъекции в таком ИИС – АВТО с многократным использованием.

Цель 4.12 - обеспечить, чтобы ИИС – АВТО не мог быть случайно отключен.

А.3.7 Защита иглы

4.13 не рассматривает защиту от прокола иглы. Данные требования приведены в              ISO 23908.

А.3.8 Удаление иглы из ИИС – АВТО

Дополнительные требования можно найти в ISO 23908.

Приложение В

(обязательное)

Пример методики испытания точности дозировки на предполагаемой глубине инъекции

В.1 Общее требование

Это приложение содержит пример метода испытания для проверки точности дозирования на намеченной глубине инъекции. Оно предоставляется для предоставления дополнительной информации пользователю.

В.1 Точность дозирования с мембраной

С использованием метода испытания, указанного на рисунке B.1, мембрана должна быть помещена над измерительным контейнером, смещенной от поверхности вокруг отверстия ИИС – АВТО так, чтобы ее верхняя поверхность находилась на минимальной намеченной глубине инъекции.

Объем лекарственного препарата, доставленный выше минимальной глубины инъекции, должен быть исключен из расчета точности дозирования. Мембрана не должна позволять жидкости поступать в измерительный контейнер, кроме той, которая поступает через иглу, и не должна негативно влиять на введение или отвод иглы.

Условные обозначения:

1 – ИИС – АВТО;

2 – испытательное устройство;

3 – измерительный контейнер;

4 – весы;

5 – жидкость;

6 – минимальная намеченная глубина иньекций;

7 – мембрана.

Рисунок В.1 – Пример настройки испытания точности дозирования

Приложение С

(обязательное)

Выдвижение иглы и предполагаемая глубина инъекции

С.1 Общее требование

С.1.1 Намеченная глубина инъекция

Намеченная глубина инъекции – это диапазон расстояния от поверхности кожи до точки, в которой должен быть доставлен лекарственный препарат. Это спецификация для глубины, на которой должен быть доставлен лекарственный препарат, и не является характеристикой устройства для инъекций. Устройство должно быть разработано так, чтобы лекарственный препарат доставлялся в пределах намеченных границ глубины инъекции. Намеченная глубина инъекции должна учитывать такие факторы, как предполагаемый способ введения (например, подкожный или внутримышечный), место инъекции и распределение по возрасту, полу и индексу массы тела в популяции пациентов. Намеченная глубина инъекции должна быть выражена относительно поверхности контакта с кожей устройства, потому что это наиболее полезно для проектирования и верификации устройства.

Если ИИС – АВТО может вызывать выпуклость кожи или другие деформации кожи, намеченная глубина инъекции должна учитывать деформацию на поверхности кожи. рисунок C.1 иллюстрирует выпуклость кожи.

В зависимости от деформации кожи фактическая глубина инъекции может потребовать соответствующей корректировки.

Условные обозначения:

1 – ИИС – АВТО;

2 – поверхность кожи;

3 – деформация кожи.

Рисунок С.1 – Намеченная глубина инъекции и выпуклость кожи

С.1.2 Выдвижение иглы

Выдвижение иглы – это расстояние, измеренное, на которое кончик иглы выступает из части ИИС–АВТО, находящейся в контакте с кожей на месте инъекции. Если игла не выступает перпендикулярно к поверхности контакта с кожей, выдвижение иглы все равно следует измерять перпендикулярно к поверхности контакта с кожей. Эта характеристика ИИС – АВТО и используется для определения, вводит ли устройство лекарственный препарат на намеченную глубину инъекции.

Рисунки C.2 и C.3 иллюстрируют выдвижение иглы под углом 90° и менее 90°.

Условные обозначения:

1 – ИИС;

2 – поверхность кожи;

3 – минимальная намеченная глубина инъекции;

4 – максимальная намеченная глубина инъекции;

5 – выдвижение иглы.

Рисунок С.2 – Намеченная глубина инъекции и выдвижение иглы – введение под углом 90°

Условные обозначения:

1 – ИИС;

2 – поверхность кожи;

3 – минимальная намеченная глубина инъекции;

4 – максимальная намеченная глубина инъекции;

5 – выдвижение иглы.

Рисунок С.3 – Намеченная глубина инъекции и выдвижение иглы – введение под углом менее 90°

С.2 Метод испытания для определения глубины инъекции обычных игл

С.2.1 Общее требование

Намеченная глубина инъекции должна быть определена для демонстрации того, что требуемая доза лекарственного препарата будет введена в пределах минимальных и максимальных пределов намеченной глубины инъекции.

С.2.2 Максимальная намеченная глубина инъекций

Для игл с обычным отверстием, близким к кончику, допустимо использовать выдвижение иглы в качестве верхнего предела максимальной намеченной глубины инъекции, потому что положение дистального края отверстия иглы, которое является наиболее удаленной точкой от поверхности кожи, на которой будет доставлен лекарственный препарат, всегда ближе к поверхности кожи, чем кончик иглы. Поэтому, если выдвижение иглы меньше или равно установленной максимальной намеченной глубине инъекции, ИИС – АВТО соответствует требованию, указанному в 4.8. Это иллюстрируется на рисунке C.4.

Условные обозначения:

1 – ИИС;

2 – поверхность кожи;

3 – минимальная намеченная глубина инъекции;

4 – максимальная намеченная глубина инъекции;

5 – выдвижение иглы.

Рисунок С.4 – Дистальный край отверстия иглы при максимальной намеченной глубине инъекций

Выдвижение иглы, показанное на рисунке C.4 (пункт 5 ключа), немного больше максимальной намеченной глубины инъекции. Край отверстия не выходит за пределы максимальной намеченной глубины введения, поэтому лекарственный препарат не может быть введен за эту глубину. Если угол наклона иглы большой или лекарственный препарат вводится только радиальным отверстием или боковым отверстием, выдвижение иглы может быть больше, чем максимальная намеченная глубина инъекции. Смещение между максимальной намеченной глубиной инъекции и максимально допустимым выдвижением иглы необходимо определить на основе анализа допусков геометрии наклона или местоположения отверстия. Максимально допустимое выдвижение иглы также может ограничиваться другими факторами, такими как риск попадания в кость, если смещение большое.

С.2.2 Минимальная намеченная глубина инъекций

Определение минимальной глубины инъекции можно выполнить путем измерения точности дозирования, полученного с использованием испытательной установки, как указано в приложении B, где лекарственный препарат, доставленный за пределы минимальной глубины инъекции, исключается, или другими методами, которые демонстрируют, что установленная дозировка доставляется за пределы минимальной намеченной глубины инъекции. Чтоб полная дозировка была доставлена в пределах установленной намеченной глубины инъекции, отверстие иглы должно быть полностью за пределами минимальной намеченной глубины инъекции во время введения. Это иллюстрируется на рисунке C.5.

Условные обозначения:

1 – ИИС;

2 – поверхность кожи;

3 – минимальная намеченная глубина инъекции;

4 – максимальная намеченная глубина инъекции;

Рисунок С.5 – Ближайший край отверстия иглы при минимальной намеченной глубине инъекций

С.3 Метод испытания для определения глубины инъекции для других игл

Если игла имеет отверстие или отверстия, отличные от обычного отверстия, описанного выше, следует рассмотреть позиции, в которых лекарственный препарат может быть введен. Например, у иглы может быть радиальное отверстие в дополнение к обычному отверстию. В этом случае определение спецификации максимальной намеченной глубины инъекции может быть выполнено так же, как описано в C.2. Это иллюстрируется на рисунке C.6.

Условные обозначения:

1 – ИИС;

2 – поверхность кожи;

3 – минимальная намеченная глубина инъекции;

4 – максимальная намеченная глубина инъекции;

Рисунок С.6 – Игла с обычными радиальными отверстиями при максимальной глубине инъекций

Определение спецификации минимальной намеченной глубины инъекции можно также выполнить путем измерения точности дозирования с использованием испытательной установки, указанной в приложении B, так как оба отверстия должны полностью находиться за пределами мембраны, чтобы лекарственный препарат мог быть введен в пределах намеченной глубины инъекции. Это иллюстрируется на рисунке C.7.

Условные обозначения:

1 – ИИС;

2 – поверхность кожи;

3 – минимальная намеченная глубина инъекции;

4 – максимальная намеченная глубина инъекции;

Рисунок С.7 – Игла с обычными радиальными отверстиями при минимальной глубине инъекций

Обычное отверстие и радиальное отверстие, показанные на рисунке C.7, полностью находятся в пределах намеченной глубины инъекции. Если игла будет выдвинута меньше, чем показано, радиальное отверстие может позволить вводить лекарственный препарат на глубину, меньшую, чем минимальная намеченная глубина инъекции.

Библиография

[1] ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995) (Неопределенность измерения. Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения (GUM:1995)

[2] ISO 8537, Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (Шприцы стерильные одноразовые инсулиновые с иглой или без нее)

[3] ISO 9000, Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)

[4] ISO 11608-2, Needle – based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 2: Needles (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 2. Двусторонние иглы шприц-ручки)

[5] ISO 11608-3, Needle – based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 3: NIS containers and fluid paths (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры и интегрированные пути прохождения жидкости)

[6] ISO 11608-4, Needle– based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 4: Needle-based injection systems containing electronics (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний. Часть 4. Инъекционные системы на основе игл, содержащие электронные устройства)

[7] ISO 13485, Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes (Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования)

[8] ISO 14253-1, Geometrical product specifications (GPS) – Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment – Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (Геометрические характеристики изделий (GPS). Контроль обрабатываемых деталей и средств измерения при помощи измерения. Часть 1. Правила принятия решения для доказательства соответствия или несоответствия техническим условиям)

[9] ISO 14971, Medical devices – Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям)

[10] IEC 62366-1, Medical devices – Part 1: Application of usability engineering to medical devices (Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности)

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: игольчатые инъекционные системы (ИИС), игольчатые инъекционные системы с автоматизированными функциями (ИИС – АВТО), глубина инъекций, время инъекций, скрытие иглы, подготовка иглы, введение иглы, извлечение иглы

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: игольчатые инъекционные системы (ИИС), игольчатые инъекционные системы с автоматизированными функциями (ИИС – АВТО), глубина инъекций, время инъекций, скрытие иглы, подготовка иглы, введение иглы, извлечение иглы

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |