Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ ШПРИЦ-РУЧЕК

Часть 3

Уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения

СТ РК ISO 13926-3–20__

(ISO 13926-3:2019 Pen systems – Part 3: Seals for pen-injectors for medical use, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13926-3:2019 Pen systems – Part 3: Seals for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек – Часть 3: Укупорочные средства для шприц-ручек медицинского назначения)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 76 «Трансфузии, инфузии и инъекции, а также оборудование для обработки крови для медицинского и фармацевтического использования»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Классификация	2

5	Форма и размеры	2

6	Обозначение	4

7	Материалы	4

7.1	Колпачок	4

7.2	Диск	4

8	Требования	4

8.1	Общее положение	4

8.2	Физические требования	4

8.3	Требования к химическим веществам	5

8.4	Биологические требования	5

9	Маркировка	5

Приложение А (обязательное) Испытание на герметичность	6

Библиография	8

Приложение В.А (информационное) Сведения о  соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	9

Введение

Компоненты первичной упаковки, изготовленные из эластомерных материалов, являются неотъемлемой частью лекарственных средств. Таким образом, к производству этих компонентов применимы принципы действующей Надлежащей Производственной Практики (ДНПП).

Принципы ДНПП описаны, например, в стандарте ISO 15378.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ ШПРИЦ-РУЧЕК

Часть 3

Уплотнения для шприц-ручек медицинского назначения

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает форму, размеры, материал, требования к эксплуатационным характеристикам и маркировке уплотняющих колец для шприц-ручек медицинского назначения.

Примечание – эффективность, чистота, стабильность и безопасность лекарственного средства в процессе его изготовления и хранения могут существенно повлиять на его природу и эффективность при первоначальном применении.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3302 (все части) Rubber – Tolerances for products (Резина – Допуски на изделия).

ISO 48-4:2018 Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness – Part 4: Indentation hardness by durometer method (Shore hardness) (Резина и термопласты – Определение твердости – Часть 4: Метод вдавливания с применением дюрометра (твердость по Шору)).

ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use – Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения – Требования и методы испытаний).

ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 1: Вещества, экстрагируемые при автоклавировании).

ISO 8871-4:2006 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 4: Biological requirements and test methods (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 4: Биологические требования и методы исследования).

ISO 8871-5:2016 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 5: Functional requirements and testing (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 5: Функциональные требования и методы исследований).

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ISO 8872:2022 Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles – General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций – Общие требования и методы испытаний).

ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 3: Finished containers (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний – Часть 3: Контейнеры и интегрированные пути прохождения жидкости).

ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек – Часть 1: Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения).

ISO 13926-2:2017 Pen systems – Part 2: Plunger stoppers for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек – Часть 2: Уплотнители поршней для шприц-ручек медицинского назначения).

- Термины и определения

В настоящем стандарте не перечислены никакие термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https: //www. iso. org/obp;

- Электропедия IEC: доступно по адресу http: //www.electropedia. org/.

- Классификация

Уплотняющие кольца должны быть классифицированы следующим образом:

- тип А: уплотняющее кольцо с однослойным диском;

- тип В: уплотняющее кольцо с двухслойным диском.

- Форма и размеры

5.1 Формы и размеры уплотняющих колец должны соответствовать показанным на

рисунке 1 и приведенным в таблице 1.

Размеры в миллиметрах

- тип А: уплотняющее кольцо                                 b) Тип В: уплотняющее кольцо

с однослойным диском                                                 с двухслойным диском

Условные обозначения:

h1 – общая высота уплотняющего кольца;

h2 – толщина диска;

d1 – внутренний диаметр уплотняющего кольца;

d2 – внешний диаметр уплотняющего кольца;

e – толщина алюминиевого колпачка.

Рисунок 1 – Форма и размеры уплотняющих колец для шприц-ручек медицинского назначения

Таблица 1 – Размеры уплотняющего кольца

Размеры в миллиметрах

| Номиналь- ный размер | Вид | Общая высотаa h1 ± 0,15 | Толщина диска h2 ± 0,15 | Диаметр внутренний d1 ± 0,05 | Диаметр внешний d2 ± 0,2 | Толщина алюминияb e |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мин. | Макс. |
| 7,5 | A | 4,85 до 4,90 | 1,3 до 1,5 | 7,5 | 3,0 | 0,15 | 0,25 |
| 7,5 | B | 4,85 до 5,30 | 1,45 до 1,95 | 7,5 | 3,0 |  |  |
| ____________ а Высота уплотняющего кольца зависит от толщины и твердости диска. b Толщина алюминия должна быть согласована между изготовителем и пользователем. Она не должна отличаться от номинального значения более чем на ± 0,02 мм. Крайние пределы указаны без учета экстремальных допусков. |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 Для уплотняющих колец типа В оба отдельных слоя должны быть сплошными. Соотношение толщины отдельных слоев должно быть согласовано между поставщиком и потребителем.

5.3 Диаметр резиновых дисков должен быть таким, чтобы обеспечивалась достаточная запрессовка алюминиевого колпачка и чтобы диски не могли выпасть.

5.4 Если не указано иное, общие допуски по размерам должны соответствовать         ISO 3302.

5.5 Поверхность дисков может быть структурирована таким образом, чтобы избежать прилипания.

- Обозначение

Уплотняющие кольца могут быть обозначены в соответствии с их типом (см. раздел 4 и рисунок 1). Обозначение должно быть выражено в виде слова «уплотняющее кольцо», за которым следует ссылка на данный документ, затем указывается номинальный размер, а затем буква типа (А или В).

Пример – обозначения уплотняющего кольца типа А (однослойный диск) для номинального размера головки картриджа 7,5 мм, соответствующего требованиям настоящего стандарта:

Уплотняющее кольцо ISO 13926-3–7,5–A

- Материалы

Колпачок

Общие требования к алюминиевым колпачкам должны соответствовать стандарту ISO 8872.

Кроме того, колпачок должен быть анодирован или соответствующим образом покрыт, например, лаком.

Диск

Диски должны быть изготовлены из эластомерного состава, первоначально испытанного и одобренного конечным пользователем. Изготовитель дисков должен обеспечить соответствие каждой поставки типовому образцу и соответствие ранее согласованным функциональным и дополнительным требованиям.

Эластомерный материал должен выдерживать два цикла стерилизации при автоклавировании насыщенным паром при температуре (121 ± 2) °C в течение 30 мин без ухудшения его функциональных свойств в условиях нормального использования. В случае применения других методов стерилизации, например облучения, должна быть оценена пригодность материала.

- Требования

Общее положение

Требования, указанные в 8.2 и 8.3, представляют собой минимальные требования к состоянию уплотняющих колец при получении пользователем.

Физические требования

8.2.1 Твердость диска

Твердость, согласованная между изготовителем и пользователем, не должна отличаться от номинального значения более чем на ± 5 по Шору. А при испытании в соответствии со стандартом ISO 48-4 на специальном испытательном образце. В качестве альтернативы твердость можно проверить на дисках в соответствии со стандартом               ISO 48-2. При испытании в соответствии со стандартом ISO 48-2 микротвердость не должна отличаться более чем на ± 5 IRHD от типового образца.

Изготовитель должен предоставить подходящие образцы для испытаний по запросу.

8.2.2 Фрагментация

Должны применяться требования и метод испытания, указанные в 4.2 стандарта       ISO 8871-5:2016, с использованием иглы с наружным диаметром 0,34 мм (29 г), соответствующей стандарту ISO 7864 (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Схематическое изображение торцевого угла

8.2.3 Герметичность

При испытании в соответствии с приложением А в шприце-ручке не должно быть утечек через уплотняющее кольцо.

8.2.4 Повторное использование

Должно соответствовать ISO 11608-3.

8.2.5 Устойчивость к старению

Максимальное время между датой изготовления и фармацевтическим применением должно быть согласовано между производителем уплотняющих колец и пользователем.

Уплотняющие кольца должны сохранять свои эксплуатационные характеристики в течение всего срока годности лекарственного средства, который проверяется пользователем в рамках испытания на срок годности.

Примечание – Срок годности зависит от условий хранения и обращения. Руководство по хранению вулканизированной резины приведено в стандарте ISO 2230.

Требования к химическим веществам

К диску должны применяться требования стандарта ISO 8871-1.

Биологические требования

Должны применяться требования стандарта ISO 8871-4. Испытания на токсичность применяются только к диску.

- Маркировка

Упакованные уплотняющие кольца, соответствующие требованиям настоящего стандарта, могут быть маркированы обозначением, приведенным в разделе 6.

Приложение А

(обязательное)

Испытание на герметичность

А.1 Принцип

Изготавливаются шприцы, заполненные водой, с использованием уплотняющих колец, подлежащих проверке. С помощью подходящего устройства к уплотнению прикладывается сила в течение определенного промежутка времени. Любая наблюдаемая утечка регистрируется.

Испытание на герметичность уплотняющих колец и поршней (см. ISO 13926-2) можно комбинировать.

A.2 Аппарат

A.2.1 Цилиндр шприца с внутренней поверхностью, обработанной силиконом, в соответствии со стандартом ISO 13926-1.

А.2.2 Уплотняющие кольца, подлежащие испытанию.

A.2.3 Поршни в соответствии со стандартом ISO 13926-2.

A.2.4 Подходящее оборудование для приготовления шприцов, заполненных водой.

A.2.5 Упор для пальцев, например, как описано в стандарте ISO 11608-3.

A.2.6 Устройство, способное прикладывать силу, рассчитанную в соответствии с A.3.2.

A.3 Процедура

A.3.1 Необходимо взять 10 цилиндров шприца с проверяемым уплотняющим кольцом и заполните их, водой, в которой как можно меньше воздуха.

Примечание – Воду можно заменить окрашенным раствором, чтобы улучшить видимость утечки.

A.3.2 Поместить первый цилиндр, установленный в упоре для пальцев (см. A.2.5), в устройство для воздействия силы (см. A.2.6) и приложить силу F, рассчитанную в соответствии с формулой (A.1), в течение 1 мин.

F = 0,64 Н/мм2 × d2                                                  (A.1)

F – сила, которая должна быть приложена, в ньютонах;

d – внутренний диаметр стеклянного цилиндра, в миллиметрах в соответствии со стандартом ISO 13926-1 (в стандарте ISO 13926-1 внутренний диаметр стеклянного цилиндра обозначается как d2).

Проверить, нет ли утечки в уплотнении.

Меры предосторожности – Для защиты оператора должны быть приняты надлежащие меры безопасности.

A.3.3 Повторить операцию, описанную в A.3.2, с оставшимися цилиндрами.

A.4 Выражение результатов

Сообщить о количестве обнаруженных утечек в уплотняющем кольце.

Сообщить, были ли объединены испытания уплотняющих колец и поршней                (см. ISO 13926-2).

Библиография

[1] ISO 48-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of hardness – Part 2: Hardness between 10 IRHD and 100 IRHD (Резина и термопласты – Определение        твердости – Часть 2: Твердость от 10 IRHD до 100 IRHD).

[2] ISO 2230, Rubber products – Guidelines for storage (Изделия резиновые – Руководство по хранению).

[3] ISO 15378, Primary packaging materials for medicinal products – Particular requirements for the application of ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP) (Первичные упаковочные материалы для лекарственных средств – Частные требования по применению ISO 9001:2015 с учетом надлежащей производственной практики (GMP)).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 7864:2016 Sterile hypodermic needles for single use – Requirements and test methods (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения – Требования и методы испытаний) | ISO 7864:1993 Sterile hypodermic needles for single use (Иглы стерильные для подкожных инъекций одноразового применения). | IDT | СТ РК ISO 7864–2011 Sterile hypodermic needles for single use (Иглы инъекционные однократного применения стерильные). |

Таблица В.A.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 8871-1:2003 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 1: Extractables in aqueous autoclavates (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 1: Вещества, экстрагируемые при автоклавировании) | IDT | СТ РК ISO 8871-1* Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 1: Вещества, экстрагируемые при автоклавировании |

Окончание таблицы В.A.2

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 8871-4:2006 Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use – Part 4: Biological requirements and test methods (Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 4: Биологические требования и методы исследования) | IDT | СТ РК ISO 8871-4* Эластомерные составляющие для парентеральных систем и изделий для фармацевтических целей – Часть 4: Биологические требования и методы исследования |
| ISO 8872:2022 Aluminium caps for transfusion, infusion and injection bottles – General requirements and test methods (Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций – Общие требования и методы испытаний) | IDT | СТ РК ISO 8872* Колпачки алюминиевые или алюминиево-пластиковые для бутылок для инфузий и флаконов для инъекций – Общие требования и методы испытаний |
| ISO 11608-3:2022 Needle-based injection systems for medical use – Requirements and test methods – Part 3: Finished containers (Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний – Часть 3: Контейнеры и интегрированные пути прохождения жидкости) | IDT | СТ РК ISO 11608-3* Системы инъекционные на основе игл медицинского назначения. Требования и методы испытаний – Часть 3: Контейнеры и интегрированные пути прохождения жидкости |
| ISO 13926-1:2018 Pen systems – Part 1: Glass cylinders for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек – Часть 1: Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения) | IDT | СТ РК ISO 13926-1* Системы на основе шприц-ручек – Часть 1: Стеклянные цилиндры для шприц-ручек медицинского назначения |
| ISO 13926-2:2017 Pen systems – Part 2: Plunger stoppers for pen-injectors for medical use (Системы на основе шприц-ручек – Часть 2: Уплотнители поршней для шприц-ручек медицинского назначения) | IDT | СТ РК ISO 13926-2* Системы на основе шприц-ручек – Часть 2: Уплотнители поршней для шприц-ручек медицинского назначения |
| _________________ * Подлежит публикации. |  |  |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: шприц-ручка, уплотняющее кольцо, испытания, требования к характеристикам и маркировке

МКС 17.040.30 (IDT)

Ключевые слова: шприц-ручка, уплотняющее кольцо, испытания, требования к характеристикам и маркировке

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |