Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

Катетерные системы для нейроаксиального введения

СТЕРИЛЬНЫЕ И ОДНОРАЗОВЫЕ КАТЕТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ

СТ РК ISO 20698–20__

(ISO 20698:2018 Catheter systems for neuraxial application — Sterile and single-use catheters and accessories, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 20698:2018 Catheter systems for neuraxial application — Sterile and single-use catheters and accessories (Катетерные системы для нейроаксиального введения. Стерильные и одноразовые катетеры и аксессуары)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 84 «Устройства для введения лекарственных средств и катетеры»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Введение Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Предполагаемая производительность Характеристики дизайна Материалы Оценка дизайна Стерилизация Упаковка Информация предоставляемая производителем Приложение А (обязательное) Метод испытания на устойчивость к коррозии Приложение В (обязательное) Определение расхода воды через катетер Приложение С (обязательное) Метод испытания на утечку жидкости под давлением Приложение D (обязательное) Способ определения максимальной растягивающей силы Приложение Е (информационное) Другие единицы измерения Библиография Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам |  |
| --- | --- | --- |

Введение

Международные стандарты, касающиеся катетерных систем для нейроаксиальных применений, не существуют; тем не менее, этот класс медицинских устройств очень обширен и ежегодно несколько миллионов катетеров вставляются или имплантируются. Для многих из этих применений (например, тех, что нацелены на мозг или позвоночник) существуют значительные клинические риски.

Некорректная доставка лекарств и другие неправильные соединения между медицинскими устройствами привели к более высокому осознанию потенциальной роли несовместимых разъемов в снижении подобных происшествий. Разъемы для нейроаксиальных применений описаны в ISO 80369-6.

В настоящем стандарте рассмотрена разработка отдельного стандарта для нейроаксиальных применений.

Рекомендации по периодам для перехода на внедрение требований настоящего стандарта приведены в ISO/TR 19244.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Катетерные системы для нейроаксиального введения

СТЕРИЛЬНЫЕ И ОДНОРАЗОВЫЕ КАТЕТЕРЫ И АКСЕССУАРЫ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы испытаний для катетерных систем, предназначенных для использования в нейроаксиальных применениях.

Настоящий стандарт устанавливает требования к предполагаемой производительности, атрибутам дизайна, материалам, оценке дизайна, производству, стерилизации, упаковке и информации, предоставляемой производителем, а также методам испытаний для демонстрации соответствия этим требованиям.

Катетеры для нейроаксиального применения предназначены для введения лекарственных препаратов непосредственно в нейроаксиальные участки, для обезболивания инфильтрационной раны и других региональных процедур обезболивания, а также для мониторинга или удаления жидкостей из нейроаксиальных участков в терапевтических или диагностических целях.

Примечания

1 Области для нейроаксиального применения включают в себя позвоночник, интратекальное или субарахноидальное пространство и эпи-, экстра- или перидуральное пространство (упомянутые применения — это лишь примеры, и не является исчерпывающим перечнем). При нейроаксиальном применении анестетики/ анальгетики могут вводиться регионально, воздействуя на большую часть тела, такую как конечность, и включать в себя блокировку сплетений, таких как блокада плечевого сплетения или блокада отдельных нервов. Процедуры нейроаксиального наложения включают в себя непрерывное введение анальгетиков в область ран.

2 Местная анестезия/анальгезия, введенная гиподермически, и системное введение анестетиков не считаются нейроаксиальными применениями.

Настоящий стандарт применим к следующим типам устройств:

- системы спинальных/эпидуральных катетеров;

- системы катетеров с портом для спинального/эпидурального применения;

- системы катетеров для блокады периферических нервов;

- системы раневых инфузионных катетеров (также известные как катетеры для непрерывной аналгезии места хирургического вмешательства).

Настоящий стандарт не применим к:

- насосам и другим устройствам, предназначенным для введения медикаментов через эти катетерные системы;

- катетерам, общепринятым для введения веществ в организм, которые не предназначены для непосредственного взаимодействия с нервной системой, но которые оказывают косвенное воздействие на нервную систему (например, канюли);

- дренажным катетерам для любого другого применения, отличного от нейроаксиального.

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытание в рамках процесса управления рисками).

ISO 10993-7 Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals (Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 7. Остатки от стерилизации оксидом этилена).

ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для неизлечимо стерилизованных медицинских изделий. Часть 1. Требования к материалам, стерильным барьерным системам и упаковочным системам).

ISO 14155 Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical practice (Клиническое исследование медицинских устройств на людях. Надлежащая клиническая практика).

ISO 80369-6 Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications — Part 6: Connectors for neuraxial applications (Соединители с малым отверстием для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 6. Соединители для нейроаксиальных применений).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Катетер (catheter): Трубчатое устройство, предназначенное для частичного или полного введения или имплантации в организм c целью введения и/или удаления жидкостей.

3.2 Дистальный конец (distal end): Конец катетера (3.1), введенный наиболее глубоко в пациента.

3.3 Хаб (или муфта) (hub): Соединитель(и) на проксимальном конце катетера (3.1), который может быть либо интегрирован с катетером (3.1), либо может надежно соединиться с проксимальным концом катетера (3.1).

Примечание – Проксимальный конец - это конец катетера, за который можно зацепиться.

3.4 Эффективная длина (effective length): Длина катетера (3.1), которую можно вставить в тело.

Примечание – См. рисунки 1 и 2.

3.5 Функциональная длина (functional length): Длина катетера ( 3.1) между концом и наиболее проксимальным отверстием.

Примечания

1 Применяется к катетерам с боковыми отверстиями.

2 См. рисунки 1 и 2.

3.6 Общая длина (total length): Полная длина катетера (3.1), включая соединитель катетера.

Примечание – См. рисунки 1 и 2.

3.7 Наружный диаметр (outside diameter): Наибольший диаметр катетера (3.1) вдоль эффективной длины (3.4).

3.8 Соединение (junction): Присоединение одной или нескольких трубок к остальной части катетера (3.1)/устройства, где сборка трубок обеспечивает механическую поддержку при растяжении/сжатии во время клинического использования.

3.9 Стилет (stylet): Гибкое устройство внутри катетера (3.1) для помощи во введении катетера (3.1).

3.10 Оценка риска (risk assessment): Общий процесс, включающий анализ и оценку рисков.

Примечание – Взято из ISO 14971:2007, 2.18.

Условные обозначения

L1 эффективная длина (3.4)

L2  общая длина (3.6)

L3  функциональная длина (3.5)

Рисунок 1 – Пример нейроаксиального катетера с указанием длины и маркировки – Спинномозговой/эпидуральный порт

Условные обозначения

L1 эффективная длина (3.4)

L2  общая длина (3.6)

L3  функциональная длина (3.5)

Рисунок 2 – Пример нейроаксиального катетера с указанием длины и маркировки – раневой инфузионный катетер

4 Предполагаемая производительность

Предполагаемая работа нейроаксиального катетера должна быть описана и задокументирована с учетом следующего, уделяя особое внимание безопасности.

a)  Предполагаемая цель (цели):

В частности, должно быть ясно:

- каково предполагаемое место назначения катетера и

- тип контакта с пациентом (например, полностью/частично имплантируемый, инвазивный);

b)  Функциональные характеристики;

c)  Предполагаемые условия использования;

d)  Предполагаемый срок службы и/или время имплантации/продолжительность, если необходимо.

Определение производительности расхода также должно быть дано (см. также 7.2.5).

5 Характеристики дизайна

5.1 Номинальный размер катетера

5.1.1 Общие положения

Номинальный размер катетера должен быть обозначен в соответствии с 5.1.2 и 5.1.3.

5.1.2 Наружный диаметр

Если иное не указано в другой части настоящего стандарта для определенного типа катетера, наружный диаметр должен быть выражен в миллиметрах. Дополнительно могут использоваться другие системы единиц измерения (например, шкала ГОСТа, как определено в приложении E).

Примечание – Обозначение номинального размера и количество знаков после запятой могут быть предоставлены в соответствии с оценкой риска и допусками производства.

Для устройств, которые по дизайну не являются круглыми, размер должен обозначаться по размеру наибольшей оси. При необходимости производители могут выбрать дополнительную информацию о профиле устройства, такую как размер второй оси при овальной форме.

5.1.3 Длины катетера

Все длины катетера (по определениям в 3.4 по 3.6) должны быть выражены в миллиметрах или сантиметрах.

Примечание – В настоящем стандарте указаны допуски не на все длины.

5.2 Отверстия в катетере

Дизайн, количество и расположение отверстий в катетере должны минимизировать негативное воздействие на катетер и ткани.

5.3 Дистальный конец

Дистальный конец должен быть гладким, округлым, зауженным или аналогично обработанным для минимизации травмы тканей при введении и использовании катетера.

5.4 Поверхность

Внешняя поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, должна быть свободна от дефектов. Определение дефектов будет определяться требованиями к предполагаемому использованию и оценкой риска.

5.5 Хабы (муфты)

Если катетер поставляется с интегрированной или отдельной муфтой, она должна соответствовать ISO 80369-6.

Соответствие концентраторов ISO 80369-6 также применимо к любым аксессуарам, входящим в комплект поставки устройства, которые предназначены для прямого или косвенного доступа к нейроаксиальному узлу.

5.6 Маркировка

На катетере должна быть предусмотрена соответствующая маркировка на основе оценки риска и предполагаемого использования.

Примеры соответствующей маркировки катетеров для различных применений приведены на рисунках 1 и 2.

5.7 Фильтр

Если фильтр включен, должно быть дано соответствующее определение его характеристик (например, номинальный размер пор).

5.8 Стилет

Если предусмотрен стилет, он не должен выступать из дистального конца или боковых отверстий катетера. Если стилет предназначен для извлечения, он должен быть оборудован ручкой для безопасного извлечения стилета из катетера.

Извлечение стилета из катетера не должно приводить к разрыву катетера или прогибу при сжатии.

5.9 Обнаруживаемость

Катетер или, по крайней мере, его эффективная длина должны быть видны с помощью рентгеновского снимка или других средств (ультразвук, МРТ и т.д.), если этого требует оценка риска.

5.10 Фиксирующие устройства

При наличии фиксирующего устройства оно не должно снижать расход более чем на 10 % по сравнению с расходом без фиксирующего устройства.

6 Материалы

6.1 Общие положения

Материалы устройства должны быть выбраны в соответствии со свойствами, требуемыми для предполагаемой цели. При выборе также должны учитываться последствия изготовления, обращения, стерилизации и хранения, а также любая обработка (химическая, электрохимическая, термическая, механическая и т.д.), применяемая к поверхности или части поверхности материала устройства с целью изменения его свойств. Возможные реакции или взаимодействия должны быть учтены.

Если устройство включает в себя металлические части, которые могут контактировать с тканями или лекарствами, они должны быть устойчивыми к коррозии (см. 7.2.4).

Если лекарственное средство является неотъемлемой частью устройства, оно должно быть оценено согласно фармацевтическим принципам.

6.2 Биосовместимость

Биосовместимость устройства должна оцениваться в соответствии с ISO 10993-1.

6.3 Совместимость лекарств и материалов

Материалы, используемые для производства системы катетеров, должны минимизировать риск взаимодействия устройства с другими материалами, устройствами или веществами и газами, которые будут вводиться через них или контактировать с ними.

7 Оценка дизайна

7.1 Общее положение

Оценка конструкции должна определять общие требования к безопасности и эксплуатационным характеристикам медицинского изделия. Следовательно, оценка дизайна должна вводить/ рассматривать управление риском на протяжении всего жизненного цикла, клиническое применение, удобство использования и наблюдение после продажи. Оценка дизайна должна определить методы и критерии для оценки соотношения выгоды к риску медицинского изделия на стадии разработки, производства и после выхода на рынок.

7.2 Пред-клиническая оценка

7.2.1 Общее положение

Исходя из общих методов оценки дизайна, для каждого устройства должна быть проведена клиническая и пред-клиническая оценка, основанная на верификации и валидации. Пред-клиническая оценка должна адекватно учитывать критерии, перечисленные в настоящем пункте. Верификация и валидация должны проводиться с использованием устройства в готовых к использованию условиях.

Примечание – В настоящем стандарте приведен неполный перечень минимальных требований к устройствам, включенным в настоящий стандарт.

7.2.2 Радиопрозрачность

Соответствие требованию о радиопрозрачности, если применимо (см. 5.9), должно быть продемонстрировано соответствующим испытанием.

Примечание – Могут быть использованы методы испытания, такие как ASTM F640 или DIN 13273-7.

7.2.3 Совместимость с магнитным резонансом

Если применимо, опасности нейроаксиальных устройств в среде магнитного резонанса должны быть оценены соответствующим методом испытания.

Примечание – Могут быть использованы методы испытаний, такие как ASTM F2052, ASTM F2213, ASTM F2182 или ASTM F2119.

7.2.4 Устойчивость к коррозии

При испытании в соответствии с методом, указанным в Приложении А, никакие имплантируемые/ инвазивные металлические компоненты устройства не должны показывать видимые признаки коррозии.

Если на открытых внешних металлических компонентах устройства появились видимые признаки коррозии, уровень коррозии должен быть оценен с учетом предполагаемого использования и оценки риска путем проведения испытания катетера на коррозию, описанного в приложении А.

В зависимости от оценки риска может быть применен более строгий метод испытания вместо метода, определенного в приложении А (например, предполагаемое время контакта).

Примечание – См. ISO 10555-1:2013, приложение A или ASTM F2129, где приведены примеры более строгих методов испытаний.

7.2.5 Скорость потока

Скорость потока должна определяться в соответствии с приложением B.

Испытуемая длина катетера должна быть клинически актуальной.

В случае, если для катетера важны и указаны другие характеристики потока, они должны быть определены с помощью соответствующего метода испытания.

Примечание – Это испытание также предназначен для проверки проходимости системы.

7.2.6 Отсутствие протечек (конструкция/дизайн)

Хаб (муфта) или соединительное крепление в сборе или любая другая часть катетера не должны пропускать жидкость при испытании в соответствии с методом, приведенным в приложении С.

7.2.7 Максимальная растягивающая сила

Максимальная растягивающая сила должна быть испытана в соответствии с методом, указанным в приложении D. Оценка минимального допустимого максимального растягивающего усилия должна определяться при оценке риска устройства.

Испытание на максимальное растягивающее усилие должно проводиться для всей катетерной системы, включая, если применимо, муфту; в качестве альтернативы каждую отдельную секцию катетерной системы можно испытывать независимо. Должна быть проведена проверка как трубчатых элементов, так и соединений катетера.

Если в комплект входит съемный стилет, то при единичной скорости перемещения траверсы 200 мм/мин максимальная растягивающая сила для разъединения рукоятки и стилета должна составлять не менее 15 Н.

7.2.8 Испытание на перегиб катетера

Характеристики перегиба катетера должны быть определены в соответствии с оценкой риска и протестированы соответствующим методом.

Примечание – Могут использоваться такие методы испытаний, как EN 13868.

7.2.9 Поверхность

При осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением с минимальным увеличением × 2,5, внешняя поверхность рабочей длины катетера должна выглядеть свободной от посторонних частиц.

7.3 Клиническая оценка

Если проводится клиническое исследование, оно должно выполняться в соответствии с требованиями ISO 14155.

8 Стерилизация

8.1 Общие положения

Системы нейроаксиальных катетеров, которые стерильны, должны иметь уровень гарантированной стерильности (SAL) 10-6. В качестве дополнения/поправки к нему следует учитывать следующее:

- система катетера должна быть стерилизована подходящим проверенным методом и проверена на безопасность и производительность после стерилизации (см. также раздел 7).

8.2 Остаточные вещества стерилизации

Испытание на остаточные вещества стерилизации должно проводиться в соответствии с принципами, изложенными в ISO 10993-1. Если применимо, уровень остаточных веществ этиленоксида не должен превышать пределы, указанные в                             ISO 10993-7.

Микробные остаточные вещества после стерилизации (например, пирогены) должны быть соответствующим образом проверены, особенно при введении жидкости в спинной мозг.

Примечание – В некоторых региональных законодательствах рекомендуется максимально допустимый уровень пирогенов, например, EUPH и USP.

9 Упаковка

Упаковка должна соответствовать ISO 11607-1.

10 Информация предоставляемая производителем

10.1 Маркировка на устройстве

Для обеспечения возможности идентификации, если устройство предназначено для полного имплантирования, на устройстве должна быть указана следующая информация:

- название или торговая марка производителя;

- код партии (номер партии) или серийный номер.

Если маркировка может повлиять на предполагаемую производительность или если имплант слишком мал или физические свойства импланта не позволяют четко маркировать, требуемая информация должна быть указана на этикетке или другими средствами для обеспечения идентификации.

10.2 Информация в инструкциях по применению и/или на упаковке

Упаковка и/или инструкции по применению должны содержать, по крайней мере, информацию о следующем:

а) данные, строго необходимые для идентификации устройства (включая соответствующие атрибуты дизайна, как определено в разделе 5, и содержимое упаковки;

b) предполагаемая производительность (см. раздел 4);

c) при необходимости или по местным требованиям, уникальная идентификация устройства (UDI код);

d) при необходимости описание всех добавок или материалов покрытия;

e) при необходимости, если делаются особые заявления из-за наличия добавки или покрытия:

- описание материала добавки или покрытия;

- продолжительность эффективности при использовании;

- любые противопоказания, предупреждения и меры предосторожности на основе материала(ов) добавки или покрытия;

f) при необходимости информация об отверстиях (количество и положение), функциональной длине и конфигурации конца;

g) при необходимости объяснение любой маркировки катетера;

h) информация относительно скорости потока (см. 7.2.5), включая протестированную длину катетера;

i) любые ограничения в размере шприца или другом методе введения жидкости, который не должен использоваться с устройством;

j) при необходимости любые особые рекомендации относительно использования фильтров или предварительной фильтрации медицинских препаратов.

Приложение А

(обязательное)

Метод испытания на устойчивость к коррозии

A.1 Принцип

Устройство погружают в раствор хлорида натрия, затем в кипяченую дистиллированную или деионизированную воду и затем визуально проверяется на наличие коррозии.

A.2 Реагенты

A.2.1 Физ.раствор, содержащий раствор хлорида натрия марки аналитического реагента в свежеприготовленной дистиллированной или деионизированной воде, c(NaCl) = 0,15 mol/l].

A.2.2 Дистиллированная или деионизированная вода.

A.3 Оборудование

A.3.1 Колбы из боросиликатного стекла.

A.4 Процедура

A.4.1 Погружают устройство в раствор соли (A.2.1) в стеклянной колбе (A.3.1) при (22 ± 5) °C на 5 часов.

A.4.2 Извлекают образец для испытания и погружают его в кипяченую дистиллированную или деионизированную воду (A.2.2) на 30 минут.

A.4.3 Охлаждают воду и образец для испытаний до (37 ± 2) °C и поддерживают их при этой температуре в течение 48 часов.

A.4.4  Извлекают образец для испытаний и даиют ему высохнуть при комнатной температуре.

A.4.5  Разбирают образцы, состоящие из двух или более компонентов, которые предназначены для разделения при использовании. Не снимают и не разрезают покрытия на металлических компонентах. Проверяют образец визуально на наличие признаков коррозии.

Примечание – Дополнительные испытания можно проводить с использованием альтернативных продолжительности и температуры в зависимости от соответствующего клинического обоснования на основе риска.

A.5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) ссылка на настоящий стандарт, т.е. ISO 20698:2018;

b) идентификация устройства;

c) заявление о том, произошла ли коррозия во время испытания;

d) любые отклонения от процедуры;

e) любые наблюдаемые необычные особенности;

f) дата проведения испытания.

Приложение B

(обязательное)

Определение расхода воды через катетер

B.1 Принцип

Воду допускают к потоку через систему катетера, и количество потока измеряют либо объемно, либо гравиметрично.

B.2 Реагент

B.2.1 Дистиллированная или деионизированная вода или другие клинически актуальные среды.

Также можно использовать питьевую дегазированную воду для употребления человеком или обычный 0,9 % раствор соли.

B.3 Оборудование

B.3.1 Емкость с постоянным уровнем, оснащенная трубкой для подачи и соединителем, способным, когда к нему не подключен испытательный катетер, обеспечивать расход воды (525 ± 25) мл/мин, и имеющая гидростатическую высоту       (1000 ± 5) мм.

Пример подходящего оборудования показан на рисунке B.1.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

| 1 резервуар постоянного уровня | 5 нагнетательная трубка |
| --- | --- |
| 2 дистиллированная или деионизированная вода | 6 разъем |
| 3 входное отверстие | 7 испытуемая катетерная система |
| 4 перелив | 8 сборный/измерительный сосуд |

Рисунок В.1 – Пример устройства для определения расхода воды

B.3.2 Оборудование для сбора и определения массы или объема вытекающей жидкости из катетерной системы с точностью ± 1 % или другие соответствующие средства измерения скорости потока.

Примечание – Стеклянная посуда, соответствующая следующим стандартам, удовлетворяет современным требованиям к точности: ISO 4788 (класс A для всех размеров и класс B для размеров не менее 100 мл) и ASTM E1272 (класс A для всех размеров и класс B для размеров не менее 100 мл).

B.3.3 Способ измерения времени периода испытания, например таймер

B.4 Процедура

B.4.1 Заполняют резервуар с постоянным уровнем жидкости (B.3.1) средой при температуре (22 ± 2) °C. Подсоединяют испытуемую катетерную систему к разъему.

B.4.2 Запускают подачу среды через катетерную систему. Собирают отток в течение определенного периода времени (не менее 30 с) и определяют его объем либо с помощью измерительного цилиндра, либо путем взвешивания, принимая во внимание плотность среды, либо непосредственно измеряют скорость потока.

B.4.3 Выполняют три определения для каждой применимой катетерной системы.

B.5 Описание результатов

Вычисляют среднее арифметическое из трех результатов определения и выражают его как среднюю скорость потока через катетер в миллилитрах в минуту. Округляют рассчитанный средний расход до ближайшего целого числа миллилитров в минуту для значений более одного миллилитра в минуту и с точностью до одной десятичной точки для значений менее одного миллилитра в минуту.

B.6 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

а) ссылка на настоящий стандарт, т.е. ISO 20698:2018;

б) идентичность катетерной системы и длина испытуемого катетера;

c) средняя скорость потока, выраженная в миллилитрах в минуту (см. В.5);

d) если применимо, идентичность компонентов, используемых для соединения устройства с катетерной системой;

e) любые отклонения от процедуры;

f) любые наблюдаемые необычные особенности;

g) дата проведения испытания.

Приложение С

(обязательное)

Метод испытания на утечку жидкости под давлением

C.1 Принцип

Систему с катетером подсоединяют с помощью герметичного соединения к шприцу или аппарату высокого давления. К системе катетера и к узлу хаба, если таковой имеется, прикладывают гидравлическое давление, и трубку катетера проверяют на герметичность.

C.2 Реагенты

C.2.1 Дистиллированная или деонизированная вода или питьевая вода для потребления человеком.

C.3 Устройство

C.3.1 Герметичный разъем для подключения катетерной системы к шприцу или аппарату высокого давления (C.3.3) оснащен манометром, способным измерять давление не менее 300 кПа и имеющим небольшой внутренний объем.

C.3.2 Соединитель для обеспечения герметичного соединения между шприцем или аппаратом высокого давления (C.3.3) и катетерами, у которых нет муфт.

C.3.3 Шприц или устройство для нагнетания давления, которое может обеспечивать давление не менее 300 кПа по меньшей мере в течение 30 секунд к испытуемому устройству (например, шприц проверяется на отсутствие утечки через поршень и сопло в соответствии с ISO 7886-1).

C.3.4 Средство для закрывания испытуемого образца, например зажим.

C.4 Процедура

C.4.1 При испытании катетеров, имеющих хаб или хабы, при необходимости собирают съемные хабы в соответствии с инструкциями производителя. Подсоединяют хаб к герметичному разъему (C.3.1), чтобы обеспечить герметичное соединение.

C.4.2 При испытании катетеров, не имеющих хабов, подсоединяют катетер к шприцу или аппарату для измерения давления (C.3.3) с помощью соединителя (C.3.2).

C.4.3 Наполняют шприц или устройство для измерения давления (C.3.3) водой (C.2.1) при температуре (22 ± 5) °C и удаляют воздух из всего испытуемого узла. Закрывают (C.3.4) испытуемый образец как можно ближе к дистальному концу, насколько это возможно.

C.4.4 Прилагают давление не менее 300 кПа. Поддерживают давление в течение 30 секунд. Осматривают катетер/узел хаба, если таковой имеется, и трубку катетера на предмет утечки жидкости, т.е. образования одной или нескольких падающих капель воды, и фиксируют, происходит утечка или нет.

Примечание – Для облегчения идентификации утечки в реагент можно добавить краситель (например, синий патентованный V или Метиленовый синий).

C.5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

а) ссылка на настоящий стандарт, т.е. ISO 20698:2018;

b) идентификация катетерной системы;

c) заявление о том, произошла ли утечка из узла втулки, если таковая имеется, или трубки катетера;

d) любые отклонения от процедуры;

e) любые наблюдаемые необычные особенности;

f) дата проведения испытания.

Приложение D

(обязательное)

Способ определения максимальной растягивающей силы

D.1 Принцип

Испытуемые образцы или общая длина катетера выбираются таким образом, чтобы каждая трубчатая часть, каждое соединение между втулкой или соединителем и трубкой, а также каждое соединение между трубчатыми частями были протестированы. К каждому испытуемому образцу прикладывается растягивающее усилие до тех пор, пока трубка или место соединения не порвутся или не отделятся друг от друга.

D.2 Устройство

D.2.1 Прибор для испытания на растяжение, способный прикладывать силу более 15 Н.

D.3 Процедура

D.3.1 Собирают систему катетера в соответствии с инструкциями производителя. Выбирают образец для испытания из системы катетера. Включают в испытуемый образец стыковочное устройство или хаб, если это применимо, а также место соединения сегментов, например, между трубкой и дистальным концом.

D.3.2 Подготавливают испытуемые образцы в соответствии с предполагаемым использованием. Продолжительность этой предварительной подготовки должна представлять клинически стабильную фазу. Проводят испытание в соответствии с D.3.3 по D.3.6 немедленно после условной обработки.

D.3.3 Закрепляют испытуемый образец в приборе для испытания на растяжение. Если присутствует стыковочное устройство или хаб, используют соответствующий крепеж, чтобы не деформировать стыковочное устройство или хаб.

D.3.4 Измеряют рабочую длину испытуемого образца, т.е. расстояние между губками прибора для испытания на растяжение или расстояние между стыковочным устройством или разъемом и губкой, удерживающей другой конец испытуемого образца, в зависимости от ситуации.

D.3.5 Прилагают растяжимую силу со скоростью деформации 20 мм/мин/мм рабочей длины (см. таблицу D.1) до тех пор, пока испытуемый образец не разделится на две или более части. Отмечают максимальное растягивающее усилие в Ньютонах, достигнутое при растяжении испытуемого образца катетера до или в момент разделения на две части.

D.3.6 Не проводят более одного испытания ни на одном образце для испытаний.

Таблица D.1 – Примеры условий для скорости деформации 20 мм/мин/мм

| Длина калибра мм | Испытательная скорость мм/мин |
| --- | --- |
| 10 | 200 |
| 20 | 400 |
| 25 | 500 |

D.4 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

а) ссылка на настоящий стандарт, т.е. СТ РК ISO 20698:20__;

b) идентификация устройства;

с) идентификация катетерной системы;

d) пикова растягивающая сила в ньютонах;

e) место сбоя;

f) любые отклонения от процедуры;

g) любые наблюдаемые необычные особенности;

h) дата проведения испытания.

Приложение Е

(информационное)

Другие единицы измерения

E.1 Общие положения

Следующие единицы измерения отличаются от указанных в настоящем стандарте и могут быть использованы дополнительно. Они используются для обозначения номинального размера игл и катетеров.

E.2 Французский или Шарьер

Номинальное размерное обозначение внешнего размера катетера; рассчитывается как утроенный диаметр (в миллиметрах): Fr = 3 × D (мм). Французский может быть сокращен до F, FR, Fr, Fg, CH или Ch.

E.3 Калибр иглы

Номер иглы представляет собой наружный диаметр игл. Большие номера соответствуют иглам меньшего диаметра, см. таблица E.1.

Примечание – Дополнительная информация об определениях размеров калибров приведена в             ISO 9626.

Таблица E.1 – Измерение калибра

| Обозначенный метрический размер, мм | Калибр |
| --- | --- |
| 0,18 | 34 |
| 0,2 | 33 |
| 0,23 | 32 |
| 0,25 | 31 |
| 0,3 | 30 |
| 0,33 | 29 |
| 0,36 | 28 |
| 0,4 | 27 |
| 0,45 | 26 |
| 0,5 | 25 |
| 0,55 | 24 |
| 0,6 | 23 |
| 0,7 | 22 |
| 0,8 | 21 |
| 0,9 | 20 |
| 1,1 | 19 |
| 1,2 | 18 |
| 1,4 | 17 |
| 1,6 | 16 |
| 1,8 | 15 |
| 2,1 | 14 |
| 2,4 | 13 |
| 2,7 | 12 |
| 3 | 11 |
| 3,4 | 10 |

Библиография

[1]  ISO 4788, Laboratory glassware — Graduated measuring cylinders (Лабораторная посуда. Градуированные мерные цилиндры)

[2]  ISO 7886-1, Sterile hypodermic syringes for single use — Part 1: Syringes for manual use (Стерильные шприцы для подкожных инъекций одноразового использования. Часть 1. Шприцы для ручного использования)

[3]  ISO 9626, Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices — Requirements and test methods (Игольчатые трубки из нержавеющей стали для изготовления медицинских изделий. Требования и методы испытаний)

[4]  ISO 10555-1:2013, Intravascular catheters — Sterile and single-use catheters — Part 1: General requirements (Внутрисосудистые катетеры — Стерильные и одноразовые катетеры. Часть 1. Общие требования)

[5]  ISO 14971:2007, Medical devices — Application of risk management to medical devices (Медицинские приборы. Применение управления рисками к медицинским приборам)

[6]  ISO/TR 19244, Guidance on transition periods for standards developed by ISO/TC 84 — Devices for administration of medicinal products and catheters (Руководство по переходным периодам для стандартов, разработанных ISO/TC 84. Устройства для введения лекарственных средств и катетеры)

[7]  EN 13868, Catheters — Test methods for kinking of single lumen catheters and medical tubing (Катетеры. Методы испытания на перегиб однопросветных катетеров и медицинских трубок)

[8]  ASTM F640, Standard Test Methods for Determining Radiopacity for Medical Use (Стандартные методы определения рентгеноконтрастности для медицинского применения)

[9]  ASTM F2052, Standard Test Method for Measurement of Magnetically Induced Displacement Force on Passive Implants in the Magnetic Resonance Environment (Стандартный метод испытаний для измерения магнитно-индуцированной силы смещения пассивных имплантатов в среде магнитного резонанса)

[10]  ASTM F2119, Standard Test Method for Evaluation of MR Image Artifacts from Passive Implants (Стандартный метод тестирования для оценки артефактов МРТ-изображения от пассивных имплантатов)

[11]  ASTM F2182, Standard Test Method for Measurement of Radio Frequency Induced Heating On or Near Passive Implants During Magnetic Resonance Imaging (Стандартный метод тестирования для измерения радиочастотного индуцированного нагрева на пассивных имплантатах или вблизи них во время магнитно-резонансной томографии)

[12]  ASTM F2213, Standard test method for measurement of magnetically induced torque on medical devices in the magnetic resonance environment (Стандартный метод испытаний для измерения магнитно-индуцированного крутящего момента на медицинских устройствах в условиях магнитного резонанса)

[13]  ASTM F2129, Standard Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic Polarization Measurements to Determine the Corrosion Susceptibility of Small Implant Devices (Стандартный метод испытаний для проведения циклических потенциодинамических поляризационных измерений для определения подверженности коррозии небольших имплантационных устройств)

[14]  ASTM E1272, Standard Specification for Laboratory Glass Graduated Cylinders (Стандартная спецификация для лабораторных стеклянных градуированных цилиндров)

[15]  DIN 13273-7, Catheters for medical use — Part 7: Determination of the X-ray attenuation of catheters — Requirements and testing (DIN 13273-7, Катетеры для медицинского применения. Часть 7. Определение ослабления рентгеновского излучения катетеров. Требования и испытания)

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | IDT | ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования |
| ISO 10993-7 Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals | IDT | ГОСТ ISO 10993-7-2016 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации |
| ISO 11607-1 Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems | IDT | ГОСТ ISO 11607-1-2018 Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам |

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: катетер, дистальный конец, хаб, наружный диаметр, соединение, стилет, оценка риска

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: катетер, дистальный конец, хаб, наружный диаметр, соединение, стилет, оценка риска

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор TOO «NavyCo» |  | Нуртазин А.А |
| --- | --- | --- |
| Эксперт TOO «NavyCo» |  | Ибраева А.А. |