Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

СОЕДИНИТЕЛИ МАЛОГО ДИАМЕТРА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Часть 3

Соединители для энтерального применения

СТ РК ISO 80369-3–20__

(ISO 80369-3:2016/Amd 1:2019 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 3: Connectors for enteral applications, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 80369-3:2016/Amd 1:2019 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications –  Part 3: Connectors for enteral applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 3. Соединители для энтерального применения)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 210 «Управление качеством и соответствующие общие аспекты для медицинских устройств» совместно с IEC/SC 62D «Электромедицинское оборудование»

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Общие требования	3

4.1	Общие требования к энтеральному применению	3

4.2	Материал изготовления энтеральных соединителей малого размера	4

4.3	Типовые испытания	4

5	Требования к размерам энтеральных соединителей малого диаметра	4

6	Требования к производительности	5

6.1	Утечка жидкости	5

6.2	Образование трещин под действием нагрузки	5

6.3	Сопротивление разделению от осевой нагрузки	5

6.4	Сопротивление от отвинчивания	6

6.5	Сопротивление к отсоединению	6

6.6	Отсоединение путем отвинчивания	6

Приложение А (информационное) Обоснование и руководство	7

Приложение В (обязательное) Энтеральные соединители малого размера	13

Приложение С (обязательное) Стандартные соединители	19

Приложение D (информационное) Оценка медицинских устройств и их атрибутов для соединителей в настоящем приложении	23

Приложение Е (информационное) Обзор требований к эксплуатации для энтеральных соединителей малого диаметра	24

Приложение F (информационное) Обзор критериев и требований к соединителям малого диаметра для энтерального введения	30

Приложение G (информационное) Обзор оценки дизайна энетральных соединителей	34

Приложение Н (информационное) Примечание к основынм принципам	41

Приложение I (информационное) Термины и определения – Алфавитный указатель	43

Библиография	44

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	46

Введение

Настоящий стандарт разработан из-за нескольких инцидентов с катастрофическими последствиями, которые произошли в результате, во-первых, введения неподходящего лекарства в пищеварительный канал, а во-вторых, из-за введения питательных растворов через неправильные пути, включая внутривенно и в дыхательные пути. Было зарегистрировано много инцидентов, что привело к международному признанию важности этих проблем, и была выявлена необходимость в разработке специальных соединителей для медицинских устройств и их аксессуаров, используемых для доставки энтерального питания.

Серия ISO 80369 была разработана для предотвращения неправильного подключения соединителей малого диаметра. Настоящий стандарт устанавливает определяет требования, необходимые для проверки конструкций соединителей малого диаметра, чтобы гарантировать, что:

- они не будут неправильно подключены к другим малым соединителям, и

- они безопасно и надежно соединяются со своей парной половиной .

ISO 80369-20 содержит общие методы испытаний для обеспечения требований к производительности соединителей малого диаметра .

Настоящий стандарт устанавливает конструкцию, размеры и чертежи соединителей малого диаметра, предназначенных для энтерального введения. В приложениях от D до G описаны методы, с помощью которых было оценено качество конструкции. Другие части ISO 80369 включают требования к соединителям малого диаметра, которые используются в других целях.

Соединители, изготовленные по размерам, указанным в настоящем стандарте, несовместимы по размерам с любыми другими соединителями для использования, указанных в серии ISO 80369 для соединителей малого диаметра, за исключением случаев, указанных в G.2. Если они установлены на соответствующие медицинские устройства и аксессуары, эти соединители должны снизить риск доставки лекарств и жидкой питательной смеси, предназначенной для энтерального введения по альтернативному пути, например, внутривенно или через устройство для дыхательных путей.

Во время разработки настоящего стандарта комитет решил охватить всю энтеральную систему, но иметь отдельный документ по стандартизации для соединителей резервуаров. ISO 18250-3 определяет требования к соединителям резервуаров для энтерального питания. Настоящий стандарт также включает в себя размеры интерфейса портов доступа соединителей малого диаметра и интерфейсов энтеральных наборов для кормления и энтеральных шприцов.

В настоящем стандарте используются следующие виды шрифта:

- требования и определения: римский шрифт;

- информация, не входящяя в таблицы, такая как примечания, примеры и ссылки: мелкий шрифт. Нормативный текст таблиц также мелким шрифтом;

- термины, определенные в разделе 3 или как указано: строчные буквы.

В настоящем стандарте союз «или» используется как «включающее или», поэтому утверждение истинно, если истинно любое сочетание условий .

Вербальные формы, используемые в настоящем стандарте, соответствуют правилам использования, описанным в ISO/IEC Указания, Часть 2, Приложение H. Для применения настоящего стандарта вспомогательный глагол:

- «должен» означает, что соблюдение требования или испытания является обязательным для соответствия настоящему стандарту;

- «следует» означает, что соблюдение требования или испытания рекомендуется, но не является обязательным для соответствия настоящему стандарту, и

- «может» используется для описания допустимого способа достижения требования или испытания.

Звездочка (*) в качестве первого символа заголовка или в начале заголовка параграфа или таблицы указывает на то, что в приложении А есть руководство или обоснование, относящееся к данному элементу

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СОЕДИНИТЕЛИ МАЛОГО ДИАМЕТРА ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Часть 3

Соединители для энтерального применения

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает размеры и требования к конструкции и функциональным характеристикам соединителей малого диаметра, предназначенных для использования в энтеральных медицинских устройствах и аксессуарах.

Примечание – Энтеральные медицинские устройства включают наборы для энтерального питания, наборы для энтерального дренирования, энтеральные шприцы и устройства для взаимодействия с пациентом, включая порты доступа.

Настоящий стандарт не устанавливает размеры и требования к медицинским устройствам или аксессуарам, которые используют эти соединители. Такие требования приведены в конкретных документах по стандартизации для конкретных медицинских устройств или аксессуаров.

Настоящий стандарт не устанавливает требования к соединителям малого диаметра, которые используются для следующих целей:

- медицинские устройства только для гастральной аспирации;

- медицинские устройства только для перорального введения;

Пример – Шприц для оральных инъекций, который не предназначен для подключения к другому медицинскому устройству. Он предназначен для прямого введения через рот пациента.

- поддержание и снятие давления с механизма удержания (например, баллона), используемого для фиксации инвазивных энтеральных медицинских устройств на месте;

- оборудование для гастроинтестинальной эндоскопии;

- медицинские устройства для гастростомии.

Примечание – Производителям рекомендуется внедрять соединители малого диаметра, указанные в настоящем стандарте, в энтеральные медицинские устрой ства или аксессуары, даже если соединители малого диаметра в настоящее время не требуются соответствующими стандартами медицинских устрой ств. Ожидается, что при пересмотре соответствующих стандартов медицинских устройств в них будут включены требования к соединителям малого диаметра, как указано в ISO 80369

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 14971:2019 Medical devices Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям).

ISO 80369-1:2018 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 1: General requirements (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 1. Общие требования).

ISO 80369-1:20101) Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 1: General requirements (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 1. Общие требования).

ISO 80369-6:2016 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 6: Connectors for neuraxial applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов, используемые в здравоохранении. Часть 6. Соединители для нейроаксиального применения).

ISO 80369-7:2021 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 7: Connectors with 6% (Luer) taper for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений).

ISO 80369-20:2015 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 20: Common test methods (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 20. Общие методы испытаний).

ASTM D638-14 Standard test method for tensile properties of plastics (Стандартный метод испытания свойств пластмасс на растяжение).

ASTM D638-101) Standard test method for tensile properties of plastics (Стандартный метод испытания свойств пластмасс на растяжение).

ASTM D790-17  Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials (Стандартные методы испытаний свойств на изгиб неармированных и армированных пластмасс и электроизоляционных материалов).

ASTM D790-101)  Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials (Стандартные методы испытаний свойств на изгиб неармированных и армированных пластмасс и электроизоляционных материалов).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 80369-1, ISO 80369-7,           ISO 80369-20 и ISO 14971, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Примечание – Для удобства в приложении I приведены источники всех определенных терминов, используемых в настоящем стандарте.

3.1 Энтеральный (enteral): Относящийся к желудочно-кишечному тракту.

3.2 Штатная эксплуатация (normal use): Эксплуатация, включая рутинный осмотр и регулировки любым пользователем, а также ожидание в соответствии с инструкциями по применению/

Примечания

1 Штатную эксплуатацию не следует путать с предполагаемым использованием. Хотя оба включают в себя концепцию эксплуатации, как задумано производителем, предполагаемое использование фокусируется на медицинском применении, а штатная эксплуатация включает в себя не только медицинское применение, но и техническое обслуживание, ремонт, транспортировку и т. д.

2 Взято из IEC 60601-1:2005+A1:2012, 3.71.

3.3 Оценка (rated):  <Значение> термин, относящий ся к значению, присвоенному производителем для заданных условий эксплуатации.

Примечание – Взято из IEC 60601-1:2005, 3.97.

3.4 Пользователь (user): Лицо, взаимодействующее с (т.е. управляющее) медицинским устройством

Примечания

1 Это включает в себя уборщиков, технический персонал и установщиков и т.д.

2 Пациенты или другие неспециалисты могут быть пользователями.

3 Взято из IEC 62366-1:2015, 3.24.

3.5 Профиль пользователя (user profile): Краткое изложение умственных, физических и демографических характеристик целевой группы пользователей, а также любые особые характеристики, такие как профессиональные навыки.

Примечание – Взято из IEC 62366-1:2015, 3.29.

- Общие требования

Общие требования к энтеральному применению

Соединители малого диаметра медицинских устройств или аксессуаров, предназначенные для использования в энтеральных приложениях и изготовленные в соответствии с настоящим стандартом, соответствуют ISO 80369-1, если не указано иное в настоящем стандарте.

Уплотнительная поверхность женского E1 соединителя может касаться резьбовых поверхностей женского N2 соединителя, как указано в ISO 80369-6 в условиях LMC при оценке испытаний на несовместимость, описанных в приложении B в ISO 80369-1:2010. Дополнительная информация приведена в G.2.

Из-за того, что следующие соединители указаны ненадлежащим образом, соединители малого диаметра для использования в энтеральных приложениях не должны, но могут соединяться со следующими:

- конусы и гнезда ISO 5356-1:2004, ISO 5356-1:2015, ISO 5356-2:2006 и                 ISO 5356-2:2012;

- датчик температуры и сопряженные порты, изготовленные в соответствии с ISO 8185:2007, приложение DD;

- ниппель EN 13544-2:2002 и EN 13544-2:2002+A1:2009.

Эталонные соединители для оценки характеристик несовместимости описаны в приложении C.

Если в конструкции соединителя малого диаметра настоящего стандарта полагаются на размеры, характеристики медицинского устройства или аксессуара для обеспечения характеристик несовместимости, то характеристики несовместимости должны быть проверены.

Проверку совместимости можно выполнить, применивиспытание, описанные в              ISO 80369-1:2010, 5.1 и ISO 80369-1:2010, приложение B. Совместимость может быть показана путем применения системы автоматизированного проектирования (CAD) анализа размеров всех малых соединителей серии ISO 80369 и соединителя малого диаметра, который испытывается, в сочетании с физическими испытаниями малого соединителя в соответствии с приложением B, если CAD анализ не показывает несовместимые характеристики. При необходимости соединитель малого диаметра может быть установлен на медицинском устройстве или аксессуаре для демонстрации соответствия требованиям испытаний на несовместимые характеристики, описанным в приложении B ISO 80369-1:2010.

Примечания

1 Медицинские изделия, в которых используются разъемы малого диаметра согласно настоящего стандарта, которые не зависят от размеров или характеристик медицинского изделия или аксессуара для обеспечения невзаимосоединяемых характеристик, считаются соответствующими требованиям к испытаниям невзаимосоединяемых характеристик настоящего стандарта.

2 Обзор медицинских устройств и их свойств с соединениями приведен в приложении D

3 Обзор требований к использованию энтеральных соединителей малого диаметра приведен в приложении E

4 Обзор критериев и требований к энтеральным соединителям малого диаметра приведен в приложении F.

5 Обзор критериев и конструкции энтеральных соединителеймалого диаметра в соответствии с                ISO 80369-1:2010, раздел 7, содержится в приложении G.

Материал изготовления энтеральных соединителей малого размера

В дополнении к требованиям раздела 4 ISO 80369-1:2010 энтеральные соединители малого диаметра должны быть изготовлены из материалов с номинальным модулем упругости при изгибе или растяжении более 700 МПа.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ASTM D638-10 или                ASTM D790-10

Типовые испытания

Соответствие требованиям настоящего стандарта должно быть определено типовыми испытаниями.

- Требования к размерам энтеральных соединителей малого диаметра

Энтеральные соединители малого диаметра должны соответствовать соответствующим размерам и допущениям, приведенным на:

- рисунке B.1 и таблице B.1 для мужского соединителя E1;

- рисунке B.2 и таблице B.2 для женского соединителя E1.

Соответствие проверяется путем проверки размеров и допущений, указанных в приложении B, в зависимости от типа соединителя.

- Требования к производительности

Утечка жидкости

6.1.1 Требование к утечке жидкости.

Энтеральные соединители малого диаметра должны быть оценены на предмет утечки с использованием испытания на утечку с помощью падения давления или под положительным давлением.

6.1.2 Утечка из-за падения давления

Энтеральные соединители малого диаметра, которые испытали на предмет утечки жидкости при падения давления, не должны протекать более чем на 0,005 Па·м3/с, когда они подвергаются давлению от 300 до 330 кПа в течение периода от 15 до 20 с с использованием воздуха в качестве среды. Производители могут использовать более высокое прилагаемое давление.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ISO 80369-20:2015, приложение B, при использовании справочного соединителя для утечки, указанного в приложении C.

6.1.3 Утечка жидкости под положительным давлением

Энтеральные соединители малого диаметра, которые испытали на предмет утечки жидкости под положительным давлением, не должны показывать никаких признаков утечки, достаточных для образования падающей капли воды, в течение периода от 30 до 35 с при приложенном давлении от 300 до 330 кПа. Производители могут использовать более высокое прилагаемое давление или более длительный период оказания давления.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ISO 80369-20:2015, приложение C, при использовании справочного соединителя для утечки, указанного в приложении C.

Образование трещин под действием нагрузки

Энтеральные соединители малого диаметра должны быть оценены на предмет образования трещин под действием нагрузки и должны соответствовать требованиям 6.1.1 после воздействия нагрузки в соответствии с ISO 80369-20:2015, приложение E.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ISO 80369-20:2015, приложение E, при использовании эталонного соединителя при испытании, указанного в приложении C.

Сопротивление разделению от осевой нагрузки

Энтеральные соединители малого диаметра должны быть оценены на предмет сопротивления разделению от осевой нагрузки и не должны отделяться от эталонного соединителя в течение периода от 10 до 15 с при воздействии силы разделения от 32 до             35 Н. Производители могут использовать более высокую осевую силу разделения или более длительный период удержания.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ISO 80369-20:2015, приложение F, при использовании стандартного соединителя для сопротивления разделению от осевой нагрузки, указанного в приложении C.

Сопротивление от отвинчивания

Энтеральные соединители малого диаметра должны быть оценены на предмет сопротивления от отвинчивания и не должны отделяться от стандартного соединителя в течение периода от 10 до 15 с при воздействии момента силы отвинчивания от 0,0198 до 0,0200 Н·м.

Производители могут использовать более высокий момент отвинчивания или более длительный период удержания.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ISO 80369-20:2015, приложение G, при использовании стандартного соединителя для сопротивления разделению от отвинчивания, указанного в приложении C.

Сопротивление к отсоединению

Энтеральные соединители малого диаметра должны быть оценены на предмет сопротивления к отсоединению и не должны прокручиваться в резьбе стандартного соединителя под действием момента силы от 0,15 до 0,17 Н·м в течение периода от 5 до    10 с. Производители могут использовать большее значение момента силы или более длительный период удержания.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ISO 80369-20:2015, приложение H, при использовании стандартного соединителя для сопротивления к отсоединению, указанного в приложении C.

Отсоединение путем отвинчивания

Энтеральные соединители малого диаметра должны быть оценены на предмет отсоединения путем отвинчивания. Энтеральные соединители малого диаметра должны отсоединяться от стандартного соединителя с моментом силы отвинчивания не более     0,35 Н·м.

Соответствие проверяется путем применения испытаний ISO 80369-20:2015, приложение I, при использовании стандартного соединителя для отсоединения путем отвинчивания, указанного в приложении C.

Приложение А

(информационное)

Обоснование и руководство

А.1 Общее наставление

А.1.1 Предисловие

Настоящее приложение содержит обоснование некоторых требований настоящего стандарта и предназначено для тех, кто знаком с объектом настоящего стандарта, но не участвовал в его разработке. Понимание обоснования требований считается необходимым для их правильного использования. По мере изменения клинической практики и технологий считается, что обоснование будет способствовать любой ревизии настоящего стандарта, вызванной этими изменениями.

А.1.2 Выбор соединителя

Считается, что системы соединителей с малым диаметром не могут быть спроектированы так, чтобы преодолеть все шансы на неправильное подключение или устранить преднамеренное неправильное использование. Однако можно предпринять ряд шагов, которые улучшат текущую ситуацию и приведут к большей безопасности пациентов.

Соединитель пациента должен быть таким, который не предназначен для соединения с соединителями в зоне ухода за пациентом. Следует проявлять осторожность, чтобы убедиться, что испытание на неправильное подключение и связанный с ним анализ рисков выполняется для обеспечения безопасности и эффективности системы.

А.1.3 Цветовое кодирование

Относительно настоящего стандарта не считается целесообразным указывать цвет, поскольку настоящий стандарт распространяется на соединители, а не на медицинского устроиства. Указанные соединители физически не могут быть вставлены в неэнтеральный разъем, и обозначение цвета считается недостаточным для сигнализации и неэффективным для предотвращения неправильного подключения. Другие устройства, такие как внутрисосудистые медицинские устройства и катетеры для аспирации, могут использовать цвет, и эти цвета не стандартизированы для разных приложений и стран. Идентификация энтерального соеднитиеля с любым конкретным цветом (например, фиолетовым, оранжевым, желтым) может привести к дополнительным случаям неправильного подключения медицинских устройств.

А.2 Обоснование конкретных статей и подпунктов

Статьи и подпункты в этом приложении были пронумерованы в соответствии с нумерацией статей и подпунктов настоящего стндарта, к которым они относятся. Поэтому нумерация не последовательная.

Раздел 1 Область применения

В 2000 году Рабочая группа Европейской организации по стандартизации (CEN) предложила стратегию по снижению числа случаев случайного неправильного подключения линий терапии пациентов с помощью серии несовместимых соединителей, различающихся по конструкции, для использования в различных медицинских целях [12]. Стратегия резервирует использование соединителей Luer в медицинских устройствах, используемых для доступа к сосудистой системе или для гиподермических шприцов, чтобы они могли выполнять свои функции.

Исключение медицинских изделий, предназначенных только для гастральных аспираторов:

Комитет решил, что медицинские устройства и аксессуары, предназначенные только для гастральной аспирации, будут исключены из сферы действия настоящего стандарта.

Для многих желудочно-кишечные аспираторов требуются внутренний диаметер более 8,5 мм, что превышает максимальный внутренний диаметр для соединителя малого диаметра, поэтому они не входят в ISO 80369-1.

Исключение медицинских устройств для орального использования:

Комитет постановил, что подача жидкостей перорально в желудочно-кишечный тракт будет исключена из сферы действия настоящего стандарта. Подача жидкостей перорально не требует соединения, как определено в настоящем стандарте; поэтому она считается вне сферы действия настоящего стандарта.

Соединители, указанные в настоящем стандарте, предназначены для использования в качестве системы соединения (т.е. мужской соединитель соединяется с женским соединителем). Если соединитель, который не предназначен для использования исключительно в данной системе соединения, включается в медицинское устройство для энтерального введения или аксессуар, то производитель медицинского устройства должен оценить и контролировать связанные с ним риски соответственно.

Ориентация соединения:

Настоящий стандарт не определяет ориентацию соединителей E1, позволяя каждой юрисдикции назначить направление потока, которое они считают наиболее подходящим, поскольку соединители, указанные в настоящем стандарте, были спроектированы с несовместимыми характеристиками, предотвращающими неправильное подключение с любыми другими мужскими и женскими соединителями серии ISO 80369. Отдельные юрисдикции или производители должны учитывать потенциальные риски, связанные с ориентацией, такие как загрязнение и удобство очистки перед внедрением.

Исследования пользователей для предотвращения неправильного подключения проводились на соединителе E1 с определённой ориентацией, в которой вживленное медицинское устройство для энтерального введения использовало мужской соединитель а подключаемые медицинские устройства (шприц, наборы для кормления и т. д.) использовали дизайн женского соединителя. Анализ неправильного подключения с использованием моделирования CAD и связанные с ним анализы рисков были проведены для выявления риска неправильного подключения независимо от ориентации.

Подпопуляции в энтеральной клинической практике:

Высказывались опасения по поводу возможных рисков неправильной доставки доз лекарств в определенных клинических практиках среди групп высокого риска (например, у новорожденных), если используется система обратного подключения (женский-мужской). Такая ориентация может привести к непроизвольному смещению жидкости, изначально содержащейся в женском соединителе малого диаметра. Это смещение происходит, когда жидкость набирается в шприц без использования адаптера или аксессуара для забора жидкости, а затем вводится через соединение, которое устанавливается на назогастральную трубку. Лабораторные испытания показали, что большая часть жидкости смещается в мужской соединитель малого диаметра и медицинское устройство, расположенное за ним.

Лабораторные испытания также показали, что пара соединителей средней точности E1 в ориентации женский-мужской смещает в среднем 0,148 см3 (минимум 0,089 см3 и максимум 0,179 см3 при n = 32) жидкости. Для сравнения, обратный Luer-соединитель   (EN 1615), испытанный в аналогичных условиях, смещает в среднем 0,103 мл (минимум 0,074 см3 и максимум 0,122 см3 при n = 64). На сегодняшний день риски, связанные с точностью дозирования в медицинских устройствах, предназначенных для использования с обратной ориентацией, не были полностью оценены, и поэтому нет доказанной необходимости явно исключать какие- либо подпопуляции в энтеральной клинической практике. Поэтому рекомендуется использовать соединитель E1 малого диаметра для всех пациентов для снижения риска неправильного подключения. Производители, встраивающие соединитель E1 малого диаметра в медицинские устройства, предназначенные для использования с группами высокого риска (например, с новорожденными), должны оценить любой риск, связанный с этим потенциальным смещением, и, если объективные данные указывают на то, что такой потенциальный риск существует, должны уведомить пользователя о возможности смещения жидкости.

Жидкость, которая может быть доставлена в мужской соединитель E1 из-за вставки конуса мужского соединителя в женский соединитель, заполненный жидкостью, является объемом, превышающим дозу (объем смещенной жидкости, доставляемыйсверх аданнойдозы). При необходимости высокоточной доставки дозы с использованием соединения E1 в ориентации женский-мужской рекомендуется использовать адаптеры для забора жидкости (например, трубочку для забора жидкости). Предварительные данные свидетельствуют о том, что при правильном использовании адаптера для забора жидкости объем вводимой жидкости (количество передозировки) составляет 0,003 см3.

Производители устройств, в которых используется соединитель СТ РК ISO 80369-3, должны провести валидационные исследования, чтобы гарантировать, что точность дозы соответствует требованиям устройства.

Объем перемещенной дозы не следует путать с объемом между женским портом и поверхностью мужского конуса после подключения, который часто называют мертвым пространством.

Производители и ответственные организации должны сообщать о своем опыте использования соединителей малого диаметра, указанных внастоящем стандарте, в секретариат ISO/TC 210, чтобы могли учесть данный отзыв при пересмотре соответствующей части серии ISO 80369.

Таблица B1 – Размеры мужского соединителя малого диаметра типа E1

Конструкция соединителей для энтерального питания включает в себя характеристики, которые могут быть не сразу очевидны. Многие из этих причин влияют либо на несовместимые характеристики, либо на требования к производительности этих соединителей.

c Выступ кончика соединителя из воротника вала

Данная характеристика обеспечивает визуальный сигнал для пользователя, облегчающий выравнивание во время сборки. Допускается поворотная, внутренняя резьбовая установка для блокировки, но размер c должен быть сохранен.

e Длина конуса соединителя (от Ød до Øg)

Длина конуса указана для определения угла конуса с переходом к меньшему углу. Длина конуса определяет минимальную длину, необходимую для герметизации. Угол за конусом может быть до 0,5° (1° угол наклона), или площадь за конусом может быть меньше конца конуса (Øg) по усмотрению производителя.

Øg Наружный диаметр большего конца конуса соединителя на расстоянии е от кончика (узкого конца) конуса соединителя

Максимальный размер насадки ограничен, чтобы обеспечить несовместимые характеристики с внутренним диаметром конуса соединителя 8,5 мм, как определено в ISO 5356-1.

s3 Длина насадки от конца воротника вала.

Максимальная длина резьбы не указана, но она должна обеспечивать зазор и поддержку для резьбы женского энтерального соединителя, когда оба соединителя находятся в состоянии (LMC).

x3 Хордовая длина номинального диаметра резьбы (Øj) в начале резьбы

Данная характеристика выполняет две функции. Минимальный размер обеспечивает две кромки на Øj, чтобы обеспечить несовместимые характеристики для других соединителей малого диаметра, как это определено в оценке неправильного соединения. Максимальный размер создает тупую резьбу и был включен для уменьшения вероятности непреднамеренного перекрестного завинчивания при соединении мужских и женских соединителей E1 во время неосевого ввода.

Øw Диаметр наименьшего цилиндра, который охватывает внешние поверхности внешних элементов на открытом конце воротника вала

Размеры, указанные для диаметра наименьшего цилиндра, который охватывает внешние поверхности внешних элементов на открытом конце воротника вала (Øw), показали, что они обладают несовместимыми характеристиками. Производители могут отступать от этих размеров (Øw для глубины s3), но тогда медицинское устройство, в которое встроен энтеральный соединитель, должно демонстрировать несовместимые характеристики с использованием ISO 80369-1:2010, приложение B, чтобы гарантировать, что неправильное соединение невозможно.

Когда мужской соединитель используется в качестве источника потока (например, на наборе для инфузии, шприце или другом подобном медицинском устройстве), требуется воротник вала, крылья или другой элемент с минимальным диаметром Øw для предотвращения неправильного соединения с неспецифицированным внутренним диаметром большинства 15-мм соединителей , как определено в ISO 5356-1.

Если мужской соединитель не используется в качестве источника потока (например, на медицинском устройстве для доступа к пациенту), то воротник вала или крылья с размерами, указанными для диаметра Øw, показали, что они обладают несовместимыми характеристиками.

z3 Угол торца в начале резьбы

Данная характеристика была включена для уменьшения вероятности непреднамеренного перекрестного завинчивания при соединении мужских и женских соединителей E1 во время неосевого ввода.

Таблица В.2 – Характеристики женского соединителя малого диаметра типа Е1

Конструкция соединителей для энтерального питания включает в себя характеристики, которые могут быть не сразу очевидны. Многие из этих причин влияют либо на несовместимые характеристики, либо на требования к производительности этих соединителей.

R3 Длина зазора для воротника вала и резьбы соединителя, и

ØW Диаметр наименьшего цилиндра, который охватывает внешние поверхности внешних элементов на R3

Когда женский соединитель используется в качестве источника потока (например, на наборе для инфузии, шприце или другом подобном медицинском устройстве), требуется кольцо, крылья или другой элемент, расположенный за резьбой с минимальным диаметром ØW, расположенным в пределах диапазона размера R3 для предотвращения неправильного соединения с неспецифицированным внутренним диаметром большинства 15-мм соединителей , как определено в ISO 5356-1.

Когда женский соединитель не используется в качестве источника потока (например, на медицинском устройстве для доступа к пациенту), кольцо, крылья или другой элемент не требуются в соответствии с этим разделом ISO 80369. Кольцо или крылья за резьбой остаются на усмотрение производителя и разрешены в соответствии с этим разделом               ISO 80369 быть функцией медицинского устройства.

Производители могут отступать от этих размеров (R3 и ØW), но тогда медицинское устройство, в которое встроен соединитель малого диаметра для энтерального питания, должно демонстрировать несовместимые характеристики с использованием                               ISO 80369-1:2010, приложение B, чтобы гарантировать, что неправильное соединение невозможно.

X3 Хордовая длина номинального диаметра резьбы (ØH) в начале резьбы

Данная характеристика выполняет две функции. Минимальный размер обеспечивает две кромки на ØH для обеспечения несовместимых характеристик для других соединителей малого диаметра, как это определено в оценке неправильного соединения. Максимальный размер создает тупую резьбу и был включен для уменьшения вероятности непреднамеренного перекрестного завинчивания при соединении мужских и женских E1-соединителей во время неосевого ввода

Y Хордовая длина на конце резьбы в плоскости, перпендикулярной оси соединителя

Данная характеристика может быть реализована многими способами, например, как показано на рисунке, резьба с ушком или полная резьба, продолжающаяся до какой -либо другой характеристики. Это остается на усмотрение производителя, если только окончательный дизай н соответствует требованиям к производительности, изложенным в разделе 6

Z3 Угол торца в начале резьбы

Данная характеристика была включена для уменьшения вероятности непреднамеренного перекрестного завинчивания при соединении мужских и женских E1-соединителей во время неосевого ввода

Приложение В

(обязательное)

Энтеральные соединители малого диаметра

Примечания

1 Таблица B.1 содержит размеры для рисунка B.1.

2 Размеры a3 и r3 начинаются с Øf.

Рисунок B.1 – Мужской соединитель малого диаметра E1

На рисунке B.1 мужской энтеральный соединитель малого диаметра может использовать вращающийся воротник. Требования к размеру c должны быть соблюдены.

Таблица B.1 – Размеры мужского соединителя малого диаметра E1

Размеры в миллиметрах,

если не указано иное

| Мужской соединитель малого диаметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Определение | Размер |  |  |
|  |  | Минимальный | Номинальный | Максимальный |
| (a) | Угол сужения (номинальный угол сужения 6 %) (градусы, по справочнику) | – | (3,44°) | – |
| * c | Выступ кончика соединителя из хомута | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| Ød | Наружный диаметр на кончике охватываемого конуса | 5,36 | 5,41 | 5,46 |
| * ea | Длина охватываемого конуса (Ød до Øg) | 3,72 | 3,82 | 3,92 |
| Øfg | Внутренний диаметр на кончике охватываемого конуса. | 0,0 | 2,90 | 2,95 |
| * ga | Наружный диаметр большего конца охватываемого конуса от кончика (малого конца) охватываемого конусаab | 5,59 | 5,64 | 5,69 |
| Øh | Основной внутренний диаметр резьбы (диаметр у основания резьбы) | 10,13 | 10,23 | 10,33 |
| Øj | Малый внутренний диаметр резьбы (диаметр на гребне резьбы) | 8,55 | 8,65 | 8,75 |
| (L) | Продолжительность зацепления (справочная) (см. рисунок В.3) | (3,00) | (4,67) | (6,33) |
| m3 | Ширина канавки для резьбы у основания (симметрично n3) | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
| n3 | Ширина канавки для резьбы на гребне (симметрично m3) | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
| p | Шаг резьбы с двойным началом, правая резьба (контрольный шаг 5 мм) | 2,45 | 2,50 | 2,55 |
| *s3a | Длина насадки от конца ключицы | 6,82 | – | – |
| t3 | Угол отклонения насадки от торца манжеты (в градусах) | 40° | 45° | 50° |
| *wс | Диаметр наименьшего цилиндра, охватывающего наружные поверхности внешних элементов манжеты | 13,30 | – | – |
| *Øwe | Диаметр наименьшего цилиндра, охватывающего наружные поверхности внешних элементов воротника | 12,00 | 12,20 | – |

Окончание таблицы B.1

| Мужской соединитель малого диаметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Определение | Размер |  |  |
|  |  | Минимальный | Номинальный | Максимальный |
| *x3 | Длина хорды малого диаметра резьбы (Øj) в начале резьбы | 0,25 | 0,50 | 1,50 |
| *z3 | Торцевой угол в начале резьбы (в градусах) | – | – | 40° |
| a3g | Угол наклона внутреннего просвета (начиная с Øf) | – | – | – |
| r3g | Глубина внутреннего просвета (начиная с Øf) | – | – | – |
| ______________ a Область мужского конуса между размерами e и s3, определяемая Øg, может иметь вытяжку в направлении вытягивания не более 1,0° (0,5°/сторона). b Этот размер требуется для обеспечения зазора для внутреннего диаметра на открытом конце женского конуса (Ød) и поверхности женского соединителя. Максимальная длина профиля резьбы не указана, но должна обеспечивать зазор для резьбы мужского соединителя. Геометрия, определяемая Ød, заподлицо с лицевой поверхностью воротника. c Данный размер требуется только в тех случаях, когда мужской соединитель является источником потока жидкости. d Минимальное значение w должно поддерживаться в течение 1,00 мм, а максимальное значение должно поддерживаться в течение e. Этот размер может быть достигнут либо соединителем, либо медицинским устроис̆твом, которое его в себе содержит. Альтернативно, несовместимые характеристики могут быть продемонстрированы с использованием ISO 80369-1:2010, приложение B. e Данный размер требуется только в тех случаях, когда мужской соединитель не является источником потока жидкости. f Могут быть использованы другие геометрии, которые начинаются и заканчиваются в пределах указанных пределов угловой линии. g Для сопряжения с некоторыми готовыми устройствами может потребоваться минимальный диаметр 2,85 для Øf, максимальный угол 2° для a3 и минимальная глубина 8,00 для r3. |  |  |  |  |

Примечание – Таблица B.2 содержит размеры для рисунка B.2.

Рисунок B.2 – Женский соединитель малого диаметра E1

На рисунке B.2 длина профиля резьбы не указана, но должна обеспечивать зазор для резьбы на мужском соединителе.

Таблица B.2 – Женский соединитель малого диаметра

Размеры в миллиметрах,

если не указано иное

| Женский соединитель малого диаметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Определение | Размер |  |  |
|  |  | Минимальный | Номинальный | Максимальный |
| A | Угол конусности (номинальная конусность 6 %) (градусы, по справочнику) | — | (3,44°) | — |
| C | Проекция внутренней конусности от начала резьбы | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| ØD | Внутренний диаметр открытого конца внутренней конусности | 5,64 | 5,69 | 5,74 |
| E | Глубина внутренней конусности | 7,04 | 7,14 | 7,24 |
| ØF3 | Внешний диаметр на кончике конуса | 6,80 | 6,90 | 7,00 |
| ØG | Внутренний диаметр меньшего конца конуса на уровне E от отверстия (большого конца) | 5,21 | 5,26 | 5,31 |
| ØH | Больший наружный диаметр резьбы (диаметр на вершине резьбы)) | 9,83 | 9,93 | 10,03 |
| ØJ | Малый наружный диаметр резьбы (диаметр у основания резьбы) | 8,00 | 8,10 | 8,20 |
| (L) | Длина зацепления (по справочнику) (см. рисунок B.3) | (3,00) | (4,67) | (6,33) |
| M | Ширина профиля резьбы на вершине (симметрично N) | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| N | Ширина профиля резьбы у основания (симметрично M) | 1,65 | 1,75 | 1,85 |
| P (не показано) | Шаг двой ной заходной резьбы, правая (стандартный шаг 5 мм) | 2,45 | 2,50 | 2,55 |
| * R3 | Длина зазора для втулки и резьбы разъема с наружной резьбой a | 6,90 | 7,00 b | 11,00 b |
| T3 | Угол на конце внутренней конусности (градусы) | 40° | 45° | 50° |
| ØU | Внутренний диаметр жидкостного просвета соединителя | — | 2,90 | 2,95 |
| ØWb | Диаметр наименьшего цилиндра, охватывающего внешние поверхности внешних элементов при R3c | 13,30 | — | — |
| * X3 | Длина хорды большого диаметра резьбы (ØH) в начале резьбы | 0,25 | 0,50 | 1,50 |
| * Y | Длина хорды на конце резьбы в плоскости, перпендикулярной оси соединителя d | 6,00 | — | — |

Окончание таблицы B.2

| Женский соединитель малого диаметра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Определение | Размер |  |  |
|  |  | Минимальный | Номинальный | Максимальный |
| * Z3 | Угол торца в начале резьбы (градусы)e | — | — | 40° |
| ________________ a Длина резьбы не указана, но должна обеспечивать зазор для резьбы мужского соединителя. b Данный размер требуется только в том случае, если женский соединитель является источником потока жидкости. c Данный размер может быть достигнут либо соединителем, либо медицинским устройством, которое его использует. Альтернативой̆ является демонстрация характеристик несовместимости с использованием ISO 80369-1:2010, Приложение B. d Данное определение позволяет использовать полную резьбу. e Могут быть использованы другие геометрии, которые начинаются и заканчиваются в пределах указанной угловой линии. |  |  |  |  |

Примечание – Таблица B.1 и таблица B.2 содержат размеры для рисунка B.3.

Рисунок В.3 – Соединение или сборка Е1

Приложение С

(обязательное)

Стандартные соединители

С.1 Общие требования к стандартные соединителям

Стандартные соединители должны быть изготовлены из коррозионно-стойких жестких материалов с шероховатостью поверхности Ra не более 0,8 мкм на критических поверхностях.

С.2 Стандартные соединители

Размеры в миллиметрах, если не указано иное

Условные обозначения:

a 2,50 ± 0,05 шаг резьбы (5,0 шаг резьбы).

b Требуется фитинг для испытания на герметичность

с Длина конуса

Рисунок C.1 – Женский стандартный соединитель для испытаний мужского энтерального соединителя на герметичность, отсоединение путем отвинчивания, отсоединение от отвинчивания, образование трещин от нагрузкии характеристики несовместимости

Размеры в миллиметрах, если не указано иное

Условные обозначения:

a 2,50 ± 0,05 шаг резьбы (5,0 шаг резьбы).

b Длина конуса

Рисунок C.2 – Женский стандартный соединитель для испытаний мужского энтерального соединителя на отсоединение от осевой нагрузки, сопротивление к отсоединению и характеристики несовместимости

Размеры в миллиметрах, если не указано иное

Условные обозначения:

a Требуется фитинг для испытания на герметичность

b Необязательный зазор

с Длина конуса

d Шаг резьбы 5,0

Рисунок C.3 – Мужской стандартный соединитель для испытаний женского энтерального соединителя на герметичность, отсоединение путем отвинчивания, отсоединение от отвинчивания, образование трещин от нагрузки и характеристики несовместимости

Размеры в миллиметрах, если не указано иное

Условные обозначения:

a Необязательный зазор

b Длина конуса

с Шаг резьбы 5,0

Рисунок C.4 – Мужской стандартный соединитель для испытаний женского энтерального соединителя на отсоединение от осевой нагрузки, сопротивление к отсоединению и характеристики несовместимости

Приложение D

(информационное)

Оценка медицинских устройств и их атрибутов для ссоединителей в настоящем приложении

Таблица D.1 содержит примеры медицинских устройств и аксессуаров для энтерального использования. В таблице содержится оценка рабочей группы важных свойств медицинских устройств и аксессуаров в их отношении к предполагаемому соединению. Каждое соединение оценивается в соответствии со следующим индексом подгрупп:

- наборы для энтерального введения, отдаленные соединения;

- соединения наборов для энтерального питания (катетер);

- шприцевые соединения;

- дополнительные соединения;

- соединения наборов для энтерального дренирования.

Таблица D.1 — Примеры медицинских устройств с соединениями в этой области применения и их свойств.

| Компонент, к которому применяется разъем | Ско- рость см3/ч | Давление, кПА | Среда |  | Соединение |  | Функциональность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воз-дух | Жид-кость | Соеди-инение | Разъеди-нение | Блоки-ровка | Разбор-ка | Поло-житель-ное давле-ние | Аспи-рация |
| Набор для энтерального введения | От 0 до 3 000 | 300 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Энтеральное питание (катетер) | От 0 до 3 000 | 300 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Шприцевые соединения | От 0 до 3 000 | 300 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительн ые соединения | От 0 до 3 000 | 300 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Энтеральное дренирование | От 0 до 3 000 | 300 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |

Приложение Е

(информационное)

Обзор требований к эксплуатации для энтеральных соединителей малого диаметра

Е.1 Профиль пользователя

Профиль пользователя – это сводка умственных, физических и демографических характеристик целевой группы пользователей, а также любые особые характеристики, такие как профессиональные навыки.

Пользователи энтеральных соединителей малого диаметра состоят из клинических, лабораторных или неклинических лиц, использующих (например, оперирующих или обрабатывающих) медицинское устройство, включая, но не ограничиваясь, уборщиков, технического персонала и установщиков, пациентов или других неспециалистов.

Ожидается, что пользователи будут использовать медицинские устройства, аксессуары, процессы или услуги в соответствии с характеристиками, инструкциями и информацией , предоставленными производителем.

Пользователи включают в себя следующие лица:

- пациенты, подвергающиеся медицинскому, хирургическому или стоматологическому вмешательству, которые также должны выполнять намеренное действие;

- клинические пользователи, такие как врачи, ассистенты врачей, на всех уровнях,

- медсестры, на всех уровнях

- поставщики услуг по уходу на дому, посетители и посещающие медсестры

- фармацевты и фармацевты-техники,

- диетологи и другие специалисты в области здравоохранения.

Профиль пользователя приведен в таблице E.1.

Таблица Е.1 – Профиль пользователя

|  | Пациенты/Первичные опекуны | Клинические пользователи |
| --- | --- | --- |
| Опыт пользователя | Без опытаa. Пользователи могут иметь инвалидность: нарушение зрения, неспособность манипулировать мелкими соединителями, неспособность читать и понимать письменные инструкции. | Различный уровень опыта пользования |
| Контакт с пациентом | Прямой контакт с пациентом | Прямой или ограниченный контакт с пациентом |
| _______________ a Пациенты должны уметь использовать энтеральные соединители без опыта. |  |  |

Е.2 Сценарии использования

Сценарии использования энтеральных соединителей малого диаметра могут различаться в зависимости от группы пользователей и состоят из множества подприложений соединителей с различными подспециальностями.

Обзор сценариев использования энтерального питания (доставка питательных веществ в ЖКТ) по группам пользователей приведено в таблице E.2.

Таблица Е.2 – Сценарии использования, энтеральное кормление

|  | Сценарии использования | Пациенты/ Первичные опекуны | Клинические пользователи |
| --- | --- | --- | --- |
| Пациенты | Пациенты отделения интенсивной терапии |  | X |
|  | Пациенты педиатрии/младенцы и неонатальные/детские хирургические пациенты | X | X |
|  | Хирургические пациенты |  | X |
| Отделения пользования | Хирургические отделения |  | X |
|  | Амбулаторные врачебные кабинеты или клиники | X | X |
|  | Отдел скорой помощи |  | X |
|  | Радиология |  | X |
|  | Учреждения реабилитации или долгосрочного ухода |  | X |
|  | Дом | X | X |
|  | Школа-летний лагерь | X | X |
|  | Исправительные учреждения | X | X |

Обзор сценариев использования доставки лекарств (смешивание лекарств, заполнение шприцев и резервуаров, введение лекарства в трубку через соединитель) по группам пользователей приведено в таблице E.3.

Таблица Е.3 – Сценарии использования, доставка лекарств

|  | Сценарии использования | Пациенты/ Первичные опекуны | Клинические пользователи |
| --- | --- | --- | --- |
| Пациенты | Пациенты отделения интенсивной терапии |  | X |
|  | Пациенты педиатрии/младенцы и неонатальные/детские хирургические пациенты |  | X |
|  | Взрослые хирургические пациенты в палатах |  | X |

Окончание таблицы Е.3

|  | Сценарии использования | Пациенты/ Первичные опекуны | Клинические пользователи |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделения пользования | Отдел скорой помощи |  | X |
|  | Интервенционная радиология |  | X |
|  | Операционная зона |  | X |
|  | Учреждения реабилитации или долгосрочного ухода |  | X |
|  | Амбулаторные врачебные кабинеты или клиники | X | X |
|  | Дом | X | X |
|  | Школа-летний лагерь | X | X |
|  | Исправительные учреждения | X | X |

Обзор сценариев использования декомпрессии, аспирация ЖКТ (удаление содержимого ЖКТ через отсасывание, аспирацию или пассивное дренирование) по группам пользователей приведено в таблице E.4.

Таблица Е.4 – Сценарии использования, декомпрессии, и аспирации содержимого ЖКТ

|  | Сценарии использования | Пациенты/ Первичные опекуны | Клинические пользователи |
| --- | --- | --- | --- |
| Пациенты | Пациенты отделения интенсивной терапии |  | X |
|  | Пациенты педиатрии/младенцы и неонатальные/детские хирургические пациенты |  | X |
|  | Взрослые хирургические пациенты в палатах |  | X |
| Отделения пользования | Отдел скорой помощи |  | X |
|  | Интервенционная радиология |  | X |
|  | Операционная зона |  | X |
|  | Учреждения реабилитации или долгосрочного ухода |  | X |
|  | Амбулаторные врачебные кабинеты или клиники |  | X |
|  | Дом | X | X |

Обзор сценариев использования доставки контрастного вещества (доставки контрастного материала в ЖКТ) по группам пользователей приведено в таблице E.5.

Таблица Е.5 – Сценарии использования, доставки контрастных веществ

|  | Сценарии использования | Пациенты/ Первичные опекуны | Клинические пользователи |
| --- | --- | --- | --- |
| Пациенты | Пациенты отделения интенсивной терапии |  | X |
|  | Пациенты педиатрии/младенцы и неонатальные/ детские хирургические пациенты |  | X |
|  | Амбулаторные врачебные кабинеты или клиники |  | X |
| Отделения пользования | Отдел скорой помощи |  | X |
|  | Интервенционная радиология |  | X |
|  | Операционная зона |  | X |

Е.3 Условия использования

Е.3.1 Объекты

Объекты, в которых используются назогастральные трубки, включают больницы, операционные, палаты пациентов, дома, палаты интенсивной терапии, медицинские кабинеты или клиники, аптеки, полевые больницы, транспортные системы, инфузионные клиники, учреждения длительного ухода, рентгено-интервенционные клиники, отделения неотложной помощи, учреждения для детей , оздоровительные лагеря и исправительные учреждения.

Е.3.2 Температура использования

- Температура окружающей среды, от минус 40 °C до 60 °C (для использования в полевых условиях в экстренной медицине);

- Температура тела, до 42 °C;

- Лечение гипотермии, 10 °C;

- ЭКМО, 10 °C до 43 °C (для гипо-нормо-гипертермических процедур);

- Диапазон температур от 5 °C до 40 °C при относительной влажности от 25 % до 65 %. Также необходимо учитывать, что в некоторых домах нет кондиционеров, и что медицинские устройства могут оставаться в горячих или холодных средах во время транспортировки в учреждение или к пациенту.

Е.4 Другие свойства

Следующие другие свойства ожидаемы для энтеральных соединителей малого диаметра:

- близость к жидкостям

- использование перчаток;

- близость к другому оборудованию с разъемами, например, к медицинским устройствам для дыхательных путей, дыхательным газам, капельницам, монитору контроля жизненных функций NIBP, урологическим медицинским устройствам;

- продолжительность, срок службы (некоторые трубки с разъемами на конце пациента могут использоваться более 2 лет);

- уровень активности в окружающей среде.

- условия низкой или меняющихся освещенности;

Е.5 Общие требования к пользователям

Для энтеральных соединителей малого диаметра должны быть следующие свойства:

- Соединители должны быть легко соединяться, отключаться и использоваться, даже в перчатках. Соединение не должно требовать больше усилий, чем соединение соединителей Luer (учитывая стареющее население и повышенные физические ограничения). Также следует учитывать количество вращения, необходимого для герметизации соединителя, так как многие пожилые люди не обладают достаточной ловкостью пальцев для использования малых соединителей. Контакт пациента с соединителем должен быть продолжительным, чтобы обеспечить надежную посадку

- Поверхности соединителей должны быть легко очищаемыми (например, по возможности избегать областей, где остатки питательного раствора могут собирать бактерии и другие загрязнения).

- Соединители не должны протекать при нормальном использовании и должны быть достаточно надежными, чтобы предотвратить непреднамеренное отключение.

- Желательно, чтобы медицинские устройства и их соединители были отличительными по виду, ощущению или функции. Тактильное подтверждение соединения важно, поскольку специалисты и неспециалисты часто затягивают коннекторы, а затем, когда отключаются (возможно, с помощью инструмента или зажима Келли), могут повредить конец трубки для кормления. Это особенно важно в условиях слабого освещения и при уходе на дому

- Совместимость материала соединителя с лекарствами также важно.

- Размер отверстия должен быть достаточным для обеспечения достаточного потока питания и легкого прохождения жидкости. Ограничивающими факторами являются внутренний диаметр трубки и соединителя и вязкость растворов. Необходимая скорость потока находится в стадии обсуждения.

- Размер отверстия также должен быть достаточным для обеспечения аспирации содержимого ЖКТ и пассивного дренирования.

- Недоношенные младенцы и больные новорожденные, вероятно, являются наиболее важной педиатрическим звеном пациентов, для которых энтеральное кормление через зонд используется в сочетании с использованием внутривенных, дыхательных устройств и аппарата искусственной вентиляции легких на ежедневной основе. Поэтому соединители для этой группе пациентов имеют первостепенное значение.

- Соединитель должен иметь внешние поверхности, которые являются гладкими, чтобы не повредить нежную кожу и быть маленькими и легкими, чтобы предотвратить синяки и вывихи.

- Очень небольшие объемы (менее 0,1 см3) иногда вводятся и требуют точной дозировки.

- Зондовое кормление почти всегда является молоком (в основном грудное молоко) и иногда вводится с помощью открытой системы со скоростью, модулируемой гравитацией.

- Соединитель должен быть надежно закреплен без риска нарушения. Даже кратковременное прерывание кормления может вызвать гипогликемию.

- Рабочий объем при соединении также имеет значение. У новорожденного ребенка весом 500 г энтеральные лекарства часто назначаются в объемах от 0,1 см3 или даже            0,01 см3.

Примечание – Согласно ISO 7886-1:1993, таблица 1, допуск на номинальную емкость для самой маленькои стандартной шприцы составляет ± (1,5 % от номинальной емкости + 2 % от объема, израсходованного).

- Важно, чтобы тренинг, обучение и информация были предоставлены всем пользователям, а не только минимальное медицинское обучение. Например, пользователи должны быть проинформированы об управлении соединителями и наборами для уменьшения риска загрязнения.

- Желательно, чтобы в данном месте (например, в городе) был только один тип энтерального коннектора, чтобы обеспечить своевременный доступ в экстренных или транспортных ситуациях.

- Рекомендуется, чтобы «устройства» были маркированы или закодированы каким-либо образом (например, символом), чтобы помочь в правильном выборе энтерального оборудования.

Приложение F

(информационное)

Обзор критериев и требований к соединителям малого диаметра для энтерального введения

Таблица F.1 представляет собой краткое изложение критериев проектирования и требований к энтеральному соединителю малого диаметра.

Таблица F.1 – Специфические критерии и требования к проектированию соединителя малого диаметра

|  | Критерий |  |  | Требование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип среды | - Жидкость - Газ - Оба |  | c) | Точная подача жидкости при давлении от 25 мПа·с до 150 мПа·с (от 25 до 150 сП). |
| 2 | Рабочее давление | Максимальное давление Минимальное давление околоатмосфреное? (да/нет) |  | Макс. давление, насос: 200 кПа Рабочее давление: от 0 до 80 кПа. Резервуарное давление 50 кПа, в шприце может отличаться | EN 1615 предусматривает рабочее давление насоса и 50 кПа для соединителей . ISO 594 предусматривает давление от 300 до 330 кПа в течение 30 с. |
| 3 | Диапазон номинального давления Минимальный Максимальный |  |  | от 0 до 300 кПа | ISO 594 предусматривает давление от 300 до 330 кПа в течение 30 с. |
| 4 | Есть ли необходимость в проверке герметичности? | a)Нет b)Да |  | b) | ISO 594-2, 5.2 и 5.3 |
| 5 | Диапазон номинального потока |  | Минимальный Максимальный | Мин: 0,1 см3/ч Макс.: 3 000 см3/ч воды Болюс (поршень): 200 см3/мин воды, макс. 3 000 см3/ч Сила тяжести (0,5 кПа) (без поршня): 3 000 см3/ч | Диапазон: Низкий поток при более высокой вязкости или очень высокий поток с водой |
| 6 | Диапазон диаметров соединителей (сквозное отверстие) |  | Минимальное Максимальное | 2,20 мм 2,95 мм | Путь среды должен быть большим насколько возможно |

Продолжение таблицы F.1

|  | Критерий |  | Требование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Номинальный диапазон Минимальное температуры при использовании Максимальное |  | −40 °C 60 °C |  |
| 8 | Минимальный диапазон Минимальное диаметров соединения или Максимальное сопряжения |  | — | Несовместим с разъемами Luer и другими разъемами с небольшим L-образным отверстием серии ISO 80369. |
| 9 | Общая схема | a) Параллельный , уплотнение с O-кольцом - Параллельный , другое уплотнение - Конический - Другое (указать) | c) или d) |  |
| 10 | Метод кодирования | - Воротник вала - Штекер - Другое (укажите) | нет | Сенсорные функции могут быть рассмотрены для включения. |
| 11 | Быстрый спуск? | - Нет - Да - Одноручное управление - Двуручное управление | a) |  |
| 12 | Положительная блокировка/ разблокировка | - Нет - Да |  | Сенсорные функции могут быть рассмотрены для включения. |
| 13 | Нужно ли визуальное a) Нет подтверждение блокировки? | - Нет - Да | a) |  |
| 14 | Необходимость указать признаки подделки? | - Нет - Да | a) |  |
| 15 | Необходимость использовать шприц? | - Нет - Да | b) | Не включает «только перорально». |
| 16 | Необходимость отсутсвия острых углов? | - Нет - Да | b) | Для безопасности пациентов без острых углов |
| 17 | Минимальная сила отрыва при нормальном использовании Ссылаться на виды испытаний |  | 15 Н | EN 1615 |

Продолжение таблицы F.1

|  | Критерий |  | Требование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Строительные a) Жесткий материал материалы (за i) металл исключением ii) пластик уплотнителей) | - Жесткий материал - металл - пластик - Полужесткий | - ii - >700 МПa |  |
| 19 | Необходимость использования полужесткого материала? | - Нет - Да, для соединения (кроме уплотнителей ) | b) >700 МПа |  |
| 20 | Совместимость с МРТ? | - Нет, с маркировкой - Да, без маркировки - Нет, с маркировкой - Да, без маркировки | d) |  |
| 21 | Сопротивление образованию трещин? | - Нет Да, укажите лимиты | b) |  |
| 22 | Внешне как отличить от Luer соединителя? |  | Форма, текстура материала |  |
| 23 | Маркировка? | - Нет Да | a) |  |
| 24 | Другой метод обозначения предполагаемого использования? | - Нет - Да, указать | a) |  |
| 25 | Необходимость биосовместимости? | - Нет - Да i) Указать вид ткани | b) слизистая оболочка кишечника |  |
| 26 | Многоразовость | - Для нескольких пациентов - Для одного пациента - Одноразовый - Одноразовый (указать метод автовыключения) | b) |  |
| 27 | Необходимость обеззараживания? | - Нет, одноразовый - Да, чистка и дезинфекция Указать метод - Да, чистка и стерилизация Указать метод | b) или c) |  |
| 28 | Как достигнута совместимость c ISO 80369-2? | - Размерная - Другое Указать метод | a) |  |

Окончание таблицы F.1

|  | Критерий |  | Требование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Как достигнута совместимость c ISO 80369-3? | - Размерная - Другое Указать метод | Энтеральный соединитель |  |
| 30 | Как достигнута a) Размерная совместимость c b) Другое ISO 80369-4? | - Размерная - Другое | Не определено |  |
| 31 | Как достигнута совместимость c ISO 80369-5? | - Размерная - Другое Указать метод | a) |  |
| 32 | Как достигнута совместимость c ISO 80369-6 ? | - Размерная - Другое Указать метод | a) | Подключение женских N1 к E1 ведет к негерметичному соединению, см. G.2.4. |
| 33 | Как достигнута совместимость c ISO 80369-7? |  | a) |  |

Приложение G

(информационное)

Обзор оценки дизайна энтеральных соединителей

G.1 Общие положения

Нет известных патентов, связанных с дизайном соединителей, указанных в настоящем стандарте. Соединитель, изображенный в приложении B, использует 6 % конусный уплотнитель с размерами сопрягаемой поверхности, превышающими размеры традиционного соединителя Luer. Данный дизай н также включает другие функции, которые предотвращают образование герметичного соединения между парой соединителей или их неправильное соединение с другими соединителями, определенными в ISO 80369-1.

G.2 Обзор инженерного анализа дизайна

G.2.1 Анализ несовместимости

Была проведена трехмерная компьютерная инженерная (CAD) анализ с использованием вычислительного анализа и 3D твердотельных моделей всех допусков и условий материала (минимального, номинального и максимального) для всех соединителей, представленных серией ISO 80369. Соединители малого диаметра, указанные в настоящем стандарте, по результатам инженерного анализа не могут быть соединены с другими указанными соединителями серии ISO 80369, со следующим исключением. Таблица G.1 суммирует возможные несовместимости.

В техническом отчете будет более подробно описан процесс CAD-инженерного анализа.

Таблица G.1 – Обзор возможных несовместимостей, полученных в результате CAD-анализа

| E1 | Соединитель | Заключение | Справка |
| --- | --- | --- | --- |
| мужской | N1 мужской | Физические испытания по ISO 80369-1:2010, Приложение B, не приводят к соединению. | G.2.2 |
| женсикй | Женский Luer слип | Физические испытания по ISO 80369-1:2010, Приложение B (за исключением использования всех пластиковых частей ), не приводят к соединению. | G.2.3 |
| женский | N1 женский | Физические испытания в соответствии с ISO 80369-6:2015, приложение H, приводят к негерметичному соединению | G.2.4 |
| Примечания 1 N1 из ISO 80369-6. 2 Соединитель Luer слип из ISO 80369-7. |  |  |  |

G.2.2 Соединитель Е1 мужской с соединителем N1 мужским

Испытание было проведено в соответствии с методом испытания ISO 80369-1:2010, приложение В.

Испытание показало, что соединители не могут быть соединены друг с другом.

G.2.2 Соединитель Е1 женский с соединителем Luer слип женским

Испытание было проведено в соответствии с методом испытания ISO 80369-1:2010, приложение B, при замене соединителей (LMC) и материала с наихудшим коэффициентом гибкости (от 700 до 720 МПа) на соединитель женский Luer, как указано в ISO 80369-7, так и на соединитель E1, который оценивался. Комитет считает изменение данного метода испытания умеренным.

Испытание показало, что соединители не могут быть соединены друг с другом.

G.2.3 Соединитель женский Е1 с соединителем женский N1

Инженерный анализ показал, что контактная поверхность соединителя женскиого E1 соприкасается с резьбовыми поверхностями соединителя женского N1 , как указано в                     ISO 80369-6, в условиях LMC, и поэтому соединители не проходят испытания на несовместимость характеристик ISO 80369-1:2010, приложение B.

Испытание было проведено в соответствии с методом испытания ISO 80369-6:2016, приложение H. Более 75% жидкости, предназначенной для прохождения через соединение, вытекло.

Испытание показало, что соединители приемлемы.

Рекомендуется, чтобы производители использовали материал с наибольшим возможным модулем упругости для женского соединителя E1 для дальнейшего контроля рисков.

G.3 Обзор верификации дизайна

Дизай н соединителя был выбран на основе сходства сквозного отверстия с текущими версиями, представленными на рынке, и оценок предположительного потока ньютоновской жидкости через диапазон отверстий по размеру меньше и больше, чем максимальный диаметр 2,95 мм смоделированной конструкции. Исследования потока были проведены с соединителями E1 (мужскими и женскими) в соответствии с требованиями EN 1618:1997, приложение E, с использованием воды, как указано, и коммерческих пищевых смесей . Соединитель E1 обеспечил расход воды более 70 дм3/ч и питательной смеси более 8,5 дм3/ч. Эти расходы соответствуют или превышают требование к расходу 3 дм3/ч в приложении D.

Цель протокола испытаний на производительность заключалась в том, чтобы проверить, может ли использование конструкции соединителя E1 малого диаметра позволить производить соединители E1 в соответствии с требованиями к производительности, определенными в настоящем стандарте, применяя соответствующие методы испытаний , определенные в ISO 80369-20.

Поскольку все испытания являются испытаниями качества (соответствие/несоответствие), размеры выборки могут быть определены из                              ISO 16269-6:2005, приложение F, для односторонних статистических интервалов без распределения. ISO 16269-6:2005, таблица F.1, для 1 – α = 0,95 и P = 0,95, дает требуемый размер выборки 59, который был округлен до 60 для удобства.

Поскольку протокол предназначен для оценки способности производителей производить соединители E1 в соответствии с требованиями к производительности, определенными в настоящем стандарте, применяя соответствующие методы испытаний , определенные в ISO 80369-20, вероятность и уровень доверия являются показателями текущих критериев приема общих энтеральных соединителей.

В соответствии с 4.2 модули растяжения и гибкости материала соединителя должны быть больше 700 МПа. Для проверки того, что конструкция энтеральных соединителей малого диаметра соответствует функциональным требованиям при приемлемом состоянии материала, следующие материалы были использованы для указанных испытаний:

Полипропилен PP1 (напряжение 760 МПа) или PP2 (напряжение 700 МПа) для следующих испытаний:

- утечка жидкости методом испытания на падение давления (см. 6.1.2);

- утечка жидкости методом испытания на утечку жидкости под положительным давлением (см. 6.1.3);

- сопротивление разделению от осевой нагрузки (см. 6.3);

- сопротивление от отвинчивания (см. 6.4);

- сопротивление к отсоединению (см. 6.5).

Стирол-акрилонитрильный кополимер SAN (3800 МПа) для следующих испытаний:

- образование трещин под напряжением (6.2);

- отсоединение путем отвинчивания (6.6).

Заключение:

Результаты испытаний указывают, что конструкция E1 соответствует требованиям к производительности, указанным в разделе 6, используя методы испытаний, определенные в ISO 80369-20.

G.4 Обзор валидации дизайна

G.4.1 Общее

Оценка дизайна для эксплуатации была произведена, указанного в настоящем стандарте, с участием пользователей , представляющих медсестер из палат интенсивной терапии (ICU), медсестер из отделения интенсивной терапии новорожденных (NICU) и сиделок на дому.

В разработке протокола были использованы элементы стандарта пригодности                IEC 62366:2007, включая D.5.13. Для проведения итоговой оценки применимости были смоделированы домашние, ICU и NICU критические условия.

Системы энтеральных соединителей используются в больничных или домашних/ долгосрочных (LTC) условиях. Ожидается, что в многих больничных отделениях, включая ICU, PICU, NICU и дом престарелых, медсестры будут взаимодействовать с этим типом системы энтеральных соединителей несколько раз в день с несколькими пациентами. Группа пользователей на дому состоит из пользователей, которые ежедневно используют соединители дома с одним пациентом. Для итоговой оценки пригодности пользователи LTC были отнесены к категории пользователей на дому, поскольку они взаимодействуют с соединителями в домашней обстановке.

Итоговая оценка эксплуатацииразработана для оценки следующего:

- Пользователи не пытаются подключить соединитель мужской/женский от системы энтеральных коннекторов к другим портам, выходящим из тела манекена.

- Пользователи могут успешно подключить парные соединители мужской /женский системы энтеральных коннекторов, закручивая или ввинчивая их друг в друга.

- Пользователи могут успешно вводить энтеральное питание или лекарства без утечек в месте соединения из-за ошибки участника.

G.4.2 Процедура испытания

Каждое занятие участника начиналось с краткого введения в исследование и обстановку испытания. Модератор задавал фоновые вопросы о роли пользователя и получал дополнительную информацию об опыте с введением энтеральных лекарств/питания.

Порядок задач был уравновешен и случайным образом, поэтому было маловероятно, что несколько участников испытали одинаковую последовательность задач. Этот метод снизил склонность, связанную с последовательностью, в которой задачи переживались участниками.

Участников инструктировали устно заявить, когда они закончили задачу, и им задавали только следующие вопросы об их опыте после завершения задачи. Пользовательские оценки (например, уверенность в администрировании, удобство использования, стабильность соединения и другие субъективные меры) были запрошены для поддержки оценки причины успеха/неудачных попыток соединения, поскольку пользовательские оценки не влияли прямо на общие критерии успеха/неудачи.

G.4.3 Участники испытаний

Было набрано 53 пользователя, чтобы представить репрезентативную выборку потенциальных пользователей систем энтеральных коннекторов в клинических и домашних условиях. Все медсестры имели уже имеющуюся подготовку по энтеральному введению, и все домашние пользователи имели опыт энтерального введения. Участники были разделены на категории в зависимости от среды, в которой они вводили энтеральное питание и лекарства:

- Медсестры ICU (n = 18);

- Медсестры NICU (n = 15);

- Домашние опекуны (n = 20).

Данные группы опекунов представляли собой стратифицированную выборку пользователей в Соединенных Штатах. Предыдущие исследования показали, что медсестры ICU, NICU и домашние опекуны являются разумным представлением всех потенциальных пользователей систем энтеральных коннекторов, включая тех, кто находится за пределами США. Чтобы гарантировать, что испытание отражало практику за пределами США, а также практику в США, в разработке протокола была проведена консультация с членами рабочей группы, ответственной за испытание применимости, которые имели опыт работы в неамериканских средах. Средний возраст участников составлял 43 года и варьировался от 24 до 61 года.

Выполнение участников измерялось по двум направлениям:

- Количественная оценка успешности и неудачи выполнения для каждойиз трех целей:

- Находит сопряженные соединители типа мужской/женский для энтерального введения

- Успех: Участник не пытается подключить насос/шприц к трубкам, кроме энтеральной трубки для кормления (назогастральнойили гастростомы).

- Частичный успех: Неудачи, предотвращенные внимательностью со стороны участника (т.е. участник начинает подключаться к неправильному порту, но исправляет себя до завершения задачи).

- Неудача: Любая попытка сначала соединить несвязанные части соединителя энтерального питания с другими портами.

- Осуществляет надежное соединение, полностью завинчивая сопряженные части типа мужской/женский, чтобы заблокировать соединение

- Успех: Участник полностью завинчивает соединители, чтобы обеспечить надежное соединение между насосом/шприцем и энтеральной трубкой для кормления (назогастральной или гастростомой).

- Частичный успех: Участник сначала не полностью завинчивает соединители, но понимает, что соединение ненадежное, потому что соединители отсоединяются, становятся свободными, или происходит утечка.

- Неудача: Участник не завинчивает соединители, чтобы обеспечить надежное соединение, только нажимает их вместе.

- Вводит энтеральное питание/лекарство

- Успех: Участник вводит все энтеральное лекарство или питание, как указано, без утечек.

- Неудача: Участник не вводит все энтеральное лекарство или питание, как указано, в результате утечек из-за ошибки участника.

- Качественное:

- Обратная связь и комментарии участников на протяжении всего сеанса;

- Наблюдаемые проблемы с удобством использования;

- Причина любых критических сбоев в задачах;

- Рейтинги удобства использования после выполнения задачи

G.4.4 Результаты испытания

Отделение интенсивной терапии (ICU) 100%-ный уровень успеха:

- Находит сопряжённые соединители для энтерального введения;

- Осуществляет надёжное соединение, полностью завинчивая сопряжённые части соединителей, чтобы заблокировать соединение;

- Вводит энтеральное питание/лекарство.

Последствия для дополнительного контроля рисков:

В ICU для соединителя E1 не было критических сбоев или утечек. В настоящее время не требуется дополнительных мер контроля рисков.

Отделение неонатальной интенсивоной терапии (NICU), 100%-ный уровень успеха:

- Находит сопряжённые соединители для энтерального введения;

- Осуществляет надёжное соединение, полностью завинчивая сопряжённые части соединителей, чтобы заблокировать соединение;

- Вводит энтеральное питание/лекарство.

Последствия для дополнительного контроля рисков:

В NICU для соединителя E1 не было критических сбоев или утечек. В настоящее время не требуется дополнительных мер контроля рисков.

Домашние условия, 100%-ный уровень успеха:

- Находит сопряжённые соединители для энтерального введения;

Осуществляет надёжное соединение, полностью завинчивая сопряжённые части соединителей, чтобы заблокировать соединение.

Домашние условия, 95%-ный уровень успеха:

- Вводит энтеральное питание/лекарство.

Энтеральное введение в домашних условиях было успешно завершено для соединителя E1 19 из 20 (95 %) участников. Один участник не смог полностью ввести дозу из-за утечек, потому что Г-трубка не была отжата, чтобы жидкость могла течь в желудок.

Неудачная попытка введения для соединителя E1 в домашней обстановке.                Таблица G.1 суммирует результаты для неудавшегося участника.

Таблица G.2 – Обзор данных провалившегося участника

| Номер участника (P#) | Тип введения | Причина неудачи | Главная причина | Детальное объяснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Лекарство | Участник не отпустил зажим на гастростоме перед началом введения | Сбой был признан артефактом смоделированной среды использования и неопытностью в введении энтеральных лекарств | Участник заявил, что обычно не занимается введением энтеральных лекарств в качестве опекуна. Участник также был обеспокоен тем, что будет беспорядок, если жидкость будет фактически введена в манекен. |

G.4.5 Заключение итогового подтверждающего исследования

Все участники успешно смогли найти парные энтеральные соединители для энтерального введения. Неудачная попытка введения была вызвана ошибкой использования, но не была критичной.

G.5 Обзор оценки дизайна

Комитет рассмотрел оценку дизайна соединителей E1 на основе результатов, представленных в настоящем приложении. ISO 80369-1:2010, раздел 7 содержит требования к соединителю, который должен быть включен в качестве одного из соединителей, указанных в ISO 80369-1:2010, раздел 5. Успешное выполнение требований требует комбинации материала, который является приемлемо жестким, с дизайном, указанным в приложении B.

Вкратце, обзор дизайна заключает, что существует значительный объективный инженерный, технический и симулированный клинический опыт, поддерживающий использование соединителя E1 для предназначенного энтерального применения.

Приложение Н

(информационное)

Примечание к основным принципам

Настоящий стандарт был подготовлен для поддержки основных принципов безопасности и производительности соединителей малого диаметра, предназначенных для использования в энтеральных соединителях для медицинских устрой ств и аксессуаров в соответствии с ISO/TR 16142. Настоящий стандарт предназначен для использования в целях оценки соответствия.

Соответствие настоящего стандарта является одним из способов демонстрации соответствия конкретным основным принципам ISO/TR 16142. Возможны и другие способы. Таблица H.1 сопоставляет статьи и подстатьи настоящего стандарта с основными принципами ISO/TR 16142.

Таблица H.1 – Соответствие между этой частью ISO 80369 и основными принципами

| Основные принципы ISO/TR 16142:2006 | Соответствующие пункты/ подпункты настоящего стандарта | Уточняющие примечания |
| --- | --- | --- |
| A.1 | – | Не применимо |
| A.2 | – | Не применимо |
| A.3 | – | Не применимо |
| A.4 | – | Не применимо |
| A.5 | – | Не применимо |
| A.6 | – | Не применимо |
| A.7.1 | – | Не применимо |
| A.7.2 | – | Не применимо |
| A.7.3 | – | Не применимо |
| A.7.4 | – | Не применимо |
| A.7.5 | Раздел 4, Раздел 5, Раздел 6 | – |
| A.7.6 | Раздел 4, Раздел 5, Раздел 6 | – |
| A.8.1 | – | Не применимо |
| A.8.1.1 | – | Не применимо |
| A.8.1.2 | – | Не применимо |
| A.8.2 | – | Не применимо |
| A.8.3 | – | Не применимо |
| A.8.4 | – | Не применимо |
| A.8.5 | – | Не применимо |
| A.8.6 | – | Не применимо |
| A.9.1 | Раздел 4, Раздел 5, Раздел 6 | – |
| A.9.2 | – | Не применимо |
| A.9.3 | – | Не применимо |
| A.10.1 | – | Не применимо |
| A.10.2 | – | Не применимо |

Окончание таблицы H.1

| Основные принципы ISO/TR 16142:2006 | Соответствующие пункты/ подпункты настоящего стандарта | Уточняющие примечания |
| --- | --- | --- |
| A.10.3 | – | Не применимо |
| A.11.1.1 | – | Не применимо |
| A.11.2.1 | – | Не применимо |
| A.11.2.2 | – | Не применимо |
| A.11.3.1 | – | Не применимо |
| A.11.4.1 | – | Не применимо |
| A.11.5.1 | – | Не применимо |
| A.11.5.2 | – | Не применимо |
| A.11.5.3 | – | Не применимо |
| A.12.1 | – | Не применимо |
| A.12.2 | – | Не применимо |
| A.12.3 | – | Не применимо |
| A.12.4 | – | Не применимо |
| A.12.5 | – | Не применимо |
| A.12.6 | – | Не применимо |
| A.12.7.1 | – | Не применимо |
| A.12.7.2 | – | Не применимо |
| A.12.7.3 | – | Не применимо |
| A.12.7.4 | Раздел 4, Раздел 5, Раздел 6 | – |
| A.12.7.5 | – | Не применимо |
| A.12.8.1 | Раздел 4, Раздел 5, Раздел 6 | – |
| A.12.8.2 | – | Не применимо |
| A.12.8.3 | – | Не применимо |
| A.13.1 | – | Не применимо |
| A.14.1 | – | Не применимо |

Приложение I

(информационное)

Термины и определения – Алфавитный указатель

Примечание – Платформа онлайн-просмотра ISO обеспечивает доступ к терминам и определениям2).

| Термин | Источник |
| --- | --- |
| аксессуар | ISO 80369-1:2010, 3.1 |
| применение | ISO 80369-1:2010, 3.2 |
| дыхательная система | ISO 80369-1:2010, 3.3 |
| соединение | ISO 80369-1:2010, 3.4 |
| соединитель | ISO 80369-1:2010, 3.5 |
| энтеральный | 3.1 |
| вред | ISO 14971:2007, 2.2 |
| целевое исползование | ISO 14971:2007, 2.5 |
| соединитель luer | ISO 80369-7:2015, 3.1 |
| соединитель luer slip | ISO 80369-7:2015, 3.2 |
| производитель | ISO 14971:2007, 2.8 |
| медицинский прибор | ISO 14971:2007, 2.9 |
| не соединяющиеся | ISO 80369-1:2010, 3.6 |
| обычное использование | 3.2 |
| пациент | ISO 80369-1:2010, 3.7 |
| процедура | ISO 14971:2007, 2.12 |
| процесс | ISO 14971:2007, 3.17 |
| расчетный | 3.3 |
| ответственная организация | ISO 80369-1:2010, 3.8 |
| жесткий материал | ISO 80369-1:2010, 3.9 |
| риск | ISO 14971:2007, 2.16 |
| оценка риска | ISO 14971:2007, 2.18 |
| контроль риска | ISO 14971:2007, 2.19 |
| полужесткий материал | ISO 80369-1:2010, 3.10 |
| малого диаметра | ISO 80369-1:2010, 3.11 |
| способ испытания | ISO 80369-20:2015, 3.1 |
| типовое испытание | ISO 80369-20:2015, 3.2 |
| пользователь | 3.4 |
| профиль пользователя | 3.5 |
| подтверждение (подтверждено) | ISO 14971:2007, 2.28 |

Библиография

[1]  ISO 5356-1:20153) Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 1: Cones and sockets (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 1. Диффузоры и муфты).

[2] ISO 5356-2:20124) Anaesthetic and respiratory equipment – Conical connectors – Part 2: Screw- threaded weight-bearing connectors (Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 2. Резьбовые соединители, несущие нагрузку).

[3] ISO 7886-1:1993, Sterile hypodermic syringes for single use – Part 1: Syringes for manual use (Стерильные шприцы для подкожных инъекций для одноразового использования. Часть 1. Шприцы для ручного применения).

[4] ISO 8185:2007, Respiratory tract humidifiers for medical use – Particular requirements for respiratory humidification systems (Увлажнители дыхательных путей медицинского назначения. Частные требования к дыхательным системам увлажнения).

[5] ISO 10241-1, Terminological entries in standards – Part 1: General requirements and examples of presentation (Терминологические статьи в стандартах. Часть 1. Общие требования и примеры представления).

[6] ISO 10241-2, Terminological entries in standards –Part 2: Adoption of standardized terminological entries (Терминологические статьи в стандартах. Часть 2. Принятие стандартизованных терминологических статей).

[7] IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, CSV, Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик).

[8] IEC 62366:2007+AMD1:2014, CSV, Medical devices – Application of usability engineering to medical devices (Изделия медицинские. Применение технологий по пригодности для эксплуатации к медицинским изделиям).

[9] EN 1615:2000, Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors–design and testing (Катетеры для энтерального питания и наборы для энтерального введения одноразового использования и их соединители – проектирование и испытания).

[10] EN 1618:1997, Catheters other than intravascular catheters. Test methods for common properties (Катетеры, кроме внутрисосудистых катетеров. Методы испытаний общих свойств).

[11] EN 13544-2:2002+A1:20095), Respiratory therapy equipment – Part 1: Nebulizing systems and their components (Оборудование для респираторной терапии. Часть 1. Небулайзерные системы и их компоненты).

[12] CEN CR 13825, Luer connectors – A report to CEN CHeF from the CEN forum task group “Luer fittings” (Соединители Luer – отчет для руководителя CEN от целевой группы форума CEN «Фитинги Luer»)

[13] National Patient Safety Agency. Patient Safety Alert 21. Promoting safer measurement and administration of liquid medicines via oral and other enteral routes. 2007. Available at http:// www.npsa.nhs.uk/nrls/alerts-and-directives (Национальное агентство по безопасности пациентов. Предупреждение о безопасности пациентов 21. Содействие более безопасному измерению и введению жидких лекарственных средств пероральным и другими энтеральными путями. 2007. Доступно по адресу http://www.npsa.nhs.uk/nrls/alerts-and-directives).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 14971:2019 Medical devices Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям). | IDT | ГОСТ ISO 14971-2021 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям |
| ISO 80369-1:2018 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 1: General requirements (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 1. Общие требования). | IDT | СТ РК ISO 80369-1* Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 1. Общие требования |
| ISO 80369-7:2021 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 7: Connectors with 6% (Luer) taper for intravascular or hypodermic applications (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений). | IDT | СТ РК ISO 80369-7* Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 7. Соединители для внутрисосудистых или подкожных применений |
| ISO 80369-20:2015 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications – Part 20: Common test methods (Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 20. Общие методы испытаний). | IDT | СТ РК ISO 80369-20* Соединители малого диаметра для жидкостей и газов в здравоохранении. Часть 20. Общие методы испытаний |
| _________ * На стадии разработки. |  |  |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 14971:2019 Medical devices – Application of risk management to medical devices (Медицинские изделия. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям) | ISO 14971:2007 Medical devices – Application of risk management to medical devices (Медицинские изделия. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям) | IDT | СТ РК ISO 14971-2010 Медицинские изделия. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям |

МКС 11.040.10 (IDT)

Ключевые слова: здравоохранение, соединители малого диаметра, энетаральные медицинские устройства, малый диаметр, метод испытания

МКС 11.040.25 (IDT)

Ключевые слова: здравоохранение, соединители малого диаметра, энетаральные медицинские устройства, малый диаметр, метод испытания

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор TOO «NavyCo» |  | Нуртазин А.А |
| --- | --- | --- |
| Эксперт TOO «NavyCo» |  | Ибраева А.А. |

1) Действует только для датированной ссылки.

2) Доступно на https://www.iso.org/obp/ui/#home.

3) Пересмотр ISO 5356-1:2004.

4) Пересмотр ISO 5356-2:2006.

5) Пересмотр EN 13544-2:2002.