Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	3

5	Требования к квалификации операторов	3

6	Требования к условиям измерений	3

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	4

7.3	Реактивы	4

8	Отбор проб	5

9	Фотоколориметрический метод (Метод А – Измерение массовой концентрации кремниевой кислоты по синему комплексу)	5

9.1	Подготовка лабораторной посуды	5

9.2	Приготовление основного и рабочих растворов кремниевой кислоты	6

9.3	Приготовление растворов реактивов	7

9.4	Предварительная подготовка проб	8

9.5	Подготовка прибора	9

9.6	Проверка чистоты реактивов и обессоленной воды	9

9.7	Построение градуировочного графика	11

9.8	Измерения при анализе пробы	13

9.9	Измерения при анализе пробы, содержащей фосфаты (котловые воды)	14

9.10	Обработка результатов	14

10	Фотоколориметрический метод (Метод Б – Измерение массовой концентрации кремниевой кислоты по желтому комплексу)	14

10.1	Построение градуировочного графика	14

10.2	Измерения при анализе пробы	15

10.3	Обработка результатов анализа	15

11	Оформление результатов измерений	16

12	Требования к показателям точности измерений	16

Библиография	18

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации кремниевой кислоты в производственных водах тепловых электростанций в исходной воде, питательной воде и составляющих ее конденсатах, в котловых, циркулирующих в системе охлаждения и теплофикационных водах.

Диапазон измерений кремниевой кислоты фотоколориметрическим методом от 0,004 до 4,0 мг/дм3:

- по синему кремнемолибденовому комплексу в водах, содержащих менее 0,3 мг/дм3 кремниевой кислоты (метод А);

- по жёлтому кремнемолибденовому комплексу в водах, содержащих более                             0,3 мг/дм3 кремниевой кислоты (метод Б).

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

СТ РК 2249–2012 Воды производственные тепловых электростанций Метод отбора проб

СТ РК ГОСТ Р 51592–2003 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 1277–75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

ГОСТ 2156–76 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 3760–79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3765–78 Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия

ГОСТ 4166–76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4212–2016 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461–77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5072–79 Секундомеры механические. Технические условия

ГОСТ 6259–75 Реактивы. Глицерин. Технические условия

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 10484–78 Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 11125–84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14261–77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 14919–83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 22180–76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия

ГОСТ 23932–90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 24147–80 Аммиак водный особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25664–83 Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия

ГОСТ 29169–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

3.1 Фотоколориметрический метод (Метод А – Измерение массовой концентрации кремниевой кислоты по синему комплексу)

Метод применяется для определения кремниевой кислоты в водах, содержащих менее 0,3 мг/дм3 кремниевой кислоты: в питательной и составляющих её конденсатах, в обессоленной воде, в конденсате пара и котловых водах. Метод основан на взаимодействии соединений кремниевой кислоты с молибденово-кислым аммонием с образованием комплексной кремнемолибденовой гетерополикислоты, окрашенной в желтый цвет и восстановлении её до соединения, имеющего синюю окраску. В качестве восстановителей применяют метол-сульфитный раствор или хлористое олово. Интенсивность окраски, пропорциональную массовой концентрации кремниевой кислоты, измеряют при длине волны 750 нм. Интенсивность окраски кремнемолибденовых комплексов ослабевает с повышением температуры, поэтому построение градуировочного графика и определение кремниевой кислоты следует проводить по возможности при одинаковой температуре. Определению кремниевой кислоты мешают фосфаты, также образующие комплексные гетерополимолибденовые кислоты, способные восстанавливаться до окрашенных в синий цвет соединений. Для устранения влияния фосфатов применяют щавелевую кислоту.

# 3.2 Фотоколориметрический метод (Метод Б – Измерение массовой концентрации кремниевой кислоты по жёлтому кремнемолибденовому комплексу)

Метод применяется для определения кремниевой кислоты в водах, содержащих более 0,3 мг/дм3 кремниевой кислоты: в исходной, теплофикационной, охлаждающей, известково-коагулированной, умягчённой натрий-катионированием воде.

Метод основан на взаимодействии соединений кремниевой кислоты с молибденово-кислым аммонием с образованием комплексной кремнемолибденовой гетерополикислоты, окрашенной в желтый цвет. Интенсивность окраски, пропорциональную массовой концентрации кремниевой кислоты, измеряют при длине волны 400 нм.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

5.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

5.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

5.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющий опыт работы в химической лаборатории и изучивший руководство по эксплуатации фотоэлектроколориметра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- фотоэлектроколориметр любого типа, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны от 400 до 750 нм;

- стандартный образец состава раствора ионов кремния с аттестованным значением содержания ионов кремния 1,0 г/дм3 с относительной погрешностью не более 1,0 % при р=0,95. Например, МСО 0130:2000 с содержанием ионов кремния 1,0 мг/см3;

- стандартный образец состава раствора кремния SiO2, с аттестованным значением содержания кремния 1,0 мг/дм3 с относительной погрешностью не более 1,0 % при Р = 0,95;

- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ OIML R 76-1;

- посуда мерная лабораторная стеклянная 2-го класса точности по ГОСТ 1770: колбы наливные вместимостью 50,0, 250, 500 и 1000 см3; колбы конические с пришлифованными пробками и без пробок вместимостью 250 и 500 см3, цилиндры мерные вместимостью 50, 100, 250 и 500 см3 по ГОСТ 25336;

- дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз от 0,01 до 1,00 мм3;

- пипетки мерные лабораторные стеклянные 2-го класса точности вместимостью 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 см3 и пипетки мерные без делений по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29169.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 14919 или других марок;

- муфельная печь типа ПМ-8, или электропечь сопротивления камерная лабораторная, обеспечивающая поддержание заданного температурного режима от 150 °С до 1200 °С с погрешностью ± 25 °С;

- щипцы тигельные;

- шкаф сушильный с регулируемой температурой в пределах от 50 °С до 160 °С;

- баня водяная;

- чашка платиновая вместимостью не менее 50 см3;

- стаканы химические вместимостью от 50 до 1000 см3;

- сосуды полиэтиленовые с полиэтиленовыми крышками вместимостью 300-500 см3;

- воронки стеклянные диаметром от 40 до 150 мм по ГОСТ 23932;

- фарфоровая воронка Бюхнера с перегородкой № 1, 2, 3 по ГОСТ 9147;

- эксикаторы без крана типа 3 по ГОСТ 25336;

- вставка для эксикатора по ГОСТ 9147;

- чашки фарфоровые диаметром 12,0 см по ГОСТ 9147;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01 - 10,0 см3;

- часы песочные на 5 мин или секундомер по ГОСТ 5072.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- набор тестов с порошковым реагентом для определения кремния (для экспресс-метода) (HACH, кат. номер 2459300);

- кислота соляная по ГОСТ 14261 ос.ч. или ГОСТ 3118 х.ч.;

- кислота серная по ГОСТ 14262 ос.ч. или ГОСТ 4204 х.ч.;

- кислота серная стандарт-титр;

- кислота фтористоводородная (плавиковая) по ГОСТ 10484 х.ч.;

- кислота азотная концентрированная по ГОСТ 11125 ос.ч или ГОСТ 4461 х.ч.;

- аммоний молибденово-кислый по ГОСТ 3765 х.ч.;

- олово двухлористое ч.д.а.;

- глицерин по ГОСТ 6259 ч.д.а.;

- метол марки «А» по ГОСТ 25664;

- аммиак водный по ГОСТ 3760 или ГОСТ 24147;

- серебро азотнокислое по ГОСТ 1277 х.ч.;

- натрий двууглекислый по ГОСТ 2156 х.ч.;

- натрий кремнефтористый;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328 х.ч.;

- натрий сернистокислый (сульфит) по ГОСТ 4166 х.ч.;

- кислота щавелевая по ГОСТ 22180 х.ч.;

- вода для лабораторного анализа 1-й степени чистоты с удельной электрической проводимостью не более 0,1 мкСм/см (далее по тексту обессоленная вода);

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Отбор проб

8.1 Отбор проб производится в соответствии с СТ РК 2249 и СТ РК ГОСТ Р 51592.

Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей 40 ºС.

8.2 Пробу следует отбирать в чистую посуду из полимерного материала

8.3 Для переноски сосудов с отобранными пробами применяется специальный ящик с ручкой для удобства переноски.

8.4 Анализ на определение кремниевой кислоты должен быть выполнен не позднее                5 суток при условии хранения проб в холодильнике (СТ РК ГОСТ Р 51592).

- Фотоколориметрический метод (Метод А – Измерение массовой концентрации кремниевой кислоты по синему комплексу)

Подготовка лабораторной посуды

9.1.1 Новую лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники дозаторов, пипетки промывают азотной кислотой и многократно обессоленной водой. Рабочие поверхности кювет промывают в соответствии с РЭ на фотоэлектроколориметр.

9.1.2 Платиновую чашку (или платиновый тигель) очищают концентрированной соляной кислотой; для этого вливают в неё такое количество кислоты, чтобы заполнить чашку или тигель почти до краёв и нагревают на кипящей водяной бане до полного испарения кислоты. После этого вливают подкисленную соляной кислотой обессоленную воду и оставляют на несколько часов. Затем выливают содержимое чашки, ополаскивают обессоленной водой, вливают 10 см3 насыщенного раствора двууглекислого натрия, выпаривают жидкость досуха, прокаливают чашку или тигель с осадком при температуре от 700 °С до 800 °С в течение часа. После этого в остывшую чашку или тигель вливают от 15 до 20 см3 обессоленной воды, нагревают до полного растворения осадка и переносят раствор в мерную колбу вместимостью 50 см3. Далее проводят анализ по 10.8, но добавляют 2 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации с (H2SO4) = 5 моль/дм3.

Чашка или тигель считаются пригодными к работе, если содержание кремнекислоты не превышает значения холостого опыта.

Приготовление основного и рабочих растворов кремниевой кислоты

9.2.1 Основной раствор кремниевой кислоты

Основным раствором является ГСО состава растворов ионов кремния с аттестованным значением массовой концентрации 1,0 мг/см3 (1000 мг/дм3), что в пересчете на SiO2 составляет 2,143 мг/см3.

Рекомендуется использовать инструкцию по применению государственных стандартных образцов.

При отсутствии ГСО раствора ионов кремния возможно приготовление раствора кремниевой кислоты по одному из вариантов:

Вариант А – из кремнекислого натрия (Na2SiО3∙9Н2О):

Навеску кремнекислого натрия около 5,0 г растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм3 в растворе гидроокиси натрия с массовой долей 4 %. Жидкость фильтруют, если она мутная и устанавливают в ней содержание кремнекислоты весовым способом. Для этого отбирают три пробы объёмом 25,0 или 50,0 см3 в три фарфоровые чашки, вливают в них по 10 - 15 см3 концентрированной соляной кислоты и выпаривают на водяной бане досуха. После охлаждения чашек вливают в них ещё по 1 см3 концентрированной соляной кислоты и 25 до 30 см3 горячей обессоленной воды. Выделившуюся кремниевую кислоту отфильтровывают на беззольные фильтры, чашки обмывают горячей обессоленной водой, остатки кремниевой кислоты убирают стеклянными палочками или кусочками бумажного фильтра. Осадки на фильтре промывают горячей обессоленной водой до исчезновения в фильтрате положительной реакции на хлорид-ионы (проба с каплей раствора азотнокислого серебра). Фильтры с осадком помещают во взвешенные, прокаленные фарфоровые тигли, осторожно высушивают, затем озоляют и прокаливают осадки в муфельной печи при температуре не ниже 900 °С до постоянного веса осадка. Содержание кремниевой кислоты (SiO2) г/дм3 в приготовленном основном растворе вычисляют по формуле:

SiO2=a∙1000V                                                          (1)

где а – масса прокаленной кремнекислоты, г;

V – объём раствора, взятый для анализа (50 или 25 см3).

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений, допустимое расхождение между которыми не должно превышать 2 %.

Вариант Б – из кремнефторида натрия (Na2SiF6):

Соль кремнефторида натрия высушивают в течение часа при температуре 105 ºС-             110 ºС в сушильном шкафу.

Точную навеску кремнефторида натрия (Na2SiF6) 3.16 г растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм3 в 500-600 см3 обессоленной воды. Для ускорения растворения можно подогреть жидкость под струёй теплой воды. После полного растворения соли, жидкости дают остыть и доводят объём до метки обессоленной водой. Раствор перемешивают и переливают в полиэтиленовый сосуд, предварительно сполоснув этот сосуд дважды приготовленным раствором. 1,0 см3 раствора содержит 1,0 мг кремниевой кислоты                   (1000 мг/дм3). Проверка концентрации раствора не требуется, если кремнефторид имел квалификацию ч.д.а и был просушен перед взятием навески.

Основной раствор должен храниться в полиэтиленовом сосуде с хорошо завинчивающейся крышкой. Срок хранения – 1 год (ГОСТ 4212).

9.2.2 Рабочий раствор с содержанием SiO2 10,0 мг/дм3 (10 мкг/см3)

9.2.2.1 Из ГСО раствора ионов кремния с массовой концентрацией 1000 мг/дм3: в мерную колбу вместимостью 1000 см3 вводят 4,7 см3 раствора ГСО и доводят объем до метки обессоленной водой, тщательно перемешивают.

9.2.2.2 Из раствора, приготовленного из кремнекислого натрия: в мерную колбу вместимостью 1000 см3 вводят объём, равный 10:(SiO2) см3, (расчетное значение (SiO2) - вариант А). Доводят раствор в колбе до метки обессоленной водой, тщательно перемешивают.

9.2.2.3 Из раствора, приготовленного из кремнефторида натрия (вариант Б): в мерную колбу вместимостью 1000 см3 вводят объем 10,0 см3 основного раствора и доводят объем в колбе до метки обессоленной водой, тщательно перемешивают.

Раствор должен храниться в полиэтиленовом сосуде с хорошо завинчивающейся крышкой. Раствор должен быть свежеприготовленным.

9.2.3. Рабочий раствор с содержанием SiO2 1,0 мг/дм3 (1 мкг/см3)

Готовят разбавлением точно в десять раз рабочего раствора с содержанием кремниевой кислоты 10,0 мг/дм3 (10 мкг/см3): в мерную колбу вместимостью 500 см3 вводят 50,0 см3 рабочего раствора с массовой концентрацией SiO2 10,0 мг/дм3, доводят объем в колбе до метки обессоленной водой, тщательно перемешивают

Раствор пригоден только в день приготовления.

Приготовление растворов реактивов

9.3.1 Растворы для восстановления

Метол с сульфитом натрия: 10 г метола и 80 г сульфита натрия растворяют в 800 см3 обессоленной воды при нагревании примерно до 50 °С. Раствор интенсивно перемешивают, фильтруют в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и доливают до метки обессоленной водой. Хранят в хорошо закрывающемся полиэтиленовом сосуде. Срок хранения реактива                        15 - 20 суток.

Раствор хлористого олова: навеску 2,5 г хлористого олова (SnCl2) помещают в фарфоровую чашку, добавляют 100 см3 глицерина и смесь подогревают на кипящей водяной бане, растирая оловянную соль стеклянной палочкой до полного растворения. Реактив устойчив, сохраняют в стеклянном сосуде емкостью 150 см3.

9.3.2 Раствор щавелевой кислоты с массовой концентрацией 5 %

5,0 г щавелевой кислоты растворяют в 95 см3 обессоленной воды. Раствор устойчив, хранят в хорошо закрывающемся полиэтиленовом сосуде. При появлении хлопьев (биологических образований) готовят свежий раствор, посуду тщательно моют.

9.3.3 Раствор серной кислоты молярной концентрации с (H2SO4)=0,5 моль/дм3

30,0 см3 концентрированной серной кислоты осторожно приливают к 400 см3 обессоленной воды и дают остыть до комнатной температуры. Раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1 дм3, доливают до метки обессоленной водой.

Раствор устойчив, сохраняют в склянке с плотно закрывающейся пробкой.

9.3.4 Раствор серной кислоты молярной концентрации с (H2SO4) = 5 моль/дм3

280 см3 концентрированной серной кислоты осторожно приливают к 720 см3 обессоленной воды и дают остыть до комнатной температуры.

Раствор устойчив, сохраняют в склянке с плотно закрывающейся пробкой.

9.3.5 Раствор серной кислоты с (1/2H2SO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н)

Приготавливают согласно инструкции к растворам стандарт-титров.

9.3.6 Насыщенный раствор бикарбоната натрия:

Растворяют около 40 г двууглекислого натрия в 300 см3 обессоленной воды, нагретой до 60 °С - 70 °С. Жидкость интенсивно перемешивают и переносят вместе с осадком в полиэтиленовый сосуд вместимостью 500 см3. Раствор хранят в полиэтиленовом сосуде с хорошо завинчивающейся крышкой.

9.3.7 Раствор бикарбоната натрия с массовой долей 2 %

Растворяют 2,0 г двууглекислого натрия в 98 см3 обессоленной воды. Раствор устойчив, сохраняют в склянке с плотно закрывающейся пробкой.

9.3.8 Раствор гидроокиси натрия с массовой долей 4 %

40,0 г гидроокиси натрия растворяют в 960 см3 обессоленной воды. Хранят раствор в хорошо закрывающемся полиэтиленовом сосуде, защищенном от доступа углекислоты.

9.3.9 Раствор молибденово-кислого аммония

50,0 г хорошо измельченного молибденово-кислого аммония растворяют в небольшом количестве обессоленной воды в мерной колбе объёмом 1 дм3, вносят 10 см3 аммиака с массовой долей 25 % и доводят объём до метки обессоленной водой.

Хранят в хорошо закрывающемся полиэтиленовом сосуде. Срок хранения реактива – 1 месяц.

Для метода определения по синему комплексу рекомендуется предварительная перекристаллизация молибденово-кислого аммония. Для этого 250 г молибденово-кислого аммония растворяют в 400 см3 обессоленной воды при температуре 80 °С, добавляют раствор аммиака с массовой долей 25 % до появления явного запаха. Горячий раствор фильтруют через плотный фильтр («синяя лента»), собирая фильтрат в стакан с этиловым спиртом (объем спирта 300 см3). Раствор охлаждают до 10 °С и оставляют для выпадения кристаллов молибденово-кислого аммония (в течение одного часа). Выпавшие кристаллы отфильтровывают от маточного раствора через воронку Бюхнера. Кристаллы промывают                   2 - 3 раза этиловым спиртом, порциями по 20 - 30 см3, затем высушивают на воздухе. Рекомендуется использовать полипропиленовую или фторопластовую посуду (стаканы, палочки).

9.3.10 Раствор азотнокислого серебра

5.0 г азотнокислого серебра растворяют в 60 см3 обессоленной воды и приливают            40 см3 концентрированной азотной кислоты. Раствор устойчив, сохраняют в склянке из тёмного стекла.

Предварительная подготовка проб

В тех случаях, если в анализируемых водах присутствует «нереакционноспособная» кремниевая кислота (как правило, природная вода): частички кварца или силикатных материалов различной степени дисперсности, органические вещества, адсорбировавшие кремниевую кислоту и т.п., необходимо перевести всю кремниевую кислоту в реакционно-способное (растворенное) состояние по одному из способов (9.4.1 или 9.4.2).

Одновременно проводят подготовку двух параллельных проб.

9.4.1 Пробу воды объёмом 5,0; 10,0 или 40,0 см3 в зависимости от содержания кремниевой кислоты, помещают в чистую платиновую чашку или платиновый тигель, приливают 10 см3 насыщенного раствора натрия двууглекислого и выпаривают на водяной бане или на плитке досуха, не допуская разбрызгивания раствора. Чашку или тигель помещают в муфель, постепенно доводят температуру до 700 °С – 800 °С и при этой температуре выдерживают не менее часа. Вынимают чашку или тигель из муфеля, дают остыть, затем вливают 15 - 20 см3 обессоленной воды и нагревают на кипящей водяной бане до полного растворения осадка. Переносят раствор в мерную колбу вместимостью    50 см3, в которую для нейтрализации бикарбоната натрия и предотвращения контакта щелочной жидкости со стеклом предварительно введено 1,0 – 1,5 см3 серной кислоты (5 моль/дм3) в небольшом количестве обессоленной воды. При этом общий объем жидкости в мерной колбе не должен превышать 40 см3. Далее поступают по 10.8.

9.4.2 Пробу воды объёмом 5,0; 10,0 или 40,0 см3 в зависимости от содержания кремниевой кислоты, помещают в чистую платиновую чашку или платиновый тигель, приливают 2 см3 раствора натрия двууглекислого и выпаривают на водяной бане или на плитке досуха, не допуская разбрызгивания раствора. Чашку или тигель помещают в муфель, нагревают до 900 °С, и при этой температуре выдерживают не более 5 - 10 мин (можно использовать для процедуры сплавления газовую горелку). Вынимают чашку или тигель из муфеля, дают остыть, вливают от 15 до 20 см3 обессоленной воды, нагревают на кипящей водяной бане до полного растворения осадка. Переносят раствор в мерную колбу вместимостью 50 см3, в которую предварительно введено 4 см3 серной кислоты молярной концентрации c (1/2H2SO4) = 0,1 моль/дм3 для нейтрализации бикарбоната натрия и предотвращения контакта щелочной жидкости со стеклом. При этом общий объем жидкости в мерной колбе не должен превышать 40 см3. Далее поступают по 10.8.

9.4.3 В тех водах, где не предполагается присутствие «нереакционноспособной» кремниевой кислоты или нет необходимости в её определении, подготовку не проводят.

Подготовка прибора

Подготовку фотоэлектроколориметра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

Проверка чистоты реактивов и обессоленной воды

При анализе вод с содержанием кремниевой кислоты менее 50 мкг/дм3 следует проверять чистоту реактивов и обессоленной воды. Проверку следует проводить при смене реактивов или обессоленной воды. Для этого в двух колбах готовят растворы в соответствии с таблицей 2 или 3 в зависимости от использования раствора для восстановления (способ 1 или способ 2, 9.7).

В колбу объёмом 50 см3 вводят обессоленную воду, затем растворы серной кислоты и молибдата аммония. Раствор перемешивают и спустя 5 мин добавляют раствор для восстановления, перемешивают и доливают обессоленной водой до метки. Вновь перемешивают и через 5 мин измеряют оптическую плотность растворов на фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 750 нм в кюветах 50 мм в сравнении с обессоленной водой. Измерения оптической плотности каждого раствора повторяют дважды.

Таблица 1 – Приготовление растворов при использовании метол-сульфитного восстановителя

| Добавляемый раствор | Отбираемый объём, см3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Колба № 1 | Колба № 2 |
| Обессоленная вода | 30 | 30 |
| Молибденово-кислый аммоний | 2 | 4 |
| Серная кислота молярной концентрации с (H2SO4) = 0,5 моль/дм3 | 5 | 10 |
| Метол-сульфитный раствор | 2 | 4 |
| Обессоленная вода до объёма | 50 | 50 |

Таблица 2 – Приготовление растворов при использовании хлористого олова

| Добавляемый раствор | Отбираемый объём, см3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Колба № 1 | Колба № 2 |
| Обессоленная вода | 20 | 20 |
| Молибденово-кислый аммоний | 2 | 4 |
| Серная кислота молярной концентрации c (H2SO4) = 0, 5 моль/дм3 | 5 | 10 |
| Серная кислота молярной концентрации c (H2SO4) = 5 моль/дм3 | 10 | 10 |
| Раствор хлористого олова | 5 (капли) | 5 |
| Обессоленная вода до объёма | 50 | 50 |

Таблица 3 – Приготовление растворов при использовании щавелевой кислоты и метило сульфитного восстановителя

| Добавляемый раствор | Отбираемый объём, см3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Колба № 1 | Колба № 2 |
| Обессоленная вода | 30 | 20 |
| Молибденово-кислый аммоний | 2 | 4 |
| Серная кислота молярной концентрации c (H2SO4) = 0,5 моль/дм3 | 5 | 10 |
| Щавелевая кислота с мас. долей 5 % | 3 | 3 |
| Метол-сульфитный раствор | 2 | 4 |
| Обессоленная вода до объёма | 50 | 50 |

Таблица 4 – Приготовление растворов при использовании щавелевой кислоты и хлористого олова

| Добавляемый раствор | Отбираемый объём, см3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Колба № 1 | Колба № 2 |
| Обессоленная вода | 30 | 20 |
| Молибденово-кислый аммоний | 2 | 4 |
| Серная кислота молярной концентрации c (H2SO4) = 0,5 моль/дм3 | 5 | 10 |
| Щавелевая кислота с масс. долей 5 % | 3 | 3 |
| Раствор хлористого олова | 5 (капли) | 5 |
| Обессоленная вода до объёма | 50 | 50 |

Оптическая плотность раствора в колбе № 1 (A1) соответствует содержанию кремниевой кислоты в 41 см3 (таблица 1), 43 см3 (таблица 2), 38 см3 (таблица 3), 40 см3 (таблица 4) обессоленной воды и в реактивах. Оптическая плотность раствора в колбе № 2 (А2) соответствует содержанию кремниевой кислоты в несколько меньшем количестве обессоленной воды и удвоенном количестве реактивов. Отсюда следует, что качество обессоленной воды по загрязнённости её кремниевой кислотой можно оценить по разности: (2 A1 - A2). Эта разность не должна превышать 0,005, в этом случае обессоленная вода пригодна для работы.

Величина (A1 – A2) характеризует содержание кремниевой кислоты в порции реактивов; эта величина не должна превышать 0,01.

Построение градуировочного графика

Градуировочный график получают по одному из способов:

Способ 1 – Построение градуировочного раствора с метол-сульфитным раствором

9.7.1 В десять мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 вводят мерной пипеткой 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 и 10,0 см3 раствора кремниевой кислоты массовой концентрацией 1 мг/дм3. Это соответствует содержанию кремнекислоты в пробах 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0 мкг. Обессоленной водой доливают примерно до 30 см3. В каждую колбу вносят по 5 см3 серной кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 0,5 моль/дм3, затем по 2 см3 молибденово-кислого аммония, раствор перемешивают и через 5 мин добавляют по 2 см3 метол-сульфитного раствора. Раствор перемешивают, доводят обессоленной водой до метки и вновь перемешивают. Раствор оставляют стоять 5 мин для развития окраски.

Получают шкалу градуировочных растворов, которая может быть дополнена или изменена в соответствии с диапазоном определяемых концентраций в исследуемых пробах.

Одновременно готовят 3 - 4 холостых раствора: вносят те же реактивы, в том же порядке, но без раствора кремниевой кислоты.

9.7.2 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 750 нм в кюветах 50 мм измеряют оптическую плотность 3 - 4 холостых растворов в сравнении с обессоленной водой. Из полученных результатов вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности Ахол.

9.7.3 Аналогично измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора в сравнении с обессоленной водой. Для каждого из двух полученных результатов параллельных измерений вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности Аi.

9.7.4 Рассчитывают значения оптической плотности каждого градуировочного раствора с учетом холостого опыта (Аi - Ахол).

Примечание – Допускается проводить измерение оптической плотности градуировочных растворов в сравнении с холостым раствором.

9.7.5 Строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание кремниевой кислоты Сi, мкг/пробе, а по оси ординат - соответствующие значения оптической плотности с учетом холостого опыта - (Аi - Ахол). Если объем проб воды, взятый для анализа, имеет постоянное значение, то на оси абсцисс можно представлять массовую концентрацию SiO2 в мкг/дм3.

Допускается вычисление результатов с помощью градуировочного коэффициента, который является средним арифметическим значения величин, определенных по формуле: К = Ci/(Ai - Ахол).

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (2)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                  (3)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                      (4)

Подставляя значения (a) и (b) в формулe (2), получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ...Аnвыч)

Допускается вычисление результатов с помощью множителя, определяемого по формуле:

К= m/А,                                                             (5)

где m – масса железа в пробе, мкг;

А – среднее значение оптической плотности, соответствующее этой массе.

Способ 2 – Построение градуировочного раствора с раствором хлористого олова

9.7.6 В десять мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 вводят мерной пипеткой 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 и 10,0 см3 раствора кремниевой кислоты массовой концентрацией 1 мг/дм3. Это соответствует содержанию кремнекислоты в пробах 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0 мкг. Обессоленной водой доливают примерно до 20 см3. Затем в каждую колбу вносят по 5 см3 серной кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 0,5 моль/дм3, после чего добавляют 2 см3 молибденово-кислого аммония. Раствор перемешивают и через 5 мин добавляют по 10 см3 серной кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 5 моль/дм3, затем по 5 капель раствора хлористого олова. Раствор перемешивают, доводят обессоленной водой до метки и вновь перемешивают. Раствор оставляют стоять 5 мин для развития окраски.

Получают шкалу градуировочных растворов, которая может быть дополнена или изменена в соответствии с диапазоном определяемых концентраций в исследуемых пробах.

Одновременно готовят 3 - 4 холостых раствора: вносят те же реактивы, в том же порядке, но без раствора кремниевой кислоты.

Далее аналогично 9.7.2 - 9.7.5.

Способ 3 – Построение градуировочного раствора со щавелевой кислотой

9.7.7 В десять мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 вводят мерной пипеткой 1,0; 2,0; 3,0; 5,0 и 10,0 см3 раствора кремниевой кислоты массовой концентрацией 1 мг/дм3. Это соответствует содержанию кремнекислоты в пробах 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0 мкг. Обессоленной водой доливают примерно до 30 см3. Затем в каждую колбу вносят по 5 см3 серной кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 0,5 моль/дм3 и добавляют по 2 см3 молибденово-кислого аммония. Раствор перемешивают и через 5 мин порциями по 0,5 – 1,0 см3 добавляют по                         3 см3 щавелевой кислоты, после каждой порции тщательно перемешивая жидкость, добавляют по 5 капель раствора хлористого олова или по 2 см3 метол-сульфитного раствора. Раствор перемешивают, доводят обессоленной водой до метки и вновь перемешивают. Раствор оставляют стоять 5 мин для развития окраски.

Получают шкалу градуировочных растворов, которая может быть дополнена или изменена в соответствии с диапазоном определяемых концентраций в исследуемых пробах.

Одновременно готовят 3 - 4 холостых раствора: вносят те же реактивы, но без раствора кремниевой кислоты.

Далее аналогично 9.7.2 - 9.7.5.

9.7.8 Контроль стабильности градуировочного графика проводят не реже одного раза в три месяца или при смене партии реактивов. Для этого анализируют вновь приготовленные градуировочные растворы, массовая концентрация кремниевой кислоты в которых соответствует разным точкам диапазона измерений. Например, растворы с содержанием кремниевой кислоты в пробе: 1,0; 3,0 и 10,0 мкг.

Относительное отклонение рассчитывают по формуле:

δ=Cввед-CнайдCввед×100 %,                                                                      (6)

Градуировочный график считается пригодным, если отклонение среднего результата анализа, найденного по двум параллельным определениям от истинного значения массовой концентрации этого раствора, составляет:

- в диапазоне содержания кремнекислоты в пробе от 1 до 5 мкг вкл. – не более                 10 %;

- при содержании кремнекислоты в пробе более 5 мкг – не более 5 %.

В противном случае строят новый градуировочный график.

Измерения при анализе пробы

Одновременно проводят подготовку двух параллельных проб

9.8.1 При использовании в качестве восстановителя метол-сульфитного раствора в мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 40,0 см3 исследуемой воды, приливают             5 см3 серной кислоты молярной концентрации с (H2SO4)=0,5 моль/дм3, затем 2 см3 молибденово-кислого аммония. Раствор перемешивают, и через 5 мин вносят 2 см3 метол-сульфитного раствора.

9.8.2 Раствор перемешивают, доливают обессоленную воду до метки и вновь тщательно перемешивают. Раствор оставляют стоять 5 мин для развития окраски.

9.8.3 При использовании в качестве восстановителя хлористого олова в мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 25,0 см3 исследуемой воды, приливают 5 см3 серной кислоты молярной концентрации с (H2SО4) = 0,5 моль/дм3, затем 2 см3 молибденово-кислого аммония. Раствор перемешивают и через 5 мин вносят 10 см3 серной кислоты молярной концентрации с (H2SO4) = 5 моль/дм3 и 5 капель хлористого олова.

9.8.4 Далее - аналогично 9.8.2.

9.8.5 Одновременно готовят 3 - 4 холостых раствора: вносят те же реактивы, но без исследуемой воды.

9.8.6 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 750 нм в кюветах 50 или 100 мм измеряют оптическую плотность анализируемой пробы в сравнении с обессоленной водой Аi и холостой пробы Ахол.

9.8.7 Вычисляют оптическую плотность анализируемой пробы с учетом холостой пробы (Аi - Ахол).

Примечание – Допускается проводить измерение оптической плотности градуировочных растворов в сравнении с холостым раствором.

9.8.8 По градуировочному графику или с помощью градуировочного коэффициента находят содержание кремниевой кислоты в анализируемой пробе Сi, мкг.

9.8.9 Аналогично проводят измерения для второй параллельной анализируемой пробы

Измерения при анализе пробы, содержащей фосфаты (котловые воды)

9.9.1 В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 10,0 см3 исследуемой воды, добавляют обессоленную воду приблизительно до 40 см3. Затем приливают 5 см3 серной кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 0,5 моль/дм3 и 2 см3 молибденово-кислого аммония. Раствор перемешивают и через 5 мин порциями по 0,5 - 1 см3 вносят 3 см3 раствора щавелевой кислоты, после каждой порции тщательно перемешивая жидкость. Затем приливают восстановитель: 5 капель хлористого олова (или 2 см3 метол-сульфитного раствора). Раствор перемешивают, доливают обессоленную воду до метки и вновь тщательно перемешивают. Раствор оставляют стоять 5 мин для развития окраски.

Одновременно готовят 3 - 4 холостых раствора: вносят те же реактивы, но без исследуемой воды.

9.9.2 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 750 нм в кюветах 10 мм измеряют оптическую плотность анализируемой пробы в сравнении с обессоленной водой Ai и холостой пробы Ахол.

Далее аналогично 9.8.7-9.8.9.

Обработка результатов

9.10.1 Вычисляют массовую концентрацию кремниевой кислоты (SiO2) (X) в анализируемой пробе в мкг/дм3 по формуле:

Xi=Ci∙1000V                                                               (7)

в мг/дм3 по формуле:

Xi=CiV                                                                   (8)

где Сi – содержание кремниевой кислоты, мкг/пробе, найденное по градуировочному графику;

V – объем воды, взятый для анализа, см3.

9.10.2 Вычисления проводят для каждой из двух параллельных проб, получая X1 и Х2 соответственно.

- Фотоколориметрический метод (Метод Б – Измерение массовой концентрации кремниевой кислоты по желтому комплексу)

Построение градуировочного графика

10.1.1 В десять мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 вводят мерной пипеткой 2,0; 5,0; 10,0; 15,0 и 20,0 см3 раствора кремниевой кислоты массовой концентрацией 10 мг/дм3. Это соответствует содержанию кремнекислоты в пробах 20, 50, 100, 150, 200 мкг. Обессоленной водой доливают примерно до 40 см3. В каждую колбу вносят по 1 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 5 моль/дм3 и по 5 см3 молибденово-кислого аммония, хорошо перемешивают, доводят обессоленной водой до метки и вновь перемешивают. Растворы оставляют стоять от 5 до 7 мин для развития окраски.

Получают шкалу градуировочных растворов, которая может быть дополнена или изменена в соответствии с диапазоном определяемых концентраций в исследуемых пробах.

Одновременно готовят от 3 до 4 холостых раствора: вносят те же реактивы, но без стандартного раствора кремниевой кислоты.

10.1.2 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 400 нм в кюветах 50 или 100 мм измеряют оптическую плотность от 3 до 4 холостых растворов в сравнении с обессоленной водой. Из полученных результатов вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности Ахол.

10.1.3 Аналогично измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора в сравнении с обессоленной водой. Для каждого из двух полученных результатов параллельных измерений вычисляют среднее арифметическое значение Аi.

10.1.4 Рассчитывают значения оптической плотности каждого градуировочного раствора с учетом холостого опыта (Аi - Ахол).

Примечание – Допускается проводить измерение оптической плотности градуировочных растворов в сравнении с холостым раствором.

10.1.5 Строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс содержание кремниевой кислоты Сi, мкг, а по оси ординат – соответствующие значения оптической плотности с учетом холостого опыта – (Аi - Ахол).

Допускается вычисление результатов с помощью градуировочного коэффициента, который является средним арифметическим значения величин, определенных по формуле: К = Сi/(Аi - Ахол).

Далее – аналогично 9.7.5.

10.1.6 Контроль стабильности градуировочного графика проводят по 9.7.8.

Измерения при анализе пробы

10.2.1 В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают 40,0 см3 исследуемой воды, приливают 1 см3 раствора серной кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 5 моль/дм3, 5 см3 молибденово-кислого аммония, перемешивают и доливают обессоленной водой до              50 см3 и вновь тщательно перемешивают. Раствор оставляют стоять от 5 до 7 мин для развития окраски.

Одновременно готовят 3-4 холостые пробы: вносят те же реактивы, но без исследуемой воды.

10.2.2 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 400 нм измеряют оптическую плотность пробы анализируемой воды в сравнении с обессоленной водой Аi и холостой пробы Ахол.

10.2.3 Вычисляют оптическую плотность анализируемой пробы с учетом холостой пробы (Аi - Ахол).

Примечание – Допускается проводить измерение оптической плотности градуировочных растворов в сравнении с холостым раствором.

10.2.4 По градуировочному графику или с помощью градуировочного коэффициента находят содержание кремниевой кислоты в анализируемом растворе Сi, мкг/пробе.

10.2.5 Аналогично проводят измерения для второй параллельной анализируемой пробы.

Обработка результатов анализа

Обработка результатов анализа по 9.10

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (9):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                                     (9)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим методом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (10)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 5.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (11)

где ± л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84·мг/дм3                                                                                    (12)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации кремниевой кислоты в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ± δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,004 до 0,01 вкл. | 3,8 | 14,3 | 29,6 |
| Св. 0,01 до 0,04 вкл. | 2,8 | 10,6 | 22,0 |
| Св. 0,04 до 0,1 вкл. | 2,8 | 7,9 | 16,3 |
| Св. 0,1 до 4,0 вкл. | 0,6 | 4,0 | 8,6 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: кремниевая кислота, воды производственные, тепловые электростанции, исходная вода, питательная вода, конденсаты, теплофикационные воды, синий кремнемолибденовый комплекс, жёлтый кремнемолибденовый комплекс методы измерений, фотометрический метод

МКС 13.060

Ключевые слова: кремниевая кислота, воды производственные, тепловые электростанции, исходная вода, питательная вода, конденсаты, теплофикационные воды, синий кремнемолибденовый комплекс, жёлтый кремнемолибденовый комплекс методы измерений, фотометрический метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |