Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НОСИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ

Метод испытания для определения устойчивости к проникновению сухих бактериальных сред

СТ РК ISO 22612–20__

(ISO 22612:2005 Clothing for protection against infectious agents – Test method for resistance to dry microbial penetration, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 22612:2005 Clothing for protection against infectious agents – Test method for resistance to dry microbial penetration (Одежда для защиты от носителей инфекции. Метод испытания для определения устойчивости к проникновению сухих бактериальных сред)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 213 «Технические требования в отношении размерностей и геометрических размеров продукции и их проверки»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4   Сущность метода	1

5   Условия испытания	2

6   Оборудование	2

6.1 Общая схема испытательной установки	2

6.2 Испытательные контейнеры	2

6.3 Метод заражения талька спорами	3

7   Проведение испытания	3

8   Протокол испытания	4

Приложение А (информационное) Приготовление агаризированной среды TGA	7

Библиография	8

Приложение В.A (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам	9

Введение

Существует ряд примеров, когда бактерии могут проникать через защитный материал в сухом состоянии с помощью органических и неорганических частиц в качестве носителей. Проникновение в сухом состоянии частиц шелушащейся кожи, несущих бактерии, через хирургический халат или чистую высушенную одежду является одним из примеров. Проникновение через упаковочный материал в процессе хранения является другим примером.

В настоящем стандарте приведен метод испытания с соответствующим оборудованием, которое можно использовать, чтобы определить устойчивость материала к проникновению бактерий в сухом виде на частицах, имеющих размеры в диапазоне, наиболее типичном для чешуек кожи человека.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НОСИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ

Метод испытания для определения устойчивости к проникновению сухих бактериальных сред

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки устойчивости к проникновению через защитные материалы частиц - носителей микроорганизмов.

Примечание – Ввиду сложности метода настоящий стандарт нельзя рассматривать как метод для применения при рутинном контроле качества, однако он может подойти в тех случаях, когда материал оценивают на соответствие требованиям действующих регламентов, таких как Директива Евросоюза 93/42/ЕЕС.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes. Requirements and test methods. Surgical drapes and gowns (Хирургическая одежда и простыни. Требования и методы испытаний. Хирургические простыни и халаты).

EN 13795-1:2002* Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products ( Хирургические простыни, халаты и костюмы для очистки воздуха, используемые в качестве медицинских изделий для пациентов, клинического персонала и оборудования. Часть 1. Общие требования к производителям, переработчикам и продукции).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по EN 13795-1:2002.

4 Сущность метода

Испытание выполняют на образцах испытуемого материала, каждый из которых закреплен в контейнере. В каждом контейнере, за исключением одного, испытуемый образец посыпают порцией талька, зараженного Bacillus subtilis. Один контейнер оставляют незараженным для контроля. В основание каждого контейнера помещают чашку Петри, предназначенную для осаждения осадка, на небольшом расстоянии от образца.

Устройство, в которое помещены контейнеры, затем подвергают вибрации с помощью пневматического шарового вибратора. Тальк, который проникает через образец, захватывается агаризованной средой, нанесенной на чашку Петри. Чашки Петри извлекают из контейнеров и инкубируют.

Подсчитывают число полученных колоний.

Настоящий стандарт устанавливает две модели испытаний с использованием двух концентраций бактериальных клеток на частицах талька и двух временных периодов, в течение которых защитный барьер подвергается вибрации. Условия испытания различны для различных типов испытуемых изделий и приведены в стандартах, в которых применяют данный метод, например, в ргЕN 13795-3.

5 Условия испытания

Кондиционируют и испытывают образцы при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) %.

6 Оборудование

6.1 Общая схема испытательной установки

Примечание - См. рисунок 1.

6.1.1 Плитка из камня, например мраморная, толщиной 10 мм и размером (40 × 40) см, под которую помещают четыре резиновых пробки по углам.

6.1.2 Вибратор пневматический шаровой1) с частотой до 20 800 вибраций в минуту, с силой 650 Н.

6.1.3 Вибратор с помощью винтов закреплен на верхней поверхности плитки из камня вдоль одной из сторон.

6.1.4 Расходомер для сжатого воздуха, обеспечивающий измерение потока воздуха, необходимого для достижения частоты 20 800 вибраций в минуту.

6.1.5 Шесть испытательных контейнеров из нержавеющей стали.

6.1.6 Пластина из нержавеющей стали с шестью удерживающими отверстиями подходящих размеров для помещения контейнеров; эту пластину прикрепляют к плитке из камня с помощью зажимов.

6.1.7 Секундомер.

6.2 Испытательные контейнеры

Примечание – См. рисунок2.

6.2.1 Подходящий контейнер из нержавеющей стали с крышкой. Крышка имеет по центру прорезь, через которую можно вставить металлический поршень, заходящий на          10 мм под крышку, чтобы обеспечить провисание испытуемого материала.

6.2.2 Каждый контейнер оснащен щелью для помещения чашки Петри внутри контейнера, вблизи его основания.

6.2.3 Чтобы обеспечить плотный контакт между контейнерами и каменными плитками с помощью фиксирующей пластины, каждый контейнер оснащают резиновым кольцом, опирающимся на его фланцевое основание.

6.2.4 Ободок контейнера имеет выемку, чтобы предотвратить повреждение испытуемого образца при помещении внутрь.

6.2.5 Набор из чашек Петри диаметром 9 см с агаризованной средой TGE (см. приложение А) или другой аналогичной средой.

6.3 Метод заражения талька спорами

6.3.1 Материалы

6.3.1.1 (50,0 ± 0,5) г талька (95 % < 15 мкм)2)

6.3.1.2 Очищенные споры Bacillus subtilis ATCC 9372, концентрация в этиловом спирте > 109/см3)

6.3.1.3 Чашки с агаризованной средой TGE.

6.3.2 Выполнение заражения

6.3.2.1 Готовят 50 г стерильного талька в подходящем контейнере и стерилизуют при температуре 160 °C сухим нагревом в течение 2-3 ч.

6.3.2.2 Вскрывают ампулу, в которой содержится 5 мл суспензии спор в растворе   этанола.

6.3.2.3 Наносят суспензию спор в 50 приемов (50 × 0,1 см3) на тальк.

6.3.2.4 После каждого приема нанесения спор встряхивают закрытый сосуд на вихревом вибраторе.

6.3.2.5 Помещают открытый сосуд в эксикатор с силикагелем и сушат при комнатной температуре в течение двух-трех дней.

6.3.2.6 Взвешивают сосуд до и после просушивания, чтобы обеспечить полное высушивание.

6.3.2.7 Оценивают бионагрузку, выраженную в КОЕ/г (путем высева на три чашки в двух повторностях), смеси талька со спорами на среду TGEA или аналогичную среду после инкубации в течение 12-18 ч при температуре 35 °C.

6.3.2.8 Выбирают рабочую концентрацию спор 104 или 10⁸ КОЕ/г талька. Следят за тем, чтобы споры были равномерно распределены в тальке.

7 Проведение испытания

7.1  Вырезают 12 образцов материала для испытания размером (200 × 200) мм.

7.2 Испытуемые образцы помещают в пакеты для стерилизации и стерилизуют методом, предложенным изготовителем.

7.3 Помещают контейнеры в пакеты для стерилизации и стерилизуют.

7.4 Закрепляют основания контейнеров на плитке из камня с помощью фиксирующей пластины и зажимов.

7.5 В асептических условиях извлекают образцы из пакетов и помещают в горловины испытательных контейнеров.

7.6 Крышками с поршнями закрывают контейнеры, фиксируя, таким образом, испытуемые образцы с контролируемым провисанием.

7.7 Извлекают поршни.

7.8 Насыпают порцию зараженного талька массой (0,5 ± 0,1) г через каждое отверстие для поршня на пять из шести испытуемых образцов, оставляя шестой в качестве контрольного.

7.9 Герметизируют отверстия изолирующей пленкой.

7.10 Надевают небольшие пластиковые пакеты на каждый контейнер.

7.11 Через прорезь у основания контейнера вставляют открытую чашку Петри.

7.12 Прорези закрывают изолирующей пленкой.

7.13 Включают вибратор при таком потоке воздуха, чтобы достичь частоты вибрации 20 800 вибраций в минуту.

7.14 Снимают пластиковые пакеты и изолирующую пленку.

7.15 Через прорези вставляют крышки для чашек Петри.

7.16 Извлекают чашки Петри и инкубируют их при температуре 35 °C в течение 24 ч.

7.17 Подсчитывают число образовавшихся колоний. На 6-ой (контрольной) чашке Петри не должно быть роста колоний Bacillus subtilis. В противном случае результаты испытаний не засчитывают, так как произошла контаминация.

7.18 Для каждого материала повторяют шаги 7.1 - 7.17.

7.19 Вычисляют среднее арифметическое значение из 10-ти полученных достоверных результатов.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

- идентификацию испытуемого материала;

- условия испытания, особенно выбранную частоту вибраций в 6.3.2.8 и 7.13.

- число испытанных образцов;

- любые отклонения от настоящего метода;

- подробное описание процедуры заражения;

- методику подсчета бактерий (см. 7.19).

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

- - испытательный контейнер;

- - испытуемый материал;

- - резиновые пробки;

- - пневматический шаровой вибратор;

- - пневматические шланги;

- - мраморная плитка;

- - фиксирующая пластина;

- - зажимы.

Рисунок 1 – Общая схема испытательной установки

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

- - металлический поршень;

- - основание контейнера;

- - фиксирующая пластинка;

- - чашка Петри;

- - резиновое кольцо;

- - испытуемый материал;

- - крышка;

- - прорезь для помещения внутрь чашки Петри.

Рисунок 2 – Испытательный контейнер

Приложение А

(информационное)

Приготовление агаризированной среды TGE

А.1 Ингредиенты:

Экстракт говядины – 3 г

Триптон – 5 г

Декстроза (глюкоза) – 1 г

Агар – 15 г

Дистиллированная вода – 1000 см3.

А.2 Процедура

Твердые ингредиенты растворяют полностью в кипящей дистиллированной воде и регулируют pH, если необходимо, с помощью разбавленных растворов соляной кислоты или гидроксида натрия, так чтобы pH охлажденного агара при температуре 25 °C составил                           (7,0 ± 0,2). Стерилизуют паром в течение 15 мин при температуре 120 °C и разливают агар по чашкам.

Библиография

[1] prEN 13795-3, Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment – Part 3: Performance requirements and performance levels (Хирургические простыни, халаты и костюмы для очистки воздуха, используемые в качестве медицинских устройств для пациентов, клинического персонала и оборудования. Часть 3: Требования к эксплуатационным характеристикам и уровни производительности)

Приложение В.A

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.A.1.

Таблица В.A.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 13795-1:2002 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products (Хирургические простыни, халаты и костюмы для очистки воздуха, используемые в качестве медицинских изделий для пациентов, клинического персонала и оборудования. Часть 1. Общие требования к производителям, переработчикам и продукции). | EN 13795-1:2019 Surgical clothing and drapes. Requirements and test methods. Surgical drapes and gowns (Хирургическая одежда и простыни. Требования и методы испытаний. Хирургические простыни и халаты). | IDT | ГОСТ EN 13795-1–2011 Хирургическая одежда и белье, применяемые как медицинские изделия для пациентов, хирургического персонала и оборудования. Часть 1. Общие требования |

МКС 13.340.10 (IDT)

Ключевые слова: одежда медицинская, защита, инфекционные агенты, испытания, микробы, сухая среда

МКС 13.340.10 (IDT)

Ключевые слова: одежда медицинская, защита, инфекционные агенты, испытания, микробы, сухая среда

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NavyCo»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |

* Действует только для датированной ссылки.

Проект, редакция 1

1)  Например, К13, производства ERKALAITE OY, Helsinki, Finland. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не свидетельствует о предпочтении к данной продукции со стороны CEN.

2)  Например, FINNTALC М15 от OMYA BENELUX S.A. Place Eug. Keym 43 В 27, B-1170, Bruxelles,

tel. +32 26 74 23 fax + 32 2672 92 68. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не свидетельствует о предпочтении к данной продукции со стороны CEN.

3)  Например, SIMCON GmbH, Schuhmacherring 12, D-81737 Munchen, fax +49 89 67 33 66 22. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не свидетельствует о предпочтении к данной продукции со стороны CEN.