Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стоматология

ОДНОРАЗОВЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ

СТ РК ISO 11499–20__

(ISO 11499:2014 Dentistry – Single-use cartridges for local anaesthetics, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «NavyCo»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11499:2014 Dentistry – Single-use cartridges for local anaesthetics (Стоматология. Одноразовые картриджи для местных анестетиков)

Международный стандарт разработан Подкомитетом SC 4 «Стоматологические инструменты» Технического комитета ISO/TC 106 «Стоматология»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы п. 4 Статьи 4 Соглашения о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза (Указ Президента Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 980)

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	1

4	Требования	2

4.1	Отсутствие утечки анестезирующего раствора	2

4.2	Сила, необходимая для перемещения поршня	2

4.3	Размер воздушного пузырька	2

4.4	Биосовместимость	2

4.5	Извлекаемый объём	2

4.6	Внешние размеры собранного картриджа	2

4.7	Цветовое кодирование	3

5	Методы испытаний	4

5.1	Отбор проб	4

5.2	Условия испытаний	4

5.3	Визуальный осмотр	5

5.4	Утечка картриджа	5

5.5	Сила, необходимая для перемещения поршня	5

5.6	Размер воздушного пузыря	7

5.7	Извлекаемый объём	7

6	Маркировка	7

6.1	Первичный контейнер	7

6.2	Вторичный контейнер	7

Библиография	9

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам 	10

Введение

Безопасная и эффективная работа стоматологических картриджей для местной анестезии зависит от их герметичности, контроля силы, необходимых для инициирования и поддержания движения поршня, и отсутствия крупных пузырьков воздуха.

Специфические качественные и количественные методы тестирования для демонстрации отсутствия недопустимого биологического риска в данном Международном стандарте не приведены, однако рекомендуется для оценки возможных биологических рисков обращаться к ISO 10993-1 и ISO 7405.

Конкретные качественные и количественные методы испытаний для демонстрации отсутствия неприемлемой биологической опасности не включены в настоящий стандарт, но рекомендуется, чтобы для оценки возможных биологических опасностей делались ссылки на ISO 10993-1 и ISO 7405.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Стоматология

ОДНОРАЗОВЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает особые требования к эксплуатационным характеристикам одноразовых стоматологических картриджей номинальной емкостью     1,0; 1,7; 1,8 и 2,2 см3 для использования с местными анестетиками.

Настоящий стандарт устанавливает испытания на герметичность, перемещение поршня, извлекаемый объем и недостаточное наполнение, а также общие габаритные размеры, гарантирующие, что картридж подойдет для стоматологических шприцев, соответствующих стандартам ISO 9997 и ISO 21533.

Также приведены требования к маркировке.

Примечание – Список международных стандартов для определенных компонентов картриджей приведен в библиографии.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 1942:2020 Dentistry – Vocabulary (Стоматология. Терминологический словарь).

ISO 7885:2010 Dentistry – Sterile injection needles for single use (Стоматология. Иглы стерильные одноразового использования для инъекций).

ISO 9997:2020 Dental cartridge syringes (Стоматология. Картриджные шприцы).

ISO 15223-1:2012 Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied – Part 1: General requirements (Медицинские устройства. Символы, используемые на ярлыках медицинских устройств, при маркировке и в предоставляемой информации. Часть 1. Общие требования).

ISO 21533:2018 Dentistry – Reusable cartridge syringes intended for intraligamentary injections (Стоматология. Карпульные шприцы многократного использования для интралигаментарных инъекций).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Картридж для местной анестезии (cartridge for local anaesthetics): Устройство, содержащее местные анестетики, предназначенное для использования со стоматологическими шприцами.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

3.2 Эффективная длина картриджа (effective length of the cartridge): Расстояние, пройденное поршнем, который выталкивает извлекаемый объем.

3.3 Извлекаемый объем (extractable volume): Объем анестезирующего раствора, который может быть введен при использовании картриджа со стоматологическим шприцем и стоматологической иглой для инъекций.

- Требования

Отсутствие утечки анестезирующего раствора

Заполненный картридж не должен допускать утечки анестезирующего раствора.

Испытание в соответствии с 5.4.

Сила, необходимая для перемещения поршня

4.2.1 Сила F1, необходимая для приведения поршня в движение не должна превышать 30 Н.

4.2.2 Сила F2, необходимая для поддержания перемещения поршня по всей эффективной длине, не должна превышать 20 Н и быть не менее 2 Н.

Испытание в соответствии с 5.5.

Размер воздушного пузырька

Пузырьки воздуха в картридже не должны быть видны с края металлического колпачка.

Испытание в соответствии с 5.6.

Биосовместимость

Компоненты картриджа, контактирующие с раствором анестетика, не должны вступать в реакцию с раствором анестетика и выделять какие-либо вещества, которые могут отрицательно повлиять на терапевтическую эффективность препаратов для инъекций, включая те вещества, которые могут вызывать токсические, пирогенные или гемолитические реакции. Применение других документов по стандартизации описано во введении.

Извлекаемый объём

При испытании извлекаемый объем не должен быть меньше номинального объема, указанного в 6.1 b) и 6.2 c). Испытание в соответствии с 5.7.

Внешние размеры собранного картриджа

4.6.1 Общая длина

Максимальная общая длина картриджа вместимостью 1,0 см3 должна составлять               44,0 мм.

Максимальная общая длина картриджей емкостью 1,7 и 1,8 см3должна составлять   65,0 мм.

Максимальная общая длина картриджа объемом 2,2 см3должна составлять 77,5 мм.

4.6.2 Общий диаметр (включая этикетку, если она установлена)

Максимальный общий диаметр должен составлять 9,0 мм.

Цветовое кодирование

4.7.1 Цветовая маркировка должна использоваться по усмотрению производителя.

Если используется цветовая маркировка, то она должна соответствовать нижеследующему.

Две несмываемые цветные полосы (полоса 1 и полоса 2) должны полностью окружать картридж. На полосе 1 должны быть указаны активный анестезирующий ингредиент и концентрация в соответствии с таблицей 1. На полосе 2 должны быть указаны сосудосуживающее средство и концентрация в соответствии с таблицей 2.

См. рисунок 1.

Таблица 1 – Система цветового кодирования анестетика и концентрация в одноразовых картриджах для местной анестезии

| Местное анестезирующее средство и концентрация | Цвет | PMSa цветовое кодирование |
| --- | --- | --- |
| 2 % Лидокаин | Красный | 185 или 186 или 199 или 200 |
| 3 % Лидокаин | Фиолетовый | 266 или 267 |
| 2 % Мепивакаин | Коричневый | 477 или 478 или 498 или 499 |
| 3 % Мепивакаин | Бежевый | 406 или 407 или 408 |
| 3 % Прилокаин | Оранжевый | 136 или 137 |
| 4 % Прилокаин | Желтый | 108 или 109 или 110 или 115 или 116 |
| 4 % Артикаин | Золотой | 871 или 872 или 873 или 874 или 875 |
| 0,5 % Бупивакаин | Голубой | 300 или 301 |
| ___________________________ a PMS = Цветовая модель Пантон. |  |  |

Таблица 2 – Система цветового кодирования сосудосуживающего средства и концентрация в одноразовых картриджах для местной анестезии

| Сосудосуживающее средство и концентрация | Цвет | PMSa цветовое кодирование |
| --- | --- | --- |
| Нет сосудосуживающего средства | Белый | Отсутствует |
| Эпинефрин< 1:200 000 | Желтый | 108 или 109 или 110 или 115 или 116 |
| Эпинефрин< 1:100 000 до 1:200 000 | Оранжевый | 136 или 137 |
| Эпинефрин< 1:50 000 до 1:100 000 | Коричневый | 477 или 478 или 498 или 499 |
| Эпинефрин 1:50 000 | Зелёный | 347 или 348 или 355 или 356 |
| Левонордефрин | Черный | Отсутствует |
| Норэпинефрин 1:100 000 | Бежевый | 406 или 407 или 408 |

Окончание таблицы 2

| Сосудосуживающее средство и концентрация | Цвет | PMSa цветовое кодирование |
| --- | --- | --- |
| Нет сосудосуживающего средства | Белый | Отсутствует |
| Октапрессин (фелипрессин) | Голубой | 300 или 301 |
| ___________________________ a PMS = Цветовая модель Пантон. |  |  |

4.7.2 Расположение полос цветового кодирования

Полоса 1 должна начинаться на расстоянии от 8 до 20 мм от конца поршня картриджа.

Полоса 2 должна начинаться на расстоянии (2,0 ± 0,5) мм от конца диска картриджа ленты 1.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

- Полоса 1 для кодирования концентрации анестетика;

- Полоса 2 для кодирования концентрации сосудосуживающего средства;

- Поршень картриджа;

- Конец диска.

Рисунок 1 – Расположение полос цветового кодирования на картридже

4.7.2 Размеры полос цветового кодирования

Ширина полосы 1 должна составлять (3,0 ± 0,5) мм.

Ширина полосы 2 должна составлять (1,5 ± 0,5) мм.

- Методы испытаний

Отбор проб

Необходимо произвести испытания образца из 10 картриджей из одной партии.

Все образцы должны пройти испытание.

Условия испытаний

Все испытания проводятся при температуре (20 ± 5) °C.

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр проводится с нормальной зрительной остротой без использования увеличительных средств.

Утечка картриджа

5.4.1 Аппарат

5.4.1.1 Испытательный стенд для поддержки картриджа; подходящий испытательный стенд показан на рисунке 2.

5.4.2. Процедура

Картридж для тестирования размещается на испытательном стенде.

Испытательная сила в 30 Н в осевом направлении применяется к свободно прилегающему круглому стержню, находящемуся в контакте с поршнем картриджа.

Сила поддерживается в течение 1 минуты, в течение которой осуществляется проверка картриджа на наличие утечек или других неисправностей. Все признаки утечки или другой неисправности картриджа фиксируются.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения:

- Стержень;

- Предохранитель, например акриловый цилиндр;

- Испытательный стенд;

- Картридж;

- Основание.

Рисунок 2 – Пример устройства для проверки картриджей на утечку раствора местного анестетика

Сила, необходимая для перемещения поршня

5.5.1 Аппарат

5.5.1.1 Машина, способная перемещать шток поршня шприца с постоянной скоростью (50 ± 1) мм/мин.

5.5.1.2 Держатель шприца, способный крепить шприц для зубного картриджа, пример показан на рисунке 3.

5.5.1.3 Стерильная одноразовая игла для инъекций, 0,4 мм  30 или 35 мм, в соответствии с ISO 7885.

5.5.1.4 Шприц для стоматологического картриджа в соответствии с ISO 9997.

5.5.2. Процедура

Картридж, подлежащий испытанию, размещается в шприце и к нему присоединяется игла (5.5.1.3). Наполненный шприц (5.5.1.4) размещается в держателе шприца (5.5.1.2).

Испытательная машина (5.5.1.1) запускается со скоростью 50 мм/мин. Фиксируются значения силы F1, необходимой для начала движения поршня, и силы F2, необходимой для поддержания движения поршня на эффективной длине.

Условные обозначения:

- Держатель шприца;

- Запорный штифт;

- Стержень поршня;

- Поршень;

- Картридж;

- Игла;

- Сосуд.

- Основание, устойчиво закреплено.

Рисунок 3 – Пример устройства для определения силы, необходимой для перемещения поршня картриджа

Размер воздушного пузыря

Картридж удерживается в вертикальном положении колпачком вверх и стучится о горизонтальную поверхность для удаления всех воздушных пузырей, прилипших к боковым стенкам. Осмотр проводится под горизонтальным углом для определения наличия воздушного пузыря под краем колпачка.

Извлекаемый объём

5.7.1 Аппарат

5.7.1.1 Стоматологический шприц в соответствии со стандартом ISO 9997.

5.7.1.2 Одноразовая стоматологическая инъекционная игла в соответствии со стандартом ISO 7885.

5.7.1.3 Подходящий контейнер, градуированной по миллилитрам.

5.7.2 Процедура.

Испытуемый картридж размещается в стоматологическом шприце (см. 5.7.1.1), после чего игла (5.7.1.2), закручивается в требуемое положение.

Примечание - Извлекаемый объем также может быть определен гравиметрически.

- Маркировка

Первичный контейнер

Маркировка на картридже для местных анестетиков должна содержать по меньшей мере следующую информацию:

- наименование и/или товарный знак изготовителя;

- минимальный извлекаемый объем в миллилитрах;

- активные ингредиенты и их концентрации;

- цветовое кодирование, если оно используется, в соответствии с 4.7;

- номер партии (код партии);

- дата истечения срока действия;

- если какой-либо компонент картриджа содержит натуральный каучуковый латекс, должно быть дано соответствующее предупреждение и/или символ в соответствии с               ISO 15223-1:2012, 5.1.

Вторичный контейнер

- Надписи на любом контейнере для картриджей для местной анестезии, выставленном на продажу, должны содержать по меньшей мере следующую информацию:

- наименование и адрес изготовителя;

- описание продукта;

- минимальная вместимость каждого картриджа в миллилитрах;

- номинальная емкость каждого картриджа в миллилитрах;

- активные ингредиенты и их концентрации;

- номер партии (код партии);

- дата истечения срока действия;

- количество картриджей в контейнере;

- рекомендация по хранению;

- заявление о том, что продукт содержит стерильный раствор для инъекций;

- подходит ли метод диафрагмы для аспирации;

- если какой-либо компонент картриджа содержит натуральный каучуковый латекс, должно быть дано соответствующее предупреждение и/или символ в соответствии с                    ISO 15223-1:2012, 5.1.

Библиография

[1] ISO 7405, Dentistry – Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (Стоматология. Оценка биологической совместимости медицинских изделий, используемых в стоматологии).

[2] ISO 7500-1, Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tension/compression testing machines – Verification and calibration of the force-measuring system (Материалы металлические. Калибровка и верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружения. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Калибровка и верификация силоизмерительной системы).

[3] ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия. Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска).

[4] ISO 11040-1, Prefilled syringes – Part 1: Glass cylinders for dental local anaesthetic cartridges (Шприцы предварительно наполненные. Часть 1: Цилиндры стеклянные для картриджей с лекарственными препаратами для местной анестезии, применяемыми в стоматологии).

[5] ISO 11040-2, Prefilled syringes – Part 2: Plunger stoppers for dental local anaesthetic cartridges (Шприцы предварительно наполненные. Часть 2: Уплотнители поршней для картриджей с лекарственными препаратами для местной анестезии, применяемыми в стоматологии).

[6] ISO 11040-3, Prefilled syringes – Part 3: Seals for dental local anaesthetic cartridges (Шприцы предварительно наполненные. Часть 3: Укупорочные средства для картриджей с лекарственными препаратами для местной анестезии, применяемыми в стоматологии).

[7] ISO 21533, Dentistry – Reusable cartridge syringes intended for intraligamentary injections (Стоматология. Карпульные шприцы многократного использования для интралигаментарных инъекций).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранного государства приведены в таблице В.А.1.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 9997:2020 Dental cartridge syringes (Стоматология. Картриджные шприцы) | IDT | СТ РК ISO 9997* Стоматология. Картриджные шприцы |
| ____________ * Подлежит публикации. |  |  |

МКС 11.040.10, 11.060.20 (IDT)

Ключевые слова: стоматология, одноразовые картриджи, местные анестетики, герметичность

МКС 11.040.10, 11.060.20 (IDT)

Ключевые слова: стоматология, одноразовые картриджи, местные анестетики, герметичность

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Navy Co»

| Директор ТОО «NavyCo» |  | А. Нуртазин |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «NavyCo» |  | А. Ибраева |