Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДИЭТИЛФТАЛАТА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _______________ 20__ года № ________

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 10 октября 2018 года № 53-II, Закона Республики Казахстан «О стандартизации» № 183-VI от 5 октября 2018 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДИЭТИЛФТАЛАТА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ МЕТОДОМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методические указания по определению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и предназначены для использования в системе экологической безопасности Республики Казахстан, при проведении аналитического контроля ведомственными лабораториями предприятий, а также научно-исследовательских институтов, работающих в области гигиены окружающей среды.

Методические указания разработаны с целью обеспечения контроля соответствия уровня содержания загрязняющих веществ их гигиеническим нормам - предельно допустимым концентрациям (далее - ПДК) и ориентировочно безопасным уровням.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 8.423-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки.

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия.

ГОСТ 7328-2001 Гири. Общие технические условия.

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 28165-89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аквадистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и                СТ РК 2.1, также следующие термины с соответствующими определениями:

Предельно допустимая концентрация (ПДК): Концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Предел измерений: Нижний и верхний пределы измерения, определяемые минимальным и максимальным измеряемыми значениями отклика измерительного оборудования.

Хроматаграфический метод анализа: Метод анализа основанный на цикличных актах сорбции-десорбции, происходящих между подвижной фазой (элюентом) с растворенной пробой и неподвижным сорбентом. Компоненты сложных смесей имеют различную сорбируемость, и проходя вдоль неподвижной фазы, поглощаются с неодинаковой скоростью и в разном количестве. Последующее изучение результатов позволяет установить точный состав реактива.

Количественный метод анализа: Метод, который строится на измерении пиков хроматограммы, формирующихся в зависимости от концентрации примесей.

4 Метод измерений

Данный стандарт устанавливает методику, с учетом ГОСТ 17.2.4.02, количественного химического анализа атмосферного воздуха для определения в нем содержания диэтилфталата в диапазоне концентраций от 0,008 до 0,1 мг/м3 методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Диэтилфталат С12Н14О4, молярная масса 222,24 (диэтиловый эфир ортофгалевой кислоты) - прозрачная бесцветная жидкость без запаха. Не растворим в воде. Хорошо растворим в метиловом, этиловом и бутиловом спиртах, ацетонитриле, бензоле, эфире и пропиленкарбонате. Температура плавления - 3 °С, температура кипения – от 298 °С до 299 °С, плотность - 1,118 г/см3. В воздухе находится в виде аэрозоля и паров.

Диэтилфталат обладает общетоксическим действием. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (далее - ОБУВ) в воздухе - 0,01 мг/м.

Измерения концентрации диэтилфталата в атмосферном воздухе выполняют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с УФ детектированием.

Отбор проб осуществляют концентрированием в пропиленкарбонат.

Нижний предел измерения в анализируемом объеме пробы (10 мм3) - 0,016 мкг.

Определению не мешает присутствие фталида, дибутилфталата, дифенилоксида, диметилфталата, диметилизофталата.

5 Требования к показателям точности измерений

Стандарт обеспечивает выполнение измерений с погрешностью, не превышающей ± 16 %, при доверительной вероятности 0,95.

6 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, реактивам, материалам

6.1 Средства измерений

При определении концентраций загрязняющих веществ применяются следующие средства измерений:

- линейка измерительная по ГОСТ 427;

- лупа измерительная по ГОСТ 25706;

- меры массы для химических анализов по ГОСТ 7328;

- посуда стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770;

- секундомер механический по ГОСТ 8.423;

- барометр-анероид метеорологический по ГОСТ 6359;

Средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.

6.2 Вспомогательные устройства

При определении концентраций загрязняющих веществ применяются следующие вспомогательные устройства:

- хроматографическая колонка из стекла длиной 120 мм и внутренним диаметром 2 мм;

- вакуумный компрессор;

- дистиллятор по ГОСТ 28165;

- поглотительные сосуды Рыхтера;

- редуктор водородный;

- редуктор кислородный;

- ректификационная колонка длиной 550 мм и внутренним диаметром 20 мм, флегмовое число – 5;

- насадка - спиральки Левина из нержавеющей стали (2 × 2 × 0,2 мм);

- ректификационная колонка длиной 1,5 м, внутренним диаметром 30 мм, флегмовое число, насадка - никелевые спиральки (3 × 3 × ОД), фильтр Шотта № 4.

6.3 Реактивы и материалы

При определении концентраций загрязняющих веществ применяются следующие реактивы и материалы:

- азот сжатый;

- воздух сжатый;

- водород сжатый;

- вода дистиллированная;

- диэтилфталат, содержание основного вещества 99,5 %;

- перманганат калия, х. ч.;

- пропиленкарбонат;

- сорбент «Силасорб с № зернением 7 мкм, готовая насадка для хроматографической колонки;

- марганец (И) хлористый 4-водный или марганец (II) сернокислый 5-водный 	калий йодистый или натрий йодистый 2-водный;

- калий двухромовокислый стандарт-титр, С (1/6 К2Сr20 7) (0,1 н) или калий двухромовокислый;

- натрий серноватистокислый, 0,1 н или натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный;

- натрия гидроокись (гидроксид натрия) или калия гидроокись (гидроксид калия)

- натрий углекислый;

- натрий сернокислый;

- известь хлорная или хлоритекс (дезинфицирующий препарат для бассейнов) в таблетках или гранулах;

- калий фтористый 2-водный;

- калий роданистый;

- алюминий сернокислый 18-водный;

- кислота соляная кислота серная или сульфаминовая кислота (амидосульфокислота) 	медь (И) сернокислая 5-водная;

- аммиак водный;

- хлороформ;

- крахмал растворимый;

- бумага индикаторная универсал;

- фильтры бумажные обеззоленные «белая лента» или«красная лента»;

- вода дистиллированная.

Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации ч.д.а. или х.ч. Допускается использование солей марганца квалификации ч.

Допускается использование реактивов и материалов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных, с характеристиками не хуже указанных в  разделе 6.

7 Требования безопасности

7.1.	При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами в том числе с требованиями по ГОСТ 12.1.007.

7.2.	При выполнении измерений с использованием жидкостного хроматографа соблюдают правила электробезопасности в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

# 8 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений допускают лиц, имеющих квалификацию не ниже инженера-химика, имеющих опыт работы на жидкостном хроматографе.

# 9 Условия измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят в нормальных условиях,

- при температуре воздуха (20 ± 10) °С,

- атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст.,

- влажности воздуха не более 80 %,

- выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в условиях, рекомендуемых технической документацией к прибору.

10 Подготовка к выполнению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: подготовка реактивов и приготовление растворов, установление градуировочной характеристики, отбор проб воздуха.

10.1 Подготовка реактивов и приготовление растворов

Ацетонитрил. Очищают технический ацетонитрил путем ректификации на ректификационной колонке длиной 550 мм и внутренним диаметром 20 мм, флегмовое число - 5. Для чего ацетонитрил кипятят с обратным холодильником в присутствии перманганата калия из расчета 1 г перманганата калия на 1 дм3 растворителя. Кипячение проводят до полного перехода перманганата калия в двуокись марганца. Перед ректификацией осадок двуокиси марганца отделяют путем фильтрации через фильтр Шотта № 4. Основную фракцию отбирают при температуре 81,6 °С в пределах колебаний ± 1 °С и при атмосферном давлении.

Пропиленкарбонат очищенный получают из пропиленкарбоната путем ректификации под вакуумом на ректификационной колонке длиной 1,5 м и внутренним диаметром 30 мм, флегмовое число - 2. Насадка - никелевые спиральки (3×3×0,1 мм). Основную фракцию отбирают при температуре 61 °С (1 мм рт. ст.) в пределах колебаний ± 1 °С. Элюент: вода-ацетонитрил (6:1).

Исходный раствор диэтилфталата для градуировки (с=1 мг/с3). 50 мг диэтилфталата вносят в мерную колбу вместимостью 50 см3, доводят до метки пропиленкарбонатом и тщательно перемешивают. Раствор устойчив в течение суток при хранении в холодильнике.

Рабочий раствор диэтилфталата для градуировки (с=0,1 мг/см3). 5 см3 исходного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 см3, доводят объем до метки пропиленкарбонатом и тщательно перемешивают. Раствор устойчив в течение суток при хранении в холодильнике.

10.2 Установление градуировочной характеристики

Градуировочную характеристику устанавливают по 5-ти сериям градуировочных растворов. Каждую серию, состоящую из 5-ти растворов готовят в мерных колбах вместимостью 25 см3. Для этого в каждую колбу вносят рабочий раствор для градуировки в соответствии с таблицей 1, доводят объем до метки пропиленкарбонатом и перемешивают.

Таблица 1

| Номер раствора для градуировки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем рабочего раствора 1 (с = 0,1 мг/см3), см3 | 0,4 | 1,25 | 2,5 | 3,75 | 5,0 |
| Масса диэтилфталата в 8 × 10 мм3 раствора, мкг | 0,016 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |

Инжектируют в хроматограф по 10 мм3 каждого градуировочного раствора.

Условия хроматографирования градуировочных смесей и анализируемых проб:

- температура термостата колонки ……………………………………………...20 ºС;

- скорость подачи элюента (вода-ацетонитрил, 6:1)…………………...100 мм3/мин;

- длина волны УФ-детектора ………………………………………………….202 нм;

- скорость движения диаграммной ленты ……………………………….1,5 мм/мин;

- чувствительность детектора ………………………………………………….…..0,4;

- диапазон измерения самописца	……………………………………………...100 мВ;

- максимальный объем вводимой пробы ……………………………………...10 мм3;

- время удерживания диэтилфталата ………………………………….18 мин 30 сек;

- элюирующий объем ………………………………………………………..1850 мм3;

- эффективность колонки по диэтилфталату…………………………………450 т.т.

На полученной хроматограмме измеряют площади пиков и строят градуировочную характеристику, выражающую зависимость площади пиков (мм2) от массы диэтилфталата в хроматографируемом объеме пробы (мкг). Проверку градуировочной характеристики следует проводить при изменении условий анализа или партии реактивов, но не реже 1 раза в месяц.

10.3 Отбор проб

Отбор проб воздуха: воздух со скоростью 20 дм3/мин аспирируют через 2 последовательно соединенных сосуда Рыхтера, содержащих по 3,0 см3 пропиленкарбоната каждый, в течение 30 мин. Срок хранения проб в закрытых сосудах в холодильнике - в течение суток.

11 Выполнение измерений

Растворы из поглотительных сосудов Рыхтера анализируют раздельно. Содержимое каждого из сосудов переносят в отдельную пробирку с пришлифованной пробкой. При необходимости объём растворов доводят до 3 см3пролиленкарбонатом.

Хроматографирование полученных растворов проводят в тех же условиях по отношению к тому же элюенту, что и при построении градуировочного графика (п. 10.2). На полученной хроматограмме измеряют площади пиков диэтилфталата и по градуировочной характеристике определяют массу диэтилфталата в пробе.

Если во втором поглотительном сосуде обнаружено наличие диэтилфталата, то расчёт его в воздухе проводят отдельно на основе данных каждого поглотительного сосуда и результаты суммируют.

12 Вычисление результатов измерений

Концентрацию диэтилфталата С в атмосферном воздухе (в мг/м3) вычисляют по формуле (1):

C	                                                          (1)

где m - масса диэтилфталата в хроматографируемом объёме пробы, найденная по градуировочной характеристике, мкг;

V1 - объём пробы, взятой на хроматографирование, см3;

V2 - общий объём анализируемого раствора, см3;

V0 - объём воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, дм3, вычисляемое по формуле (2):

V0		                                 	(2)

где Р - атмосферное давление при отборе пробы воздуха, мм рт. ст.;

t - температура воздуха в местах отбора проб, °С;

Vt - объём пробы воздуха, дм3.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 10 октября 2018 года № 53-II.

[2] Правила проведения аттестации и переаттестации технических экспертов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним, утвержденные приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 сентября 2012 г. № 348.

[3] РМГ 43-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Применение Руководства ИСО по выражению неопределенности измерений».

_____________________________________________________________________________

УДК 625.151									МКС 13.040

Ключевые слова: вредные вещества, хроматографический метод, массовая концентрация, реактивы, технические условия.

______________                           ______________________________________________________________________________

УДК 625.151									МКС 13.040

Ключевые слова: вредные вещества, хроматографический метод, массовая концентрация, реактивы, технические условия.

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»					Д.Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»							А.Есенкулов

Ведущий эксперт

ЮКФ РГП «КазИнМетр»	                                                             Н.Есембаев