НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

# ВОЗДУХ

# Определение формамида и диметилформамида фотометрическим методом __________________________________________________________________

Дата введения __________

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на воздух промышленных предприятий, включая воздух рабочей зоны, и устанавливает фотометрический метод для определения массовой концентрации формамида [1] и диметилформамида в диапазоне измерений от 0,3 до 10,0 мг/м3.

Чувствительность определения – 10 мкг исследуемого вещества в анализируемом объеме раствора.

Настоящий стандарт предназначен для применения при проведении производственного санитарного гигиенического и экологического видов контроля [2], [3], [4].

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 3219-2018 Контроль объекта аналитический. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерений концентраций вредных веществ.

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия.

ГОСТ OIML R76-1-2011 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 20289-74 Реактивы. Диметилформамид. Технические условия

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. методы испытаний.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 4147-74 Реактивы. Железо (III) хлорид 6-водный. Технические условия

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе.

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 3219, 
ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016.

4 Сущность метода определения

Определение основано на улавливании из воздуха формамида и диметилформамида поглотительным раствором, с последующим образованием гидроксамовой кислоты при взаимодействии с гидроксиламином в щелочной среде и определении гидроксамовой кислоты по реакции с хлоридом железа фотометрическим методом.

Аммиак не мешает определению. Определению мешают сложные эфиры.

5 Требования безопасности

При организации измерений, включая отбор проб воздуха, соблюдают общие требования к лабораториям [5], а также требования безопасности, регламентированные ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.004, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства измерений и другие технические средства и в других документах, действующих в лаборатории.

6 Требования к условиям выполнения измерений

6.1 Условия выполнения измерений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества [5].

6.2 При выполнении измерений в лаборатории соблюдают следующие условия окружающей среды:

- температура воздуха …………………..……... от 18 оС до 25 оС;

- относительная влажность ……………………. от 20 % до 80 %.

6.3 При отборе проб воздуха соблюдают общие требования по 
ГОСТ 12.1.005 с учетом особенностей производства или технологического процесса на конкретном предприятии.

7 Требования к средствам измерений, аппаратуре, материалам, реактивам и растворам, вспомогательным устройствам

7.1 При выполнении определения применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы:

Фотометр фотоэлектрический любого типа, обеспечивающий измерение в диапазоне длин волн (480 – 510) нм.

Барометр для измерений атмосферного давления любого типа.

Весы лабораторные, класс точности специальный по ГОСТ OIML R76-1, с погрешностью взвешивания не более 0,0005 г и наибольшем пределом взвешивания (НПВ) 210 г.

Водяная баня

Колба 2-25-2 по ГОСТ 1770.

Колба 2-50-2 по ГОСТ 1770.

Колба 2-100-2 по ГОСТ 1770.

Пипетки 1-2-1(5) по ГОСТ 29169.

Пипетки 1-2-2-1(1, 2, 5) по ГОСТ 29227.

Плита электрическая лабораторная

Прибор для отбора проб воздуха (аспиратор) [6].

Поглотительный прибор с пористой пластинкой [7].

Пробирка П-2-10-14/23 ХС по ГОСТ 1770.

Секундомер с ценой деления секундной шкалы 0,2 с или другое устройство для измерений продолжительности отбора пробы воздуха.

Стакан В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336.

Термометр метеорологический любого типа для измерений температуры воздуха.

Трубка резиновая техническая по ГОСТ 5496.

7.2 При выполнении определения применяют следующие реактивы и препараты:

Гидроксиламин солянокислый, х.ч. по ГОСТ 5456, раствор с массовой долей 10 %, свежеприготовленный.

Диметилформамид, х.ч. по ГОСТ 20289.

Железа хлорид х.ч., по ГОСТ 4178, раствор с массовой долей 10 % в 
0,1 М растворе соляного кислоты.

Натрия гидроксид, х.ч., по ГОСТ 4328, раствор с молярной концентрацией С(NaOH) = 1 моль/дм3.

Кислота соляная, х.ч., по ГОСТ 3118, раствор с молярной концентрацией С(HCl) = 0,1 моль/дм3.

Формамид, х.ч., по [1].

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

7.3 Допускается применение других СИ, вспомогательного оборудования, материалов и реактивов с метрологическими и техническими характеристиками, не ниже приведенных в 7.1 и 7.2.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Приготовление растворов реактивов

8.1.1 При приготовлении и применении растворов соблюдают общие требования по ГОСТ 4517, ГОСТ 27025.

8.1.2 Поглотительный раствор – дистиллированная вода.

8.1.3 Для приготовления растворов реактивов применяют воду дистиллированную по ГОСТ 6709 (далее – вода).

8.1.4 Гидроксиламин солянокислый, раствор с массовой долей 10 %, готовят путем растворения навески гидроксиламина солянокислого массой 5 г в 45 см3 воды.

8.2 Градуировочные растворы

Градуировочные растворы готовят перед применением, рекомендуется использовать следующие:

а) Основной градуировочный раствор А формамида (диметилформамида)

В мерную колбу вместимостью 25 – 50 см3 вносят 10 см3 дистиллированной воды и взвешивают на аналитических весах. Затем вводят 2 – 3 капли формамида (диметилформамида) и снова взвешивают. Объем раствора доводят до метки дистиллированной водой.

Рассчитывают содержание формамида (диметилформамида) в 1 см3 раствора.

Приготовленные растворы хранят в прохладном месте.

Срок годности – 2 мес.

б) Рабочий градуировочный раствор Б с массовой концентрацией формамида (диметилформамида) 0,05 мг/см3, готовят соответствующим разведением основного градуировочного раствора А дистиллированной водой.

Срок годности рабочего градуировочного раствора Б – две недели.

8.3 Градуировочная характеристика фотометра

8.3.1 Установление градуировочной характеристики

В 9 колориметрических пробирок вместимостью 10 см3 отбирают аликвоты рабочего градуировочного раствора Б согласно таблице 1.

Таблица 1

| Номер градуировочного раствора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание формамида (диметилформамида), мкг | 0 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Объем рабочего градуировочного раствора Б, см3 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
| Объем поглотительного раствора, см3 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,74 | 1,4 | 1,0 |

Градуировочные растворы обрабатываются аналогично рабочим пробам.

Для каждого раствора получают не менее пяти результатов единичного анализа в условиях повторяемости, при этом, если результат какого-либо измерения отличается от среднего арифметического значения в серии более, чем на 15 %, его исключают из обработки, готовят новый раствор и измерение повторяют.

Полученные результаты оформляют графически или рассчитывают коэффициент градуировочной характеристики. Установленная функциональная зависимость должна быть линейной.

8.3.2 Контроль градуировочной характеристики

а) Приемлемость градуировочной характеристики проверяют сразу после ее установления с использованием контрольных растворов с содержанием компонента, соответствующим измеряемому диапазону.

Допускается использовать для проверки 1 – 2 образца из набора градуировочных растворов, не используемых при градуировке. Характеристику признают приемлемой, если измеренное значение отличается от заданного не более, чем на 15 %.

б) Стабильность градуировочной характеристики рекомендуется проверять не реже одного раза в три месяца, а также при замене оптических кювет и реактивов, с использованием в качестве контрольных градуировочных растворов, не менее трех. Характеристику признают стабильной, если измеренное значение отличается от заданного не более, чем на 25 %.

в) Периодичность установления градуировочной характеристики – не реже одного раза в год.

8.4 Подготовка поглотительных приборов

Для улавливания формамида и диметилформамида применяют поглотительные приборы барботажного типа.

Перед отбором пробы воздуха в поглотительные приборы вносят по 
10 см3 поглотительного раствора, закрывают заглушками и устанавливают в транспортировочную тару.

Поглотительные приборы во время отбора и при хранении пробы воздуха рекомендуется предохранять от попадания прямых солнечных лучей, при температуре воздуха выше 25 оС пробу – охлаждать.

9 Отбор проб воздуха

9.1 При отборе проб воздуха выполняют следующие общие указания:

а) отбор проб производят при характерных производственных условиях;

б) воздух рабочей зоны отбирают в соответствии с ГОСТ 12.1.005, в зоне дыхания на высоте от уровня рабочей площадки 1,5 м (при работе стоя) или 1,0 м (при работе сидя);

в) для характеристики общего фона загрязнения производственного помещения и/или контроля технологических операций точки отбора располагают с учетом возможного выделения в воздушную среду наибольшего количества вредного вещества;

г) при наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых операций, точки отбора располагают равномерно по периферии и в центре помещения;

д) если стадия технологического процесса (операция) не продолжительная и не позволяет отобрать пробу воздуха за один цикл, производят дискретный отбор;

е) на рабочем месте, или в течение смены, или на отдельных этапах технологического процесса в одной точке последовательно отбирают не менее трех проб.

9.2 Отбор проб производят путем аспирации исследуемого воздуха через два последовательно соединенных поглотительных прибора, заполненных поглотительным раствором по 8.4.

Рекомендуемые параметры отбора проб воздуха: объемный расход – 
0,5 дм3/мин; объем пробы воздуха:

- для определения диметилформамида – 10 дм3;

- для определения формамида – 30 дм3.

9.3 После завершения отбора пробы воздуха поглотительный прибор отсоединяют, закрывают заглушками и устанавливают вертикально в транспортировочную тару для передачи в лабораторию.

9.4 Одновременно с проведением отбора пробы воздуха регистрируют температуру окружающего воздуха и атмосферное давление.

Регистрацию измеренных значений и параметров отбора проб оформляют по установленной в испытательной лаборатории форме, например, протоколом.

10 Выполнение измерений

Растворы из каждого поглотительного прибора анализируют отдельно, параллельно подготавливают и обрабатывают холостую пробу – 3 см3 поглотительного раствора.

Аликвоту 3 см3 раствора пробы вносят в колориметрическую пробирку, затем добавляют по 1 см3 10 %-ного раствора гидроксиламина солянокислого и 0,2 см3 раствора гидроксида натрия с молярной концентрацией 1 моль/дм3. Растворы в пробирках перемешивают, помещают на 15 мин в кипящую водяную баню. По охлаждении растворов добавляют по 0,5 см3 раствора хлорида железа.

Через 30 мин измеряют оптические плотности растворов по отношению к холостой пробе в кювете с толщиной оптического слоя в кювете на 10 мм при длине волны 495 нм.

11 Обработка и представление результата измерений

11.1 Содержание формамида (диметилформамида) в анализируемом воздухе Х, мг/м3, рассчитывают по формуле (1):

| Хi=х⋅Vпр.Vст.⋅Vал., | (1) |
| --- | --- |

где х – содержание формамида (диметилформамида), найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;

Vпр .– общий объем раствора пробы, см3 (3 см3);

Vал. – аликвота раствора пробы, отобранная для измерений, см3 (1 см3 или 3 см3);

Vст. – объем отобранной пробы воздуха, приведенный к стандартным условиям, по формуле (2), дм3:

| Vст.=Vизм.Тст.⋅Ризм.Тизм.⋅Рст., | (2) |
| --- | --- |

где Vизм.. – объем пробы воздуха, измеренный при отборе, дм3;

Тизм., Тст – температура воздуха, соответственно, измеренная во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях, К;

Ризм., Рст – атмосферное давление, соответственно, измеренное во время отбора пробы анализируемого воздуха, и при стандартных условиях, кПа 
(мм рт.ст.).

Примечание - Согласно ГОСТ 12.1.005 для воздуха рабочей зоны стандартными условиями являются температура Тст= 293 К (tст= 20 оС ) и давление Рст.= 101,3 кПа (760 мм рт.ст).

11.2 Результат определения формамида (диметилформамида) в воздухе представляют именованным числом совместно с характеристикой погрешности измерений (см. раздел 12), с указанием даты, времени и соответствующих параметров отбора пробы (температуры окружающего воздуха и атмосферного давления).

11.3 Результат определения, выходящий за границы диапазона, указанного в разделе 1, представляют в виде записи: «менее 0,3 мг/м3» или «более 10,0 мг/м3».

12 Требования к точности результата измерений

Относительная суммарная погрешность метода определения массовой концентрации формамида (диметилформамида) в воздухе рабочей зоны не превышает ± 25 % при доверительной вероятности 0,95 в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

13 Контроль точности результата измерений

При применении настоящего стандарта рекомендуется проводить оценку качества измерений путем проведения внутреннего и внешнего контроля качества результатов анализа в соответствии с документированной процедурой, установленной в испытательной лаборатории и утвержденной на предприятии в установленном порядке.

Необходимым условием обеспечения качества результатов измерений при исследовании воздуха является контроль в испытательной лаборатории наличия условий для проведения измерений, к факторам контроля относятся:

а) сроки поверки/калибровки СИ;

б) условия хранения и сроки годности реактивов, материалов, растворов, рабочих проб;

в) соответствие экспериментальных данных, полученных при построении градуировочной характеристики, выбранному виду зависимости;

г) проверка приемлемости и стабильности градуировочной характеристики по 8.3.2;

д) условия и правила отбора проб, инструментальных измерений параметров выброса и т.п.

Библиография

[1] ТУ 6-09-3884-84 Формамид (муравьиной кислоты амид) чистый.

[2] Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года N 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения».

[3] «Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», приложение 2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28 февраля 2015 года № 168.

[4] Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан».

[5] Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684.

[6] ГОСТ Р 51945-2002 Аспираторы. Общие технические условия.

[7] ТУ 25-11-1081-75 Поглотители

УДК 502.3:006.354                                     		                 МКС   13.040

Ключевые слова: воздух производственных помещений, воздух рабочей зоны, формамид, диметилформамид, санитарно-гигиенический контроль, экологический контроль, фотометрическое определение

РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заместитель генерального

директора РГП «КазИнМетр»					Д. Шарипов

Начальник управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»							А. Есенкулов

Эксперт управления

законодательной метрологии и

международного сотрудничества

РГП «КазИнМетр»							Ж. Жуматаева

# Эксперт 2 категории

ВКФ РГП «КазИнМетр»	О Савинкова