Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений

Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДА, ХЛОРИДА, НИТРИТА, НИТРАТА, ФОСФАТА И СУЛЬФАТА ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ В ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ МЕТОДОМ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____________  года № _____

3 В настоящем стандарте реализованы положения Закона Республики Казахстан                «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений

Республики Казахстан

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДА, ХЛОРИДА, НИТРИТА, НИТРАТА, ФОСФАТА И СУЛЬФАТА ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ В ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОДАХ МЕТОДОМ ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

Дата введения _______

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок выполнения измерений массовых концентраций анионов: фторида, хлорида, нитрита, нитрата, фосфата, сульфата (F–, Сl–,
NO2–, NO3–, РО43–, SO42–) в природных и сточных водах., при их совместном присутствии.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 4166-76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4168-79 Натрий азотнокислый. Технические условия.

ГОСТ 4197-74 Натрий азотисто-кислый. Технические условия.

ГОСТ 4201-79 Натрий углекислый кислый. Технические условия.

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 7328 Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия.

ГОСТ 18300-72 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия.

ГОСТ 22967-90 Государственный стандарт союза ССР. Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25663–83 Оборудование вакуумное. Насосы вакуумные механические. Методы испытаний.

ГОСТ 26703–93 Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой.

ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по [1] и СТ РК 2.1.

4 Точность измерений

Настоящий стандарт обеспечивает получение результатов выполнения измерений массовых концентраций анионов: фторида, хлорида, нитрита, нитрата, фосфата, сульфата, в природных и сточных водах, при их совместном присутствии, с относительной погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – Значения характеристик погрешности результатов анализа

| Наименование аниона | Диапазон массовой концентрации, мг/дм3 | Границы относительной погрешности, δ, %, при Р=0,95 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фторид | от 0,01 до 1,0 | 30 |
|  | от 1,0 до 10 | 20 |
|  | от 10 до 20 | 10 |
| Хлорид | от 0,2 до 1,0 | 30 |
|  | от 1,0 до 10 | 20 |
|  | от 10 до 50 | 10 |
| Нитрит | от 0,04 до 1,0 | 25 |
|  | от 1,0 до 10 | 20 |
|  | от 10 до 100 | 15 |
| Нитрат | от 0,08 до 3,0 | 20 |
|  | от 3,0 до 150 | 15 |
| Фосфат | от 0,1 до 0,5 | 25 |
|  | от 0,5 до 10 | 20 |
|  | от 10 до 250 | 15 |
| Сульфат | от 0,1 до 1,0 | 25 |
|  | от 1,0 до 10 | 20 |
|  | от 10 до 100 | 10 |

5 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование, материалы, реактивы

5.1 Средства измерений

5.1.1 Хроматограф жидкостный ионный с кондуктометрическим детектором по ГОСТ 8.485-2013.

Относительное отклонение расхода растворителя от среднего значения: 1,5%. Погрешность задания расхода растворителя: 5%. Относительное среднее квадратическое отклонение выходных сигналов для времени удерживания, высоты и площади пиков: 1, 2 и 3 %, соответственно.

5.1.2 Интегратор для измерения времени удерживания, а также площади и высоты хроматографических пиков.

Входной сигнал интегратора от – 0,005 до 1,0 В. Входное сопротивление 10 МОм. Линейный диапазон 106 (от 1 мкВ до 1 В). Чувствительность 1 мкВ/с. Частота опроса                     20 Гц.

5.1.3 Весы лабораторные равноплечные общего назначения 2 класса точности с верхним пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

5.1.4 Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328.

5.1.5 Пипетки 2-го класса вместимости 2, 5 и 10 см3 по ГОСТ 29169.

5.1.6 Колбы мерные 2-го класса вместимостью 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

5.1.7 Цилиндры мерные вместимостью 100, 200 и 1000 см3 по ГОСТ 1770.

5.2 Вспомогательные устройства

5.2.1 Насос водоструйный по ГОСТ 25663.

5.2.2 Бутыль для вакуумирования вместимостью 1000 см3

5.2.3 Шприц медицинский инъекционный 1 или 2 см3 по ГОСТ 22967.

5.2.4 Воронки делительные на 250 или 500 см3 по ГОСТ 25336.

5.2.5 Воронки химические по ГОСТ 25336.

5.2.6 Колбы конические вместимостью 1000 и 2000 см3 по ГОСТ 25336.

5.3 Реактивы и материалы

5.3.1 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

5.3.2 Спирт этиловый, ректификат (для промывки стеклянной посуды и т.д.) 
ГОСТ 18300.

5.3.3 Натр едкий, чда, по ГОСТ 4328.

5.3.4 Натрий углекислый безводный по [2]. ТУ 6-09-3588-78

5.3.5 Натрий углекислый кислый, хч, по ГОСТ 4201.

5.3.6 Гексан  по [3]. ТУ 6-09, 3375-78.

5.3.7 Натрий фтористый по [4]. ТУ 6-09-3372-78.

5.3.8 Натрий хлористый по [5]. ТУ 6-09-3658-74.

5.3.9 Натрий азотистокислый, хч, по ГОСТ 4197.

5.3.10 Натрий азотнокислый, хч, по ГОСТ 4168.

5.3.11 Натрий фосфорнокислый однозамещенный двухводный по ГОСТ 245.

5.3.12 Натрий сернокислый, хч, по ГОСТ 4166.

5.3.13 Индикаторная бумага универсальная по [6]. ТУ 6-09-1181-76.

5.3.14 Фильтры обеззоленные «синяя лента» диаметром 7-10 см по [7]. ТУ 2642-001-42624157-98.

5.3.15 Фильтры мембранные с размером пор 0,45 мкм.

5.3.16 Хроматографическая разделяющая колонка по [8].

Первая колонка заполнена анионообменником низкой емкости (емкость колонки 20 мкмоль) с размером частиц 20 мкм. Данный сорбент представляет собой среднегидрофобный поверхностно-сульфированный сополимер стирола и дивинилбензола с нанесенными на него частицами ионообменного латекса с четвертичными алканоламмониевыми группами.

Вторая колонка заполнена анионообменником низкой емкости (емкость колонки 20 мкмоль/г) с размером частиц 10 мкм. Данный сорбент представляет собой гидрофобный поверхностно-сульфированный сополимер стирола и дивинилбензола с закрепленными частицами ионообменного латекса с четвертичными алкиламмониевыми ионообменными группами.

Эти колонки могут быть заменены другими аналогичными колонками, заполненными анионообменными сорбентами для ионной хроматографии. Разделение на данных колонках должно проводиться с использованием элюента на основе растворов натрия углекислого или натрия углекислого кислого или их смеси. При этом время анализа не должно превышать 30 минут, и должно достигаться полное разделение фторида, хлорида, нитрита, нитрата, фосфата и сульфата. Полным разделением является разделение пиков с разрешением не менее 1,5. Разрешение (RS) - расстояние между максимумами выбранных соседних пиков, деленное на полусумму их ширин у основания, для двух хроматографических пиков рассчитывают по формуле (1):

RS=2 [t2-t1ω1+ω2						(1)

где t2 и t1 – время удерживания компонентов;

ω1 и ω2 – ширина соответствующих хроматографических пиков, измерения у основания и выражения в тех же единицах, что и время удерживания.

Примечание – Допускается применение других средств измерений, вспомогательных устройств, реактивов и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.

6 Метод измерений

6.1 Метод ионохроматографического анализа основан на разделении неорганических анионов (фторида, хлорида, нитрита, нитрата, фосфата и сульфата) на анионообменных колонках и их последующем количественном определении с помощью кондуктометрического детектора. Ионохроматографический анализ позволяет разделить молекулы, основываясь на ионных взаимодействиях. Неподвижная фаза имеет заряженные функциональные группы, которые взаимодействуют с анализируемыми ионизированными молекулами противоположного заряда. Анионная ионообменная хроматография задерживает отрицательно заряженные анионы, так как неподвижная фаза имеет положительно заряженные функциональные группы.

6.2 Содержание фторида, хлорида, нитрита, нитрата, фосфата и сульфата определяют путем сравнения площадей соответствущих хроматографических пиков, полученных при хроматографировании анализируемого и градуировочного растворов. Идентификацию компонентов проводят по времени удерживания каждого иона. За счет разницы в способности к обмену ионами с ионообменниками, время удержания каждого отдельного компонента будет разным, исходя из этого самописцем строится хроматограмма, на которой отображаются хроматографические пики, измерением площади которых можно определить их количество.

7 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

7.1	Общие требования безопасности

При выполнении работ в соответствии с настоящим стандартом персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- электробезопасности по [9];

- пожарной безопасности по [10];

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений;

- запрещается работать с негерметичными жидкостными линиями хроматографа.

7.2 	Требования к квалификации операторов

К проведению работ допускаются лица, имеющие высшее специальное или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение по работе на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом.

8 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха 	от 13°С до 27°С;

- атмосферное давление 			от 720 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.;

- относительная влажность воздуха 	от 20 % до 90 % (без конденсации паров);

- напряжение в электросети 			от 200 В до 240 В.

- частота в электросети			от 48 Гц до 52 Гц

9 Подготовка к выполнению измерений

9.1 Подготовка химической посуды

9.1.1 Химическая посуда, применяемая при градуировке хроматографа и приготовлении элюентов, должная быть предварительно обработана спирто-щелочным раствором.

9.1.2 Приготовление спирто-щелочной моющей смеси.

Навеску 5 г едкого натра растворить в 10 см3 дистиллированной воды и добавить                 90 см3 спирта этилового по ГОСТ 18300. Химическую посуду предварительно вымыть дистиллированной водой, затем спирто-щелочной смесью и вновь тщательно вымыть дистиллированной водой до нейтральной реакции.

9.2 Приготовление растворов

9.2.1 Приготовление концентрата элюента для разделения анионов на первой колонке – 0,18 моль/дм3 натрия углекислого и 0,17 моль/дм3 натрия углекислого кислого (Раствор А). Навески 19,078 г натрия углекислого безводного и 14,282 г натрия углекислого кислого количественно перенести в мерную колбу 1000 см3. Добавить около 700 см3 дистиллированной воды, перемешать до полного растворения, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Раствор А хранить в плотно укупоренной емкости. Срок годности раствора А – 3 месяца.

9.2.2 Приготовление элюента для разделения анионов на первой колонке –                                  1,8 ммоль/дм3 натрия углекислого и 1,7 ммоль/дм3 натрия углекислого кислого (Элюент А). В мерную колбу 1000 см3 перенести количественно 10 см3 раствора А, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Срок годности элюента – 2 дня.

9.2.3 Приготовление концентрата элюента для разделения анионов на второй колонке– 0,20 моль/дм3 натрия углекислого и 0,05 моль/дм3 натрия углекислого кислого. (Раствор Б). Навески 21,198 г натрия углекислого безводного и 4,201 г натрия углекислого кислого количественно перенести в мерную колбу 1000 см3. Добавить около 700 см3 дистиллированной воды, перемешать до полного растворения, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Раствор Б хранить в плотно укупоренной емкости. Срок годности раствора Б – 3 месяца.

9.2.4 Приготовление элюента для разделения анионов на второй колонке – 2,0 ммоль/дм3 натрия углекислого и 0,5 ммоль/дм3 натрия углекислого кислого (Элюент Б). В мерную колбу 1000 см3 перенести количественно 10 см3 раствора Б, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Срок годности элюента – 2 дня.

9.2.5 Приготовление концентрата элюента для разделения анионов на колонке заменяющей первую или вторую колонки. (Раствор Д). Навески натрия углекислого безводного, рассчитанную по формуле (2), и натрия углекислого кислого, рассчитанную по формуле (3), количественно перенести в мерную колбу 1000 см3. Добавить около 700 см3 дистиллированной воды, перемешать до полного растворения, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Раствор Д хранить в плотно укупоренной емкости. Срок годности раствора Д – 3 месяца.

10,599 х Сну , г						(2)

8,402 х Снук , г						(3)

где Сну – концентрация натрия углекислого,

Снук - концентрация натрия углекислого кислого в элюенте для разделения анионов.

9.2.6 Приготовление элюента для разделения анионов на колонке заменяющей первую или вторую колонки (Раствор Д)). В мерную колбу 1000 см3 перенести количественно 10 см3 раствора Д, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Срок годности элюента – 2 дня.

9.2.7 Приготовление стандартного раствора (раствор В), содержащего анионы со значениями массовой концентрации (г/дм3): фторида – 0,25, хлорида – 0,5, нитрита – 1,5, нитрата – 2,5, фосфата – 5,0, сульфата – 2,5.  Навески 0,5525 г натрия фтористого безводного, 0,8242 г натрия хлористого, 2,2496 г натрия азотистокислого, 3,4270 г натрия азотнокислого, 8,2134 г натрия фосфорнокислого однозамещенного двухводного и                    3,6967 г натрия сернокислого количественно перенести в мерную колбу 1000 см3. Добавить около 800 см3 дистиллированной воды, перемешать до полного растворения, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Раствор В хранить  плотно закрытой пластиковой емкости в холодильнике (при температуре от 0 оС до минус 5 оС). Срок годности раствора В – 6 месяцев.

9.2.8 Приготовление стандартного раствора (раствор Г), содержащего анионы со значениями массовой концентрации (мг/дм3): фторида – 2,5, хлорида – 5, нитрита – 15, нитрата – 25, фосфата – 50, сульфата – 25. В мерную колбу 1000 см3 перенести количественно пипеткой 10 см3 раствора В, довести до метки дистиллированной водой и перемешать. Раствор Г хранить в плотно закрытой пластиковой емкости в холодильнике. Срок годности раствора Г – 1 месяц.

9.3 Настройка хроматографа

9.3.1 Установить петлю кран-дозатора вместимостью 0,1 см3.

9.3.2 Подготовить прибор к работе согласно техническому описанию и руководству по эксплуатации к прибору.

9.3.3 Для обеспечения стабильной работы насоса элюент перед подачей в коммуникации хроматографа дегазировать вакуумированием в течении 15-20 мин.

9.3.4 Установить скорость подачи элюента – 1,5 см3/мин. Для выхода на стабильный режим оставить прибор работающим в течении 30 мин.

9.3.5 Приготовить градуировочные растворы с использованием стандартных растворов В и Г согласно таблице 2. Соответствующий стандартный раствор (В и Г) в количестве, указанном в таблице 2, количественно перенести в мерную колбу указанного объема, добавить дистиллированную воду до метки, перемешать:

Таблица 2 – Приготовление градуировочных растворов

| № раствора | Раствор для разбавления | Объем раствора, см3 | Объем колбы, см3 | Концентрация анионов в полученном растворе, мкг/см3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F– | Сl– | NO2– | NO3– | РО43– | SO42– |
| 1 | Г | 2 | 250 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 2 | Г | 10 | 250 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | В | 2 | 1000 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 4 | В | 5 | 500 | 2,5 | 5 | 15 | 25 | 50 | 25 |
| 5 | В | 10 | 250 | 10 | 20 | 60 | 100 | 200 | 100 |

9.3.6 Установить параметры чувствительности детектора («диапазон», «множитель шкалы», «размах», «чувствительность» или другой аналогичный параметр) и параметры чувствительности работы интегратора («множитель шкалы», «коэффициент ослабления» или другой аналогичный параметр) таким образом, чтобы на диаграмной ленте интегратора шум нулевого сигнала составлял не менее 5 мм, а высота хроматографических пиков, соответствующих раствору № 1, составляла не более 100 % от ширины диаграмной ленты интегратора. Регистрировать уровень шума нулевого сигнала в течении 10 мин. Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала принимают равным амплитуде повторяющихся колебаний сигнала с периодом не более 20 с. Измерить линейкой среднюю высоту флуктуационных шумов фоновой линии – N (см). Внести в хроматограф пробу, содержащую градуировочный раствор №1, и дождаться выхода пиков всех анионов. Измерить линейкой высоту пиков для каждого аниона Нi. Расчитать предел обнаружения для каждого аниона (ПОi), как концентрацию, соответствующую пику с высотой, равной трехкратной средней высоте флуктуационных шумов фоновой линии по формуле (4):

ПОi= 3NхСiНi,							(4)

где Сi – концентрация соответствующего аниона в градуировочном растворе №1;

Hi – высота пиков для каждого аниона;

Nx - высота флуктуационных шумов фоновой линии для каждого измерения.

Предел обнаружения для каждого аниона должен быть не более половины нижней границы соответствующего диапазона определяемых содержаний. При больших значениях предела обнаружения следует проверить правильность установки чувствительности детектора в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чистоту используемых реактивов.

9.3.7 Установить параметры чувствительности детектора («диапазон», «множитель шкалы», «размах», «чувствительность» или другой аналогичный параметр) таким образом, чтобы хроматографические пики градуировочного раствора №5 умещались в               60-80 % диапазона показаний детектора, то есть не были бы «обрезанными» сверху. Установить параметры чувствительности работы интегратора («множитель шкалы», «коэффициент ослабления» или другой аналогичный параметр) так, чтобы высоты пиков анионов, соответствующие концентрациям в стандартном растворе № 5, составляли                      60-70 % от общей ширины диаграмной ленты интегратора. Установить настроечные параметры интегрирования по градуировочному раствору №1 в соответствии с инструкцией по эксплуатации интегратора.

9.3.8 Ввести последовательно, начиная с раствора №1 и заканчивая раствором №5, в хроматограф градуировочные растворы, измеряя значения площади хроматографических пиков и времени удерживания с помощью интегратора. Каждый раствор вводить в хроматограф по 3 раза. Построить градуировочные зависимости для каждого аниона в билогарифмических координатах: логарифм средней площади пика (из 3 параллельных измерений) – функция логарифма концентрации аниона в пробе, представленная в выражении (5):

LgS=a+b x LgC 						(5)

где S – площадь хроматографического пика,

C – концентрация данного аниона в растворе;

a и b – коэффициенты.

Lg – десятичный логарифм

Провести обработку этих градуировочных зависимостей с помощью метода наименьших квадратов, рассчитать коэффициент корреляции для каждого аниона. Коэффициенты корреляции должны быть не менее 0,99, а коэффициент b должен входить в интервал от 0,95 до 1,05.

Примечание - Проверку линейности градуировочного графика и расчет пределов обнаружения проводить при приготовлении новых растворов А, Б, или В, при изменении партий используемых реактивов, замене ионохроматографических колонок, а также после ремонта хроматографа. При замене ионохроматографических колонок также необходим контроль времени удерживания анионов.

9.4 Подготовка хроматографа к выполнению измерений

9.4.1 Установить петлю кран-дозатора вместимостью 0,1 см3.

9.4.2 Подготовить прибор к работе согласно техническому описанию и руководству по эксплуатации к прибору.

9.4.3 Для обеспечения стабильной работы насоса элюент перед подачей в коммуникации хроматографа дегазировать вакуумированием в течении 15-20 мин.

9.4.4 Установить скорость подачи элюента – 1,5 см3/мин. Для выхода на стабильный режим оставить прибор работающим в течении 30 мин.

9.3.5 Раствор Г ввести в хроматограф не менее 3 раз, измеряя время удерживания и площадь пиков анионов с помощью интегратора. Относительное расхождение между параллельными результатами для времени удерживания и площади пиков должно составлять не более 2 % и 3 % соответственно.

10 Выполнение измерений

10.1 Пробоотбор и пробоподготовка

10.1.1 Отбор, консервацию и хранение проб природной воды проводить в соответствии с ГОСТ 23268.0

10.1.2 Отбор, консервацию и хранение проб сточной воды проводить в соответствии с [11]

10.1.3 Пробы воды отбирать в чистые пластиковые или стеклянные бутыли, плотно закрывающиеся пробками. В бутыли необходимо обеспечить отсутствие воздушного пузыря. При необходимости хранения более 3 суток непосредственно после отбора пробы должны быть профильтрованы через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм. Перед вводом в хроматограф пробу профильтровать через бумажный фильтр.

10.1.4 Экстрагирование попутных примесей нефтепродуктов из проб сточных вод, для их исключения из пробы.

Для устранения мешающего влияния нефтепродуктов проводят их экстракционное отделение. Отобранную пробу сточной воды объемом 100 см3 поместить в делительную воронку емкостью 200-250 см3, к пробе добавить 50 см3 гексана и закрыть пробкой. Содержимое воронки перемешать в течении 15 мин, периодически открывая пробку, после чего делительную пробку укрепить на штативе и дать смеси, находящейся в ней, отстояться. Затем открыть пробку воронки и осторожно повернуть кран (в нижней ее части), давая медленно стечь нижнему слою жидкости (водная фаза) в колбу, оставив в воронке верхний слой и небольшое количество нижнего слоя. Верхний слой (гексан с экстрагированными нефтепродуктами) и остатки водной фазы вылить через горло воронки в бутыль для отработанных органических растворителей. Перед вводом хроматограф пробу профильтровать через бумажный фильтр.

10.2 Выполнение измерений

10.2.1 Ввести в хроматограф анализируемую пробу воды. Для анализа каждой пробы равно необходимо провести 2 параллельных измерения. Идентификацию пиков анионов проводить во время удерживания. Измерить площадь пиков с помощью интегратора.

10.2.2 Если концентрация одного, или нескольких анионов превышает верхнюю границу соответствующего диапазона определяемых содержаний, то пробу необходимо разбавить с помощью химической посуды по 6, и провести измерение массовых концентраций анионов в разбавленной пробе.

11 Обработка результатов измерений

Массовую концентрацию анионов в анализируемой пробе рассчитать по формуле (6) для каждого из параллельных из определенной пробы:

Сi= СrSiSr, мг/дм3					(6)

где Cr – массовая концентрация аниона в растворе Г, мг/дм3,

Sr  - средняя площадь, полученная из 3-х параллельных результатов измерений для раствора Г;

Si – площадь, соответствующая i-тому измерению анализируемой пробы.

За результат анализа необходимо принимать среднее арифметическое результатов для двух параллельных определений, вычисленное по формуле (7):

С= С1+С22  						  (7)

расхождение между которыми не превышает норматива оперативного контроля сходимости d, представленной в виде выражения (8) (таблица 3):

100С1-С2С≤d					(8)

Результаты измерений представлять в виде выражения (9):

С±∆, мг/дм3						(9)

где Δ – абсолютная погрешность измерения массовой концентрации (Δ=0,01δ). Результат измерения округлять до той же значащей цифры, что и абсолютная погрешность измерения.

При отсутствии пика какого-либо аниона на интеграторе результат представлять в виде выражения (10):

«не обнаружено до ХХХ мг/дм3», 					(10)

где «ХХХ» - нижняя граница диапазона определяемых содержаний для соответствующего аниона.

12 Контроль характеристик погрешности

Контроль точности результатов качественного химического анализа проводят согласно [12].

12.1 Оперативный контроль воспроизводимости

Оперативный контроль воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб, путем сравнения результата контрольной процедуры DK с нормативом оперативного контроля воспроизводимости D'.

Рабочую пробу делят на две равные части и анализируют в точном соответствии с прописью стандарта, получая два результата при условии максимального варьирования условий проведения анализа (мерной посуды, партии реактивов, разные операторы, разные дни и т.д.). Расхождения между полученными результатами измерений (хср,1 и хср,2) не должно превышать величины норматива оперативного контроля воспроизводимости D', приведенной в выражении (11):

DK= xср,1-xср,2≤D' 				(11)

где D' = 0,01D хср (хср – среднее арифметическое значение результатов хср,1 и хср,2).

хср,1 и хср,2 - полученные результаты измерений

Значение D приведено в таблице 3.

При превышении норматива оперативного контроля воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

Таблица 3 – Значения нормативов оперативного контроля

| Наименование аниона | Диапазон массовой концентрации, мг/дм3 | Нормативы оперативного контроля характеристик погрешности, % (Р = 0,95) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сходимость, d (n=2) | Воспроизводимость, d (m=2) |
| Фторид | от 0,01 до 1,0 | 28 | 39 |
|  | от 1,0 до 10 | 17 | 26 |
|  | от 10 до 20 | 10 | 13 |
| Хлорид | от 0,2 до 1,0 | 21 | 39 |
|  | от 1,0 до 10 | 12 | 26 |
|  | от 10 до 50 | 9 | 13 |
| Нитрит | от 0,04 до 1,0 | 20 | 33 |
|  | от 1,0 до 10 | 15 | 26 |
|  | от 10 до 100 | 13 | 20 |
| Нитрат | от 0,08 до 3,0 | 18 | 26 |
|  | от 3,0 до 150 | 12 | 20 |
| Фосфат | от 0,1 до 0,5 | 20 | 33 |
|  | от 0,5 до 10 | 15 | 26 |
|  | от 10 до 250 | 12 | 20 |
| Сульфат | от 0,1 до 1,0 | 21 | 33 |
|  | от 1,0 до 10 | 15 | 26 |
|  | от 10 до 100 | 10 | 13 |

12.2 Оперативный контроль погрешности стандарта

Оперативный контроль погрешности стандарта осуществляется методом добавок с использованием рабочих проб природных вод.

Рабочую пробу делят на две части, первую анализируют в точном соответствии с методикой и получают результат анализа исходной рабочей пробы (без добавки) – х, ко второй делают добавку (с использованием градуировочных растворов), величина добавки С должна составлять 50-150 % от содержания компонента в пробе, и анализируют в точном соответствии с прописью стандарта, получая результат анализа рабочей пробы с добавкой - х'. Результат анализа пробы с введенной добавкой не должен выходить за верхнюю границу определяемых содержаний.

Оперативный контроль погрешности стандарта заключается в сравнении результата контрольной процедуры КК, равного разности между результатом контрольного измерения пробы с добавкой - х', пробы без добавки – х и величиной добавки С, с нормативом оперативного контроля погрешности КD, представленный в выражении (12):

КK= х'-х-С≤КD,					(12)

Норматив оперативного контроля погрешности рассчитывается по формулам (13) и (14):

КD=0,84 ∆х'2+ ∆х2					(13)

при проведении внутрилабораторного контроля (Р=0,90);

КD=∆х'2+ ∆х2  					(14)

при проведении внешнего контроля (Р=0,95),

где ∆х, ∆х' (мг/дм3) значения характеристик погрешности, соответствующие содержанию определяемого компонента в пробе без добавки и в пробе с добавкой, соответственно.

Δх = 0,01 δ х (х – содержание определяемого компонента в пробе без добавки)

Δх' = 0,01 δ х' (х' – содержание определяемого компонента в пробе с добавкой)

Значения δ приведены в таблице 3.

При смене партий реактивов проведение оперативного контроля погрешности стандарта обязательно.

При превышении норматива оперативного контроля погрешности эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам и устраняют их.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. № 53-II.

[2] ТУ 6-09-3588-78 Натрий углекислый безводный.

[3] ТУ 6-09-3375-78 Гексан.

[4] ТУ 6-09-3372-78 Натрий фтористый.

[5] ТУ 6-09-3658-74 Натрий хлористый.

[6] ТУ 6-09-1181-76 Бумага индикаторная универсальная.

[7] ТУ 2642-001-Фильтры обеззоленные «синяя лента».

[8] ТУ 3614-012-49299217-2013 Колонка препаративная стальная хроматографическая.

[9] Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222.

[10] Правила пожарной безопасности, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077.

[11] НВН 33-5.3.01-85 Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод.

[12] МИ 2335 – 2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

УДК 543:632.9  								МКС 17.020

Ключевые слова: анион, ионохроматографический анализ, неорганический анион, кондуктометрический детектор, фторид, хлорид, нитрит, нитрат, фосфат, сульфат

УДК 543:632.9 								 МКС 17.020

Ключевые слова: анион, ионохроматографический анализ, неорганический анион, кондуктометрический детектор, фторид, хлорид, нитрит, нитрат, фосфат, сульфат

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель Генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| Эксперт 2 категории Западно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр» | А. Ергалиев |