Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2019 года №

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ КАРБОНАТА ЦИКЛОГЕКСИЛАМИНА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Дата введения __  _____20__г

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений (МВИ) определения массовой концентрации  карбоната циклогексиламина (циклогексиламмоний углекислый) в  воздухе рабочей зоны фотометрическим методом.

Предельно допустимое значение массовой концентрации (ПДК) карбоната циклогексиламина  в воздухе рабочей зоны составляет  10 мг/м3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации.

СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения

СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТ РК 2.21-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений

СТ РК 2.30-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измерений

СТ РК 2.75-2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования

СТ РК 2.79-2014 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов зарубежного выпуска. Порядок допуска к применению. Основные положения

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 215-73  Термометры ртутные стеклянные лабораторные. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

Проект, 1 редакция

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 5963-67 Спирт этиловый питьевой 95%-ный. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 20015-74 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения по [1] и СТ РК 2.1.

4 Отбор проб

Воздух с объемным расходом 0,5 дм3/мин аспирируют через два последовательно соединенных поглотительных сосуда, содержащих по 5 мл раствора соляной  кислоты с молярной концентрацией 0,01 моль/дм3. Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 2,5  дм3 воздуха. Срок хранения проб 2 суток на холоде.

Отбор проб проводится с концентрированием в раствор соляной кислоты.

# 5 Точность измерений

Настоящий метод обеспечивает измерение массовой концентрации карбоната циклогексиламина в диапазоне от 5 до 25 мг/м3, предельно допустимое значение погрешности ±25 %.

6 Средства измерений, испытательное и вспомогательные оборудование, материалы, реактивы

6.1 Средства измерений, испытательные и вспомогательные оборудования, материалы

6.1.1 Фотоэлектроколориметр.

6.1.2 Весы лабораторные с ценой деления 0,0001 г, наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

6.1.2 Аспирационное устройство для отбора проб воздуха.

6.1.3 Баня водяная.

6.1.4  Воронки делительные, вместимостью 10 см3 по ГОСТ 25336.

6.1.5 Колбы мерные вместимостью 50, 100 см3  по  ГОСТ 1770.

6.1.6 Пипетки вместимостью 1, 2 и 5 см3 по  ГОСТ 29227.

6.1.7 Поглотительные сосуды с пористой пластинкой № I.

6.1.8 Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева до 200 ºС по [2].

6.1.9  Кюветы с толщиной поглощающего слоя 5 мм.

Все средства измерений, применяемые при измерении должны быть допущены к применению в Республики Казахстан по результатам испытаний для целей утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с 
СТ РК 2.30, быть поверены в порядке установленном СТ РК 2.4. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с СТ РК 2.75.

6.2 Реактивы

6.2.1 Карбонат циклогексиламина, ч.

6.2.2 Этиловый спирт по ГОСТ 5963.

6.2.3  2,4-Динитрохлорбензол, х.ч.

6.2.4  Натрий углекислый,  х.ч. по ГОСТ 83.

6.2.5 Хлороформ, х.ч по ГОСТ 20015.

6.2.6 Кислота соляная, х.ч., по ГОСТ 3118.

7 Метод измерений

Метод основан на реакции карбоната циклогексиламина с 2,4-динитрохлорбензолом, извлечении продукта реакции хлороформом с последующим фотометрическим измерением окрашенного экстракта при длине волны 420 нм.

Измерению мешают амины, аммиак при содержании свыше 5 мг в анализируемом объеме. Циклогексиламин дает аналогичную реакцию.

8 Требования безопасности и требования к квалификации операторов

При выполнении работ по определению массовой концентрации карбоната циклогексиламина обслуживающий персонал должен знать и строго соблюдать на рабочем месте требования:

- электробезопасности по ГОСТ 12.2.003;

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004;

- техники безопасности при работе в химической лаборатории в соответствии с инструкциями, утвержденными в установленном порядке;

- техники безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации средств измерений и оборудования, применяемых при проведении измерений.

8.1 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, прошедшие обучение приемам работы на оборудовании, освоившие выполнение всех операций, предусмотренных настоящим стандартом, владеющие техникой постановки фотометрического анализа.

9 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдают следующие внешние условия:

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха при 25 °С от 30 % до 80 %;

- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. (от 84,0 до 106,7 кПа);

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Подготовка лабораторной посуды

Стеклянную посуду моют горячей водой с моющим средством, тщательно ополаскивают водой и сушат в сушильном шкафу при температуре 105 ºC.

10.2 Приготовление растворов для анализа

10.2.1 Раствор натрия углекислого с массовой концентрацией  8 г/дм3( 8% раствор)

8  г натрия углекислого растворяют в 100 см3 воды.

10.2.2  Раствор 2,4-Динитрохлорбензол с массовой концентрацией 5 г/дм3

5 г 2,4-Динитрохлорбензола растворяют в 100 см3 спирта  при нагревании.

10.2.3 Раствор кислоты соляной  с молярной концентрацией 0,01 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 1 дм3  вливают 900 см3 количество дистиллированной воды, отмеряют 0,9 см3 кислоты соляной (плотностью 1,174 г/см3)  помещают в колбу и доводят водой до метки.

10.2.4 Раствор карбоната циклогексиламина № I с массовой концентрацией 1 мг/см3

Навеску массой 0,1000 г  карбоната циклогексиламина растворяют в 100 см3 раствора соляной кислоты с молярной концентрацией 0,01 моль/дм3.

10.2.5 Раствор карбоната циклогексиламина № 2 с массовой концентрацией                      100 мкг/см3 готовят путем соответствующего разбавления раствора карбоната циклогексиламина № I приготовленного  по 10.2.4  раствором  соляной кислоты с молярной концентрацией 0,01 моль/дм3.

10.3  Приготовление градуировочных растворов

Градуировочные растворы готовят согласно таблице 1.

Таблица 1 - Шкала градуировочных растворов для определения карбоната циклогексиламина

| Номер градуировочного раствора шкалы | Раствор карбоната циклогексиламина № 2, см3 | Раствор соляной кислоты с молярной концентрацией 0,01 моль/дм3, см3 | Содержание карбоната циклогексиамина в градуировочном растворе, мкг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 4,0 | 0 |
| 2 | 0,1 | 3,9 | 10 |
| 3 | 0,2 | 3,8 | 20 |
| 4 | 0,3 | 3,7 | 30 |
| 5 | 0,4 | 3,6 | 40 |
| 6 | 0,5 | 3,5 | 50 |

Во все пробирки шкалы вносят по 0,5 см3  раствора натрия углекислого приготовленного  по 10.2.1  и по 1 мл  спиртового раствора 2,4-динитрохлорбензола приготовленного по 10.2.2. Содержимое пробирок перемешивают и помещают на 30 мин в кипящую водяную баню. После охлаждения добавляют 0,5 мл 10% раствора соляной  кислоты и 2 мл хлороформа. Жидкость в пробирках интенсивно взбалтывают. Окрашенный хлороформный слой отделяют с помощью делительной воронки и измеряют оптическую плотность раствора при длине волны 420 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 5 мм по отношению к раствору сравнения, не содержащему определяемого вещества (раствор № 1 по таблице 1).

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптической плотности растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания вещества в градуировочном растворе (в мкг).

Проверка градуировочного графика проводится 1 раз в 3 месяца или в случае использования новой партии реактивов.

11 Выполнение измерений

Из каждого поглотительного сосуда с отобранной пробой воздуха отбирают по 4 см3 и вносят в колориметрические пробирки. Пробы обрабатывают аналогично градуировочным растворам. Оптическую плотность анализируемых растворов измеряют по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробам.
          Количественное определение массы карбоната циклогексиламина (мкг) во взятой аликвоте проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

Массовую концентрацию карбоната циклогексиламина Х, мг/м3 в воздухе  определяют по формуле:

Х=a∙вб∙V						(1)

где а - содержание карбоната циклогексиламина в анализируемом объеме раствора пробы, найденное по градуировочному графику, мкг;

в -  общий объем раствора пробы, см3;

б - объем раствора пробы, взятый для анализа, см3;

V- объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям, дм3 согласно приложению А.

12 Оформление результатов измерений

Результат измерения (Х) в документах, предусматривающих 
его использование, может быть представлен в виде:

X ± Δ, % , Р = 0,95,						(2)

где Δ - показатель точности применяемой методикой количественного химического анализа.

Значение Δ приведены в разделе 5. Числовое значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение характеристики погрешности.

13 Контроль точности результатов измерений

Контроль точности проведения измерений выполняется с периодичностью, установленной системой менеджмента качества в лаборатории, но обязательно:

- при внедрении настоящего стандарта;

- о при появлении факторов, влияющих на стабильность процесса по результатам анализа контрольных карт;

- при значимых изменениях в условиях измерений (другая партия реагентов, новые средства измерений, ремонт оборудования ит.д.);

- при любых выявленных несоответствиях применительно к настоящему стандарту.

Приложение А

( информационное)

Приведение объема воздуха к температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст . проводят по следующей формуле:

V20=Vt(273+20)∙P(273+t0)∙101.33 					(2)

где Vt - объем возд уха, отобранный для анализа, дм3 ;;

Р -  барометрическое давление, кПА (101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

t0 - температура воздуха в месте отбора пробы, °C/

Для удобства расчета V20 следует пользоваться таблицей  коэффициентов приложение Б ) . Для приведения объема воздуха к  температуре 20 °С и давлению 760 мм рт.ст. надо умножить Vt  на соответствующий коэффициент.

Приложение Б

( информационное)

Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

| Температура, °С | Давление, Р кПа/ мм рт.ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97,33/730 | 97,86/734 | 98,4/738 | 98,93/742 | 99,46/746 | 100/750 | 100,53/754 | 101,06/758 | 101,33/760 | 101,86/764 |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1, 1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2058 | 1,2122 |
| -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705 | 1,1768 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1458 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1158 | 1,1218 | 1,1278 | 1,1338 | 1,1399 | 1,1400 | 1,1490 | 1,1551 |
| -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0986 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| -6 | 1,0540 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| -2 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |
| 2 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| 6 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| 10 | 0,9944 | 0,9999 | 1,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| 14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| 18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9880 | 0,9884 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| 20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9783 | 0,9816 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| 22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| 24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9755 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| 26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9799 | 0,9851 |
| 28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9655 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| 30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9891 | 0,9440 | 0,9432 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9723 |
| 34 | 0,9167 | 0,92I8 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| 38 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9199 | 0,9248 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

Библиография

[1]	Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от  07 июня 2000 года № 53.

[2] ТУ 50-239-84 Шкаф сушильный. Технические условия.

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова: воздух рабочей зоны; карбонат циклогексиламина; фотометрический метод;

УДК 621.317									    МКС 67.040

Ключевые слова:продукты животноводства; бацитрацин; метод иммуноферментного анализа;

Разработчик: РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель Генерального директора | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | Д. Жумакаева |
| Эксперт I категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | Ж.Жуматаева |
| Главный эксперт Карагандинского филиала РГП «КазИнМетр» | В. Чубрик |