Изображение Государственного герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методика выполнения измерений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КЕЛЬТАНА В МОЛОКЕ

МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан
Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграцииРеспублики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________________2020 г. №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан                       «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 года, Закона Республики Казахстан «О стандартизации»№ 183-VI от 05.10.2018 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан

Методика выполнения измерений

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КЕЛЬТАНА В МОЛОКЕ

МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Дата введения_______________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молокои молочные продукты и устанавливает газохроматографический метод определения остаточных количеств кельтана.

Настоящий стандарт предназначен для количественного определения кельтана в молоке методом газовой хроматографии.

Диапазон измерений массовой концентрации кельтана составляетот 0,01 мг/дм3 до 0,1 мг/дм3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК 2.1–2018 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения.

СТ РК 2.18-2019 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и применения.

СТ РК 1733-2015 Молоко и молочные продукты. Общие технические условия.

СТ РК 1760-2008 Молоко коровье. Технические условия.

СТ РК ISO 707-2011 Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 10157-2016 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия.

ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу.

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия.

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.

ГОСТ 215-73 Термометры ртутные стеклянные лабораторные. Технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия.

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу.

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний.

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию.

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.

ГОСТ 5868-78 Калий щавелевокислый 1-водный. Технические условия.

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендации по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по [1],
СТ РК 2.1 и СТ РК 2.18.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

ДЭЗ – детектор электронного захвата.

АСК–активированный силикагель крупнопористый.

4 Отбор и подготовка проб

4.1 Отбор проб молока производится и подготовка их к испытаниям согласно
СТ РК ISO 707, ГОСТ 26809, ГОСТ 3622 и ГОСТ 13928.

## 5 Требования к условиям проведения измерений

5.1 При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать условия, установленные в руководствах по эксплуатации или в паспортах средств измерений и вспомогательного оборудования.

5.2 Измерения массовой концентрации кельтана в молоке проводят при температуре окружающего воздуха (20±5) °С, атмосферном давлении от 630 до 800мм рт.ст., влажности воздуха от 30 % до 80 %.

6 Требования безопасности

6.1 Лабораторные помещения, в которых проводится работы, должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией по [2].

6.2 При проведении измерений следует соблюдать требования безопасности в соответствии с [3].

6.3 При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005.

6.4 При выполнении измерений с использованием газового хроматографа -соблюдают правила электробезопасности [11] по  и инструкцией по эксплуатации прибора.

7 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее специальное химическое образование и опыт работы в химической лаборатории, прошедшие соответствующий инструктаж, изучивших работу на газовом хроматографе, освоившие метод в процессе практического обучения и уложившиеся в нормативы оперативного контроля при проведении процедур контроля погрешности.

8 Определение массовой концентрации кельтана методом газовой хроматографии

8.1 Сущность метода

Метод основан на экстракции остатков препарата из молока органическими растворителями, очистке экстрактов на хроматографической колонке с силикагелем АСК и последующем определении его методом газовой хроматографии с детектором по захвату электронов.

Нижний предел измерения в объеме пробы – 0,25 мкг.

Нижний предел определения – 0,01 мг/кг.

Степень определения – (102,6 ± 4,5) %.

8.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы

8.2.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование:

- хроматограф газовый с детектором электронного захватапо ГОСТ 26703;

- барометр-анероид по [4];

- микрошприц по [5];

- воронка делительная, вместимостью 150 см3 и 300 см3 по ГОСТ 25336;

- воронки делительные, емкостью 100, 250, 500 мл, ГОСТ 10054;

- вакуумно-ротационный испаритель, ИР [6]

хроматографическая колонка для очистки экстрактов;

колбы мерные, емкостью 50, 100 мл, ГОСТ 1770;

пипетки на 1, 5 и 10 мл

- водяная баня [7]

- секундомер по [8], [9];

- весы аналитические по ГОСТ 24104;

- линейка измерительная по ГОСТ 17435;

- лупа измерительная по ГОСТ 25706;

- посуда стеклянная лабораторная по ГОСТ 1770, ГОСТ 29227;

- термометр лабораторный шкальный, пределы от 0 ºС до 55 ºС, цена деления 
1 ºС по ГОСТ 215.

Допускается применение других средств измерения и оборудования, метрологические характеристики которых не ниже вышеуказанных.

8.2.2 Реактивы и материалы:

- ацетон ч.д.а.по ГОСТ 2603;

- бензолх.ч. по ГОСТ 5955;

- гексан чистый для экстракции по [10];

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- натрия хлорид, х.ч.по ГОСТ 4233, ГОСТ 4166

- калий щавелевокислый ч.д.а по ГОСТ 5868;

- стекловата лабораторная;

- силикагель;

- хлороформ по ГОСТ 20015.

Примечания:

- Все реактивы, используемые для анализа, должны быть чистыми для анализа или химически чистыми.

- Допускается использовать реактивы, изготовленные по другой нормативно-технической документации.

9 Подготовка к проведению измерений

Перед выполнением измерений проводят следующие работы: отбор проб по 4.1, приготовление растворов, подготовку хроматографической колонки для экстрагирования, экстракция и очистка экстракта.

9.1 Приготовление растворов

9.1.1 Приготовление раствора калия щавелевокислого.

9.1.2 Приготовление насыщенного раствора хлорида натрия.

9.2 Подготовка хроматографической колонки для экстрагирования

В нижнюю часть хроматографической колонки помещают стекловату, насыпают 
80 мл силикагеля АСК и уплотняют его постукиванием. Затем колонку промывают 50 мл гексана. Прошедший через колонку растворитель отбрасывают.

9.3 Экстракция и очистка экстракта

Пробу молока объемом 25 мл помещают в делительную воронку объемом от 250 до 300 мл, добавляют 5 мл 5 % раствора калия щавелевокислого и 5 мл насыщенного раствора хлорида натрия и перемешивают. После перемешивания добавляют 100 мл ацетона и энергично встряхивают от 1 до 2 мин. Добавляют 100 мл хлороформа и вновь встряхивают от 2 до 3 мин. Затем воронку оставляют до полного разделения фаз (обычно не более 5 мин). Нижнюю фазу выливают в круглодонную колбу со шлифом емкостью 500 мл и, поместив ее в ротационный испаритель, отгоняют до полного удаления растворителей, а верхнюю отбрасывают, остаток смывают 30 мл гексана.

Полученный экстракт вносят в хроматографическую колонку. После того как экстракт впитается в сорбент, пестициды элюируют 100 мл смеси бензол и гексана в соотношении 1:1 порциями от 30 до 40 мл. После впитывания последней порции элюата выжидают 5 мин. и «отжимают» растворитель резиновой грушей. Затем растворители отгоняют, остатки смывают от 5 до 10 мл гексана.

10 Выполнение измерений

Полученный по 9.3 анализируемый раствор в количестве от 2 до 8 мкл вводят микрошприцом в хроматограф и проводят измерения при следующем режиме:

температура испарителя	230 ºС

температура детектора	210 ºС

температура колонки	250 ºС

расход газа носителя	30 см3/мин

объем пробы	от 2 до 8 мкл

скорость диаграммной ленты 	360 мм/ч

рабочая шкала электрометра 	0,25·10-10 А

длина колонки	1 м

внутренний диаметр колонки 	3,5 мм

11 Обработка результатов измерений

Количество	 кельтана в молоке С, мг/дм3, определяют по формуле (1):

X=Hпр∙Cст∙VHст∙Vа∙P	(1)

где Hпр – высота пика анализируемой пробы, мм;

Hст – высота пика анализируемого стандарта, мм;

Сст – содержание кельтана в стандарте, мг;

Vа – объем аликвоты, мкл;

P–навеска молока, мл;

V – общий объем раствора, мл.

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» № 53-II от 7 июня 2000 г.

[2] Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

[3] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества».

[4] ТУ 25.04-1797-75Барометр-анероид контрольный М67. Технические условия.

[5] ТУ 2.833.106Микрошприц МШ. Технические условия.

[6] ТУ 25-11-310-69Вакуумно-ротационный испаритель, ИР. Технические условия.

[7] ТУ 64-1-2850-76Бани водяные лабораторные.

[8] ТУ 25-1819.0021-90Секундомеры механические Слава СДСпр-1-2-000, СДСпр-4б-2-000, СОСпр-6а-1-000. Технические условия.

[9] ТУ 25-1894.003-90Секундомеры механические.

[10]ТУ 2631-158-44493179-13 Гексан чистый для экстракции с изм. 1.

[11] Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

УДК 54.062								МКС 71.040.50

Ключевые слова: массовая концентрация, кельтан, молоко, газохроматографический метод, методика выполнения измерений

УДК 661.444								МКС 71.040.40

Ключевые слова: массовая концентрация, кельтан, молоко, газохроматографический метод, методика выполнения измерений

Разработан: Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт метрологии»

| Заместитель генерального директора РГП «КазИнМетр» | Д. Шарипов |
| --- | --- |
| Начальник Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации | А. Есенкулов |
| РГП «КазИнМетр» |  |
| # Эксперт 2- категории Управления законодательной метрологии, международного сотрудничества и повышения квалификации РГП«КазИнМетр» Ведущий эксперт Карагандинского филиала РГП «КазИнМетр» В. Александров Т. Джумагазиева | А. Жумагулова |